**宁陕县“一中心五区域”敬老院设备采购项目采购需求**

**一、采购设备参数要求**

**1.1护理床**

1、外形尺寸规：长度≥1950mm，床面宽度≥850mm，床体高度≥450mm。便孔尺寸≥200X260mm

2、功能：摇把数量为3个，手动左右翻身为1个、手动起背为1个、手动中间腿位升降为1个。

调节范围：背部可升降角度：0-80°腿位可升降角度：+25°至-65°侧翻身可升降角度：0-45°

3、摇把：采用金属螺旋设计，摇柄表面电镀处理，可折叠，牢固实用。

4、摇杆：摇杆弹盒采用钢件，防破裂，具有高支撑力，高耐磨，安全可靠，使用轻松无噪音，保证使用顺畅，带防尘套。

5、铝合金护栏：侧面护栏总长≥1000mm，高度≥340mm。开关精心设计确保长期使用的安全性，配有防松紧固件，耐磨，不变形，可收缩平放，收缩时略高于床面，可防止床垫移位。

6、床头尾板：采用ABS医用塑料，耐褪色，耐老化，耐腐蚀易清洁。床尾板上装透明病历卡。床头、床尾在不借助任何工具的情况下可自由拆卸。

7、医用静音移动脚轮：采用四角全刹医用静音万向脚轮方便自由移动；内置双轴承，叉子采用冷板≥2.0mm（厚度）一次冲压成型，确保产品长期使用寿命。

8、床垫：使用专用海绵制作的半棕版海绵医用床垫一床，厚度≧4cm，具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计，方便拆洗。

9、腿部承重：支撑材料采用≥3mm\*3mm方管，厚度≥0.9mm，安全、牢靠、长期使用不变形。

10、左右翻身滑轮设计：在左右翻身时配备的转动滑轮，可减少摩擦阻力，增加使用寿命。

11、输液架为升降式，可根据用户需求调节高度。主管采用优质430不锈钢管制作，具有三个挂钩，可同时进行多瓶输液，不用时可折叠收纳于床头位置。

12、床体可承载重量≥120KG。

13、材料：

1）床帮采用厚度≥0.9mm的方管。床面采用厚度≥0.7mm的方管。床体连接件均采用厚壁≥1.8mm冷板冲压成型。

2）床体喷涂工艺：

床体表面经钢丸喷沙除锈后，静电喷涂而成，床体涂覆为抗静电粉体，抗酸碱腐蚀，耐褪色。

1. 产品配置：医用静音脚轮、铝合金护栏、餐桌、≥4公分床垫、洗头盆、便盆、输液架、ABS床头床尾。

**1.2失能人员助浴设备**

规格：≥2000x720x500mm

特点：安全系数高、性价比高

工艺：采用特制夹具，黑色增强塑料胶板，表面涂有纳米涂层。浴缸背面进行打磨处理，升降系统可以不拆卸，浴缸缸体重量≤35kg。

具备手摇把柄，耐磨系数高

分体式便携浴槽，具备头部洗护，背部支撑，担架布，腿部支撑，升降器

配备升降器、排水管、淋浴器、送水管

二、采购设备数量

护理床200套，失能人员助浴设备12套。

**三、供货及安装要求**

1.供货日期要求：合同签订后15天

2.安装要求：供应商负责安装调试完成。

3.使用培训：供应商负责为使用单位进行培训。