|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **分类** | **名称** | **作用** | **备注****（规格）** | **技术参数及要求** | **数量** |
| 1 | 包材 | 出诊箱 |  | 1个 | 干燥剂外箱材质：铝塑面板、铝合金框架、银色锁扣正面左右各一个外箱尺寸：350mm×230mm×230mm 建议尺寸外箱颜色：闪银 箱内上盖内衬袋 蓝色外箱字体红色、行楷3cm×3cm（每字大小、正面标识）外箱十字logo标识 5cm×5cm | 2695套 |
| 2 | 应急工具 | 血压表 | 测量血压 | 1台 | 1、规格型号：血压表的型式为挂式或台式。2、功能：供测量人体血压用。3、主要参数：1）血压表测量范围为0～40kPa(0～300mmHg)。2）血压表采用双刻度（千帕斯卡和毫米汞柱两种计量单位）标度盘最小分度值为0.5kPa。3）血压表的弹性元件内腔与大气相通后，指针应在零位标记内。零位标记的宽度应不大于允许基本误差绝对值到倍。4）血压表示值允许基本误差为±0.5kPa。5）血压表应有良好的气密性。6）血压表应有良好的耐震性。 |
| 3 | 血糖仪 | 测量血糖 | 机器1台试纸50片 | 检验原理：葡萄糖氧化酶微电流测量技术血糖测试范围：1.1-33.3mmol/l红细胞压积范围：30-60%血 样：毛细血管全血血样量：1微升测试时间：5秒使用环境温度：10～40℃使用环境湿度：10～85%RH使用环境海拔极限高度：海拔3000m储存环境温度：4～30℃测量重复性：＜5.5mmol/L SD＜0.42mmol/L ≥5.5mmol/L CV＜7.5%检测准确度：≤5.55mmol/L 不超过±0.83mmol/L ＞5.55mmol/L 不超过±15%检测结果差异：＜5.55mmol/L 不超过±0.55mmol/L ≥5.55mmol/L 不超过±10%贮存容量：300个测试结果含日期及时间 |
| 4 | 指脉氧 | 检测缺氧症状 | 1台 | 血氧饱和度SpO2测量范围：35%～100%SpO2测量测量精度：70%～100%，范围:+2%脉率测量范围：30～250 bpm脉率测量精度：±3bpm红外光：890nm 最大平均光输出功率：≤2mW工作电压范围：3VDC工作电流：55mA电池规格和数量：1.5V(AAA)电池×2自动关机功能：1.5V(AAA)电池×2血氧仪显示Fingerout，8秒内无任何操作自动关机分类：内部电源设备IP 防护等级：IP21主机重量：约30g(不包括电池)产品尺寸：约63.7×35×36.5mm应用部分防电击程度：BF型 |
| 5 | 听诊器 | 听诊 | 1台 | 1、规格型号：按型式分为单用、双用和多功能用。2、功能：供听诊人体心、肺、器官等活动声响变化用。3、主要参数：1）听诊器传音应清晰。2）耳环的弹簧片的硬度应在HR15N82.9～88.4范围内。3）耳环的弹力应适宜，当二耳塞拉开140mm时，其弹力值应在1.372～1.960N范围内。4）耳环的弹性应良好，当二耳塞拉开相距300mm时，恢复后其变形距离不大于10mm。 |
| 6 | 水银体温计 | 测量体温 | 1支 | 型号：CR.W23计量刻度：摄氏℃测量范围：35-42℃ 测量精度：+0.10/-0.15℃玻璃体色：白背长 度：110±5毫米感 温 液：水银产品标准：国家标准 GB1588-2001《玻璃体温计》 |
| 7 | 压舌板 | 口腔检查 | 10片 | 符合标准 |
| 8 | 眼底手电 | 照明 | 1支 | 预期用途：配合检查时辅助照明用。主要性能指标：笔式手电的光照度在距离 200mm处，白光型＞1800lux，黄光型＞150lux。使用方法：拧开笔尾装入两节 7 号电池，正极“+”向灯珠端，负极“-”向开关端拧紧按下开关即可。注意事项：长期不使用，应将电池取出，避免电池腐蚀。 |
| 9 | 七号电池 | 供电 | 自带 | 符合标准 |
| 10 | 铝针盒 | 存物 | 1个 | 符合标准 |
| 11 | 小砂轮 | 切割 | 20个/袋 | 符合标准 |
| 12 | 一次性使用无菌急救包 | 包扎/固定 | 1套 | 符合标准 |
| 13 | 针灸针 | 治疗 | 20\*1套针 | 针灸针/塑套针0.35(20×1)针灸针(镀银)-内塑针/φ0.35×40mm 4 针灸针/塑套针0.35(20×1)针灸针(镀银)-内塑针/φ0.35×25mm 4 针灸针/塑套针0.35(20×1)针灸针(镀银)-内塑针/φ0.35×13mm 4 针灸针/塑套针0.35(20×1)针灸针(镀银)-内塑针/φ0.35×75mm 4 针灸针/塑套针0.35(20×1)针灸针(镀银)-内塑针/φ0.35×50mm 4 |
| 14 | 普通手术剪（直） | 剪切 | 1把 | 符合标准 |
| 15 | 敷料镊（不锈钢） | 捏取消毒物 | 1把 | 符合标准 |
| 16 | 卫生急救 | 大药瓶 | 存放药品 | 1个 | 符合标准 |
| 17 | 小药瓶 | 存放药品 | 1个 | 符合标准 |
| 18 | 酒精瓶 | 存放酒精 | 1个 | 符合标准 |
| 19 | 碘酒瓶 | 存放碘酒 | 1个 | 符合标准 |
| 20 | 医用脱脂绷带 | 包扎/固定 | 5卷 | 符合标准 |
| 21 | 医用脱脂棉 | 包扎/清理 | 1包 | 符合标准 |
| 22 | 一次性使用医用棉签 | 清洁 | 20支 | 符合标准 |
| 23 | 创可贴 | 止血 | 10片 | 符合标准 |
| 24 | 医用胶布 | 包扎 | 5卷 | 符合标准 |
| 25 | 乳胶管 | 用于止血带及其它连接管用 | 1根 | 符合标准 |