商洛市中医医院医疗设备更新项目（第一批）采购包4技术参数

设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品）   ★               采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1 成像要求：兼容高清成像 ★6 直径︰≤5mm ★9 弯曲角度︰ 向上︰≥200° 向下︰≥120° |

设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品）▲                  采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2 视野范围≥120° ▲7 工作通道︰≥2.2mm |

设备名称1：尿道膀胱纤维内窥镜（允许进口产品）  无标识           采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 满足泌尿外科膀胱疾病等微创治疗，具有特殊光功能。 二、技术参数 3 景深 3～50mm 4 视野方向︰ 0° 5 工作长度≥400mm 8 工作长度︰≥400mm 10 目镜焦距可调 |
| 2 | 配置需求 | 纤维尿道膀胱镜 1条 套石篮 1个 消毒盒 1个 |

设备名称2：气化电切镜      ★                        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1、主机具有生理盐水下等离子电切和电凝手术功能 ★1.4、最大输出功率：电切≥200W，等离子电凝≥120W ★2.2、压力设置：15-700mmHg，调节精度≤1mmHg ★3.1、内窥镜：带方向标，蓝宝石镜头；独立进出水通道（持续循环灌流）； ★4.7、电切环：3支（一体线双极，含环状、针状、滚球状，可切除病变组织及凝血） |

设备名称2：气化电切镜    ▲                           采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲1.5、具备开机自检、故障代码定位功能；自动识别电切环插入并匹配输出能量 ▲4.1、电切内窥镜：1支（直径4mm，长度≥300mm，12°），国际标准C型摄像卡口，兼容多品牌摄像及导光束 ▲5.2、支持全高清（1080P）图像采集，可录像回放 |

设备名称2：气化电切镜    无标识                       采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于前列腺增生、膀胱内或子宫腔内的肿瘤及病变组织的切除 二、技术参数 1. 能量平台 1.2、主机工作频率：200-355Khz 1.3、输出模式：等离子电切≥5种、电凝模式≥4种 1.6、兼容一体线双极电极及传统单极电切环（生理盐水环境适用） 1.7、全触摸彩色液晶控制屏 1.8、具备工作计时功能 1.9、安全等级：CF型 1.10、防水双踏板脚踏开关，踩踏寿命≥20000次 2. 医用内窥镜冲洗吸引系统 2.1、LCD触屏操作，支持开机自检、故障预警 2.3、流量调节：10-1600ml/min，精度≤1ml/min 2.4、吸引压力：75-400mmHg，精度≤1mmHg 2.5、吸引流量：0.5-7L/min，精度≤0.1L/min 2.6、灌注模式：均匀、脉冲两种 2.7、冲洗流量自动调节，灌注压力稳定 3. 宫腔检查镜 3.2、30°内窥镜：1支（Ф3×302mm） 3.3、外鞘及闭孔器：1套（16Fr×209mm） 3.4、操作器（内鞘）：1支（13Fr×220mm） 3.5、活检钳：1把（5Fr×340mm） 3.6、剪刀：1把（5Fr×340mm） 3.7、抓钳：1把（5Fr×340mm） 3.8、进出水接门各1个 3.9、清洗毛刷、疏通钢丝各1支 3.10、消毒盒1个 4. 等离子电切镜 4.2、电切工作手柄：1支（被动式双极） 4.3、内鞘：1支（24Fr，可360°旋转） 4.4、外鞘：1支（26Fr，持续灌流，可360°旋转） 4.5、闭孔鞘芯：1支（避免划伤宫颈） 4.6、双极等离子连接线1根 5. 图文工作站 5.1、支持音视频同步录入存储 5.3、视频分辨率≥1920×1080，Mpeg4编码压缩 5.4、可存储≥100万幅高清静态图或连续录像≥100小时 5.5、支持脚踏、键盘、鼠标采集图像，单脚踏可控制动静态采集 5.6、具备图像标注、测量、放大镜及时间戳功能 5.7、支持图像四画面观察 5.8、可导出BMP格式图像至U盘 5.9、多种报告打印样式，支持自定义修改 5.10、病例快速查询功能 5.11、具备收费、检查项目及工作量统计，支持导出Excel/BMP 5.12、支持用户权限分级设置 5.13、数据备份功能，带DVD刻录 |
| 2 | 配置需求 | 等离子主机 1台 内窥镜 1条 手柄 1个 外鞘 1条 内鞘 1条 闭孔器 1条 手术电极 6根 工作站 1套 |

设备名称3：腔内弹道碎石机   ★                        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1、控制器工作压力：0.15MPa～0.4MPa ★2、控制器工作频率：单次，1Hz ，5Hz ，12Hz(可选择) |

设备名称3：腔内弹道碎石机  ▲                         采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲6、探针振幅：在0.4MPa压力下≤4.5mm ▲8、气源工作压力： ≥0.8MPa |

设备名称3：腔内弹道碎石机  无标识                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于对患者尿路结石的粉碎。 二、技术参数 3、控制器脉冲开关控制：由脚踏开关控制 4、气体连接方式：快速安装插头 5、探针规格：φ0.8*600、φ1.0*600、φ1.4*600、φ1.6*600、φ2*400 7、气源排气量： ≥30L/min(在0.4MPa压力下) 9、气源额定排气压力： ≥0.85MPa 10、气源所供气体：压力在0.5MPa～0.8MPa的干燥、干净空气 11、重量： ≥10Kg 12、防电击类型： Ⅰ类 13、防电击的程度：BF型 14、脚踏开关防护等级IPX8 |
| 2 | 配置需求 | 主机 1台 手柄 2只 探针φ1.4mm 5根 导气管 2条 脚踏开关 1只 医用无油气源 1台 |

设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品）  ★                    采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1、具有HD高清标志 ★2.2、外部直径：≤7.5mm，内部直径：≤6.5mm，工作长度：≥200mm ★3.2、外部直径：≤8.5mm，内部直径：≤8mm，工作长度：≥190mm |

设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品） ▲                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲1.2、视向角25度，工作长度≥300mm， 直径4mm ▲6.2、环状电极 ▲7.1、电切最高输出功率≥350W ▲7.3 、可实现包括电刀单双极功能、双极等离子功能、双极电凝、精细电切、精细电凝等≥10种模式 ▲7.4、具有负极板连接状态实时监测功能； |

设备名称4：等离子电切镜 （允许进口产品） 无标识                   采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、技术参数 1、电切镜 1.3、可高温、高压低温等离子消毒 2、内鞘 2.1、与镜子同品牌 2.3、前端陶瓷头，采用斜口设计 2.4、采用快速组装设计，具有插入式弹簧锁，自动锁定，可360度旋转 3、外鞘 3.1、与镜子同品牌 3.3、前端采用细小孔设计 3.4、外鞘自带进出水通道 4、操作手件 4.1、与镜子同品牌 4.2、双级被动式开放式操作手件 5、闭孔器 5.1、与镜子同品牌 5.2、直径≤6.5mm，工作长度≥230mm 6、电极 6.1、与镜子同品牌 7 高频等离子发生器 7.2、高兼容性国际通用器械接口≧4组，其中通用单极器械接口≧2组，通用双极器械接口≧2组 7.5、液晶显示，旋钮调节或者触摸操控，可快速参数调节； 7.6、设备自带多种手术程序选择，可存储自定义程序 7.7、可以匹配各品牌双极电切镜。 7.8、支持中文操作界面 |
| 2 | 配置需求 | 高频等离子发生器 1套 电切镜 1套 外鞘 1套 内鞘 1套 闭孔器 1 个 双级工作手件 1个 环状电极（双级） 1套 消毒盒 1个 |

设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品） ★                 采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.2 最大插入部外径≤3.5mm ★1.3 最小器械孔道内径≥1mm*1.7mm |

设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品）▲                  采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲1.4 视场角≥90° ▲2.1 直径≥5Fr， ▲3.1 直径≥5Fr， |

设备名称5：纤维输尿管肾镜 （允许进口产品） 无标识                采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 适用于泌尿外科手术。 二、技术参数 1 输尿管镜 1.5 视向角6°， 1.6 工作长度≥400mm 1.7 可浸泡、蒸熏、高温高压、低温等离子消毒灭菌 2 取石钳 2.2 工作长度≥550mm 3 活检钳 3.2 工作长度≥550mm |
| 2 | 配置需求 | 纤维输尿管镜（成人） 1 条 5Fr.硬性取石钳1 把 5Fr活检钳 1 把 消毒盒 1个 |

设备名称6：高频电刀  ★                              采购数量：2套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1、输出全悬浮，具有两个相互独立和隔离的CF型防除颤应用部分（单极和双极） ★7.5、对极板接触质量进行全程监测，发现异常立即发出声光报警，切断输出 ★8.1、单极：纯切额定功率≥300W，混切额定功率≥200W，软凝额定功率≥120W |

设备名称6：高频电刀  ▲                             采购数量：2套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2、工作模式：具备单极纯切、混切、单极凝（如软凝等）、双极凝（如标准凝等）等多种工作模式，工作模式数量≥5种 ▲3、单极工作频率≥430kHz，双极工作频率≥1024kHz |

设备名称6：高频电刀  无标识                           采购数量：2套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于切割和凝血的各类外科手术。 二、技术参数 4、输出路数：采用多路输出，至少包括两个单极输出（可脚控或手控）、一个双极输出（可脚控） 5、控制方式：具有功率记忆功能。 6、功率设定与显示：单极切、凝和双极凝具有独立的功率设定和显示装置 7、安全监测功能： 7.1、具有中性电极接触质量监测电路。 7.2、具备开路、短路、过功率、过电流自动保护功能 7.3、开机时具有自检功能，可进行自修复、或显示错误代码、停止输出等功能 7.4、具有断线自检功能。 7.6、对输出功率实行双重采样和双重控制。 8、功率参数： 8.2、双极：标准凝（普凝）额定功率≥100W，强凝额定功率≥100W |
| 2 | 配置需求 | 主机一台 单极脚踏开关一只 双极脚踏开关一只 负极板≥10片 电刀笔≥5支 |

设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品）★            采购数量：3套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★ 6. 具有智能组织感知技术，具备自动调节功能，输出恒定电流、恒定功率、恒定电压； ★ 7. 病人回路电极监控器系统： 7.1 监测参数：阻抗5—135欧姆； 7.2 具有报警功能； ★ 8. 设备防护等级：CF型设备/防除颤器，可用于心脏类手术，可防除颤器放电； ★ 10. 单极切割模式：2种（纯切、混切）； 10.1 纯切：功率1—300W，峰值电压≥1200V； 10.2 混切：功率1—200W，峰值电压≥2000V； |

设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品） ▲          采购数量：3套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲ 3. 智能模式： 3.1 功率：1—200W，峰值电压：≥2700V； 3.2 功能：将止血与分离结合； 3.3 器械：具备二或三按钮刀笔，并具有以下功能； 3.3.1 启动切割功能； 3.3.2 启动止血功能并同步提供切割； 3.3.3 启动凝血功能； 3.3.4 控件设计：器械配备双滑块控件，可在无菌区调整模式和功率输出； ▲ 9. 输出功率：≥300W； ▲ 11. 单极凝血模式：5种（软凝、电灼、喷凝、双路输出电灼、双路输出喷凝血）； 11.1 软凝：功率1—120W，峰值电压≥250V； 11.2 电灼：功率1—120W，峰值电压≥3400V； 11.3 喷凝：功率1—120W，峰值电压≥3900V； 11.4 双路输出电灼：功率1—120W，峰值电压≥3400V； 11.5 双路输出喷凝血：功率1—120W，峰值电压≥3900V； ▲ 18. 输出特性：浮地式（隔离式）输出； |

设备名称7：高频电刀（允许进口产品） （核心产品） 无标识          采购数量：3套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于配合单极和双极附件处理组织切割和凝血。 二、技术参数 1. 输出频率：≥400KHz； 2. 显示屏：液晶触摸屏； 4. 双极模式：包含精确模式、标准模式、宏模式、低模式、中模式和高模式，每种模式具备独特输出； 5. 系统设置：支持系统选择、维修记录、错误记录、语音选择等功能； 12. 双极模式：≥3种； 12.1 功率1—15W，峰值电压≥130V； 12.2 功率16—40W，峰值电压≥200V； 12.3 功率45—95W，峰值电压≥450V； 13. 普通双极模式：≥3种； 13.1 功率1—70W，峰值电压≥250V； 13.2 功率1—70W，峰值电压≥400V； 13.3 功率1—70W，峰值电压≥530V； 14. 具有心电图（EKG）消隐功能； 15. USB连接：支持设备维修操作； 16. 以太网：支持设备维修操作； 17. 具备排烟系统； 19. 脚踏开关连接：可同时连接3个脚踏开关（①单极脚踏开关、②双极脚踏开关、③三踏板脚踏开关）； 20. 具有演示模式 |
| 2 | 配置需求 | 高频电刀主机 1 台 单极脚踏开关 1 只 双极脚踏开关 1 只 病人回路负极 10片 电刀笔 ≥5 支 |