商洛市中医医院医疗设备更新项目（第二批）技术参数

采购包1：

设备名称：全自动血液流水线系统  ★                采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★2.1. 系统组成：全自动血液分析流水线由全自动五分类血液细胞分析仪、推片染色机、阅片机（全自动细胞形态学分析仪）、糖化血红蛋白分析仪通过轨道连接组成。 ★2.2. 具有血常规五分类、有核红细胞（NRBC）、网织红细胞、C 反应蛋白（CRP）、血清淀粉样蛋白 A（SAA）、体液常规检测、自动推片染色、自动阅片、糖化检测等完整功能。 ★2.3. 检测速度要求：全血细胞计数 + 五分类 + NRBC≥110 个样本 / 小时；全血细胞计数 + 五分类 + NRBC+CRP≥100 个样本 / 小时；全血细胞计数 + 五分类 + NRBC+SAA≥100 个样本 / 小时；自动推片染色速度≥120 张 / 小时；自动阅片速度≥50 个样本 / 小时；糖化血红蛋白检测速度≥50 个样本 / 小时。 ★2.5. 末梢血用血量：静脉血和末梢全血均可自动批量进样或手动进样；末梢全血检测 CDR+CRP 用血量≤37μl；末梢全血检测 CDR+CRP+SAA 用血量≤40μl；预稀释模式 CDR+CRP+SAA 用血量≤20μl。 ★2.6. 具有EDTA 依赖性血小板解聚功能。 ★3.1.11 线性范围（静脉血）：白细胞：（0-500）×10⁹/L；红细胞：（0-8.6）×10¹²/L；血小板：（0-5000）×10⁹/L；CRP：0.2~320mg/L；SAA：5~350mg/L，SAA 报告范围：5~2000mg/L。 ★3.2.3 用血量：全自动进样≤200μl，闭盖进样≤200μl，微量血进样≤25μl。 |

设备名称：全自动血液流水线系统  ▲                       采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2.4. 质量控制与校准：支持自动室内质控、室间质控程序，可存储所有质控结果，自动绘制质控图，支持随时查阅、打印及 LIS 系统上传；提供有溯源性的校准物及配套质控物。 ▲2.7. 系统联动功能：可与本投标产品中的血红蛋白测试仪组成检验流水线。 ▲2.8. 体液检测与肿瘤提示：具备全自动体液（含胸水、腹水、脑脊液、浆膜液）细胞计数及白细胞分类功能；可通过高荧光体液细胞参数自动提示肿瘤细胞。 ▲2.9. 具有急诊插入功能，支持静脉血、末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。 ▲3.1.2 报告参数：血液分析报告参数≥37 个，三维散点图≥3 个；体液分析报告参数≥7 个；CRP 报告参数≥2 个；SAA 报告参数≥1 个。 ▲3.1.5 末梢血批量检测：末梢血自动批量检测模式支持自动扫码进样、自动混匀、异常标本（凝块、血量不足等）自动识别并回退复检功能；末梢血预稀释模式可进行白细胞五分类、有核红细胞、网织红细胞和 CRP、SAA 检测，支持急诊插入。 ▲3.1.13 干扰校正与自动重测：全血 CRP 检测时可校正红细胞、白细胞、血小板体积的干扰（提供证明文件）；具有高值 SAA 自动稀释重测功能，遇样本 SAA 结果超出线性范围，无需人工干预，可自动回退稀释重测。 ▲3.3.3 检测模式：支持 WBC、RBC+PLT、PLT 聚集、数字玻片模式。 ▲3.3.10 结果联动：支持全自动细胞形态学分析仪结果和其他分析仪结果同屏显示功能，并可自动修正血常规结果。 ▲3.4.1 分析原理：离子交换 HPLC； ▲3.4.5 进样模式：支持自动全血、自动预稀释、封闭全血进样。 ▲3.4.14 数据传输方式：支持双向 LIS 数据传输。 |

设备名称：全自动血液流水线系统  无标识                       采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于临床检验中作血液细胞计数、白细胞五分类、血红蛋白浓度测量、网织红细胞测量、有核红细胞测量、体液细胞测量、C - 反应蛋白及血清淀粉样蛋白 A 等测量 三、各功能模块基本功能及要求 3.1 五分类血液细胞分析仪 3.1.1 检测原理：血液分析采用半导体激光法、鞘流电阻抗法、荧光染色法和流式细胞技术原理；CRP、SAA 检测采用胶乳增强免疫散射比浊法。 3.1.3 单机检测速度：CBC＋DIFF＋NRBC ≥110 个样本 / 小时；CRP ≥100 样本 / 小时；SAA ≥100 样本 / 小时。 3.1.4 进样与急诊功能：标配自动进样器，自动进样器内轨标配回退功能；有封闭进样急诊位，支持静脉血和末梢全血、末梢预稀释血急诊进样。 3.1.6 有核红细胞检测：使用荧光染料和半导体激光检测 WBC 五分类，并具有有核红细胞检测功能，能自动进行白细胞计数的校正。 3.1.7 网织红细胞检测：具有全自动网织红细胞检测功能，可对网织红进行分型，提供网织红成熟度指数，无需机外染色处理；具有检测网织红细胞血红蛋白含量（RET-He）功能。 3.1.8 血小板检测：血小板检测采用鞘流阻抗法和荧光染色法两种方法，并可转换；具有低值血小板检测功能，遇血小板低值时通过自动增加计数颗粒数量保证检测精度。 3.1.9 低值白细胞检测：具有低值白细胞检测功能。 3.1.10 主机配置：血液分析仪主机自带大屏幕彩色液晶触摸屏。 3.1.12 血液模式空白计数要求：白细胞≤0.1×10⁹/L，红细胞≤0.02×10¹²/L，血红蛋白≤1g/L，阻抗法血小板≤5×10⁹/L。 3.2 推片染色机 3.2.1 独立工作能力：可独立工作，在没有血常规 HCT 结果时也可进行推片。 3.2.2 工作速度：≥120 张玻片 / 小时。 3.2.4 染色玻片储存：专用玻片篮，每篮可放置 10 张玻片，可循环使用。 3.2.5 智能推片控制：仪器可自动检测血液粘稠度，根据粘稠度不同对滴血量、推片速度 / 角度、推刀在血滴上停留时间等进行控制。 3.2.6 推片规则：≥10 项，用户可自定义推片规则。 3.2.7 染色方式：≥7 种。 3.2.8 染色盒方式：一片一盒。 3.2.9 单次吸样推片数量：≥4 张。 3.2.10 染色盒维护：全自动维护程序，无需从机内取出手工清洗。 3.2.11 推片刀：无需更换，终身免维护。 3.2.12 玻片识别：可直接在玻片上打印数字、条码和二维码。 3.2.13 染液配置：染液全开放，染色时间可调。 3.3 全自动细胞形态学分析仪 3.3.1 适用范围：用于对外周血涂片血细胞的形态图像摄取、可视化观察及描述，包括白细胞单细胞图像摄取、初步分类，红细胞形态描述及血小板数目估算。 3.3.2 全自动处理：从进样、扫描、定位、加油、各放大倍数间切换、拍摄、初步分类实现完全自动化。 3.3.4 处理能力：外周血涂片（100WBC+RBC+PLT）≥ 30张/小时。 3.3.5 分类参数：白细胞预分类参数 ≥12 类；非白细胞预分类参数≥ 5类；红细胞形态定性类型 ≥6 类。 3.3.6 血小板分析：可扫描血涂片体部、边缘两侧、尾部判断是否有血小板聚集；具备估算外周血血小板数量的功能。 3.3.7 涂片接收：可与全自动推染片机连接，自动接收推染片机制作好的涂片，并能接收外来血涂片；支持单片进样模式，以支持急诊插入分析样本。 3.3.8 质控功能：可对分析仪的细胞定位准确性进行检测，验证硬件和涂片的质量。 3.3.9 数据存储：支持外周血玻片的数据和细胞图片存档，可存储≥ 4万个样本的细胞图形及血液分析结果信息。 3.3.11 模式切换：支持根据血液分析仪结果触发不同检测模式的功能；支持根据实时外周血涂片血细胞形态分析结果修改检测模式的功能。 3.3.12 具有一键开关机功能，无需逐台按顺序开关机；支持细胞分类添加功能（可添加自定义白细胞、非白细胞分类、红细胞定性项目）。 3.3.13 提供血涂片数字扫描并保存功能，可支持教学工作；具备条码阅读功能，可接受二维码和条形码；报告格式可由用户自定义，可输出图片进行打印。 3.4 糖化血红蛋白分析仪 3.4.2 检测方法：双波长吸光度法。 3.4.3 检测参数：至少包含总糖化血红蛋白（HbA1）、血红蛋白 F（HbF）、平均血糖（eAG）。 3.4.4 检测速度：≥110 样本 / 小时； 3.4.6 急诊模式：具备专用急诊样本位，支持急诊样本优先检测。 3.4.7 用血量：全血≤16μL，预稀释≤4μL； 3.4.8 自动进样样本容量：≥45 个； 3.4.9 质控：提供原厂高低值质控品 3.4.10 支持中英文界面切换。 3.4.11 人机交互方式：≥12 寸触摸式液晶显示屏。 3.4.12 样本 ID 识别：支持条形码阅读器。 3.4.13 数据储存：≥100000 条病人结果信息。 3.4.15 外接接口：配备网络接口、USB 接口，支持鼠标键盘外接。 3.4.16 层析柱测量次数：≥3000 次。 3.4.17 重复性 CV%：CV≤1%。 3.4.18 精密度 CV%：日间变异系数 CV%≤2.0%。 3.4.19 准确度：±0.3% 3.4.20 线性范围：3-20%。 3.4.21 携带污染率：≤1.5%。 3.4.22 配置要求：配置必要附件，包含与院内系统的信息接口连接组件 |
| 2 | 配置需求 | 全自动五分类血液细胞分析仪 2台 推片机 1台 阅片机 1台 糖化血红蛋白分析仪 1台 工作站系统1套（CPU:i5及以上，内存≥16G，硬盘≥1T,显示器≥26英寸） 激光打印机 1台 扫描枪 1台 |

采购包2

设备名称1：自动微生物鉴定系统  ★                  采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1. 检测原理：比色法。 ★6. 检测菌种：需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。 ★8. 阳性报警时间：90%以上的阳性标本可在24小时内报警，最短报阳时间≤3小时。 ★11. 厌氧瓶：树脂厌氧瓶，厌氧性能优异，肉汤含量≥40ml。 ★14. 中和抗生素方式：采用多种规格树脂吸附残留抗生素。 ★21. 温控性能：温度偏差≤±1.0℃，温度波动≤2.0℃。 |

设备名称1：自动微生物鉴定系统  ▲                  采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲3. 标本位：单机检测瓶位≥120个，后期可拓展≥300瓶位。 ▲18. 操作系统：触摸屏一体机，屏幕≥10英寸，内存≥128G，Windows系统，可存储≥10万条血瓶生长信息。 ▲19. 在通讯短暂失联情况下，自动进行数据找回，确保数据安全完整。 ▲23. 系统配置：可与实验室管理系统连接，实现数据信息统一管理，各流程检测数据无缝连接。 |

设备名称1：自动微生物鉴定系统  无标识               采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | - 一、设备用途 用于临床检验培养、检测血液和体液标本中需氧菌、厌氧菌、真菌和分枝杆菌。 - 二、主要技术参数 2. 培养方式：固体加热，摇摆震动恒温培养。 4. 样本类型：血液、体液、痰液标本等。 5. 标本采集：培养瓶内为负压，瓶体有定量刻度，可实现真空定量采血。 7. 检测时间：每10分钟每份标本自动检测一次并记录，同时形成曲线，对阴阳性结果自动检测，并能给报警信号提示。 9. 培养瓶种类：标准瓶、树脂瓶、分枝杆菌瓶等。 10. 培养瓶材质：碳纤维塑胶材料，生物安全性佳，瓶身具备中文标识。 12. 预设时间与温度可随时修改。 13. 具备自我检测和校正功能，自我完成质量控制。 15. 营养成份：具有多种营养成分，包含V因子和X因子等生长因子。 16. 培养提示：外置醒目灯带，指示不同的培养状态。 17. 条形码设计：可撕贴的双条形码置瓶、取瓶、数据查询，条形码信息区分不同类型培养瓶。 20. 随瓶条码直接扫描上机，不同孵育孔位不同颜色标注。 养时间、每日检测量等多种统计方式。 24. 培养提示：具有培养过程中特定时长后提醒功能，时长可自行设置。 25. 运行噪声：震荡电机采用静音结构设计，仪器运行声音≤50dB。 26. 数据接口：与医院系统双向通讯接口。 27. 网络功能：可连科室及医院计算机网络，实现分析报告无纸化传输。 |
| 2 | 配置需求 | 设备 1套 品牌原装电脑1套（CPU配置不低于i7，内存≥16G，硬盘≥1T，显示器≥26英寸） 彩色激光打印机 1台 条码扫描器 1个 |

设备名称2：微生物质谱仪  ★                          采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★2.2 激光发射累计次数≥6 亿次，可支持更多样本的检测需求。 ★2.7 生物安全防护：配置≤0.01μm ，可实现 99.99% 病原微生物过滤。 ★4.2 丝状真菌专项：丝状真菌数据库包含菌种数量≥100 种，且配套完整的真菌解决方案（含专用培养基、真菌药敏板卡），全面覆盖真菌培养、鉴定、药敏全流程。 |

设备名称2：微生物质谱仪  ▲                         采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲3.1 数据采集：具备自动化数据采集功能，图谱实时刷新；可根据样品信号强度及分辨率自动调整激光能量、采集位置和采集次数。 ▲3.5 系统对接：支持与微生物实验室管理系统（LIS）通过中间件对接，可实时查看所有上机样本的培养、鉴定、药敏等全流程信息，便捷查询样本实验状态，并可生成专业统计分析报表。 ▲4.1 配备离线安装中国本土化微生物数据库，保证信息安全。数据库规模包含菌种数量≥5000 种。数据库覆盖：涵盖临床医学检验、疾控病原菌、环境微生物、食药微生物等多个领域的菌株；支持数据库实时更新，保障鉴定时效性。 ▲5.2 校准品：可提供同品牌质谱鉴定校准品，具备 NMPA 注册证。 |

设备名称2：微生物质谱仪  无标识                        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 用于细菌、丝状真菌、酵母、分枝杆菌等微生物样品的快速鉴定。 二、技术参数 1. 硬件指标： 2.1 激光器：激光脉冲频率在 1-1000Hz 范围内可任意连续可调。 2.3 离子源：采用免清洗设计，无需定期清洗。 2.4 质量检测范围：分子量覆盖 1-500kDa。 2.5 真空系统配置：前级泵为内置隔膜泵。 2.6 检测器件：采用打拿极电子倍增器，打拿级数≥20 级。 3. 软件指标： 3.2 内置数字量化质控功能。 3.3 混合菌提示：具备混合菌鉴定提示功能。 3.4 结果管理：支持谱图及鉴定结果收藏功能，收藏内容与用户账户绑定，实现账户专属查看。 3.6 信息查询：支持微生物形态学（菌落形态图、染色图）、基因序列、药敏等相关信息的查询功能。 4. 数据库： 5. 消耗品： 5.1 预处理试剂：可提供质谱样本专用预处理试剂（含基质及全套前处理试剂）。 5.3 标本板：可提供分体式标本板，标本板配备可扫描条码，满足样本全流程追溯要求。 |
| 2 | 配置需求 | 质谱仪主机 1套 标本板(靶面) 3盒 标本板(靶拖) 3个 涂菌笔 1支 工作站 1台（CPU配置i5及以上，内存≥16G，硬盘≥1T，≥26英寸TFT） 打印机 2台（彩色1台，黑白1台） 扫码枪 2个 |

采购包3

设备名称：高端双立柱-双板数字化X线摄影  ★           采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.2 最大输出功率：≥80kW； ★2.1 球管最大功率 ≥100kW ★2.3 阳极热容量 ≥350kHU ★3.1.1平板尺寸：≥17x17英寸 ★3.1.4 最大透视帧率：≥30fps，脉冲最大透视帧率≥25fps ★3.2.2 摄影像素：≥1800万 ★9.2 图像信息采集管理：动态影像采集、视频保存、视频回放、视频截取； 静态影像采集、图像自动调窗、图像自动裁剪、图像自动发送、图像上左右标记符号； |

设备名称：高端双立柱-双板数字化X线摄影  ▲          采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2.4 阳极旋转速度 ≥9700rpm ▲3.1.2摄影像素：≥900万； ▲4.5 床面升降运动范围：≥350mm； ▲5.1 立柱沿床身纵向移动行程：≥1850mm ▲6.1 探测器中心距地距离最小距离：≤320mm；（提供证明文件） |

设备名称：高端双立柱-双板数字化X线摄影  无标识        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 本设备为医用X射线摄影系统，采用双平板探测器、分体落地式机架带固定式升降摄影床，可一机多用完成全身各部位、各体位、各角度的拍片检查。 二、技术参数 1.1 工作站软件可调节曝光参数 1.3 摄影管电压:≥150kV； 1.4 摄影最大管电流: ≥1000mA 1.5 透视管电压: ≥125kV； 1.6 加载时间范围：0.001s～10s 1.7 电流时间积范围：≥1000mAs 1.8 具有自动曝光、亮度控制功能 2 X射线管组件 2.2 焦点：≤0.6mm/1.2mm 3 非晶硅平板探测器2块。 3.1 动态平板探测器1块 3.1.3 在动态过程中点片矩阵：≥3000x3000 3.1.5 点片摄影准备时间：≤1s 3.1.6 输出灰阶：≥16位 3.1.7 成像时间：≤3秒 3.1.8 空间分辨率：≥3.6LP/MM 3.1.9 像素尺寸：≤139um 3.2静态平板探测器 3.2.1 平板尺寸：≥17x17英寸 3.2.3 摄影矩阵：≥4300*4300 3.2.4 输出灰阶：≥16位 3.2.5 成像时间：≤7秒 3.2.6 空间分辨率：≥5.0LP/MM 3.2.7 像素尺寸：≤100um 4 固定摄影床 4.1 床面横向移动行程：≥270mm； 4.2 床面纵向移动行程：≥1100mm； 4.3 片盒横向运动行程：≥520mm； 4.4 床面板承重：≥250kg 4.6 床高：≤500mm 4.7 摄影床片盒，床面下表面至片盒上表面距离≤60mm 5 立柱式X射线球管架 5.2 X射线管组件旋转范围：≥±180° 5.3 X射线管组件沿立柱升降运动范围：≥1550mm；（提供证明文件） 5.4 立柱自身旋转范围：≥±180° 6 立式胸片架 6.2 立式摄影架片盒沿立柱升降运动:移动范围：≥1580mm； 6.3 球管平板有双向自动跟随功能 7 滤线栅 7.1 配置一： 7.1.1 栅密度：≥40L/cm； 7.1.2 栅比：≥10:1； 7.1.3 焦距：≥100cm； 7.2 配置二： 7.2.1 栅密度：≥40L/cm； 7.2.2 栅比：≥10:1； 7.2.3 焦距：≥180cm； 8 工作站硬件 8.1 Intel I5处理器或以上，内存≥8GB； 8.2 硬盘容量≥500GB，刻录机：DVD-RW； 8.3 显示器≥24英寸液晶显示器； 9 医生登记采集诊断工作站软件功能 9.1 患者信息管理：手工登记，WORKLIST自动查询，患者的姓名输入和显示； 9.3 图像处理：图像校正，图像翻转、图像测量与标注； 9.4 图像拼接：支持全身图像拼接功能； 9.5 图像观察：查看动态影像，查看静态图像，窗宽窗位调整，图像翻转，图像旋转，图像缩放，图像还原，图像裁剪，图像重建； 9.6 病历报告：病人信息自动加载、专家模板； 9.7 胶片打印：支持DICOM3.0标准激光相机打印，同时支持1:1物体真实比例打印； 9.8 DICOM传输：可发送图像到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； 9.9 可发送透视视频到任何遵循DICOM3.0标准的PACS服务器； 9.10 透视图像局部放大显示：可四档放大，或鼠标左键点击拖动任意放大功能； 9.11 器官程序摄影（APR）：在软件上选择部位体位后，自动设置和显示所用高压曝光参数； 9.12 双板切换：具有双板切换功能，医生可根据摄片需求自由选择平板； 9.13 束光器外周区域屏蔽：检查过程中束光器外的无效区域可通过软件屏蔽其显示； 9.14 曝光参数记录和显示：检查后的图像上有曝光参数的记录。 |
| 2 | 配置需求 | 高频高压发生器 1套 X射线管组件 1套 X射线平板探测器 2套 升降摄影床 1套 图像处理系统 1套 限束器 1套 球管支架 1套 摄影架 1套 遥控器 1套 遥控台 1套 滤线栅 2套 |

采购包4

设备名称：移动式C型臂  ★                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1. 焦点 — 平板距离：1065mm～1165mm ★1.6 C 形臂的开口距离：≥860mm ★2.1. 标称输出功率：≥15kW ★5.1. 类型：非晶硅 ★5.2. 闪烁体：碘化铯 |

设备名称：移动式C型臂  ▲                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲7.7. 三维图像重建时间：≤10S ▲8.5.具备金属伪影处理功能 |

设备名称：移动式C型臂  无标识                     采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 该产品用于介入及外科手术中的X射线透视和摄影 二、技术参数 1 C 臂机架 1.2. C 形臂沿轨道弧形滑动角度：≥190° 1.3. C 形臂沿水平轴旋转角度：≥±180° 1.4. 前后移动范围：≥200mm 1.5. 垂直移动范围：≥400mm 1.7. C 形臂的弧深度：≥780mm 1.8. 导向轮可以任意方向转动，主轮 - 45°～0°～+90° 转动 1.9. 运动控制方式：电动 2 高压发生器 2.2. 主逆变频率：≥110kHz 2.3. 连续透视 管电压：40kV～125kV 管电流：0.3mA～10mA 2.4. 脉冲透视 管电压：40kV～125kV 管电流：1mA～150mA 脉冲频率：0.5～11Hz 2.5. 摄影 摄影管电压：40kV～125kV 摄影最大管电流：50-150mA 摄影 mAs：0.1 ～250 mAs 单幅点片最大电流：32mA 2.6. 三维序列摄影 三维序列摄影管电压：40kV～125kV 三维序列摄影管电流：1~63mA 2.7. 具备半剂量透视模式 2.8. 具备自动亮度跟踪功能（IBS） 3 球管 3.1射线管 双焦点尺寸：≤0.3mm/0.6mm 阳极热容量：≥210 kJ (300 kHU) 阳极散热率：≥750 W（1200 HU/s） 球管转速：≥2800 rpm 3.2射线管套 管套热容量：≥4200 kJ（5200 kHU) 管套散热率：≥600W 4 限束器 4.1限束器类型：电动矩形准直器 4.2附加滤过量：空，1mmAI+0.1Cu，1mmAI+0.2Cu，2mmAI 4.3最小照射区域：1cm×1cm 4.4最大照射区域：30cm×30cm 4.5具备限束器预览功能 5 平板探测器 5.3平板成像大小：≥30cm*30cm 5.4图像采集矩阵：≥2048*2048 5.5像素尺寸:≤ 150μm 5.6采集灰阶: ≥16 bit 5.7空间分辨率:≥ 3.1LP/mm 5.8 DQE: ≥72% 6 滤线栅 6.1栅焦距: 100cm 6.2栅格比: 8：1 6.3栅密度: 80L/cm 6.4滤线栅可手动插拔 7 三维图像采集系统 7.1具备选取兴趣区进行三维容积重建功能； 7.2三维图像像素：≥400x400x400 7.4扫描范围：≥190° 7.5最快采集时间：30S 7.6 CT 断层扫描投影数：190/380 帧 7.8扫描方式：等中心采集 7.9三维图像层厚：最小≤0.42mm，≥10 种层厚选项可调 7.10 球管和探测器为等中心运动 。 7.11序列图像重建：序列数据采集完成后运行三维重建，数秒后自动显示重建后的横断面、冠状面、矢状面和三维图像，可在此基础上进行窗宽窗位调节、十字线显示 / 隐藏、截图、缩放、测量等图像处理操作。 7.12三维显示，MIP 和 VRT 两种可视化模式显示三维图像，可自由切换，三维图像在可视视图上可以自己移动旋转。 8 图像采集处理系统软件 8.1信息管理：登记、工作列表、报告、保存当前图像。 8.2图像后处理：移动图像、默认窗宽窗位、放缩、反色、放大、缩小、左转 90 度、右转 90 度、垂直翻转、水平翻转、图像信息、放大镜、感兴趣区窗宽窗位、删除图像、复制、粘贴、另存为 8.3图像存储与传输：检查列表、打印、图像存储 8.4图像测量与标识：角度测量、距离测量、文本标记、重置、箭头 8.6 具备Dicom 功能 8.7具备可连接 PACS 系统 8.8 具备透视图像末帧冻结功能 8.9 具备DAP 剂量显示 |
| 2 | 配置需求 | 电动等中心移动C形臂主机架 1套 X射高压球管组件 1套 30cm×30cm非晶硅平板探测器 1套 专用工作站台车 1套 工作站 1套（32英寸彩色液晶显示器，CPU配置i5及以上，内存≥32G，硬盘≥1T） 彩色触控屏 1台 滤线栅 1个 电动可调式限束器 1套 手持机械运动控制器 1个 有线曝光脚闸 1套 医用C形臂影像工作站软件 1套 激光定位系统 1套 |

采购包5

设备：膝关节镜系统 （允许进口设备）  ★            采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★2.1.1 4K 摄像、光源、显示器、工作站一体化主机 1 台。 ★2.2.1 一体化钛合金摄像头，耦合器不可拆卸，图像传感器类型：3 个 1/3 英寸 CMOS 传感器。 ★2.2.2 摄像头功能按键≥4 个，摄像头按键可设置≥7 种快捷操作，也可以选择关闭按键功能。 ★2.5.2 关节镜，4mm 30 度，镜子上具有 UHD 标记，照度≥1500Lx，景深：≥4-50mm，蓝宝石镜片。 |

设备5：膝关节镜系统 （允许进口设备）   ▲             采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2.4.7 连接、交互 PACS 系统和 DICOM 工作、存储服务器，可实现电子信息归档。 ▲2.6.1 一机多用，双液晶屏彩色显示，可连接刨削手柄、骨锯摆锯手柄，可满足多种手术。可同时两路使用。 ▲2.8.1 主机界面采用一体化全触屏式智能操作，≥7.0 英寸 LED 液晶显示屏。 |

设备：膝关节镜系统（允许进口设备）    无标识         采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 适用于骨科各类关节镜手术。 二、技术参数 2.1 摄像主机 2.1.2 符合 I 类 CF 型应用。 2.1.3 显示器分辨率：≥3840×2160，≥10-bit 。 2.1.4 支持中文界面。 2.1.5 显示器尺寸：≥32英寸。 2.1.6 视频输出端口：4K/UHD 输出端口：Display Port 1.2 接口，12G-SDI，接口支持 3840*2160p 信号输出；高清信号输出：HDMI 接口，3G-SDI 接口，支持 1920×1080P 信号输出。 2.1.7 8 种预设手术模式，根据不同科室内镜类型快捷切换。 2.1.8 显示器按键可以设置影像系统语言、亮度、颜色、图像缩放、锐利度、配置内窥镜尺寸对应参数、峰均比、光敏感度、光源待机、白平衡、摄像头按键功能、预设手术模式选择、用户参数自定义设置和选择。 2.1.9 具备峰均比调节功能，可以根据不同部位手术显示需求设置画面色彩动态平衡，≥十级调节。 2.2 摄像头 2.2.3 摄像头按键有单击、双击和长按三种模式选择。 2.2.4 具备一键显示全部按键设置功能，默认预设功能包括亮度、图像缩放、光源待机、预设手术模式选择、录像、拍照、白平衡和关闭 / 打开按键功能（可自定义设置按键功能）。 2.2.5 摄像头支持高温高压灭菌，摄像头支持自动清洗机或消毒机清洗。 2.2.6 摄像头重量≤1.35 磅。 2.2.7 摄像头具备镜管锁定功能。 2.2.8 IPX7 防水性能。 2.2.9 摄像头防震抗摔。 2.2.10 具备电子变焦功能，最近调焦距离：≤152mm，允差≤±10%，最小照度≤1Lux。 2.2.11 系统具备内窥镜尺寸选择功能，可根据内窥镜实际尺寸进行设置，系统自动匹配预设参数。 2.3 光纤 2.3.1 LED 电子光源，非传统导光纤维。 2.3.2 光源类型：LED 冷光源，与摄像主机一体化。 2.3.3 IPX7 高级别防水性能。 2.3.4 支持高温高压灭菌。 2.3.5 线缆长度≥3.5m。 2.3.6 灯泡寿命：≥30,000 小时。 2.3.7 镜端拥有多种适配接口，光源可兼容 Storz、Wolf、Olympus 等多厂家导光束。 2.4 内窥镜影像工作站 2.4.1 ≥12 英寸液晶触控屏幕，可外接键盘、鼠标。 2.4.2 支持中文界面，内置≥1TB 固态存储硬盘。 2.4.3 支持两个不同信号来源同步拍照和录像。 2.4.4 支持影像资料同步导出和一键导出。 2.4.5 支持 JPEG、BMP 和 PNG 图片格式和 MP4 视频格式文件，具备观看、编辑和打印功能。 2.4.6 无限制多用户自定义密保登录。 2.4.8 画面显示模式：支持单一画面、PIP 和 PBP 显示模式。 2.5 UHD 关节镜镜头 2.5.1 可高温高压灭菌。 2.5.3 套管采用一键式快速卡口，双阀门四通道设计，穿刺锥采用精钢材料。 2.5.4 镜鞘直径≤5.6mm。 2.6 刨削动力系统 2.6.2 可兼容≥10 种手柄，包括大骨动力和高速磨钻、摆锯、矢状锯、往复锯等，适用于各类骨科手术，最高支持≥100000rpm 转速。 2.6.3 2 个彩色触摸显示屏≥3 英寸，可显示所连接的手柄类型、转速、模式、方向等信息。 2.6.4 彩色触摸显示屏可设定：提示音、屏幕亮度、参数记忆、窗口大小、往复转比例、手柄按键开关、脚踏开关、语言等功能。 2.6.5 具有双手柄模式，支持 2 个手柄同时独立工作。 2.6.6 带有吸引接口，并配有多段式吸引流量的控制开关。 2.6.7 往复转频率具有≥9 级的调节。 2.6.8 具有窗锁功能，可在面板设定刀头的窗开和窗锁，可调整刀头窗开大小。 2.6.9 具有医生自我编程功能。 2.6.10 刀头具有自动识别功能，不同刀头自动匹配转速和模式。 2.6.11 哑光外鞘。 2.6.12 刀头直径≥7 种，包含 2.0mm、2.9mm、3.5mm、3.7mm、4.2mm、4.8mm、5.5mm 等；刀头类型有直型、预弯型、加长型和可折弯型，刀头种类≥140 种。 2.7 刨削手柄 2.7.1 手柄上具备直接调节速度、运转模式及开关的功能，带有吸引接口，并配有吸引流量的控制开关 2.7.2 高温高压消毒，连线和手柄一体化。 2.7.3 具备快速接口，可单手完成安装拆卸刨削刀头。 2.7.4 速度 500-12000 转 / 分，扭力≥35oz-in 。 2.7.5 具备不同刨削刀头的参数智能设定。 2.8 等离子射频汽化系统 2.8.2 触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时。 2.8.3 功率≤260W，工作档位 1-9 档可调，同时每一档位具有半档功率可操作。时间从 0-9 秒可调，0 档不计时。 2.8.4 主机界面可精准显示临床所需工作能量大小；主机需具备 2 种工作频率：汽化切割输出频率≥100Khz；凝血消融输出频率≥450Khz。 2.8.5 低温微创、安全、精确，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血功能。 2.8.6 配置双脚踏开关控制，具有防水功能。 |
| 2 | 配置需求 | 1. 4K超高清摄像系统（含4K 3CMOS摄像头）1套 2. 线缆连接盒 1个 3. LED电子光源 3根 4. 原装进口内窥镜影像工作站 1台 5. UHD超高清关节镜镜头 2根、镜鞘闭孔器 2套 6. 高清关节镜镜头 1根、镜鞘闭孔器 1套 7. DYONICS/WOLF适配器 3个 8. 专用推车 1台 9. 动力系统主机 1台、刨削手柄 3个 10. 足踝专用：摆锯、中速钻、中型/长型磨头护套各1个 11. 通用动力连接线 2根、通用脚踏 1个 12. 等离子射频主机 1台、无线脚踏 1个 13. 兰钳：直型、30°左右弯、2.75mm直型、2.0mm45°左右弯各1把 14. 探针 2把、2.7mm软组织抓钳 2把 15. 游离体抓钳、锉刀、开口剪线器、取线器、推结器各1把 16. 戳枪：直行、左弯、右弯各1把 17. 缝合勾：手柄1把，直行、45°左右弯接头各1把 |

采购包6

设备名称：体外冲击波治疗机  ★                       采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1 应为有透镜电磁式冲击波源。 ★1.4 冲击波焦点治疗深度≥130mm，可变焦。 ★2.2.6 小 C 臂（带定位装置）可做旋转式同轴运动，上下翻转 180°。 |

设备名称：体外冲击波治疗机  ▲                        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2.1.1 ≥9 英寸影像增强器。 ▲2.1.4 ≥20 英寸高清医用显示器，X 射线图像清晰度≥16LP/mm。 ▲3.1 具备智能化控制系统，隔室彩屏触摸屏控制台、床边手持彩屏触摸屏控制器，摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示。 ▲3.4 病例管理系统具备 DICOM3.0 可连接医院 PACS 系统，可图像传输，远程会诊；图像存储，打印病例报告。 ▲4.1 结石智能导航辅助定位（B 超） 4.1.1 治疗术前一键运动复位、一键导航自动定位。 4.1.2 具备焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化。 4.1.3 具备结石实时监测功能，结石运动偏离靶心可提醒。 |

设备名称：体外冲击波治疗机     无标识                采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | - 适用范围 用于治疗肾结石和输尿管结石 二、技术参数 1冲击波源系统 1.2 高压放电范围：10～18KV。 1.3 电容最大储能：≥160J。 1.5 第二焦点冲击波压力场参数：脉冲上升时间≤0.5us；脉冲宽度≤1us。 1.6 聚焦范围径向≤±7.5mm，轴向 - 50mm～80mm。 1.7压缩声压峰值：6～30MPa；膨胀声压峰值：≤6MPa。 1.8 冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能。 2 定位系统：要求同一台设备具备 X 线和 B 超双定位系统 2.1 X 线定位系统： 2.1.2 配备高清晰度百万像素 CCD 摄像机、X 线高频高压发生器。 2.1.3 组合球管：最大工作电压≥110KV，最大工作电流≥80MA。 2.2 B 超定位系统： 2.2.1 具备环冲击波源锥形运动 B 超探头定位装置，电子自动测距，数字自动显示功能。 2.2.2 探头能对焦点作直线和环形运动。 2.2.3 探头表面与第二焦点测距误差≤2mm。 2.2.4 电动探头伸缩行程：25mm～125mm。 2.2.5 小 C 臂（带冲击波源）可上、下转。 3 操作控制系统 3.2 模块化设计，冲击波次数可预设。 3.3 碎石能量可无级调节，碎石放电频率可调整。 4 人工智能手术导航系统 4.2 X 光定位碎石机术前智能导航 4.2.1 支持半自动和全自动导航两种模式。 4.2.2 全自动导航，医生需选取结石初始位置，系统自动完成水平及垂直方向的导航。 4.2.3 所有结石都可过 X 光碎石机术前智能导航系统完成定位。 5 治疗床与主机 5.1 治疗床及主机一体化设计，机械调节精度≤ 1mm。 5.2 治疗床可进行 X、Y、Z 三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥140mm，横向运动范围≥100mm，纵向移动范围≥100mm。 5.3 治疗床载重≥135Kg。 5.4 大 C 臂转动角度范围 ≥50°。 5.5 小 C 臂转动角度范围≥180°。 5.6 小 C 臂圆弧角度范围≥25° |
| 2 | 配置需求 | 主机治疗床 1 台 电气柜 1 台 隔室控制台 1 台 床旁控制盒 1 个 冲击波源 1 套 电容箱 1 套 冲击波高压发生器 1 套 水处理系统 1 套 X线高压发生器组合球管 1 套 影像摄像机 1 台 医用X射线影像增强器 1 台 影像监视器高清医用显示器 1 套 病例管理系统 1 套 智能导航系统 1 套 B超定位装置 1 套 压腹带 1 套 硅胶水囊 3 个 工具箱 1 套 对讲系统 1 套 专业碎石导航定位B超机 1 台 |