采购包1

设备名称：移动式C型臂  ★                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1. 焦点 — 平板距离：1065mm～1165mm ★1.6 C 形臂的开口距离：≥860mm ★2.1. 标称输出功率：≥15kW ★5.1. 类型：非晶硅 ★5.2. 闪烁体：碘化铯 |

设备名称：移动式C型臂  ▲                      采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲7.7. 三维图像重建时间：≤10S ▲8.5.具备金属伪影处理功能 |

设备名称：移动式C型臂  无标识                     采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | 一、适用范围 该产品用于介入及外科手术中的X射线透视和摄影 二、技术参数 1 C 臂机架 1.2. C 形臂沿轨道弧形滑动角度：≥190° 1.3. C 形臂沿水平轴旋转角度：≥±180° 1.4. 前后移动范围：≥200mm 1.5. 垂直移动范围：≥400mm 1.7. C 形臂的弧深度：≥780mm 1.8. 导向轮可以任意方向转动，主轮 - 45°～0°～+90° 转动 1.9. 运动控制方式：电动 2 高压发生器 2.2. 主逆变频率：≥110kHz 2.3. 连续透视 管电压：40kV～125kV 管电流：0.3mA～10mA 2.4. 脉冲透视 管电压：40kV～125kV 管电流：1mA～150mA 脉冲频率：0.5～11Hz 2.5. 摄影 摄影管电压：40kV～125kV 摄影最大管电流：50-150mA 摄影 mAs：0.1 ～250 mAs 单幅点片最大电流：32mA 2.6. 三维序列摄影 三维序列摄影管电压：40kV～125kV 三维序列摄影管电流：1~63mA 2.7. 具备半剂量透视模式 2.8. 具备自动亮度跟踪功能（IBS） 3 球管 3.1射线管 双焦点尺寸：≤0.3mm/0.6mm 阳极热容量：≥210 kJ (300 kHU) 阳极散热率：≥750 W（1200 HU/s） 球管转速：≥2800 rpm 3.2射线管套 管套热容量：≥4200 kJ（5200 kHU) 管套散热率：≥600W 4 限束器 4.1限束器类型：电动矩形准直器 4.2附加滤过量：空，1mmAI+0.1Cu，1mmAI+0.2Cu，2mmAI 4.3最小照射区域：1cm×1cm 4.4最大照射区域：30cm×30cm 4.5具备限束器预览功能 5 平板探测器 5.3平板成像大小：≥30cm*30cm 5.4图像采集矩阵：≥2048*2048 5.5像素尺寸:≤ 150μm 5.6采集灰阶: ≥16 bit 5.7空间分辨率:≥ 3.1LP/mm 5.8 DQE: ≥72% 6 滤线栅 6.1栅焦距: 100cm 6.2栅格比: 8：1 6.3栅密度: 80L/cm 6.4滤线栅可手动插拔 7 三维图像采集系统 7.1具备选取兴趣区进行三维容积重建功能； 7.2三维图像像素：≥400x400x400 7.4扫描范围：≥190° 7.5最快采集时间：30S 7.6 CT 断层扫描投影数：190/380 帧 7.8扫描方式：等中心采集 7.9三维图像层厚：最小≤0.42mm，≥10 种层厚选项可调 7.10 球管和探测器为等中心运动 。 7.11序列图像重建：序列数据采集完成后运行三维重建，数秒后自动显示重建后的横断面、冠状面、矢状面和三维图像，可在此基础上进行窗宽窗位调节、十字线显示 / 隐藏、截图、缩放、测量等图像处理操作。 7.12三维显示，MIP 和 VRT 两种可视化模式显示三维图像，可自由切换，三维图像在可视视图上可以自己移动旋转。 8 图像采集处理系统软件 8.1信息管理：登记、工作列表、报告、保存当前图像。 8.2图像后处理：移动图像、默认窗宽窗位、放缩、反色、放大、缩小、左转 90 度、右转 90 度、垂直翻转、水平翻转、图像信息、放大镜、感兴趣区窗宽窗位、删除图像、复制、粘贴、另存为 8.3图像存储与传输：检查列表、打印、图像存储 8.4图像测量与标识：角度测量、距离测量、文本标记、重置、箭头 8.6 具备Dicom 功能 8.7具备可连接 PACS 系统 8.8 具备透视图像末帧冻结功能 8.9 具备DAP 剂量显示 |
| 2 | 配置需求 | 电动等中心移动C形臂主机架 1套 X射高压球管组件 1套 30cm×30cm非晶硅平板探测器 1套 专用工作站台车 1套 工作站 1套（32英寸彩色液晶显示器，CPU配置i5及以上，内存≥32G，硬盘≥1T） 彩色触控屏 1台 滤线栅 1个 电动可调式限束器 1套 手持机械运动控制器 1个 有线曝光脚闸 1套 医用C形臂影像工作站软件 1套 激光定位系统 1套 |