采购包2技术参数

设备名称：体外冲击波治疗机  ★                       采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ★1.1 应为有透镜电磁式冲击波源。 ★1.4 冲击波焦点治疗深度≥130mm。 ★2.2.6 小 C 臂（带定位装置）可做旋转式同轴运动，上下翻转 180°。 |

设备名称：体外冲击波治疗机  ▲                        采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | ▲2.1.1 ≥9 英寸影像增强器。 ▲2.1.4 ≥20 英寸高清医用显示器，X 射线图像清晰度≥16LP/mm。 ▲3.1 具备智能化控制系统，隔室彩屏触摸屏控制台、床边手持彩屏触摸屏控制器，摇杆运动控制系统，冲击波参数及运行状态实时显示。 ▲3.4 病例管理系统具备 DICOM3.0 可连接医院 PACS 系统，可图像传输，远程会诊；图像存储，打印病例报告。 ▲4.1 结石智能导航辅助定位（B 超） 4.1.1 治疗术前一键运动复位、一键导航自动定位。 4.1.2 具备焦点探测距离可视化，焦点定位跟踪可视化。 4.1.3 具备结石实时监测功能，结石运动偏离靶心可提醒。 |

设备名称：体外冲击波治疗机     无标识                采购数量：1套

| 序号 | 参数类别 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 产品参数 | - 适用范围 用于治疗肾结石和输尿管结石 二、技术参数 1冲击波源系统 1.2 高压放电范围：10～18KV。 1.3 电容最大储能：≥160J。 1.5 第二焦点冲击波压力场参数：脉冲上升时间≤0.5us；脉冲宽度≤1us。 1.6 聚焦范围径向≤±7.5mm，轴向 - 50mm～80mm。 1.7压缩声压峰值：6～30MPa；膨胀声压峰值：≤6MPa。 1.8 冲击波传播介质水处理装置，具备自动循环恒温、排气功能。 2 定位系统：要求同一台设备具备 X 线和 B 超双定位系统 2.1 X 线定位系统： 2.1.2 配备高清晰度百万像素 CCD 摄像机、X 线高频高压发生器。 2.1.3 组合球管：最大工作电压≥110KV，最大工作电流≥80MA。 2.2 B 超定位系统： 2.2.1 具备环冲击波源锥形运动 B 超探头定位装置，电子自动测距，数字自动显示功能。 2.2.2 探头能对焦点作直线和环形运动。 2.2.3 探头表面与第二焦点测距误差≤2mm。 2.2.4 电动探头伸缩行程：25mm～125mm。 2.2.5 小 C 臂（带冲击波源）可上、下转。 3 操作控制系统 3.2 模块化设计，冲击波次数可预设。 3.3 碎石能量可无级调节，碎石放电频率可调整。 4 人工智能手术导航系统 4.2 X 光定位碎石机术前智能导航 4.2.1 支持半自动和全自动导航两种模式。 4.2.2 全自动导航，医生需选取结石初始位置，系统自动完成水平及垂直方向的导航。 4.2.3 所有结石都可过 X 光碎石机术前智能导航系统完成定位。 5 治疗床与主机 5.1 治疗床及主机一体化设计，机械调节精度≤ 1mm。 5.2 治疗床可进行 X、Y、Z 三维六向运动：治疗床的升降运动范围≥140mm，横向运动范围≥100mm，纵向移动范围≥100mm。 5.3 治疗床载重≥135Kg。 5.4 大 C 臂转动角度范围 ≥50°。 5.5 小 C 臂转动角度范围≥180°。 5.6 小 C 臂圆弧角度范围≥25° |
| 2 | 配置需求 | 主机治疗床 1 台 电气柜 1 台 隔室控制台 1 台 床旁控制盒 1 个 冲击波源 1 套 电容箱 1 套 冲击波高压发生器 1 套 水处理系统 1 套 X线高压发生器组合球管 1 套 影像摄像机 1 台 医用X射线影像增强器 1 台 影像监视器高清医用显示器 1 套 病例管理系统 1 套 智能导航系统 1 套 B超定位装置 1 套 压腹带 1 套 硅胶水囊 3 个 工具箱 1 套 对讲系统 1 套 专业碎石导航定位B超机 1 台 |