政府采购项目

项目编号: SDZC2024-220

镇安县医院2024年组团式医疗帮扶项目

(购置关节镜、呼吸机及心血管内科CCU建设配套设备、手术显微镜、尿动力学分析系统等设备）

公开招标文件

陕西上德招标有限公司

二零二四年九月

目 录

第一章  招标公告	3

第二章  投标人须知	15

一、投标人须知前附表	15

二、项目说明	19

三、招标文件	19

四、投标文件	20

五、投标担保	24

六、投标	24

七、开标、资格审查、评标和定标	26

八、合同	58

九、合同的履约验收	59

十、招标代理服务费	59

十一、重新组织采购活动	59

十二、询问、质疑与投诉	60

十三、拒绝商业贿赂	61

十四、政府采购信用担保及信用融资政策	61

第三章  采购内容及技术要求	62

第四章  商务要求	62

第五章  合同条款	141

第六章  投标文件格式	159

# 第一章  招标公告

###### 项目概况

镇安县医院2024年组团式医疗帮扶项目(购置关节镜、呼吸机及心血管内科CCU建设配套设备、手术显微镜、尿动力学分析系统等设备）潜在投标人应在西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）获取招标文件，并于2024年09月27日10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况：

项目编号：SDZC2024-220

项目名称：镇安县2024年组团式医疗帮扶项目

采购方式：公开招标

采购需求：

合同包1(心血管内科CCU设备配备):

合同包预算金额：1472900.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 医疗设备 | 心血管内科CCU设备配备 | 1(批) | 详见采购文件 | 1472900.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

合同包2(手术显微镜):

合同包预算金额：1200000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 医疗设备 | 手术显微镜 | 1(台) | 详见采购文件 | 1200000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕，若所投产品为进口的，自合同签订后30个日历日内安装调试完毕

合同包3(关节镜、控温仪):

合同包预算金额：1210000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 医疗设备 | 关节镜、控温仪 | 1(批) | 详见采购文件 | 1210000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包4(C型臂X光机、减压清洗沸腾机):

合同包预算金额：1121500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 医疗设备 | C型臂X光机、减压清洗沸腾机 | 1(批) | 详见采购文件 | 1121500.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包5(微波肿瘤热疗仪):

合同包预算金额：798000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5-1 | 医疗设备 | 微波肿瘤热疗仪 | 1(台) | 详见采购文件 | 798000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包6(尿动力学分析系统、生物刺激反馈仪、手术摄像系统):

合同包预算金额：1181800.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6-1 | 医疗设备 | 尿动力学分析系统、生物刺激反馈仪、手术摄像系统 | 1(批) | 详见采购文件 | 1181800.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包7(微生物鉴定仪、微生物血培养仪、快速冰冻切片机):

合同包预算金额：998000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7-1 | 医疗设备 | 微生物鉴定仪、微生物血培养仪、快速冰冻切片机 | 1(批) | 详见采购文件 | 998000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包8(呼吸机（无创）、呼吸机（有创）、超声刀、监护仪（肌松监测模块）、手术电刀、肌电图、脑电图):

合同包预算金额：829500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8-1 | 医疗设备 | 呼吸机（无创）、呼吸机（有创）、超声刀、监护仪（肌松监测模块）、手术电刀、肌电图、脑电图 | 1(批) | 详见采购文件 | 829500.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

合同包9(便携式电子支气管镜、酸化水制水机、激光坐浴机、结肠灌洗机、环氧乙烷灭菌器):

合同包预算金额：1266000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9-1 | 医疗设备 | 便携式电子支气管镜、酸化水制水机、激光坐浴机、结肠灌洗机、环氧乙烷灭菌器 | 1(批) | 详见采购文件 | 1266000.00 | - |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：自合同签订后15个日历日内安装调试完毕

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(心血管内科CCU设备配备)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包2(手术显微镜)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章，若所投产品为进口的无须提供）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证），若所投产品为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包3(关节镜、控温仪)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包4(C型臂X光机、减压清洗沸腾机)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包5(微波肿瘤热疗仪)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包6(尿动力学分析系统、生物刺激反馈仪、手术摄像系统)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包7(微生物鉴定仪、微生物血培养仪、快速冰冻切片机)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包8(呼吸机（无创）、呼吸机（有创）、超声刀、监护仪（肌松监测模块）、手术电刀、肌电图、脑电图)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

合同包9(便携式电子支气管镜、酸化水制水机、激光坐浴机、结肠灌洗机、环氧乙烷灭菌器)特定资格要求如下:

3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；

3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章）；

3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

3.5投标保证金交纳凭证或担保函；

3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的供应商；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn/)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的供应商；

3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

三、获取招标文件

时间：2024年9月06日至2024年9月13日，每天上午09:00:00至12:00:00，下午13:30:00至17:00:00（北京时间）

途径：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）

方式：现场获取

售价：300元/标段

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2024年9月27日10时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标第一会议室

开标地点：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角）上德招标第一会议室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

#### 六、其他补充事宜

- 1.落实的政府采购政策:

- 1.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；

- 1.2《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库

- 〔2014〕68号）；

- 1.3《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕

- 51号）；

- 1.4《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库

- 〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）；

- 1.5《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通

- 知》（财库[2017]141号）；

- 1.6《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；

- 1.7《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办

- 采〔2022〕5号）、《陕西省财政厅关于落实政府采购支持中小企业政策有关事项的通知》（陕财办采函〔2022〕10号）；

1.8如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

- 2.获取招标文件时，请携带有效的单位介绍信及被介绍人身份证复印件，均加盖投标人公章（鲜章），本项目仅支持现场报名获取，谢绝邮寄。

- 3.文件售价：每标段300.00元（人民币），售后不退。

- 4.手术显微镜已组织专家进行进口论证，允许投进口产品。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息：镇安县医院

地址：陕西省商洛市镇安县永乐街道办涝巷街8号

电话：0914-5339152

2.釆购代理机构信息

名称：陕西上德招标有限公司

- 地址：西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703

- （张家堡转盘东南角）

- 联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231

- 3.项目联系方式

- 项目联系人：葛晓辉（16号工位）、张富红

- 电 话：029-86673953、86518381、89299829、89293231转8016

温馨提示：购买招标文件后，请仔细阅读，特别注意粗体及划线部分，如有疑问请来电咨询。投标文件双面打印。

# 第二章  投标人须知

## 一、投标人须知前附表

| 序号 | 条款名称 | 说明和要求 |
| --- | --- | --- |
|  | 采购人 | 镇安县医院 |
|  | 采购代理机构 | 陕西上德招标有限公司 |
|  | 监督管理机构 | 镇安县财政局 |
|  | 投标人 | 响应招标并且符合招标文件规定资格条件和参加投标竞争的法人或其他组织。 |
|  | 交货时间、交货地点 | 交货时间： 第一包：自合同签订后30个日历日内安装调试完毕 第二包-第九包:自合同签订后15个日历日内安装调试完毕；（若所投产品包2：手术显微镜为进口的）自合同签订后30个日历日内安装调试完毕。 |
|  |  | 交货地点：镇安县医院使用部门 |
|  | 联合体投标 | 不接受 |
|  | 现场勘查、标前答疑会 | 无 |
|  | 投标人对招标文件提出质疑的时间 | 投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。 |
|  | 构成招标文件的其他文件 | 招标文件的澄清、修改书及有关补充通知为招标文件的有效组成部分。 |
|  | 投标有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |
|  | 投标担保 | 1.担保方式：(任选其一) 1.1投标保证金： 包1：人民币贰万玖仟元整 包2：人民币贰万肆仟元整 包3：人民币贰万肆仟元整 包4：人民币贰万元整 包5：人民币壹万伍仟元整 包6：人民币贰万叁仟元整 包7：人民币壹万玖仟元整 包8：人民币壹万陆仟元整 包9：人民币贰万伍仟元整 注：如参与本项目多个标段，投标保证金需按各标段金额，分别转账 1.2担保函（财政部门认可的政府采购信用担保机构出具的担保函）。 2.投标担保递交截止时间：2024年09月27日10:00前，若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或者有效担保函的，其投标将被拒绝。 3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金通过基本账户交纳，招标结束后以转账形式退至投标人基本账户内。投标保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。 |
|  | 汇款账户 | 1.开户行名称：陕西上德招标有限公司 2.开 户 行：西安银行股份有限公司文景路支行 3.帐 号：7070 1151 00000 13522 财务部联系方式：029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8033 备注：投标人在汇款时须注明项目编号+项目简称 |
|  | 备选投标方案 和报价 | 不接受备选投标方案和多个报价。 |
|  | 盖章签字 | 投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。 |
|  | 投标文件数量、装订、密封 | - 1.数量：纸质投标文件正本一份、副本四份、“开标一览表”一份、电子投标文件一份（U盘或移动硬盘；电子投标文件为Word版本和PDF版本，PDF文件为签字、盖章的完整正本扫描件）。每个标段单独一套投标文件。 - 2.装订：纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码、书脊（注明项目名称、项目编号及标段号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。 3.密封：纸质投标文件正本、副本、“开标一览表”单独密封完好（标袋不得有破损），电子投标文件密封在“开标一览表”标袋中。标袋正面上要有标识并加盖投标人公章（鲜章），标袋标识按给定式样编写（式样见投标文件格式附件）。标袋应加贴封条，并在封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人或被授权人签字(或盖章）。 |
|  | 投标报价 | 本项目属于交钥匙工程，投标报价=设备价（进口设备为CIF价）+税费+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等 |
|  | 评标办法及标准 | 详见招标文件第二章。 |
|  | 投标人注册登记 | - 请投标人按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn）注册登记加入陕西省政府采购供应商库。 |
|  | 信用信息查询特别说明 | 投标人如在中标通知书发出前出现违法失信行为，招标人仍有权利提请评标委员会取消其中标资格； |
|  | 其它事项 | 本次采购、投标报价、评审和合同授予均以项目为单位，投标人必须就一个完整项目进行响应。中标人与采购人在中标通知书发出25天内签订合同，不及时签订视为自动放弃。本项目不允许中标后另行转包或者分包履行。中标人无正当理由不得放弃中标。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。 |
|  | 本项目是否专门面向中小企业 | 否 |
|  | 履约保证金 | 无 |
|  | 采购标的对应的中小企业划分标准所属行业 | 工业 |
|  | 核心产品 | 包1：彩色多普勒超声诊断仪 包2：手术显微镜 包3：关节镜 包4：C型臂X光机 包5：微波肿瘤热疗仪 包6：生物刺激反馈仪 包7：微生物鉴定仪 包8：呼吸机（有创） 包9：便携式电子支气管镜 |

## 二、项目说明

1.本项目说明详见投标人须知前附表。

2.本项目按照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过公开招标方式择优选定中标人。

## 三、招标文件

1.招标文件适用：仅适用于本次招标文件所述项目。

2.招标文件购买：投标人须从采购代理机构处购买招标文件，招标文件售后不退，投标人自行转让或复制的招标文件视为无效招标文件。投标人名称与登记购买招标文件的单位名称不一致的，将作为无效投标处理。

3.招标文件的组成：包括目录中所列的前五章。

4.投标人应认真审阅和充分理解招标文件所有的事项、格式、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出响应，否则将导致投标无效。

5.招标文件的澄清或修改：

5.1采购人或采购代理机构可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，但不得改变采购标的和资格条件，并在原信息发布媒体上发布变更公告。澄清或修改的内容均为招标文件的组成部分，并对采购人及投标人起约束作用。澄清或修改的内容可能影响投标文件编制的，都将于提交投标文件截止时间15日前以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。

5.2招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

6.投标人若对招标文件有任何疑问，可以以书面形式向采购代理机构提出询问。否则，视为同意招标文件的一切条款和要求并承担由此引起的一切法律责任。凡因投标人对招标文件阅读不深、理解不透、误解、疏漏、或因市场行情了解不清造成的后果和风险均由投标人自负。

7.投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，在收到采购文件之日起七个工作日内，以书面形式向采购代理机构提出质疑，逾期提出的无效，因此带来的一切不利后果由投标人自负。

8.在投标截止时间前，根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长提交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人并在原信息发布媒体上发布变更公告。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

9.招标文件的解释权归采购代理机构，如发现招标文件内容与现行法律法规不相符的情况，以现行法律法规为准。

10.现场勘查、标前答疑会：见须知前附表。

## 四、投标文件

1.投标文件的组成

1.1投标函（格式）

1.2开标一览表（格式）

1.3分项报价表（格式）

1.4节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

要求：如投标产品为节能环保、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关认证证书，否则评审时不予计分。

1.5选配件报价表（格式，若有）

1.6技术规格响应偏离表（格式）

1.6.1对应招标文件《采购内容及技术要求》，按实际技术参数逐条填写。

1.6.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.6.3投标人应按实际响应的技术参数明确、如实填写，不得照抄、复制招标文件技术参数要求。

注：技术响应文件所含内容必须表述一致，如出现厂家技术资料、检测报告、技术指标等不一致等情况将作为无效投标处理。

1.7商务条款响应偏离表（格式）

要求：

1.7.1对应招标文件《商务要求》，按实际商务条款填写。

1.7.2明确填写偏离情况并做出详细说明。

1.7.3投标人应按实际响应的商务条款如实填写。

- 1.8法定代表人授权书（格式）

要求：法定代表人投标时提供投标文件格式“8.1法定代表人资格证明书”，被授权人投标时提供“8.2法定代表人授权委托书”。

1.9.资格证明文件

1.10.产品的佐证材料

1.11.项目实施方案

1.12.产品的合法渠道证明文件

1.13.质量保证

1.14.售后服务方案

1.15.培训方案

1.16.业绩

1.17.招标文件要求的其他证明资料及投标人认为需要提供的资料。

2.投标文件编写说明

2.1投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写，否则将作为无效投标处理。

2.2投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章），其余页面加盖投标人公章（鲜章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

2.3投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。如果正本与副本不一致，以正本为准。

2.4除投标人对错误处需修改外，全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法定代表人或被授权人签字（或盖章）确认。

2.5投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写。

2.6投标文件因书写潦草、内容表达不清、印章或证明材料内容模糊难辨等导致的不利后果由投标人自行承担。

2.7投标文件电子版内容须与投标文件纸质版正本中的内容一致。

2.8“开标一览表”为在开标会议上唱标的内容，按格式要求填写，并单独密封提交，同时应保证“开标一览表”在投标文件正、副本中仍有且一致。如果不一致，以唱标内容为准。

3.投标文件的数量、装订、密封：见“投标人须知前附表”

- 4.投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

5.投标报价

5.1投标货币：人民币      单位:元（保留小数点后两位）。

5.2投标报价是指产品到达使用地点，达到正常使用条件下的所有费用，包括产品的报价及所发生的运杂费（含保险）、现场安装调试费及按现行税收政策征收的一切税费等。以招标文件的内容和要求作为投标依据。

5.3投标报价==设备价（进口设备为CIF价）+税费+运输费+安装费+调试费+培训费+产品辅材费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

注：投标报价超过采购预算的，投标无效。

5.4投标人须对《采购内容及技术要求》中所包括涉及的采购事项进行完整报价，采购代理机构拒绝只对其中一部分进行报价的投标。投标人应在投标分项报价表上标明拟对本次招标所采购的货物和与货物有关的服务的单价及总价。任何有选择的报价将不予接受，每项只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的。

5.5投标人要按分项报价表内容填写货物品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或被授权人签署。投标分项报价表上的价格应按下列要求分项填写：

5.5.1所投货物的设备价

5.5.2备品备件价（根据招标文件要求和货物技术状况列出质量保证期内需要的备品备件清单和价格）

5.5.3专用工具价（如果需要使用）

5.5.4安装调试费

5.5.5货物运至指定地点的运输（含保险）费用

5.5.6售后服务费

5.5.7培训费

5.5.8招标文件要求的所有伴随服务的费用

5.5.9所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中。

5.6投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

5.7选配件是投标产品的附件，仅作为采购人后期选择购买，其报价不包含在本次投标总价内。

6.对投标人的其他要求：

6.1投标人不得以他人名义投标和串通投标。

6.2必须根据招标文件要求进行生产、供货等。

6.3本项目不允许中标后另行转包或者分包履行，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失。

6.4接受采购人委托的相关单位对货物内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

6.5投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务的任何一部分，不会产生因第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，由此引起的纠纷，由投标人承担所有相关责任。

6.6采购人享有在本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权。投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包含合法获得该知识产权的相关费用。

6.7投标人承诺给予采购人的各种优惠条件不能包括采购项目本身所包括涉及的采购事项。投标人不能以“赠送、赠予”等任何名义提供货物和服务以规避招标文件的约束。否则，投标人提供的投标文件将作为无效投标处理，投标人的投标行为将作为以不正当手段排挤其他投标人认定。

## 五、投标担保

1.担保方式：见投标人须知前附表。

2.投标担保递交截止时间：见投标人须知前附表。

3.投标担保应当按照法定形式提交。以电汇、转账等形式交纳保证金的投标人，投标保证金通过基本账户交纳，招标结束后以转账形式退至投标人基本账户内。投标保证金交纳凭证以银行凭证及基本账户证明资料为准。

4.投标人投标时，必须以招标文件规定的方式提交投标担保，并作为其投标的一部分。若采购代理机构未在投标担保递交截止时间收到足额投标保证金或有效担保函的，或未在投标文件中附投标担保凭证的，其投标无效。

5.退还投标保证金：

5.1在投标截止时间前撤回已提交投标文件的投标人的投标保证金，将在采购代理机构收到投标人书面撤回通知之日起5个工作日内退还。

5.2所有未中标人的投标保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内退还。

5.3中标人的投标保证金，将在签订合同后5个工作日内执合同予以退还。

6.发生下列情况之一时，投标保证金将不予退还，提供担保函的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失：

6.1投标人提供虚假资质谋取中标的；

6.2有围标、串标现象，经查证属实的；

6.3投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标的；

6.4投标人自行放弃中标资格的；

6.5中标单位不在规定的时效内领取《中标通知书》的；

6.6中标人不按规定支付招标代理服务费的；

6.7中标人因自身原因未能在规定期限内与采购人签订合同的。

## 六、投标

1.投标文件的提交：

1.1投标人应在投标截止时间前将投标文件密封送达投标地点；

1.2逾期送达或者未按照招标文件要求密封的投标文件，将被拒收；

1.3本次招标不接受邮寄的投标文件。

2.投标文件的补充、修改与撤回：

2.1投标人在提交投标文件以后到投标截止时间之前,可以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求密封、签署、盖章，并作为投标文件的组成部分；补充、修改的内容与相应文件不一致的，以补充、修改的内容为准。

2.2投标人提出修改要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”字样。

2.3投标人提出撤标要求的，须在投标截止时间前以书面形式（经由法定代表人或被授权人签字）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法定代表人或被授权人签署的要求撤回投标的正式文件。采购代理机构摄像留存后，将要“撤回”的投标文件（包含纸质及电子版）退还投标人，投标人签字确认领取。

2.4投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。

2.5在投标截止时间至投标有效期满之前，投标人不得撤回其投标文件，否则其投标保证金将不予退还，提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

3.投标有效期：

3.1自提交投标文件的截止之日起90个日历日。投标人投标有效期短于招标文件规定的投标有效期，按无效投标处理。中标单位的投标有效期延长至合同执行完毕。

3.2在原投标有效期结束前，采购代理机构可要求投标人延长投标有效期。拒绝延长投标有效期的投标人有权收回投标保证金，但不得参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人应相应延长投标担保的有效期，但不得修改投标文件的实质性内容。

4.投标人有下列情形之一的，属于恶意串通，对其依照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任，投标无效：

4.1投标人直接或者间接从采购人或采购代理机构处获得其他投标人的相关情况并修改其投标文件；

4.2投标人按照采购人或采购代理机构的授意撤换、修改投标文件；

4.3投标人之间协商报价、技术方案等投标文件的实质性内容；

4.4属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同参加政府采购活动；

4.5投标人之间事先约定由某一特定投标人中标；

4.6投标人之间商定部分投标人放弃参加政府采购活动或放弃中标；

4.7投标人相互之间，为谋求特定投标人中标或排斥其他投标人的其他串通行为。

5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人为同一人；

5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈现规律性差异；

5.5不同投标人的投标文件相互混装；

5.6不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

## 七、开标、资格审查、评标和定标

1.开标

1.1采购代理机构按招标文件规定的时间和地点组织开标。

1.2所有参会人员应签名报到，以证明其出席。投标人未参加开标的，视同认可开标结果。

1.3开标会议由采购代理机构主持。主持人宣读开标会议开始，宣读会场纪律，宣布参加会议的投标人名单。

1.4投标人的法定代表人或被授权人与监标人当众检查所有投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未通过审查的按无效投标处理。

1.5采购代理机构依照提交的“开标一览表”的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其它主要内容并做记录。投标人确认无误后，由投标人的法定代表人或被授权人及监标人签字确认唱标内容。如投标人对宣读的“开标一览表”上的内容有异议，应在获得主持人同意后当场提出，如属于宣读错误，经现场监督人员核实后，当场予以更正。

1.6主持人宣布开标会议结束，所有投标人离场。

1.7采购代理机构对开标过程进行全程录音录像，并存档备查。

1.8采购代理机构对开标过程进行文字记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。投标人代表对开标过程和开标记录有疑义的，以及认为采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或回避申请。

2.资格审查

开标结束后，由采购代理机构依法对投标人的资格进行审查，审查合格的投标人方可进入评标阶段，缺项或一项不符合要求即不合格，不合格的投标人其投标无效。资格证明文件须装订在每份投标文件中。（资格审查以正本为准）

2.1基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定的投标人条件；

2.1.1提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照/事业单位法人证书/非企业专业服务机构执业许可证/民办非企业单位登记证书；

2.1.2财务状况报告：提供具有财务审计资质单位出具的2022年度或2023年度财务报告（成立时间至开标时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或开标前六个月内其基本账户银行出具的资信证明或政府采购信用担保机构出具的担保函；

2.1.3税收缴纳证明：提供截止至开标时间前一年内任意一个月的税收缴纳凭据；（增值税、企业所得税至少提供一种，依法免税的投标人应提供相关文件证明）

2.1.4社会保障资金缴纳证明：提供截止至开标时间前六个月内任意一个月的社保缴纳凭据或社保机构开具的社会保险参保缴纳情况证明；（依法不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相关证明）

2.1.5提供具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺；（提供书面说明及承诺，加盖投标人公章）

2.1.6提供参加政府采购活动前三年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明。（提供书面声明，加盖投标人公章）

2.2落实政府采购政策需满足的资格要求：无。

2.3特定资格条件：

2.3.1法定代表人授权委托书（附法定代表人身份证复印件及被授权人身份证复印件）；法定代表人直接参加投标只须提供法定代表人资格证明书（附法定代表人身份证复印件）；采购文件凡是法定代表人之处，非法人单位的负责人均参照执行；（式样见投标文件格式）

2.3.2提供投标人《医疗器械经营许可证》（或医疗器械经营备案凭证）；

2.3.3提供《医疗器械生产许可证》（复印件加盖厂家公章)

若所投产品（包2：手术显微镜为进口的无须提供）；

2.3.4提供产品医疗器械注册证（或医疗器械备案凭证）；

若所投产品（包2：手术显微镜；）为进口的须提供产品医疗器械注册证【进】及附件；

2.3.5投标保证金交纳凭证或担保函；（投标保证交纳金凭证为银行凭证及基本账户证明资料，担保函为财政部门认可的政府采购信用担保机构出具）

2.3.6不得为“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn)列入“失信被执行人（页面跳转至“中国执行信息公开网”http://zxgk.court.gov.cn/shixin/）、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人；不得为中国政府采购网(http://www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的投标人。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“信用中国”网站和中国政府采购网站进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在投标文件中）。

2.3.7单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动。（根据财库【2019】38号文规定，此项由采购代理机构在投标截止日当天在“国家企业信用信息公示系统”进行查询，截图留档；如网站无供应商信息的，供应商须提供相关证明资料或书面声明，且装订在投标文件中）。

3.评标

3.1评标委员会

3.1.1采购代理机构根据《中华人民共和国政府采购法》及其实施条例、《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）等规定，依法组建评标委员会。

3.1.2采购人派一名代表进入评标委员会时，须向采购代理机构出具授权函。

3.1.3评标委员会应推荐一名评审专家担任评审组长，并由评审组长牵头组织该项目评审工作，采购人代表不得担任评审组长。

3.1.4评标委员会成员不得参加开标活动。

3.1.5评标委员会成员应当遵守并履行下列职责义务：

3.1.5.1遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，根据招标文件规定的评标程序、评标方法和评标标准审查投标文件；

3.1.5.2符合性审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

3.1.5.3要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

3.1.5.4对投标文件进行比较和评价；

3.1.5.5确定中标候选人名单，以及根据采购人委托直接确定中标人；

3.1.5.6向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为；

3.1.5.7对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

3.1.5.8配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

3.1.5.9配合各部门的投诉处理和监督检查工作。

3.2在政府采购活动中，采购人员及相关人员（包括评标委员会）与投标人有下列利害关系之一的，应当回避：

3.2.1参加采购活动前3年内与投标人存在劳动关系；

3.2.2参加采购活动前3年内担任投标人的董事、监事；

3.2.3参加采购活动前3年内是投标人的控股股东或者实际控制人；

3.2.4与投标人的法定代表人或者负责人有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

3.2.5与投标人有其他可能影响政府采购活动公平、公正进行的关系。

3.3评标原则：坚持公平、公正、科学、择优原则，禁止不正当竞争。

3.4评标办法：本次招标采用综合评分法（详见本节评分标准）。

3.5评标工作程序：符合性审查、澄清、评价、推荐中标候选人的工作程序进行评标。

3.5.1投标文件符合性审查

依据招标文件的规定，对资格合格者投标文件的完整性、有效性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性内容做出响应，包含但不限于以下内容，未通过审查的按无效投标处理：

3.5.1.1投标人名称与购买招标文件的单位名称不一致；

3.5.1.2除明确允许投标人可以自行编写的外，投标文件未按照招标文件给定的格式和要求编制；

3.5.1.3投标文件未按照招标文件的要求盖章签字；

3.5.1.4投标文件不符合招标文件要求的数量；

3.5.1.5针对同一项目提交两份或多份内容不同的投标文件，未书面声明哪一份是有效的或出现选择性报价的；

3.5.1.6投标报价超过采购预算；

3.5.1.7投标有效期不符合招标文件的要求；

3.5.1.8未对招标文件商务要求作出明确且实质性响应；

3.5.1.9未对招标文件技术要求作出明确响应，对不得偏离的要求未作出实质性响应；

3.5.1.10进口货物未办理正常进口手续或提供货源证明材料的；

3.5.1.11投标文件含有采购人不能接受的附加条件；

3.5.1.12法律、法规和招标文件规定的其他无效投标情形。

3.5.2投标文件的澄清：

在评标期间,对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或被授权人签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

3.5.3书写错误的评审标准：

报价出现下列情况之一者，按照下列规定修正（同时出现两种以上不一致的，按下列规定的顺序修正）：

3.5.3.1投标文件有关内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准；

3.5.3.2大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.5.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以“开标一览表”的总价为准，并修改单价；

3.5.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价乘以数量的计算结果为准；

评审过程中，发现投标文件出现下列情况之一者，按照下列规定修正：

3.5.3.5投标文件图表与文字不符时，以文字为准；

3.5.3.6投标文件正本与副本不符时，以正本为准；

3.5.3.7对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准；

3.5.3.8分项报价表、技术规格响应偏离表中的技术响应参数、规格型号不一致时，以分项报价表为准；

3.5.3.9多处内容交叉不符时，以评标委员会评审结果为准。

注：按上述方法修正的内容，经供应商确认后产生约束力，供应商不确认的，其投标无效。

3.5.4评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

3.5.5评审：

3.5.5.1评标委员会评审投标文件符合性只根据投标文件本身的内容，而不寻求其他外部证据。

3.5.5.2评标采取逐项分步评审方式，每一步评审不符合者按无效投标处理，不进入下一步评审，全部评审合格的投标人进行最后的综合评审和打分，按最后得分由高向低排序，推荐中标候选人。

3.5.6其他需说明的情况：

3.5.6.1对于投标文件中不构成实质性偏差的小的不正规、不一致或不规则，采购人可以接受，但这种接受不能损害或影响任何投标人的相对排序；

3.5.6.2最低报价不是中标的唯一条件；

3.5.6.3如果投标实质上没有响应招标文件的要求，其投标将被拒绝，投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标。

3.5.6.4无论投标的结果如何，投标期间一切费用自理。

3.6评分标准：

| （包1评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品（1.吊塔、2.监护仪、3.中央监护系统、4.重症监护病床、5.呼吸机、6.12道同步心电图机、7.除颤仪、8.心脏起搏器（临时）、9.便携式监护仪、10.双通道微量注射泵、11.输液泵、12.空气波压力循环治疗仪、13.气垫床、14.排痰仪、15.床单位消毒机、16.空气消毒机、17.彩色多普勒超声诊断仪（含心脏、血管、腹部探头））的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供齐全的计3分，缺少一个产品扣0.2分，扣完为止，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包2评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(手术显微镜)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包3评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(关节镜、控温仪)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计1.5分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包4评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(C型臂X光机、减压清洗沸腾机)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计1.5分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包5评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(微波肿瘤热疗仪)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供的计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包6评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(尿动力学分析系统、生物刺激反馈仪、手术摄像系统)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计1分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包7评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品(微生物鉴定仪、微生物血培养仪、快速冰冻切片机)的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计1分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包8评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣0.5分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品（呼吸机、超声刀、监护仪（肌松监测模块）、手术电刀、肌电图、脑电图）的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计0.5分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

| （包9评分标准） |  |  |
| --- | --- | --- |
| 评审分项 | 分项分值 | 评审因素 |
| 报价 | 30分 | 按照财政部《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）的有关规定：价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值（即30%）×100 （因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价，详见3.7.1至3.7.3） |
| 节能、环保产品 | 1分 | 投标人投标产品中有节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品的计0.5分，有环境标志产品政府采购清单中的产品的计0.5分，同时为节能产品政府采购清单中优先采购的节能产品和环境标志产品政府采购清单中的产品的得1分。（提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，详见3.7.4） |
| 商务 响应 | 4分 | 投标文件对交货期、质保期、付款方式、验收等商务要求进行详细说明，完全响应招标文件的计1分，交货期每优于一个日历日加0.1分，加分最多加1分、质保期每优于一个月加0.1分，加分最多加2分。 |
| 技术 指标和配置 | 25分 | 1、基本分（23分）：完全符合、满足招标文件技术要求的，计23分；参数中“★”号技术参数每有一条负偏离扣2分，非“★”号技术参数每有一条负偏离扣1分，基本分扣完为止。 2、加分（2分）：在各自所得基本分的基础上，主要投标产品技术指标、参数或功能优于招标文件规定的相应技术指标、参数或功能，并且有实质性能提升的，评标委员会一致认可的可进行相应加分，每项加0.5分，加分最多加2分。 投标人应提供充足的佐证材料（佐证材料包括但不限于：经厂家确认的产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料）予以佐证，佐证材料应编制在投标文件中，投标人自行承担因佐证材料不全而被视为技术参数无正偏离的风险。 |
| 项目实施方案 | 20分 | - 1.备货、供货进度、实施进度计划及保证措施。【5分】 - ①进度计划及安排详细完整，保证措施详细全面，计5分； - ②有进度计划关键节点，但安排不具体，保证措施粗略，计3分； - ③仅有进度计划粗略框架，无关键节点，无具体保证措施计1分； - ④未提供的不计分。 - 2.设备安装、检测、调试方案及措施。【5分】 - ①设备安装检测及调试方案完善、全面，措施合理，计5分； - ②安装检测调试方案全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 3.拟投入本项目的人员安排及责任制度。【5分】 - ①人员安排充足、详细，职责划分明确，岗位设置合理，计5分； - ②人员安排充足，但职责划分不明确、岗位设置不合理，计3分； - ③人员安排不充足、职责划分不明确、岗位设置不合理，计1分。 - ④未提供的不计分。 - 4.应急预案及应急处理措施。【5分】 - ①方案及措施详细全面、完善合理，计5分； - ②方案内容全面，但关键不突出、措施不具体，计3分； - ③方案内容有缺项或只有框架，无具体措施，计1分。 - ④未提供的不计分。 |
| 产品 渠道 | 3分 | 能提供所投产品（便携式电子支气管镜、酸化水制水机、激光坐浴机、结肠灌洗机、环氧乙烷灭菌器）的合法来源渠道证明文件（包括但不限于产品制造商授权、销售协议、代理协议、原厂授权等），提供一个计0.6分，共计3分，不提供的不计分。 |
| 质量 保证 | 5分 | 有具体可行的项目质量控制方案；质量保证承诺；质量保证措施等。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 售后 服务 方案 | 5分 | 售后服务方案：售后服务网点的设定、拟投入售后服务人员配置情况、日常维护、项目交付用户后出现故障响应时间及措施、备品备件计划，质量保证范围。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 培训 方案 | 5分 | 培训方案：培训方式、时间、地点、人员、培训内容。 ①内容具体、完整、详细、全面的，计5分； ②内容全面，但仅有简单描述措施不具体，计3分； ③内容有缺项，无实质性内容的，计1分； ④未提供的不计分。 |
| 业绩 | 2分 | 以合同形式提供投标人2021年01月至今类似项目业绩，每份计1分，计满2分为止。 |

注：3.6.1评委打分超过得分界限或未按本方法赋分时，该评委的打分按废票处理。

- 3.6.2各种计算数字均保留两位小数，第三位“四舍五入”。

3.6.3特殊情况处理：

3.6.3.1相同品牌产品

单一产品采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，投标报价得分高者获得中标人推荐资格，若投标报价得分相同，技术得分高者获得中标人推荐资格，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，多家投标人提供的核心产品（见投标人须知前附表）品牌相同的，按照前款规定处理。

3.6.3.2若出现综合得分相同时，投标报价得分高者为第一中标候选人，若投标报价得分相同，技术得分高者为第一中标候选人，若上述两项得分相同，则由全体评标委员会成员无记名投票，得票高者为第一中标候选人。

3.6.3.3评标过程中，若出现本评标方法以外的特殊情况时，将暂停评标，待评委商榷后再进行复会。

3.7政府采购政策评分标准

3.7.1小微企业的价格评分标准

3.7.1.1根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《陕西省财政厅关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（陕财办采〔2022〕5号）的文件规定，对于非专门面向中小企业的项目，对小型、微型企业的价格给予10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-10%）。

3.7.1.2联合体共同参加非专门面向中小企业的政府采购活动，联合协议中约定，小型和微型企业的协议合同金额占到联合体协议合同金额的30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除，用扣除后的价格参与评审，其评标价=投标报价*（1-4%）。

3.7.1.3中小企业参加政府采购活动，须提供《中小企业声明函》（式样见投标文件格式），否则不得享受相关中小企业扶持政策。投标人须保证真实性，如有虚假，将依法承担相应责任。本项目提供的货物不包括使用大型企业注册商标的货物，小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.7.1.4小微企业按《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）和《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发<中小企业划型标准规定>的通知》（工信部联企业【2011】300号）文件规定标准确认。

3.7.1.5在货物采购项目中，货物应当由中小企业制造，不对其中涉及的服务的承接商作出要求。

3.7.2监狱企业的价格评分标准

3.7.2.1在政府采购活动中，监狱企业视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.2.2监狱企业属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.2.3监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

3.7.2.4监狱企业按《财政部、司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）文件规定标准执行。

3.7.3残疾人福利性单位的价格评分标准

3.7.3.1在政府采购活动中，残疾人福利性单位视同小型、微型企业，享受预留份额、评审中价格扣除等政府采购促进中小企业发展的政府采购政策。

3.7.3.2残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

3.7.3.3符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时，应当提供本通知规定的《残疾人福利性单位声明函》（式样见投标文件格式），并对声明的真实性负责，未提供的不视为残疾人福利性单位。

3.7.4节能产品、环境标志产品政策

3.7.4.1节能产品、环境标志产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部、发展改革委、生态环境部、市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）的有关规定执行。

3.7.4.2投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环境标志产品品目清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，并提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，未提供认证证书的不给予计分。

3.7.4.3若节能、环境标志品目清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3.7.4.4节能、环境标志产品部分计分只对属于品目清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3.7.4.5对于同时列入环保品目清单和节能品目清单的产品，应当优先于只列入其中一个清单的产品。

3.7.4.6获得上述认证的产品在开标时应提供有效证明材料。以上所有证明文件复印件须加盖投标人公章，否则不予计分。

4.定标

4.1定标程序

- 4.1.1评标委员会依据评标办法，经过符合性审查、澄清、比较与评价等程序后，在最大限度满足招标文件实质性要求前提下进行综合评审，以评标总得分最高到低的顺序推荐3名以上中标候选人，并编写评标报告。

- 4.1.2评标委员会成员应当在评标报告上签字，对自己的评审意见承担法律责任。评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出结论。持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评标报告。

- 4.1.3采购代理机构应当自评审结束之日起2个工作日内将评标报告送交采购人。采购人在收到评审报告5个工作日内，从评审报告推荐的中标候选人中，按顺序确定中标人。中标候选人并列的，投标报价得分高者成为中标人，若投标报价得分相同，技术得分高者成为中标人。确定结果后，采购人向采购代理机构出具《定标复函》。采购人逾期未按评标报告推荐的中标候选人顺序确定中标人，又不能说明合法理由的，视同按评标报告推荐的顺序确定排名第一的中标候选人为中标人。

- 4.1.4采购代理机构接到采购人的《定标复函》后，在2个工作日内，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。公告发布1个工作日，其他投标人若有异议，按《中华人民共和国政府采购法》第52条执行。

4.2中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

5.投标无效的情形：

5.1未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

5.2投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

5.3不具备招标文件中规定的资格要求的；

5.4报价超过招标文件中规定的预算金额的；

5.5投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

5.6提供虚假材料谋取中标的；

5.7采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人的；

5.8法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

6.中标通知书及未中标通知书

6.1中标通知书及未中标通知书将在中标公告发布的同时由采购代理机构发出。

6.2中标人应在接到采购代理机构通知之日起七日内领取中标通知书。未在规定时间内领取中标通知书的，投标保证金不予退还。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购人损失。

6.3中标通知书发出后，采购人不得违法改变中标结果，中标人无正当理由不得放弃中标。

## 八、合同

1.中标人在收到中标通知书后二十五（25）个日历日内，应按招标文件的要求与采购人签订合同。

2.中标人因自身原因不按规定与采购人签订供货合同或者拒绝与采购人签订合同的，则采购人将废除授标，投标保证金不予退还。给采购人造成损失超过投标保证金额的，还应当对超过部分予以赔偿，并依法承担相应法律责任。同时，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人，以此类推，也可以重新开展政府采购活动。因自身原因拒绝签订政府采购合同的或者未按合同约定进行履约的，中标人不得参加对该项目重新开展的招标活动。

3.中标通知书将是合同的重要组成部分。招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

4.中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货，不允许中标后另行转包或者分包履行。

5.所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

6.采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同采购金额的百分之十。

## 九、合同的履约验收

采购人应按照政府采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对投标人每一项技术、服务、安全标准的履约情况进行验收，并出具验收书。

## 十、招标代理服务费

1.中标人在领取中标通知书时，向陕西上德招标有限公司交纳招标代理服务费。服务费收费标准参照原《国家计委关于印发<招标代理服务收费管理暂行办法>的通知》(计价格〔2002〕1980号)、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》(发改价格〔2011〕534号)规定执行。

2.招标代理服务费应采用转账、刷卡、现金形式缴纳，不得用投标保证金冲抵。

3.中标人如未按上述第1条规定办理，采购代理机构将没收其投标保证金。提供投标担保的投标人将由专业担保机构先行偿付采购代理机构损失。

## 十一、重新组织采购活动

如果发生下列情况之一，采购人和采购代理机构将按《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购货物与服务招标投标管理办法》（财政部令第87号）重新组织采购活动：

1.投标截止后投标人不足3家或者通过资格审查或符合性审查的投标人不足3家的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.所有投标人的报价均超出采购预算，采购人不能支付的；

4.因重大变故，采购任务取消的。

## 十二、询问、质疑与投诉

1.询问

投标人对政府采购活动事项有疑问的，可以向采购人、采购代理机构提出询问。

2.质疑

2.1投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或采购代理机构提出质疑，逾期质疑无效。投标人应知其权益受到损害之日，是指：

2.1.1对采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.1.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

2.1.3对中标结果提出质疑的，为中标结果公告期限届满之日。

2.2投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3投标人必须按照财政部发布的《政府采购投标人质疑函范本》及其制作说明提出质疑。

2.4投标人提出质疑应当提交必要的证明材料，证据来源必须合法，采购人、采购代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方，请其作出解释说明。质疑函内容不得含有虚假、恶意成分。对捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得的证明材料，滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者，采购人、采购代理机构将驳回。

2.5投标人可以委托代理人进行质疑，须提交授权委托书。其授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。投标人为自然人的，应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章（鲜章）。

2.6投标人应在法定期限内以书面形式提出质疑，联系人：葛晓辉(16号工位)，联系方式:029-86673953、029-86518381、029-89299829、029-89293231转8016,地址：陕西上德招标有限公司（西安市经开区凤城八路正尚国际金融广场A座7层703（张家堡转盘东南角））。

3.投诉

质疑投标人对采购人、采购代理机构的答复不满意或者采购人、采购代理机构未在规定的时间内作出答复的，可按《中华人民共和国政府采购法》第55条和《政府采购质疑和投诉办法》（财政部令第94号）第17条等有关规定执行。

## 十三、拒绝商业贿赂

1.遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

2.投标人必须填写《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（附件）并附在投标文件中，同时应保证投标文件正、副本中一致。

## 十四、政府采购信用担保及信用融资政策

为支持和促进中小企业发展，进一步发挥政府采购政策功能作用，根据《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）、《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采[2020]15号）及各级财政部门关于政府采购信用融资工作的规定，为参与陕西省政府采购项目的供应商提供政府采购信用担保和融资服务，并按照程序确定了合作的担保机构和商业银行。

投标人在交纳投标保证金及中标人交纳履约保证金时可自愿选择通过担保机构保函的形式交纳；中标人如果需要融资贷款服务需求的，可凭中标通知书、政府采购合同等相关资料，按照文件规定的相关政策、业务流程申请办理，具体规定可登录陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）查询了解。

# 第三章  采购内容及技术要求

第1包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 吊 塔 | 套 | 5 |
| 2 | 监护仪 | 台 | 6 |
| 3 | 监护仪（有创压力模块） | 台 | 1 |
| 4 | 中央监护系统 | 套 | 1 |
| 5 | 重症监护病床 | 套 | 5 |
| 6 | 呼吸机（无创） | 台 | 2 |
| 7 | 呼吸机（有创） | 台 | 1 |
| 8 | 12道同步心电图机 | 台 | 1 |
| 9 | 除颤仪 | 台 | 1 |
| 10 | 心脏起搏器（临时） | 台 | 1 |
| 11 | 便携式监护仪 | 台 | 1 |
| 12 | 双通道微量注射泵 | 台 | 7 |
| 13 | 输液泵 | 台 | 7 |
| 14 | 空气波压力循环治疗仪 | 台 | 1 |
| 15 | 气垫床 | 台 | 2 |
| 16 | 排痰仪 | 台 | 2 |
| 17 | 床单位消毒机 | 台 | 1 |
| 18 | 空气消毒机 | 台 | 2 |
| 19 | 彩色多普勒超声诊断仪（含心脏、血管、腹部探头） | 台 | 1 |

- 吊 塔

- 单臂吊塔参数

（一）吊塔共性要求

1.产品采用国际标准，制造企业通过ISO9001、ISO13485、QC080000认证。

2.吊塔主体具备极高的抗拉强度和屈服强度，采用6005高强度铝合金型材，加工级别达到T6。

3.吊塔主体全封闭式设计，悬臂最薄处10mm以上，最厚处16mm以上，确保承载性能稳定，吊塔箱体定位准确，不易漂移。

4.吊塔承载最大工作承重时相对于空载时。终端箱体底部沿垂直方向的方向位移量≤25mm；根据额定承重，负载时箱体倾斜角度≤0.7°。

5.表面采用环保粉沫喷塑处理，粉末通过抑菌检测。

6.★箱体采用全模块化设计，电源，气源，网口等终端安装在独立的模块上，模块尺寸不大于150×200mm，节省空间。支持预制白板模块，后期可将白板模块拆卸更换为临床所需的功能模块。（提供证明材料，包含但不限于模块化箱体实物图和检测报告等）

7.所有吊塔上承载的设备的电源线及气源管路和塔体之间不会发生相对移动，所有电源线路及气源管路在塔体内不外露，保证吊塔在移动过程中，不会因位置的改变导致线路的脱落。

8.吊塔采用滚针式锥面轴承（非平面轴承），受力面为斜面，能有效分解作用力，减少滚珠磨损，长期使用不漂移不卡顿。

9.★所有吊塔箱体可旋转角度≥345度。（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

- 10.★吊塔基础架负载10000Nm的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角小于0.6；吊塔旋转转轴在负重300kg状态下旋转寿命≥10万次。（上述两项提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

11.所有气体接口必须带有通、断、拔（原位Standby）三种状态，能带气维修。气体出口均要以国际标准色标予以区别，并有防止不同气体误插的装置或结构。

12.气体终端插拔次数50，000次以上。

13.气源终端采用Z字型交叉排列方式，相邻气源中心点沿箱体宽度方向的间距≥60mm，以便于同时插上氧气流量计、负压吸引瓶等附件不会发生干涉。

14.电源采用双排五插插座，单面箱体排列4个五插插座，占用的面板长度不超过20cm，使得箱体在有限的长度下能提供更多的电源支持。

15.采用医用优质气体管路，为三层管设计，内层为食品级材料，中间层为聚酯线加强层，外层为耐磨损PVC材质，坚韧性强。

16.医用气体管道在测试压强为320kPa，流速为20ml/min情况下，承重20kg重物时，流速下降不应超过20%。

17.吊臂承载重量≥300KG，箱体承载重量≥250KG，托盘承载重量≥50Kg。

18.★吊塔具有良好的防尘效果，箱体内部不易积灰，防尘等级达到IP30或以上；吊塔外壳具有良好的防火性能，确保使用安全，防火等级要求达到UL94-V0。（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

（二）(单臂外科)吊塔，配置要求如下

1.旋转臂：旋转半径≥0.75米。

2.吊头或吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米。

3.仪器平台≥2层（带抽屉）

4.德标气体终端≥4个：氧气≥2个、空气≥2个、负压吸引≥2个。

5.220V/10A国标五插电源插座≥8个，等电位端子≥2个，六类网络接口≥4个。

6.网篮≥1个

- 监护仪

监护仪参数

（一）监护仪外形结构

1.一体式监护仪,可用于监护成人、儿童、新生儿患者。

2.≥12寸彩色LCD显示屏，LED背光，彩色高分辨率达≥1280*800，8通道波形显示。

（二）监测参数

1.标准配置可监测心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏和体温。

2.具备ECG多导同步分析功能，同时分析多个心电导联，个别导联干扰情况下仍能准确监测。

3.★具备智能导联脱落监测功能，个别导联脱落的情况下仍能保持监护。

4.可显示PI血氧灌注指数，有效反映血氧灌注情况。

- 5.采用抗干扰和弱灌注血氧技术。

- 6.NIBP和BP的测量范围宽，大大提升边界情况的测量准确性。

- 成  人:sys25-290  dia10-250   avr15-260

- 小  儿:sys:25-240 dia:10-200  avr:15-215

- 新生儿:sys:25-140 dia:10-115  avr:15-125

7、★支持心率变化统计和动态血压分析

（三）系统功能

1.支持中/英文字符和条码扫描枪输入

2.具有三级声光报警，参数报警级别可调。

3.具备报警集中设置功能

4.具备血液动力学、药物计算功能。

5.可选内置存储卡，也支持外部USB存储设备，支持掉电存储和U盘数据导入导出功能。

6.具备NurseCall报警功能

7.支持VGA外接拓展显示屏

8.具备≥1200小时趋势图表、≥1800个报警事件、≥1600组NIBP测量的数据存储和回顾功能,≥48小时全息波形回顾。

9.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等多种显示界面。

10.具备成人、小儿、新生儿三种病人配置，支持U盘导入导出配置。

11.标配普通锂电池，工作时间≥4小时；可选配高容量锂电池，工作时间≥8小时。

12.可支持≥3通道记录仪

13.整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

14.独创支持附件收纳盒设计，让床旁附件管理更有序、更高效。

- 监护仪（有创压力模块）

模块化监护仪参数

（一）整机要求

1.1、模块化监护仪，主机集成内置≥2槽位插件槽，可支持IBP，CO2，AG和BIS任意1个或2个参数模块的即插即用快速扩展临床应用。

1.2、整机无风扇设计，防水等级IPX1或更高。

1.3、≥12英寸彩色液晶触摸屏，分辨率高达≥1280*800像素，≥8通道波形显示。

1.4、内置锂电池，锂电池支持监护仪工作时间≥4小时。

1.5、安全规格：ECG,TEMP,IBP,SpO2,NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

1.6、监护仪设计使用年限≥10年

1.7、监护仪清洁消毒维护支持的消毒剂，在厂家手册中清晰列举消毒剂的种类。

（二）监测参数

2.1、配置3/5导心电，呼吸，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温和双通道有创压参数监测。

2.2、★心电监护支持心率，ST段测量，心律失常分析，QT/QTc连续实时测量和对应报警功能。

2.3、心电算法通过AHA/MIT-BIH数据库验证，提供彩页或其他有效证明材料。

2.4、心电波形扫描速度支持6.25mm/s、12.5mm/s、25mm/s和50mm/s。

2.5、提供窗口支持心脏下壁，侧壁和前壁对应多个ST片段的同屏实时显示，提供参考片段和实时片段的对比查看。

2.6、支持≥20种心律失常分析,包括房颤分析。

2.7、QT和QTc实时监测参数测量范围：200～800 ms。

2.8、支持升级提供过去24小时心电概览报告查看与打印，包括心率统计结果，心律失常统计结果，ST统计和QT/QTc统计结果。

2.9、提供SpO2,PR和PI参数的实时监测，适用于成人，小儿和新生儿。

2.10、支持指套式血氧探头，IPX7防水等级，支持液体浸泡消毒和清洁。

2.11、配置无创血压测量，适用于成人，小儿和新生儿。

2.12、★提供手动，自动，连续和序列4种测量模式，并提供24小时动态血压统计结果。

2.13、无创血压成人测量范围：收缩压25-290mmHg，舒张压10-250mmHg，平均压15-260mmHg。

2.14、提供辅助静脉穿刺功能

2.15、提供双通道体温和温差参数的监测, 并可根据需要更改体温通道标名。

2.16、多达4通道有创压监测，动脉压监测时支持同步监测PPV，适用于成人，小儿和新生儿。

2.17、患者下床移动监护功能，提供医用级穿戴传感器，可监测心电、呼吸、无创血压、血氧饱和度、脉搏和体温参数，参数信息在监护仪端同步显示。

2.18、穿戴传感器支持非生理参数监测，如运动时间、夜间静息时间和疼痛评分，监测数据通过无线发送至监护仪。

（三）系统功能

3.1、支持所有监测参数报警限一键自动设置功能，满足医护团队快速管理患者报警需求，产品用户手册提供报警限自动设置规则。

3.2、支持肾功能计算功能。

3.3、具有图形化技术报警指示功能，帮助医护团队快速识别报警来源。

3.4、支持≥120小时趋势图和趋势表回顾，支持选择不同趋势组回顾。

3.5、支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

3.6、支持≥1000组NIBP测量结果的存储与回顾

3.7、支持≥120小时（分辨率1分钟）ST模板存储与回顾

3.8、支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能

3.9、支持历史病人数据的存储和回顾，并支持通过USB接口将历史病人数据导出到U盘。

3.10、支持RJ45接口进行有线网络通信，和除颤监护仪一起联网通信到中心监护系统。

3.11、支持进入夜间模式，隐私模式，演示模式和待机模式。

3.12、★配置临床评分系统，包括MEWS（改良早期预警评分）、NEWS（英国早期预警评分），可支持定时自动EWS评分功能。

3.13、★提供计时器功能，界面区提供设置≥4个计时器，每个计时器支持独立设置和计时功能，计时方向包括正计时和倒计时两种选择。

3.14、支持格拉斯哥昏迷评分（GCS）功能

3.15、动态趋势界面可支持统计1-24小时心律失常报警、参数超限报警信息，并对超限报警区间的波形进行高亮显示，帮助医护人员快速识别异常趋势信息。

3.16、★提供屏幕截图功能，将屏幕截图通过USB接口导出到U盘。

3.17、支持它床观察，可同时监视≥12它床的报警信息。

3.18、★配置：带有有创血压模块1个。

- 中央监护系统

- 中央监护系统参数

（一）总体要求

★所有监护仪与中央监护系统要匹配，是同一品牌。有创压力模块与每台监护仪无障碍连接。

（二）具体参数

1.中心监护系统支持有线、无线、遥测多元化的组网方式。

2.中心监护系统可支持来自监护仪端监测ECG，ST, QT/QTc，RESP，SPO2，PR，TEMP，NIBP，IBP，CO2，AG，EEG，NMT等参数的显示和数据存储。

3.中心监护系统支持Window 7以上中文操作系统

4.配置磁盘阵列，保证磁盘数据的稳定性和安全性

5.中心监护系统支持19寸以上液晶双显示器屏幕显示，可同时集中监护≥64个病人， 单个屏幕可支持16个病人的同时集中监护。

6.支持多达≥4个显示屏显示，满足科室不同病床数量的集中监护需要。

7.多床观察时每床支持≥5个参数、≥4道波形的观察，支持大字体显示。

8.多床支持床标识显示，可用来区分护理组、病人组等。

9.支持重点观察某床病人，双屏和多屏时可支持固定一个辅助屏显示重点单床观察。

10.重点观察床支持多达11道波形显示

11.重点观察床支持多导心电、呼吸氧合图、动态短趋势、NIBP列表等多种视图显示，适用不同科室的观察习惯。

12.提供声、光、文字多重报警提醒功能，提供高、中、低三级报警。具有报警自动记录或打印功能。保存报警时刻前后32秒的波形。

13.支持系统报警声音关闭功能。

14.提供全床位最近24h的报警事件浏览功能。

15.支持至少240小时长趋势回顾和4小时短趋势回顾，至少240小时全息波形回顾，至少720条报警事件回顾，至少720条12导分析报告回顾，至少240小时的ST片段回顾，至少720条C.O.测量结果回顾，至少100条呼吸氧合事件回顾。

16.支持至少2万个历史病人数据存储与回顾

17.支持至少75条药物计算结果回顾，至少100条血液动力学计算结果回顾，至少100条氧合计算结果回顾，至少100条通气计算结果回顾，至少100条肾功能计算结果回顾。

18.支持过去24小时病人心律失常事件统计功能，包括最大心率，最小心率，平均心率和各个心律失常种类数量的统计和报告输出。

19.支持热敏记录仪及激光打印机输出病人报告。

20.支持报警报告、波形报告、趋势报告等。

21.可远程控制对床旁监护仪进行病人信息设置，解除病人，进行standby。

22.支持远程控制床旁监护仪报警暂停、报警复位，设置报警开关、报警级别、报警上下限等。

23.支持远程控制床旁监护仪启动NIBP测量，设置NIBP测量模式和时间间隔。

24.支持远程控制床旁监护仪进入隐私、夜间模式。

25.支持手机和中央站的信息同步显示，在手机端可随时查看中央监护系统的所有病人信息。

- 重症监护病床

- 重症监护病床参数

整体要求：床板冷轧钢板一次性冲压成型，带有透气孔，床板四周卷边防割手设计；护栏及头尾板ABS材质，一次吹塑成型；中控304不锈钢材质。

1.1床体

1.1.1整床尺寸：长度≥2100mm，宽度≤1020mm，高度≥1100mm。

1.1.2★床板尺寸：长度≥1900mm，宽度≥900mm。

1.1.3全自动化焊接和喷涂，抗菌粉末涂料生产。

1.1.4具有紧急急停开关。

1.2护栏

1.2.1全包围加高防夹防坠落护栏。

1.2.2★护栏：长度≥1850mm，高度≥430mm，4片分体式，具有防误开装置。

1.2.3★间隙：前后护栏间隙≤30mm，护栏与头尾板间隙≤30mm，护栏与床面板间隙≤10mm，有效防护高度≥350mm（床垫到护栏高度）。

1.2.4前后护栏内置滚动式角度显示器。

1.3头尾板

1.3.1宽度≥900mm，高度≥600mm。

1.3.2具有自动锁定装置及把握手柄，可做心肺复苏垫板使用。

1.4功能

1.4.1背部上升≥75°；

1.4.2膝部上升≥40°。

1.4.3整床高度可调，床板离地最低距离≤450mm、床板离地最高距离≥850mm。

1.5控制方式

1.5.1具备手控器和护栏内/外按键多种控制。

1.5.2带有按键自动锁定功能。

1.5.3中控式控制：具有一体化刹车，一脚锁定。

1.6脚轮：防缠绕双片脚轮，尺寸≥150mm。

1.7床垫：半棕半棉床垫，厚度≥70mm，抗菌抗螨。

1.8承重：动态安全载荷≥170Kg，静态有效载荷≥400Kg。

2、配置要求：专业医用电机；手持式遥控器；床垫止滑器；移动引流袋挂；蓄电池；防撞轮装置；床垫；输液架。

ABS床头柜

1.参考规格：（480×470×750mm）±20mm；

2.采用ABS工程塑料注塑成型，表面易清洗、擦拭；

3.配餐桌、抽屉、单拉门，柜内带隔板，可放置水瓶；

4.两侧配不锈钢伸缩式毛巾架、污物袋挂钩。

- 呼吸机（无创）

无创呼吸机参数

（一）适用范围

小儿、婴幼儿、成人、低通气人群、支气管哮喘、呼吸衰竭早期、各型肺水肿、ARDS、肌无力等。

（二）主要功能

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持治疗的呼吸机。

2.采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800，屏幕数据中文显示。全中文操作菜单。

3.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

5.≥240分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.★电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

7.★顺磁氧技术。

8.呼吸机工作同时带氧雾化吸入及持续呼吸道加湿功能。

9.有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗功能自由转换。

10.配备成人、儿童呼吸管路、呼吸面罩、雾化器各项≥2套(可高温消毒后重复使用)。电路线、氧气管路及氧气阀1全套。

11.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒。

12.★配备旁流CO2监测，主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积-CO2环图。

13.内置报警帮助菜单，提示报警原因，并自动给出消除报警指导方案。

（三）呼吸模式及必备功能

1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。

3.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi等测定，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

4.★配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

5.★自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

6.智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

7.必备高流量氧疗功能，自动调节氧疗流速和氧浓度，必备雾化器湿化器加湿加温氧疗。

8.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

（四）设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml

2.呼吸频率：1-100次/min

3.SIMV频率：1-60次/min

4.吸/呼比：4:1—1:10

5.最大峰值流速：≥200L/min

6.吸气压力：5--80cmH2O

7.压力支持：0—80cmH2O

8.PEEP：OFF,1--45 cmH2O

9.压力触发灵敏度：-10—0.5cmH2O

10.流速触发灵敏度：0.5—15L/ min

11.氧浓度：21—100%

12.叹息功能：有

（五）监测参数

1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

2.每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通

气量、泄漏的分钟通气量的监测。

3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测。

4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

5.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

6.吸入的氧浓度的监测。

7.趋势图和趋势表显示。

8.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

9.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

（六）其他功能

1.便利的锁屏功能

2.漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

3.提供直流（12V）和交流两种供电方式

4.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式

5.能够和监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

（七）售后保修维护：三年内故障无偿免费换新机，不小于十年免费保修维护，终生维修。

- 呼吸机（有创）

- 有创呼吸机参数

（一）基本配置

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持治疗。

2.显示屏：彩色液晶多点触控显示屏：≥12英寸，全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形和呼吸向量环。

3.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

4.后备电池：内置可充电电池，续航≥240分钟。

5.★顺磁氧技术监测氧气浓度，无需校准，终身无需氧电池更换。

6.呼吸机工作同时带氧雾化吸入及持续呼吸道加湿功能。

7.有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗功能自由转换。

8.配备成人、儿童呼吸管路、呼吸面罩、雾化器各项不低于贰套(可高温消毒后重复使用)。

9.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

10.★配备旁流CO2监测，主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积-CO2环图。

11.内置报警帮助菜单，提示医护人员报警原因，并自动给出消除报警指导方案。

（二）必备功能特性

1.导管补偿：导管补偿可用来抵消由气管内导管产生的全部或部分额外阻力。

2.★全自动吸痰程序，包括：吸痰前自动增氧、吸痰时呼吸机自动待机、吸痰后自动增氧。

3.自主呼吸试验（SBT）：用于评估病人在特定持续时间内的自主呼吸能力，辅助医生判断患者撤机的可能，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式。

4.采用热丝式流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

5.雾化功能，加温湿化清理气道，高流量氧疗（吸氧浓度、速度人为自动控制），纯氧灌注等功能。

6.屏幕快照功能：可保存最多10张屏幕快照，保存的数据包括：当时及之前15秒所有可用波形数据、报警消息、所有测量参数、所有呼吸机设置参数。

（三）通气模式

1.辅助控制通气模式(A/C)

①.辅助控制通气模式（压力控制）(A/CPC)

②.辅助控制通气模式（容量控制）(A/CVC)

③.辅助控制通气模式（压力调节容量控制）(A/CPRVC)

2.同步间歇指令通气(SIMV)

①.同步间歇指令通气（容量控制）（SIMVVC）

②.同步间歇指令通气（压力控制）（SIMVPC）

③.持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)

④.自主呼吸实验(SBT)

⑤.双水平气道正压通气(Bi-level)

⑥.无创通气（NIV）

3.手动呼吸、吸气保持、呼气保持。

（四）参数设置

1.潮气量：20-2000ml

2.呼吸频率1-120次/分钟

3.吸呼比1:9-4:1

4.PEEP:0-50cmH2O

5.PIP:1-98cmH2O

6.吸气平台：0-75%吸气时间

7.流量触发：1.0-9.0L/min

8.压力触发：-10～- 0.25cmH2O

（五）监测及报警

1.所有参数趋势监测可存储时间≥72小时

2.通气监测：潮气量、分钟通气量、自主呼吸频率、自主呼吸通气量和频率，泄漏的分钟通气量。

3.压力监测：气道压力、EEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数RSB、吸气负压NIF、气道闭合压，吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

5.肺活量测

6.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间

7.吸入的氧浓度的监测能够和监护仪连接，把呼吸机的监测

信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

（六）售后保修维护：≥3年故障无偿免费换新机，不小于十年免费保修维护，终生维修。

- 12道同步心电图机

心电图机参数

1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.噪声电平：≤15uVp-p

3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）

4.时间常数：≥5S

5.耐极化电压：±650mV

6.共模拟制比：≥105dB

7.★增益：2.5mm/mv、5mm/mv、10mm/mv、20mm/mv、10/5mm/mv、20/10mm/mv、AGC。

8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

9.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

10.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作≥2小时以上。

11.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

13.具有隐藏式提手。

- 除颤仪

除颤仪参数

1.重量：≤6.3kg，含电池、体外板和心电导联线。

2.彩色TFT显示屏≥7英寸,分辨率≥800×480像素，可显示≥3通道监护参数波形，有高对比度显示界面。

3.支持中文操作界面。

4.屏幕显示心电波形扫描时间≥16s。

5.★具备手动除颤、心电监护、呼吸监护。

6.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

7.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分档≥20档，可通过体外电极板进行能量选择，最大能量可达≥360J。

8.★支持≥3种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

9.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

10.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，可单人除颤操作。

11.开机时间≤2.5s，符合临床使用。

12.除颤充电迅速，充电至200J≤4s。

13.除颤后心电基线恢复时间≤2.5s。

14.本地同步放电延时≤60ms（自R波尖峰起）。

15.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

16.支持配置体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。

17.心电波形速度支持50mm/s、25mm/s、12.5mm/s、6.25mm/s。

18.通过心电电极片可监测的心律失常分析种类≥20种。

19.标配1块外置锂电池，可支持200J除颤≥100次。

20.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

21.配置50mm记录纸记录仪，自动打印除颤记录。

22.可存储≥10小时连续ECG波形，数据可导出至电脑查看。

23.设备自检后支持对于自检报告进行自动打印或按需打印。

24.防尘防水级别IP22及以上。

25.裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

- 心脏起搏器（临时）

- 临时起搏器参数

| 起搏模式 | ★AAI，AOO，VVI，VOO |
| --- | --- |
| 其他起搏模式 | 快速心房起搏（RAP） |
| 起搏频率 | ★30-200ppm |
| RAP频率 | 80-800ppm |
| 输出波形 | 恒定电流-方波 |
| 输出脉冲幅度 | 0.1-25mA |
| 脉冲宽度（固定） | 1.5ms±10% |
| 感知灵敏度 | 0.4-20mV |
| 输入阻抗 | 40000Ω |
| 空白期 | 200ms+5/-30ms-起搏发生后 120ms+2/-30ms-感知发生后 |
| 频率上限（非RAP） | 230ppm |
| 开机额定值 | 起搏模式：AAI/VVI，频率：80ppm，输出脉冲幅度：10mA，脉冲宽度（固定）：1.5ms 感知灵敏度：2.0mV，RAP频率：320ppm |
| 显示参数 | 心率、心室输出、模式、电池状态 |
| 指示灯 | 心室起搏感知指示灯 |
| 自检功能 | 开机自检 |
| 电池类型 | 两节锂电池 |
| 电池使用寿命 | ≥7天，频率80ppm，并且所有其他参数值都是额定值。 |
| 无电池的运行 | 通常在以下条件下为30s：频率最高为80ppm，输出最大为10mA，背光关闭。 |
| 自动功能 | 空白期自动反应；噪声反应 |
| 安全性 | 电除颤保护、静电保护 |
| 其他功能 | 起搏感知状态栏、锁屏功能、电池取出后持续工作30s、LED背景灯、时间违规/警告 |

- 便携式监护仪

便携式转运监护仪参数

1.适用于成人、小儿、新生儿的监测。

2.转运监护仪，满足救护车，直升飞机和固定翼飞机,通过相关转运标准。

3.≥5英寸彩色触摸显示屏，小巧便携。

4.坚固耐用，抗1.2米6面跌落，满足转运过程中的复杂临床救治环境。

5.整机无风扇设计。

6.内置锂电池供电，支持≥6小时的持续监测。

7.内置DC电源接口，可以进行车载充电。

8.支持3/5导心电，阻抗呼吸，血氧、无创血压和2通道体温。

9.★标配双通道有创压监测，可升级ETCO2和PICCO监测。

- 10.转运监护仪支持插入床旁监护仪插槽作为参数模块使用，即插即用。

11.具有多导心电监护算法 ，同步分析至少2通道心电波形，能够良好抗干扰。

12.滤波模式提供诊断模式（0.05-150Hz），监护模式（0.5-40Hz），ST模式（0.05-40Hz），手术模式（1-20Hz）。

13.提供≥25种心律失常事件的分析。

14.提供ST段分析，提供显示和存储ST值和每个ST的模板。

15.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

16.可显示弱灌注指数（PI）。

17.★提供双通道体温测量，提供两通道体温测量差值显示。

18.提供手动、自动间隔、连续、序列四种无创血压测量模式。

19.支持≥120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾。

20.支持≥1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

21.支持≥1000条NIBP测量结果回顾。

22.支持≥48小时全息波形回顾。全息波形至少能存储所有测量值，以及至少3道波形。

- 双通道微量注射泵

双通道注射泵参数

1.屏幕≥6.0英寸触摸屏，全中文显示。

2.双通道注射泵，两个通道独立电源控制。

3.具有触摸屏，具有锁屏功能。

4.有多种数据接口，支持数据交换，可与医院HIS 连接。

5.设备运行时可在无给药中断的情况下更改注射速度。

6.IP23防水防尘。

7.可存储≥2100种药物。

8.自动识别注射器：规格为5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml等。

9.★多种输液模式可选：速度模式、时量模式、体重模式、间断模式、梯度模式、序列模式、微量模式、首剂量模式、TIVA模式、级联模式等。

10.速率范围：0.1-2200ml/h（最小0.01ml/h递增）。预置量范围：0.1–9999ml（最小0.01ml/h递增）。

11.注射总量显示范围：0-9999.99ml。

12.注射精度:≤±2%，机械精度≤±1%。KVO速度：0.1-5ml/h可调，默认0.5ml/h。

13.阻塞级别：多级可选择，动态显示管路的压力状态。

14.具有快进功能，快进速率50.ml/h—2200ml/h（根据注射器范围可调）。

15.★阻塞压力范围：150mmHg-1000mmHg。

16.报警功能：无操作报警、电池电量低报警、接近排空报警、压力异常、接近完成报警、堵塞报警、完成报警、KVO完成、排空报警、针筒脱落报警等。

17.再报警功能：高级、中级报警时按静音键，报警静音2分钟，2min后自动恢复报警音，2分钟内如有新报警则静音自动取消。

18.事件记录功能：能够存储、回放超过2000个事件。

19.电池工作时间：≥5h。

20.声音音量0-10级可调。

21.产品设计使用寿命：≥10年

- 输液泵

输液泵参数

1、输液精度：±5%，经过校准，±3%。

2、模式：流速模式、点滴模式、时间模式。

3、适配输液器类型：所有厂家的输液器。

4、报警信息：气泡报警、管路堵塞、门开报警、输液完毕、空瓶、点滴信号错误、输液将近、超时报警、交流断开、电池欠压、电池电量耗尽、系统出错。

5、加热温度可以设置25—40°C。

6、具有打开泵门，自动点亮照明灯功能。

7、防水等级：IPX4及以上。

8、外置电源：外置连接12V车载接口。

9、双CPU设计。

10、存储≥800条以上输液历史记录，可以连接电脑拷贝出来，方便查询。

- 11、自动检测泵门闭合状态。

12、★分离式气泡传感器，可以检测≤25uL气泡。

13、具有联动结构的止液夹，并且具备自锁功能。

14、横向开启泵门。

- 空气波压力循环治疗仪

空气压力循环治疗仪参数

1.具有间歇脉冲加压抗栓系统功能，足底泵功能（单独使用足底部位）。

2.治疗模式：具有梯度治疗、高级治疗模式≥18种治疗方案可选。

3.治疗压力设置范围：0mmHg-160mmHg可调，误差：±5mmHg。

4.治疗时间设置范围：0min-1440min可调。

5.支持手动设置静脉再充盈时间，设置范围20s-70s。

6.充气速度：1-6级可选，可适应对充气速度快慢不同耐受度的病人使用。

7.★治疗部位：支持手掌、手臂（又分为手腕、前臂、上臂）、脚掌、腿部（又分为脚踝、小腿、大腿）四个部位，四肢均可单独选用。

8.具有治疗模式演示功能，在选择治疗模式后可实时演示所选模式的先后治疗部位。

9.★具有取消创伤部位不加压治疗功能。

10.具有治疗部位动态指示功能。

11.具有压强指示功能。

12.具有电容触摸屏技术。

13.超静音设计，一键式操作。

14.附件具有重复性和单人型可选，根据患者实际情况有不同规格与型号选择。

15.事件记录：可回顾显示最近≥200条故障事件。

16.具有软件过压保护和硬件过压保护双重保护措施，保证治疗安全。

17.配备锂电池，工作时间≥4小时。

18.配置升降式移动台车，可收纳附件。

- 气垫床

气床垫参数

1.循环波动喷气。

2.PVC 春亚纺加厚面料，单条气囊可更换。

3.充气尺寸：85*190（±5）cm长*宽。

4.≥22 条独立气囊。

5.充气流量≥6L/min。

6.波动循环周期为≤12 分钟。

7.承重≥135KG。

8.床垫由:床垫，气泵。

- 排痰仪

排痰仪参数

1.★屏幕尺寸≥12英寸，TFT屏，电容触摸屏技术，分辨率：≥800×600，屏幕亮度1-8级可调。

2.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能。

3.用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）、大字体界面（可通过屏幕上的按键切换病人通道）。

4.具有治疗频率实时数值和波形显示功能，以提示当前治疗程序下患者皮肤表面产生实时振动频率和变化过程。

5.气振排痰治疗模式：手动模式、自动模式（5种）和自定义模式。

6.气振排痰治疗在手动模式、自定义模式下，频率可设置：

成人：1～25Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz，

儿童：1～15Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±20%或±2Hz。

7.气振排痰治疗压力设置范围为3-30mmHg，步长1mmHg，误差≤±1mmHg。

8.气振排痰治疗时间可设置：

手动模式（治疗时间设置范围为1min-60min，步长1min，），

自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min），

自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

- 9.充气气囊可承受设备最大气动压力输出的2倍压力。气囊泄压时间≤10S。

10.具有紧急暂停功能。

11.具备排痰背心、可选配排痰胸带。

12.气振排痰治疗时短时断电，手动模式和自定义设定的参数不会改变。

13.叩击排痰治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式。

14.叩击排痰治疗时间应可设置：手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min，步长1min），自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min）。

15.自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

16.手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。

成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差≤±10%或±2Hz。

17.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

18.★具有气振排痰功能、叩击排痰功能，可选配雾化功能，叩击排痰支持双人通道使用，配备2路C型（成人）动力装置,雾化速率≥0.18mL/min，两级可调，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm-5.0μm范围内的比例≥80%。

19.C型（成人）叩击头，径向振幅6mm，误差≤±15％；

20.配置叩击头尺寸-C型≥5种。

21.传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

22.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，可选配雾化功能≤65dB(A)。

23.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

24.具有故障提示功能。

25.机器使用寿命≥10年。

26.配置

1.排痰背心（大中小）    3套

2.叩击头                2套

- 床单位消毒机

- 床单位空气消毒机参数

（一）用途

该产品主要适用于医院病床等物移动式消毒。

（二）技术指标

1.机器采用无油真空泵，气泵流量：50L/min

2.★臭氧发生量：≥3500mg/h

3.臭氧输出浓度：≥2800mg/m3

4.输出压力：≥20kpa（0.02Mpa）

5.机器消毒步骤分别为（抽真空、充臭氧、保持、解析）

6.★臭氧泄漏量：＜0.1mg/m3

7.噪声:≤45dB

8.臭氧发生器使用寿命≥30000小时

9.★消毒效果：对大肠杆菌8099的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌ATCC6538杀灭对数值≥3.00，对自然菌的杀灭对数值≥1.00

10.采用医用静音脚轮。

11.紫外线泄漏量1μW/cm²

12.机器开启抽真空模式时，对空气中自然菌的杀灭率＞90%

（三）功能指标

1.外壳采用优质阻燃，复合材料ABS工程塑料。

2.机器具有抽气功能，抽出被褥内部的空气，在充臭氧时才能使臭氧完全渗透至被褥内部。

3.机器抽空床袋内空气时，管路内空气经紫外线灯管消毒后排出。

4.专用不锈钢陶瓷臭氧发生器，二级式解析器快速分解臭氧。

5.机器可对一张床位消毒，也可同时对两张床位消毒。

6.消毒过程微电脑控制，工作模式≥3种，自定义模式。

7.具有臭氧自动故障检测功能，当臭氧发生器无臭氧产生时，显示屏提示报警，同时机器喇叭会发出滴滴声，机器停机。

8.具有紫外线灯管故障检测功能，当灯管无法正常点亮时，

显示屏上会提示报警。

9.臭氧发生器自带保护功能，能在开路及短路状态下自动保护。

10.不锈钢电磁阀及硅橡胶管的管路材料，消毒袋采用塑料

夹封式密封袋口。

11.机器带有语音播报功能，可一键式开启或关闭。

12.机器具有床袋收纳盒及皮管收纳盒。

13.机器具有臭氧累计时间及灯管累计时间功能。

14.触摸屏按键，≥9英寸大屏幕显示。

- 空气消毒机

- 空气消毒机参数

（一）主机要求

1.移动式，配有遥控器。

2.额定风量：≥1200m3/h。

3.适用体积：≥120m3 （提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

4.参考尺寸：≤（400×450×1050）（长×宽×高）

5.噪音：＜45dB

（二）性能要求

1.消毒方式：采用等离子体杀菌及复合高效过滤吸附材料过滤；配备高效负离子发生装置，机内无紫外线灯，无需更换耗材。

2.消毒效果要求（提供相关证明材料)

2.1★消毒指标：符合卫生部《医院室内空气消毒技术规范》

菌落总数：Ⅱ类环境≤4cfu/15min9cm平皿（≤200cfu/m³）、Ⅲ类环境≤4cfu/5min·9cm平皿（≤200cfu/m³）。（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

2.2★人机共存，可在有人情况下对室内空气进行连续消毒，人及物品无任何损害，可使120m3房间空气中的自然菌的消亡率≥90%；对白色葡萄球菌的杀灭率≥99.90%；消毒30分钟，对枯草杆菌、龟分歧杆菌、肺炎克雷伯氏菌、黑曲霉菌的杀灭率均≥99.90%；消毒60分钟，对大肠杆菌、铜绿假单胞菌、金黄色葡萄球菌、白色念珠菌的杀灭率均＞99.90%；对冠状病毒229E的灭活率＞99.99%；对甲型流感病毒H1N1清除率＞99.99%。（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）等离子体密度分布：≥1.0×1018m-3（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

2.3工作电压：≥6KV。

2.4负氧离子浓度：≥6×106个/cm3

2.5★工作时环境中的臭氧浓度：≤0.02mg/m3（提供相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

2.6消毒有效时间：60-90min。

2.7净化寿命≥25000h。

2.8可在有人的场合下进行连续动态消毒。

2.9具有高清液晶显示屏，可显示机器运行及故障指示。

2.10具有自动、定时、手动三种工作模式。

2.11具有故障自动检测和报警功能。

2.12具有杀菌因子寿命提示功能及过滤网清理提示功能。

- 彩色多普勒超声诊断仪（含心脏、血管、腹部探头）

- 便携式彩色超声诊断仪参数

（一）设备用途:急重症超声检查，具备肌骨、神经、外周血管、腹部、浅表组织与小器官、颅脑、超声可视化介入等综合应用。

（二）主要技术及系统概述

1.技术参数及要求

1.1主机重量≤4kg

1.2显示器≥15英寸高分辨率LED 显示器

1.3显示器可视角度≥170度 （左/右）

1.4系统启动时间：≤22秒，从电源启动至检查开始（冷启动）

1.5触控面板操作;（非轨迹球操作方式）

1.6≥12英寸触摸操作屏，按键支持自定义设置，包括移动、增加、删除

1.7可自定义物理按键≥3个

1.8密封边缘的物理按键

1.9机器内置超声教学助手，可用于辅助医生进行神经阻滞的练习、操作，同时也可用于腹部、心脏及小器官的教学指导

1.10所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可选配组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准。

2.成像模式

2.1二维灰阶模式

2.2组织谐波成像技术

2.3穿刺针显影增强技术

2.4彩色多普勒模式

2.5能量多普勒模式

2.6脉冲多普勒模式（PW）

2.7连续多普勒模式（CW）

3.★穿刺针显影增强技术，支持凸阵、线阵探头（提供相关证明材料，包含但不限于图片等）

3.1提供最佳角度提示信息

3.2支持双幅对比显示

4.B模式成像

4.1组织谐波成像模式

4.2组织特异性成像

4.3★多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头。

4.4斑点噪声抑制成像

4.5回波增强技术。

4.6锐眼技术，增强局部分辨率。

5.彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

5.1高分辨率血流成像

5.2双实时同屏对比显示

5.3自动调节取样框的角度及位置

6.频谱多普勒成像

6.1脉冲多普勒、高脉冲重复频率。

6.2连续多普勒

7.测量分析和报告

7.1常规测量软件包

7.2多普勒测量（自动或手动包络测量，自动计算测量参数）

8.连通性和外部数据管理

8.1具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器。

8.2 4个USB3.0端口

8.3★以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息。

8.4 HDMI、S-Video视频输出接口。

9.配置

9.1探头配置：相控阵探头一把、线阵探头一把、凸阵探头一把。

电子凸阵：  超声频率范围   2.0- 5.0 MHz

电子线阵：  超声频率范围   3.0-11.0 MHz

电子相控阵：超声频率范围   2.0-4.0 MHz

9.2可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟。

10.专用台车，支持液压升降，支持交流供电，备收纳盒。

# 第2包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 手术显微镜 | 台 | 1 |

- 手术显微镜参数

（一）光学系统：

1.双人四目，适用于神经外科脑血管及肿瘤显微手术。

2.★一体化触摸屏集控系统：≥22英寸触控屏操作，通过触摸屏集控光学、支架、影像、照明设置及新建用户，个性化设置和新建患者账户等。

3.采用全光路复消色差，和镀膜技术。

4.★无级变倍系统，放大倍数:最小放大倍率≤2X，最大放大倍率≥16X(12.5倍目镜下)。

5.单一连续可调物镜下，最小工作距离≤200 mm，最大工作距离≥600mm。

6.广角目镜，屈光补偿范围+5D至-6D，眼杯高度可调。

7.主镜可绕垂直轴旋转≥540°，左右倾斜：-45°/45°,前倾-30°/后倾130°。

8.主刀镜：12.5X双目镜筒，0°-180°可调，可左右360°旋转。

9.助手镜：10x双目镜简，360°立体关节，具备锁控开关，具备方向调整。

10.全功能可编程手柄，自由设定控制参数：开关灯、变倍、调焦、拍照、视频、亮度等。

11.机头具备手动调焦、变倍和调光圈旋钮。

12.具有聚焦速度自动与放大倍率相匹配功率。

（二）照明系统

1.支架上冷光源照明系统，经光纤传导到显微镜；

2.全内置LED照明系统，使用寿命≥40000h 。

3.具有光亮度和工作距离联动和光照范围与术野联动功能；

4.★通过主机触摸屏同步照明强度调整、照明速度调节、聚焦照明联动以及照明开关功能。

5.具有自动调节亮度功能。

（三）支架系统

1.平衡调节：电动平衡系统

2.★支架具有≥6关节电磁锁开关，支架臂上具有电磁锁。

3.具有智能防震颤支架。

4.术中或术前平衡时有远离病人或不在患者上方的图示性保护提示。

5.过顶设计，支架最大高度≥2200mm，有效臂展≥1590mm。

6.支架通过触摸屏触发抽真空系统，智能识别消毒套，将消毒套内空气排除。

（四）摄像系统

1.一体化设计，镜体内置原厂高清摄像头（≥1920*1080p），不外接分光器和视频适配器。

2.配置高清摄录像工作站。（一套：软件，硬件：电脑、打印机、UPS设备）。

视频输出端口 ≥3种网络端口。

4.照片格式：JPEG、PNG。

# 第3包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 关节镜 | 台 | 1 |
| 2 | 控温仪 | 台 | 2 |

- 1、关节镜参数

（一）4K全画质摄像系统

（1）4K影像处理主机

①★输出分辨率：≥3840×2160；图像帧率：60帧/秒，显示比例：16：9。

②★具备AGC图像自动增益处理技术

2.1具有增强术中透烟雾图像清晰功能；

2.2具备宽动态图像处理功能；

2.3具有色彩强调与结构强调处理功能；具有自动测光与测光补偿功能。

③水平分辨线≥2300线，垂直分辨线为≥1800线。

④可通过触摸屏定义≥4四种临床科室影像模式及设置.可通过触摸屏自定义调节图像亮度、对比度、色浓度。

⑤★可实现图像≥6倍电子放大，图像信噪比≥60dB。

⑥可同时输出4K影像与≥1080P影像信号，满足4K影像与≥1080P手术转播设备兼容，可通过主机端口实现软件升级，全数字信号输出端口包含：4KHDMI×2(HDMI2.0标准)、DVI×1（高清1080P）、SWITCH×1、E-PORT×1、PS/2×1。

⑦★主机内置图像工作站，自带4K拍照与录像功能，可通过摄像头按键操作。

⑧通用主机平台，可升级扩展为4K+3D系统。

（2）4K全画质摄像头

①★采用4KCMOS图像传感器芯片，芯片像素≥820万。

②逐行扫描，全数字化4K摄像头，数字化信号传输，具备≥2倍光学变焦功能，配备4K定焦适配器。

③摄像头按键可设置≥5种快捷操作键，可通过摄像头实现录像、拍照、白平衡调节、亮度调节、切换等操作。

④摄像头使用寿命≥5000小时。

（二）医用内窥镜冷光源

①LED照明光源，色温3000——7000K，光通量：≥2000Lm。

②具有待机功能，可单独开关光源，光源寿命≥60000小时。

③具有导光束插口保护装置。

④可调节亮度大小，实时显示光源亮度值。

⑤分体式冷光源主机。

(三)4K关节镜及镜鞘

①蓝宝石镜片，满足4K清晰度要求。

②柱镜技术，105°广角视野。

③≥三种光纤接口。

④30°和70°二种角度。

⑤具有双阀套管入路系统，可同时注入和排水，穿刺锥有钝头和锐头可供选择。

⑥可高温高压灭菌。

(四)导光束（光缆）

①通光直径≥5mm，长度≥3000mm,可兼容多品牌接口。

②高透过率特种光纤，发散角度70°，出光端耐温500℃。

③可高温高压灭菌消毒。

（五）关节镜台车

关节镜专用台车

1.可承载26英寸至32英寸屏幕显示器。

2.医学专用≥5层台车，可满足摄像系统、射频系统、动力系统的放置。

3.台车自带挂镜架

4.带支臂架具有显示器挂重调节功能。

医用监视器

1.尺寸：≥32英寸

2.分辨率：≥3840×2160

纵横比：16:9

3.视角≥175°

4.亮度：850cd/㎡

5.对比度：1350：1

（六）配置要求

1、4K摄像系统            1套

冷光源                    1套

30°4K关节镜及镜鞘        2个

关节镜器械

| 1 | 无销钉设计。 |
| --- | --- |
| 2 | 篮钳（关节镜篮钳：鸭嘴直型2把、鸭嘴左弯型2把、鸭嘴右湾型2把） |
| 3 | 齿轮样结构在上咬口(可移动的)的任意一边，其余在推杆的轨迹中 |
| 4 | 当推杆向前和向后滑动时，滑动轨迹使上咬口和下咬口之间运动，上咬口开启和闭合 |

| 手术器械 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名 称 | 规格 | 技术要求 | 数量 |
| 1 | 缝合钩左弯45°(金属) | 穿刺头部直径：φ1.7mm | 左弯,45°,全金属结构 | 2 |
| 2 | 缝合钩右弯45°(金属) | 穿刺头部直径：φ1.7mm | 右弯,45°,全金属结构 | 2 |
| 3 | 缝合钩月牙6.0×25(金属) | 穿刺头部直径：φ1.7mm | 月牙6.0×25，全金属结构 | 2 |
| 4 | 缝合钩月牙7.0×12.5(金属) | 穿刺头部直径：φ1.7mm | 月牙7.0×12.5，全金属结构 | 2 |
| 5 | 缝合钩手柄 | 直径：φ33mm，长度：148mm | 缝合钩手柄 | 2 |
| 6 | 软组织抓取钳 | 钳口轮廓：4.5mm,工作长度：165mm | 软组织抓取钳 | 3 |
| 7 | 抓线钳 | 钳口轮廓：4.0,工作长度：165mm | 勾线钳 | 2 |
| 8 | 戳枪（鸟嘴钳） | 钳口轮廓：4.0mm，咬口宽度：2.5mm,工作长度：165mm | 戳枪，头翘 | 2 |
| 9 | 戳枪（鸟嘴钳） | 张开角度：50°,工作长度：165mm | 戳枪，45°右弯 | 2 |
| 10 | 戳枪（鸟嘴钳） | 张开角度：50°,工作长度：165mm | 戳枪，45°左弯 | 3 |
| 11 | 剪线器 | 直径:4.0mm,咬口宽度：1.0mm，工作长度：145mm | 剪线器 | 2 |
| 12 | 交换棒 | 直径：φ4.0mm,长度330mm | 交换棒4.0 | 2 |
| 13 | 锉 | 锉体宽度：5.0mm，锉体长度：10.0mm，工作长度：165mm | 锉 | 2 |
| 14 | 鱼嘴钳 | 钳口轮廓：4.0mm，咬口宽度：2.0mm,尖端宽度：18.5mm | 直型无锁扣关节镜用抓取钳III型 | 2 |
| 15 | 开路器 | 工作长度：150mm，锥尖直径：φ5mm | 开路器 | 2 |
| 16 | 橡皮锤 | 敲击头部直径：φ16mm，敲击头部长度：60mm | 橡皮锤 | 2 |
| 17 | 勾线器 | 直径3.2mm,工作长度140mm | 勾线器 | 2 |
| 18 | 导向器 | 头部外径：φ5.3mm，头部孔径：3.9mm,头部长度：15mm | 导向器3.5mm | 2 |
| 19 | 导向器 | 头部外径：φ6.4mm，头部孔径：5.2mm,头部长度：15mm | 导向器5.0mm | 2 |
| 20 | 器械灭菌盒 | 盒体长度：363.6mm，盒体宽度：285.6mm，盒体高度：132mm | 肩关节器械灭菌盒 | 2 |
| 21 | 镍钛丝 | 线径：φ0.2mm | 镍钛丝 | 4 |
| 22 | 推结器 | 直径：φ3.2mm，长度：205.3mm | 推结器 | 3 |
| 23 | 探钩 | 直径：φ1.5mm，长度：221mm | 探钩(不带手柄) | 3 |
| 24 | 关节镜用抓取钳 | 3.0mm鸭嘴状，环状手柄，无涂层，头部尺寸：13.2mm*4.8mm*1.3mm,张角：35°±7°，咬口宽度：3.0mm | 手动器械,鸭嘴篮钳,直型，125×5.0mm | （直，左、右弯45°，左右90°，小头上翘）各3把 |
| 25 | 关节镜用抓取钳 | 3.0mm鸭嘴状，环状手柄，无涂层，头部尺寸：13.5mm*4.8mm*1.3mm,张角：35°±7°，咬口宽度：3.0mm | 手动器械,鸭嘴篮钳,左弯，125×5.0mm | 3 |
| 26 | 关节镜用抓取钳 | 3.0mm鸭嘴状，环状手柄，无涂层，头部尺寸：13.5mm*4.8mm*1.3mm,张角：35°±7°，咬口宽度：3.0mm | 手动器械,鸭嘴篮钳,右弯，125×5.0mm | 3 |
| 27 | 关节镜用抓取钳 | 头部宽度：3.3mm，环状手柄，无涂层，头部尺寸：15.2mm*3.3mm*3.2mm，张角：30°±6°咬口宽度：3.3mm | 带锁扣直型软组织关节镜用抓取钳，125×4mm | 3 |
| 28 | 探钩 | 头部直径：φ1.4mm，头部高度：5mm，头部长度：40mm | 探钩 | 2 |

前、后交叉重建定位器，不同直径建立隧道钻头，4.5mm空心钻头，取腱器（开口），肌腱直径测量装置，肌腱牵张装置，钢尺，隧道测深尺，带尾孔导针。

手术刨削器参数

1.LCD触控液晶显示屏。

2.双手柄通道，自由切换工作模式。

3.手控手柄，通过手柄可操控刀头的正转、反转、往复转，吸引阀开关。

4.★刨刀转速：正转/反转100-5000rpm,往复500-3000 rpm，磨头转速：500-8500rpm。

5.主机自动识别刀头类型、转速记忆功能，转速可根据需求进行设定。

6.具有刨刀头窗锁功能。

7.可配脚踏控制器，实现正转、反转、往复转。

8.通用大小刨刀，刨刀可涵盖运动医学所有类型。

9.脚踏控制器防水级别IPX8及以上。

等离子体多功能手术系统技术参数

一、主机使用刀头规格开放，与多家生产品牌兼容。

二、临床使用范围

膝关节手术：半月板切除术、髁间窝成形术、软骨清理术、滑膜切除术、外侧支持带松解术、韧带肌腱皱缩。

肩关节手术：肩峰下减压、冻结肩松解、肩袖切除术、滑囊切除术、盂唇撕裂伤、肌腱清理。

腕肘踝手术：腕三角纤维软骨复合体、韧带肌腱热凝术、关节软骨成形术、矶肌腱打孔。

三、主机技术参数要求

1．采用一体化全触屏式智能操作， LED液晶显示屏。

2．触屏界面同时具有：汽化切割、消融凝血、消融定时；功率≥300W，1-9档可调。时间从0-9秒可调。

3．★需具备≥2种工作频率：汽化切割输出频率≥100KHz；凝血消融输出频率≥450KHz。

4．★低温微创，40-70℃范围内完成汽化、打孔、消融和止血三大功能。

4.1消融温度：40～53℃；

4.2止血温度：40～58℃；

4.3切割温度：40～70℃。

5．双极或多极设计，不用负极板。

6．主机和刀头均有默认功率匹配显示。

7．全智能数字控制电路，≥四种功能：

7.1具有切割、消融全时监控负载反馈信息功能，主机能通过反馈阻抗信息自动调节阻抗和能量的大小。

7.2具有功率档位能量显示功能。

7.3★具有≥3种组织结构自动识别功能：血液、粘膜组织、间质组织，并输出对应的波形和阻抗。

7.4具有各种手术刀头识别和保护功能。

8.具有自动检测刀头和附件连接功能。

9.具有故障自动检测显示和报警声音提示功能。

10.具有使用双脚踏开关控制功能，具有防水功能。

2、控温仪参数

配置要求：包括主机、降温帽、降温毯、升温毯、人体传感器和防尘罩。

安全要求：符合YY0505-2012标准要求，以及医用控温毯和医用电器设备的安全通用要求。

性能要求：

1、控温方式：（手动、自动）制冷制热方式。

2、显示方式：触摸显示屏，可自动显示各种指标。

3、★具有降温和升温功能，升降温可同时工作。

- 4、可自动显示各种指标具有病历储存查询功能及自检功能。

- 5、降温毯、降温帽采用材质，具有防腐蚀、耐低温

及耐臭氧性能，升温毯采用碳纤维导热材质，网状电路编织，可以随意卷着。

- 6、控温范围和精度，如升温部分环境温度或初始状态40℃，控温精度＜±1℃，降温部分环境温度或初始状态﹣4℃,控温精度＜±1℃，人体测温25℃-45℃，控温精度＜±0.1℃。

- 7、具有控温保护和报警提示功能。

- 8、配置：降温帽、降温毯、升温毯各2个。

# 第4包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C型臂X光机 | 台 | 1 |
| 2 | 减压清洗沸腾机 | 台 | 1 |

1、C型臂X光机技术参数

（一）设备名称：C型臂X光机

总体要求：

1.一体式移动式平板C形臂。

2.配备内置UPS不间断电源系统。

（二）技术参数：

1.★高频高压发生器：最大输出功：≥5kW，频率：≥100kHz（提供检验报告证明）。

透视最大KV值：≥120kV

脉冲透视最大mA值：≥25mA（提供证明材料，包含但不限于检验报告等）

2.★球管透视焦点：小焦点≤0.6mm，大焦点≥1.8mm，阳极热容量：≥35kJ。

3.★数字化影像系统：探测器类型：非晶硅；探测器散烁体类型：碘化铯；具备动态平板探测器成像范围：≥9英寸×9英寸；

动态范围：≥16位；采集矩阵：≥1024×1024。

4.工作站监视器尺寸：≥30英寸；工作站软件：登记：登记保存、病历查询；采集：开始采集、准备录像、重置、水平镜像、垂直镜像、调窗、放大镜、负像、边缘增强、递归降噪；处理：锐化、水平镜像、垂直镜像、文字标注、长度测量；报表：保存、预览、专家模板。

5.具备自动亮度跟踪功能；多重自动保护及故障代码提示功能。

6.标配DICOM3.0接口；双向激光定位，在球管和平板探测器两端，分别加装激光定位系统。

7.具备束光器预览功能，可以在无射线状态下，实现曝光范围大小的调节；并自动调整图像兴趣区大小与位置。

8.滤线栅插拔式设计（徒手操作无需借助工具），符合国内行业标准，用于儿科和其他剂量敏感的临床应用。

9.具备UPS电源，支持断电情况下保存图像，具备DAP辐射剂量显示功能。

10.★C形臂机架：SID：≥1000mm开口：≥800mm电动垂直升降，≥400mm；左右摆角：≥±14°；C臂旋转角度：≥±180°；C臂轨道内运动角度：＞130°显示器支臂为多节臂，具备可进行多角度大范围移动。

11.导向轮及主轮：导向轮可以任意方向转动，主轮90°旋转。

12.激光定位功能：具备机架双向定位配置

13.手持控制器：具备曝光条件调节，运动控制功能。

14.主机操作界面：智能人体图形化液晶触摸屏

15.透视成像时间：≤1秒（提供相关证明）

16.具备C臂机架自平衡功能。

17.显示屏具备防撞护栏。

2、减压沸腾清洗机参数

1.功能要求：能自动完成清洗（酶洗）、漂洗、消毒（上器械保护油）、干燥、冷却过程；能对管腔器械、精密器械、结构复杂的医疗器械等进行清洗、消毒。

2.★清洗舱有效容积≥240L，标准清洗架可放置≥9只篮筐(520*250*50mm)；叠放可放置≥18只篮筐(520*250*50mm)。

3.清洗时间：最短流程时间≤50min（低水位）；≤60min（中水位）；≤70min（高水位）。

4.材质：清洗舱、清洗架、外罩壳机架、标准器械托盘均采用SUS304不锈钢或更高规格材质制成。

5.★密封门：双门通道型、带有压力安全联锁功能、双门互锁实现洁污分离，每扇门上带有≥2个防爆玻璃观察窗，观察窗直径≥120mm。

6.★加液泵：数量≥1个；加热方式：内置加热。

7.主控制器：PLC。

8.设备带有追溯系统通讯接口、集中采集数据接口，可通过电脑远程监控。

9.提供嵌入式软件产品的相关证明材料，包含但不限于检测报告等。

10.显示：≥7英寸触摸屏，可存储至少3年的过程数据，能随时调阅和打印。

11.程序：≥4个内置程序。

12.控制权限：具有多用户多权限控制功能。

13.记录方式要求：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨。

14.自动采集参数曲线、记录AO值并可通过微型打印机打印。

15.具备故障诊断功能，故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能。

16.管路系统：不锈钢SUS304或更高规格材质的管路。

17.★保护装置：至少具备循环风机、循环水泵、压力监测的过载保护装置和开关门自动避障保护装置。

18.电气系统总成采用SUS304不锈钢或更高规格材料制成的独立箱体设计；

19.电气箱内所有电线必须采用独立号码套管并进行编号。

20.清洗架：可调节层数为1—3层或更多层。

21.喷杆设计：喷杆的两端均可不借助工具手工拆卸。

22.清洗剂校准功能：为确保酶液及润滑油剂量准确，须根据不同的性质来校准清洗剂用量。

23.（提供整机消毒效果的相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

24.（提供整机清洗效果的相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

# 第5包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微波肿瘤热疗仪 | 台 | 1 |

1、肿瘤微波热疗仪

用途：用于全身的肿瘤治疗<提供注册证通用范围>

1.★微波频率：2450MHz

2.微波输出模式：大功率脉冲模式。

3.输出功率值：脉冲峰值 ≥2000w.峰值3200W;平均值50～80W，配有动态稳定系统，误差为±1%。

4.★多导发射源：多导联列阵模式，避免功率相位干扰（4-8导）。

5.★微波多道辐射器：聚焦列阵，功率均匀度大于97%，微波穿透深度：≥17cm。

6.电源要求：普通220V+10%,功率容量1000VA，单一类供电。

7.高精度功率稳定系统：精度误差+5%。

8.控制软件：全数字式控制系统。

9.仪器系统功耗：≤1000W。

10.系统运动噪音：≤60dB。

11.测温控制范围：35.0℃～45.0℃，控温精度为±0.1℃。

12.微波功率动态显示范围：0～100w。

13.治疗时间显示控制范围：1～9 9分钟。

14.辐射泄露：无用辐射为0，无须特殊屏蔽。

15.治疗床的床面宽度：≥700mm。

16.微波发射源保修≥10年。

17.安全功能:故障自诊断功能,自动显示故障区域并停机。

过功率自动报警停机功能；紧急停机、手动停机功能。

18.能打印报告，易损件免费更换。

# 第6包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尿动力学分析系统 （尿流动力学分析系统名称统一） | 台 | 1 |
| 2 | 生物刺激反馈仪 | 台 | 1 |
| 3 | 手术摄像系统 | 套 | 2 |

1、尿流动力学分析系统

（一）主要技术指标

1.总尿量测定范围：0mL～1500mL，误差≤1%，分辨率1g，偏心误差≤1%。

2.最大排尿时间：240s，误差≤4%。

3.尿流率测定范围：0～50mL/s，误差≤1%，分辩率：1mL/s。

4.★压力测定范围：-40～200cmH2O，误差≤2%。

5.牵引速度范围：0.5mm/s～4mm/s，(0.5、1.0、2.0、4.0mm/s)四挡可调误差≤2%。

6.牵引长度及误差：315mm±5mm。

7.灌注速度范围：2～150mL/min可调；2mL/min～10mL/min以1mL/min的速率递增；10mL/min～150mL/min以5mL/min的速率递增；≤50mL/min时误差≤4%；＞50mL/min时误差≤5%。

8.最大灌注量：1000mL，误差≤2%。

9.推注率设定范围：1～5mL/min,以1mL/min的速率递增，误差≤2%。

10.推注量范围：0～50mL（50mL注射器），误差≤2%。

11.★肌电测量信号幅度范围：20µV～1000µV，误差：≤±10%。

12.肌电测量频率范围：20Hz～500Hz(-3dB)，不包括陷波波段。

13.共模抑制比(CMRR)：＞100dB。

14.差模输入阻抗：＞5MΩ。

15.工频陷波器：≤5µV （100μV噪声电平下）。

（二）软件功能

1.建立病人病历并进行病历存储管理和回看。

2.同步测定（压力-流率测定）。

3.★尿流率测定、尿道功能测定、肌电信号的测定。

4.充盈膀胱功能测定（压力-容积测定）。

5.调节推注、灌注速度控制、调节牵引器牵引速度。

6.自动分析、报告打印。

7.系统校准。

8.手机端查看报告。

9.膀胱压超限保护、灌注超限保护、推注保护。

10.人脸识别登录系统。

11.语音识别自动录入患者信息、检查信息和检查报告诊断信息。

12.排尿日记。

13.刷身份证、社保卡自动录入患者信息。

（三）相关耗材限价

1.尿动力学导管（直肠测压管）≤450元/根

2.尿动力学导管（双球囊膀胱测压管）≤400元/根

3.导尿管≤16元/根

2、生物刺激反馈仪

总体要求：注册适用范围盆底功能障碍的辅助治疗。

硬件参数：

1、★≥四个通道，可同时实现电刺激及生物反馈功能，一个内置压力通道、两个线控通道（远距离调节电流）。

2、肌电信号测量范围1-1500μV。

3、肌电信号分辨率≤0.5μV，差模输入阻抗≥8MΩ。

4、刺激频率2-200Hz，刺激脉宽50-700μS。

5、标配压力气囊，主机内置气泵和压力传感器，基础气压≥50mmHg，压力测量范围 10-100mmHg，测量分辨率≤1mmHg。

6、具有线控功能，通过手动线控开关和脚踏开关分别实现电流强度的调节和电刺激输出的关闭。

7、配置脚踏开关，脚踏开关的启动力范围10-50N。

软件参数：

1.★具有肌电评估和压力评估两种盆底肌肉功能评估方式，压力评估指标至少包括静息压、最大收缩压和持续收缩压，并可对压力评估结果进行打分。

2.预设≥6种肌肉功能评估方案，包括压力筛查方案、腰背肌肉评估方案和咳嗽反射评估方案，支持多语言播放，且评估模板可手动隐藏。

3.具有咳嗽反射评估方案，可检测不同咳嗽状态下盆底肌肉的反应能力，评估时间≤60秒，并自动生成评估报告，评估指标包括起始收缩潜伏时间和最大值等。

4.在每次治疗开始前可自动快速评估当前盆底肌肉的功能状态，评估时间≤50秒, 无需选择筛查评估方案进行评估，然后根据评估结果直接自动调整治疗方案的参数并显示，包括电刺激参数、凯格尔训练参数和多媒体动画训练参数，允许进一步手动调整。

5.★可以通过压力反馈的方式进行盆底肌肉被动扩张训练，扩张训练方案≥5种，支持多媒体动画反馈和压力信号反馈，可手动调节充气量，并具有过压保护。

6.治疗方法包括肌电触发电刺激、扩张训练、刺激反馈训练、音乐放松训练、呼吸放松训练、多媒体游戏训练，并可自行导入音乐和多媒体动画。

7.具有各类尿失禁、神经源性膀胱、膀胱过度活动、盆腔脏器脱垂、便秘、慢性盆腔疼痛、性功能障碍等专业盆底治疗方案。

8.具有子宫复旧、腹直肌分离、催乳、通乳、人流术后镇痛、塑形等专业产康治疗方案。

9.凯格尔训练过程中，允许同时进行电刺激治疗，支持双人同时治疗。

10．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整凯格尔训练模板的模板高度、模板宽度和收缩时间，并允许在治疗过程中手动调整模板高度。

11．疗程方案内的每次治疗可根据患者当前肌肉状态自适应调整电刺激参数，包括刺激频率、刺激脉宽和刺激时间等，允许在治疗过程中手动调整上述参数。

12.治疗过程中实时监测肌肉疲劳状态，监测指标至少包括平均功率频率，可根据疲劳状态自动调整训练难度。

13.可实现多通道关联刺激，处于关联状态下的各通道之间刺激和休息状态同步。

14.内置叫号功能、预约功能和邮件发送功能，可进行诊疗叫号、数据邮件发送以及诊疗预约等，且可手动设置软件开机自动启动功能。

15．配套提供耗材：一次性使用阴道电极50个，重复性使用阴道电极20个。

3、手术摄像系统

（一）FHD摄像主机

1.1摄像主机支持分辨率≥1920*1080，支持≥60Hz的动态图像，逐行扫描。

1.2★摄像主机具备液晶触控面板，尺寸≥5英寸，可进行系统的全部设置（水印、按键、色彩调节、图像增强、存储质量、

网络、系统设置等）。

1.3触屏调节亮度，100级可调。

1.4摄像主机具备拍照、录像、画面冻结、白平衡、计时器功能。

1.5预设模式：支持≥6种应用场景输出，对不同应用环境的实际情况进行精细调节和优化达到最佳成像效果，包括关节镜、腹腔镜、宫腔镜、泌尿镜、耳鼻喉镜用户模式。

1.6具有多种色彩调节功能：亮度（255级可调）、对比度（100级可调）、饱和度（100级可调）；R、G、B通道图像增益（100级可调）。

1.7支持BT709和BT2020的色域输出切换。

1.8具有多种图像增强功能：锐度（100级可调）、3D降噪（100级可调）、电子除烟（100级可调）、消网纹（100级可调）、WDR、血管增强及电子染色等图像增强模式。

1.9支持电子除烟功能，100级可调，降低手术过程中镜头起雾或者电刀、超声刀等能量平台使用过程带来的烟雾对于手术的影响。

1.10支持WDR宽动态功能，根据临床需要选择开或者关。

1.11★摄像主机内置刻录功能，内置存储空间≥120G，同时具备USB3.0接口≥1个，支持U盘、移动硬盘存储设备通过USB端口即插即用，直接刻录1920*1080分辨率的图片和1920*1080@60Hz录像。

1.12数据存储：选择存储图片和视频的分辨率，设置视频存储质量。可以选择存储方式并实现存储转换，转存时需要密码确认，保护数据安全。

1.13信号输出接口：支持多种输出端口。

1.14信号输入接口：支持多种输入端口，用于PIP功能实现，用于双镜联合。

1.15★双镜联合功能：支持其他视频源设备接入，可连接视频或图像输出设备，通过主机视频输入接口，并将画面以画中画的形式同时输出显示，可实现将影像产品图像导入，实现双镜联合功能。

1.16具备PIP功能，可选择开启或者关闭，设置 PIP显示至少4种位置。

1.17摄像主机内置直播转播功能：用于视频示教直播、转播。

1.18支持经网络端口，画面以流媒体方式传输至接收设备。

1.19网络设置：进行网络相关功能设置，支持自动获取及手动设置的方式、开关DHCP、查看本机网络信息、设置IP/子网掩码/默认网关/DNS。

1.20系统设置：可以进行调整系统时间、恢复至出厂设置、检测画面效果、格式化内部存储、查看软件版本的功能。

1.21设备维护升级：预留端口用于设备升级，配备设备维护和服务用接口，用于设备维护和服务，提供免费升级。

1.22电安全级别：医用设备电气安全I类CF型，可应用于心脏设备。

1.23★摄像系统使用寿命≥10年。

（二）FHD摄像头

2.1采用高灵敏度、低噪声CMOS传感器。

2.2摄像头按键≥4个。

2.3★支持按键功能，包括白平衡、录像、拍照、冻结、放大、缩小、WDR、亮度+、亮度-等功能的设定。

2.4★调焦镜头具备≥2倍光学齐变焦技术，≥3倍电子变焦，最大可实现≥6倍图像放大。

2.5防水防尘等级IP67。

（三）医用内窥镜冷光源：

3.1光源类型为LED冷光源，独立光源主机。

3.2采用纯白光LED，光谱连续度高，显色指数≥90。

3.3液晶屏幕显示，屏幕尺寸≥5英寸。

3.4★支持无极旋钮，0-100调节输出亮度。

3.5白光冷光源的输出总光通量应≥900lm。

3.6光源LED寿命≥60000小时。

3.7具有寿命警示等功能。

3.8正常使用下光源无闪烁。

3.9★电器安全级别：医用设备电气安全Ⅰ类CF型，可用于直接接触心脏的手术。

3.10冷光源在正常运行时产生的最大噪音噪音≤55dB（A），能保证在手术室安静运行。

3.11具有CE认证。

（四）专业液晶显示器

4.1尺寸≥27英寸，支持高清视频输入,分辨率≥1920*1080(长宽比16:9)。

4.2支持多种曲线校准。

4.3支持3D降噪功能。

4.4色温：至少具备6500K/9300K。

4.5具备色彩校准，色彩的还原性能达到手术要求，色彩误差小于△E<1.5，JNCD<1。

4.5可视角度：178°（H）/178°（V）。

4.6具备多种输入/输出端口。

4.7医用显示器与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

（五）10mm胸腹腔内窥镜（治疗）

5.1超高分辨率、低畸变摄像系统。

5.2景深3-200mm,视场角80°，图像清晰、视场明亮。

5.3内窥镜体采用双层金属外鞘，耐高温、高压消毒耐134°C高温蒸汽灭菌，低温等离子体灭菌。

5.4导光纤维紧凑，高透过率。

5.5蓝宝石保护窗口，持久耐磨。

5.6工作长度≥334mm，镜体直径10mm，0°/30°可选。

5.7胸腹腔内窥镜与内窥镜摄像系统为同一生产厂家，以确保腹腔镜系统各项功能稳定。

5.8镜头采用国际标准卡口，能够适配任何标准接口的冷光源和摄像系统。

（六）医用导光束

6.1直径≥4.5mm

6.2长度≥300cm

（七）医用台车

7.1满足放置1-4项（摄像主机、摄像头、冷光源、监视器）设备。

7.2滑轮可锁定。

7.3采用高强度防缠绕静音医疗轮，可任意推动。

（八）高清摄像系统清单

8.1  摄像主机   2台

8.2  摄像头     2个

8.3  冷光源     2台

8.4  医用导光束 4个

8.5  液晶显示器 2台

8.6  台  车     2台

8.7 10mm内窥镜  2个

# 第7包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 微生物鉴定仪 | 台 | 1 |
| 2 | 微生物血培养仪 | 台 | 1 |
| 3 | 快速冰冻切片机 | 台 | 1 |

1、微生物鉴定仪

1、临床应用范围

1.1仪器能鉴定革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌、真菌、嗜血杆菌及奈瑟氏菌、厌氧及棒状杆菌等。

1.2★仪器能完成革兰阴性杆菌、革兰阳性球菌及肺炎链球菌的快速药敏。

2、自动化程度要求

2.1仪器自动完成菌液充填，无需手工操作。

2.2仪器每次可以同时填充≥10个测试板。

2.3仪器对测试卡进行自动封口。

2.4仪器完成后的测试卡自动从读数架中退出，进入废卡收集装置。

3、鉴定卡/药敏卡要求

3.1全封闭式附独立条形码测试卡。

3.2鉴定卡、药敏卡独立包装。

3.3★药敏种类：提供临床常见≥200种抗生素，根据最新CLSI标准、EUCAST标准及相关指导性文件分析MIC，能够报告MIC和S、I、R敏感度。

3.4革兰氏阴性菌药敏卡需提供舒普深、替加环素、多粘菌素在内的MIC结果。

3.5革兰氏阳性菌药敏卡需提供达托霉素、替考拉宁、头孢洛林在内的MIC结果。

3.6提供酵母样真菌药敏卡。

3.7采用无菌盐水配置菌液。

4、仪器功能要求

4.1★单机版仪器测试卡位≥30个。

4.2★采用多波长色谱鉴定技术和动态比浊分析，仪器对鉴定/药敏试卡自动进行培养，每10-15分钟一次动态读数。

4.3快速细菌药敏试验：≤8小时。

4.4可鉴定菌谱≥550种。

5、专家分析系统

5.1以综合性的MIC为基础。

5.2具有结果自动确认功能可根据MIC结果区分不同细菌抗生素耐药表型，可提供≥20种示天然耐药及特殊耐药表型，并对药敏结果进行科学注释。

5.3储存＞40000个MIC分布图

5.4★完全覆盖最新CLSI折点范围

5.5软件提供自动确认结果功能，并根据对MIC的结果分析

提供治疗解释和临床治疗建议。

5.6具备微生物感染管理系统，软件可实现综合数据统计分析，预置≥20余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据医院需求增加统计项目。支持多维度统计分析功能，灵活分析医院的细菌感染以及用药情况。

6、硬件系统

6.1提供中文报告和CARSS中间件，药敏数据可以通过中间体软件规范快速上报到国家耐药监测网。

6.2提供高端配置计算机及打印机一套，可连接LIS接口。

6.3★提供药敏结果自动审核功能，并负责将数据自动传输到医院LIS，实现当日药敏报告。

6.4提供可与鉴定药敏系统连接的比浊仪，自动将配制的菌悬液浊度传输到仪器中储存，确保药敏结果直接溯源到菌液浊度。

7.其他要求

7.1每年度校准并提供校准报告

7.2免费软件升级

7.3每年同步更新CLSI折点

7.4配套耗材要求（每人次国产≤40元，进口≤65元）

2、微生物血培养仪

1.临床应用范围

1.1检测系统，能对血液、无菌体液进行细菌和真菌的培养监测。

1.2★判读原理：细菌新陈代谢产生CO2，瓶底胶乳感应器产生不可逆颜色改变，具有连续加速度法、速率法、起始阀值法三种判读方式。

2.读出器/培养箱单元

2.1★系统可同时处理≥100瓶。

2.2培养箱≥2个抽屉，每个抽屉可独立运行。

2.3培养箱的每个孔都均具备独立光学检测器读取每个培养瓶的读数。

2.4检测仪自动完成定标校准，无需设置对照培养管。

2.5每个培养位置有感应器，能检测培养瓶的进入与离开。

2.6系统具备容量扩充能力，拓展≥400个瓶位。

2.7每一培养瓶自动连续侦测一次≤15分钟。

3.软件应用

3.1检测仪配置条码扫描仪，培养系统可自动识别及判读结果并加以显示，并能自动存入数据库。

3.2可独立设定某瓶位的最长孵育天数。

3.3读出器/培养箱具有内置高容量躯动器储存病人数据及报告，储存培养瓶资料及生长曲线并随时查询与打印。

3.4每组培养箱的温度25°-45°C范围内调校。

3.5视窗式操作软件及大屏幕显示。

3.6可显示或打印“阳性瓶取出报告”“阴性瓶取出报告”“目前培养瓶状态报告”。

3.7具有延迟培养功能。

3.8★负责与医院LIS双向连线。

4.培养瓶

4.1具备中和抗生素成人需氧培养瓶、中和抗生素成人厌氧培养瓶、中和抗生素儿童培养瓶、标准成人需氧培养瓶、标准成人厌氧培养瓶。

4.2培养瓶为聚碳酸酯/塑料防爆瓶,可以应用气动物流系统。

4.3★培养瓶可开放使用。

5.售后

5.1每年校准并提供校准报告。

5.2免费软件升。

5.3配套耗材要求（培养瓶国产≤35元/个，进口≤50元）。

3、快速冰冻切片机

1.电动进样，手动切片或全自动切片，操作杆（非控制面板）和彩色触摸屏双重控制操作。

2.★切片厚度：0.5-100 µm可调节,≥3种。

3.★修块厚度：1-700µm数据随意调节，≥3种；电动水平进样速度可自由调节。

4.样本头水平行程：≥25mm，样本头垂直行程：≥60mm。

5.切片控制方式：操纵杆（非控制面板）前后可控制样本头前进与后退，左右可控制修片/切片功能切换，旋转可改变参数；手动切片与全自动切片，随意切换；负压切片废屑清除系统及防止切片打卷。

6.样本夹底座，可根据组织形态随意旋转定位切片角度；样本托与冷台、样本头接触面积大，样本冷冻效率更高；样本托配≥5种颜色、≥3种规格，共计≥30个。

7.箱体≥2个半导体快速冷冻点，快速冷冻点制冷温度≤－60℃。

8.具有自动除霜功能：可设定自动除霜时间点，主界面具有手动一键开启除霜功能。

9.具备≥2个独立压缩机制冷，在显示屏界面可直观显示≥2个压缩机状态。

10.制冷标配实现≥4点制冷，单独进行箱体、样本头、刀架、冷台等多点制冷，制冷温度可单独进行控温及调节。

11.具有温度程序存储功能：温度程序数量≥3种，可设置各点温度≥3种，包括但不限于样本头、冷台、刀架温度可进行自定义编辑，一键快速切换不同组织所需的冷冻温度。

12.箱体制冷温度：-15℃～-30℃，休眠时-10℃～-15℃，

精准可调。

13.样品头采用半导体（非压缩机）制冷方式，并具备独立制冷功能，温控范围为-10℃-60℃。大容量冷冻位点：可一次性速冻≥15个样本（含2个半导体制冷），半导体快速制冷位点最低温度≤-60℃。

14.具有历史记录系统，保存报警记录和操作记录，方便进行信息追踪回溯和快速针对性处理问题。

15.★废液管理系统，积液瓶容量显示及瓶满提醒，积液瓶在位检测及提示。

16.进样提醒功能，启动声音和屏幕弹窗信号警告，提升操作安全性。

17.配置低温高效无臭痒紫外消毒系统，紫外消毒可在任何时间和任何温度下进行。

18.自动待机和休眠模式，同时可设定自动开机模式。

19.售后服务及时包括：

1）、两小时内响应，24小时内有备用机到科室随时可更换不影响工作；

2）、免费保养；

3）、五年内免费维修并更换损坏零件；

4）、新机安装，提供切片、染色培训。

20.配件齐全，包括：刷子、电源线、镊子等。

# 第8包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼吸机（无创） | 台 | 1 |
| 2 | 呼吸机（有创） | 台 | 1 |
| 3 | 超声刀 | 台 | 1 |
| 4 | 监护仪（肌松监测模块） | 台 | 1 |
| 5 | 手术电刀 | 台 | 2 |
| 6 | 肌电图 | 台 | 1 |
| 7 | 脑电图 | 台 | 1 |

1、无创呼吸机参数

（一）适用范围：小儿、婴幼儿、成人、低通气人群、支气管哮喘、呼吸衰竭早期、各型肺水肿、ARDS、肌无力等。

（二）主要功能

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持治疗的呼吸机。

2.采用≥12英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800，屏幕数据中文显示。全中文操作菜单。

3.屏幕显示：≥4道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。

4.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

5.≥240分钟内置后备可充电电池，电池总剩余电量能显示在屏幕上。

6.★电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。

7.★顺磁氧技术。

8.呼吸机工作同时带氧雾化吸入及持续呼吸道加湿功能。

9.有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗功能自由转换。

10.配备成人、儿童呼吸管路、呼吸面罩、雾化器各项≥2套(可高温消毒后重复使用)。电路线、氧气管路及氧气阀1全套。

11.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒。

12.★配备旁流CO2监测，主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw和肺泡通气量Vtalv等参数，可以监测容积-CO2环图。

13.内置报警帮助菜单，提示报警原因，并自动给出消除报警指导方案。

（三）呼吸模式及必备功能

1.标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。

2.高级模式：双相气道正压通气（如BIPAP或Bi-vent）；自动适应性压力调整容量控制功能（如AUTOFLOW或者PRVC等）；压力释放通气APRV和压力调节容量控制-同步间歇指令模式（PRVC-SIMV）。

3.其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，NIF、PEEPi等测定，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。

4.★配置低流速P-V工具，帮助确定最佳PEEP值。

5.★自动插管阻力补偿（ATRC）功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。

6.智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。

7.必备高流量氧疗功能，自动调节氧疗流速和氧浓度，必备雾化器湿化器加湿加温氧疗。

8.具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能

（四）设置参数

1.潮气量：20ml—2000ml

2.呼吸频率：1-100次/min

3.SIMV频率：1-60次/min

4.吸/呼比：4:1—1:10

5.最大峰值流速：≥200L/min

6.吸气压力：5--80cmH2O

7.压力支持：0—80cmH2O

8.PEEP：OFF,1--45cmH2O

9.压力触发灵敏度：-10—-0.5cmH2O

10.流速触发灵敏度：0.5—15L/min

11.氧浓度：21—100%

12.叹息功能：有

（五）监测参数

1.气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

2.每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通。

气量、泄漏的分钟通气量的监测。

3.潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测。

4.呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

5.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

6.吸入的氧浓度的监测。

7.趋势图和趋势表显示。

8.具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。

9.肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

（六）其他功能

1.便利的锁屏功能

2.漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。

3.提供直流（12V）和交流两种供电方式。

4.提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。

5.能够和监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

2、有创呼吸机参数

（一）基本配置

1.适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持治疗。

2.显示屏：彩色液晶多点触控显示屏：屏面≥12英寸，全中文操作菜单，可同屏可显示四道波形和呼吸向量环。

3.自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。

4.后备电池：内置可充电电池，续航≥240分钟。

5.★顺磁氧技术监测氧气浓度，无需校准，终身无需氧电池更换。

6.呼吸机工作同时带氧雾化吸入及持续呼吸道加湿功能。

7.有创呼吸、无创呼吸及高流量氧疗功能自由转换。

8.配备成人、儿童呼吸管路、呼吸面罩、雾化器各项不低于贰套(可高温消毒后重复使用)。

9.吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，精度高，寿命长，并能高温高压蒸汽消毒，以防止交叉感染。

10.★配备旁流CO2监测，主流CO2监测，同时监测气道死腔VDaw 和肺泡通气量Vtalv 等参数，可以监测容积-CO2环图。

11.内置报警帮助菜单，提示医护人员报警原因，并自动给出消除报警指导方案。

（二）必备功能特性

1.导管补偿：导管补偿可用来抵消由气管内导管产生的全部

或部分额外阻力。

2.★全自动吸痰程序，包括：吸痰前自动增氧、吸痰时呼吸机自动待机、吸痰后自动增氧。

3.自主呼吸试验（SBT）：用于评估病人在特定持续时间内的自主呼吸能力，辅助医生判断患者撤机的可能，一旦脱机失败，该模式可自动调整到病人脱机前的通气模式。

4.采用热丝式流量传感器，可徒手拆卸，高温高压消毒以保证重复使用，防止交叉感染。

5.★雾化功能，加温湿化清理气道，高流量氧疗（吸氧浓度、速度人为自动控制），纯氧灌注等功能。

6.屏幕快照功能：可保存最多10张屏幕快照，保存的数据包括：当时及之前15秒所有可用波形数据、报警消息、所有测量参数、所有呼吸机设置参数。

（三）通气模式

1.辅助控制通气模式(A/C)

①.辅助控制通气模式（压力控制）(A/CPC)

②.辅助控制通气模式（容量控制）(A/CVC)

③.辅助控制通气模式（压力调节容量控制）(A/CPRVC)

2.同步间歇指令通气(SIMV)

①.同步间歇指令通气（容量控制）（SIMV VC）

②.同步间歇指令通气（压力控制）（SIMV PC）

③.持续气道正压通气/压力支持(CPAP/PS)

④.自主呼吸实验 (SBT)

⑤.双水平气道正压通气(Bi-level)

⑥.无创通气（NIV）

3.手动呼吸、吸气保持、呼气保持。

（四）参数设置

1.潮气量：20-2000ml

2.呼吸频率1-120次/分钟

3.吸呼比1:9-4:1

4.PEEP:0-50cmH2O

5.PIP:1-98cmH2O

6.吸气平台：0-75%吸气时间

7.流量触发：1.0-9.0L/min

8.压力触发：-10～-0.25cmH2O

（五）监测及报警

1.所有参数趋势监测可存储时间≥72小时。

2.通气监测：潮气量、分钟通气量、自主呼吸频率、自主呼吸通气量和频率，泄漏的分钟通气量。

3.压力监测：气道压力、EEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.呼吸力学监测：顺应性、阻力、浅快呼吸指数 RSB、吸气负压NIF、气道闭合压，吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。

5.肺活量测

6.波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

7.吸入的氧浓度的监测能够和监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。

- 3、超声刀参数

| 参 数 | 指 标 |
| --- | --- |
| 振动频率 | 55.5KHz，误差范围为±10% |
| 刀头横向振幅 | 尖端横向振幅＜25μm， |
| 主机性能 | - 故障智能指示系统。 - 具有开机自动检测功能。 - 主机功率可调，满足各类手术的不同需求，刀头工作时有声音提示。 - 主机具有脚控接口，匹配脚控开关。 - 主机具有系统诊断功能，可快速找到问题所在，帮助用户排除故障，能够记载主机使用的历史记录。 - 开机自检具备进度提示功能，时间可视化，提升自检效率。 |
| 主机 显示屏 | 1.具有完善人机界面，有功率大小的档位显示，具有图文显示报错信息，实时监测手术使用情况，能够迅速解决临床问题，提供证明文件-完善的人机界面功能，功能有功率大小的档位显示，图文显示报错信息。 |
| 刀头性能 | - ★刀头可安全闭合3mm、5mm、7mm血管，保证临床使用的止血效果。 - 刀头可提供5个工作面，满足手术中不同组织部位的切割止血需求。 - ★刀头可360度旋转，满足腔镜手术的需要。 - 刀头中心杆弧形设计，可以保证良好的手术视野。 - 刀头集切割、止血、抓持、分离功能于一体，减少术中器械转换，节约手术时间。 - 刀头可手控激发，方便操作。 - 刀头有握式型号，长度有大于4种长度可供选择，可提供样品。 - 刀头有剪式型号，长度有大于4种长度可供选择，可提供样品。 - 刀头有一体化刀头式设计和分体式可换套管设计，一体式刀头与把手不分离，保证产品术中使用效果稳定，杜绝感控风险，可换套管刀头保留刀杆只换套管和垫片，刀杆可重复暴露消毒（提供证明文件）。 - 刀头可提供带涂层和不带涂层型号，(提供证明文件)。 |
| 刀头类别 | 1.提供注册证一次性刀头和重复消毒使用刀头，重复消毒使用刀头使用次数≥8次。 |
| 刀头适配性 | 1.★适配同品牌≥20种刀头规格型号，充分满足各科室临床使用，提供证明文件。 |
| 刀头手柄（换能器）消毒、灭菌方式 | 1.手柄能够满足高温高压消毒、灭菌的方式，灭菌的标准，杜绝感控风险，提供可高温高压消毒、灭菌的证明文件。 2.重复消毒刀头消毒使用环氧乙烷和低温等离子两种灭菌方式，提供证明文件。 |

- 4、监护仪(肌松模块）参数

1.★模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.★≥12寸彩色电容触摸屏，高分辨率达1280 x800像素，8通道显示，显示屏亮度自动调节。

3.支持升级配置内置锂电池，供电时间≥4小时。

4.配置≥4个USB接口，支持连接存储介质、鼠标、键盘、条码扫描枪等USB设备。

监测参数：

5.基本功能模块支持心电，呼吸，心率，无创血压，血氧饱和度，脉搏，双通道体温，双通道有创血压监测和呼末二氧化碳监测。

6.基本功能模块支持升级从监护仪拔出后作为一个独立的监护仪支持病人的无缝转移，具有显示屏，屏幕尺寸≥5寸，内置锂电池供电≥6小时，无风扇设计。

7.支持3/5导心电监测,支持升级12导心电测量，并在监护仪上完成12导静息分析。

8.支持房颤心律失常分析功能，支持不少于20种实时心律失常分析。

9.★提供ST段分析功能，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段（提供监护截图证明材料）。

10.监测ST段抬高或者压低，提供ST报警（单个或多个ST值），并支持相对的报警限设置。

11.提供导联类型自动识别功能，具备智能导联脱落监测功能，导联脱落的情况下仍能保持监护。

12.具有QT/QTc测量功能，提供QT，QTc和ΔQTc参数值。

13.提供QT和QTc模板显示。

14.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列四种测量模式。

15.血氧监测提供灌注指数（PI）的监测。

16.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

17.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

18.提供肺动脉锲压（PAWP）的监测和PPV参数监测。

19.支持多达4道IBP波形叠加显示。

20.标配EtCO2监测模块，采用旁流技术，支持升级顺磁氧监测技术进行O2监测。

21.CO2波形提供填充和线条两种方式显示。

22.CO2波形最小走速为3mm/s,满足同屏查看更多呼吸周期。

23.支持升级BISx4监测模块或者单机，提供不少于4通道EEG，双频指数（BIS），肌电活动（EMG）,抑制比（SR），频谱边缘频率（SEF）等参数的监测。

24.提供功率谱密度（DSA）显示界面，可以直观地显示一段时间内的双侧功率谱分布变化的情况。

25.★支持升级PiCCO监测模块或者单机，股动脉和中心静脉常规穿刺实现微创CCO等血液动力学监测参数，并提供蛛网图，直观观察病人的变化情况。

26.支持升级ScvO2监测，监测组织氧供和氧耗情况。

27.支持升级RM呼吸力学监测，监测参数包括FEV1.0，RSBI，WOB等17种参数。

28.当同时监测RM和主流CO2参数时，提供扩展参数，包括容积CO2（VCO2）参数、通气参数和死腔参数，并提供容积CO2曲线。

29.当同时监测RM和旁流CO2或AG参数，并配备有O2监测时，提供扩展参数，包括容积CO2，RQ和EE参数。

30.★配备NMT监测模块，采用三轴加速度方向识别技术，支持TOF，ST0.1，ST1.0，DBS3.2，DBS3.3，PTC测量模式。

31.支持升级EEG监测参数，支持进行4通道脑电的监测。

32.支持升级rSO2组织氧饱和度的监测，无创，连续，适用于成人，小儿和新生儿。

系统功能：

33.大字体界面支持6个参数区的设置和显示。

34.★标配具备血液动力学，药物计算，氧合计算，通气计算和肾功能计算功能，并提供截图证明材料。

35.40个及以上参数的120小时（分辨率1分钟）趋势表、趋势图回顾，4小时（分辨率5秒）趋势表、趋势图回顾。

36.1000条事件回顾。每条报警事件至少能够存储32秒三道相关波形，以及报警触发时所有测量参数值。

37.具备≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

38.120小时（分辨率5分钟）ST模板回顾。

39.提供24小时心律失常统计，具有24小时心电综合分析概览（24h ECG综合分析报告），能够提供HR、ST、QT/QTc、心律失常、起搏的统计结果，并能查看。

40.工作模式提供：监护模式、待机模式、体外循环模式模式、插管模式，夜间模式、隐私模式、演示模式。

41.具备趋势共存界面、呼吸氧合图界面，大字体显示界面，及标准显示界面等。

42.肌松模块1个。

5、手术电刀参数

（一）主要性能

1.多微处理器协同工作，功率控制软件双重控制。完善的设备自我检测、自我诊断技术，反映设备的各种异常情况，是具有电脑控制、组织密度即时反馈技术的高频电刀。

2.具备单、双极，使用范围：小儿手术、精细手术以至于大型手术，低电压特性尤其适合宫腔、腹腔镜及电切汽化镜手术。

3.采用实时阻抗响应技术，较小的纯切功率即可满足汽化电切手术要求。较小的混切功率设定可满足普通手术。

4.★电凝具备多种不同的输出，可在前列腺汽化电切及肿瘤手术时提供喷凝功能。

5.★控制方式：单极可手控，脚控输出。输出端口采用机械连锁装置。手术过程中不必进行单、双极模式转换。

6.主电路采用软开关开关电源技术，整机采用双重绝缘。

7.双刀笔输出控制技术，可分别进行单极电切操作；可同时进行单极电凝操作。

8.运用实时阻抗响应技术和质量型中性极板安全技术。

（二）主要技术参数

1.设备类型：1类CF型，防除颤普通设备

2.工作方式：间隙加载连续运行，暂载率10S/30S

3.功率输出

纯切200-300W  低压切200-300W  混切200-300W

干燥100-120W  电灼100-120W    低压电灼100-120W

喷凝100-120W

精确双极50-70W标准  双极50-70W   宏双极50-70W

6、肌电图诱发电位仪参数

（一）功能要求

通过检测诱发电位、肌电图、神经电图等测试项目，为医生提供大脑活动、中枢神经、周围神经、肌肉及麻醉用药的客观评价指标，开展门诊肌电图检查以及监测手术进展中是否触及神经或对神经有无损伤及损伤的部位。

（二）技术参数

（1）放大器

1.通道数：≥6通道。

2.陷波：50Hz

3.★共模抑制比：≥120dB（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

4.★电压灵敏度：0.05mV/div到30mV/div分档控制

5.频率范围：0.5Hz～10kHz，电压测量误差+5%～-15%。

6.阻抗测量：所有输入的电极及地电极都可检测

7.★噪声电压：≤0.3V（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

8.输入阻抗≥3500MΩ（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）

9.分辨率：24比特

（三）电刺激器

1.高恒流电刺激脉冲强度：0.1mA～100mA（-5%～+5%）；低恒流电刺激最大脉冲强度：0.1mA～5mA（-5%～+5%）。

2.脉冲强度误差：-5%～+5%

3.脉冲宽度：0.05ms～1ms（-5%～+5%）

4.脉冲宽度误差：-5%～+5%

（四）声音刺激器

1.最大Click声强：125～140dB（SPL峰值）

2.最大白噪声强：105～115dB（SPL峰值）

3.声强在25dB至125dB范围内以不大于10dB的加减量分档选择。

（五）视觉刺激器

1.黑白翻转变化的棋盘格图像显示器。

2.分别给与左、右和双眼刺激的LED闪光器。

3.棋盘格图像在全场4×3格至128×96格范围内以2×2倍率分档选择。

4.LED闪光器照度：20Lux～55Lux（10cm距离，直射）。

（六）软件功能要求

1.神经电图：运动传导、感觉传导、运动位移、感觉位移、传导速度分布、F-波、H-反射、重复电刺激、运单数目、瞬目反射、皮肤反应、心脏副交感、准备电位、多点MUNE、多道运动、面运动传导、自定义。

2.肌电图：静息单位电位、运动单位电位、干扰相、同步电位、单纤维、巨肌电图、皮层静息期、运单指数（MUNIX）。

3.诱发电位

3.1体感诱发电位：上肢诱发电位、下肢诱发电位、三叉诱发电位、脊髓诱发电位、阴部体感诱发、长潜体感诱发、中潜体感诱发、多道体感诱发、坐骨海绵体反射、球海绵体反射、三叉神经颈反射、心电触发体感诱发电位、运动-皮层关联电位、自定义体感。

3.2、听觉诱发电位：脑干听觉、脑干听阈、40HZ稳态听觉、长潜听觉、中潜听觉、耳蜗电图、微音电位、高刺激率脑干听觉、颅顶慢反应、自定义。

3.3、视觉诱发电位：模式反转、LED闪光、长潜、中潜、自定义。

3.4、★前庭诱发电位：ACS-cVEMP、BCV-cVEMP、GVS-cVEMP、ACS-oVEMP、BCV-oVEMP、GVS-oVEMP、ACS-mVEMP、BCV-mVEMP、GVS-mVEMP。（要求提供软件截图证明）

3.5、运动诱发电位（电刺激、可连接磁刺激）：上肢运动、下肢运动、运动阈值、对冲实验、三冲实验、SAI短潜伏期传入抑制。

4、★震颤分析（要求提供软件截图证明）

5、事件相关电位：听觉 P300、视觉 P300、三重P300、听觉 P50 、视觉N400、伴随负电位、失匹配负波。

6表面肌电：静息放松、肌张力评估、功能太A、功能太B、自定义。

7、可升级为16道或32道术中神经电生理监测系统，与肌电图诱发电位仪一机两用。

肌电图诱发电位仪配置清单

| 序号 | 名称 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肌电图诱发电位仪 |  |  |
| 一、软件部分 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 肌电图诱发电位仪软件 | 1 | 套 |
| 二、硬件部分 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 台 车 | 1 | 辆 |
| 2 | 隔离电源 | 1 | 个 |
| 3 | 主 机 | 1 | 台 |
| 4 | 显示器（棋盘格） | 1 | 台 |
| 5 | 6道前置器 | 1 | 个 |
| 6 | 电刺激器 | 1 | 个 |
| 7 | 计算机 | 1 | 台 |
| 8 | 显示器 | 1 | 台 |
| 9 | 鼠 标 | 1 | 个 |
| 10 | 普通键盘 | 1 | 个 |
| 11 | 小键盘 | 1 | 个 |
| 12 | 打印机 | 1 | 台 |
| 三、附件部分 |  |  |  |
| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 |
| 1 | 电刺激电极（手持电极） | 1 | 根 |
| 2 | 电刺激电极（鞍形电极） | 1 | 根 |
| 3 | 电刺激电极（指环电极） | 1 | 根 |
| 4 | 双芯屏蔽电缆线（五芯插头） | 2 | 根 |
| 5 | 肌电针缆 | 1 | 根 |
| 6 | 双芯屏蔽电缆线（二芯插头） | 12 | 根 |
| 7 | 单孔非屏蔽电缆线 | 2 | 根 |
| 8 | 耳 机 | 1 | 副 |
| 9 | 闪光器 | 1 | 副 |

7、脑电图参数

（一）脑电主机系统

1.★采样率：≥1000次/秒。 通道数：≥40导。 共模抑制比：≥110dB。

2.数据传输，脑电主机供电通过一条USB线完成，无需外加电源或加干电池。

3.典型病例可制作光盘或用U盘拷贝。

4.LED闪光刺激器：频率范围：1Hz-50Hz，控制方式：手动、软件编程、脚踏多种模式可选（单闪、递增、递减）。

5.★集脑电图、脑电地形图、脑电监护于一体。

6.★具有视频监护系统，脑电波和病人图象同步。

7.绝缘方式：双重绝缘、4000V隔离。

8.各种诱发试验（眼睁、闭眼、闪光刺激、过度换气等，并可自行设置名称及颜色）。

9.超前记录：带有记忆的采样模式，可保存按键前≥10秒的数据。

10.测量工具：自动测量各种脑电波数据，显示所选脑电波的频率、平均速度、波形个数。

11.电子频率标尺：帮助测量脑电图频率，3-30Hz可调。

12.脑电波单点测量：选择任意一时刻，系统显示在该点的单点测量数据（测频率和波幅绝对值）。

13.单导放大脑电波：可换导、调整增益、纸速，用不同颜色标识所选EEG片段，对其进行测连分析。

14.增益可调：1μv/mm,2μv/mm,3μv/mm,5μv/mm,7μv/mm,10μv/mm,15μv/mm,20μv/mm,30μv/mm,50μv/mm,75μv/mm,100μv/mm,150μv/mm,200μv/mm.随意可选。

15.阻抗检测功能，通过放大器外壳中的指示灯或软件图形界面直观显示各通道的接触状态。

16.压缩谱阵图和异常波检测。

17.标配视频脑电专用电极一体帽，弹力网帽和电极线束可以分离，成人4套，儿童4套，大小按尺寸和颜色分别区分。

（二）动态脑电记录盒

（1）体积轻，重量轻。

（2）阻抗测试显示功能。

（3）★容量SD卡（≥16G）存储，无压缩记录超过48小时的完整EEG数据。

（4）液晶显示器，中/英菜单，实时显示信号波形。

（5）采用特殊材质的导联线及银镀金电极，并可逐根替换。

（6）实时时钟显示（年、月、日、时、分、秒）。

（7）高频滤波：15、30、45、60、120Hz。

（8）时间常数：0.03、0.1、0.3s。

（9）工频陷波：50 Hz /60 Hz。

（10）共模抑制比：≥110dB。

（11）实时显示电池电量，实时显示采集进度。

（12）使用2节5号（AA型）电池保证超过48小时的记录时间，拒绝锂电充电供电。

（13）数据可转换为EDF（欧洲数据格式），可数据共享和使用第三方分析软件。

（14）异常波检测、脑地形图功能、直方图功能、时域地形图、频域数值分析、数值可保持Excel格式、及FFT数值、（能量值、通道内各频段百分比）。

（15）病例可备份到U盘和光盘及移动硬盘在任意不安装脑电软件PC电脑浏览分析病例。

（16）记忆功能：病例在当前时间关闭，下次打开该病例在当前时间显示。

（三）配置

1.高配置主机（商用）         1套

2.≥21液晶显示器	            1套

3.高档专用仪器车             1台

4.摄像系统                   2套

5.打印机	                    1套

6.脑电放大器                 1套

7.闪光刺激器                 1套

8.电极线                     4套

9.电极帽                     8套

10.动态脑电记录盒            4套

11.读卡器	                    3个

12.SD卡	                    8块

13.加密狗	                    1个

14.程序文件光盘              1张

15.背包    	                 4套

# 第9包 技术参数：

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 便携式电子支气管镜 | 台 | 1 |
| 2 | 酸化水制水机 | 台 | 1 |
| 3 | 激光坐浴机 | 台 | 1 |
| 4 | 结肠灌洗机 | 台 | 1 |
| 5 | 环氧乙烷灭菌器 | 台 | 1 |

1、便携式电子支气管镜参数

- 1.操作手柄（含插入管）

1.1适用范围：适用于气管、支气管及肺的观察、诊断、摄影或辅助治疗。

1.2电子成像技术，工作软管不含导像、导光纤维。

1.3视场角≥120°。

1.4景深：3-100mm。

1.5★软镜插入管外径≤5mm，工作管道内径≥2.7mm。

1.6★操作手柄具备左右旋转关节，可带动插入软管部先端左右旋转，向左120°，向右120°。

1.7插入管软管前端弯曲角度：向上弯曲180°，向下弯曲130°，双向弯曲310°。

1.8操作手柄具备3个电子功能按键。

1.9操作手柄上按键可控制：①图像放大/缩小、②拍照/录像、③画面冻结/解冻结。

1.10★吸引阀座一体式防脱设计。

1.11插入管先端头采用医用高分子材料，内外绝缘。

1.12操作手柄为医用高分子材料材质，耐腐蚀，符合人体工程学设计。

1.13内置LED冷光源，具备防雾功能，无需预热，即可观察。

1.14操作部防水等级：IPX7，配备防水盖可进行全浸泡消毒。

1.15采用智能主控芯片，具备无需手动调节即可实现自动控制图像曝光度功能。

1.16★采用航空插针非触点式连接方式。

2.图像处理器

2.1显示屏：TFT-LCD，液晶玻璃。

2.2触摸屏：电容式触摸屏。

2.3高清视频信号输出分辨率：1280×800。

2.4自带显示屏≥21英寸，CPUi5，4核以上，硬盘≥1T。开机时间5秒，即能实现图像显示,满足临床快速使用需求。

2.5通过操作部功能按键即可实现：图像放大缩小，图像冻结，拍照，录像功能（无需触摸屏幕，避免术后消毒问题）。

2.6预览、隐藏功能：具有可实时观察、记录与回放功能，且可一键隐藏所有按键功能。

2.7调节图像输出比例功能：在外接显示器时，可向外接显示器输出16:9、4:3以及16:10三种显示比例的图像。

2.8具有多种输出图像形状可选。

2.9亮度调节功能：可调节配套使用的电子内窥镜上的LED灯的亮度，一级可关闭LED灯，仅需四级即可将亮度调至100%。

2.10白平衡功能：具有白平衡调节功能。

2.11录音录像功能：具备录像，录音功能，可以实现带音频录像的实时存储。

2.12存储功能：具有外置可热插拔SD存储卡直接存储图片及声音等信息，图片存储格式为JPG格式，视频存储格式为MP4格式。

2.13★视频转接线：线缆可180度旋转。

2.14★双镜切换功能：配置2路信号输入接口，根据临床需要，能够同时连接两条内窥镜，切换实时视频输入信号。

2.15视频输出接口：有CVBS视频输出接口和DVI视频输出接口，配备DVI信号转换数据线，实现DVI视频图像输出，可与医用显示器或工作站连接。

2.16与内窥镜操作部连接方式：通过视频转接线与内窥镜手柄部直接相连，中间无需再通过连接手持式显示器即能实现视频操作。

2.17录像显示及电量提示功能：具有摄录时间长短提示功能与循环摄录功能及电量智能检测指示标示（用于显示充电电量或适配器连接充电提示）。

2.18用户访问控制：可设置开机后输入管理用户的账号密码，输入正确可查看产品的实时图像及更改系统设置。

2.19供电方式

（1）电池供电：具有内置可充电电池,一次充满电的内部电源连续工作时间≥4小时。

（2）交流电供电：可通过接入DC适配器连接交流电使用，可通过适配器实现24小时连续工作。

2.20软件终身免费升级。

3.携式内镜图文管理工作站（含打印机）

3.1软件支持WinXP、Win7、Win8，Win 10操作系统。

3.2视频接口支持DVI/HDMI/BNC常规信号。

3.3实时视频特效。

3.4图像裁剪，可自定义取图区域，取图形状可选矩形和圆形等。

3.5对采集图片可以加日期标注。对采集区图像可以设置单列和两列等排列方式。

3.6采集图像可使用手部按键或者脚踏开关。

3.7多种报告格式可选，并提供打印预览功能。

3.8保存的报告数据存储在文件报表中，可以对该文件打印预览。同时可以把报告导出为JPG图片。

3.9病历查询，提供多种查询条件，可以查看病人的采集图像和检查结果，导出单个病人检查结果，也可导出病人列表。

3.10图像处理：软件支持定标、长度与面积的测量、滤色与伪彩、局部放大、文字与区域标注等基本图像处理功能。

4.配置清单

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电子支气管内窥镜 | 1条 |
| 2 | 图像处理器（含内窥镜图像处理器主控软件） | 1台 |
| 3 | 便携图文工作站（含打印机） | 1套 |
| 4 | 台车 | 1个 |

- 2、酸化水制水机的参数

- 1.功能要求：生成具有强氧化性和杀菌效果的酸性氧化电位水，用于器械的消毒、杀菌和清洁。

- 2.酸化水主机组成主要是由控制系统、电解槽、储液箱（酸水箱、碱水箱、电解质溶液箱和原水箱）以及增压泵等组成。设备结构为一体机，所有组成件集中在设备内部。

- 3.★碱性还原电位水生成量：≥1500mL/min。酸性氧化电位水生成量：≥1500mL/min。

- 4.★pH值在2.0～3.0之间、有效氯可在50mg/L～70mg/L之间调节,ORP≥1100mV。残余氯离子≤200，（提供证明材料，包含但不限于检测报告等）。设备电解方式为连续式电解，可连续制取酸性氧化电位水。

- 5.根据不同场合需求，设备具有定时开关机、定时制水、定量制水等功能。

- 6.液晶触摸屏操作，全自动控制，一切均按程序自动运行。可远程监控。实时显示设备的运行状态、工作流程图及各器件的工作状态。触摸屏可显示缺水、电流过大、pH过高等中文信息，同时伴有声音提示。

- 7.实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标。消毒液不合格具有明显声光提示。

- 8.具有各种自动保护功能，如无水保护、电流过大保护等，并伴有相应的声音及中文信息提示，保护电解槽不被烧坏；酸碱水箱留有溢水口及溢水管路。

- 9.设备具有定期自动清洗管道功能。

- 10.具有打印功能，可打印出酸化水PH、ORP、有效氯及日期、时间等参数。

- 11.电解质加入方法要方便、快捷，根据显示屏提示信息加入一包电解质即可。

- 12.电解质添加口为电动开门结构，电解质充足的情况下无法打开。

- 13.设备每次添加电解质之前自动清洗盐箱，并实现加盐后自动搅拌，溶盐功能。

- 14.设备具有自动正极冲洗和倒极冲洗功能，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性。

- 15.★电解槽部分：电解槽采用加厚镀层，极板面积≥1400平方厘米，采用原装进口食品级隔膜。（提供电解槽强化寿命和卫生要求相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

- 16.电解槽有效寿命≥3000小时。

- 17.加药泵全自动控制。

- 18.根据不同区域、不同水质自动调节电解电流，在不同情况下都能保证酸化水的合格。

- 19.★内置原水箱≥20L、内置电解质箱≥17L。内置酸水箱20L、碱水箱20L。注塑成型，可实现密封、避光，储水箱留有溢水口及溢水管路。

- 20.设备外部可根据医院临床使用要求配置各种容积的储液箱，以满足正常工作用水量的需求，并布置耐酸碱的管路到用水点，以便于使用与排放。

- 21.内置恒压供水系统，在不增加外部硬件的条件下实现恒压供水。

22.配备酸碱水专用耐腐水龙头≥2个。

- 3、激光坐浴机参数

（一）技术参数

1.★激光波长：半导体激光器650 nm；允差±20nm连续波。

2.自动程序模式≥三种

自动程序模式（1）：激光照射理疗；

自动程序模式（2）：热水坐浴；

自动程序模式（3）：热水气泡按摩。

3.★热水温度范围：36℃～47℃ （可设定）；允差±3℃

4.热风温度范围：≥三档可调

低档：室温；中档：室温+10℃ ；高档：室温+20℃；允差均为±5℃；热风温度≤55℃ 。

5.手动热风烘干时间：≤20s±1s。

（二）配置

1.遥控连锁连接器  2条

2.一次性坐浴盆    10个

- 4、结肠灌洗机参数

- 1.★灌洗水的压力：0——25kpa，压力可调双限压双重保护:自动感知肠内压力，仪器自动停止。如果第一道保护没有进行，第二道保护和第一道压力相差 0.5kpa，第二道0.5Kpa的自动传感进行第二道保护。

2.臭氧自制功能，臭氧水中臭氧的含量：≤0.025mg\L。

3.有中医药冲洗功能，可灌肠给药。

4.灌洗温度37℃±3℃。温度可调双限温双重保护：第一道水温高于设定温度未停止，第二道水温设定温度+0.5度，第二道自动保护就会停止加温。

5.★灌洗流量：≥1800ml\min。

6.大肠杆菌及自来水中的细菌、霉菌的杀菌率≥60%。

7.12v低电压控制操作，12V低压控制，臭氧灭菌加活性炭过滤，自动进水，自动 储水，无水报警，水量水温自动控制。

8.一次性最细无痛肛门镜管，直径约1cm。

9.≥19英寸液晶显示器，可直接看到排除的污物，也可转接多媒体配置，可播放电视及视频。

10.自带大于40L水箱，温度可调整，加热所需时间：≤10分钟。

11.12V蠕动泵，流量可调0-800ml/min。

5、环氧乙烷灭菌器

1.功能要求：用于不耐受压力蒸汽的软式内镜、硬式内镜、电刀、眼科器械、热敏器械、金属器械、精密器械等医疗器械的灭菌。

2.★总容积：≥600L。

3.★腔体材质：采用SUS304耐腐蚀不锈钢，厚度≥6mm，具备良好密封性，保证环氧乙烷保持100%气态，使用寿命≥8年。

4.门数量：≥1

5.门材质：采用优质航空铝材5052加SUS304不锈钢板材，总体厚度≥30mm。

6.自动开关门，并具备压力安全感应功能。

7.具备门板独立加热功能且带加热带，确保门板温度和内室温度一致。

8.密封圈：密封圈要保证安全使用≥2500次。

9.真空系统及尾气处理方式：可以采用真空泵抽负压，无需外置压缩气源系统；也可以选择采用大气排放且外接高流量压缩空气，确保EO残气瞬间排放到大气中。还可以采用下水道排气方式，同时配备解毒器（提供排放合格的相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

10.动作阀门：品牌动作阀门

11.管路：空气管路全部为尼龙亚大管，环氧乙烷气体的管路全部为耐腐蚀SUS不锈钢无缝管。

12.加湿系统：采用多次脉冲加湿系统。

13.EO气体加注系统：负压自动刺破气罐。

14.环氧乙烷灭菌剂：采用同品牌100%纯环氧乙烷灭菌剂，铝瓶装小剂量（提供气罐安全的相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

15.压力传感器:符合国家标准

16.空气过滤器：过滤精度≤0.2μm

17.PLC及显示屏：采用进口PLC控制系统，采用彩色触摸屏。

18.触摸屏显示内容：中文显示灭菌过程的温度，压力，湿度，同时显示灭菌时间和除残时间，报警信息全中文提示等。

19.打印：采用微型热敏打印机，具备内置打印同时也可外带联网。

20.程序数量：至少有37℃和55℃程序转化方式。

21.断电记忆保持功能：停电后可以记忆灭菌信息。

22.★新鲜空气负压除残功能：负压循环过程安全可靠，机器运行期间和灭菌结束后环境环氧乙烷浓度分别小于0.840mg/m3和0.160mg/m3，（提供相关证明材料，包含但不限于检测报告等）

23.负压工作系统：灭菌全过程必须全程负压（提供打印记录）。

24.具备手机远程控制系统，可以使用手机APP就可以使用和监控设备运行。

25.需要配套设施包括：环氧乙烷气体、环氧乙烷灭菌指示卡、环氧乙烷生物指示剂、指示胶带、生物监测阅读器、气体浓度检测仪、配套打印纸。要求：环氧乙烷气体（25L)≤950元次/瓶。

# 第四章  商务要求

一、交货时间及地点：

1.交货时间：1包自合同签订后30个日历日安装调试完毕；2包-9包自合同签订后15个日历日内安装调试完毕；（若所投产品包2：手术显微镜）自合同签订后30个日历日内安装调试完毕。

2.交货地点：镇安县医院使用部门

二、包装、运输、安装、调试及培训要求：

1.包装：应采取防潮、防晒、防腐蚀、防震动及防止其它损坏的必要措施。中标人应承担由于其包装或防护措施不妥而引起的货物锈蚀、损坏和丢失等任何损失造成的责任或费用。

2.运输：选择运输风险小、运费低、距离短的运输路线。运杂费一次包死在总价内，包括生产厂到施工现场所需的装卸、运输（含保险费）、现场保管费、二次倒运费、吊装费等费用。

3.安装、调试及培训：中标人负责所有设备的安装、调试、培训工作，所有费用一次包死在总价内。每套设备安装调试完毕后，中标人必须安排技术人员对使用单位的设备管理人员进行操作应用及维护保养方面的技能培训，使其掌握基本技能。

三、付款方式：

1.货物全部运到采购人指定地方，安装完毕并经终验合格后，卖方持《终验合格单》原件和全额发票在买方处办理百分之九十五（95%）货款的支付手续。

2.自终验结束之日起至质保期满后，在无索赔争议的情况下，在买方处办理百分之五（5%）货款的支付手续。

四、验收:

1.项目验收分初验和终验:

初验：货物到达交货地点后，由使用单位根据合同对货物（设备）的名称、品牌、规格、型号、产地、数量进行检查。

终验：所有货物(设备)安装、调试完毕，正常使用10个日历日后，由采购人进行终验（最终验收），合格后签发《终验合格单》。

2.验收不合格的中标单位，必须在接到通知后7个日历日内确保货物通过验收。如接到通知后7个日历日内验收仍不合格，采购人可提出索赔或取消其供货合同。采购代理机构将把中标资格授予评审排序下一名的中标单位。

3.验收依据

3.1合同文本及合同补充文件（条款）；

3.2产品的合法来源渠道证明文件、响应功能证明材料；

3.3招标文件；

3.4中标人的投标文件；

3.5货物清单；

3.6生产厂家的企业资质、货物的执行标准。

五、质量保证

质保期为终验合格后不少于12个月；（参数中有具体要求的，按参数要求提供质保）。中标人承诺的质保时间超过招标文件要求的，按其承诺时间质保。

2.中标人承诺的质保期起始时间为终验合格之日。

3.所有产品质量必须符合国家有关规范和相关政策。所有设备及辅材必须是未使用过的新产品，质量优良、渠道正当，配置合理。

4.质保期出现的质量问题由中标人负责解决并承担所有费用。质保期后如需更换零部件，中标人应以优惠价提供。

六、合同实施：

1.中标人应在合同签订后7个日历日内安排人员（项目组成人员简历表所列）与使用单位就送货、安装、调试、培训等工作进行安排、部署。

2.若未能在交货期内完成合同规定的义务，由此对采购人造成的延误和一切损失，由中标人承担和赔偿。

七、违约责任：

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.未按合同要求提供产品或设备质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对供方违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定进行处罚。

注：商务要求为实质性要求，不得负偏离。

第五章  合同条款

政府采购货物买卖合同

项目名称：

合同编号：

甲    方：

乙    方：

签订时间：

## 第一节 政府采购合同协议书

甲方（全称）：                        （采购人）

乙方1（全称）：                       （供应商）

依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》等有关的法律法规，以及本采购项目的招标文件等采购文件、乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲乙双方同意签订本合同。具体情况及要求如下：

- 1.项目信息

- （1）采购项目名称：

- 采购项目编号：

（2）采购计划编号：

（3）项目内容：

采购标的及数量（台/套/个/架/组等）：

- 品牌：                    规格型号：

采购标的的技术要求、商务要求具体见附件。

- （4）政府采购组织形式：政府集中采购

- （5）政府采购方式：公开招标

- （6）中标采购标的制造商是否为中小企业：¨是      ¨否

- 本合同是否为专门面向中小企业的采购合同（中小企业预留合同）：¨是  ¨否

- 若本项目不专门面向中小企业采购，是否给予小微企业评审优惠：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为残疾人福利性单位：¨是   ¨否

- 中标（成交）采购标的制造商是否为监狱企业：¨是  ¨否

（7）合同是否分包：否

- （8）中标供应商是否为外商投资企业：¨是    ¨否

外商投资企业类型：¨全部由外国投资者投资  ¨部分由外国投资者投资

- （9）是否涉及进口产品：

- ¨是，《政府采购品目分类目录》底级品目名称：          金额：

- 国别：         品牌：         规格型号：

¨否

- （10）是否涉及节能产品：

- ¨是，《节能产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及环境标志产品：

- ¨是，《环境标志产品政府采购品目清单》的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

- ¨否

- 是否涉及绿色产品：

¨是，绿色产品政府采购相关政策确定的底级品目名称：

- ¨强制采购       ¨优先采购

¨否

- （11）涉及商品包装和快递包装的，是否参考《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》明确产品及相关快递服务的具体包装要求：

- ¨是       ¨否      ¨不涉及

- 2.合同金额

（1）合同金额小写：

大写：

分包金额（如有）小写：

大写：

（注：固定单价合同应填写单价和最高限价）

- （2）合同定价方式（采用组合定价方式的，可以勾选多项）：

¨固定总价 ¨固定单价 ¨固定费率 ¨成本补偿 ¨绩效激励 ¨其他

（3）付款方式（按项目实际勾选填写）：

¨全额付款：     （应明确一次性支付合同款项的条件）

¨分期付款：  （应明确分期支付合同款项的各期比例和支付条件，各期支付条件应与分期履约验收情况挂钩） ，其中涉及预付款的： （应明确预付款的支付比例和支付条件）

¨成本补偿：      （应明确按照成本补偿方式的支付方式和支付条件）

¨绩效激励：      （应明确按照绩效激励方式的支付方式和支付条件）

- 3.合同履行

（1）起始日期：    年   月   日，完成日期：    年   月   日。

（2）履约地点：

（3）履约担保：是否收取履约保证金：¨是    ¨否

收取履约保证金形式：

收取履约保证金金额：

履约担保期限：

（4）分期履行要求：

（5）风险处置措施和替代方案：

- 4.合同验收

（1）验收组织方式：¨自行组织 ¨委托第三方组织

验收主体：

是否邀请本项目的其他供应商参加验收：¨是  ¨否

是否邀请专家参加验收：¨是  ¨否

是否邀请服务对象参加验收：¨是  ¨否

是否邀请第三方检测机构参加验收：¨是  ¨否

是否进行抽查检测：¨是，抽查比例：         ¨否

是否存在破坏性检测：¨是，（应明确对被破坏的检测产品的处理方式）

¨否

验收组织的其他事项：

（2）履约验收时间：（计划于何时验收/供应商提出验收申请之日起   日内组织验收）

（3）履约验收方式：¨一次性验收

¨分期/分项验收： （应明确分期/分项验收的工作安排）

（4）履约验收程序：

（5）履约验收的内容： （应当包括每一项技术和商务要求的履约情况，特别是落实政府采购扶持中小企业，支持绿色发展和乡村振兴等政策情况）

（6）履约验收标准：

（7）是否以采购活动中供应商提供的样品作为参考：¨是  ¨否

（8）履约验收其他事项：      （产权过户登记等）

- 5.组成合同的文件

本协议书与下列文件一起构成合同文件，如下述文件之间有任何抵触、矛盾或歧义，应按以下顺序解释：

（1）政府采购合同协议书及其变更、补充协议

（2）政府采购合同专用条款

（3）政府采购合同通用条款

（4）中标通知书

（5）投标文件

（6）采购文件

（7）有关技术文件，图纸

（8）国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件

- 6.合同生效

本合同自                             生效。

- 7.合同份数

本合同一式    份，甲方执    份，乙方执    份，均具有同等法律效力。

合同订立时间：         年      月      日

合同订立地点：

附件：具体标的及其技术要求和商务要求、联合协议、分包意向协议等。

| 甲方（采购人） |  | 乙方（供应商） |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称（公章或合同章） |  | 单位名称（公章或合同章） |  |
| 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  | 法定代表人 或其委托代理人（签章） |  |
|  |  | 拥有者性别 |  |
| 住 所 |  | 住 所 |  |
| 联 系 人 |  | 联 系 人 |  |
| 联系电话 |  | 联系电话 |  |
| 通信地址 |  | 通信地址 |  |
| 邮政编码 |  | 邮政编码 |  |
| 电子邮箱 |  | 电子邮箱 |  |
| 统一社会信用代码 |  | 统一社会信用代码 |  |
|  |  | 开户名称 |  |
|  |  | 开户银行 |  |
|  |  | 银行账号 |  |
| 注：涉及联合体或其他合同主体的信息应按上表格式加列。 |  |  |  |

## 第二节 政府采购合同通用条款

1. 定义

1.1合同当事人

（1）采购人（以下称甲方）是指使用财政性资金，通过政府采购方式向供应商购买货物及其相关服务的国家机关、事业单位、团体组织。

（2）供应商（以下称乙方）是指参加政府采购活动并且中标（成交），向采购人提供合同约定的货物及其相关服务的法人、非法人组织或者自然人。

（3）其他合同主体是指除采购人和供应商以外，依法参与合同缔结或履行，享有权利、承担义务的合同当事人。

1.2本合同下列术语应解释为：

（1）“合同”系指合同当事人意思表示达成一致的任何协议，包括签署的政府采购合同协议书及其变更、补充协议，政府采购合同专用条款，政府采购合同通用条款，中标（成交）通知书，投标（响应）文件，采购文件，有关技术文件和图纸，以及国家法律、行政法规和规章制度规定或合同约定的作为合同组成部分的其他文件。

（2）“合同价款”系指根据本合同规定乙方在全面履行合同义务后甲方应支付给乙方的价款。

（3）“货物”系指乙方根据本合同规定须向甲方提供的各种形态和种类的物品，包括原材料、设备、产品（包括软件）及相关的其备品备件、工具、手册及其他技术资料和材料等。

（4）“相关服务”系指根据合同规定，乙方应提供的与货物有关的技术、管理和其他服务，包括但不限于：管理和质量保证、运输、保险、检验、现场准备、安装、集成、调试、培训、维修、废弃处置、技术支持等以及合同中规定乙方应承担的其他义务。

（5）“分包”系指中标（成交）供应商按采购文件、投标（响应）文件的规定，根据分包意向协议，将中标（成交）项目中的部分履约内容，分给具有相应资质条件的供应商履行合同的行为。

（6）“联合体”系指由两个以上的自然人、法人或者非法人组织组成，以一个供应商的身份共同参加政府采购的主体。联合体各方应在签订合同协议书前向甲方提交联合协议，且明确牵头人及各成员单位的工作分工、权利、义务、责任，联合体各方应共同与甲方签订合同，就合同约定的事项对甲方承担连带责任。联合体具体要求见【政府采购合同专用条款】。

（7）其他术语解释，见【政府采购合同专用条款】。

- 2.合同标的及金额

2.1 合同标的及金额应与中标（成交）结果一致。乙方为履行本合同而发生的所有费用均应包含在合同价款中，甲方不再另行支付其他任何费用。

3.履行合同的时间、地点和方式

3.1 乙方应当在约定的时间、地点，按照约定方式履行合同。

4.甲方的权利和义务

4.1 签署合同后，甲方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。甲方有权对乙方的履约行为进行检查，并及时确认乙方提交的事项。甲方应当配合乙方完成相关项目实施工作。

4.2 甲方有权要求乙方按时提交各阶段有关安排计划，并有权定期核对乙方提供货物数量、规格、质量等内容。甲方有权督促乙方工作并要求乙方更换不符合要求的货物。

4.3 甲方有权要求乙方对缺陷部分予以修复，并按合同约定享有货物保修及其他合同约定的权利。

4.4 甲方应当按照合同约定及时对交付的货物进行验收，未在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对乙方履约提出任何异议或者向乙方作出任何说明的，视为验收通过。

4.5 甲方应当根据合同约定及时向乙方支付合同价款，不得以内部人员变更、履行内部付款流程等为由，拒绝或迟延支付。

4.6 国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由甲方承担的其他义务和责任。

5.乙方的权利和义务

5.1 签署合同后，乙方应确定项目负责人（或项目联系人），负责与本合同有关的事务。

5.2 乙方应按照合同要求履约，充分合理安排，确保提供的货物及相关服务符合合同有关要求。接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，配合甲方的履约检查及验收，并负责项目实施过程中的所有协调工作。

5.3乙方有权根据合同约定向甲方收取合同价款。

5.4国家法律法规规定及【政府采购合同专用条款】约定应由乙方承担的其他义务和责任。

- 6.合同履行

6.1 甲乙双方应当按照【政府采购合同专用条款】约定顺序履行合同义务；如果没有先后顺序的，应当同时履行。

6.2 甲乙双方按照合同约定顺序履行合同义务时，应当先履行一方未履行的，后履行一方有权拒绝其履行请求。先履行一方履行不符合约定的，后履行一方有权拒绝其相应的履行请求。

7.货物包装、运输、保险和交付要求

7.1 本合同涉及商品包装、快递包装的，除【政府采购合同专用条款】另有约定外，包装应适应远距离运输、防潮、防震、防锈和防野蛮装卸等要求，确保货物安全无损地运抵【政府采购合同专用条款】约定的指定现场。

7.2 除【政府采购合同专用条款】另有约定外，乙方负责办理将货物运抵本合同规定的交货地点，并装卸、交付至甲方的一切运输事项，相关费用应包含在合同价款中。

7.3 货物保险要求按【政府采购合同专用条款】规定执行。

7.4 除采购活动对商品包装、快递包装达成具体约定外，乙方提供产品及相关快递服务涉及到具体包装要求的，应不低于《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》标准，并作为履约验收的内容，必要时甲方可以要求乙方在履约验收环节出具检测报告。

7.5 乙方在运输到达之前应提前通知甲方，并提示货物运输装卸的注意事项，甲方配合乙方做好货物的接收工作。

7.6 如因包装、运输问题导致货物损毁、丢失或者品质下降，甲方有权要求降价、换货、拒收部分或整批货物，由此产生的费用和损失，均由乙方承担。

8.质量标准和保证

8.1 质量标准

（1）本合同下提供的货物应符合合同约定的品牌、规格型号、技术性能、配置、质量、数量等要求。质量要求不明确的，按照强制性国家标准履行；没有强制性国家标准的，按照推荐性国家标准履行；没有推荐性国家标准的，按照行业标准履行；没有国家标准、行业标准的，按照通常标准或者符合合同目的的特定标准履行。

（2）采用中华人民共和国法定计量单位。

（3）乙方所提供的货物应符合国家有关安全、环保、卫生的规定。

（4）乙方应向甲方提交所提供货物的技术文件，包括相应的中文技术文件，如：产品目录、图纸、操作手册、使用说明、维护手册或服务指南等。上述文件应包装好随货物一同发运。

8.2 保证

（1）乙方应保证提供的货物完全符合合同规定的质量、规格和性能要求。乙方应保证货物在正确安装、正常使用和保养条件下，在其使用寿命期内具备合同约定的性能。存在质量保证期的，货物最终交付验收合格后在【政府采购合同专用条款】规定或乙方书面承诺（两者以较长的为准）的质量保证期内，本保证保持有效。

（2）在质量保证期内所发现的缺陷，甲方应尽快以书面形式通知乙方。

（3）乙方收到通知后，应在【政府采购合同专用条款】规定的响应时间内以合理的速度免费维修或更换有缺陷的货物或部件。

（4）在质量保证期内，如果货物的质量或规格与合同不符，或证实货物是有缺陷的，包括潜在的缺陷或使用不符合要求的材料等，甲方可以根据本合同第15.1条规定以书面形式追究乙方的违约责任。

（5）乙方在约定的时间内未能弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同约定对乙方行使的其他权利不受影响。

9.权利瑕疵担保

9.1 乙方保证对其出售的货物享有合法的权利。

9.2 乙方保证在交付的货物上不存在抵押权等担保物权。

9.3 如甲方使用上述货物构成对第三人侵权的，则由乙方承担全部责任。

10.知识产权保护

10.1 乙方对其所销售的货物应当享有知识产权或经权利人合法授权，保证没有侵犯任何第三人的知识产权等权利。因违反前述约定对第三人构成侵权的，应当由乙方向第三人承担法律责任；甲方依法向第三人赔偿后，有权向乙方追偿。甲方有其他损失的，乙方应当赔偿。

11.保密义务

11.1 甲、乙双方对采购和合同履行过程中所获悉的国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，均有保密义务且不受合同有效期所限，直至该信息成为公开信息。泄露、不正当地使用国家秘密、工作秘密、商业秘密或者其他应当保密的信息，应当承担相应责任。其他应当保密的信息由双方在【政府采购合同专用条款】中约定。

12.合同价款支付

12.1 合同价款支付按照国库集中支付制度及财政管理相关规定执行。

## 12.2 对于满足合同约定支付条件的，甲方原则上应当自收到发票后10个工作日内将资金支付到合同约定的乙方账户，不得以机构变动、人员更替、政策调整等为由迟延付款，不得将采购文件和合同中未规定的义务作为向乙方付款的条件。具体合同价款支付时间在【政府采购合同专用条款】中约定。

13.履约保证金

13.1 乙方应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

13.2 如果乙方出现【政府采购合同专用条款】约定情形的，履约保证金不予退还；如果乙方未能按合同约定全面履行义务，甲方有权从履约保证金中取得补偿或赔偿，且不影响甲方要求乙方承担合同约定的超过履约保证金的违约责任的权利。

13.3 甲方在项目通过验收后按照【政府采购合同专用条款】规定的时间内将履约保证金退还乙方；逾期退还的，乙方可要求甲方支付违约金，违约金按照【政府采购合同专用条款】规定支付。

14.售后服务

14.1 除项目不涉及或采购活动中明确约定无须承担外，乙方还应提供下列服务：

（1）货物的现场移动、安装、调试、启动监督及技术支持；

（2）提供货物组装和维修所需的专用工具和辅助材料；

（3）在【政府采购合同专用条款】约定的期限内对所有的货物实施运行监督、维修，但前提条件是该服务并不能免除乙方在质量保证期内所承担的义务；

（4）在制造商所在地或指定现场就货物的安装、启动、运营、维护、废弃处置等对甲方操作人员进行培训；

（5）依照法律、行政法规的规定或者按照【政府采购合同专用条款】约定，货物在有效使用年限届满后应予回收的，乙方负有自行或者委托第三人对货物予以回收的义务；

（6）【政府采购合同专用条款】规定由乙方提供的其他服务。

14.2 乙方提供的售后服务的费用已包含在合同价款中，甲方不再另行支付。

15.违约责任

15.1质量瑕疵的违约责任

乙方提供的产品不符合合同约定的质量标准或存在产品质量缺陷，甲方有权要求乙方根据【政府采购合同专用条款】要求及时修理、重作、更换，并承担由此给甲方造成的损失。

15.2 迟延交货的违约责任

（1）乙方应按照本合同规定的时间、地点交货和提供相关服务。在履行合同过程中，如果乙方遇到可能影响按时交货和提供服务的情形时，应及时以书面形式将迟延的事实、可能迟延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否同意延长交货时间或延期提供服务。

（2）如果乙方没有按照合同规定的时间交货和提供相关服务，甲方有权从货款中扣除误期赔偿费而不影响合同项下的其他补救方法，赔偿费按【政府采购合同专用条款】规定执行。如果涉及公共利益，且赔偿金额无法弥补公共利益损失，甲方可要求继续履行或者采取其他补救措施。

15.3 迟延支付的违约责任

甲方存在迟延支付乙方合同款项的，应当承担【政府采购合同专用条款】规定的逾期付款利息。

15.4其他违约责任根据项目实际需要按【政府采购合同专用条款】规定执行。

- 16.合同变更、中止与终止

16.1合同的变更

政府采购合同履行中，在不改变合同其他条款的前提下，甲方可以在合同价款10%的范围内追加与合同标的相同的货物，并就此与乙方协商一致后签订补充协议。

16.2合同的中止

（1）合同履行过程中因供应商就采购文件、采购过程或结果提起投诉的，甲方认为有必要的，可以中止合同的履行。

（2）合同履行过程中，如果乙方出现以下情形之一的：1．经营状况严重恶化；2．转移财产、抽逃资金，以逃避债务；3．丧失商业信誉；4．有丧失或者可能丧失履约能力的其他情形，乙方有义务及时告知甲方。甲方有权以书面形式通知乙方中止合同并要求乙方在合理期限内消除相关情形或者提供适当担保。乙方提供适当担保的，合同继续履行；乙方在合理期限内未恢复履约能力且未提供适当担保的，视为拒绝继续履约，甲方有权解除合同并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（3）乙方分立、合并或者变更住所的，应当及时以书面形式告知甲方。乙方没有及时告知甲方，致使合同履行发生困难的，甲方可以中止合同履行并要求乙方承担由此给甲方造成的损失。

（4）甲方不得以行政区划调整、政府换届、机构或者职能调整以及相关责任人更替为由中止合同。

16.3合同的终止

（1）合同因有效期限届满而终止；

（2）乙方未按合同约定履行，构成根本性违约的，甲方有权终止合同，并追究乙方的违约责任。

16.4 涉及国家利益、社会公共利益的情形

政府采购合同继续履行将损害国家利益和社会公共利益的，双方当事人应当变更、中止或者终止合同。有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

17.合同分包

17.1 乙方不得将合同转包给其他供应商。涉及合同分包的，乙方应根据采购文件和投标（响应）文件规定进行合同分包。

17.2 乙方执行政府采购政策向中小企业依法分包的，乙方应当按采购文件和投标（响应）文件签订分包意向协议，分包意向协议属于本合同组成部分。

18.不可抗力

18.1 不可抗力是指合同双方不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。

18.2 任何一方对由于不可抗力造成的部分或全部不能履行合同不承担违约责任。但迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

18.3 遇有不可抗力的一方，应及时将事件情况以书面形式告知另一方，并在事件发生后及时向另一方提交合同不能履行或部分不能履行或需要延期履行的详细报告，以及证明不可抗力发生及其持续时间的证据。

19.解决争议的方法

19.1 因本合同及合同有关事项发生的争议，由甲乙双方友好协商解决。协商不成时，可以向有关组织申请调解。合同一方或双方不愿调解或调解不成的，可以通过仲裁或诉讼的方式解决争议。

19.2 选择仲裁的，应在【政府采购合同专用条款】中明确仲裁机构及仲裁地；通过诉讼方式解决的，可以在【政府采购合同专用条款】中进一步约定选择与争议有实际联系的地点的人民法院管辖，但管辖法院的约定不得违反级别管辖和专属管辖的规定。

19.3 如甲乙双方有争议的事项不影响合同其他部分的履行，在争议解决期间，合同其他部分应当继续履行。

20.政府采购政策

20.1 本合同应当按照规定执行政府采购政策。

20.2 本合同依法执行政府采购政策的方式和内容，属于合同履约验收的范围。甲乙双方未按规定要求执行政府采购政策造成损失的，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

20.3 对于为落实中小企业支持政策，通过采购项目整体预留、设置采购包专门预留、要求以联合体形式参加或者合同分包等措施签订的采购合同，应当明确标注本合同为中小企业预留合同。其中，要求以联合体形式参加采购活动或者合同分包的，须将联合协议或者分包意向协议作为采购合同的组成部分。

21.法律适用

21.1 本合同的订立、生效、解释、履行及与本合同有关的争议解决，均适用法律、行政法规。

21.2 本合同条款与法律、行政法规的强制性规定不一致的，双方当事人应按照法律、行政法规的强制性规定修改本合同的相关条款。

- 22.通知

22.1 本合同任何一方向对方发出的通知、信件、数据电文等，应当发送至本合同第一部分《政府采购合同协议书》所约定的通讯地址、联系人、联系电话或电子邮箱。

22.2 一方当事人变更名称、住所、联系人、联系电话或电子邮箱等信息的，应当在变更后3日内及时书面通知对方，对方实际收到变更通知前的送达仍为有效送达。

22.3本合同一方给另一方的通知均应采用书面形式，传真或快递送到本合同中规定的对方的地址和办理签收手续。

22.4通知以送达之日或通知书中规定的生效之日起生效，两者中以较迟之日为准。

- 23.合同未尽事项

23.1合同未尽事项见【政府采购合同专用条款】。

23.2 合同附件与合同正文具有同等的法律效力。

## 第三节 政府采购合同专用条款

| 第二节 第1.2（6）项 | 联合体具体要求 |  |
| --- | --- | --- |
| 第二节 第1.2（7）项 | 其他术语解释 |  |
| 第二节 第4.4款 | 履约验收中甲方提出异议或作出说明的期限 |  |
| 第二节 第4.6款 | 约定甲方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第5.4款 | 约定乙方承担的其他义务和责任 |  |
| 第二节 第6.1款 | 履行合同义务的顺序 |  |
| 第二节 第7.1款 | 包装特殊要求 |  |
|  | 指定现场 |  |
| 第二节 第7.2款 | 运输特殊要求 |  |
| 第二节 第7.3款 | 保险要求 |  |
| 第二节 第8.2（1）项 | 质量保证期 |  |
| 第二节 第8.2（3）项 | 货物质量缺陷 响应时间 |  |
| 第二节 第11.1款 | 其他应当保密的信息 |  |
| 第二节 第12.2款 | 合同价款支付时间 |  |
| 第二节 第13.2款 | 履约保证金不予退还的情形 |  |
| 第二节 第13.3款 | 履约保证金退还时间及逾期退还的违约金 |  |
| 第二节 第14.1（3）项 | 运行监督、维修期限 |  |
| 第二节 第14.1（5）项 | 货物回收的约定 |  |
| 第二节 第14.1（6）项 | 乙方提供的其他服务 |  |
| 第二节 第15.1款 | 修理、重作、更换相关具体规定 |  |
| 第二节 第15.2（2）项 | 迟延交货赔偿费 |  |
| 第二节 第15.3款 | 逾期付款利息 |  |
| 第二节 第15.4款 | 其他违约责任 |  |
| 第二节 第19.2款 | 解决争议的方法 | 因本合同及合同有关事项发生的争议，按下列第 种方式解决： （1）向 仲裁委员会申请仲裁，仲裁地点为 ； （2）向 人民法院起诉。 |
| 第二节 第23.1款 | 其他专用条款 |  |

# 第六章  投标文件格式

投标文件编制说明

1.投标文件应当按照招标文件给定的格式和要求编制，格式之外的可自行编写。

2.投标人必须按照招标文件的规定和要求在投标文件中指定的页面落款处加盖公章（鲜章）并由法定代表人或被授权人签字（或盖章）。招标文件凡是要求法定代表人签字或盖章之处，非法人单位的负责人均参照执行。

3.纸质投标文件采用书籍（胶装）方式装订成册，须编制目录、页码、书脊（注明项目名称、项目编号及标段号），在每一页的正下方清楚标明“第几页共几页”字样（厂家证明材料原件除外）。

4.投标文件正本中的法人授权书须为原件，其它资质证明文件为复印件加盖投标人公章（鲜章）。副本可以是正本的复印件。

正本或副本                           政府采购项目

项目编号: SDZC2024-220-   包

镇安县医院2024年组团式医疗帮扶项目

(购置关节镜、呼吸机及心血管内科CCU建设配套设备、手术显微镜、尿动力学分析系统等设备）

（    包号：        ）

投标文件

投 标 单 位：

采购代理机构：

时        间：

目  录

1．投标函（格式）

2．开标一览表（格式）

3．投标分项报价表（格式）

4. 节能环保、环境标志产品明细表（格式，若有）

5．选配件报价表（格式，若有）

6．技术规格响应偏离表（格式）

7．商务条款响应偏离表（格式）

8．法定代表人授权书（格式）

9.资格证明文件

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件

13.质量保证

14.售后服务方案

15.培训方案

16.业绩

17.投标人认为有必要说明的事宜（若有）

18.拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书（格式）

19.《中小企业声明函》

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

21.监狱企业证明文件（若有）

1.投标函（格式）

致：陕西上德招标有限公司

根据贵单位         （招标项目名称）    项目（SDZC2024-220-    包）的招标公告，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重承诺以下诸点，并负法律责任：

1.我方具备本项目招标文件中规定的资格条件。

2.我方已详细审阅全部投标文件，确认无误。提交投标文件正本一份，副本四份，

电子文件一份，“开标一览表”一份。

3.我方所附投标报价表中应提交和交付的货物投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示的投标总价）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

4.我方已详细审查全部招标文件（包括澄清函、补充通知等），完全理解投标人须知的所有条款。

5.我方完全满足和响应招标文件中的各项商务和技术要求，若有偏差，已在投标文件中明确说明。

6.我方接受招标文件中全部合同条款，且无任何异议；保证忠实地执行双方所签订的合同，并承担合同规定的责任和义务。

7.我方完全理解并同意招标文件中有关没收投标保证金、要求专业担保机构先行偿付和拒绝投标的条款。

8.我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料等。

9.我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，采购人有权选择质优价廉的货物。

10.我方同意按招标文件规定，遵守招标文件中的各项规定和要求。

11.我方对本次招标内容及与本项目有关的知识产权、技术资料、商业秘密及相关信息保密。

12.我方与采购人和采购代理机构无任何的隶属关系或者其他利害关系。

13.若我方中标，我方保证按有关规定向采购代理机构支付招标代理服务费。

14.投标有效期为自提交投标文件的截止之日起90个日历日。

15.所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：

详 细 地 址：

开 户 银 行：

帐       号：

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：

联系电话/手机：

年  月  日

2.开标一览表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

| 项目编号 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期 （日历日） | 质保期 （月） |
| --- | --- | --- | --- |
| SDZC2024-220- 包 |  |  |  |
|  | （大写） |  |  |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                               日 期：

3.投标分项报价表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）                                    项目编号：SDZC2024-220-   包

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 备品备件 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 专用工具 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 货物合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |
| 安装调试费 |  |  |  |  |  | 售后服务费 |  |  |  |
| 运输费（含保险） |  |  |  |  |  | 技术培训费 |  |  |  |
| 税费 |  |  |  |  |  | 伴随费用等 |  |  |  |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  | ¥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                日 期：

4、节能环保、环境标志产品明细表 （格式，若有）

投标人名称：                           （投标人单位公章）                             项目编号：SDZC2024-220-   包

| 序号 | 产品名称 | 制造厂家 | 规格型号 | 类别 | 认证证书编号 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（人民币元） |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：提供认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书，否则不予计分。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                      日 期：

5.选配件报价表（格式，若有）

投标人名称：                          （投标人单位公章）                            项目编号：SDZC2024-220-   包

| 序号 | 名 称 | 品牌及型号 | 制造厂家 | 规格和说明 | 单位 | 数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                                                     日 期：

6.技术规格响应偏离表（格式）

投标人名称：                     （投标人单位公章）

项目编号：SDZC2024-220-   包

| 序号 | 招标文件 采购内容及技术要求 | 投标文件 技术响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:“1、本表只填写招标文件中与投标文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，投标文件中《采购内容及技术要求》响应与招标文件《采购内容及技术要求》要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应招标文件要求)。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                 日 期：

7.商务条款响应偏离表（格式）

投标人名称：                 （投标人单位公章）

项目编号：SDZC2024-220-   包

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 响应情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 按实际响应情况填写“正偏离”、“无偏离”、“负偏离” | 如有正负偏离情况在此列详细说明 |

备注:“1、本表只填写招标文件中与投标文件有偏离(包括正偏离和负偏离)的内容，投标文件中《商务要求》响应与招标文件《商务要求》要求完全一致的，不用在此表中列出，但必须提交空白表（否则视为未完全响应招标文件要求)。

2、投标人必须据实填写，不得虚假响应，否则将取消其投标或中标资格，并按有关规定进处罚。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                     日 期：

8. 法定代表人授权书（格式）

8.1法定代表人资格证明书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  |  |  |  |
| 项目编号 | SDZC2024-220- 包 |  |  |  |
| 权 限 | 办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |
| 有效期 | 自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |
| 企业 信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |
|  | 工商登记机关 |  |  |  |
|  | 邮 箱 |  |  |  |
| 法定代 表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |
|  | 传 真 |  |  |  |
|  | 通讯地址 |  |  |  |
| 法定代表人身份证正、反面 |  |  |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  |  |

投标人名称：                        （投标人单位公章）   日 期：

注：法定代表人投标时提供

8.2法定代表人授权委托书

| 致：陕西上德招标有限公司 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被授 权项 目与 内容 | 项目名称 |  |  |  |  |  |
|  | 项目编号 | SDZC2024-220- 包 |  |  |  |  |
|  | 授权范围 | 全权办理本次招标采购项目的投标、联系、洽谈、签约、执行等具体事务，签署全部有关文件、文书、协议及合同。 |  |  |  |  |
|  | 法律责任 | 本公司对被授权人在本项目中的签名承担全部法律责任。 |  |  |  |  |
|  | 授权期限 | 本授权书自提交投标文件的截止之日起90个日历日 |  |  |  |  |
| 企业信息 | 企 业 名 称 |  |  |  |  |  |
|  | 法 定 地 址 |  |  |  |  |  |
|  | 营业执照注册证号 |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 被授权人 | 姓名 |  |  |  | 性 别 |  |
|  | 职务 |  |  |  | 手机号码 |  |
| 通讯地址 |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证正、反面 |  |  |  | 被授权人身份证正、反面 |  |  |
| 法定代表人签字或盖章： |  |  |  | 被授权人签字或盖章： |  |  |

投标人名称：             （投标人单位公章）     日 期：

注：被授权人投标时提供

9.资格证明文件

9.1基本资格条件证明文件：

9.2特定资格条件证明文件：

10.产品的佐证材料

11.项目实施方案

12.产品的合法渠道证明文件

13.质量保证

14.售后服务方案

15.培训方案

16.业绩

17.投标人认为有必要补充说明的事宜（若有）

18.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位作为     （项目名称）          的投标人，在此庄严承诺：

1.在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2.不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3.不向政府采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标。

4.不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5.不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6.不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7.不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8.尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9.不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

全权代表：　　　　　     　　　　（签字）

地　　址：

邮    编：

电　　话：

年　　月　　日

19.《中小企业声明函》（非中小微企业不提供）

中小企业声明函（货物）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体） 参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元1，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. （标的名称） ，属于        行业；制造商为（企业名称），从业人员    人，营业收入为    万元，资产总额为    万元，属于（中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

备注： 1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.填写前请认真阅读《工业和信息化部　国家统计局　国家发展和改革委员会　财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业〔2011〕300号)和《财政部、工业和信息化部关于印发〈政府采购促进中小企业发展管理办法〉的通知》（财库﹝2020﹞46 号）相关规定。

20.《残疾人福利性单位声明函》（格式，若有）

根据《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，由投标人自行申明，并对申明真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

| 序号 | 产品类型 | 产品名称 | 制造商 | 金额 （万元） | 所占比例 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 本企业制造的货物 |  |  |  |  |
| 2 | 其他残疾人福利性单位制造的货物 |  |  |  |  |

注：1.本声明函对残疾人福利性单位参与政府采购活动时适用。

2.如提供其他残疾人福利性单位的货物须按此格式附其他残疾人福利性单位的《残疾人福利性单位声明函》

单位名称（盖章）：

日  期：

21.监狱企业证明文件（若有）

说明：根据《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

附件：

封袋正面标识式样

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：SDZC2024-220-   包

项目名称：

投标文件（正本或副本）

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容

致：陕西上德招标有限公司

项目编号：SDZC2024-220-   包

项目名称：

开标一览表

（开标前不得启封）

投标人名称：            （公章）

本页以下无内容