包2：视频眼震电图仪技术参数

- 数量：1套

二、设备

（一）视频眼震电图仪

1、主机眼罩：

★1.1图像通道数：≥4。

1.2图像采集装置摄像头红外波长：800nm～1000nm。

1.3图像采集装置摄像头红外峰值波长：960nm±10nm。

1.4图像信息传输方式：HDMI。

1.5采样率：≥60Hz。

1.6帧率(F/S)：≥60FPS。

1.7瞳孔定标：自动追踪瞳孔位置。

1.8使用年限≥6年。

1.9水平眼动识别准确度：识别误差范围：±1.2°,-30°（左）≤眼动范围≤+30°（右）。

1.10垂直眼动识别准确度：识别误差范围：±1.2°，-30°（下）≤眼动范围≤+30°（上）。

1.11头动记录：9轴陀螺仪感应器。

1.12头动速度准确度：头动速度识别准确度误差范围±3°/s，速度范围（±250°/s）。

1.13眼动刺激信号准确度：频率准确度误差范围±5%，速度准确度误差范围±6%。

1.14固视抑制功能：具备固视抑制灯。

2、眼震：

2.1试验模块：校准试验，自发性眼震，凝视试验，静态位置试验，动态位置试验，冷热试验、扫视试验、平稳跟踪试验、OPK视动试验,自定义实验。

2.2凝视：水平方向±30度可调，垂直方向±20度可调。

2.3扫视：视靶随机显示，记录时间0-300秒可调。

2.4平稳跟踪：视靶0.1-3Hz可调，记录时间0-300秒可调。

2.5视动OPK：视靶速度0-40度/秒可调，记录时间0-300秒可调。

2.6冷热实验：灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调。

2.7分析功能：每个实验可以单独获取眼震数据，并进行独立分析；具备精确的眼震分析图；可以分析病人有无眼震，显示眼震的方向以及慢相角速度。

2.8眼震分析精确度≤0.1度。

3、软件：

3.1内置问诊表：包含总结、眩晕及平衡失调、听力下降、耳鸣、步态失调、头痛、既往史、家族史、个人史和过往诊断治疗史等。

3.2诊断报告：单独打印每个实验的分析数据图以及医生的初诊结果，可以展示中心医院专家会诊后的诊断报告。

4、冷热试验：灌注期、观察期、凝视抑制期记录时间0-300秒可调；温度范围：12~50 摄氏度，冷刺激：12~37摄氏度，热刺激37~50摄氏度。

5、工作站系统要求

5.1工作站：CPU i510代以上，显示屏≥27英寸，内存≥8G，固态硬盘≥512G。

5.2打印设备：彩色喷墨联供打印机。

5.3全视野LED视靶≥50英寸。

（二）平衡仪（可单独适配）

1、功能要求：平衡功能评定、平衡稳定极限测试和平衡康复训练试验。

2、独立压力传感器：≥4个。

3、检测方向：前、后、左、右四个方向的重心的检测。

4、Romberg测试：mCTSIB(感官互动于平衡临床测试：睁眼、闭眼站立硬质或软质表面）。

5、稳定极限位置测试：≥8个方位的方向身体平衡极限测试。

6、平衡训练模块：≥4种