一、采购清单及技术要求表

| 序号 | 器材名称 | 数量 | 量程与规格 |  | 分度值 |  | 误差 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 身高测试仪 | 8台 | 900mm~2100mm |  | 1mm |  | ±2mm |
| 2 | 体重测试仪 | 8台 | 5.0kg~150kg |  | 0.1kg |  | ≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.15kg |
| 3 | 电子围度测试仪 | 8台 | 80mm~1500mm |  | 1mm |  | ±1mm |
| 4 | 心率（安静脉搏）测试仪 | 8台 | 0次/min~300次/min |  | 1次 |  | ±1次/min |
| 5 | 肺活量测试仪 | 8台 | 100ml~9999ml |  | 1ml |  | ±2.5% |
| 6 | 握力测试仪 | 8台 | 5.0kgf~99.9kgf |  | 0.1kgf |  | ±0.3kgf |
| 7 | 背力测试仪 | 8台 | 10kgf~300kgf |  | 0.1 kgf |  | ±1 kgf |
| 8 | 纵跳测试仪 | 8台 | 0mm~1500mm |  | 1mm |  | ±5% |
| 9 | 俯卧撑（跪卧撑）测试仪 | 8台 | 0次~999次 |  | 1次 |  | ±1次 |
| 10 | 一分钟仰卧起坐测试仪 | 8台 | 时间量程：60s 量程：0~99次 |  | 时间分度值：--- 分度值：1次 |  | 时间误差：±0.1s 误差：±1次 |
| 11 | 坐位体前屈测试仪 | 8台 | -200mm~+350mm |  | 1mm |  | ±2mm |
| 12 | 闭眼单脚站立测试仪 | 8台 | 0s~999s |  | 0.1s |  | ±0.1s |
| 13 | 反应时测试仪 | 8台 | 0s~20s |  | 0.01s |  | ±0.01s |
| 14 | 原地高抬腿测试仪 | 8台 | 0次~999次 |  | 1次 |  | ±1次 |
| 15 | 坐站测试仪 | 8台 | 0次~999次 |  | 1次 |  | ±1次 |
| 16 | 电子身高坐高测试仪 | 8台 | 身高量程：600mm~1600mm |  | 1mm |  | ±2mm |
|  |  |  | 坐高量程： 400mm-1200mm |  | 1mm |  | ±1mm |
| 17 | 电子体重测试仪（幼儿） | 8台 | 5kg~150kg |  | 0.05kg |  | ≤100kg±0.1kg ＞100kg±0.15kg |
| 18 | 电子握力测试仪（幼儿） | 8台 | 0kgf~99.9kgf |  | 0.1kgf |  | ±0.3kgf |
| 19 | 电子立定跳远测试仪（幼儿） | 8台 | 0mm~1700mm |  | 10mm |  | ±10mm |
| 20 | 电子体前屈测试仪（幼儿） | 8台 | -200mm~+350mm |  | 1mm |  | ±2mm |
| 21 | 电子双脚连续跳测试仪 | 8台 | 0s~999.9s |  | 0.1s |  | ±1.5% |
| 22 | 电子15米绕障碍跑测试仪 | 8台 | 0s~999.9s |  | 0.1s |  | ±1.5% |
| 23 | 电子平衡木测试仪 | 8台 | 计时:0s~100s |  | 计时分度值：0.1s |  | 计时误差：±0.1s |
| 24 | 体脂率测试仪 | 8台 | 输出数据：体重、去脂体重、体脂肪量、身体肌肉量、身体总水分、节段分析、腹部脂肪、腰臀比等。体重测试精度：±0.1kg；量程为10～200kg；预置皮重：最小增量单位0.1㎏ |  |  |  |  |
| 25 | 功率车 （核心产品） | 24台 | 功率量程：1-1000W | 1W |  | ±1W |  |
|  |  |  | 心率量程：0次/min--300次/min /min~300次/min | 1次 |  | ±1次/min |  |
| 26 | 电子血压计 | 8台 | 0mmHg~280mmHg | 0.5kPa （2mmHg） |  | ±0.5 kPa（±3.75 mmHg） |  |
| 27 | 便携式中心工作站 | 8台 | 见第二部分详细技术参数 |  |  |  |  |

二、详细技术参数

（一）各测试器材通用要求

1.各测试器材设备

（1）▲整套仪器需全套为电子式，可通过有线/无线/IC卡等多种方式采集测试数据，并能够进行国家第六次国民体质监测工作。可以完成第六次国民体质监测数据传输与质量控制，支持多套主机同时测试与上传；各测试器材支持手工、射频卡、条码扫描等多种测试号输入方式，显示受测人员基本信息。

（2）▲投标人须承诺所投产品全部为国内自主研发知识产权产品；如有虚假，将承担相关的法律责任（需提供承诺函）。

（3）▲投标人须承诺所投产品能够胜任国家第六次国民体质监测及国家常态化国民体质检测工作（数据可上传到第六次国民体质监测数据采集与质量控制平台，在支付宝小程序悦体测上可查询个人检测报告结果）保证测试上传的数据真实和有效，如违约应承担相关的法律责任（需提供承诺函）。

（4）▲投标人须承诺所投产品可与采购人原有第五次国民体质监测设备相互兼容，货物验收时如无法与原有国民体质监测设备对接，将被视为虚假应标，并承担相关法律责（需提供承诺函）。

2.各测试器材主机

（1）▲主机应采用不小于8英寸高分辨率工业液晶屏，中文显示测试者姓名、编号和测试成绩。测试过程全程语音提示，音量可调节或关闭，测量结果可查询。

（2）▲开机自动检测标定，自动定位经纬度坐标。具备实时时钟功能。可自动记录测试者的测试时间。主机向国家国民体质监测中心质量管理系统开放接口，保证国家国民体质监测中心的实时监控。

（3）主机具备大容量存储芯片记录测试数据，存储可达不少于100000人信息及数据；具备IC卡备份和主机芯片备份数据功能；具备查询本项所有测试者的成绩功能；测试卡具备查询成绩功能；具备一键恢复功能，避免信息及数据丢失；主机具备可识别受试者放弃测试功能。

（4）主机具备随时取消测试功能，多次测试项目可以根据测试情况随时结束；需配备专用安全电源适配器；每台主机配备便携工作桌或自带支架，可拆卸，方便固定主机工作；桌面高度不得低于700mm；主机具有盖子等防尘抗压设计，且具有便携设计，方便在任意地点分散测试，提高测试效率。

- 3.▲各测试器材均需配备工作台（第24项体脂测试仪与第27项便携式中心工作站除外），需保证稳定性。

（二）各单项测试器材的要求

1.身高测试仪

（1）该器材应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成；安装后，应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行；底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平；立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动；在测量过程中水平压板与立柱成90度。

（2）▲电子显示身高值；需满足立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求。

（3）测试传感器采用光栅位移传感器，无积累误差。

2.体重测试仪

（1）在体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。

（2）在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。

（3）具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。

3.电子围度测试仪

（1）可测量身体不同部位的围度。

（2）▲设备端有液晶屏显示，同步显示测量值；有电容触摸功能，可进行操作设置。

（3）尺带应具有自动回收功能；设备与主机采用无线传输。

4.心率（安静脉搏）测试仪

（1）▲自动检测静态、动态心率；可扩展至5人及以上同时测试；与主机无线连接，并上传数据。

（2）袖带佩戴方式：上臂式，并配备大小两个袖带（供成年人、老年人、幼儿使用）。

5.肺活量测试仪

（1）▲吹柄应具备能方便消毒的功能，可浸泡在消毒液中进行浸泡消毒，保证消毒质量和受试者的卫生安全。

（2）使用过程中，受试者吸气时，肺活量不计数，应保证测量的结果是一次连续呼气的数值。

（3）仪器检测吹气的精度要高，能够检测出吹气末期微小气量。

（4）具备吹气停顿后数据自动锁定功能，可防止连续吹气停顿后再吹气的数据累计。

（5）每台配备吹气口嘴不少于200个。

6.握力测试仪

（1）使用悬臂梁力传感器。

（2）握距可调节，范围在45mm~65mm，可以根据测试者的实际情况来调整手柄的间距。

（3）可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。

（4）用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫，防止硌手。

7.背力测试仪

（1）可根据身高调节测试链长度。

（2）背力拉力手柄外层应有软性材料，防硌手。

8.纵跳测试仪

（1）应在受试者脚尖离开地面时开始计时；在受试者下落时，脚底的任何部位接触传感器垫子，即结束测试。

（2）采用接触式压电开关设计，测试垫子具有防滑功能，脚感好，不墩脚，安全性能好。

9.俯卧撑（跪卧撑）测试仪

（1）测试仪器应带俯卧板（垫），以保护测试者的双手/双膝。

（2）▲测试仪为保证不同身材的受试者，信号发射、接收器必须可调节；红外光电开关计数，可根据受试者臂长进行高度调整、全程无阻力测试，保证最佳测试效果。

（3）测试仪必须能保证测试者完全垂直下降到撑起整个身体，并使胳膊完全伸直，记录一次；两次动作间停留超过三秒时，测试将自动结束，数据锁定。

10.一分钟仰卧起坐测试仪

（1）▲测试仪器有床体，床体设有可调式腿部屈膝90度调节器、背部压力传感器，保证测试者屈膝90度，但在测试过程中不得支撑腿部；具有红外线传感计数功能，传感器可根据人的身高调节，以保证测试动作规范。

（2）测试仪能保证测试者在躺下时两肩胛触垫，有固定装置保证脚不离地，且具有前后调节的功能；坐起时双肘触及膝部记录一次。

（3）按启动键开始测试，自动记录仰卧起坐次数，自动计时1分钟，时间到自动停止计数。

11.坐位体前屈测试仪

（1）测试仪器应带床体，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上。

（2）▲采用光栅传感器；测试仪床体带绑腿功能；游标滑轨应能根据受试者的足长进行上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。

（3）测试仪与主机无线连接；不能用单手前推，具有检测防单手操作犯规的装置；拆装方便，利于运输、保管。

12.闭眼单脚站立测试仪

（1）▲测试时，受试者若支撑脚移动，仪器自动停止计时，并提示测试结束；若受试者抬起脚落在测试板上或测试板外的地面上，仪器自动停止计时，并提示测试结束。

（2）两次测试，取最好成绩。

13.反应时测试仪

（1）▲测试使用的6个按键应在同一水平面上，其中启动按键为圆心，其他5个信号按键等距排列，启动按键与信号按键中心点直线距离为300mm±2mm，相邻两个信号按键中心点直线距离137 mm±2 mm。测试过程中应有声、光等信号提示，信号指示灯亮时同时发光、发声。

（2）测试时，按键信号出现的时间和顺序随机出现。性能稳定坚固。

（3）能够实现5次测试后，显示反应时测试值。

14.原地高抬腿测试仪

（1）▲受试者屈膝高抬大腿至大腿与地面平行开始计数。

（2）数据通过无线传输至主机。

（3）自动提示测试时间，测试时间为2分钟，自动计时；自动记录测试数据，外设与主机同步显示。

15.坐站测试仪

（1）▲受试者从坐位站起呈直立，再坐下时开始计数，可自动记录测试数据。

（2）自动计时，测试时间为30秒，数据通过无线传输至主机，外设与主机同步显示。

（3）座椅的椅面高度为430mm±5mm。

16.电子身高坐高测试仪

（1）该器材应由底座、立柱（包括水平压板）及数据显示等部分组成；安装后应保证立柱与底座垂直，水平压板与底座平行；底座应有调节装置，保证与地面平稳接触，保持水平；立柱应能牢固的安装在底座上，安装后不晃动；在测量过程中水平压板与立柱成90度。

（2）▲电子显示身高坐高测量值。测量受试者站姿与坐姿的高度；需满足测身高时，立柱宽度能使受试者两肩胛间、骶骨部、足跟三点靠立柱，且受试者足跟并拢能与立柱接触的测量要求；测坐高时，能使受试者骶骨和肩胛间靠立柱的测量要求。

（3）座板高度：335mm±5mm；座板宽度：330mm±5mm；座板深度：210mm±5mm。

（4）测试传感器采用光栅位移传感器，无积累误差。

17.电子体重测试仪（幼儿）

（1）▲测试数据精确到小数点后两位；体重测试仪承重面板上，任意位置放置重物，所得数值应相同。

（2）在量程范围内，电子体重计都应保持相同的敏感性。

（3）具有方便读取测试数值功能，如人体在测试时不断晃动时，即数据不稳定时，数据不被锁定；测试准确，重复误差小，无积累误差。

18.电子握力测试仪（幼儿）

（1）采用悬臂梁力传感器。

（2）▲手柄可根据幼儿手的大小通过调节螺母调整手柄的间距，调节范围应为15mm左右，握把宽度应为80mm~90mm,手柄厚度不大于17mm。

（3）可记录、显示施加在握力传感器上的最大力值。

（4）用力时，握距不变，握力外把应有软胶垫，防止硌手。

19.电子立定跳远测试仪（幼儿）

（1）▲采用一个起跳点和红外光电非接触式传感技术，适合所有年龄段儿童测试，具有智能判断和语音提示功能；起跳点带踩线防犯规功能。

（2）自动记录数据，可选择测试次数。

（3）立定跳远测试垫具有防滑功能，并具有一定弹性，防损伤。

20.电子体前屈测试仪（幼儿）

（1）测试仪器应带床体，以保证测试者的臀部与脚跟处于同一水平面上。

▲（2）采用光栅传感器，测试仪床体带绑腿功能；游标滑轨应能根据受试者的足长进行上下调节，调节距离使滑轨与受试者脚尖处于同一水平面上；手推板可自动回位；数据可自动清零；手推板无惯性和回弹力，保证测量数据准确可靠。

（3）测试仪与主机无线连接；测试时不能用单手前推，具有检测防单手操作犯规的装置；拆装方便，利于运输、保管。

21.电子双脚连续跳测试仪

（1）间隔软方包不少于10个。软方包规格为长100mm×宽50mm×高50mm。

（2）▲起跳点配备无线发令装置与抢跳判定器，可智能瞬时判断犯规动作，主机与发令装置同步开表，语音提示，具备抢跳犯规重置功能，无需再次输入测试者信息。

（3）可扩展至多人测试。

22.电子15米绕障碍跑测试仪

（1）▲起跑点具备无线发令装置，主机与发令装置同为开始信号提示，终点具有光电感应装置，自动停表，记录最好成绩；具备抢跑判定装置，可智能瞬时判断抢跑犯规行为，具备测试无效后重置功能，能在犯规后重新测试时，无需再次输入受试者信息。

（2）可扩展到多人测试；以数字形式显示成绩，成绩可上传主机。

（3）障碍物为锥桶形状，塑料或橡胶材质，底座尺寸为长300mm×宽300mm左右的方形或直径为300mm左右的圆形，锥桶高度为550mm左右；数量不少于14个；测试起点起3米处放置第1个锥桶，后每隔1.5米间隔放置1个锥桶，共放置7个锥桶，最后一个锥桶距离终点3米。

23.电子平衡木测试仪

（1）▲电子自动计时。

（2）平衡木长为3000mm±5mm，宽为100mm±5mm，高为300mm±5mm；平衡木两端为起点和终点，两端外各加长200mm±5mm，宽200mm±5mm，高300mm±5mm的平台。

24.体脂率测试仪

（1） ▲测量方法：BIA生物电阻抗分析法，频率不少于6个频率，最高频率不能低于1000KHZ，多节段测量，提高测试精度。

（2）▲仪器不少于8点接触电极，主机采用不小于8英寸触摸液晶屏；主机具有GPS定位功能，测试的位置信息和测试数据同时保存和上传。

（3）▲设备具有用户身份识别，支持自主输入、非接触式射频卡输入等识别方式；设备为便携式，无需拆卸就可折叠；配备便携包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输；设备具有产品质量监督检验机构、电子检验所、电磁兼容（EMC）检测实验室或相关机构出具的电磁兼容的检验报告。

（4）▲适用年龄范围3—99岁。

（5）主机实时显示测量结果，具有历史数据查询功能；能够通过有线/无线等方式实现数据传输；具有语音播放及提示功能。

（6）测量电流小于100微安；主机保存数据可达10000条以上。

25.功率车二阶负荷试验测试仪

（1）▲采用无机械摩擦电磁阻力系统，阻力大小可通过主机控制和调节，可以1瓦为单位进行调节。

（2）▲心率采集：采用光学心率监测技术，传感器搭载LED感光探头传感器，精准检测心率；能保证心率高频区的测试稳定性和灵敏度；传感器尺寸小巧，便于佩戴；佩戴方式为上臂式；无线数据传输，传感器可通过USB联网更新；一次充电完成时间不多于3小时，充电一次可连续测试12小时。

（3）测试过程中实时监测受试者心率，超过安全心率时自动报警，预防测试中出现安全事故。

（4）主机可实时显示功率车的转速、受试者心率的变化曲线；设备端与主机可采用无线通讯或有线通讯；设备端电源配有漏电保护器，保证使用安全；设备车座任意可调，可适用于1400mm-2100mm身高者；车把360度可调。

26.电子血压计

（1）▲加压方式：隔膜式泵的加压调整方式。

（2）佩戴方式：上臂袖筒式。

（3）快速排气方式采用急速排气阀开放方式。

（4）压力与脉搏检测采用半导体压力传感器。

（5）运行模式：连续运行。

27.便携式数据处理工作站

（1）▲具备数据管理系统，能够实现受试者的1-26项测试数据整条管理，包括整合上传、分析、统计汇总等功能；支持读写卡功能、串口、手工录入、EXECL 导入等多样化的数据采集方式。 接口向国家国民体质监测中心开放。

（2）工作站采用单屏显示技术。

（3）具备身份证阅读器、射频卡读卡器、IC卡读卡器、采集器、扫描条形码功能。

（4）配备不少于100张射频卡。

（5）▲配备便携式包装箱，保护仪器设备，自带滚轮，方便运输。

注：

1.	供应商中标后一周内，需提供样品，对招标文件和投标文件的响应参数进行逐条演示，如有不符合或虚假应标，将纳入黑名单，并追究相关责任。

2.	供应商中标后需提供样品，现场进行数据上传演示，数据上传至第六次国民体质监测数据采集与质量控制平台，测试数据上传至支付宝小程序悦体测中查询测试报告，如无上传功能或上传不成功，作为虚假应标将纳入黑名单，并追究相关责任。