政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-1850/001

宝鸡市中医医院医疗设备采购项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	1

一、项目基本情况	1

二、申请人的资格要求	2

三、获取招标文件	6

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点	6

五、公告期限	6

六、其他补充事宜	6

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。	7

第二章  投标人须知	9

（一）投标人须知前附表	9

（二）投标人须知	12

一、总  则	12

1.     采购人、采购代理机构及投标人	12

2.     资金来源	13

3.     投标费用	13

4.     适用法律	13

二、招标文件	13

5.     招标文件构成	13

6.     招标文件的澄清与修改	14

7.     投标截止时间的顺延	14

三、投标文件的编制	14

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用	14

9.     投标文件组成	15

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件	15

11.    投标报价	15

12.    投标保证金	15

13.     投标有效期	16

14.     投标文件的制作	17

四、投标文件的递交	17

15.     投标文件的密封和标记	17

16.     投标截止	17

17.    投标文件的接收、修改与撤回	18

五、开标及评标	18

18.    开标	18

19.    资格审查及组建评标委员会	19

20.    投标文件符合性审查与澄清	19

21.    投标偏离	20

22.    投标无效	20

23.    比较与评价	21

24.    废标	21

25.    保密要求	22

六、确定中标	22

26.    中标候选人的确定原则及标准	22

27.    确定中标候选人和中标人	22

28.    发布中标结果公告并发出中标通知书	22

29.    告知招标结果	22

30.    签订合同	23

31.    履约保证金	23

32.    预付款	23

33.    招标代理服务费	23

34.    政府采购信用担保及融资	23

35.    廉洁自律规定	29

36.    人员回避	29

37.    质疑的提出与接收	29

附件1：投标担保函	31

附件2：履约担保函格式	33

第三章  评标方法和标准	35

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。	35

二、由评标委员会负责的审查评审工作。	35

三、评审标准中应考虑下列因素：	36

附表一  资格审查标准	38

附表二  符合性审查标准	41

附表三  评审标准	43

第四章  拟签订的合同文本	45

第五章  采购需求及要求	51

合同包1（眼科诊疗设备等）	51

一、采购清单	51

二、主要技术参数	52

（一）超乳玻切一体机	52

（二）自动视野机	53

（三）眼科手术显微镜	53

（四）裂隙灯	54

（五）数码裂隙灯	55

（六）电脑验光仪	56

（七）眼科AB超	57

（八）角膜内皮细胞计数仪	58

（九）光学生物测量仪	59

（十）视觉电生理仪	60

（十一）眼科激光仪	61

（十二）眼科YAG激光仪	61

（十三）眼底超广角相机（激光眼科诊断仪）	62

（十四）眼底荧光造影系统（血流OCTA）	63

（十五）非接触眼压计	65

（十六）蒸汽快速消毒锅	65

合同包2（热灌注治疗机）	67

一、采购清单	67

二、主要技术参数	67

合同包3（体外冲击波治疗仪）	69

一、采购清单	69

二、主要技术参数	69

第六章  投标文件格式	70

一、资格证明文件	70

第一部分  身份证明文件	71

第二部分  资格证明文件	74

二、商务及技术文件	78

目  录	79

投标函	80

开标一览表	81

投标分项报价表	82

节能产品、环境标志产品明细表	83

技术偏离表	84

商务条款偏离表	85

中小企业声明函（货物）	86

投标人监狱企业声明函	87

残疾人福利性单位声明函	88

符合评分标准要求的商务文件	89

投标人须知第10条要求的所有技术文件	90

投标方案或技术方案	91

业绩一览表	92

投标人须知前附表要求的其他文件	93

投标保证金支付凭证或担保函（复印件）	94

第一章  招标公告

宝鸡市中医医院医疗设备采购项目招标公告

###### 项目概况

宝鸡市中医医院医疗设备采购项目招标项目的潜在投标人应在 中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/） 获取招标文件，并于 2025年08月11日14时00分 （北京时间）前递交投标文件。

- 一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-1850/001

项目名称：宝鸡市中医医院医疗设备采购项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,760,000.00元

采购需求：

合同包1（眼科诊疗设备等）

合同包预算金额：6,780,000.00元

合同包最高限价：6,780,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 超乳玻切一体机 | 1（套） | 详见采购文件 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 1-2 | 其他医疗设备 | 自动视野机 | 1（套） | 详见采购文件 | 300,000.00 | 300,000.00 |
| 1-3 | 其他医疗设备 | 眼科手术显微镜 | 1（套） | 详见采购文件 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 |
| 1-4 | 其他医疗设备 | 眼科诊疗设备 | 17（台） | 详见采购文件 | 4,180,000.00 | 4,180,000.00 |

本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包2（热灌注治疗机）

合同包预算金额：400,000.00元

合同包最高限价：400,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 热灌注治疗机 | 1（台） | 详见采购文件 | 400,000.00 | 400,000.00 |

本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包3（体外冲击波治疗仪）

合同包预算金额：330,000.00元

合同包最高限价：330,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 体外冲击波治疗仪 | 1（台） | 详见采购文件 | 330,000.00 | 330,000.00 |

本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包4（低温等离子消融）

合同包预算金额：250,000.00元

合同包最高限价：250,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量 （单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算（元） | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 低温等离子消融 | 1（台） | 详见采购文件 | 250,000.00 | 250,000.00 |

本合同包  （不接受）  联合体投标。

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

- 二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1（眼科诊疗设备等）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包2（热灌注治疗机）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包3（体外冲击波治疗仪）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包4（低温等离子消融）落实政府采购政策需满足的资格要求如下：无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1（眼科诊疗设备等）特定资格要求如下：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.5投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；

3.6供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.7需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

合同包2（热灌注治疗机）特定资格要求如下：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

合同包3（体外冲击波治疗仪）特定资格要求如下：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

合同包4（低温等离子消融）特定资格要求如下：

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书； 投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法定代表人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）；

3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；

3.4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证；

3.5供应商不得存在下列情形之一：

（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；

（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；

3.6需向采购代理机构获取招标文件并登记备案，未向采购代理机构获取招标文件并登记备案的供应商均无资格参加投标。

- 三、获取招标文件

时间：2025-07-19   08:00:00起至2025-07-25   17:00:00 止

地点：中招联合招标采购平台（http://www.365trade.com.cn/）

方式：在线获取

售价：0元

- 四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

截止时间： 2025-08-11     14:00:00

地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第二会议室

- 五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、凡有意参加投标者在发售期限内登陆中招联合招标采购平台:http://www.365trade.com.cn下载电子采购文件。下载者须通过平台填写“购标申请”，并按要求上传法人授权委托书，否则操作无法完成。

3、合同包1中超乳玻切一体机、自动视野机、眼科手术显微镜允许进口产品投标。

- 七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宝鸡市中医医院

地址：宝鸡市金台区

联系方式：0917-3661726

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式：029-88497916

3、项目联系方式

项目联系人：曹文渊、雷鹏

电 话：029-88497916

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |  |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 采购人：宝鸡市中医医院 地 址：宝鸡市金台区 电 话：0917-3661726 |  |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：曹文渊、雷鹏 电话：029-88497916 |  |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件： 详见招标公告 |  |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购： 否 |  |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品： 合同包1（眼科诊疗设备等）：仅超乳玻切一体机、自动视野机、手术显微镜允许进口产品投标 合同包2（热灌注治疗机）：否 合同包3（体外冲击波治疗仪）：否 合同包4（低温等离子消融）；否 |  |
| 1.4 | 是否允许联合体投标： 否 |  |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |  |
| 1.7 | 项目所属行业： 工业（制造业） |  |
| 2.2 | 项目预算金额：7,760,000.00元； 最高限价：详见各合同包采购清单 |  |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会： 否 |  |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |  |
| 12.1 | 合同包1（眼科诊疗设备等）投标人须向采购代理机构递交人民币 捌万 元（¥ 80000 元）的投标保证金 合同包2（热灌注治疗机）投标人须向采购代理机构递交人民币 捌仟 元（¥ 8000 元）的投标保证金 合同包3（体外冲击波治疗仪）投标人须向采购代理机构递交人民币 陆仟 元（¥ 6000 元）的投标保证金 合同包4（低温等离子消融）投标人须向采购代理机构递交人民币 伍仟 元（¥ 5000 元）的投标保证金 注：若分标段，应按标段交纳投标保证金。 收取保证金单位名称：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国银行西安南郊支行营业部 账号：102461558332 联系人：财务部 联系电话：029-85256853 |  |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |  |
| 14.1 | 资格证明文件投标文件：正本： 1 份、副本： 2份； 商务及技术投标文件：正本： 1 份、副本： 2份； 除上述文件外，还须密封递交投标文件电子文档 1 份（U盘）。 |  |
| 16.1 | 投标截止时间：2025-08-11 14:00:00 |  |
| 18.1 | 开标时间：2025-08-11 14:00:00 开标地点：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层第二会议室 |  |
| 19.2 | 信用查询时间：资格审查时 |  |
| 20.5 | 本项目核心产品： 合同包1（眼科诊疗设备等）：超乳玻切一体机 合同包2（热灌注治疗机）：热灌注治疗机 合同包3（体外冲击波治疗仪）：体外冲击波治疗仪 合同包4（低温等离子消融）；低温等离子消融 |  |
| 23.2 | 评标方法：适用 综合评分法 |  |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |  |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人： 否 |  |
| 31.1 | 是否提交履约保证金： 否 |  |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |  |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法（按标段/合同包）标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |  |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |  |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014 |  |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |  |
| 1 |  | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为： 详见招标公告 |
| 2 |  | 投标人应提交的其他文件：满足评审需求即可 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“资格证明文件”和“商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的货物、服务，以及伴随的工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项货物、服务以及伴随的工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

### 13.     投标有效期

13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.     投标文件的制作

14.1    投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交投标文件正本、副本和电子文档，每份投标文件封皮须清楚地标明“正本”或“副本”。投标文件的副本可采用正本的复印件，若正本和副本不一致，以正本为准。

14.2    投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由投标人的法定代表人或经其正式授权的委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3    投标文件应按照“资格证明文件”和“商务及技术文件”分成两部分，并用不可拆装的方式分别装订成册。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清或装订不当所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.     投标文件的密封和标记

15.1    密封要求：投标文件应当用不能被他人知悉或更换投标文件内容的方式密封。投标人应将投标文件的两个部分分开单独密封，并在封皮正面标明“资格证明文件”或“商务及技术文件”字样。投标人应承担封装失误产生的任何后果。

15.2    标记要求：所有包装封皮和信封上均应

（1）注明招标公告中指明的项目名称、采购项目编号、标段（如有）、投标人名称字样。

（2）在封口处加盖投标人公章，或由法定代表人或委托代理人签字。

15.3    如果投标文件未进行密封，将被拒绝接收。

### 16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1  投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4    投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪13759957407 魏敏18681897602

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

## 附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

## 附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

- 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

- 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

3.1 如本项目评标方法为最低评标价法，评标委员会在审查投标文件满足招标文件全部实质性要求后，按投标报价从低到高顺序确定中标候选人。

除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不得对投标人的投标价格进行任何调整。

3.2 如本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

- 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10% 后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

如采用最低评标办法，则：在全部满足以上实质性要求前提下，依据统一的价格要素评定最低报价，以提出最低报价的投标人作为排名第一的中标候选人。投标报价相同的，按照技术指标优劣排序。

如采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供递交投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |  |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 按照资格证明文件附件6-5格式作出相关承诺。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照资格证明文件附件6-6格式作出相关承诺。 |  |
| 7 | 联合体协议（联合体投标时适用） | 如为联合体投标，需提交联合体协议，同时联合体各方均需提供以上证明文件。（联合体投标适用） |  |
| 8 | 特定资格要求 | 8-1投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“失信被执行人或重大税收违法失信主体或政府采购严重违法失信行为”记录名单； 不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 （以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。 |  |
|  |  | 8-2法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |
|  |  | 8-3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内），且具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）； 投标人需提供证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 8-4投标产品属于医疗器械管理范围的须提供医疗器械注册证； 投标人需提供证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 8-5投标产品属于进口产品须提供制造商授权书及相应的完整授权链；（合同包1适用） 投标人需提供证书复印件并加盖公章。 |  |
|  |  | 8-6-1单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动 按照资格证明文件附件6-7格式做出说明 |  |
|  |  | 8-6-2为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动 按照资格证明文件附件6-8格式做出声明。 |  |
|  |  | 8-7需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的供应商均无资格参加投标。 |  |
| 9 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律法规的情况 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

- 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形 |  |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附表三  评审标准

（采用综合评分法时适用）

| 评标因素 | 分值 | 评价要素 |
| --- | --- | --- |
| 价格分 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 投标产品评审 | 40 | 一、节能、环境标志产品（1分） 投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品优先采购范围（除政府强制采购的节能产品外）： - 所投产品属于节能产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（提供证书扫描件）。 - 所投产品属于环境标志产品得0.5分； 评审依据：所投产品具有国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的环境标志产品认证证书（提供证书扫描件）。 注：节能产品、环境标志产品优先采购范围以品目清单为准。财政部、发展改革委、生态环境部等部门根据产品节能环保性能、技术水平和市场成熟程度等因素，确定实施政府优先采购和强制采购的产品类别及所依据的相关标准规范，以品目清单的形式发布并适时调整。 二、投标产品技术指标评审内容（34分） 合同包1（眼科诊疗设备）：投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣2分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。 合同包2（热灌注治疗机）：投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 合同包3（体外冲击波治疗仪）：投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 合同包4（低温等离子消融）：投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。“▲”号技术参数一项不满足扣3分，非“▲”号技术指标参数一项不满足扣2分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码；无技术材料支持视为负偏离。 三、投标产品的可靠性（5分） ①所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分； ②所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； ③所投设备技术成熟、性能满足、影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据投标人提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 产品 业绩 | 6 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品品牌同类产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分6分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。（原件备查） |
| 总分 | 100分 |  |

- 第四章  拟签订的合同文本

供货合同

甲方（采购人）

乙方（中标人）

为了保护甲、乙双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规、规章，双方签订本合同协议书。

一、合同组成部分

下列文件为本合同的组成部分，并构成一个整体，需综合解释、相互补充。如果下列文件内容出现不一致的情形，那么在保证按照采购文件确定的事项的前提下，组成本合同的多个文件的优先适用顺序如下：

（一）本合同及其补充合同、变更协议；

（二）中标通知书；

（三）招标文件（含澄清或者说明文件）；

（四）投标文件（含澄清或者修改文件）；

（五）其他相关采购文件。

二、合同金额

（一）本合同总价为：￥       元（大写：    元人民币）。

分项价格：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 合计 |  | 大写： |  |  |

（二）合同价格形式： 固定总价合同。

（三）付款方式和发票开具方式

1-1.付款方式：

①货到验收合格支合同金额的10%；

②自验收合格之日起满1年支付合同金额的30%；

③自验收合格之日起满2年支付合同金额的30%；

④自验收合格之日起满3年支付合同金额的30%。

2.结算方式：银行转账

3.付款前，乙方开具符合甲方要求的合规发票。

三、双方的权利和义务

（一）甲方的权利与义务

甲方在收到货物通知后，应按招标文件的需求进行核实，如发现不符合合同规定或短缺，及时提出，甲方在收到货后，组织人员按提供的技术参数指标进行验收。

（二）乙方的权利与义务

1.乙方负责产品安装与调试在合同约定的时间完工。

2.乙方所提供的产品必须是采购需求产品。

四、交货地点及交货期：

（一）交货地点：甲方指定地点。

（二）交货期：详见采购清单。

五、包装及运输

（一）乙方负责所有货物的包装及运输。确保货物安全、完整到达使用地点，包装及运杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、搬运费等。

（二）所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方为甲方修复或更新，并承担因此给甲方造成的全部损失。

六、安装要求

（一）由乙方负责派技术人员到现场进行安装、调试至验收合格。

（二）乙方应在合同规定的安装调试期内完成该项工作。

（三）安装和调试期间所发生的费用均由乙方负责。

（四）安装和调试期间若发生安全问题均由乙方负责。

七、质量保证

（一）乙方选用的产品保证符合国家相关标准，满足招标文件要求。

（二）产品符合国家有关规范要求，确保整个产品达到最佳运行状态。

（三）乙方提供货物必须是原品牌制造厂生产的最新产品，生产日期距离交货之日不超过1年。

八、技术支持

提供全年      小时的技术咨询服务。

九、技术培训

（一）应包括设备(产品)使用操作、保养、维修等培训内容。乙方需为甲方免费培训相关技术人员，培训服务以受培训人员熟练掌握相应技能为原则。

（二）乙方应当提供甲方相关主管人员的培训，应使其可以完成对整体系统的正常运行的宏观管理。此项培训必须包括原厂商相关项目的标准培训。

（三）培训内容应当包括设备(产品)使用及维修各个方面的培训。

十、技术资料要求

乙方应向甲方提供全套中文技术资料一套，其费用包括在合同价格中：

（一）完整的设备(产品)操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等；

（二）制造厂的检验、测试报告、设备(产品)检验合格证书、计量合格等级证书、质量保证书等文件验收时须一并提供；

（三）技术说明书或者使用说明书；

（四）备品备件、易损件清单；

（五）验收报告；

（六）其他文件资料。

十一、售后服务

（一）乙方应设有可承担维修职能售后服务机构。

（二）乙方应提供派驻的维护技术人员及能力等说明。

（三）服务方式：

1.现场服务，整体验收合格后质量保证期为    年，终身维护保养，保修期外维修只收取配件费，并提供常用配件、耗材清单及价格。负责终身软件升级。

2.在质量保证期内发生故障，维修响应时间≤ 2 小时，维修工程师抵达现场时间≤ 12 小时。48小时内无法完成维修时须提供备用机。若需要将产品返厂维修，乙方须承担维修产品所需的往返费用。

3.如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。甲方亦可从合同尾款中扣回索赔金额。

（四）所提供的服务内容应严格按国家最新发布的规范标准执行，符合甲方宣传理念及要求，如发生质量问题由乙方承担全部责任。

（五）乙方应承诺的质保期、维保期的售后服务条款，乙方可视自身能力在投标文件中提供更优、更合理的售后服务承诺。

十二、知识产权

乙方应对所供产品具有或已取得合法知识产权，乙方应保证所供产品及服务不会出现因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引发法律或经济纠纷，否则由乙方负责解决并承担全部责任；如因此影响到甲方的正常使用，甲方有权单方解除本合同，乙方应无条件向甲方退回已收取的全部合同价款。

十三、违约责任

（一）按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

（二）在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。延期供货超过30日的，甲方有权终止合同，并向乙方主张因此给甲方造成的损失。

（三）按合同要求提供产品或产品质量不能满足采购技术要求，乙方必须无条件更换产品，提高技术，完善质量，否则，甲方会同监督机构、采购代理机构有权终止合同并对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购乙方管理办法进行相应的处罚。

（四）任何一方因不可抗力原因不能履行协议时，应尽快通知对方，双方均设法补偿。如仍无法履约协议，可协商延缓或撤销协议，双方责任免除。

十四、验收

（一）本项目验收费用，由乙方承担。

（二）到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一致性等。

（三）货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

（四）质保期满后，由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依据。若存在质量问题，由乙方承担相应责任及费用，甲方并有权从尾款中扣除。

（五）乙方向甲方提交产品供货过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

（六）验收依据：

1.本合同及附加文本；

2.招标文件、投标文件及澄清函；

3、中国的相应标准、规范。

十五、合同争议解决的方式

本合同在履行过程中发生的争议，由甲、乙双方当事人协商解决，协商不成的按下列第 （一） 种方式解决：

（一）提交 宝鸡市 仲裁委员会仲裁；

（二）依法向甲方所在地人民法院起诉。

十六、合同生效

（一）本合同经双方签字盖章后生效。

（二）本合同须经甲、乙双方的法定代表人（授权代理人）在合同书上签字并加盖本单位公章后正式生效。

（三）合同生效后，甲、乙双方须严格执行本合同条款的规定，全面履行合同，违者按《中华人民共和国民法典》的有关规定承担相应责任。

（四）本合同一式   份，甲乙双方各执    份。

（五）本合同如有未尽事宜，甲、乙双方协商解决。

甲方：   （盖章）   			    乙方：   （盖章）

法定代表人（委托代理人）： 法定代表人（委托代理人）：

地    址：                             地    址：

开户银行：                             开户银行：

账号：                                 账号：

电    话：                             电    话：

传    真：                             传    真：

签约日期：     年     月     日

合同附件：

| 政府采购项目货物（服务）验收入库报告单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 采购单位 |  |  |  |
| 采购项目 |  |  |  |
| 项目编号 |  | 合同金额 | ¥: |
|  |  | 验收时间/地点 |  |
| 供货单位 |  |  |  |
| 开户行 |  | 账号 |  |
| 联系人 |  | 电话 |  |
| 供货单位：（盖章） |  | 使用单位验收意见：（盖章） |  |
| 签字： |  | 签字： |  |
|  | 年 月 日 |  | 年 月 日 |
| 采购内容 |  |  |  |
| 采购内容请列明品目、规格、型号、数量、单价、总价 |  |  |  |

第五章  采购需求及要求

- 合同包1（眼科诊疗设备等）

- 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购数量（套） | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超乳玻切一体机 | 1（台） | 100 | 100 | 合同签订后30日 | ≥36个月 |  |
| 2 | 自动视野机 | 1（台） | 30 | 30 |  |  |  |
| 3 | 眼科手术显微镜 | 1（台） | 130 | 130 |  |  |  |
| 4 | 裂隙灯 | 2（台） | 6 | 6 |  |  |  |
| 5 | 数码裂隙灯 | 1（台） | 12 | 12 |  |  |  |
| 6 | 电脑验光仪 | 2（台） | 14 | 14 |  |  |  |
| 7 | 眼科AB超 | 1（台） | 12 | 12 |  |  |  |
| 8 | 角膜内皮细胞计数仪 | 1（台） | 23 | 23 |  |  |  |
| 9 | 光学生物测量仪 | 1（台） | 70 | 70 |  |  |  |
| 10 | 视觉电生理仪 | 1（台） | 7 | 7 |  |  |  |
| 11 | 眼科激光仪 | 1（台） | 38 | 38 |  |  |  |
| 12 | 眼科YAG激光仪 | 1（台） | 36 | 36 |  |  |  |
| 13 | 眼底超广角相机（激光眼科诊断仪） | 1（台） | 95 | 95 |  |  |  |
| 14 | 眼底荧光造影系统（血流OCTA） | 1（台） | 80 | 80 |  |  |  |
| 15 | 非接触眼压计 | 2（台） | 18 | 18 |  |  |  |
| 16 | 蒸汽快速消毒锅 | 2（台） | 7 | 7 |  |  |  |

- 二、主要技术参数

### （一）超乳玻切一体机

一、主机系统

1.1屏幕彩色触摸屏，中文菜单；

1.2语音提示：全功能语音提示功能；

1.3硅油模块：具备自动注入及取出硅油功能；

1.4气液交换功能：具备气液交换功能，可实现脚踏一键切换；

1.5个性化设定手术步骤：每一步手术步骤进行个性化参数设定；

1.6智能泵：在手术中自由切换负压和液流控制。可同时进行前节和后节灌注，并分别控制灌注压力；

二、超声乳化系统

2.1谐振频率：≥40KHz；

2.2超声乳化模式：脉冲模式，连续模式，爆破模式；

▲2.3可用超乳手柄接口≥2个；

2.4液流系统：可实现负压和液流切换；

三、玻璃体切割系统

3.1最大切割速度≥18000次/min；

3.2具备原厂双气路玻切头，可控开合比，最大开合比≥93%；

3.3玻切头：满足20G、23G、25G、27G全部切口手术；

3.4玻切模式：单线性、3D式、比例式、前节玻切；

3.5自动惰性气体推注功能：最大气体压力≥10psig；

3.6 具备断电恢复功能：断电1分钟内接通电源可继续手术步骤；

3.7眼内灌注系统：具备双灌注腔，支持不中断手术操作情况下更换灌注液功能；后节灌注：0－18cc/min，前节灌注：0－55cc/min；一键加压，可加压后定时警报；

3.8具备原厂氙灯照明；

3.9电凝：比例式、固定式，功率1.5MHz（±10%）；

4.0回吐：比例式回吐（0－110mmHg）、连续回吐、微回吐（单次15μl）；

### （二）自动视野机

1、用于视野功能的检测与随访；

2、检测方式：全自动计算机控制；

3、具备阈值检查和筛选检查；

4、分析程序以31.5asb背景光亮度下的正常数据库为基础；

5、具有青光眼半视野分析程序；

6、可匹配正常值数据库；

7、采用触摸屏操作，具有中文操作界面；

8、视标尺寸：Goldmann III；

9、光标呈现方式：投射式，可测中心和周边视野；

10、视野检查距离≥30cm；

11、最大光强度≥10,000 ASB；

12、光刺激时间≥200ms；

13、最大颞侧测试范围≥90°；

14、阈值测试程序≥7种；

15、特殊测试程序≥7种；

16、具有自定义阈值检查程序，适合新交规的150度单眼视野检查；

17、具有DICOM接口，且免费开放；

18、固视目标：中心点；

19、固视监测：盲点法和红外眼位，实时凝视监测；

20、存储方式：USB；

21、硬盘：≥30G；

22、配置彩色打印机1台；

### （三）眼科手术显微镜

1.镜体

1.1.光学系统：具备复消色差光学系统；

1.2.变倍系统：电动连续变倍系统，带复消色差光学器件；

▲1.3 .主刀镜双目镜筒：电动倒像镜，≥110度倾斜角可调；

1.4.目镜：10ⅹ或12.5ⅹ；

1.5.目镜屈光补偿：≥ -8D到+5D；

1.6.物镜：≥200 mm；

1.7.调焦范围：≥50mm；

1.8 .具有智能景深增强功能；

1.9.助手镜系统：四光路0度助手镜，独立调焦变倍；

1.10.镜体倾斜：使用旋钮手动调节，倾斜角度≥-90°；

2.XY水平移动

2.1.平移范围：≥40mm×40mm；

2.2.复位功能：带有“一键复位”功能，X-Y水平移动系统自动复位至中心位置；

3.照明系统

3.1.照明方式：立体同轴照明系统；

3.2.光源：氙灯或LED冷光源照明；

4.滤光片：紫外线和红外线滤光片；

5.控制单元

5.1.控制面板：触摸屏显示面板；

5.2.≥9组个性化用户参数设置：可调节亮度、变倍速递、变焦速度、XY平移速度、故障诊断码等参数显示；

5.3. 无线脚踏可切换≥14功能，全封闭防水；

6.支架系统：电磁锁关节，称重≥15Kg。；

7后节手术观察系统

7.1.具有非接触广角系统；

7.2.观察镜范围：≥60D-128D；

▲7.3.调焦技术：电动调焦，可脚踏控制；

8.手术显微镜录像系统

▲8.1图像传感器：1/3型，3MOS（4k高清摄像机）；

8.2配置：≥512G硬盘，显示器≥24英寸、≥4k视网膜显示器、分辨率≥1920*1080；

### （四）裂隙灯

一、显微镜

1.显微镜类型：平行夹角式；

2.改变倍率形式：转鼓式变倍；

3.目镜：12.5X；

4.总倍率：6.4X、10X、16X、25.6X、40X；

5.屈光度调节：-7D~+7D；

6.瞳距调节范围：55mm-72mm；

二、裂隙照明

1.裂隙照明调节：≥5档调光；

2.裂隙宽度：0-14mm连续可调；

3.裂隙高度：1-14mm连续可调；

4.裂隙角度：0°-180°可旋转；

5.裂隙倾角：5° 、10°、15、°20°四档可调；

6.照明方式：上光源照明；

7.光斑直径：Φ0.2mm、Φ1mm、Φ2mm、Φ5mm、Φ10mm、Φ14mm；

8.滤色片：具有减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片；

9.固视灯：红色LED；

10.照明灯泡：12V50W/12V30W；

### （五）数码裂隙灯

一、显微镜

1.显微镜类型：平行夹角式；

2.改变倍率形式：转鼓式变倍；

3.目镜：12.5X；

4.总倍率：6.4X、10X、16X、25.6X、40X；

5.屈光度调节：-7D~+7D；

6.瞳距调节范围：55mm-72mm；

二、裂隙照明

1.裂隙照明调节：≥5档调光；

2.裂隙宽度：0-14mm连续可调；

3.裂隙高度：1-14mm连续可调；

4.裂隙角度：0°-180°可旋转；

5.裂隙倾角：5° 、10°、15°、20°四档可调；

6.照明方式：上光源照明；

7.光斑直径：Φ0.2mm、Φ1mm、Φ2mm、Φ5mm、Φ10mm、Φ14mm；

8.滤色片：具有减光片、隔热片、无赤片、钴蓝片；

9.固视灯：红色LED；

10.照明灯泡：12V50W/12V30W；

三、数码模块

1.专业CCD模块；

2.像素≥1920*1080；

四、软件功能

1.可实现录制视频以及打印功能；

2.快速查阅病人信息功能；

### （六）电脑验光仪

1、顶点距离：0mm、12.00mm、13.5mm、15.00mm；

2、球镜度：-30.00D~+25.00D(VD=12mm每步：0.12D,0.25D)；

3、柱镜度：0.00D~±12.00D(每步:0.12D,0.25D)；

4、轴位：0°~180°(每步1°)；

5、可测瞳孔直径：≥2.00mm；

6、角膜曲率半径：5.0mm~13.0mm(每步0.02mm)；

7、角膜屈光度：26D~67.5D(折射率:1.3375)；

8、角膜散光：0.00-15.00D(每步0.05,0.12,0.25D)；

9、角膜散光轴位：0~180(每步1°)；

10、显示器：≥10英寸彩色TFT液晶显示器；

11、操作模式：全自动/手动；

12、移动方式：全自动跟踪；

13、行程范围：左右±42mm、前后±18mm、上下±20mm；

14、配备检眼镜（屈光度补偿：-35D～+20D，≥24种屈光度）；

15、配备视力表；

### （七）眼科AB超

一：B超

1、探头频率：10MHZ全密封静音探头；

2、分辨率：轴向：≤0.5mm、纵向：≤0.5mm；

3、探测深度：0 mm-60 mm；

4、扫描方式：扇形扫描；

5、探头增益：35dB--100 dB；

6、扫描角度：≥53º；

7、图像灰级：≥256级；

8、伪彩模式：≥七种彩色；

9、测量类型：距离、角度、周长、面积；

10、病例报告：多种病例报告存储；

11、电影回放：≥100幅电影回放，多种影象输出；

12、具有玻璃体和视网膜增强功能及各部位的分段增益调节；

二：A超：

1、探头频率：10MHZ固体探头，内置发光管，带黄斑跟踪功能，有阈值设定线；

2、测量精度：≤0.05 mm；

3、眼睛模式：根据内置的晶体模式，手动或自动识别（有晶体眼、致密晶体眼、无晶体眼、PMMA、丙烯酸和硅胶、硅油填充眼）；

4、IOL公式：SRI-II、SRK-T、HOFFER-Q、HOLLADAY、BINKHORST-II、HAIGIS；

5、统计计算：平均值和标准差；

6、传导速度：根据不同部位选择不同声速，每只眼可存贮≥10次A超扫描结果且每组A超均有波形图谱；

7、影像工作站：内置影像工作站；

三：软件功能：

1.病历库：强大的病历库管理功能，可存储大量完整的病历资料，具有多种病历查询、统计、检索功能；

2.图象处理：图象可单幅、动态存储及回放，具有亮度、对比度调节，伽玛变换、彩色变换、色彩翻转、放大及全屏幕文字标注功能；

4.图像测量：可任意测量长度、面积、周长及角度；

5.打印报告：主述、临床检查、影像描述（评价）内容及病人资料可选择打印，可打印彩色图像；

6.检索功能：多种检索查找功能。

### （八）角膜内皮细胞计数仪

1、拍摄方式：非接触；

2、摄影裂隙宽度：0.25mm±0.025mm；

3、屏显摄影放大率：165X±10％；

4、角膜厚度测量精度：±0.025mm（>0.6mm），±0.01mm（≤0.6mm）；

5、拍摄位置：≥12个点；

6、分析参数：NUM(细胞数量）

CD(细胞密度）

AVG(细胞平均面积）

SD(细胞面积标准差）

CV(细胞面积变化系数）

MAX(最大细胞面积）

MIN(最小细胞面积）

6A(六边形细胞比例）；

7、直方图：Aera：Polymegathism（按照细胞面积分类）

Apex：Plemorphism（按照细胞形状分类）；

8、显示屏：≥10英寸彩色触摸液晶屏（1080P）；

9、内置式电脑软件处理器：内置式电脑主机一体化，内存DDR4：≥4G，硬盘：≥1T固态；

10、测量模式：自动测量，自动找眼，自动对准，自动拍摄，自动分析，一键式操作；

11、数据传输：支持DICOM 3.0及多种数据传输协议；

12、数据模式：≥4种显示模式，≥2种统计图表  ；

13、具有病历管理系统；

14、可打印报告；

### （九）光学生物测量仪

1、测量原理

▲1.1.扫频激光光源：中心波长1000-1100nm；

1.2.全角膜曲率测量：角膜映光点法或扫频OCT断层成像技术；

2、基本功能

2.1.参数测量、人工晶体度数计算、角膜地形图；

2.2.测量参数：眼轴长度、角膜厚度、前房深度、晶体厚度、角膜曲率、白-白（角膜直径）、瞳孔直径、角膜地形图；

2.3.采集图像：可呈现≥12方位角膜顶点至视网膜层的OCT全程图像；

2.4.OCT图像测量宽度：≥6mm；

▲2.5.固视确认功能：测量过程中可实时呈现黄斑区固视确认图像；

2.6.测量方式：非接触式；

2.7.左右眼识别方式：自动识别；

▲2.8.可测眼睛：正常眼、角膜术后、无晶体眼、人工晶体眼、有晶体人工晶体眼、硅油眼、水眼；

3、生物测量参数范围

3.1.眼轴长度测量范围：14-38mm；

3.2.角膜曲率测量范围：31D-67D；

3.3.前房深度测量范围：1-7mm；

3.4.晶体厚度测量范围：0.5-6mm；

3.5.中央角膜厚度测量范围：0.2-1.0mm；

3.6.白-白角膜直径测量范围：7-16mm；

3.7.瞳孔直径测量范围：2-14mm；；

4、生物测量参数精度

4.1.眼轴长度显示精度：≤0.01mm； ；

4.2.角膜曲率显示精度：≤0.01D；

4.3.前房深度显示精度：≤0.01mm；

4.4.角膜直径显示精度：≤0.01mm；

4.5.晶体厚度显示精度：≤0.01mm；

4.6.中央角膜厚度显示精度：≤1μm；

4.7.瞳孔直径显示精度：≤0.01mm；

5、人工晶体计算公式

5.1.常规人工晶体计算公式：SRKⅡ，SRK T，Hoffer Q，Holladay ，Haigis等公式；

6、数据传输及软件升级

6.1.可传输至USB存储媒介、可传输至网络连接或者网络连接打印机；

6.2.中文操作界面，负责软件功能终身升级；

### （十）视觉电生理仪

1.产品型式：一体机；

2.病人监视：红外监视摄像；

3.颌托：具有软件控制的电动颌托；

4.输入阻抗：≥1000 MΩ；

5.共模抑制比：≥110dB；

6.输入短信噪声：≤ 4uVpp；

7.滤波器：实时数字滤波器，各通道可独立设置带通、高通、低通、带阻等滤波器；

8.A/D位数：≥24 bit；

9.刺激光源：提供白、红、绿、蓝、黄独立光源，并可任意组合；

10.标准闪光强度：具有在≤ 4ms的闪光时间内提供超过30cd·s/m2的白色宽带刺激光功能；

11.闪光强度可调范围：0-100 cd·s/m2；

12.刺激模式：闪光、双闪、频闪、给撤，给光时长可任意设定；

13.背景光源调节范围：0-500 cd/m2；

14.刺激频率范围：0.01-200Hz；

15.固视EOG：3个固视/EOG指示灯，64级亮度独立可调；

16.亮度：0-250 cd/m2；

17.对比度：≥98%；

18.刺激图形：具有横盘格/横条栅/竖条栅/矩形翻转及给撤等，视角无级可调；

19.嵌入式计算机；

### （十一）眼科激光仪

▲1. 激光波长：577nm；

2. 激光器类型：光泵浦半导体激光器；

3. 激光输出功率：50mW-2000mW；

4.光束模式：多模；

5. 激光脉冲模式：连续波模式、微脉冲模式；

6. 连续脉冲持续时间：10 ms – 3000 ms或60s单脉冲；

7. 连续脉冲间隔时间：5ms – 3000 ms ；

8. 微脉冲子脉冲持续时间：0.05ms-1ms；

9. 微脉冲子脉冲间隔时间：1ms-10ms；

10.微脉冲占空比：预设5%、10%和15%，和连续可调的占空比从1%-50%；

11. 光斑大小：50μm-500μm连续可调；

12. 瞄准光波长：635nm；

13. 瞄准光功率：≤1.0mW；

14. 语音提示：中文语音播报；

15. 操作界面：中文；

16. 适配器光纤保护：使用铠装光纤；

17. 具有内部功率实时监测功能；

18. 触摸屏：≥7寸高清触控屏；

19. 冷却方式：风扇制冷及半导体制冷；

### （十二）眼科YAG激光仪

1.	工作激光

1.1	激光波长：≥1064 nm；

1.2	激光模式：多模；

1.3	激光脉冲输出的时间特性

1.3.1	激光脉冲输出方式：单脉冲、双脉冲和3脉冲；

1.3.2	激光脉冲宽度：≥4.5ns；

1.3.3	激光脉冲序列脉冲间隔时间：双脉冲持续时间≤45μs，三脉冲持续时间≤65μs。

1.3.4	激光脉冲序列的最大可发射重复频率：≥2.5Hz。

1.4	激光输出能量（眼球前）：

1.4.1	单脉冲最大输出能量：≥11mJ；

1.4.2	双脉冲最大输出能量：≥19 mJ；

1.4.3	3脉冲最大输出能量：≥28 mJ；

1.4.4	输出能量调节：100%～6% ≥7档可调。

1.5	激光输出能量复现性：RP ≤±20 % 。

1.6	激光光束汇聚角：≥18°。

1.7	焦平面光斑直径：≥30μm。

2.	瞄准激光

2.1	瞄准激光波长：630 nm～655 nm；

2.2	瞄准激光的输出功率：≤0.4 mW。

### （十三）眼底超广角相机（激光眼科诊断仪）

1适用范围：用于眼底视网膜及视网膜周边部摄影检查，支持疾病检测、诊断和分层分析，显示和存储眼底影像，主要用于眼底视网膜荧光血管造影，脉络膜血管成像，视网膜血管造影。

2成像技术原理：共焦激光眼底成像技术，≥3个激光枪和波长。

2.1蓝激光波长≥488nm；

2.2绿激光波长≥520nm；

2.3红激光或红外激光峰值波长：665nm（±10%）或785nm（±10%）；

2.4成像模式：共焦激光彩照、外眼成像、立体成像；

2.5自发荧光成像模式：蓝光、绿光；

2.6眼底造影：可视网膜造影实时录像，造影图像采集速度≥16帧/秒；

2.７广角动态监视范围：≥165°超广角近红外实时监视、观察并记录视网膜及玻璃体动态影像功能；

2.８视场角镜头最小角度≤30°；

2.９ 视场角镜头最大角度≥110°；

2.10单次眼底彩照具备单次拍照≥3种大小成像范围。

2.11单次采集眼底造影图像最小范围≤45°（非数码变焦后放大后的范围）；

2.12单次眼底造影图像范围最大范围≥110°；

2.13彩色眼底图像要求（非数码变焦）：单次采集最小图像≤45°，单次采集最大角度≥165°；

▲2.14眼底荧光造影模式：荧光造影图像自由切换角度范围45°~ 165°（非数码变焦）。

2.15后期可升级同步造影功能：视网膜造影（FFA ）与ICG可以同步造影并于OCT联机；

2.16动态造影功能：可实现大小不同眼底范围实时观察与动态记录视网膜血管灌注功能，并可以录像≥30s。；

2.17分辨率：≤6μm；

2.18拍摄瞳孔：最小可达2.1mm；

▲2.19负向屈光范围补偿-35D至0D；

2.20正向屈光范围补偿0D到+50D；

2.21拍摄方式：双眼全自动拍摄、电动手柄控制、鼠标控制、脚踏手动可随意切换；

2.22对焦方式：自动对焦、手动对焦；

2.23采集速度≤0.2秒，实时预览≥16帧/秒；

2.24视网膜立体成像（3D）可自动生成3D视网膜演示及查看功能；

2.25后期可升级与扫频SS OCT组成同步影像平台，实现多模态眼底影像系统或与其他品牌扫频OCT组成多模态眼底影像平台；

2.26工作距离20-40mm（从患者眼睛至镜头）；

### （十四）眼底荧光造影系统（血流OCTA）

1.	▲OCT扫描光源：扫频激光光源；

2.	扫描速度：≥100000次A-Scan/秒；

3.	扫频激光器中心波长：≥1060nm；

4.	最小瞳孔直径：≤2mm ；

5.	眼底扫描深度：≥6mm；

6.	前节扫描深度：≥6mm；

7.	眼底扫描长度：≥14mm；

8.	前节扫描长度：≥14mm；

9.	轴向分辨率（光学）≤3.8μm；

10.	横向分辨率（光学）≤10μm；

11.	扫描方式：单线、十字、辐射、网格、栅格、ONH、GMA、黄斑容积、3D黄斑、3D视盘、黄斑OCTA、视盘OCTA，前节单线、前节辐射、高清辐射等；

12.	实时眼球追踪：≥60Hz；

13.	屈光补偿范围：-20D～+15D；

▲14.前节测量：需更换外接前节适配器或前节镜头；

15.	眼底图成像方式：共聚焦激光眼底成像；

16.	眼底图成像范围视场角：≥40º×40º；

▲17.眼底成像波长（不计算允差）：≥850nm；

18.	视网膜成像功能：单线扫描≥14mm，同时显示玻璃体、视网膜与脉络膜结构；

19.	前节成像功能：单次扫描≥14mm，单次成像含角膜、前房、双侧房角、部分巩膜、晶体、前部玻璃体等；

20.	晶体形态成像与测量：晶体拱高、晶体矢高、晶体前表半径、晶体倾斜角度等；

21.	OCTA成像功能：单次成像范围≥14mm×14mm；

22.	单次OCTA最高分辨率：≥1024×1024；

23.	血流成像拼图范围：≥28mm×24mm；

24.	视网膜厚度地形图：可以手动测量指定区域视网膜厚度，也可自定义任意两层厚度进行自动分析。生成厚度地形图及偏差图，可在眼底图叠加热力图；

25.	视网膜三维图像分析模式：支持三维重建技术，支持基于三位模式的分层、自定义分区浏览模式；

26.	青光眼分析软件：内置正常人RNFL及神经节细胞复合体厚度数据库；

27.	视盘结构分析：自动识别视杯视盘位置与视盘边缘，测量垂直方向，水平方向、面积杯盘比，盘沿面积、视杯体积。支持6mm范围厚度图并对神经纤维层厚度分析等；

28.	神经节细胞复合体分析：支持黄斑区神经节细胞厚度分析；

29.	青光眼综合分析：生成视盘结构分析与视盘OCTA量化分析的功能组合报告；

30.	眼前节分析软件：自动或手动测量ICL拱高，前房深度、前房体积、房角隐窝距离、巩膜突距离。3D重建房角状态，自动测量房角角度，巩膜突角度、房角开放面积、小梁网虹膜间面积。半自动角膜瓣厚度及位置测量；

31.	血流量化分析软件：支持玻璃体、视网膜与脉络膜分层，支持格栅分区、ETDRS等多种分区，默认自动7层分层，可根据需求手动调节任意层次；

32.	去伪影技术：默认3D全层去伪影；

33.	血流量化参数：支持自定义边界与环形边界血流面积测量。支持任意扫描尺寸的血流密度测量，自动识别FAZ，自动测量面积、周长、近圆比例、环周密度；

34.	脉络膜分析软件：自动或手动测量脉络膜厚度，支持任意扫描尺寸的脉络膜中大血管层血流量化，支持2D 血流密度量化；支持3D、CVV、CVI、CSV、CSI脉络膜中大血流自动识别及量化分析；

35.	血管线密度：支持各种尺寸范围的ETDRS和网格的血管线密度量化；

36.	中文操作系统，电脑和OCT 主机分体化设计；

### （十五）非接触眼压计

1.测量范围：0～30mmHg（0～40hPa）0～60mmHg（0～80hPa）；

2.测量偏差：≤±1mmHg（±1.33hPa）；

3.最高喷气压强：≤82.5mmHg（110hPa）   ；

4.调节范围：测试头左右位移调节范围≥80mm

测试头前后位移调节范围≥40mm

测试头上下位移调节范围≥30mm

颌托支架移动调节范围≥40mm；

5.操作要求：非接触式测量眼压、全自动对焦测量、全触摸屏操作；

6.测量模式：一键式全自动，在全自动模式下，点击启动会依次对左右眼进行自动找眼并对焦打眼；在半自动模式下，手动对焦后，点击启动会进行对焦喷气；可设置自动测量次数：一次/三次；

7.安全限位：可以设置电机向前移动的最远距离；

8.显示方式：≥10英寸彩色显示屏；

9.报告打印：机器内置热敏打印机可打印热敏报告；连接外置打印机可打印标准报告；

10.传输：可选择Socket或HTTP传输协议；

### （十六）蒸汽快速消毒锅

1.主体容积：≥5升；

2.主体材质：SUS304不锈钢材质；

3.设计压力：≥0.28Mpa；

4.设计温度：≥140℃；

5.灭菌盒材质：304不锈钢材质；

6.安全联锁：灭菌盒位置检测装置，灭菌盒抽出程序自动停止；

7.密封方式：自胀式门胶圈，采用透明医用硅橡胶模压而成；

8.控制阀：SMC自动控制电磁阀；

9.注水泵：1个具有自吸功能的电磁泵；

10.空气泵：1个空气泵；

11.压力传感器：独立安装；

12.蒸汽产生方式：内置即时蒸发器，无需外接蒸汽源；

13.储水装置：内置单水箱，具有低水位检测装置，防止蒸发器干烧，一次加水可运行多次程序，水箱容积≥5.0L；

14.安全阀：内置后藏式安全阀；

15.操作方式：触摸屏操作；

16.控制方式：采用模块化设计的专用灭菌器控制器；

17水质检测功能：检测灭菌使用水质是否满足标准要求，当水质不符合要求时显示屏进行提示；

18.界面显示：≥4.3寸触摸液晶显示屏，显示温度、压力、报警信息、支持多语言切换；支持数据U盘输出；

19.流程控制：置换、正压脉动、升温、灭菌、排汽、干燥全过程自动控制；

20.周期计数器：可显示设备运行的周期次数；

21.灭菌周期：整个灭菌过程≤15min；

22.记录方式：标配内置微型热敏打印机，缺纸可自动存储≥4个灭菌流程数据，补充打印纸后自动打印；

23.记录内容：程序信息、程序运行阶段、程序运行转折点，各阶段温度、压力、时间等；

24.权限管理：多级权限管理；

25.自校准功能：具备后台自校准系统，可实现压力、温度等系统参数的校准；

26.具备安全保护超温自动保护装置；

27.超压双重保护：超过设定压力自动报警功能；超过安全阀开启压力，安全阀开启泄压；

28.具备过流保护装置；

- 合同包2（热灌注治疗机）

- 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购数量（套） | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热灌注治疗机 | 1（台） | 40 | 40 | 合同签订后30日 | ≥36个月 |  |

- 二、主要技术参数

1、加热系统：

1.1 采用大容量水箱实现水浴非接触式加热。

1.2 采用相互隔离的双循环，通过大面积热交换器对灌注液加热。

1.3 升温过程平稳，迅速，安全，全程无辐射，或其他有害物质释放。

2、 控温系统：

2.1 腹腔控温范围：40～45 ℃；胸腔控温范围：40～50℃。

2.2 温度采集通道数≥6通道；数据采集更新时间≤1s。

2.3 报警延时：≤2s。

2.4 温度显示分辨率0.01℃，测温精度±0.1 ℃，控温精度±0.3 ℃。

2.5 测温探头采用Pt100传感元件；传感器插头采用插拔自锁连接器，整个探头可长期重复使用。

2.6设备通过无级调速加热装置控制加热水箱水温度。

3、驱动循环系统：

3.1采用非接触式3轴滚压式蠕动泵驱动灌注液，转子采用不锈钢；磁力泵驱动水箱水循环，热交换器进行导热形成相互隔离的双循环系统。

3.2灌注流量50～600 ml/min可调，流量控制精度≤±5%。

4、控制系统：

采用专用治疗控制软件，实现治疗参数设置、智能温度控制、治疗曲线显示、治疗数据存储、报警及报告打印功能。

5、人机交互

5.1采用≥17寸彩色可触控显示屏，支持手写。

5.2配置的轨迹球用于移动设定。

6、管道系统：

6.1具备专用一次性无菌治疗管道。

6.2其他功能：治疗管道具有双重超微过滤功能，过滤精度≤40微米，须可防止脱落癌细胞和凝血块回流；同时采用短路设计，必要时可开放短路端口，防止灌注管道阻塞。

7、保护功能：

7.1具备安全保护功能，含超温、缺水、故障等报警和紧急保护功能。

7.2具备多路温度传感器，可实现多点控温，能实时监测治疗温度与患者主要部位温度。

- 合同包3（体外冲击波治疗仪）

- 一、采购清单

| 序号 | 采购内容 | 采购数量（套） | 采购预算（万元） | 最高限价（万元） | 交货期 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体外冲击波治疗仪 | 1（台） | 33 | 33 | 合同签订后30日 | ≥36个月 |  |

- 二、主要技术参数

一、技术要求：

▲1、工作原理：气压弹道式（非电磁式）,冲击撞块在弹道内回弹采用瞬间负压吸引技术。

2、主机、手柄、治疗冲击头为同一品牌。

3、治疗手柄配置：配置恒定能量治疗手柄。

4、设备配≥1把手柄，≥4个不同治疗头（准直型、发散型需）。

5、治疗手柄具备减震缓冲设计。

6、系统自带计数器，记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。

▲7、空压机自带过滤功能，压缩气体干净无污染，动力强，静音设计。

8、工作气压：1.0～7 Bar可调，步进0.1Bar。

9、配套专用静音万向轮推车和理线杆。

10、最大穿透深度：≥12mm。

11、工作频率：1～35Hz 可调（步进0.5～1Hz）。

12、子弹体使用寿命：≥2,000,000次。

13、治疗头使用寿命：≥2,000,000次。

14、设备具有用户管理功能，能够快速录入患者的基本信息及记录治疗数据。

15、内置治疗处方，可满足不同的临床需求。

16、设备使用年限≥8年。

第六章  投标文件格式

## 一、资格证明文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（资格证明文件）

合同包  ：

投 标 人：

时    间：

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

### 第二部分  资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；（格式见附件6-9）

（9）如该采购项目专门面向中小企业，供应商的资格证明文件中应提供中小企业声明函。

要求：1. 以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

2. 联合体投标应提供联合体各方满足以上要求的证明文件。

3.《资格证明文件》需与《商务及技术文件》分开装订。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  经审计的财务报告

投标人提供投标文件截止之日前两年内任意一个年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（并附开户许可证或基本户信息）

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中任何1个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近6个月中至少1个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

注：按采购清单顺序提供设备医疗器械注册证（非医疗器械管理的写文字说明）、产品授权书（如有）；

## 二、商务及技术文件

正本/副本

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

（商务及技术文件）

合同包  ：

投 标 人：

时    间：

### 目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

7、符合评分标准要求的商务文件

8、投标人须知第10条要求的所有技术文件

9、投标方案或技术方案

10、业绩一览表

11、投标人须知前附表要求的其他文件

12、投标保证金支付凭证或担保函

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方（项目名称、采购项目编号）项目的招标文件，签字代表（姓名、职务）经正式授权并代表投标人（  名称  ）提交下述文件正本   份、副本   份及电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（¥：   元），其中联合协议或分包意向协议（如有）约定由小型和微型企业制造产品的价格为人民币（大写）　　  元（¥：   元），占投标总价的   %。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如有），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向本项目采购代理机构一次性支付招标代理服务费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（盖公章）：__________________________

地址：__________________________________________

开户银行：______________________________________

账号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

| 标段（若有） | 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：此表中，每标段的投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

（投标文件格式五）

### 商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | 投标保证金 |  |  |  |
|  | 投标文件数量 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式六）

### 中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

（投标文件格式七）

### 投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

（投标文件格式八）

### 残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 符合评分标准要求的商务文件

### 投标人须知第10条要求的所有技术文件

### 投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

### 投标人须知前附表要求的其他文件

### 投标保证金支付凭证或担保函（复印件）