1包：口腔科医用设备

数量：一批

1	牙综合治疗机	1	台（套）

2	根管预备机	1	台（套）

3	根管测量机	1	台（套）

4	超声洁牙机	2	台（套）

5	牙周刮治机	1	台（套）

6	齿科电焊机	1	台（套）

7	CBCT机	   1	台（套）

牙科综合治疗机

一 、产品工作条件：

1、额定电压：频率：220V，50Hz。

2、气源气压：0.6Mpa-0.8Mpa。

3、水源水压：0.2Mpa-0.4Mpa。

4、环境温度：5℃～40℃。

5、大气压力：700hPa～1060hPa。

6、内置式地箱，下挂式器械盘。

二 、产品功能参数：

★1、同牙椅高速手机 2 支：快换接头式，具有水路“防回吸”功能。四孔喷雾，可进行 135℃高温高压蒸汽灭菌。

★2、同牙椅气动低速手机 1 套：含马达、直、弯机，转速≥20000 转/分钟，可进行 135℃高温和真空灭菌消毒。

3、三用枪 2 支：可喷水、气、雾，枪头可进行 135℃高温和真空灭菌消毒。

4、医生操作台：

4.1、医生位控制面板设有全电脑感应触摸式控制键，包括：设置键、复位键、水杯加热键、口腔灯键、漱口水键、冲盂水键、痰位键、牙椅升、降、俯、仰键、医生选择键、椅位记忆 1、椅位记忆 2、椅位记忆 3、锁屏键、急救位键、管路消毒键。

4.2、内置数字化≥3.2 寸液晶显示器，可同步显示设备工作状态、故障代码提示、水温、冲盂水、漱口水、加热指示、锁屏状态显示、联 动功能显示、消毒状态显示。

4.3、具备痰位冲盂联动、灯椅联动、漱口冲盂联动设置。

4.4、具备开机自检功能：在设备开机上电 30 秒内，长按复位键可进入设备 自检程序。自检项目包括口腔灯、牙椅升降俯仰、冲盂、漱口功能，自检过程全 程自动运行，无需人工干预。显示屏上可及时显示运行状况。

4.5、具备一键锁屏功能和一键急救功能。

5、助手操作台：

5.1、二关节旋转式助手架。

5.2、助手位设有感应触摸按键：具有口腔灯、漱口水、冲盂水、观片灯、痰位键、闹铃键、复位键以及牙科椅升、降、俯、仰、等相关功能。

5.3、助手单元有≥ 4 个器械挂架：三用枪、强吸、弱吸、光固化（预留）。内置有≥3.5 寸安全低压观片灯，采用背光源设计。

6、感应式 LED 口腔灯：

6.1、口腔灯采用无级调光，操作模式：自动感应和手动感应，口腔灯把手可拆卸高温消毒。

6.2、口腔灯控制键位于灯的底部、医生控制台、助手控制台、脚控开关四个位置。

6.3、口腔灯电压：AC12V-24V；功率：10W；照度：7000lux—32000lux。

7、痰盂：一体式陶瓷漱口盆，可向患者位旋转≥90 度。

8、器械盘：

8.1、超大器械盘采用气压锁定装置，尺寸：≥456mm（长）X≥ 324mm（宽），可承载 ≥1.5 千克，配有透明整体防污罩。

8.2、设有总气开关，可轻松控制治疗机水、气、电。独立防脱式五联枪架，预留洁牙机升级位，枪架可向内、外各旋转≦ 45°。

9、主箱体：采用注塑工艺，主箱体可向外旋转 ≥70°。

10、强、弱吸吸唾系统：外置式强、弱吸插拔装置，配有强、弱吸清洗过滤网。

11、净化水系统：采用手动泻压与增压，可灵活选择自来水或纯净水，加注口外置于主箱体上部。

12、冲盂漱口定量给水自动控制系统：进口品牌电磁阀控制冲盂、漱口水，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统，具有漱口水温精准显示。

13、牙科（患者）椅：

13.1、进口直流电机驱动。

13.2、靠背背板为优质钢材，整体注塑框架工艺制成，靠背背板与牙椅框架整体连接。采用搭扣形式连接的靠背和座垫。

13.3、患者椅具有角度传感器，记忆永存，断电不丢失，双扶手设计，外扶手可向下旋转，

13.4、患者椅采用变频防抖技术，牙椅运行平稳。座椅和靠背联动设计，靠背运动 0°— 70°。

13.5、牙椅具有水平运动补偿结构，最低椅位：≤380mm，最高椅位：≥680mm。

13.6、多关节折叠式头枕，可多角度调整并固定头枕，且可拉伸和锁定，伸 缩范围达 ≥150mm。牙科椅承载能力≥150Kg，牙椅皮垫采用进口优质皮革面料一次压注成型。

14、脚开关：

14.1、可控制患者椅位运动；可控制高速手机、低速手机、洁牙机等动态器 械。

14.2、可控制高速手机单喷气/无水操作。

14.3、可控制高速手机吹屑气操作。

14.4、可控制手术灯开启及关闭。

15、全面安全保障控制：

15.1、牙椅具有安全保护功能，牙椅在下降过程中遇障碍座椅会停止运动，并小幅上升，具有防挤脚功能。

15.2、牙椅具有即停功能：无论牙椅进行任何运动，只要按上主控面板上任意一个椅位键，牙椅运动停止。

15.3、当手机工作时，牙科椅被自动锁定。

15.4、设置负载短路及过载保护，保证了设备电气的使用安全。

16、全自动管路消毒：

全自动管路消毒系统：一键式全自动手机管理消毒系统。自动消毒，无需值守，消毒范围包含医生位手机、三用枪、洁牙机等所有器械。做好准备工作后一 键启动，轻松实现整个消毒过程。

17、 医生座椅 1 套：座椅高度可调节，最低椅位 ≤425mm，行程 ≥120mm，座垫

可在水平面内 360°灵活旋转；座垫旋转靠背旋转采用不同轴，其独特的偏心结

构使得医生乘座转动靠背时有收腰的感觉。

配置清单：

(一)、医生位：

1、同牙椅品牌高速手机 2 支。

2、同牙椅品牌低速手机（含直机、弯机、马达）1 套。

3、三用喷枪 1 支。

4、预留升级位 1 个。

5、医生位多功能程序控制盘 1 个。

(二)、助手位：

1、三用喷枪 1 支。

2、强力吸唾 1 支。

3、弱力吸唾 1 支。

4、安全低压观片灯 1 套。

5、预留升级位 	1 个。

6、助手位多功能程序控制盘 1 个。

(三)、其它配置：

1、感应式 LED 口腔灯 1 套。

2、一体式无缝陶瓷漱口盆 1 套。

3、注塑式主箱体 1 套。

4、超大器械盘 1 套。

5、多功能脚控开关 1 套。

6、手机净水系统 1 套。

7、冲盂漱口定量给水自动控制系统 1 套。

8、全电动牙科椅 1 套。

9、医生座椅 1 套。

根管长度测定仪

一、主机部分

彩色TFT屏幕≧3.5英寸，图像清晰，彩色指示针清晰揭示挫针在根管中的位置；

1.2新一代多频测量技术，正弦波测试原理，干扰更少，准确度更高；

1.3 唇钧、锉夹、探针棒均可高温高压消毒，避免交叉感染；

1.4 可通过菜单键设置根尖止点，根据操作习惯及临床要求设定，及时提醒；

1.5 触摸按键，告别藏污纳垢；

1.6 根测灵敏度可调，适合不同反应人群；

1.7 具有自动关机时间设置、自动返回主页面设置、中英文语言设置、音量设置等功能；

1.8 主题背景可调；

1.9 屏幕亮度可调，不同视觉感受、更省电；

1.10 多种参考点音效可选；

1.11 具有根测演示功能；

二、主要技术参数

2.1电池类型：锂电池，电池容量≧3.7V/800mAh 锂电池；

2.2电源适配器：输入：AC 100-240 V，50/60Hz  输出：DC 5V/1A，5W；

2.3功率：0.35A

2.4保护程度：IPX0

2.5电气安全等级：第二级

2.6显示：彩色TFT屏幕≧3.5英寸

2.7声响提示：根管针在距离根尖小于2mm时

三、配置清单

主机	       1台

底座	       1个

探针棒      	1根

锉夹	       2个

唇挂钩      	2个

测量线	       1根

电源适配器	   1个

测试器	       1个

口腔根管预备设备

一、主机部分

1.1内置10个以上可供医生自行设置的程序，包括单独的根测模式。

1.2在0.5 – 5.0Ncm范围内可设置有10个以上微调扭矩值。

1.3动态扭矩实时监控，TFT操作屏幕上能够实时显示工作时的扭矩值大小。

1.4遇阻回旋功能，防止断针。当工作时扭力达到预设的扭力值，马达自动反，当工作扭力降到预设扭力值70%以下继续正转工作。

1.5转速可以调节区间50 rpm—1500rpm，参数适配市面上所有锉系统。

1.6工作模式包含：连续旋转模式（正转、反转），往复旋转模式，自适应扭矩模式。

1.7高级功能：本机版本、自动关机时间、自动返回时间、音量设置、背光度、左右手设置、根测灵敏度、语言设置、启动模式、自动校准、恢复出厂设置。

1.8自动校准功能，可以校准弯机头的转速扭矩参数。

1.9适用于往复旋转和360度旋转的镍钛根管预备器械系统，内置250/30 : 210/30 : 150/30 : 30/150多组往复旋转角度数据，并且参数可调整。

1.10可重新设定设备出厂时内部存储的数据，记忆模式保存调整后的数据。

1.11内置充电电池，锂电池≧1700mAh，DC3.7V。额定频率50/60Hz，功率0.35A。充电4小时、可连续稳定工作4小时以上，待机时间1个月以上。

1.12无线根管马达，按键启动关闭，操作简便。

★1.13一体化高精度1:1弯机头，机头可360°旋转

1.14一体化弯机头消毒灭菌简便，机头注油保养。

★1.15整机2年质保（包括主机及弯机头）

1.16环境条件：5℃~40℃，相对湿度≤80%，大气压力：70kPa～106kPa。

1.17手柄内置根测功能，根测模式下可独立作为根测仪使用。

1.18所有模式下可通过连接测量线实现边测边扩功能，工作时实时反馈锉针距离根尖的位置。

1.19连接根测模式下，自动开启、停止功能，即进入根管口导通开始工作退出根管口停止工作。

1.20到达根尖位置自动停止/反转/减速，双重保护防止超扩、断针及行成台阶，且动作止点距离根尖的长度可自行设置。

配置清单

主机        1个

弯机头        1个

充电底座        1个

电源适配器        1个

注油嘴        1个

保修卡        1份

唇挂钩       2个

锉夹        2个

测量线        1个

机头套        1个

测试器        1个

牙周刮治器功能要求

备注说明：（1*4）

1、    适用于前牙龈下与双尖牙龈下

2、    适用于双尖牙龈下与磨牙颊舌侧龈下

3、    适用于后牙近中龈下

4、    适用于后牙远中龈下

超声洁牙机

一 主要技术参数

1 电源输入：～220V 50Hz 输入功率：38VA

2 主机输入：～24V 50Hz 1.3A

3 输出的尖端主振动偏移：1μm～100μm

4 输出的尖端振动频率：28kHz±3kHz

5 输出的半偏移力：0.1N～2N

6 尖端输出功率：3W～20W

7 主机保险：T1.6AL 250V

8 电源适配器保险：T0.5AL 250V

二 工作条件

1 环境温度：+5℃～+40℃

2 相对湿度：30% ～ 75%

3 大气压力：70kPa～106kPa

4 进水口水温：≤ +25℃

齿科电焊机

一、主要特点

1. 采用微处理机控制系统，质量可靠且控制精度高。

2. 采用数码管显示工作状态及其功率参数，通过薄膜按键调整参

数，方便简洁。

3.安全性能好，具有过热保护、欠压与过压显示以及操作不当时的显

示和报警等多种功 能。其工作输出电压小于 5 伏，属于安全电压。

4.具备焊接参数记忆功能，开机自动设置处于上次关机时的参数，

便于在同一工况下，参数可免于调整。

5	焊接电极有多种组合可选，适合不同焊件。（见附图）

6. 具备点焊、钎焊、回火等多种功能。

二、主要技术参数

电源：AC220V±5%, 50±1Hz

功率：0.4KVA

安全类型：I 类 BF 型

电源低压报警：显示“LLLL”并鸣叫

电源高压报警：显示“HHHH”并鸣叫

误操作报警：工作状态与设定模式不吻合时（或点焊时工件厚度太厚），显示“LLHH”并鸣叫 变压器超温保护：85℃  1~30 能量调节：点焊能量调节

钎焊能量调节 	1~9

回火能量调节 	1~9

工件尺寸：φ0.2~1.8mm 不锈钢丝

熔断器:φ5×20mm 20A

工作环境：温度 5~40℃ 相对湿度≤80%RH

储存环境：温度-10~55℃相对湿度≤80%RH

牙科 CBCT 机

一、设备名称

口腔颌面锥形束计算机体层摄影设备（一套）

二、设备用途

本项目所采购的设备用于口腔颌面部 CT 断层扫描、口腔颌面部曲 面断层扫描以及头颅侧位扫描的临床应用和临床研究

三、主要技术规格

1、 扫描架系统

（1）CT 平板探测器类型：CsI+IGZO TFT；

（2）探测器有效成像区域：15.3cm×15.3cm；

（3）探测器像素大小：100um；

（4）探测器输出数据灰阶：16bit；

（5）数据传输速度：1.0GB/s；

（6）最小重建体素：70um。

2、 侧位支架系统

（1）头侧探测器类型：CsI+CMOS；

（2）最小探测器像素大小：100um；

（3）探测器输出数据灰阶：16bit；

（4）数据传输速度：1.0GB/s；

3、 X 射线源组件

（1）类型：高频脉冲高压 X 射线发生器；

（2）球管最大电流：10mA；

（3）球管最大电压：90kV；

（4）球管焦点：0.5mm。

4、 扫描参数和图像质量

（1）CT 扫描最大视野：18cm×10cm（一次成像非拼接）；

（2）CT 扫描采集视野范围：4cm×4cm～18cm×10cm，无级可调；

（3）CT 空间分辨率：2.0lp/mm；

（4）CT 图像信噪比：9.0；

（5）全景空间分辨率：2.0lp/mm；

（6）头颅侧位空间分辨率：2.0lp/mm；

（7）全景最短扫描时间：14s；

（8）头颅侧位最短扫描时间：4.2s；

（9）CT 最短扫描时间：8s。

5、 计算机

（1）CPU：i5六核；

（2）内存：16GB，DDR4 内存；

（3）显卡：独立显卡，显存 6GB；

（4）硬盘容量：2TB，系统盘采用 256G 固态硬盘；

（5）显示器：23.8″液晶，分辨率为 1920×1080；

（6）CT 图像重建时间：60 秒；

（7）图像重建技术：三维锥形束 FDK 算法。

6、 临床应用软件：

（1）远程 PACS 服务器连接、局域网络共享；

（2）智能牙弓线绘制；

（3）神经管着色显示；

（4）骨密度测量分析；

（5）种植体数据库；

（6）以修复为导向的模拟种植，可模拟放置牙冠；

（7）多全景模式，可查看 MPR 全景、VR 全景和 MIP 全景；

（8）具备正畸软件，自动描点功能，辅助正畸治疗；

（9）气道分析功能,可进行 3D 视角观察气道内部。

质保时间为 36 个月。

- 02包：排烟系统

排烟系统

数量：一批（20套）

- 1.万向吸气臂：

- 1.1特点：能360°旋转、任意调节方向，能任意一个位置悬停，可根据临时需求来调节灵活度，无任何死角，可伸展，收折，定位精准，易拆卸、重组及清洗。

- 1.2材质：圆管采用铝合金材质，表面经过抛光，打磨、喷砂、氧化处理，表面光滑，无毛刺，旋转折叠管径为≥75毫米。

1.3关节：采用聚丙烯加纤化学产白色高密度材质制作，带旋转阻尼控制功能，关节在固定锁止后不会变形下垂等，调节灵活。

- 1.4附件：关节连接杆：采用304不锈钢材质。关节松紧旋钮：采用高密度聚丙稀材质制作，外嵌钢制轴承，旋钮为圆形齿轮型状≥Φ54mm，旋钮表面具有模具成型旋转箭头标识。关节密封圈：采用高密度聚丙稀材质制作，高硬度、高耐磨、耐腐蚀、不易老化。

- 1.5风阀：开闭灵活，无卡阻现象，具有开、关标识。

- 1.6方管：采用铝合金材质，管径壁厚≥1.5mm，经过模具加工而成。底板为铝合金材质。方管与底板为满焊固定，非螺丝固定。方管与底板表面均为医疗白色喷塑涂装处理。

2.吸气罩：

2.1材质：采用PC透明罩

2.2规格：≥420*800mm（耐高温120°）。

2.3特点：能360°旋转，可根据需求更换不同规格吸气罩。

2.4特点：长时间使用变色，可用清水或洗涤剂擦洗后继续使用。

3.初效过滤器：

3.1材质：外壳采用不锈钢材质制作，过滤网采用不锈钢+铝合金双重金属经过磨具冲压成型。过滤器整体均为金属材质，具有耐火、耐高温特点。

3.2规格：≥Φ120mm，外形圆正，网孔均匀，密度整体一致，无外观变形现象。

3.3特点：可阻挡0.5-1mm艾烟颗粒物，避免长时间使用堵塞关节、管道、风机。

3.4特点：采用底部和四周进气方式，进风表面积大，风量均匀，吸气效率高。

3.5特点：重复清洗使用，过滤网也可单独取出清洗或更换其它种类过滤滤材。

4.固定支架：

4.1材质：碳钢材质，表面经过防锈处理。

4.2规格：根据安装环境定做，经过钣金加工焊接而成。

5.定制管道：

5.1规格：UPVC定制管道，管道内部光滑、风阻小、摩擦系数底，油烟不易结污构，密闭性达到98%。

5.2管道具有优良的隔声性能，能减少由气体流动引起的振动和噪声。

5.3管道材料弹性优良使得管材和管件截面可随着冻胀的液体一起膨胀而不会胀裂。

6.控制箱：

6.1规格：定制型电气箱

6.2材质：碳钢表面喷塑处理

6.3附件：内置安装隔板、接线端子、线槽、短路过载保护装置。

6.4变频控制器：可根据使用需求调整风机风量达到最佳效率及节能的目的。

7.排烟风机：

7.1离心风机系列产品。

7.2材质：风机机壳、入口钟、叶轮均为钢质。

7.3功率：≥2.2kw     / ≥1.5Kw

7.4风量: ≥2100m3/h  / ≥1200m3/h

7.5风压：≥1000Pa    / ≥1000Pa

7.6频率：50Hz

7.7电压：380V

7.8特点：风机具有恒风恒压、强度高、耐高温、噪音低、运转平稳等特点。

8.风机减震器

8.1材质：优质弹簧制作

8.2款式：弹簧减震器

9.软连接：

9.1规格：定制软连接管。

9.2材质：高密度耐高温帆布制作。

10.烟雾净化器：

10.1净化技术：采用二段式电子结构，等离子静电分解吸附技术。

10.2外壳材质：净化器外壳采用不锈钢板制作。

10.3净化效率：净化效率≥95%

10.4处理风量：≥2500m3/h /≥1250m3/h

10.5设备功率：≥300W     /≥150W

10.6模块材质：采用不锈钢和铝合金结合材质。

10.6净化电源：采用恒压数字电源，根据实际工作状况自动调节电压使油烟更容易被电离、吸附。自带过载、过压、短路、开路保护、模拟电流表显示功能。

- 11.净化器变径：

- 11.1规格：配套净化器钣金加工成型。

11.2材质：采用不锈钢板制作。

12.防雨帽：

12.1规格：配套风机定制。

13防雨箱：

13.1规格：配套风机定制。

配置清单：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 万向吸气臂 | 20 | 套 |  |
| 2 | 吸气罩 | 20 | 套 |  |
| 3 | 初效过滤器 | 20 | 套 |  |
| 4 | 固定支架 | 20 | 套 |  |
| 5 | 定制管道 | 20 | 套 | 包含主管及弯头、变径、直接等 |
| 6 | 控制箱 | 4 | 套 |  |
| 7 | 排烟风机 | 4 | 台 | 3台≥2.2KW、1台≥1.5KW |
| 8 | 风机减震器 | 4 | 套 |  |
| 9 | 软连接 | 4 | 套 |  |
| 10 | 烟雾净化器 | 4 | 台 | 2台≥2500m3/h、2台≥1250m3/h |
| 11 | 净化器变径 | 4 | 套 |  |
| 12 | 防雨帽 | 4 | 套 |  |
| 13 | 防雨箱 | 4 | 套 |  |

03包：二氧化碳点阵激光、红蓝黄光治疗仪

数量：一批

二氧化碳点阵激光	1	台（套）

红蓝黄光治疗仪	1	台（套）

红蓝黄光治疗仪

1、光源：原装优质LED长寿命窄波光源，最高可达50000小时；

2、光源类型：点阵光源，采用抛物面及非球面结合的配光技术；

3、★辐照面积：≥500mm×300mm；

4、★峰值波长:633±10nm；417±20nm；

5、★最大有效辐照度：红光：110mW/cm2；蓝光：170mW/cm2；

6、光源模组结构：由≥5扇独立可折叠光源组成，每扇可180°～90°内自由调节；

- 7、光源独立控制：光源模块可同时照射也可单页照射，可适应不同辐照面积；

8、照射方式：连续、调制任意可选；

9、调制宽度：0.1s～2s可调；

10、调制间隔：0.1s～2s可调，步长0.1s。

11、★辐照时间：1～90min59s连续可调，步长：1min、5min、10min可选；

- 12、光源辐照度大小可在10%～100%调节，步进1%、5%、10%可选；

13、推荐辐照距离：10cm～25cm之间。

14、伸缩臂装置：三关节旋转臂可180°水平旋转；升降高度调节范围：≥300mm。

- 15、光源模组噪音：采用超静音风扇；在正常工作状态下，产生的噪声≤60dB。

16、功率密度自校准系统：根据光源衰减期曲线，具有闭合自校准算法。

17、冷却系统：外循环风冷；

18、控制系统：

1）≥8英寸高清触摸屏，智能控制系统；可存储≥5个常用最佳治疗参数;

- 可控制单波或双波同时照射，在触摸屏上可自由选择，无需更换光源模组；

- 具有驱动异常检测、光源异常检测功能；

- 系统具有每个波长单独出光时间累计功能。

- 19、保护装置：配有安规漏电隔离变压器装置，超温自动断电保护装置。

- 20、使用年限：≥10年

21、配套附件：

主机一台

点阵光源模组＋万向悬臂（三节）1组

电源钥匙2把

防护眼镜1副

防护眼罩1副

二氧化碳激光治疗机

- 激光器类型：封离式直流激励二氧化碳激光器；

- 激光波长：≥10600nm；

- 最小脉冲宽度：≤0.1ms;

- 传输方式：≥7关节平衡锤式导光臂，配光学图形扫描器，垂直向下的出光方式；

- 输出模式：连续、单脉冲、重复脉冲、调制脉冲、点阵扫描

- 连续、单脉冲、重复脉冲输出功率：≥（0.3W～25W）范围可调；

- 调制脉冲输出功率：：≥（0.3～15W）范围可调；

- ★点阵扫描输出能量：≥160mJ；

- ★扫描图形：≥9种至少包含：正方形、三角形、圆形、空心圆形、弓形、弧形(图形大小、间距、扫描程度可调、覆盖率微调)。

- ★扫描方式：离散、有序、隔点加重及重复次数可选。

- 手具焦距：F=100mm，F=50mm，配有多种点阵扫描及超脉冲治疗、切割通用手具；

- 切割手具无需拆卸可实5mm以内全剥脱功能；

- 图形尺寸：≥20mm*20mm；

- ★扫描间距：0～3.0mm可调；

- 瞄准光系统：≥650nm波长红色半导体指示光，亮度强弱多档可调。

- 冷却方式：封闭式内循环水冷却，外循环强风冷却。

- 控制系统：≥8英寸彩色触摸屏（中英文界面），软件具有参数修正功能及升级接口、设备存储记忆、故障信息显示、声音提示、密码设置、扫描电机位置微调和记忆、大光斑、磨削等多种功能。具有静音可选模式。

- 开机自检：具有激光功率电流监测功能。

- 安全保护功能：激光器具有光闸保护功能。

- 使用年限：≥10年

- 输入电源：AC220V/50Hz，500VA。

22、配置清单：

- （1）主机1台；

- （2）脚踏开关1套；

- （3）七关节导光臂1套；

- （4）手具4个/套，共2套；

- （5）F100手具镜座1套；

- （6）F50手具镜座1套；

- （7）激光防护眼镜1副；

- （8）激光防护眼罩1副；

- （9）整机防尘罩1套。