| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、产品用途：用于头颅、颈椎、四肢、胸部、腹部等站立位、卧位和水平侧位的数字X线摄影系统。 |
| 2 |  | ▲二、整体要求 高压发生器、平板探测器、图像采集工作站需为同一品牌 |
| 3 |  | 高压发生器： 3.1最大输出功率≥50kW 3.2最大管电流≥630mA ▲3.3逆变频率≥450KHz |
| 4 |  | X射线管：4.1焦点尺寸：小焦点≤0.6 mm,大焦点≥1.2 mm 4.2阳极热容量≥230 kHU |
| 5 |  | 数字平板探测器：5.1有效成像区域≥42cm×42 cm 5.2像素尺寸≤139μm 5.3空间分辨率≥3.6Lp/mm |
| 6 |  | X射线管支撑装置：6.1落地式机架，非U臂或UC臂。 ▲6.2机头绕水平轴旋转范围≥±180° 6.3立柱旋转范围≥±180°； 6.4机头沿立柱升降运动行程（电动）≥1250 mm 6.5球管侧具备触摸屏，屏幕尺寸≥9.7英寸：6.5.1触摸屏可显示机头离地面高度、机头与立式摄影架距离和机头旋转角度； 6.5.2触摸显示屏上进行机头与立式摄影架探测器盒具有一键跟踪功能；6.5.3具备高压同步功能，可调节相应曝光参数；6.5.4显示患者的详细登记信息；6.5.5操控触摸屏界面旋转可自动调整方向。 |
| 7 |  | 摄影床：7.1床面尺寸≥2200×800 mm, 床面高度≤650mm。 7.2床面横向移动范围≥250mm，床面纵向移动范围≥900mm 7.3床下平板探测器运动行程≥520mm 7.4床下平板探测器可在线充电 |
| 8 |  | 立式摄影架：▲8.1摄影架内探测器中心离地距离：≤350 mm，探测器运动行程：≥1400 mm。 8.2摄影架内平板探测器可在线充电 8.3机头和摄影架内探测器具备自动跟踪功能 |
| 9 |  | 图像采集工作站及处理系统：9.1硬件配置：处理器：Intel Core i5及以上，内存≥4GB，硬盘≥500GB。9.2显示器尺寸≥21英寸 9.3支持图像拼接功能；9.4具备图像采集功能：具备摄影参数选择，3D人体部位选择，患者体型选择，检查项目选择等功能。9.5具备图像处理功能：具备窗宽、窗位调整，图像缩放、放大、旋转，图像标注，图像裁剪等功能。 9.6可进行尘肺矽肺筛查（提供软件著作权证书）。 9.7符合DICOM3.0标准：支持多项DICOM服务类别，如存储、传输、接收、查询、打印。 9.8支持远程医学影像诊断（提供软件著作权证书）。▲9.9具备组织均衡功能（提供软件著作权证书）。 |
| 10 |  | 相机参数: 10.1 打印分辨率≥320dpi 10.2胶片可散片装入 10.3可打印五胶片规格：14x17”，14″×14″，11″×14″，10″×12″，8″×10″ 10.4≥2个供片盒 10.5每个供片能盒兼容5种不同规格的胶片 10.6打印速度≥140张/小时（8x10） 10.7首张出片时间≤80s 10.8灰阶≥14bit 10.9符合DICOM3.0 |
| 11 |  | 配置清单: 1.高压发生器：1台； 2.X射线管：1件； 3.限束器：1件； 4.摄影床：1件； 5.立式摄影架：1件； 6.平板探测器：1块； 7.滤线栅：1块； 8.图像处理系统：1套； 9.图像采集工作站：1台。 10.医用图像打印机：1台 |
| 12 |  | 医用防护单开门：1.手动防护单开铅门；2.防护当量，≥3mmpb 铅当量 |
| 13 |  | 医用防护电动平移门：1.自动防护铅门 2.防护当量，≥3mmpb 铅当量 3.设置防夹装置，设置地槽射线防护装置 |
| 14 |  | 电动装置：移门电机、感应光幕接口、警示标、工作指示灯（警示灯）、门机灯连 锁、五金等设计及相关规范要求中的所有费用 |
| 15 |  | 预控评：办理放射诊疗许可证 |
| 16 |  | 环评：办理辐射安全许可证 |
| 17 |  | 整体要求：设备安装前需负责机房的设计和防护配套，确保机房能满足GBZ130-2020国家标准和设备的安装要求。需完成预控评验收、放射诊疗资质、辐射安全资质办理等其他全部前期准备工作,包括环境、配套设施、各项审批手续等，达到设备进场后能够直接运行使用的条件。 |