第六章 采购项目商务和技术要求

采购需求

1. 总体说明
1.1 本章所提出的技术要求是对本次招标货物及伴随服务的基本要求，并未涉及所有技术细节，也未充分引述有关标准、规范的全部条款。投标人应保证其提供的货物及伴随服务除了满足本技术要求外，还应符合中国国家、行业、地方或设备制造商所在国的有关强制性标准、规范。当上述标准、规范的有关规定之间存在差异时，应以要求高的为准。
1.2 本章中提及的工艺、材料、设备的标准及品牌或型号（如有）仅起说明作用，并没有强制性。投标人在投标中可以用替代工艺、材料、设备的标准及品牌或型号，但这种替代须实质上满足、等同或优于本章技术要求，同时须提供相关证明材料，否则可能被评标委员会认定为负偏离。

1.3 除非有特别说明，本章中所列的具体参数或参数范围，均理解为采购人可接受的最低要求。

1.4 根据《关于规范政府采购进口产品有关工作的通知》及政府采购管理部门的相关规定，下列采购需求中标注进口产品的货物均已履行相关论证手续，经核准采购进口产品，但不限制满足招标文件要求的国内产品参与竞争。未标注进口产品的货物均为拒绝采购进口产品。进口产品的认定按照财政部文件《关于政府采购进口产品管理有关问题的通知》（财办库〔2008〕248号）规定，整机设备内元器件不做限制。
1.5 采购需求如包含属于《节能产品政府采购品目清单》中政府强制采购的节能产品，则投标人所投产品须具有市场监管总局公布的《参与实施政府采购节能产品认证机构目录》中的认证机构出具的、处于有效期内的节能（节水）产品认证证书。

2. 采购内容及范围
2.1 采购内容
	包号
	序号
	采购设备名称
	单位
	数量
	所属行业
	是否接受进口
	备注

	01
	1
	12导联同步心电图机（单机版）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	2
	便携式超声仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	3
	经颅多普勒超声仪（TCD）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	4
	脑电图检测仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	5
	肌电图检测仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	6
	转运呼吸机
	台
	1
	工业
	否
	

	
	7
	可视喉镜
	台
	1
	工业
	否
	

	
	8
	远程胎心监护系统
	台
	1
	工业
	否
	

	
	9
	空氧混合仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	10
	宫腔镜
	台
	1
	工业
	否
	

	
	11
	转运暖箱
	台
	1
	工业
	否
	

	
	12
	肺功能检测仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	13
	▲关节镜
	台
	1
	工业
	接受进口
	

	
	14
	三维C型臂机
	台
	1
	工业
	否
	

	
	15
	加压冷热敷治疗仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	16
	痔疮射频治疗仪(高频手术设备)
	台
	1
	工业
	否
	

	
	17
	能量平台系统（超声高频集成手术设备）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	18
	膀胱镜
	台
	1
	工业
	接受进口
	

	
	19
	口腔CBCT
	台
	1
	工业
	否
	

	
	20
	口腔种植系统
	台
	1
	工业
	否
	

	
	21
	根管治疗系统
	台
	6
	工业
	否
	

	
	22
	牙科综合治疗机
	台
	1
	工业
	否
	

	
	23
	牙科电动抽吸机（强弱吸一体）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	24
	牙周治疗仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	25
	组织脱水机
	台
	1
	工业
	否
	

	
	26
	染色封片一机体
	台
	1
	工业
	否
	

	
	27
	石腊切片机
	台
	1
	工业
	否
	

	
	28
	全自动细菌鉴定及药敏分析系统
	台
	1
	工业
	否
	

	
	29
	全自动血培养系统
	台
	1
	工业
	否
	

	
	30
	脉动真空灭菌器
	台
	1
	工业
	否
	

	
	31
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	台
	1
	工业
	否
	

	
	32
	心理测评软件（含心理治疗沙盘）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	33
	12导联同步心电图机（网络版）
	台
	1
	工业
	否
	

	
	34
	除颤仪
	台
	1
	工业
	否
	

	
	35
	胰岛素泵
	台
	1
	工业
	否
	


2.2 采购范围

包括所有货物的供货、包装运输（包括卸车及就位至采购人指定的安装地点）、安装、调试、技术服务、培训、售后服务等所有内容。
3. 商务要求

除非有特别说明，本条为实质性要求。

	交付（实施）的时间（期限）
	合同生效后60日历天内完成供货安装调试。

是否接受负偏离：☑不接受

            □接受：

允许偏离的幅度：/

	交付（实施）的地点（范围）
	陕西省延安市安塞区，采购人指定地点

	付款方式
	（1）合同签订后30日内支付30%预付款，待设备到货安装调试验收合格后支付至合同价的100%。
是否接受负偏离：☑不接受

                □接受：

允许偏离的幅度：/

	质量保证期
	质量保证期：自验收合格之日起2年。

是否接受负偏离：☑不接受

            □接受：

允许偏离的幅度：/

	其他条款
	（1）售后服务：对售后服务需求提供2小时响应，24小时内到达现场实施维修。

（2）需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。涉及接口开发的所有费用包括在投标报价中。

（3）所有设备出厂日期须在合同签订时间前6个月之内的全新产品。

（4）涉及升级的软件，投标人提供设备使用周期内升级服务，费用包括在投标报价中。



4. 技术要求
4.1标识符号

	标识类型
	标识符号
	标识符号含义

	核心产品
	▲
	标的属于核心产品

	实质性参数
	★
	负偏离或未响应视为实质性不响应招标文件要求

	重要参数
	●
	评分项

	一般参数
	无标识
	(评分项

	
	
	(...

	注：

对于标注“●”号项技术性能参数的响应情况，以招标文件明确要求的材料为准，若招标文件未明确要求则以所投产品制造商公开发布的资料或产品技术白皮书或产品彩页或检测机构出具的检测报告或功能界面截图或官网功能截图或评标委员会认可的其他证明材料为准。若所投产品制造商公开发布的资料与检测机构出具的检测报告不一致，以检测机构出具的检测报告为准。投标人对证明材料中的关键参数进行标注并标注页码。对于标注“★”、号项技术性能参数的响应情况以技术要求偏离表响应为准。

2）所有技术参数及要求采购人验收时将逐条核对，如发现与实际情况不符、虚假响应等，采购人有权终止合同并报相关监管部门，由此产生的责任与后果均由中标人承担。

3）标识条款中如包含多条子项技术参数或要求，则需满足或优于该标识条款内所有子项技术参数或要求方为响应。

4）如某个参数母序号标注“★”、“●”，其所有子序号参数均须满足，则视为满足。


4.2技术要求表

	序号
	设备名称
	参数

	1
	12导联同步心电图机（单机版）
	1.导联：12导联同步采集、显示、打印。
2.噪声电平：≤15μVp-p。
3.频率特性：0.05Hz-150Hz（-3db）。
4.时间常数：≥5S。
5.耐极化电压：±650mV。
6.共模拟制比：≥105dB。
7.增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

8.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。
9.≥5.5英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。
10.交直流两用,内置锂电池,能连续工作≥2小时。
11.可存储回放≥300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。
12.具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。
13.具有隐藏式提手。


	2
	便携式超声仪
	1设备用途：
1.1主要用于麻醉科、疼痛科、介入科、内科等。
1.2投标方所投机型若有新技术推出，将为设备升级。
2主要技术规格及参数要求：
2.1高档彩色多普勒超声诊断仪包括：
2.1.1彩色监视器：≥17英寸高分辨率彩色LED显示器。
2.1.2触摸屏：≥17英寸电容式触摸屏，支持单点、多点、滑动、缩放操作。
2.1.3内置探头接口≥2个,标配探头≥2个。
2.1.4电池续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥300分钟。
2.1.5一体化台车，带储物盒功能，储物盒支持前置和后置放置。
2.1.6台车支持电动升降，行程≥25cm。
2.1.7台车上自带专业的消毒用杯套。
2.1.8智能穿刺增强技术，平面内的穿刺针增强角度自适应调整，无需手动选择角度。
●2.1.9自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。
2.1.10极简模式: 主机上可全屏显示图像而无任何其他按键界面，也可点击仅把常用几个按键调出。
●2.1.11专科麻醉应用软件包：必须包含臂丛、坐骨神经、腰椎，TAP这几种常用预设模式。
2.1.12麻醉专用教学软件，包含3D解剖示意图、包含探头位置示意图，包含穿刺引导超声图，同时支持和实时超声图像对比使用。
2.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）。
2.3一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理部件。
2.4图像管理与记录装置：硬盘≥200G。
2.5云端互联功能。
2.5.1 支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储、导出、分析、测量、编辑等功能。
2.5.2 超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。
2.5.3 支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、冻结、存图等
2.6探头规格：
2.6.1频率：探头频率范围1.0-15.0MHz。
2.6.2支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内。
2.6.3探头上自带按键，可远程操控主机，能定义常规的操作包括增益、深度、冻结解冻等。
2.7二维图像主要参数：
2.7.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）。
凸阵探头频率1.0-5.0MHz。
线阵探头频率4.0-15.0MHz。
2.7.2电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。
2.7.3预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件。


	
	
	

	3
	经颅多普勒超声仪（TCD）
	一、适用于颅内、颈部、锁骨下等血管常规检查，出诊、术中和重症监护,微栓子监测、发泡试验等。
二、主机配置
（一）硬件要求：
1、计算机主机一套，独立TCD硬件，支持外接显示器。
2、2MHz手持探头≥1个、2MHz监护探头≥1个、4MHz手持探头≥1个，监护头架1个。
3、具备1~2M（1.6M/2M）、4/8M探头接口。
●4、FFT采样率：包含但不限于64、128、256、512、1024、2048点。
5、高通滤波：包含50、75、100、150、200、400Hz等多档可调，同时具有自动滤波功能。

6、配备物理键盘，并具有自定义键支持不同检查模式下实现不同功能。
（二）软件要求：
1、通道深度检测：双侧血流速度量程、深度、取样容积均可单独调节；支持同步显示频谱窗信号，并可以任意选择频谱放大并保存。
2、测量速度：探头校正角度为0、探测深度50mm的情况下测量速度≥5m/s。
3、检测参数：Vs、Vd、Vm、PI、RI、S/D、HR、SBI、HITS、TI、STI、DFI、DVm指数、LI指数。
4、LP标识法：标识当前信号噪声处理状态。
5、动态M模：可以实现记录、回放、测量，并可二次编辑。
6、快照功能：对于异常的数据方便记录，可显示栓子声谱图，并且可以手动添加栓子事件，频谱图像可以同时进行双向参数计算、显示。
7、辅助诊断系统一键报告功能，快速完成报诊断报告。
8、可方便从病人文档中选取图谱，不需要格式转换。
9、具备DCIOM3.0国际标准网络接口，可连接医院网络。
10、微栓子监测系统：
具备栓子图、声谱图、统计直方图等。
可进行栓子时间差测量，并可手动添加栓子事件。
自动识别栓子和伪差，自动计数。
●11、发泡试验：
自动区分左右侧栓子来源、强度，自动计时、自动计数、自动去除伪差，自动标记发泡第一个栓子信号出现时间；智能发泡结果分级。
★三、配置要求
1、配备移动式专用台车1台。
2、配备彩色打印机1台。


	
	
	

	4
	脑电图检测仪
	一、功能及技术要求：
1.功能要求：适合神经科及ICU临床脑电监测，软件具有常规、动态脑电监测记录、视频同步监测、脑电地形图、儿童及新生儿AEEG等分析功能，具备双显功能，分析和采集互不影响。2 硬件要求：
2.1 ≥32通道放大器（另带参考电极）；病人事件信号输入支持血氧夹信号采集扩展；4导DC输入。
2.2 血氧夹同步检测血氧饱和度SpO2、脉率PR。
2.3 高清视频音频组件可通过软件控制摄像头360°旋转，信噪比、360°全向拾音。
2.4 具有闪光刺激器（含滤光片插槽），提供不同颜色、图案的特异性的光刺激；通过软件设置闪光刺激条件包含但不限于刺激模式、刺激频率、刺激时间、间隔时间等。
●2.5 采样率：100-9500Hz。
2.6 采样分辨率(A/D 转换)：≥ 24bit。
2.7 耐极化电压：±600mV，灵敏度变化≤±5%。
2.8 放大器输入阻抗: ≥100MΩ。
●2.9 共模抑制比：≥120dB。

2.10 噪声电平：≤1.5μV p-p。
2.11 带宽： 0.08Hz–300Hz。
2.12 具有阻抗检测功能。
3 软件要求：
3.1 具有过度换气诱发试验语音提示功能。
3.2 时间常数：0.01s-0.1s 偏差不超过±40%；＞0.1s 偏差不超过±20%。

3.3 幅频特性：1Hz-120Hz，偏差不超过﹢5%-﹣30%。
3.4 功率谱频谱：偏差≤±10%。
3.5 功率谱幅度：偏差≤±10%。
3.6 灵敏度：关闭，(1-200)μV/mm。
3.7 时间常数RC（低切滤波）：(0.001-2)s。
3.8 高切滤波器：(15-300)Hz。
3.9 交流滤波器（陷波滤波器)：50Hz或60Hz。
3.10 波形扫描速度： 4 秒-5分/页或自定义 。

3.11 波形回放：支持翻页、1/10翻页、自动翻页、自动播放，支持指定时间或事件跳转。
3.12 导联：≤64导联显示，支持导联显示、关闭和冻结、添加注释。
3.13 头型导联显示： 预设5套组合，可自定义≥10套组合。
3.14 校准电压： (2-1000)μV。
3.15 校准信号：0.25 Hz方波或10 Hz正弦波，具有自动/手动校准模式。
3.16 具备波形测量功能。
3.17 事件标记：支持事件名称自定义编辑功能，支持事件跳转。
3.18 具备定量脑电图分析功能。
3.19 脑电地形图显示：支持多种地形图显示方式，包含频率地形图与电位地形图等，且支持动态播放。
3.20 具有实时回放功能。
3.21 具有EDF格式数据保存功能。
3.22 具有断电自动保存功能。
★4 配置要求：
4.1 主机及软件1套（主机内存≥2TB）。

4.2 放大器（32导）1套。

4.3 软件安装光盘1套。

4.4 电极2套（盘状电极和柱状电极各1套）。

4.5 分线板1套。

4.6 闪光刺激灯1套。

4.7 打标器1套。

4.8 脑地形图软件1套。

4.9 接地线1套。

4.10 高清视频组件1套。

4.11 隔离变压器1套。

4.12 医用电源1套。

4.13 打印机1台。

4.14 台车1套。


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	5
	肌电图检测仪
	一.主机系统配置
1.电脑：品牌电脑整机，不接受工业工控主机或双主机结构的组装电脑。
2.显示器：≥21英寸液晶。
3.台车，显示器高度可调节。
二.放大器：
1.通道数： ≥4通道，可升级8通道，放大盒为直流供电。
2.A/D转换率：≥24Bit。
3.扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差≤±10%。
4.显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制。
5.幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%。
6.●高切滤波：20Hz、30Hz、50Hz、100Hz、200Hz、300Hz、500Hz、1000Hz、2000Hz、3000Hz分档控制。
7.低切滤波：1Hz、10Hz、100Hz、200Hz、500Hz分档控制。
8.共模抑制比：≥120dB。 
9.噪声电压：≤0.4μVrms（20Hz，2KHz）。
10.输入阻抗（COM）：≥3000MΩ。
11.耐极化电压：加±300mV的直流极化电压。
三.电流刺激器参数：
1.电流脉冲输出强度：1mA，10mA，20mA，30mA，40mA，50mA，60mA，70mA，80mA，90mA，100mA。
2.脉冲输出频率：0.1Hz～50Hz。
3.脉冲宽度：50μs、100μs、200μs、300μs、500μs、1000μs。
4.刺激方向：正向、负向。
四.音视频刺激器参数：
1.最大短音声强：≥130dB。
2.最大纯音声强：≥120dB。
3.最大白噪声声强：≥100 dB。
4.刺激频率：0.1Hz～100Hz。
5.纯音声音频率：300Hz~7KHz。
6.声音刺激参数刺激类型：短音、纯音、白噪声。
7.纯音刺激方式：左耳、右耳、双耳。
8.短音刺激相位：向上波、向下波、上下波。
9.靶信号概率：5%～100%。
10.棋盘格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的棋盘格图像；刺激视野包括：全视野、半视野、1/4视野；图案包括：棋盘格、横条格、竖条格；图案大小有4×3、8×6、16×12、32×24、64×48五种可选。
11.横条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的横条格图像，条数可设置为：3/6/12/24/48。
12.竖条格图像：显示器可以显示全屏黑白翻转的竖条格图像，显示数目分别为：4/8/16/32/64。
13.刺激频率：0.1Hz-1Hz。
14.闪光刺激频率：0.1Hz-50Hz。
15.刺激方式：左眼刺激、右眼刺激、双眼同时刺激、左右眼交替刺激。
五.产品要求：
1.报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板。
2.神经电图：运动传导速度、多节段传导、感觉传导速度、重复电刺激、F波反应、H反射、瞬目反射、皮肤交感反应。
3.肌电图：扫描肌电图、运动单位自动分析、干扰相（重收缩）自动分析。
●4.诱发电位：
1) 听觉诱发电位：脑干听觉诱发电位（BAEP）、中潜伏期诱发（MAEP）、长潜伏期诱发（LAEP）。              
2) 视觉诱发电位： 模式翻转视觉诱发电位（PRVEP）、闪光视觉诱发电位（FVEP）。
3) 体感诱发功能：上肢体感（USEP）、下肢体感（LSEP）、三叉神经体感（TSEP）、脊髓体感（SCEP）。              
4) 事件相关电位:声、光、电刺激。
5）PDN/PTN、BCR诱发电位（专用软件）。                    
5.SEMG具有表面肌电图信号采集、存储和回放功能；具有峰峰值柱状图和频谱图时时显示；可出标准报告，统计表面肌电均值和积分面积；可出频率/疲劳度报告，统计过零率、平均波幅、平均频率和中值频率。


	
	
	

	6
	转运呼吸机
	一、功能要求
1.1适用于为成人、儿童提供正压通气辅助及呼吸支持。
●1.2可支持双管路通气。

1.3电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。
1.4具有一体化电容触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。
1.5呼吸机整机重量≤6.5kg。
1.6内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，配备双电池，工作时长≥600分钟。
1.7具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。
1.8内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃）。
二、通气模式和功能
2.1标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气和压力支持通气模式）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、双水平气道正压通气（DuoVent）、心肺复苏模式（CPRV）。
2.2具有：自适应通气模式（如ASV/AMV）、成比例通气模式（如PAV/PPS）、气道压力释放通气（APRV）以及容量支持通气（VS）模式。
●2.3标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、DuoVent 、PSV-S/T或NIV-ST。
2.4可选高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度，支持同品牌高流量氧疗鼻氧管。
2.5具有插管补偿功能，选择不同孔径的气管插管，呼吸机可以自动调节送气压力，使插管末端的压力与呼吸机压力设置值保持一致。
2.6标配低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。
2.7可升级一体式同步雾化功能。
2.8具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数。
2.9具有肺复张工具。
2.10具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。
2.11具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。
2.12配备SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波。可实时监测ROX指数及趋势回顾，可选OSI、RSS、SpO2/FiO2等评估参数，动态关注氧疗效果。

2.13配备主流/旁流CO2监测，提供衍生监测值，提供相关监测波形及环图。
2.14可选肺泡通气量计算工具。
2.15可选能量代谢计算工具。
2.16可选牵张指数Stress Index、肺过度膨胀系数C20/C等高级肺保护通气监测功能。
三、设置参数
3.1 潮气量：20ml-4000ml。
3.2 呼吸频率：1-100次/min。
3.3吸气时间：0.10 s～12.0 s。
3.4 呼末正压：0-50cmH2O。
3.5 压力支持：0-65cmH2O。
3.6 吸气压力：1-65 cmH2O。
3.7 呼气触发灵敏度：自动，1-85%。
3.8 分钟通气量：25-350%。
3.9 触发灵敏度：流速触发：OFF 0.5L/min～20 L/min压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O。
3.10氧浓度：21-100% 。

四、监测参数
4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。
4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。
4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。
4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。
4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。
4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。
4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。
五、其他功能
5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。
5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。
5.3能够和同一品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统。


	
	
	

	
	
	

	7
	可视喉镜
	一、适用范围：引导气管插管，也可用于急诊口腔内诊察、治疗等。
二、技术要求
1.摄像头处厚度（含镜片）具有小号、中号、大号三种规格。
2.弯曲角度（压舌片角度）小号：33°、中号：42°、大号：44°。
3.摄像头到镜尖垂直距离(mm)小号≤30mm、中号≤35mm、大号≤40mm。
4.镜片可插入镜片长度 小号=88mm、中号=108mm、大号=123mm。
5.分辨率≥7.8 Lp/mm。
6.显示屏≥3英寸TFT，屏幕操作触摸式，显示器上线转动角度110°（±10%），显示器左右转动角度270°(±10%)。
7.观察视角60º±15%。
8.景深5-100mm。
9.光照度≥150Lux。
10.存储空间≥32G，无线传输WiFi传输。
12.充电器输出5V，1.2A。
13.充电时间≤3小时。
15.待机时间≥3.5h。
16.多媒体照片格式 JPG 录像文件格式 AVI。


	8
	远程胎心监护系统
	
一、系统集成与安全
支持云服务器部署方案。
二、平台功能模块
1.1.档案管理
1.1.1.孕妇档案
1）查看或新增、维护孕妇信息。
2）包括孕妇个人信息、档案信息、配偶信息、高危评级。
1.1.2.新生儿档案
查看或新增、维护新生儿信息，包括基本信息和高危因素。
1.2.商城管理
1.2.1.订单信息：1.新增订单、处理订单流程；2.包括待付款、待发货、待收货、使用中、已结束、退款审核、已逾期、已取消状态。
1.2.2.订单退款
对用户生成的退款订单进行审核，包括验收、运营审核、财务审核、出纳审核。
1.2.3.设备信息
1.对系统中的所有设备进行管理，可根据医院、商品、设备编号查询；2.可查看、修改设备信息，包括在库、待入库、已出租、已退还、报损保修、已出售状态。
1.2.4.设备库存
显示每种设备在各医院的各状态设备量。
1.2.5.医院套餐
商品套包中包含多个商品，可在该模块管理套包信息，编辑其中商品。
1.2.6.购物车：显示已加入购物车的商品信息，可根据用户名称、购物车编号、手机号查询。
1.3.健康管理
1.3.1.胎心监护：1）胎心监护包括医院检测和居家胎监，可连接胎心监护设备进行测量、上传数据；2）胎监记录可查看历史监测报告，包括待申请/待解读、需复测、需就医、正常状态。
1.3.2.实时监护：查看孕妇时间监护数据，并进行及时处理。
1.3.3.胎心工单
1.管理胎心监护工单，支持根据医院、孕妇姓名、状态、创建时间查询；2.胎心工单包括就医、复测、提醒三个状态；3.对工单支持呼叫、查看跟进记录、结单操作。
1.3.4.跟进记录：
查看工单跟进记录，可根据医院、呼叫人、被呼叫人、呼叫分类、目的、原因、结果、时间查询。
1.4.支付方式
1.4.1.支付宝：可连接医院支付宝账号进行线上支付。
1.4.2.微信：可连接医院微信账号进行线上支付。
1.4.3.线下支付：支持线下付款。
1.5医护小程序端
1.5.胎心解读
1.5.1.报告解读
1.5.1.1.待解读：查看孕妇上传的监测报告，并对其进行解读，解读后返回结果至孕妇APP。

1.5.1.2.已完成：查看已解读的胎心监护报告。

1.5.1.3.已失效：查看已失效的胎心监护报告。
三、技术参数
1.监护参数：胎心率（FHR），宫缩压力（TOCO），胎动（FM）。

2.胎心：多晶片1MHz宽波束脉冲多普勒防水探头，超声工作频率：1MHz ；超声波束声强：Iob≤1mW/cm2；胎心率范围：50~240bpm  分辨率: 1bpm。
3.宫缩压力：无凸点探头设计， 0-100相对单位，分辨率：1。
4.胎动：支持手动/自动模式。
5.新式探头防水设计: IPX8防水等级。
●6.支持多胎胎心监护功能。
7.无线探头工作距离≥20m（明视）。
8.无线探头内置锂电池，采用座式充电器，充电时间≤5小时，使用时间≥8小时，电池寿命循环充放电次数≥500次。
9.无线探头彩屏显示，可显示探头类型、电池电量、信号质量。

10.无线工作频段：2.4GHz 无线WIFI频段；蓝牙探头，可通过蓝牙传输数据。

11.远程胎心仪探头2套，提供所需要的硬件设备及设备配套的软件、数据判读服务(数据图形的分析)等。


	
	
	

	
	
	

	9
	空氧混合仪
	一、空氧混合仪
1、设备用途：
应用于新生儿氧疗、空氧急救复苏、HHFNC通气及持续正压CPAP通气中。
2、设备技术参数：
 2.1新生儿氧气浓度调节仪：
2.1.1内置氧气浓度监测功能，清晰直观的液晶显示屏，实时在线电子显示输出的空氧浓度，氧气浓度监测范围为：0～99.9％。
2.1.2氧气流量调节范围为：0～18L/min,连续可调，允差：±0.5L/min或±8％，两者取较大值。
2.1.3空气流量调节范围为：0～18L/min,连续可调，允差：±0.5L/min或±8％，两者取较大值。
2.1.4氧气浓度调节范围为：21%～99.9%。

2.1.5氧气浓度调节误差≤±2%。
2.1.6氧气浓度监测误差≤±0.8%。
2.1.7氧气浓度监测分辨率为：±0.01%。
2.1.8具有氧气浓度报警和设置的功能（输出的氧气浓度超出预设限值进行声光报警；按键改变报警上下限数值进行报警设置）。
二、空气压缩机
1、输出流速(连续)：>50L/Min。

2、输出流速(峰值)：≥180/Min。
3、输出压力：350kPa±10%。
4、空气过滤：进气3级过滤，出气3级过滤。
5、噪音：≤50 dB(A)。
6、带仪器固定支架和机械臂  。


	10
	宫腔镜
	一、高清医用内窥镜摄像系统1台。
1.1设备类型I类CF型。
1.2采用触摸屏设计，屏幕尺寸≥7英寸。
1.3摄像头具备≥IPX8级防水性能。
1.4输出分辨率≥1920*1080p。
1.5具备≥5种手术模式，可自定义设置手术场景。
1.6具备自动及手动白平衡调节功能。
1.7具备≥5种色调调节功能。
1.8具备电子放大功能，电子放大倍率≥5.0。
1.9具备图片抓拍、视频实时刻录功能。
1.10具有对亮度、对比度、饱和度及锐度等对图像质量有影响的参数进行调节。
1.11具备增益、数字降噪、彩条、伽马设置、暗区改善、去摩尔纹、图像翻转等功能。
1.12摄像头具有≥4个按键，可设置≥10种快捷功能。
1.13具有USB 3.0接口，用于数据存储和数据导出。
1.14具备网线接口：用于设备联网操作以进行软件升级，支持TCP/IP协议。
1.15具备多种高清信号接口，支持DVI、S-video、CVBS和HDMI 1.4等。
二、冷光源1台
2.1设备类型I类CF型。
2.2≥7英寸触摸屏，显示参数和故障信息。
2.3显色指数≥95。
2.4LED使用寿命≥50000小时。
2.5在参考窗口的光照均匀性实测值≤0.08。
2.6设备在参考窗口的照度超限点数为0。
2.7具有亮度调节控制功能，可实现亮度0%～100%的控制。
2.8具有实时温度监测显示：LED模组温度、机箱温度显示。
2.9具有高亮模式:点击触摸屏上高亮，可实现光源亮度70%输出。
三、监视器1台 
3.1高清医用监视器≥25英寸。
3.2分辨率≥1920×1080P，亮度≥1000cd/㎡。
3.3对比度1000:1（12bit)。
四、台车1台
4.1.立体分层，能够放置主机、摄像头、监视器、气腹机等相关产品。
五、宫腔镜1根
5.1 2.9mm 高清宫腔镜1根。
5.2视场角≥70°。
5.3工作长度≥300mm。
5.4可浸泡、气熏、高温高压消毒。
5.5宫腔镜插入部分最大宽度≤3mm。
●5.6分辨率≥9 Lp/mm 。
六.灌注泵1台
6.1、安全分类I类BF型。
6.3、额定功率≤150VA。
6.4、微电脑数码管显示。
6.5、压力设定范围50～400mmHg。
6.6、流量设定范围0.1～1.0 L/min。
6.7、可显示设定流量、设定压力、实际压力等。
6.8、管路可高温高压和低温等离子消毒。
6.9、配件可与其他品牌匹配。
6.11、采用挤压式的供水方式。
七、医学影像图文工作站
7.1、高清视频采集卡提供多种接口，可连接各种高清显微镜、内窥镜等设备。
7.2、数据库提供全开放管理，录入病人基本资料项目可自由增加、修改、删除，制作完善模版供录入选择。
7.3、同屏显示设备视频窗口，可预览动态图像，可显示动态窗口，拍照实时显示。
7.4、高清晰同步显示实时动态录像，采用数字化采集清晰、逼真图像。
7.5、提供脚踏、鼠标、键盘多种采集方式，方便用户控制采集。
7.6、录像文件大小和长短，可以根据用户要求按照采集时间和采集大小来定义。
7.7、可单张和全局浏览所抓取的图片，对所拍图片快速作出直观分析。
7.8、图片处理中具备有上下镜像、左右、伪彩、灰度、增加亮度、插帧补偿、电平控制功能。
7.9、所见即所得的报告书写模式，书写与报告时可直接预览整个报告。
7.10、内置诊断词库和通用报告模板，双击、单击、拖动均可以自动添加，报告模板可自由添加、修改、和快速录入。
7.11、具有丰富的查询统计功能；可自定义 SQL 语言 SDK ，支持用户自己设定查询语句。
7.12、系统提供多种导入导出功能，可以将录像、图片、报告等资料转存到各类移动介质。
7.13、提供独立 USB 脚踏应用于采集图像或者录像【自定义】。
7.14、数据库可以自动备份功能，随时保存病人基本资料和每次的增量。
●八、整机要求：所投高清宫腔镜系统中内窥镜摄像系统、冷光源 、宫腔镜为同一品牌。

★九、配置要求：医用内窥镜摄像系统1台；内窥镜用冷光源1台；导光束 1根；医用液晶显示器1台；台车（含支架）1台；宫腔镜1根；宫腔镜消毒盒1个,手术器械1套包含活检钳、剪刀、取环钳、刮勺等，医用灌注泵1台；图文工作站1套等。

	
	
	

	
	
	

	11
	转运暖箱
	一、基本配置：
主机（含婴儿舱、机箱、控制仪、照明灯、输液架），手推车，供氧系统。
二、主要技术参数∶
1.具有箱温和肤温两种温度控制模式。
2.交、直流电源可交互使用，可连接DC12V或DC24V车载电源。
3.设置温度、箱内温度、皮肤温度、蓄电池容量分屏显示。
4.独立的超温保护系统。

5.产品具有自检功能，多种故障报警提示。
6.具有交流、直流和蓄电池三种供电模式。
7.采用高透有机玻璃。
8.双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出。
●9.具有肤温传感器脱落报警提示功能。
10.具有正门独立锁定装置。
11.具有供氧装置。
12.具有LED照明灯。

13.具有救护车型手推车配置。
14.直流工作电源∶DC12V/10A或DC24V/6A。
15.输入功率：≤400VA。
16.控温方式∶箱温和肤温两种温度控制。
17.箱温控制范围∶25℃～37℃（选配>37℃温度跨越模式设置时，可以设置到38℃.)。
18.肤温控制范围∶34℃～37℃（选配>37℃温度跨越模式设置时，可以设置到37.5℃.)。
19.升温时间∶≤30min。
20.培养箱温度与平均培养箱温度之差（稳定温度状态下）∶≤1℃。
21.平均培养箱温度与控制温度之差∶≤±1.0℃   （环境温度为20℃～30℃）。
22.温度均匀性（床垫处于水平位置）∶≤1.5℃。
23.皮肤温度传感器精度∶ ±0.2℃内。
24.婴儿舱内噪声∶≤52dB（A）【环境噪音在42dB（A）以下】。
25.故障报警∶断电、风机、传感器、超温、偏差、低压、系统等。
26.蓄电池连续工作时间∶≥90min（1个蓄电池）。

	
	
	

	12
	肺功能检测仪
	一、功能要求：用于婴幼儿、儿童到成人的心肺功能检测测试，可满足临床诊断及科研需求，具有台式及便携功能。
二、测试项目
1、慢通气功能：VCMAX、VT、BF、MV、ERV、IC。
2、流量容积环和用力时间肺活量：FVC、FEV0.75、FEV1、PEF、FEF25、 FEF50、FEF75、FEV1%、FIV1。
3、每分最大通气量：MVV、VR%、FEV1*30。
4、气道反应性测试模块（支气管舒张试验CHG%，支气管激发试验管理PD20,运动激发测试）。
5、潮气呼吸环分析：TPTEF/TE、VPEF/VE、RR、VT/Kg。
三、测试功能要求
1、慢肺活量：只需一次吹气测试即可得到VCMAX、VT、ERV、BF和MV等参数值。
2、流量容量环/用力肺活量：只需一次吹气测试可同时得到流量容量环和用力时间肺活量曲线和数据，同时得到分钟最大通气量MVV值（FEV1*30），测用力肺活量时有鱼吹泡泡等动画演示辅助程序。
3、流量容积环和用力时间肺活量的测试界面需要正常值范围带，快速判定测试曲线是否正常。
4、肺功能规范化要求的质控参数Vbe及Vbe/FVC，报告格式为全国规范化培训的要求（可同时显示3组以上病人数据及3组以上图形）。能按ATS和ERS的质控要求，对测试结果自动分析。
5、潮气呼吸环曲线拟合功能和质量控制：支持多次潮气测试，每次测试结果通过计算机拟合出一条曲线，数据结果采用3-5次有效测试的平均值。
6、中文化的自动诊断功能：能够对通气和潮气呼吸环等测试结果进行自动分析，给出中文的诊断意见和中文的测试报告，内容包括测试质控情况，是否正常，是否存在肺功能障碍，是什么类型的障碍、严重程度如何等。
7、信息化接口：采用HL7接口协议，连接后支持扫码枪扫码自动输入病人信息资料。
●8、具有便携功能：设备配备便携式主机。
9、婴幼儿测试2kg及以上，在该机基础上可升级加装弥散残气模块、气体代谢模块。
10、配备运动激发设备，进行运动激发试验测试（含功率车、无线脉搏血氧监测、无线血压监测、无线心电监测）。
四、设备技术参数
1、超声流量传感器：
1.1、传感器与病人不直接接触，共同呼吸回路部分可更换。
1.2、 传感器无呼吸阻力。
1.3、测量范围：0- ± 15升/秒，测量精度：±1.5%，分辨率：1毫升/秒，容量范围：0– ±20 升，测量精度：±1.5%，分辨率：1毫升。
1.4、只使用一个流量传感器即可全部覆盖从小儿至成人的呼吸功能检测，不需要更换。
1.5、流量传感器具备全自动定标功能。
1.6、三流量校准和验证功能，标配100毫升和3000毫升定标桶。
2、连接管路规格
2.1、小号管路1.9毫升：(适合体重6Kg以下早产儿和小婴儿) 。
2.2、中号管路7.2毫升：(适合体重6-12Kg婴幼儿)。
2.3、标准管路28毫升：(适合体重12Kg以上幼儿和儿童)。
3、婴幼儿测试面罩：带气垫的大中小规格的婴儿面罩各五套，共15个。
4、移动台车，配置要求
4.1、500VA医用隔离电源。
4.2、液压支持臂，流量传感器测试头可上下自由移动。
5、可升级选配阻抗测试法功能。
★6、配置要求
心肺功能测试仪主机1台，超声流量传感器1个，移动台车1台，工控计算机1套，便携主机1台，功率车1台，无线脉搏波血压计1台、无线脉搏血氧饱和度仪1台、无线单导联动态心电记录仪1台，测试软件1套，婴儿硅胶面罩（大中小号）各5个，超声呼吸口咀50根，彩色喷墨打印机1台。


	
	
	

	13
	▲关节镜
	总体要求：
●高清摄像系统、LED光源、关节镜、动力系统为同一品牌。
一、全高清摄像系统主机       一台
1.1、数字化全高清摄像主机。
1.2、1080p高清：像素≥1920X1200，逐行扫描。
1.3、图像输出格式16:9。
1.4、自带USB插口(直接插硬盘U盘)，可抓拍照片、记录和打印病人报告（无打印机时可将报告输出为pdf到U盘）。
1.5、可使用USB键盘和独有的遥控器来控制菜单。
1.6、自动曝光控制: 1/50-1/100000s，可自动补光。
●1.7、具有对话功能，通过软件系统对冷光源进行智能控制 。                  
1.8、带集总控制功能和图像处理模块，为一体化手术室预备。          
1.9、防漏电等级:CF级一级(可心脏手术)。                                                                1.10、信号输出端口HDMI(分辨率：≥1920×1080P),配合一体化手术室。
1.11、画面具有可翻转性。
1.12、通过扩展模块，可输出串行数字信号（1080P/1080i/720P）或视频信号（PLA/NTSC）。
●1.13、≥10种专业手术模式，可进行多用户预置。
二、全高清摄像头      一个
2.1、与摄像系统同一品牌  。   
三、变焦光学接口      一个
3.1 与摄像系统同一品牌。
3.2 光学接口与摄像头为分体式，可拆卸  。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
四、医用液晶监视器       一台
4.1、≥27英寸医用液晶监视器。
4.2、分辨率: ≥1920×1080P。
4.3、输入接口为：Video  S-Video HDRGB  DVI 等输入接口。
五、LED 冷光源           一台
5.1、功率≥75W。
5.2、具有超负载保护，过热保护等功能。
5.3、色温：≥6500k，LED灯寿命：≥30000h。
5.4、多制式光纤接口，用于连接不同厂家制造的导光束。
5.5、智能化设计，未连接导光光纤时，光源处于自动待机状态。
5.6、通过摄像头上的远程控制键实现光源远程开关控制。
5.7、具有安全自启功能。
5.8、安全等级:Ⅰ级符合IEC/EN 60601-1。
5.9、可接≥4种不同品牌的光导纤维束。
六、关节镜：
1、4mm 30°关节镜，有效长度≥175mm。
2、蓝宝石纯平面透镜。
3、无鱼眼现象，抗划痕，不失真。
4、金属外壳，海螺型卡口。
5、可浸泡、蒸熏、高温高压消毒。
七、动力系统
1、工作电压：100 - 230 V a.c.， 50 / 60 Hz，低压补偿，过压保护。
2、可调节转速，具有记忆储存功能，记忆用户特定参数（转速、转矩、振荡），采用脚踏开关操作。
3、面板可使用触屏操作；具有自动调节功能。
4、可连接鼻钻、骨钻、摆锯。

5、手柄≥4个，提供不同转速手柄，满足不同手术要求。

八、射频气化等离子手术系统仪（低温等离子体手术系统）1套：

1、输出功率分档可调，最大输出功率≥300W。

2、有关节镜保护功能。

3、有多组工作电极。

4、单个刀头可实现切割、消融、止血、皱缩功能，可自动设定最佳能量档位，多档可调。

5.有适用于小关节、膝关节等弯面、斜面、直面（等离子体）专用刀头。

6.防水脚踏控制板可独立控制切割、消融、止血、电凝等。
★九、配置要求：高清关节镜主机设备系统1套、4mm 30度关节镜和6.0mm管套各1个及相关骨科器械、高速刨削系统及打磨头各1套，专用医用台车1套。

	
	
	

	
	
	

	14
	三维C型臂机
	一 设备名称 三维型C臂机1台 
●1 设备要求 能够在术中实时显示全身各关节及脊柱的横断位、矢状位、冠状位的图像，能实现任意斜面及曲面的图像重建功能，可实现二维图像与三维图像采集的任意切换。
 二 主要技术参数  
2.1 高压发生器  。

2.1.1 最大输出功率 ≥5kW 。
2.1.2 发生器频率 ≥100kHz 。
2.1.3 透视最大KV值 ≥125kV 。
2.1.4 透视最小KV值 ≤40kV 。
2.1.5 脉冲透视最大mA值 ≥30mA 。
3 成像系统  
3.1 动态平板探测器 ≥30cm*30cm 。
3.2 探测器上下升降 ≥100mm 。
4 C形臂机架  
●4.1 C臂机架设计 五维电动，等中心设计C臂机架在序列采集过程中的运动方式，病灶位于C臂的正中心 。
4.2最大开口距离≥ 900mm 。
4.3 弧深 ≥730mm 。
4.4 垂直升降 电动，≥400mm 。
4.5 前后移动 200mm 。
4.6 C臂旋转角度 ≥± 180°。 
4.7 C臂轨道内运动角度 沿轨道旋转≥190° 。
4.8 平板到球管焦点最大距离 ≥1100mm；电动可调范围≥100 mm 。
4.9 三向十字定位功能 球管到平板端；平板到球管端。C架中心端 。
5 机器三维成像功能 序列图像重建：数据采集完成后运行3D重建，重建时间≤10s，重建完成后，全自动显示重建后的横断面，冠状面，矢状面断层和3D图像。 3D显示，MIP和VRT两种可视化模式显示三维图像，可自由切换，三维图像在可视视图上可以自动移动旋转 。
6 显示系统   
6.1 显示器 显示器尺寸：主机设计一台≥25英寸，工作站设计一台为：≥30英寸 。
6.2 触摸操作屏 触摸屏控制面板尺寸≥10英寸。触控曝光参数设定。 触控图像后处理功能。触摸屏显示图像可与工作站台车显示器同步 。
7 图像处理工作站  
7.1 具备 DICOM 功能  。
7.2 存贮图像容量（内置工作站硬盘存储）  ≥100000 幅。 
7.3 具备USB 导出功能  具备4个USB接口 。
7.4 距离测量功能：角度测量，面积测量，长度测量。  
7.5 面积测量功能：圆形面积、矩形面积、不规则自定义面积 。 
7.6 金属伪影处理技术MIP：可以减少金属钉产生的射线硬化效应，部分容积效应等对断层图像的影像。  
7.7 自由浏览任意轴线上的断层图像。  
7.8 自由旋转，自由缩放功能。  
7.9 断层图像自由显示技术MPR：任意斜面断层图像重组，可获得该平面的二维重建图像，包括冠状面，矢状面和任意角度斜位面图像。 
7.10 配CD/DVD刻录功能。 
7.11 图像缩放、平移、左右翻转、上下翻转、旋转、黑白翻转（负片）、一键恢复。  
7.12 实时自动、手动窗宽窗位调整。  
7.13 实时边缘增强功能、实时动态降噪功能、去除运动伪影功能。 
7.14 最后图像自动冻结。  
8 曝光脚闸 双曝光脚闸（主机一套，图像工作站一套） 。
三 其他要求   
1 打印机 配打印机一台。 


	
	
	

	15
	加压冷热敷治疗仪
	1、柜式一体机型，推车设计带锁止万向轮。
2、全触摸屏≥7英寸，操作界面简洁。
3、治疗水囊：共≥8种不同类型治疗水囊。标配4种不同部位治疗水囊，同时有≥4种其他部位治疗水囊可选配。
4、采用半导体制冷模块。
5、≥五种治疗模式：冷敷、热敷、脉动加压治疗、脉动加压冷敷、脉动加压热敷等。
6、工作模式：计时模式、计次模式。
7、冷敷温度设置范围：1℃～30℃，进步1℃。
8、热敷温度设置范围：38℃～53℃，进步1℃。
9、温度变化速度：从25℃起始温度降温/升温至常用的治疗冷（10℃）/热敷（40℃）
温度时间≤3min。
10、设备具有双重的独立超温保护装置。
11、加压模式：常压、脉动加压二种模式可选，加压状态的压强≤40kPa，治疗压力设置范围：20kPa～35kPa。
12、设备具有过压保护措施，单一故障状态下在冷热敷袋连接管路中产生的最大压强≤最大输出压强的1.2倍。
13、单次工作时间1～120min，间隔时长1～60min，步进1min，误差±10%。脉动加压功能开启时，加压时长5～90s，释压时长为5～60s，步进1s，误差±10%。
14、工作时的噪声≤55dB。


	16
	痔疮射频治疗仪(高频手术设备)
	1.设备为多模式、多通道、数字化集成一体机高频手术设备1台。
●2.设备既可用于手术中对组织进行切割和凝血，也可对病灶组织进行射频凝固消融治疗。
3.设备需满足对内痔、外痔以及混合痔的治疗需求，既可对内痔进行凝固消融，也可对外痔进行剥离手术。
4.设备具有单极和双极工作模式，具有切割、切凝、软凝、强凝、消融等功能。
5.设备最大输出功率≤100w ，精度偏差<±20%。
6.输出功率强度设置可精细调节，任何模式下功率调节步长1w。
7.具有触控调节和旋钮调节两种输出功率调节方式。
8.大屏全功能触摸式人机界面，有操作提示音，可切换中英文显示。
9.设备具有安全保护机制。
10.设备具有开机自动检测、回路安全自动监测功能，出现异常自动关闭功率输出，并能声光报警提示。
11.采用电容式中性电极。
12.病人端负极板可重复性使用。
13.具有记忆功能，可存储4组治疗模式的功率设置，方便之后治疗时直接调用。
15.有专用射频消融电极，具有多种型号规格，包括针杆14G\15G，消融头端长度14mm\15mm\20mm\25mm等。
16.具有多规格电极针，包括手控式消融电极、脚控式消融电极及消融电极刀头等。

	17
	能量平台系统（超声高频集成手术设备）
	1、主机
1.1、使用专用连接线连接设备和器械，接口可自动识别器械，能够保证无需更换任何配件即可支持手术持续顺利进行。
1.2、可同时连接1把超声刀头、1把单极器械、1把双极器械。
1.3、所有器械均可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
1.4、主机具备≥7英寸LCD触摸屏
1.5、具备自检功能，可诊断设备的连接及工作状况，提供不同声音的报警功能。
1.6、有多种语言进行选择，可以设置中文菜单。
1.7、配专用台车。
2、超声刀
2.1、具备功率调节和组织感应技术，根据钳口中的组织量能自动或者手动调整系统能量输出。
2.2、刀头振动频率≥55500HZ，具备防粘功能，最大可安全处理≤5mm的血管。
2.3、具备智能组织感应技术。
2.4、具备开放及腔镜刀头，刀头型号≥10种，适应多科室使用。
2.5、刀头有不同的工作面，可以360度旋转，满足腔镜手术手术中不同组织的凝固与切割的需要。
2.6、在工作时有功率大小的档位显示，刀头工作时有声音的提示。
2.7、可使用自带手控按键或连接脚踏控制激发。
3、高频单极功能
3.1、单极切割模式可设置为纯切、混切。
3.2、单极凝结模式可设置为软凝、电灼、喷凝。
3.3、单极切割、凝结模式的工作频率≥400kHz。
3.4、支持连接成人或新生儿类型中性电极，支持连接单片及双片类型中性电极。
3.5、具备中性电极监测电路，连续性监测中性电极与主机或病人之间的连接状态，并提供相应报警。
3.6、具备纯切模式，混切模式。
3.7、具备软凝模式、电灼模式、喷凝模式。
4、高频双极功能
4.1、双极凝结模式可设置为精确、标准、宏，以及双极柔和电凝。
4.2、双极凝结模式精确、标准、宏的工作频率≥400kHz，双极柔和电凝的工作频率≥350kHz。
5、配置附件：换能器、脚踏开关（电刀双踏板+超声刀踏板）。

	
	
	

	18
	膀胱镜
	一、与现有的WOLF腹腔镜系统主机匹配，膀胱镜1套含30°、70°内窥镜各1个及必要辅助器械，适用于泌尿外科手术。
二技术参数：
1.内窥镜 30°内窥镜：
1.1 视向角：30°。
1.2 视场角：≥60°。
1.3 直径：4mm ，工作长度≥300mm。
1.4 有效景深：包含并不限于3-100mm。
1.5 内镜自带多种光纤转接头：种类≥2种。
1.6 蓝宝石纯平面透镜，金属外壳，海螺型卡口，无鱼眼现象，抗划痕，不失真。
2.内窥镜 70°内窥镜：
1.1 视向角：70°。
1.2 视场角：≥60°。
1.3 直径：4mm ，工作长度≥310mm。
1.4 有效景深：包含并不限于3-100mm。
1.5 内镜自带多种光纤转接头：种类≥2种。
1.6 蓝宝石纯平面透镜，金属外壳，无鱼眼现象，抗划痕，不失真。
3.灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。
4.镜鞘及闭孔器：包含并不限于19.5fr和21.fr各1个。
5.灭菌方式：压力蒸汽灭菌、过氧化氢低温等离子体灭菌。
6.器械通道连接器：单、双器械通道调节器各1个。
7.手术器械 包含并不限于软性活检钳，软性异物钳，软性齿抱钳，软性剪刀。


	19
	口腔CBCT
	1、 扫描架系统
（1）CT平板探测器类型：非晶硅平板探测器。
（2）探测器有效成像区域：≥15cm×15cm。
（3）探测器像素大小：≤100um。
（4）探测器输出数据灰阶：≥16bit。
（5）最小重建体素：≤70um。
（6）立柱升降行程：≥650mm。
2、 侧位支架系统
（1）头侧探测器类型：非晶硅平板探测器。
（2）最小探测器像素大小：≤100um。
（3）探测器输出数据灰阶：≥16bit。
3、 牙片模式
（1）球管电压：≥70kV。
（2）球管电流：≥5mA。
（3）球管焦点：≤0.4mm。
（4）扫描时间：0.01s-2s
4、 X射线源组件
（1）类型：高频脉冲高压X射线发生器。
（2）球管电压：≥60kV。
（3）球管电流：≤10mA。
（4）球管焦点：≤0.5mm。
5、 扫描参数和图像质量
●（1）CT单次扫描最大视野：≥16cm×11cm
（2）CT拍摄视野可选择：≥16cm×11cm~5cm×5cm。CT空间分辨率：≥1.0Lp/mm。
●（3）全景空间分辨率：≥1.8Lp/mm。
（4）头颅侧位空间分辨率：≥2.0Lp/mm。
（5）全景最短扫描时间：≤14s。
（6）头颅侧位最短扫描时间：≤8.5s。
（7）CT最短扫描时间：≤8s。
（8）CT图像信噪比：≤9.0。
6、 计算机
（1）内存：≥16GB，DDR4 内存。
（2）显卡：独立显卡，显存≥6GB。
（3）硬盘容量：≥2TB，系统盘采用≥256G固态硬盘。
（4）显示器：≥23英寸液晶，分辨率为≥1920×1080。
（5）CT图像重建时间：≤60秒。
（6）图像重建技术：三维锥形束FDK算法。
7、 临床应用软件：
（1）可与PACS系统连接。
（2）局域网络共享，分机影像查看。
（3）具备自动描绘神经管功能。
（4）具备骨密度测量功能。
（5）具备种植体模拟能，有种植体数据库。
（6）具备全景片自动诊断功能。
（7）具备自动颞颌关节切片查看功能。
（8）具备CT数据模拟头颅正位和头颅侧位功能。
（9）具备自动头影测量功能。


	
	
	

	20
	口腔种植系统
	一、主机显示屏
1.  液晶显示屏≥4.0英寸。
二、脚踏控制器
1.  脚踏拔插方便，采用不锈钢压板。
2.  脚踏防水等级：IPX6。
三、手术程序及功能设计
1.  直观的程序设定界面。
2.  程序设置，≥5个各自调节参数的程序，并可通过脚控进行切换。
3. 水源一键操作。
4. 实时转速、扭矩显示。
5. 转速、扭矩可调节。
6. 内置安全保护模式。
四、种植马达及手机
1.  配超轻带光马达一个：马达速度范围：100-40000rpm。
2. 配光纤弯手机一把：弯手机传速比：20：1，弯手机转速范围5-2000。
3.  最大扭矩：≥70Ncm。
五、清洁设计
1.  弯手机可高温高压消毒。
2.  马达和管线可高温高压消毒。
六、其他
1.  内置冷却水泵，100%时的冷却水流速≥90ml/min。
2.  额定电压：220V±10%。

	21
	根管治疗系统
	

1. 组成：马达手机+反角弯机头。
2. 机型：无线手持式根管预备机。
3. 记忆程序设定：≥10种。
4. 显示屏：OLED显示屏。
5. 马达手机转速：150～800rpm。
6. 马达手机额定转矩：≤4.0N•cm。
7. 马达手机机头减速比：≥16：1。
8. 弯机头可六个角度方向调节，左右手均可使用。
9. 工作模式设定≥4种（根测控制马达模式、单根测模式、单马达模式、马达和根测同时使用模式）
10. 配备无线连接脚踏系统。
11. 电池充电：可拆卸式电池和充电线式多种充电方式。
12. 具备主机自动校准和自动关机功能。
13. 适用于所有的镍钛根管预备器械系统。
14. 支持单支锉根管成型，双向旋转动力装置。
★15. 配置要求：接插式手柄1支。限力扳手1个。根管扳手1个。各型号工作尖数量≥5枚。每套根管治疗系统含同品牌的马达根管预备机、根管长度测量仪、根管荡洗机、热牙胶充填机各1台。


	22
	牙科综合治疗机
	★一、配置要求
1.手机系统：高速手机2支，4孔，低速手机(含直、弯机) 1套。
2.治疗机1台。
3.牙科椅1台。
4.医生座椅1台。
二、性能及参数
1、高速手机：压盖式换取车针。
2、低速手机：低速手机。
3、三用枪2支：冷暖各1支。
4、控制系统: 电脑控制操作系统， 电脑控制面板具有三个记忆位、复位、吐痰位、牙科椅升降、俯仰、冷光灯、漱口水、加热水、冲盂等功能操作键。
5、主箱体: 主箱体注塑工艺可转动。
6、器械盘：大型注塑器械盘，配有透明防污罩。
7、器械枪架可旋转90度。
8、四手操作助手架：可旋转，设有电脑触摸式按键，控制冲盂、漱口和牙椅升降俯仰，预留升级位。
9、冲盂漱口定量给水自动控制系统1套：电磁阀控制，可设定给水时间，漱口水配有可自动加热恒温系统。
10、双气吸式强弱吸唾系统1套，配重金属回收器，外置式过滤器。
11、无极可调感应LED口腔灯1套。
12、观片灯1套: 采用背光源发光技术。
13. 可旋转整体陶瓷痰盂1套。
14. 内置式手机净化水系统1套，缺水报警提示装置。
15. 器械臂1套：气压锁定。
16. 复合脚开关1套，可控制手机、牙椅、口腔灯。
17. 全电脑牙科椅1台：动力系统采用品牌直流静音电机，俯仰采用快速电机。最低椅位：410mm，最高椅位720mm，负载≥135Kg。头枕采用折叠式。
18. 安全装置：机椅互锁装置，靠背设有安全保护装置。
19. 地箱为内置式。
20. 医生座椅1台：最低椅位425mm，行程120mm。
21．选配件：机装式洁牙机、机装式光固化机。


	
	
	

	23
	牙科电动抽吸机（强弱吸一体）
	1、设备用途：
用于10-15台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的抽吸设备装置，达到向牙科治疗机提供负压源。
2. 技术规格及要求。
2.1 电源功率：≥4.5KW
2.2  技术指标：
2.2.1流量：强吸≥40L/min，弱吸≥25L/min。抽吸真空度范围：-16~-19kPa。
2.2.2电机轴承采用耐高温轴承。
2.2.3配有自动排污与手动排污功能。
2.2.4排气口配有除菌过滤器。
2.2.5配304材质的不锈钢分离罐。
2.2.6配有三个液位不锈钢控制器。
2.2.7抽吸口配有Y型过滤器。
2.2.8具有变频功能。
2.2.9噪音: ≤75dB。


	24
	牙周治疗仪
	一、主要技术参数:
1.输入：220V～  50Hz ，输入功率88VA。
2.主机输入：25V~  50Hz ，2.8A。
3.输出的尖端主振动偏移（最大功率）：1~200μm ，偏差：±50%。
4.输出的尖端振动频率：30±5kHz。
5.输出的半偏移力（最大功率）：10N 偏差：±50%。
6.尖端输出功率：3W~20W。
7.进水压力：1bar～5bar（0.1MPa～0.5MPa)。
8.进气压力：5.5bar～7.5bar（0.55MPa～0.75MPa)。
9.喷砂系统出水水温：0~45℃。
10.集龈上、龈下喷砂洁治、舒适洁牙、牙周治疗、种植体维护、根管治疗功能于一体。
11.根据所选用工作手柄自动切换工作模式。
12.前面板采用触控液晶屏，功能选择、工作状态指示。
13.工作尖圆形振动轨迹，治疗、抛光一起完成。
14.双水路切换，可实现自动供水，也可使用外接水路供水。
15.采用钛合金工作尖。
16.自动供水模式下可以使用双氧水、次氯酸钠、洗必泰等专用药液。
17.水路加热功能，可实现喷砂洁治模式下，加热水路。
18.采用全自动频率跟踪系统，自动搜索最佳工作状态。
19.超声手柄和喷砂手柄可自由拔插，能在134℃高温和0.22MPa高压环境中进行灭菌处理，超声手柄尾线接口和喷砂手柄尾线接口带有防滑纹。
20.全透明漏斗形粉罐，粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。
21.龈上、龈下独立喷砂粉罐，清晰显示砂粉刻度。龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。
22.工作过程采用微电脑全自动控制。
23.外置电源适配器，水电分离。
24.具有自动清洁模式。
25.智能系统：预设多种治疗程序。  


	
	
	

	25
	组织脱水机
	一、性能参数：
1. 通量：200个包埋盒。
2. 试剂缸和蜡缸容量：≥3.5 L。
3. 蜡缸温度：50-70℃。
4. 脱水缸温度：室温，35-60℃（脱水试剂），62℃（酒精）、67℃（二甲苯、清洗试剂），50-70℃（石蜡）。气、液路压力范围：-40 ~ +40kPa。
5. 试剂瓶≥10个，废液瓶≥1个，清洗瓶≥2个，蜡缸≥3个。
6. 具备试剂管理系统，机器可自动计数，到达阈值后会自动提示。
7. 设备采用互相独立的液体和气体通路，并可通过冷凝管将气道中的气体液化并排入废液瓶。
●8. 试剂缸具有向下抽排功能，有害试剂蒸汽将从脱水缸被抽回到仪器进行活性炭过滤规范排放。

9. 设备具备试剂自检功能，可使用“试剂/石蜡液位检查”功能，确保试剂瓶的连接状态（漏液或堵塞），检测试剂瓶是否充满或空瓶。并具备预检测功能，正式启动程序之前及时发现潜在故障。
10. 设备具备试剂相容性检测功能。
11. 设备安全：采用2级密码保护。采用断电保护功能，配UPS（不间断电源），仪器自动记录断电时信息，继续完成中断的程序。可通过USB传输全部脱水程序和日志。
12. 采用耐腐蚀的LCD触摸屏，以图形方式显示程序流程（界面），显示所有菜单步骤。
13. 全中文操作系统，能进行文件编辑。
14. 所有的试剂缸均可拆卸清洗。
15. 预安装程序≥3个，1个清洗程序、1个标准过夜脱水程序和1个标准活检组织程序等。≥10个用户自定义脱水程序，每个程序≤14个步骤可自由配置（温度、时间、试剂、压力/真空选项）。每个程序步骤的时间可设定为0-99小时59分钟，最长可延迟一周。
16. 具有程序快速启动功能。
17. 蜡缸均配有可移动盖子，同时采用非一次性废蜡收集槽收集废蜡。
18. 试剂箱体底部配有收集盘，用于收集溢出或溅出的试剂。
19. 采用热敏感应器，感应试剂缸液位高度。根据温度变化感应液位。
20.旋转阀采用特殊陶瓷材料制作，抗石蜡因杂质不准造成的凝结，避免管道堵塞。
21. 预置不同报警功能端口，具有本机、本地和远程报警功能。


	26
	染色封片一机体
	一、总体要求：染色机、封片机一体联接装置，具备全自动染色和封片功能，染色完成后自动传输至封片设备中，中间无需人员操作即可完成从染色到封片的所有工作。
二、技术性能参数：
1. 染色功能：多功能染色机，设备除H&E染色外，可实现特殊染色、细胞学染色。除可进行标准载玻片染色外，还可实现大载玻片自动机染。
2. 自动机染最大载玻片尺寸：76 x 97 mm。
3. 染色架：提供≥3种染色架，包括HE染色架、特殊染色架、大玻片染色架等。仪器具备高频振动染色架功能。
4. 染色速度：每小时染片量 ≥ 240片，具有载玻片连续上载功能。
●5. 玻片计数：具备精确到单张切片的载玻片自动计数功能。
6. 操作屏：内置彩色高清液晶触摸屏，尺寸 ≥ 10英寸。
7. 交互界面：采用图形化人机交互界面，以图表形式生成载玻片计数报告、试剂更换报告、用户运行日志报告功能，数据周期 ≥ 3年。
8. 染色通量：可同时处理载玻片架数 ≥ 10架，每架可容纳载玻片数 ≥ 30片
9. 染色站点：站点总数≥26个，其中试剂站点总数≥18个，冲洗站点≥5个，试剂容器容量≥470mL
10. 样本上下载及烤片：染色架加载站点和卸载站点各1个，加载抽屉旁的3个试剂站点可设置为内部缓冲站点
烤箱站点数量1个，烤箱内温度30-65 °C。
11. 试剂管理：具备试剂管理系统（RMS），可直观显示试剂信息，包括试剂颜色、站点编号、试剂名称、有效天数、有效片数、已染天数、已染片数、试剂更换日期和更换者。
12. 试剂更换数据及报告：可按月查看最近 3 年的试剂更换信息，并导出试剂更换报告。
13. 运行日志报告：可按日期查看最近 3 年内设备操作记录，并导出用户运行日志报告。
15. 仪器具有节水功能。
16. 实时查看功能：染色期间，可查看程序运行进度及各玻片架详细信息。
17. 设备制式：采用非落地台式设计。
封片机技术性能：
18. 玻璃盖片技术，适用于H&E染色、IHC染色、特殊染色、细胞涂片等多种封片处理，长期保存不泛黄不褪色。
19. 弧型封片，磁珠识别方式：无气泡，不返工。
20. 配备自动排气功能，避免更换封片胶时溢胶。
21. 双配置站点设计，在灌注时提供额外的放置位点。
21.封片速度≥260片/小时，可进行封片行程和位置校准。
●23. 封片机可设置：盖玻片封固行程。盖玻片放置和起始位置。 封固剂用量。喷胶压力。
24. 具有自动识别以及废弃破损玻片功能，同时不停止封片过程。
25. 能兼顾国内所售的所有品牌国产玻璃盖玻片，尺寸：22-24mm x 40-60mm、载玻片、封固剂，封固剂瓶容量：250ml。
26. 采用三步封片法，将滴胶封片结合成一步，可额外处理染封一体机以外的玻片封片工作。
27. 封片机输入、输出架总量≥60片。
28. 标配16, 18, 20, 21G 四种喷胶针，可兼容不同流动性的封片胶。
29. 可设置位置参数：0%-100%行程长度校正，-3mm至3mm盖玻片位置校正，-10mm至10mm行程起始位置校正。
30. 双吸头设计。


	
	
	

	27
	石腊切片机
	一、技术参数：

1. 切片厚度范围1-60μm。
2. 修块模式≥2种，修块厚度10µm和30µm。
3. 切片模式≥2种，半刀模式和全手轮旋转模式。
4. 水平进样幅度≤ 24mm。
5.垂直样品行程：70±1mm。
6. 样品回缩：样品回缩系统采用静音设计，回缩值 40μm，可随时开启或关闭回缩功能。
7. 最大样品尺寸（长×高×宽）：除可切大尺寸55 x 50 x 30 mm 外，还可切片样品尺寸68×48×15mm 。
8. 小手轮，可自定义顺时针及逆时针转动方向。
9. 带0位的样本定位系统，可X/Y轴调节，±8度水平定位样本。
10. 可拆卸抗静电废屑槽，具备磁力吸附功能。
11. 带机顶储物盘。
12. 刀架带有红色护手。
13. 具备刀架三点锁定及侧向移动功能，可充分利用刀片全长。
14. 手轮有2个独立的安全锁定系统。
15.刀架压刀板采用黑色金刚石涂层设计。
16. 配背光照明及其外部电源装置。
17. 配重方式：采用可调弹簧力平衡系统，带有弹簧力补偿，非对人体有害的铅块配重。
18. 采用快装系统设计，可单手快速更换不同类型和大小的样本夹。
19. 可适配6种不同样品夹（包含通用样品夹、RM冷冻样品夹、超大样品夹、标准样品夹（两种尺寸）、和圆形样品夹），适应包埋盒（标准和超大尺寸）、方形或圆形样品块，拓宽切片操作范围，提供完整解决方案。
20. 可适配5种不同刀架（包含DL型刀架、DH型刀架、N型刀架、NZ型刀架和E-TC型刀架），适用于一次性的宽、窄刀片、可重复使用的钢刀或钨钢刀以及一次性的钨钢刀，用于切割不同类型的组织，提供完整解决方案。

	28
	全自动细菌鉴定及药敏分析系统
	1. 适用范围：用于进行临床病原菌（细菌、真菌）的鉴定和抗菌药物 MIC 半定量分析。
2. 检测方法：鉴定采用生化显色和酶反应相结合的方法，药敏试验采用比浊法。
3. 药敏种类：提供临床常见的 200 多种抗生素，根据最新 CLSI 标准、EUCAST 及相关指 导性文件分析 MIC，能够报告 MIC 和 S、I、R 敏感度。
●4. 仪器容量：可同时容纳≥60 个测试卡。
5. 具备自动检测与手工录入功能，可查询修改报告。
6. 具备自定义报告尺寸。 
7. 具备开机自检，通过图象处理器检测测试卡反应情况，上传数据库分析，得出试验结果。
8. 软件具备实现综合数据统计分析，预置≥20 余项临床检测针对细菌抗菌药物的常用统计分析，可根据需求增加统计项目。
9. 自动检测功能：装载试剂板后仪器自动识别条形码，并启动对板条进行初读作为阴性对照，孵育完成后，自动进行读板并对结果进行对照分析，并在读板后自动废弃试剂板。 
10.具备抗生素优化组合，根据 CLSI 制定的临床用药标准，将抗菌药物分 A、B、C、U、O、 Inv 组报告药敏结果。
11. 检测特殊特殊耐药表型，如 MRSA、MRCNS、ESBL、β-LAC、ICR、HLAR、CRE、CRKPN、 CRAB、CRPAE、VRE 等修正结果并对药敏结果进行科学注释。
12. 具备自动加样仪，自动完成测试板加样。
13. 全中文操作界面。
14. 测试卡种类：肠杆菌、非发酵菌、链球菌（肠球菌）、葡萄球菌（微球菌）、真菌测试卡。有生化鉴定/药敏复合卡、单一生化鉴定卡及根据临床需求定制的药敏卡（科研用）。 
●15. 鉴定药敏测试卡中所含的所有药物均已验证，MIC 值均为实测值，同时药敏全面覆盖48 CRASS 的监测需求。
16. 标配比浊计及全自动加样配套设备。  
17.提供药敏监测数据分析中间件软件，可连接LIS系统，自动审核并形成符合要求的耐药监测数据。


	29
	全自动血培养系统
	1.适用范围：通过体外培养的方式检测正常条件下人体血液或其他无菌体液中的微生物。
2.检测原理：采用非侵入式检测方法，当微生物代谢产生气体可经过半透膜渗透至瓶底与 指示剂结合，通过光学探测器测量光的变化，判定标本的阴阳性结果。
3.仪器功能：
3.1 运算方式：≥10 种数学运算模式。 
3.2 具备装卸条码瓶和匿名瓶两种模式，运行过程中可任意装瓶及实时卸瓶。
3.3 培养方式：具备模组独立加热功能，温度精度≤±0.5℃。
3.4 单个培养箱可独立分成≥3 个加热模组，每个模组可设置不同的培养温度。
3.5 仪器内置扫描装置，实现快速条码扫描。 
3.6 具备连续摆动振荡恒温培养方式，每个瓶位设立独立检测器，每 10 分钟检测一次， 并建立生长曲线和加速度曲线。 
3.7 具备自动检测功能：仪器可自动检测，自动校正，自动对阳性及阴性结果提供声、光、 色三级报警，自动存储信息。
3.8 自定义功能：支持根据需求可灵活设定不同的培养周期，支持每个培养模块单独设置 培养温度，满足多种培养需求。支持数据导出功能，方便用户统计分析。      
3.9 物联功能：仪器配套物联系统，可放置在不同的科室，数据可实时传送到主机，进行统一监管。 
4.检测时间：最快检测阳性时间≤4 小时，支持 48 小时延迟上机。 
5.标配≥8 英寸触摸屏，屏幕可多方位旋转，旋转角度≥270°。 
6.全中文操作界面。 
7.血培养瓶：
7.1 血培养瓶种类包括含树脂需氧瓶、含树脂厌氧瓶、含树脂儿童瓶。 
7.2 特殊营养物质：血培养瓶添加促生长因子和专用特殊气体，提高苛养菌检出率。 
7.3 树脂吸附剂：采用树脂吸附剂吸附抗生素、抗体等干扰因素，提高阳性标本检出率和检出速度、不影响后期染色镜检。 
7.4 血培养瓶材质：多层聚合纤维培养瓶，采用扎口设计，真空定量采血，防摔破，防污染。


	30
	脉动真空灭菌器
	1.容积：≥1200L
2.密封门：双门通道型、带有压力安全联锁功能、前后门均配置急停装置、双门互锁。
3.设备前后端密封门能同时显示开关状态、运行、报警、结束等信息。
4.门胶条由高温硅橡胶制成，嵌于灭菌腔体端面凹槽内。
5.门板和齿板材质为SUS304不锈钢或更高规格材质制成，与主体啮合齿数≥14个，门板加强筋板数量≥6个。
6.驱动及保护方式：电机带动齿轮链条驱动门板上下移动，侧开门式开启柜门。当前后门电机过载时，可独立发出报警信号并自动切断电机运行。
7.疏水方式：内室和夹层均采用程序控制自动疏水。
8.设计压力：内室要求：-0.1～0.3MPa，夹套要求：0～0.3MPa。
9.设计温度：≥148℃。设计使用寿命为≥15年或≥30000次灭菌循环。
10.灭菌室：内壁厚度≥6mm，门板厚度≥8mm。由SUS304不锈钢或更高规格材质制成。
11.夹套：厚度≥6mm，由SUS304不锈钢或更高规格材质制成。矩形环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。
●12.系统：主控制器为PLC。设备带有追溯系统通讯接口，可通过电脑远程监控，有集中采集数据接口。设备程序≥14种灭菌程序，包含≥9组灭菌程序，≥2组辅助程序，≥3组测试程序。
13.显示：≥7英寸彩色触摸屏，可存储≥5年的过程数据，能随时调阅和打印。
14.记录方式：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下至少5年保持清晰可辨。
15.压力变送器：数量≥2个，实时采集夹套和内室的压力数据并进行监测和保护。
16.真空泵：直联式水环真空泵。配置降噪消音装置，抽气速率≥100m³/h。
17.管道材质：SUS304不锈钢或更高规格材质制成。
18.主要控制阀门：气动角座阀数量≥6个。
19.电磁换向阀采用两位五通阀，用于门密封与泄压。
20.循环水、冷凝器进水阀由防水锤电磁阀控制，数量≥2个。
21.维护保养：自动统计部件使用状态，警示维护保养信息并提供给用户。
22.空气过滤器：过滤精度为≤0.2微米，有效过滤≥99.97%。
23.装卸载装置：不锈钢材质，每台设备配置装卸载车2辆、灭菌内车1辆。
24.蒸汽供应方式：一体机内置供蒸汽方式。如为外部蒸汽供给则提供同一厂家匹配功率的蒸汽发生器1台。


	
	
	

	31
	过氧化氢低温等离子灭菌器
	1.灭菌室总容积≥135L，有效容积≥100L。
2.灭菌仓：矩形(方形)，材质为航空铝材5052，厚度≥16mm，胆身折弯成型，无加强筋。
3.密封门：单门（自动升降，下开门），材质为航空铝材7075，厚度≥20mm。开启方式为触屏控制和脚踢开关两种方式。
4.加注方式：卡匣式。每个卡匣≥12个胶囊，单个胶囊过氧化氢容量≤2ml。
5.胶囊计数记忆功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数。
6.自动识别系统：自动识别卡匣型号是否与设备匹配，自动识别卡匣有效期。
7.过氧化氢灭菌剂浓度≤60%。
●8.灭菌剂用量：检测模式≤2mL/次，标准模式≤4mL/次
9.灭菌剂：PH＜1.4，54℃放置14d含量下降率＜1.2%，
10.蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥97%
11.灭菌程序以及灭菌时间：检测模式≤28分、标准模式≤44分，并具有程序倒计时功能。
12.控制系统：PLC。
13.≥10英寸TFT真彩色触摸屏。
14.记录方式：微型打印机打印记录，纸质信息须在普通办公环境下≥5年保持清晰可辨。
15.数据存储功能：可存储≥3年或≥30000循环的灭菌过程数据，能随时调阅和打印。
16.保护装置：配置电源保护器，具备自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误的功能。配置自动故障检测，具备故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能。灭菌器密封门门、灭菌腔体分别配置温度保护装置，可自动进行预热控制。配置密封门关门自动避障保护功能。
17.能自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据，各阶段时间，运行全程温度。
18.具有新风干燥系统，可对器械干湿度自动进行检测，并自动对湿度过高的器械进行干燥。
19.信息接口：可实现与追溯系统连接。
20.管路：SUS304不锈钢或更高规格材质的管路。
21.真空泵：采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，并具备真空泵相序保护器。

22.具备观察窗以及内置生物培养箱，可放置≥8支生物指示剂。
23.置物篮可调节为2~4层。
24.设备内部结构能完全暴露，用于保养、检修。
25.生物监测菌种：嗜热脂肪杆菌芽孢和枯草杆菌黑色芽孢。
26.具有对内径≥0.7mm、长度≤600mm的单通道不锈钢导管或内径≥1mm、长度≤4000mm的单通道聚四氟乙烯导管进行灭菌。
27.灭菌处理后聚四氟乙烯管腔中过氧化氢残留量＜0.0008mg/cm2，对不锈钢管腔过氧化氢残留量＜0.0008mg/cm2。
28.对医用不锈钢金属材质和聚四氟乙烯非金属材质在体外V79细胞毒性试验中无细胞毒性，具有良好的细胞相容性。
29.对金属及非金属材质器械的兼容性的评价应为无腐蚀、不影响预期临床使用寿命的结果。
30.8h时间空气中过氧化氢残留值≤0.6mg/m3。
31.配置有软式内镜灭菌模块，可以对软式内镜进行灭菌，灭菌时间：≤55分。


	
	
	

	32
	心理测评软件（含心理治疗沙盘）
	一、心理测评软件
（一）功能要求：
1.系统包含心理测验、问卷调查、危机预警、档案管理、预约咨询、危机干预、案例分析、基础设置、在线倾诉等功能，可有效辅助单位开展心理健康普查、心理问题评估、危机筛查和心理档案建立等工作。
2.系统架构：软件采用B/S架构体系。
3.系统数据安全。
4.支持手机移动端访问。
5.开放的功能权限设置。
6.批量导入用户资料。
7.测试量表套餐包设置。
8.测评任务发布。
9.保持测试进度。
10.有智能语音导读。
11.有个体和团体报告。
12.有团体统计分析。
13.有智能危机预警。
14.有危机干预处理。
15.有自定义问卷调查。
16.有智能预约排班。
17.有在线倾诉。
18.有咨询过程记录。
19.有咨询结果统计。
20.有经典案例分析。
21.有心理档案。
22.有回收站和站内信。
23.有心理测量实务技能培训课程。
（二）、测评量表：系统收录国际、国内通用的具有权威性的20大类280余个测试量表。包括儿童心理行为评定、心理健康测验、个性与气质测验、婚姻家庭测验、情绪评定、人格测验、学生心理与行为评定、社会适应与人际交往评定、自我评定等测评主题。
二、心理沙盘
1.产品简介： 心理沙盘设备是运用箱庭疗法开展心理相关工作的标准化工具，共包含沙具、海沙、沙箱、沙箱支架、陈列架五部分。
2.功能参数：（1）沙具：自主开模多种沙具，包含人物类、动物类、植物类、建筑类、家居与生活及其他类等10大类，57小类。（2）沙盘专用天然海沙。（3）标准实木沙箱。（4）沙盘支架。（5）标准实木陈列架：五层八阶。
3.产品组成：（1）沙具1000件。（2）天然海沙10kg。（3）标准实木沙箱1个。（4）沙箱防水内膜1个。（5）个体实木支架1个。（6）标准实木陈列架2个。（7）《指导手册》1本。（8）六件套辅助工具1套。（9）来访者须知、工作制度、管理制度3幅海报。


	
	
	

	33
	12导联同步心电图机（网络版）
	1、12导数字式心电图机1台，移动台车1套，支持12导心电图同步采集。
2、支持12导心电+心向量同步采集。
3、心电图机主机全触控操作，无物理硬按键。
4、显示屏幕≥10英寸。
5、耐极化电压：±600mV。
6、频响范围：0.05-245Hz全频滤波。
7、心电图主机支持内置4G功能，不接受外置模块。8、心电图主机支持2.4GHz/5GHz双频段无线Wi-Fi。
9、支持设备内置扫码功能，无需外接扫码枪。10、内置热敏打印机，支持报告自动打印。
11、内置可充电锂离子电池，电池容量≥5000mAh
12、具备LAN、USB、DATA等接口。
13、支持智能操作系统，可远程更新升级。
14、设备属于CF型防除颤类型。
15、具备全导联起搏检测，准确识别起搏信号。
16、具有采集前五秒的数据回顾功能，方便捕捉偶发心率失常数据。
17、QTc参数测量：内置5种以上测量算法，QTc计算方法可通过系统设置调阅并设置。
18、心电图机支持批量下载预约记录功能，并支持待检查列表显示，列表应包含检查姓名、性别、年龄等信息。
19、心电图机支持本地报告进行同屏对比。
20、对于危急值检查数据，支持优先诊断功能，以提醒诊断中心优先诊断。
21、心电图机支持导联脱落、伪差、左右手接反、无法识别、心律失常波形的自动检测和提示功能。
22、支持消息实时提醒功能，如危急报告提醒、诊断退回提醒、导联纠错提醒、诊断完成提醒。
23、支持V5R、V3R、V1、V3、V5、V7儿童模式心电图采集。
24、记录测值包括：心率、电轴、P波时限、P-R间期、QRS时限、Q-T间期、QTc、T波、Rv5、Sv1等。
25、支持在采集端将心电图原始数据生成二维码，并通过手机端微信分享形式将心电图原始波形从内网传输至外网，物理隔离保障网络安全，可应对因网络异常、系统异常导致心电图无法上传至心电诊断中心等情况。

26、阿托品试验采集及处理流程。

27、任意心搏放大、单导联图谱漂移功能、全屏图谱漂移功能。
28、梯形图生成技术。
29、支持心电事件、起搏心电、晚电位功能。
30、医院信息化要求：符合医院现有心电信息管理系统标准，可实现床旁检查及连接心电信息管理系统，所需的接口安装费用包含在投标总价中。


	
	
	

	34
	除颤仪
	1.具备手动除颤、心电监护、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能。可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。
2.同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。
3.支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。
4.除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。
5.具有旋钮式能量选择，可快速选择12档位能量，可调节4种模式。
6.体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。
7.病人阻抗范围：体外除颤：20~300Ω。体内除颤：15-300Ω。
8.监护功能：可选配升级SpO2、体温、NIBP监测功能。具有≥26种心律失常分析。
9.标配1块电池可支持360J除颤≥200次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。
10.具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。
11.彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率≥800×480，可显示4道监护参数波形，有高对比度显示界面。
12.体外除颤监护仪可升级配置50mm记录仪，实时记录时间有3秒、5秒、8秒、16秒、32秒、连续可供选择。
13.主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。
14.关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（≥200J）、屏幕、按键检测。

	35
	胰岛素泵
	
1.胰岛素泵1台，适用范围：适用于无年龄限制的糖尿病患者（以医疗器械注册登记的适用范围为准）。
2.有防水功能：IPX7
3.电机：一体式减速编码电机
4.储药器容量：≥3mL
5.胰岛素选择：U-100/ml
6.具有装药自动定位读数功能
7.操作模式≥4种
8.屏幕显示：胰岛素余量、电池余量、基础曲线
9.基础率分段： ≥24个时段
10.基础率输注最小时段： 60分钟
11.基础率输注方式： 最小间隔2分钟
12.基础率设置范围： 0.1U～4U
13.临基率方式： 当前基础率的倍率
14.临基率范围： 0% ～ 250%（间隔25%）
15.大剂量设置范围： 0.1U～87U
16.大剂量输注速度： 约10U/分钟
17.大剂量设置增量： 0.1U(0-10U)，1U(10-87U)
18.可预设餐前量
19.具有上次餐前量显示
20.日总量回顾： ≥40次
21.基础量回顾： ≥40次
22.大剂量回顾： ≥40次
23.排气回顾： ≥40次
24.报警回顾： ≥40次
25.自动报警功能显示：≥7项
26.报警方式： 音频、振动报警
27.电池：锂电池或碱性电池/可反复充电的银氢电池
28.内部时钟： 24 小时制 ，用户可调整时间，有备用电池
29.安全防护设定：自动锁键功能。密码保护的医生模式（可以设定日总量、大剂量、基础率的最大限量）



	
	
	


4.3 试验检测要求
无
4.4质量要求与验收标准

符合国家、省、市法律法规及行业标准。
4.5 质量保证期服务要求

中标人提供的技术人员、工具、备件和联系方式，质量保证期服务响应、到达现场和解决问题的时限，中标人技术人员的交通、食宿费用承担主体，中标人技术人员撤换费用承担主体，质量保证期服务情况记录要求等。
