2024年（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置技术能力提升装备项目（十六）拟购设备一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | （DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置技术改造 | 1 | 15000m3/h临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置升级组件 | 1 |  |

拟购设备技术要求

项目序号一  （DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置技术改造

一、拟购置设备名称：15000 m3/h临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置升级组件

1. 该15000 m3/h临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置升级组件须与现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统完全兼容，组成一套完整DN400/15000 m3/h临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置，其主要技术参数为：

1）测量范围：（1~15000）m3/h；

2）扩展不确定度：Urel≤0.32%，k=2；

3）最大检表口径：DN400；

4）夹表台：DN50（兼容DN15~DN40），DN150（兼容DN65~DN125），DN200，DN250，DN300，DN400（兼容DN350）；

5）检表种类：适用于本标准装置检定的各种规格型号的气体容积式流量计、差压式流量计、气体层流流量传感器、涡街流量计、超声流量计、涡轮流量计、旋进旋涡流量计、热式气体质量流量计、科里奥利质量流量计和靶式流量计；

6）采集信号种类：（4～20）mA、低频或高频脉冲信号（（0～24）V、（0～10）kHz）、数字信号；

7）装置的控制方式：流量计安装为人工手动，检定工作既可由检定人员在微机检定界面上操作自动完成，也可手动单项运行；

8）增加用电负荷：3相5线380 V，总功率≤165 kW；

9）验收时须提供中国计量科学研究院出具的整套DN400/15000 m3/h临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置有效溯源证书；

10）整套标准装置质保1年；

11）须提供完整技术改造方案，并按照方案对现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置进行升级改造。

2. 滞止容器1

（1）有效容积：不小于4.1 m3；

（2）材质：不锈钢；

（3）结构形式：采用大空间安装方式，使用直筒直径不小于1.1 m，长度不小于5 m，两端带封头的封闭容器；

（4）数量：1套；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

3. 背流管1

（1）公称通径：DN600；

（2）材质：304不锈钢；

（3）尺寸：直径不小于600 mm，长度不小于5 m；

（3）数量：1套；

（4）质保期：1年；

（5）验收时提供出厂合格证书；

（6）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

4. 滞止容器2

（1）有效容积：不小于0.15 m3；

（2）材质：304不锈钢；

（3）结构形式：采用大空间安装方式，直径不小于630 mm，高度不小于0.5 m；

（4）数量：1套；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

5. 背流管2

（1）公称通径：DN50；

（2）材质：不锈钢；

（3）尺寸：直径不小于630 mm，高度不小于0.25 m；

（4）数量：1套；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

6. 临界流文丘里喷嘴

（1）公称通径：DN200；

（2）喉部直径：不小于 47 mm；

（3）材质：304不锈钢；

（4）准确度等级：不低于0.2级；

（5）数量：不少于7支；

（6）质保期：1年；

（7）验收时须提供出厂合格证书及中国计量科学研究院出具的有效溯源证书；

（8）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

7. 在线测漏球阀

（1）公称通径：DN200；

（2）材质：304不锈钢；

（3）测漏方式：在线测漏；

（4）数量：不少于7台，且须与临界流文丘里喷嘴数量一致；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

8. 临界流文丘里喷嘴连接组件

（1）公称通径：DN200；

（2）材质：304不锈钢；

（3）尺寸：长度200 mm；

（4）数量：不少于7套，且须与临界流文丘里喷嘴数量一致；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

9. 标准件

（1）公称通径：M10~M30；

（2）材质：不锈钢螺杆，碳钢螺帽，硬度 4.8 级；

（3）尺寸：（50~100）mm；

（4）数量：1套；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

10. 气动蝶阀

（1）公称通径：DN400；

（2）材质：阀板304不锈钢，阀体碳钢；

（3）压力等级：PN16；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

11. 气动球阀

（1）公称通径：DN250；

（2）材质：阀芯304不锈钢，阀体碳钢；

（3）压力等级：PN16；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

12. 气动伸缩器

（1）公称通径：DN400；

（2）伸缩行程：不小于0.4 m；

（3）托表升降：带升降托表机构，及夹表对中辅助机构；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

13. 气动伸缩器

（1）公称通径：DN250；

（2）伸缩行程：不小于0.4 m；

（3）托表升降：带升降托表机构，及夹表对中辅助机构；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

14. 过滤器

（1）公称通径：DN400；

（2）材质：不锈钢；

（3）过滤网目：60 目，过滤网可方便拆卸清洗；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

15. 过滤器

（1）公称通径：DN250；

（2）材质：不锈钢；

（3）过滤网目：60 目，过滤网可方便拆卸清洗；

（4）数量：1台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

16. 变径前后直管段

（1）DN32前后直管段一套，前直管段长度≥20 D，后直管段长度≥10D，入口带消声整流；

（2）DN65前后直管段一套，前直管段长度≥20 D，后直管段长度≥10 D，入口带消声整流；

（3）DN125前后直管段一套，前直管段长度≥20 D，后直管段长度≥10 D，入口带消声整流；

（4）DN250后直管段一根，长度≥10 D；

（5）DN350前后直管段一套，前直管段长度≥20 D，后直管段长度≥10 D，入口带消声整流；

（6）DN400前后直管段一套，前直管段长度≥20 D，后直管段长度≥10 D，入口带消声整流；

（7）DN50消声整流器一套；

（8）DN80消声整流器一套；

（9）DN100消声整流器一套；

（10）DN150消声整流器一套；

（11）DN200消声整流器一套；

（12）DN250消声整流器一套；

（13）DN300消声整流器一套；

（14）以上材质均为S304不锈钢；

（15）质保期：1年；

（16）验收时提供出厂合格证书；

（17）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

17. 绝压变送器

（1）测量范围：（50～110）kPa.a；★

（2）最大允许误差：±0.075%FS；★

（3）数量：4台；（背流管，滞止容器，DN400、DN250检线）

（4）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统；★

（5）质保期1年；

（6）验收时须提供陕西省计量科学研究院出具的有效溯源证书。

18. 温度变送器

（1）测量范围：（0～50）℃；★

（2）最大允许误差：±0.2℃；★

（3）插入深度：150 mm；

（4）数量：4台；（滞止容器*2，DN400、DN250检线）

（5）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统；★

（6）质保期1年；

（7）验收时须提供陕西省计量科学研究院出具的有效溯源证书。

19. 湿度变送器

（1）测量范围：（10～95）%RH；★

（2）最大允许误差：±3%RH；★

（3）数量：1台；

（4）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统；★

（5）质保期1年；

（6）验收时须提供陕西省计量科学研究院出具的有效溯源证书。

20. 信号采集和供电电源插座

（1）信号采集类型：脉冲信号，电流信号，485数字信号及多媒体拍照信号；

（2）供电电源类型：DC 24V；

（3）数量：6个；

（4）安装位置：六个夹表台位处；

（5）质保期1年；

（6）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

21. 多媒体采集系统

（1）可自动对焦、自动补光、防眩光；

（2）自带电池，待机时间不短于5小时；

（3）补光距离：红外光最远可达50 m，白光最远可达30 m；

（4）质保期1年。

（5）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

22. 气动检漏球阀

（1）公称通径：DN50；（用于大小滞止容器及背流管间的隔断阀）

（2）材质：阀芯304不锈钢，阀体碳钢；

（3）压力等级：PN16；

（4）数量：2台；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

23. 真空泵

（1）最大流量：90.8 m³/min；★

（2）额定功率：55 kW；

（3）数量：3台；

（4）质保期1年；

（5）验收时提供出厂合格证书；

（6）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

24. 信号控制柜

（1）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置硬件系统；

（2）能够远程控制阀门的开关；

（3）可采集（4～20）mA（18位分辨力、误差≤±0.1%）、低频或高频脉冲信号（（0～24）V、（0～10）kHz，脉冲计数误差≤±0.01%）、RS485信号及多媒体拍照信号；

（4）数量：1套；

（5）质保期：1年；

（6）验收时提供出厂合格证书；

（7）兼容现有（DN400）临界流文丘里喷嘴法气体流量标准装置软硬件系统。

25. 检定控制软件系统

（1）操作系统：Windows10 或以上；

（2）软件平台：VB/C#；

（3）数据库：ACCESS；

（4）软件功能：

a. 标准装置应全部在屏幕上以实物图形显示，软件采用主画面显示标准装置的工艺参数及设备相关状态，活动子画面显示辅设备参数和输入检定数据；

b. 采用数据库存储检定过程参数和检定数据，数据的存储、统计及报表、原始记录生成（原始记录格式及内容应完全符合相应检定规程或校准规范的要求）和打印等方面应具有完善的功能和很强的灵活性。应具有很强的抗干扰、纠错能力，能自动对收发数据进行校验，保证数据准确可靠；

c. 采用单点修正、多点修正或曲线修正方法对所有压力、温度、温湿度传感器的测量值进行修正，使系统更精确、可靠；

d. 应具有自动检定和人工检定功能。检定方案应可由用户根据需要修改，具有开放性；

e. 应提供终身免费的升级维护，以适应标准、检定规程、校准规范的修订或用户的其他需求（如原始记录模板及证书报告模板的升级更新）；★

（5）质保1年；

（6）数量1套。

备注：带“★”的参数需求为实质性要求，供应商必须响应并满足的参数需求。