拟购设备一览表

| 项目序号 | 项目名称 | 设备序号 | 设备名称 | 数量（台/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 新建氢气品质检测中颗粒物参数溯源能力 | 1 | 凝结核粒子计数器校准装置 | 1 |  |

拟购设备技术参数

1、凝结核粒子计数器校准装置整体要求：

1.1 颗粒数量浓度测量范围：（5～20000）个/cm3；★

1.2 在（50～20000）个/cm3颗粒浓度范围内，校准结果不确定度优于 3.3%（k=2)；★

1.3 供电要求：220 V，50 Hz；★

1.4 溯源证明性文件：附国家院校准证书（包含各配件计量性能与整体的不确定度结果）；★

1.5 提供不低于 5 人次的现成培训；★

1.6 质保期不低于 1 年，提供长期的技术支持和维护保养服务。★

2、凝结核粒子计数器校准装置各部件要求：

2.1 气溶胶发生器：喷雾原理，最高发生浓度不低于50000个/cm3，5min内的稳定性优于 1%；★

2.2 X射线软中和器：< 9.5 keV的软X射线，能与差分电迁移分级器兼容；

2.3 差分电迁移分级器：在（10～800）nm范围内可根据气溶胶电迁移率对原始气溶胶进行分级，并得到几何标准偏差（GSD）小于 1.1 的单分散样品。校准证书中，气溶胶中携带 p 个电荷（p = 1，2，3） 颗粒百分比的相对标准不确定度优于 0.7%。；★

2.4 气溶胶静电计：颗粒数量浓度覆盖（3000 ~ 8000）个/cm3，计数效率的相对标准不确定度优于 1.0%，分辨率 1 fA；★

2.5 气溶胶分流器：应至少具有 2 个气流通道，校准证书中各通道颗粒浓度偏差的相对标准不确定度优于 0.9%；

2.6 气溶胶混匀管：湍流混合层流采样原理，具备 3 及以上个气流采样通道；

2.7 加热蒸发管：加热温度范围：室温～120 ℃，数字显示温度，控温精度为 1 ℃；

2.8 流量控制器：量程为 30 L/min，显示精度 1%，数字显示；

2.9 气溶胶稀释器：分流法原理，稀释比在 2～100 范围内可调；

2.10 恒流采样泵：数字表显示，量程为 30 L/min，显示精度 1%。

2.11 脉冲幅度分析器：采样频率不低于10 MHz，示值电压量程覆盖0 V~10 V，示值电压最大允许误差 ± 0.2%，采样通道不少于 256 个。★

3. 质保期不低于1年，并进行不低于5人次的现成培训。★