| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、设备用途：能够精确地对金属、非金属多晶样品进行物相定性定量分析；能够对样品结晶度分析、晶体结构分析、晶胞参数计算，晶粒大小分析，样品变温分析等，同时保证数据具有科学可靠性。 |
| 2 |  | 二、主要性能指标、要求： 1、X射线发生器 |
| 3 | ▲ | 1.1 最大功率：≥6kW； |
| 4 |  | 1.2 最大管电压：≥45kV； |
| 5 | ▲ | 1.3 最大管电流：≥150mA； |
| 6 |  | 1.4 X射线防护剂量：＜1μSv； |
| 7 |  | 1.5 双重保护装置，包括对X射线防护罩的保护及对X~射线快门的保护； |
| 8 |  | 2、X射线 2.1 类型：旋转阳极； 2.2 靶材：Cu； |
| 9 | ★ | 2.3 最大输出功率：≥6kW； |
| 10 |  | 3、测角仪: 3.1 扫描方式:θ/θ方式； 3.2 角度重现性：≤+/-0.0001 度； 3.3 最小可控步长：≤0.0001 度； 3.4 测角仪半径：≥300mm； 3.5 扫描范围2θ：至少包含 0°～160°； 3.6 定位方式：双光学编码，测角仪入射轴和接收轴分别直接定位； 3.7 马达驱动：交流伺服马达驱动，闭环反馈控制。 |
| 11 | ▲ | 4、全自动可变狭缝范围：可变范围0.05~7mm（0.01mm/步）； |
| 12 |  | 5、器件识别和安装：所有器件具有ID自动识别标识，传感器自动识别； |
| 13 |  | 6、阵列探测器 6.1 提高测试强度和测试速度：≥200倍； |
| 14 | ▲ | 6.2 2θ方向轨道数：≥190； |
| 15 |  | 6.3 轨道宽度：≤75μm ； 6.4标准模式能量分辨率：≤20%； |
| 16 | ★ | 6.5探测器活性面积：≥350mm2； |
| 17 |  | 6.6测试模式：包括高强度、高分辨测试和荧光抑制模式； |
| 18 |  | 7、通用Z样品台： |
| 19 | ▲ | 7.1移动范围：-10mm～+2mm； |
| 20 |  | 7.2 标准样品板尺寸：≤35mm×50mm；样品填充部分尺寸：≤20mm×20mm； 7.3 微量样品架：≥40片；常规样品架：≥40片； |
| 21 |  | 8、高温加热系统 |
| 22 | ▲ | 8.1 加热温度范围：室温～1500°C； |
| 23 | ▲ | 8.2 加热方式：环绕式加热或红外加热； |
| 24 |  | 8.3 程序控制加热； 8.4 测试模式：真空、空气中、惰性气体。 |
| 25 |  | 9、水冷系统： 9.1分体式循环水冷系统，稳定性能好，具有过热保护系统； 9.2工作要求：连续工作； 9.3控温精度：±1℃； 9.4供水流量：满足6KW发生器工作要求； 9.5水的温度：18°C～22°C； |
| 26 |  | 10、数据采集、数据处理系统 10.1数据采集、数据处理系统各1套，配置不低于：CPU：I7，内存：32G，硬盘：1T，网卡接口：2个，显示器：27寸； |
| 27 |  | 11.3P恒温控制系统1套。 |
| 28 |  | 12.配备数据分析及数据采集系统：智能引导软件控制，系统可以自动判断测试时需要更换的组件和测量条件，并自动对光路、样品位置进行调节； 13.配备专家数据库系统，并根据样品情况给出最合适的测试条件软件； 14.可进行设备控制。数据采集，数据处理，分峰拟合，图形处理软件应能够进行自动物相鉴定及打印结果报告； 15.软件包括定性分析、无标样定量分析、晶粒大小测量、晶胞参数测量、结晶化度计算等功能； |