| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 一、采购内容及清单 序号; 名称; 数量; 备注. 1; 全自动微生物生长监测仪主机; 1台; 核心产品. 2; Take3超微量多体积检测板; 1个. 3; 仪器控制及分析软件; 1套. 4; 酶标仪; 1台. |
|  | 2 | 二、设备功能、技术参数、配置要求 1、运行环境 1.1 工作条件：一般实验区 1.2 工作电压：208～240V，50Hz 1.3 温度： 10℃～40℃ 1.4 湿度：≤85% 2、主要技术参数 2.1 孔板类型：96孔板 ▲2.2 板容量：4块96孔板 2.3 温度控制：4区域温控模块，室温 +4℃ 至 45℃，温控精度≤±0.5℃ @ 37℃ ▲2.4 梯度温控：检测仓上下均有控温模块，孔板上下可设置差异温度，可有效防止蒸发或凝集，有效去除液体蒸发产生的水雾对成像检测结果的影响，支持长时间实时观测。 2.5 振荡功能：可选振荡方式，振荡时间可调。配合动力学检测、长时程孵育间歇施药等。 2.6 光源：高能LED光源。 ▲2.7 动态范围：0-4.0 OD 2.8 检测速度：＜10秒/孔板,动力学实验 ▲2.9提供专业数据获取及分析软件系统（非第三方），保证数据分析更快更准确。可实现统计学中的曲线拟合，EC50计算，自定义多重运算，一键式数据EXCEL导出，创建PDF及诊断报告导出，数据处理功能可实现程序化编辑。 2.10 密闭检测腔设计：用于避光及环境控制，整个检测过程无需额外配置遮光。 ▲2.11 CO2调控：需要额外配置CO2 调控装置，浓度控制精度±0.1%，可模拟生物样本所需的气体环境，支持双/单气体控制模式，全程实时监控并记录数据。 ▲2.12 酶标仪参数：波长范围：200-999nm，1nm步进，波长准确性：±1nm，波长重复性：±0.1nm，吸收光检测范围：0-5 OD，吸收光分辨率：0.00001。 2.13 微量检测板：一次可以测量2ul样品，可以检测16个样品，可以快速进行微量核酸和蛋白定量。 3、配置清单 3.1 高通量微生物生长曲线分析仪主机1套 3.2 仪器控制及数据处理软件1套 3.3 高性能图像数据处理工作站 1个 4、技术资料 提供仪器设备的种说明书。提供仪器设备的维修保养手册。 5、技术服务 5.1 安装、调试及培训 5.1.1在货物到达使用现场后，卖方按买方通知时间派技术人员到买方的项目现场，在买方技术人员在场的情况下开箱清点货物，组织安装、调试，直至设备正常运行，并承担因此发生的一切费用。 5.1.2卖方负责对买方技术人员、操作人员进行现场免费培训，培训内容包括设备操作、设备维护及简单的设备维修等，直至技术人员、操作人员能够熟练掌握为止。 备注：加“▲”参数需提供佐证材料，佐证材料不限于：产品彩页、检测报告、官网截图等证明材料 |
|  | 3 | 三、其他要求 产品质量要求安全可靠，保持连续工作（每周按 24*7小时）长时间运行；设备零配件供应期5年。 |