### 采购需求

### 采购包1：

### 标的名称：粒度仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 组成部分 | 1 | 1.组成部分：由测量主机、测量探头及固定烧杯支架、PVC参考标样、空压机、软件和数据处理系统等部件组成。 |
| 测量探头规格 | 2 | 2.1测量窗口：蓝宝石 2.2▲最小测量温度-20 ℃，最大测量温度＞120 ℃； 2.3测量压力：不低于或优于1 MPa； 2.4导线长度：不低于或优于5m； 2.5探头材料：哈氏合金HC22； 2.6线性测量速度不低于或优于2m/s； 2.7▲测量的颗粒浓度范围：0～70%； 2.8 探头外径：≤19mm； 2.9 探头长度：不低于或优于400mm； 2.10 驱动方式：气动。 |
| 测量规格 | 3 | 3.1▲测定的粒度范围：0.5～3000μm； 3.2★颗粒不能假定为一种特定形状，采用激光反射原理设计对工艺过程无干扰；每次测量周期，实时给出弦长分布数据；具备实时粘污指数功能，确定暂时粘附在探头窗口的颗粒，并报告覆盖程度，带有粘住颗粒校准功能； 3.3无需通过取样、超声、稀释等后处理手段就可在原位体系中实时测量，可以和很多工艺条件实时关联，快速优化工艺条件； 3.4★探头前端是平整非凹槽一体化设计，能防止卡槽；能够在相对于探头窗口位置不变的距离下，在特定区域内对颗粒进行测量；在每次测量周期，对于给定长度的弦长数，该系统以弦长分布记录数据；在单次测量周期下，能进行全程测量，测量颗粒速率不低于或优于2m/s； 3.5基于探头技术进行测量，能测量单个颗粒，不是基于体积测量； 3.6每次测量同时提供两种颗粒分布方法：大粒径模式和小粒径模式；同时追踪小颗粒和大颗粒的粒径变化； 3.7采样连续，采样间隔≤2s。 |
| 软件要求 | 4 | 4.1在每次测量周期，软件提供基于数量的弦长分布； 4.2软件能使用户在单次测量时加注释，这些注释也能在后处理时重现； 4.3能拖拽趋势和弦长分布。 4.4同时追踪小颗粒和大颗粒的粒径变化； 4.5可导入温度、pH、搅拌、加料等统计趋势；利用拖拽等方式设定颗粒分布的终点； 4.6保存数据分析组，并可从之前实验暂停的地方开始进行分析； 4.7实时清晰地显示颗粒的生长变化过程等图像信息； 4.8通过实验模板确保重复批次条件； 4.9 Excel中的数据能拷贝和粘贴至软件中； 4.10一键生成完整的报表； 4.11完全兼容动力学模拟放大软件指导快速优化生产工艺，软件自带实验系统所有数据； 4.12★软件基于通用平台，并能与其他多种仪器进行实时无缝通讯和数据关联共享，包括但不局限于以下仪器：自动化反应器、反应量热仪、实时在线取样分析系统、实时在线反应分析系统、实时在线拉曼分析系统，智能在线液相分析系统、在线动态颗粒成像分析仪等，如可以自动测结晶介稳区等结晶工艺所需最基础数据。 4.13和多个实验条件参数相关联，便于实时的去优化整个处理工艺过程； |
| 技术应用及服务支持要求 | 5 | 5.国内能提供原厂应用技术支持。 |

### 采购包2：

### 标的名称：高性能比表面及微孔分析仪及全自动物理吸附仪

| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | ★（1）具备实现Ar、Kr、CO2、N2、水蒸气、苯、甲苯等不饱和双键的液体蒸汽等有机和无机气体吸附测试的功能，孔径测试范围（0.35—500）nm，比表面积测量范围可达0.001㎡/g以上，精密度重复性差值＜1.5%； ▲（2）分析能力：四个工作站可以同时实现两站微孔、两站介孔测试，原位脱气站4个； ▲（3）配备机械泵和分子涡轮泵，确保分析系统相对压力P/P0(氮气在液氮温度下)达到10-9，机械泵真空不低于10-3mmHg，抽速不低于或优于3m3/h，分子涡轮泵真空度≤10-4Pa； （4）脱气站最大脱气温度不低于或优于450℃，脱气位不低于或优于6个； （5）数据处理系统包括但不限于吸附/脱附等温线，BET比表面，Langmuir比表面，BJH/CI/DH孔分析，as作图，t-plot作图，MP法，HK法，SF法，DA法，吸附等温线的微分，分子探针法； （6）仪器内部密封采用耐不饱和双键的密封圈，可以测定苯、甲苯等不饱和双键液体蒸汽； |