| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 名称; 技术参数; 配置要求; 售后服务; 数量. 神经导航经颅磁刺激系统; 一、磁刺激器部分 1、输出刺激频率与强度比中间值： 1.1最大输出刺激频率支持100Hz； 1.2在输出频率为50Hz时，输出刺激强度≥50%； 1.3输出脉冲频率误差±3%； ▲1.4支持最大单边输出强度：≥6T； ▲1.5输出强度误差范围：±5%； ▲1.6输出脉冲宽度：至少包括350μs±20μs； 2、磁刺激控制装置： 2.1采用触摸屏式工业级单片机电脑控制； 2.2控制器触屏尺寸：≥10英寸； 2.3控制器内置磁刺激专用软件； 2.4控制器内置磁刺激运动诱发电位（MEP）和运动阈值（MT）检测软件，屏幕上可以显示两个MEP信号； 2.5可实时显示线圈规格、线圈温度； 2.6在控制器屏幕上以趋势图方式实时呈现显示线圈温度； 2.7具有高温保护功能：≥40℃，系统自动停机保护； 3 、磁刺激软件： 3.1在控制器屏幕上显示磁刺激器实时状态； 3.2持续超过10分钟未触发系统将自动卸载保护； 3.3、刺激模式可调：单脉冲、重复脉冲、丛刺激（TBS）脉冲、以及自由组合刺激模式等； 4、磁刺激刺激线圈：线圈冷却：液态内循环冷却系统，非风冷或静态液冷或外循环液冷；一体式主机，冷却系统脉冲源高度集成，绝缘性好，重心稳定防止倾覆及人为推倒。非液电分离式堆叠结构（冷却系统及脉冲源分别固定安装于台车）。 4.1可扩展科研用线圈拍包括：凹面型、动物型、盔式深部型、红光功能型； 5、运动阈值（MEP）测量： 5.1硬件：运动诱发电位放大器,通道数：≥4通道，在磁刺激控制器屏幕上同步展现窗口显示两个部位的MEP信号； 5.2根据设定比例和MEP检测结果自动计算所需刺激强度； ▲5.3MEP采样率：≥100KHz ▲5.4提供多功能操作面板可通过操作面板按键直接实现MEP波形处理（幅值调节、时程调节、选线）、阈值确定、单次刺激、参数选择、强度归零等操作。 6、支持伪刺激； 7、开放式的技术平台，可与电刺激、近红外、导航等设备兼容。 二、导航部分 1、导航系统硬件： 1.1具有红外光学动态捕捉器固件（终身免费升级）； 1.2定位精度≤2mm； 1.3追踪定位工具包至少包含线圈示踪器、头颅示踪器、数字化定位笔、定标校准工具； 1.4示踪器规格为多视面、全角度示踪器（非平面）； ▲1.5线圈示踪器的定位上定位光球≥6点；被试头颅示踪器定位器上定位光球≥4点； 数字化定位笔上定位光球≥4点； 2、导航软件 2.1支持分割头部建模； 2.2支持自动处理的核磁共振设备的数据，以获得真实的头皮和大脑模型；支持根据选定的解剖标志和记录头形点进行头部模型重新配准的功能； 2.3支持多模态和复杂的3D可视化技术（MRI，功能磁共振成像，PET，脑电图，传感器，偶极子等）； 2.4脑部可视化： 2.4.1 支持呈现MRI / fMRI的图像，自动旋转切割面，3D地区，渲染室，曲线显示。彩色导航数据可导出为DICOM数据，可显示大脑3D结构； 2.4.2支持显示刺激的焦点，基于线圈配置的向前诱发电位计算，对大脑的三维头部模型的线圈投影； 2.5线圈管理： 2.5.1可定制跟踪工具，并与所有主流的TMS线圈相兼容，以确保精确的定位和定向； 2.5.2多线圈管理：在检测期间不同的线圈之间进行切换，支持双线圈导航； 2.5.3具有多面线圈跟踪器设置。曲线显示，剥离深度≥10层； 2.6定向： 2.6.1提供直观的目标视图：利用线圈在预设刺激目标的精确定位，来指示距目标的距离和相对于预设方向的线圈方向； 2.6.2支持根据距离和方向调整目标的阈值的精确度，以数字形式显示趋向目标的距离和角度。实时完成诱导电场的计算，感应电场的计算同时考虑TMS线圈和数字化头模型； 2.7、离线分析： 2.7.1、可回放所有记录的刺激部位和相对应的线圈的位置； 2.7.2、可回放每个刺激部位的诱发电场； 2.7.3、基于刺激目标，线圈类型，诱发电场强度，TMS比率和每个刺激点的持续时间来制定被试的刺激计划； 三、认知功能测试模块 1、测试模块的数据采集形式具有常模数据库，可进行数据对比分析； 2、任务发布界面至少支持中文、英文等多种国家语言； 3、至少包含视觉记忆、空间工作记忆、反应时间等测试； 4、可实现面部表情采集，包含检测时间及结果，表情概率，表情结果，效价，唤醒度，主导度，参与度，压力，满意度，情绪基调，情绪强度，面部坐标点，俯仰，偏移，滚动，事件标记。提供多种数据可视化图表，如饼图、波状图、柱状图、雷达图等，并可以图片及视频形式导出。通过情绪手环硬件本体实现硬件实时打标，可采集皮电、脉搏、皮温、环境温度、环境湿度等指标。 四、无线表面肌电仪 1、8个无线EMG传感器，每个传感器与接收器之间为无线连接,肌电传感器仅用电极片就可以固定在肌肉上，不可再需要额外的任何固定； 2、8导无线EMG传感器，可以分为两套独立的四通道表面肌电独立使用； 3、肌电传感器通过软件滤波后，可以实时显示心电图，并显示心率； ▲4、肌电传感器采样率全通道≥2000Hz，单通道≥8000Hz； 5、肌电传感器内置存储功能，离线存储时间≥3小时； 6、肌电传感器带宽：20Hz-500Hz； 7、肌电传感器信号输入范围≥0-10毫伏； 8、所有传感器数据传输距离≥80米； 9、所有传感器连续采集6小时以上； 10、软件集成了显示肌肉名称和位置的图解，使传感器放置更为容易，且提高了对肌肉的熟悉度； 11、中文采集和分析软件，软件自动计算前反应时 T1（刺激产生时刻与肌电信号产生时刻的时间差）和后反应时 T2（ 肌电产生时刻与力矩产生时刻的时间差）； 12、软件可以分析多种肌电数据，至少包括c3d、asc、txt、csv格式； 13、可通过肌电数据定位对应的视频帧，也可通过视频帧定位到对应的数据时刻； 14、鼠标选取某一段进行计算和导出数据； 16、数据计算分析至少包括：低通滤波、高通滤波、带通滤波、带阻滤波、均方根、绝对均值、平均值、最大值、最小值、积分值、平均积分值、标准差、过零率、中值频率、平均功率频率； 17、可以绘制肌电数据的均方根曲线、中值频率曲线、平均功率频率曲线、平均值曲线、积分曲线； 18、自动寻找肌电信号的开和关； 19、可对心电信号进行分析，自动计算RR间期、时频域分析。 五、干电极EEG采集仪 ▲1、通道数：≥24通道； 2、放大器上自带LED灯，以便查看工作状态； ▲3、通过IR接口与同步器连接，以便外部数据同步或标记； 4、工作时间：≥24h； 5、主机重量：≤70克； 6、数据内存：≥32GB； 7、支持USB C型线连接到计算机上； 8、采集EEG数据后可一键快速分析得出频谱、相干、脑地形图等。 9、光谱、相干性、ERP、ERD 等可以在向导模式下处理，用于用户选择的批量记录。处理结果将存储到内置数据库中； 10、实时阻抗监测，允许控制和存储电极阻抗值； 11、在内置存储器上记录并在 PC上同时进行无线脑电图监测； 12、自动录制场景，脑电图实时切换蒙太奇，内置光刺激程序，录制时向后滚动，声学刺激程序等 13、可升级EEG同步视频监控功能； 14、原始EEG和ERP数据可以以不同的格式导出，可导出文本、CSV、WinHRV、MDFX、WinEEG、Loreta、二进制ASCII、EDF和 EDF+ 等多种格式； 15、具有EEG 光谱、相干性、ERP、ERD 和任务属性等功能，可以导出为 ASCII 文件，用于收集用户选择的记录； 16、支持脑机接口、事件相关电位、QEEG、视频脑电图等研究； 17、软件有中文、英文、俄文、日语、波兰语、葡萄牙语等多种语言选择； 18、电极帽具备导电膏、生理盐水及干电极信号采集功能，可实现与近红外设备进行同步采集； 19、电极帽通过电极线连接放大器，且放大器不得置于电极帽上，避免产生信号干扰；; 经颅磁刺激器、刺激充能器、控制程序、刺激线圈、双通道肌电诱发电位模块、光学导航追踪仪、3D标定定位软件、定位笔、线圈矫正板、导航影像工作站、仪器车、认知测评模块； 无耗材。; 质保2年; 1套. |
|  |  | 技术培训 1.仪器安装后进行2天的现场培训，内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等；应用工程师现场培训≥3天；免费4人次（人／周）国内培训（免培训费，食宿自理）。 2.详细的培训计划，提供设备全套的操作流程及使用手册，维修手册等。 |