采购包1：

标的名称：长江下游与黄淮油菜优质高产耐密宜机收新种质创制与应用

| 序号 | 参数性质 | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 低温冷冻离心机（核心仪器） | 1 | 套 | 台式低温冷冻离心机 1 套 1.安全特性：不平衡检测，防夹手，防撞结构。技术参数: 2.台式离心机主机。 最高转速：≥ 15200rpm，最大离心力：≥25800xg ★3.水平转子。 最高转速：≥4200rpm，最大容量: ≥8块96孔深孔板，（可放8块96孔深孔板（深孔板长度约为127.76mm，宽度约为85.48mm，高度约为44.10mm））。 4.温度设定范围：-10℃至+40℃。 5.加减速控制：9级加速, 10级减速。 ★6.转头锁定系统：转头自锁，具有转头自动锁定装置。 ★7.生物安全性保证：提供所有转子的防生物污染密封盖。 8.驱动系统：无碳刷大力矩电机直接驱动。 9.运行时间控制: 0-9小时59分钟，并具有瞬时离心及连续离心方式。 10.适于手套操作单手开关操作，并支持左右手操作;可无需借助工具快速更换转头操作。 11.控制系统：微电脑控制, 数字液晶显示。可以同时显示设定和实际温度.速度.时间，可简单快捷设定运行条件和运行参数。 12.自动性能：可选择在离心结束之后自动开盖，可选择在离心结束时声音提醒功能。 |
| 2 | 台面高速离心机 | 1 | 套 | 1.最大容量：10×5ml 2.最高转速：≥13000rpm 3.最大相对离心力：≥17000 xg 4.加速时间：10s 5.减速时间：12s 6.离心计时：1min－99min，1min步进，连续离心模式及瞬时离心模式。 7.转头：7种以上规格转头可选。 8.可选配双排管转头，无需适配器，可同时离心1.5ml离心管和0.5ml离心管。 9.安全性：具有自动门锁超速检测和保护不平衡及应急手动开盖功能。 10.转头：高性能聚合材料转头提供杰出的化学防腐性，可减小强腐蚀性试剂的腐蚀作用。 11.转子气密性经第三方测试并认证。 12.配置：主机带24×1.52ml角转头，带防生物污染密封盖。 |
| 3 | 实时定量PCR仪（核心仪器） | 1 | 套 | 1.样品容量：96孔×0.2ml。 2.反应体系：10-100uL。 3.耗材类型: 0.2mlPCR单管0.2mlPCR八联管0.2ml标准PCR96孔板等。 4.目标基因数：≥4色检测荧光通道，每孔可同时检测至少4个目标基因。 5.加热模块：固定96孔0.2mL Peltier半导体等温加热模块。 6.光源：高亮度白光LED(工作寿命>5年)。 7.检测系统：超灵敏COMS检测器，所有反应孔同时采集荧光数据，不同孔之间不存在时间差，光路系统稳定易维护，光路系统中无光纤类易损部件。 8.任意实验均默认全通道扫描并存储数据，可后续分析任意四通道对应染料荧光信号，可处理因报告基团编辑错误导致的数据问题。 ★9.防误差功能：具有内参比荧光Rox功能，根据Rox加样量来校正加样误差和耗材管间差异。 10.分辨率：单次反应可区分低至1.5倍的靶标数量差异 11.动态范围：满足101-1010个拷贝。 12.灵敏度 (拷贝数)：≥1拷贝。 13.温控范围：4℃–99.9℃，无论实验前还是实验后都可以使样品保持4℃恒温。 14.激发发射范围：455-530nm; 570-650nm 505-570nm; 610-700nm，支持染料: FAMSYBRGreen, VIC, SYTO9, HEXTETJOE, JUN, ROXTexas Red，Cy5等。 15.仪器自带存储：≥16GB，（相当于2000-2500运行文件) 16.互动触摸屏：仪器自带触摸屏，可单独控制操作仪器，并可查看实时荧光定量PCR实验。 17.外围设备：可选配二维码阅读器 18.高分辨熔解曲线分辨率：≤0.015℃。 19.运行方式：单机运行，连接电脑及连接云服务器平套。可连接或不连接电脑，直接定义运行程序，并储存数据结果。 20.软件组成 20.1配备完备的定量PCR软件,等位基因分析软件。 ★20.2配备原厂的引物探针设计软件，可用于PCR引物巢式PCR多重PCR引物RT-PCR引物的设计和自动测试。 20.3配备相对定量基因表达软件，可同时对无限个数据进行自动的分析对比，用于基因表达，药物疗效考核等相对定量分析. - 20.4配备完备的定量PCR软件,等位基因（SNP）分析软件和阴阳性结果自动判定软件。 21.云服务：具云服务器平套，可实现不同使用者随时随地进行数据分析和分享。同时具有管理员权限，简化管理流程。 22.仪器提供断电恢复模式，以在断电时提供运行保护。 23.能同时检测并区分VIC荧光和TAMRA荧光，可用于TaqMan基因拷贝数(CNV)检测。 24.基本配置： 24.1主机1套。 24.2 控制软件包括原厂引物探针设计软件。 24.3工作站1套，配置不低于i7处理器500GB x 2硬盘16GB内存，1001000M网络接口。 |
| 4 | 全自动样品快速研磨仪 | 1 | 套 | 1.采用高速垂直震动方式。 2.高度可调的快旋锁紧夹具。 3.技术参数 3.1.时间设定：0-9999(秒)可调。 3.2频率设定：0—70Hz可调。 3.3额定功率：800W 3.4夹具行程：不小于30mm(垂直)。 ▲3.5处理样品量：不少于6*96深孔板3*96标准版适配2ml翻盖管5ml*4510ml*3215ml*3250ml*1850ml*6（钢罐） 等。 4.基本配置： 4.1：主机一套。 4.2 96孔板深孔板： 6个。 4.3 96标准板： 3个。 4.4 2mm研磨珠一瓶， 3mm研磨珠一瓶。 4.5专用研磨管开盖器一个。 4.6 专用加珠枪一个。 |
| 5 | -20℃冰箱 | 1 | 套 | 1.样式：立式，单门。 2.箱内有效容积≥290L。 3.标配不少于7层HIPS注塑抽屉。 4.制冷剂：采用无氟环保碳氢制冷剂，制冷高效，环保节能。 5.设定温度在-10℃~-25℃范围调节，微电脑温度控制系统，标配2路温度传感器，确保产品运行状态。 6.微电脑控制系统，可确保精度稳定的运行。显示精度0.1℃，可直观感受箱内温度变化。 7.箱内温度均匀≤3.5℃。 8.标配蓄电池，断电后可继续提供报警功能，并实时显示箱内温度变化。 9.通过双层门封条，多层气囊密封设计，让冰箱内部与外界之间形成多层阻隔，可有效减少冷量泄露，密封效果好，不易结霜。 10.标配USB接口，温度数据可溯源，随时查询并保存温度数据。 |
| 6 | -80℃冰箱 | 1 | 套 | ▲1.内部容积：≥680升。 2. 2英寸冻存盒的存放数量≥500 个。 3.工作温度范围:-50℃ - -86℃，微电脑控制，工作温度设定点可调节。 4.空载情况下，内外门全开一分钟后关闭，冰箱回温到 -75℃ 的时间不超过 16分钟。 5.整机内置不少于7个温度探头，全面监控超低温冰箱腔体温度环境温度热交换器温度蒸发器入口温度蒸发器出口温度一级吸气管温度二级吸气管温度等，确保冰箱顺利运行。 ▲6.室温20℃断电时，空载维持 -50℃以下的时间不小于4.5小时。 7.重型脚轮，方便移动和固定冰箱。 8.控制面板具有屏幕防水设计，可以有效防止清洁时液体进入损坏控制器。 9.符合多项权威认证：CE 认证ISO认证 |
| 7 | 恒温摇床 | 1 | 套 | 1.双层全温振荡培养箱。 2.设置温度，转速，时间，实际温度，转速，剩余时间在同一界面显示，可自由设定摇板正转或反转。 3.具有断电恢复功能。 4.具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 。 5.振荡频率：10-300rpm。 6.温控范围：4-60℃。 7.温度调节精度：±0.1℃。 8.温度均匀度：≤0.8℃。 9.最大容量：单层最大容量不小于250mlX25个或500mlX16个或，1000mlX9个，共两层。 10.箱体具有紫外线灭菌功能。 |
| 8 | 光照培养箱 | 1 | 套 | 1.容积：大于等于800升。 2.光照度：-0～25000LX 。 3.层数：不少于3层。 4.温度范围：-5～50℃。 5.波动度：±0.5～±1℃。 6.光源：顶置LED冷光源光照板式。 7.光照度调节范围：无极线性0-100%可调。 8.自助补光：系统定期自动检测光衰现象，自行修订调整。 9.光谱结构组成：适合植物生长和育种诱导，730-750 nm波长(远红光)占11%，620-660 nm波长(红光)占55%，530-560 nm波长(绿光)占18%，460-490 nm(蓝光)16%，发光视觉效果为类似太阳光谱，柔和明亮。 10.工作仓内风向及风速：上置送风近水平0.1ms～0.3ms。箱体内置换新风系统，新风通过过滤器送入培养箱，新风换气量≥2m3h。可保证植物动物生长。 11.液晶显示可编程，屏幕直观可看到时间及设定温度，以及实时温度.湿度.周期等。 12.LED光源板防水防腐蚀，材质为铝基板，散热效果好，抽方便可上下移动，进口晶片，使用寿命50000H,光源为LED贴片白色光，分布均匀，叠加重叠。 13.压缩机工作方式：间歇运行。 18.压缩机有延时保护，保护时间为2分钟。 19.仪器运行方式：全年连续运行。 |
| 9 | 电泳仪电源 | 2 | 套 | 1.输出范围：电压:5-300V。电流:1-400mA。功率:1-75W。 2.分 辨 率：电压1V.电流1mA.功率1W。 3.显示方式：液晶显示屏。 4.定时范围：1min–99h59min，完全可调。 5.工作电压：100-240 V AC，5060 Hz。 |

采购包2：

标的名称：高油高产油菜品种研发

| 序号 | 参数性质 | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PCR扩增仪（核心仪器） | 5 | 套 | 1、全彩色触摸显示屏，图形化程序编辑。 ★2、适用 0.1ml/0.2ml PCR 管、8 联管及 96 孔无裙边、半裙边与全裙边PCR 板。 ★3、升降温速率：升温不小于 3.3 ℃/秒，降温不小于 1.5 ℃/秒。 4、模块温控范围：4－99 ℃。 5、温控精确度：±0.15 ℃，温度均一性：20-72 ℃时 ≤±0.2 ℃；95℃时 ≤±0.3 ℃。 6、12列梯度技术，梯度范围 1-30 ℃。 7、热盖可自动调节高度，适应不同耗材。 8、热盖温度范围：37－110 ℃。 ★9、具备4种温控模式：快速模式、中等模式、标准模式、安全模式，适用于不同类型的样品模板。 ★10、内置具有自检功能，可以快速检测加热模块以及机器硬件的状态，并能生成相应的检测证书，具备原厂配套的温度验证系统，用于测定设备的升降温速度、温度均一性、温度准确性等参数。 |
| 2 | 单通道手动移液器（0.1-2.5 uL） | 1 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标。 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3.基本配置：0.1-2.5 ul。 |
|  | 单通道手动移液器（0.5-10 uL） | 3 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标。 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3.基本配置：0.5-10 ul。 |
|  | 单通道手动移液器（10-100 uL） | 3 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标。 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3.基本配置：10-100 ul。 |
|  | 单通道手动移液器（20-200 uL） | 2 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标。 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3.基本配置：20-200 ul。 |
|  | 单通道手动移液器（100-1000 uL） | 3 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标。 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 3.基本配置：100-1000 ul。 |
| 3 | 12道移液器（0.5-10µL） | 1 | 套 | 1.工作条件：室温。 2.主要技术指标： 2.1.坚固耐用，耐高温抗腐蚀。 2.2.人体工程学设计，重量轻，显著减少操作用力，避免发生手部重复性劳损（RSI）。 ▲2.3.密度调节窗口：根据液体的不同密度自行调节，确保移液精准性。 2.4.可整支高温高压灭菌和紫外消毒。 2.5.移液器的量程设定单手可调，快速简单，在操作过程中随时可观察到量程的数值。 2.6.体积显示：量程刻度由四位数字放大显示，数字框设计位置合理，便于移液时观察。 2.7.弹性吸嘴：伸缩式弹性吸嘴设计，确保吸头装配的气密性和移液均一性（不包括5ml和10ml移液器）。 3基本配置：12道移液器0.5–10µL。 |
| 4 | 超净工作台 | 2 | 套 | 1.双人单面垂直单向流，准闭合式。 ▲2.外尺寸(宽×深×高)不小于1520×740×1650， 内部尺寸(宽×深×高)不小于1360×690×520。 3.过滤技术：过滤效率99.995%（≥ 0.3μm颗粒）。 4.洁净度ISO 5 级（美联邦209E 100级）。（不满足扣3分） 5.噪音≤62dB(A)，照度≥300Lu。 6.平均风速0.35ms。菌落数：≤0.5个皿·时（直径90mm培养平皿）。 7.结构：全钢结构，一体成型的优质304不锈钢作业套面。 8.具有显示风速，过滤器运行状态等工作状态显示与报警。 9.照明系统采用节能LED名牌灯具,护眼设计。 10.带刹车装置的万向转动优质脚轮,移动灵活,固定方便可靠。 11.采用钢化安全玻璃，手动移门升降系统控制位置，上下任意可调，升降自如，并能完全关闭以便灭菌。 12.紫外线杀菌灯，消除微生物污染隐患，紫外灯预约定时，紫外灯荧光灯互锁，带备用插座设计，断路保护功能，实验使用安全方便。 13.提供ISO13485:2016 医疗器械质量管理体系认证.TUV 机构的CE 认证.CFDA二类医疗器械注册证。15.工作电压：100-240 V AC，5060 Hz。 |

采购包3：

标的名称：油料作物关键技术研发及新品种选育

| 序号 | 参数性质 | 数量 | 单位 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8道电动移液器（0.5-10 µL） | 1 | 套 | 1.功能在选项盘上，可进行分液.移液.混匀。 2.彩色液晶屏显示，可编辑移液体积.次数，具有中文显示。 3.弹性吸嘴功能。 4.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 5.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度，液体属性等，使移液更精准. 6.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 7.每个模式下自动保存最近10次的设置。 8.锂聚合物电池，一次充电可至少加样100块96孔板可通过充电器或在充电支架上充电。 9.配置要求：8道电动移液器0.5–10µL。 |
|  | 8道电动移液器（5-100 µL) | 1 | 套 | 1.功能在选项盘上，可进行分液.移液.混匀。 2.彩色液晶屏显示，可编辑移液体积.次数，具有中文显示。 3.弹性吸嘴功能。 4.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 5.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度，液体属性等，使移液更精准. 6.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 7.每个模式下自动保存最近10次的设置。 8.锂聚合物电池，一次充电可至少加样100块96孔板可通过充电器或在充电支架上充电。 9.配置要求：8道电动移液器5–100µL。 |
|  | 8道电动移液器（50-1,200 µL) | 1 | 套 | 1.功能在选项盘上，可进行分液.移液.混匀。 2.彩色液晶屏显示，可编辑移液体积.次数，具有中文显示。 3.弹性吸嘴功能。 4.下半支可徒手拆卸，维护方便简单，整个下半支可高温高压灭菌。 5.具备用户调节功能，可根据实际情况调整移液器，如海拔高度，液体属性等，使移液更精准. 6.多道移液器具有通道指示器，确保移液器工作时方向性一致，提高精确度。 7.每个模式下自动保存最近10次的设置。 8.锂聚合物电池，一次充电可至少加样100块96孔板可通过充电器或在充电支架上充电。 9.配置要求：8道电动移液器50-1200µL。 |
| 2 | 电泳槽及制胶器 | 5 | 套 | 1.凝胶面积（W*L）不小于：130×130mm，130×65mm，65×130mm，65×65mm。 2.梳子规格：0.75mm：7+7齿14齿.9+9齿19齿。1.0 mm：12+12齿27齿。1.5mm：7+7齿14齿.9+9齿19齿。2.0mm：3+2齿3+3齿。 3.梳子数量：双刃式9把。 4.缓冲液体积：最大可达1000ml。 5.铂金电极：不小于φ0.25mm。 |
| 3 | 凝胶成像仪 | 1 | 套 | 1.1摄像头：高分辨科研级相机，像素≥500万。 1.2镜头具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦，无须人工调整。 1.3 像素位深：不小于16bit ▲1.4可满足SDS-Page胶银染胶和X胶片等白光样品的拍摄。 1.5透射紫外：标配302nm波长。带有开关门紫外自动闭合功能。 1.6反射白光：高亮度LED冷光源。 1.7滤光镜：标配590nm滤光镜组。 ▲1.8模块控制：可通过机箱面膜控制板智能拍摄软件实现对电动镜头（变焦焦距光圈）透射光源及反射光源的全自动模块化控制。 1.9保护模块：仪器带有1-60分钟灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能。 1.10割胶装置：机身外部带有观察口和割胶口（左右各一）的装置，不需其他辅助装置。 |
| 4 | 恒温水浴锅 | 1 | 套 | 1.控温范围：RT+5℃-99℃。 2.温度波动度：+-0.5℃。 3.长宽高分别不小于40cm，20cm，20cm。 4.电源电压：220V，50HZ。 |
| 5 | 电热恒温烘箱 | 1 | 套 | 1.容积不小于230L。 2.电源电压：220V，50HZ。 3.控温范围：室温+10℃-200℃。 4.温度波动度：±1℃。 5.温度均匀度：±2℃（在100℃工作温度下）。 6.立式，底部加热式，垂直强迫对流。 7.不锈钢工作室。 8.具有定时开机，定时关闭，定值（加温速率和恒温时间）工作的固定编程控制功能，定时时间长达99小时。 9.控温仪自带传感器故障报警，上下限温度偏差报警，超温报警，参数记忆。 10.搁板提供：2块 11.独立限温控制报警系统，超过限定温度自动中断工作功能。 |
| 6 | 灭菌锅（核心仪器） | 1 | 套 | ★1.罐体总容积≥89L，有效容积≥80L（附压力容器质量证明）。2.可以放置两层尺寸≥300mm*H300mm样品瓶。 ★ 3.开盖保护：设有蒸汽导流板，防止蒸汽正面喷出（附结构证明）。 ★4.高温排气安全：全开放用和慢开放不少于两路独立排气管路。 5.冷却风扇：轴流风扇马达。 6.定时功能：定时区间1min—999h。 7.运行模式包括不限于：器具灭菌模式，液体灭菌模式，灭菌保温模式，溶解保温模式，手动操作模式。 8.安全装置包括不限于：传感器异常.SSR短路.加热器断线.防止空烧.冷却水箱异常警告.排水箱未设置警告.压力盖锁定异常.内存异常.压力安全阀.过电流漏电保护开关.异常时自动中止运行并进行蜂鸣警报和故障显示.独立防止过温功能。 9.附属品：提篮2个.蒸汽接收杯1个.冷却水壶1个.加热器挡板1个.过滤器1个.排水管1根.抱箍2个.灭菌效果测试卡30片.长臂夹1个。 |
| 7 | 微孔板离心机 | 1 | 套 | 1.最大转速不低于2500转分钟。 2.可进行时间设置。 3.可支持开盖停机。 4.可进行瞬时离心。 5.至少可同时容纳2块标准PCR微孔板。 |
| 8 | PH计 | 1 | 套 | 技术参数： 1.mV范围(-1999～1999)mV。 2.最小分辨率不大于1 mV。 3.电子单元示值误差±0.1%FS。 4.pH范围(-2.00～18.00)pH。 5.最小分辨率不大于0.01pH。 6.电子单元示值误差±0.01pH。 |
| 9 | 电导仪 | 1 | 套 | 1.测量范围：电导率：0.01uScm-500.0mscm自动分档，TDS_0.01mgL ... 300.0 gL。 2.温度：-5°C-105°C。 3.分辨率：电导率：0.01uScm-0.1mscm自动可变，TDS：0.01mgl-0.1gl自动可变，温度：0.1°C，精度：电导率：±0.5%F.S，TDS：±0.5%F.S，温度：±0.3 °C。 4.校准：1点校正，3组预定义缓冲液，可手动输入电极常数。 5.自动校正，自动缓冲液识别，使用方便。 6.电导率， TDS，测量模式直接显示，无需繁琐计算。 7.液晶显示屏。各种有用信息都显示在液晶屏幕上，包括各种提示符，模式信息，终点信息，校准数据，标准液组别等 8.终点模式：自动终点锁定与手动选择。 9.含有RS232.USB接口，可储存200组数据。 配置：主机一套（包含：电导电极.电极支架.标准液，操作说明），工作电压：100-240 V AC，5060 Hz。 |
| 10 | 万分之一电子天平 | 1 | 套 | 1.称量范围：0—220g。 2.读数精度：0.1mg。 3.重复性:0.2mg。 4.线性：0.1mg。 5.标准砝码自动侦别系统,智能识别，使校准更具针对性，使称量结果更准确。 6.RS232连接方式,可接电脑或打印机, 符合GLP自动记录规范，并可列印校正报告。 7.通过IQ.OQ.PQ认证。 |
| 11 | 千分之一电子天平 | 1 | 套 | 1.最大称量：320g。 2.实际分度值d（读数精度） : 1mg。 3.检定分度值e : 10mg。 4.重复性: 1mg。 5.线性： 1.5mg。 6.稳定时间：3s。 7.最小称量：20mg。 8.灵敏度漂移：2ppm/℃。 9.校准方法：外校(ICM自动识别砝码)，外部自定义校准，内校，自动内校（温度，定时触发）。 10.通讯接口：RS232（RJ45接口）。 |
| 12 | 蓝光切胶仪 | 1 | 套 | 1.蓝光激发波长：450-510 nm宽光谱。 2.强度调节：蓝光强度0-100%连续调节功能（触摸式调节）。 3.蓝光防护：折叠式防护罩，0-120度任意角度调整，可任意角度停止。 4.开关：触控式开关。 5.照射方式：矩阵双面侧照，均匀高效激发样品。 6.LED寿命：长寿命专业LED灯珠，大于30000小时。 |