视频头脉冲仪技术参数

| 一、检测功能 |  |
| --- | --- |
| 1 | 自发性眼震 |
| 2 | 前庭动眼反射功能 |
| 3 | 儿童半规管检测功能 |
| 4 | SHIMP试验 |
| 5 | 可分别测试左、右眼 |
| 二、技术参数 |  |
| 1 | 眼罩重量≤45g |
| 2 | 摄像头重量≤35g |
| 3 | 摄像头分辨率≥700×400像素 |
| 4 | 电脑USB接口 |
| 5 | 陀螺仪≥1H，自由度6级 |
| 6 | 速度范围 ±500度/秒 |
| 7 | 五点激光校准发射器，校准采用眼位校准和头位校准 |
| 8 | 分辨率≤0.01度 |
| 9 | 摄像头可左右移动，分别测试左眼和右眼，对于斜视、近视、义眼及双眼失共轭等患者可以进行测试 |
| 10 | 检测三维头动、眼动 |
| 11 | 检测原理基于巩膜线圈搜索法 |
| 12 | 测试过程中实时显示甩头角度和速度 |
| 13 | 测试中3D头模及半规管模型显示 |
| 14 | 甩头速度范围可控，可帮助操作者学习甩头手法 |
| 15 | 测试过程中实时提示音提示操作 |
| 16 | 显示窗口300ms和600ms可调 |
| 17 | 测试结果波形显示可选择镜像或重叠显示 |
| 18 | 可分别分析双侧水平半规管、前半规管和后半规管的状况 |
| 19 | 可生成40ms、60ms、80ms水平半规管的瞬时增益 |
| 20 | 可生成三对半规管的回归增益及不对称比 |
| 21 | 可生成三对半规管的头动角速度增益点图 |
| 22 | 可生成6个半规管的综合报告 |
| 23 | 数据结果显示，对于扫视可显示振幅、潜伏期、峰值速度和扫视总数，可对记录到和未记录到的扫视进行编辑 |
| 三、配置清单 |  |
| 1 | 摄像头1个 |
| 2 | 眼罩1副 |
| 3 | 数据线1根 |
| 4 | 电脑1套 |
| 5 | 打印机1台 |