采购需求

| 产品通用名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 便携式彩色超声 | 台 | 13 |  |
| 车载便携式DR | 台 | 2 | 核心产品 |
| 心电图机 | 台 | 13 |  |
| 血常规分析仪 | 台 | 13 |  |
| 尿常规分析仪 | 台 | 13 |  |
| 救护车 | 辆 | 13 | 核心产品 |

一．采购内容：

技术要求

1.便携式彩色超声

一、用途说明：腹部、妇产科、疼痛科、心脏、小器官、泌尿、血管、儿科、急诊、麻醉、介入、神经、肌骨、颅脑及其它

二、主要技术规格及系统概述：

1主机系统性能

1.1  便携彩超主机

1.2  ≥15寸超薄宽屏高分辨率彩色液晶显示器

1.3  主机重量≤6 kg（不含电池）

1.4  主机内置探头接口2个，大小一致，全激活，互通互用

1.5  数字波束形成器

1.6  多倍信号并行处理技术

1.7  数字化全程动态聚焦

1.8  数字化可变孔径及动态变迹技术，A/D≥12 bit

1.9  接收方式：发射、接收通道≥1024

1.10  二维灰阶成像单元

1.11  谐波成像单元

1.12  M型成像单元

1.13  彩色多普勒成像单元

1.14  频谱多普勒成像单元

1.15  空间复合成像，≥4级可调，最高可支持9线空间复合

1.16  具有组织特异性成像，能够独立选择实质、普通、脂肪、液性成像模式

1.17  二维角度独立偏转成像，≥5级可调

1.18  斑点噪音抑制，多级可调

1.19  一键自动优化，支持二维、M模式、彩色多普勒、能量多普勒、方向能量多普勒及频谱多普勒成像模式

1.20  扩展成像，支持线阵、凸阵，支持二维、彩色多普勒模式

1.21  图像放大功能，支持前端放大、后端放大

1.22  支持一键全屏放大

1.23  多语言操作界面：支持中文键盘输入

1.24  支持穿刺引导功能，具备单线引导和双线引导以及中位线引导，具备点状引导线，标识进针深度

★1.25  图形化预设置：针对不同的检查脏器，预置最佳图像检查条件，并以脏器图标直观显示

1.26  内置超声教学软件，支持肾脏、脾脏、妇产、甲状腺、乳腺、心脏等方面应用，机器内部能提供标准超声声像图、解剖示意图及扫查手法图，支持医生对超声扫查的自学和训练

2探头规格

2.1  超宽频变频探头：基波≥5种，谐波≥5种，彩色多普勒≥3种，PW≥3种，可视可调

2.2  探头配置：支持凸阵、线阵、相控阵、微凸阵、腔内等探头

2.3  腹部凸阵探头，探头频率：1.5-6.5MHz

2.4  浅表线阵探头，探头频率：5.0-15.0MHz

2.5  腔内探头，探头频率：3-15MHz

3二维灰阶参数

3.1  最大显示深度≥38cm

3.2  发射声束聚焦：聚焦区域多级可调

★3.3  二维增益调节范围≥250dB，动态范围≥260dB，可视可调

3.4  物理滑动TGC分段调节≥8段

3.5  LCG侧向增益补偿≥8段，具有 LGC 曲线显示

3.6  伪彩≥10种

3.7  声功率1–100%，可视可调

4彩色多普勒参数

4.1  包括速度、速度方差、能量、方向能量显示等

4.2  多普勒增益≥250dB

4.3  彩色多普勒定量分析软件：彩色血流剖面图、定点测速功能

5频谱多普勒参数

5.1  方式：脉冲波多普勒（PW）、连续波多普勒（CW）、高脉冲重复频率多普勒（HPRF）

5.2  B/D兼用：线阵：B/PW，凸阵：B/PW，扇扫：B/PW、B/CW

5.3  取样宽度及位置范围：宽度 0.5–20mm

5.4  显示控制：反转显示（左/右；上/下）

5.5  频谱实时包络功能，在实时诊断下，频谱实时包络并显示血流参数

6系统通用技术规格

6.1  内置锂电池独立供电，电池独立供电工作时间>1.3小时

6.2  主机内置USB接口≥2个

6.3  主机内置HDMI、S-VIDEO等接口

7测量和分析

7.1  常规测量软件包：距离、面积、体积、角度、时间、斜率、心率等

7.2  腹部测量软件包

7.3  妇科测量软件包

7.4  产科测量软件包

7.5  心脏测量软件包

7.6  泌尿测量软件包

7.7  小器官测量软件包

7.8  儿科测量软件包

7.9  血管测量软件包

8图像存储，回放和浏览

8.1  同屏一体化智能剪切板

8.2  支持快速存储和浏览屏幕图像、电影

8.3  存储动、静态图像，屏幕可显示硬盘容量数据信息

8.4  主机内置报告系统

9图文工作站

9.1  系统可存储病人信息，可查询、检索、调阅历史信息

9.2  支持动、静态图像文件及病人报告的存储，以及病人图像的快速浏览

9.3  支持以下存储介质：内部硬盘、USB移动存储设备

9.4  支持AVI、WMV、JPG、BMP、TIF等格式输出

9.5  配置：腹部探头、浅表探头

2.车载便携式DR

一、产品用途

可进行四肢、胸部、骨与软组织的X射线摄影检查,满足野外急诊、救援、疾病筛查等数字化X线摄影。

二、产品技术参数要求

1.便携一体式X光机

1.1最大输出功率≥5kW；

1.2最大kV调节范围≥120kV；

1.3最大mA≥100mA；

1.4最大mAs≥200mAs；

1.5双焦点球管：小焦点≥0.6 mm,大焦点≥1.8 mm；

1.6阳极热容量≥40KHU；

2.数字平板探测器

2.1成像介质：非晶硅，整板技术；

2.2有效成像区域≥43cm × 35cm；

2.3像素尺寸≤152μm；

2.4采集矩阵≥2300×2800 pixels；

3.主机系统

★3.1便携X光机结构：宽度≤245mm，长度≤445mm，高度≤240mm（含限束器）；

3.2便携X光机重量(含电池，不含平板探测器)≤18.5kg；

★3.3主机机头内置锂电池供电；

3.4便携X光机需具备触摸屏：

3.4.1≥8英寸触摸屏操作面板，具备显示功能；

3.4.2触摸屏具有多种APR选择，提供图片证明；

3.4.3支持设置大小焦点，可选择曝光模式，可设置曝光参数；

3.4.4便携X光机与图像处理系统之间具备自动同步曝光参数功能；

3.5支持墙电和储能两种供电模式曝光；

3.6具有有线手闸曝光、无线遥控器曝光两种方式；

4.移动机架系统

★4.1移动机架可折叠并收纳至航空箱；

4.2移动机架立柱可升降，最大高度≥1650mm；

4.3移动机架具有平板收纳盒和工作站支撑架；

4.4收纳航空箱尺寸≤1150×600×450mm；

5.数字图像处理系统

5.1操作系统：64位Windows 7，内存≥4 GB，硬盘≥500 GB；

5.2病人登记：采集、查找病人资料，为摄影作准备；

5.3图像浏览：对图像进行显示、分析、处理、输出到影像工作站；

5.4数据管理：符合DICOM3.0标准的管理病人数据、导入、导出、批量存档、病例管理；

5.5系统诊断：监视系统状态、对系统故障进行诊断；

5.6图像打印：图像输出到胶片打印机；

5.7具备高级图像处理功能，可提高图像中不同组织之间的对比度，提供软件著作权证书证明；

6.移动胸片架

6.1移动胸片架具备万向轮，可轻松移动便捷使用；

6.2平板探测器支撑架可上下左右旋转，满足不同角度的拍摄需求，提供图片证明；

6.3 移动胸片架的重量≤15kg。

7.设备整体要求

7.1所投产品的厂家需具备CE证书，提供相关证书证明；

3.心电图机

一、基本要求

1.1 10英寸彩色触摸屏，支持全屏操作和背景网格显示，屏幕亮度可调；

1.2 标准12导联心电信号同步采集，支持标准威尔逊、Cabrera导联体系；

1.3 提供手动输入、条码扫描、身份证读取、快速预约下载等多种患者信息录入方式；

1.4 支持通过有线、无线、移动网络的方式进行联网，可支持2.4GHz/5GHz双频带传输；

1.5 支持心电数据双向传输，可上传心电数据至心电网络平台并接收、打印诊断报告；

1.6 支持多种数据格式（PDF、JPG、BMP、PNG、XML、DICOM-PDF等）及传输协议（FTP、HTTP、SAMBA、DICOM、HL7等）；

1.7 内置热敏点阵打印机，并支持通过有线/无线方式外接激光打印机打印A4报告，具备在无网格纸上打印网格功能；

1.8 内置存储器，存储容量≥10000例，支持扩展存储及数据导出；

1.9支持电源线防脱落卡扣，避免不当脱线，影响设备的持续使用。

二、性能要求

2.1 A/D转换：24位；

2.2输入阻抗：≥110MΩ（10HZ）；

2.3采样率：60000 Hz；

2.4独立起搏通道，起搏采样率60000 Hz；

★2.5频率响应：0.01 Hz 至 510 Hz；（提供检测报告证明）

2.6内部噪声：≤12.5 µVp-p；

2.7时间常数：≥8 s；

2.8共模抑制比:≥140dB（AC 滤波开启）；≥123dB（AC 滤波关闭）；

★2.9耐极化电压：±1050 mV；（提供检测报告证明）

2.10抗干扰滤波:具有交流滤波、肌电滤波、基线漂移滤波、低通滤波功能；

三、功能要求

3.1 手动、自动、节律等工作模式可供选择；

3.2 支持30分钟数据采集，便于医生精确选择和记录特定时间段的心电波形；

3.3 支持快速模式，采集与打印同步，减少等待采集时间，提高出报告效率；

3.4 可同屏显示12导同步心电波形，同时支持3*4、3*4+1R、3*4+3R、6*2、6*2+1R、6*2+3R、12*1等多种显示布局;

3.5 支持自动异常报警功能，可自动对异常心率、导联脱落、外设连接进行实时监测报警;

3.6具有导联信号质量检测功能，以不同颜色标记信号质量，提醒医生对相应导联进行处理;

3.7具有在屏诊断功能，可在屏幕上进行报告查看、报告编辑、波形放大、数据测量、波形对比等操作;

3.8支持电极反转功能，可进行肢导联或胸导联的纠正；

3.9支持不同层级的用户账号登录，可设置不同权限，防止误操作。

四、电源

4.1交直流两用且自动转换，电源要求100-240V（50/60Hz），内置锂电池充满电后可连续工作5小时以上。

五、配置

5.1主机1台，导联线1条，肢电极4个，胸电极6个，热敏打印纸1本，电源线1根，接地线1根，其它必要辅件一套。

4.血常规分析仪

1、检测原理：白细胞三分群，阻抗法检测WBC、RBC、PLT，比色法测量HGB

2、测试项目：≥22项参数，3个直方图

3、检测速度：≥40个样本/小时

4、样本用量：静脉全血/末梢全血≤8.5μL，预稀释末梢血≤20μL

5、屏幕显示：≥10.4英寸彩色触摸屏

6、溶血剂内置：溶血剂可放置于仪器内部

7、试剂种类：仪器测试时，只使用溶血剂与稀释液

8、试剂预热功能：具有稀释液加热功能，使溶血反应温控在25℃左右

9、浮动界标技术：采用浮动界标技术辅助白细胞分类

10、测试数据储存：≥100万个

11、线性范围：WBC：（0～300）×109/L，RBC：（0～8.00）×1012/L，HGB：（0 ～280）g/L，PLT：（0～4000）×109/L

12、精密度：WBC≤2.0%；RBC≤1.5%；HGB≤1.5%；PLT≤4.0%；MCV≤1.0%；HCT≤2.0%

13、携带污染率：WBC≤0.5%，RBC≤0.5%，HGB≤0.6%，PLT≤1.0%

14、维护与保养：采样针自动清洗、液路定时自动清洗维护；具备高压灼烧、正负压反冲、浸泡及智能反冲的排堵功能

15、校准与质控：三种测试模式各自独立的校准系统；具备自动校准模式；具备L-J、X、X-B、X-R质控模式

16、单位转换：WBC、RBC、PLT、HGB具有两种单位转换

17、异常报警：参数异常报警、试剂检测报警、异常细胞提示报警、故障提示报警、分析系统自我诊断故障提示；能提供一键消除故障的功能

- 尿常规分析仪

- 测定原理：反射光电比色法

- ★2、测定速度：≥500条/小时

3、可测试纸项目：14项、13项、11项、10项

★4、可测项目：白细胞、酮体、亚硝酸盐、尿胆原、胆红素、尿蛋白、葡萄糖、比重、隐血、pH、维生素C、肌酐、尿钙、微白蛋白

5、工作方式：可选择单条测试或连续测试

6、显示：≥5.5英寸触摸液晶显示屏

7、仪器能准确感应尿试纸条的数量

8、自动卸条功能：能自动将测试过的试纸条卸到废料盒内

9、重复性：分析仪反射率测试结果的变异系数≤0.8%

10、稳定性：分析仪开机8h内，反射率测试结果的变异系数≤0.8%

11、携带污染：检测除比重和PH外各测试项目最高浓度结果的阳性样本，随后检测阴性样本，阴性样本的结果不得出阳性

12、打印：内置热敏打印机打印测试结果

13、故障识别功能：能自动识别打印机错误、测试项目不正确等故障

14、仪器能自动感应试纸条，将感应到得试纸条送入仪器内部

15、条形码识别：可选配条形码扫描器识别条形码

16、存储功能：≥9000个测量结果

17、校准功能：仪器配有试纸条校准功能

18、输出接口：仪器有串口，并口、USB端口

6.救护车

一、尺寸和质量

1	轴距mm：≥3050

2	轮距mm：≥前1400/后1400

3	总质量kg：≥2800

4	乘员数：7人

5	最高时速Km/h：≥150

6	★车体尺寸（长宽高）mm：≥5300×1650×2450

二、发动机

1	排气量L：≥2300

2	排放标准：国Ⅵ

3	燃油种类：汽油

C	悬架型式与制动

1	变速器： MT手动五挡机械式

2	接近角/离去角(°)≥15/16

3	轴数：2

4	轮胎数（个）：4

三、车辆标准配置

1	内后视镜手动调节+防眩目功能

2	机械锁

3	驾驶室二座椅

4	ABS+EBD

5	前后独立暖风空调

四、救护车改装配置

1	医疗舱内安装12V直流电源插座，布局合理便于医护人员使用2套

2	医疗舱内安装220V交流电源插座，布局合理便于医护人员使用2套

3	医疗舱安装1000W逆变电源1套

4	急救舱顶部安装LED照明灯2套

5	长条紫外线消毒灯1套

6	警灯系统(长排警灯+圆柱爆闪）1套

7	驾驶室安装警灯警报控制器含喊话器，警报及汽车喇叭互联互通系统，采用编程控制，可高效的集成警报及汽车喇叭控制。按下控制手柄开关，汽车喇叭可控制警报器发出短促的警笛声，避免频繁操作警报器，大大提高驾驶安全性能。关闭手柄开关，汽车喇叭恢复原厂状态，可自由切换。提供实物照片及技术方案，详尽说明警报及汽车喇叭互联互通系统基本原理、施工方式及具体功能。	1

★8	采用汽车线束总成：符合国家汽车行业标准QC/T 29106，提供证明文件（第三方检测机构出具的检验报告）1套

★9	等离子空气消毒机设备检测指标必须符合中华人民共和国国家卫生健康委员会发布《WS/T648-2019空气消毒机通用卫生要求》中6.1.4循环风量：依靠循环风量来实现消毒目的的空气消毒机，循环风量应大于适用体积的8倍以上。6.1.5适用体积：体积不得小于30m³。6.4.2等离子体空气消毒机内部不得装有中、高效过滤器和紫外线杀菌灯。灭菌空间：30m³。（须出具CMA检测机构所有检测报告上全部使用的实验舱为20m³或30 m³）；等离子体模块电子密度值：6.29X1015m-3～1.06X10 16m-3（须出具检测报告）

1	医疗舱原车内饰1套

2	医疗舱地板铺面采用耐磨、耐酸、耐碱、阻燃、防滑、防霉、易清洗医疗专用非同质塑胶聚氯乙烯卷材地板，符合GB/T 11982.1-2015及GB8410-2006《汽车内饰材料的燃烧特性》要求。1套

3	驾驶室与医疗舱安装PVC材料分隔墙（含一体式高安全性、高强度、高热稳定性钢化玻璃推拉窗，玻璃透明供前后车厢观望）1套

4	中隔墙后从左往右以此为可固定2个湿化瓶的氧气瓶柜，含湿化瓶两个，医疗柜，反向座箱1套

5	隔墙上安装前后对讲系统（带喊话器）1套

6	车顶安装换气扇1套

7	医疗舱左侧安装简易医疗器械柜高分子环保阻燃材料（与窗框下沿平齐），布置合理，便于医护人员存取必要的药品、简易医疗器械和其他必要的急救医疗设施、并摆放稳定可靠。1套

8	中隔墙后安装10L氧气瓶2套

9	医疗舱顶部担架正上方安装滑轨式输液挂架（含2个输液挂架）1套

10	医疗舱内右侧安装长排柜式床及单人朝前座椅1套

11	车顶安装安全扶手1套

12	医疗舱安装自动上车担架1套

13	不锈钢担架底部导滑护板1套

14	医疗舱左右两侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私。1套

15	不锈钢污物桶1套

16	灭火器，能从固定机构上顺利取下使用1套

商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起90天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。

3、保证期：自验收合格之日起1 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。

四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。