货物需求一览表及技术规格

一、超高档实时四维彩色多普勒超声诊断仪

二、数量：主机1套

三、设备要求：具备“准”字号注册证，2023年及以后推出最新版本（以注册证为准）并具备持续升级能力

四、设备用途及说明：

妇产科、腹部、胎儿心脏、新生儿、心脏、泌尿科、浅表组织与小器官、外周血管及科研的高档四维彩色多普勒超声诊断仪，尤其在妇产科、胎儿心脏、盆底超声、经阴道子宫输卵管超声造影领域具有突出优势，满足产科超声诊断，妇科疑难病例超声诊断，胎儿畸形产前诊断及科研，必须提供厂家的高端产品型号和最新版本。

五、主要规格及系统概述

5.1	彩色多普勒超声波诊断仪包括：

5.1.1主机一体化显示器 ≥23英寸，全方位关节臂旋转

5.1.2液晶触摸屏≥13英寸, 可通过触控屏的多点触控进行容积图像的旋转、放大、切割等直观操作,也可以通过触屏上手势划线实现任意切面成像以及多光源调节功能。

5.1.3数字化二维灰阶成像单元

5.1.4数字化彩色多普勒单元

5.1.5数字化能量多普勒成像单元

5.1.6 PW脉冲波多普勒成像单元

5.1.7 CW连续波多普勒成像单元

5.1.8实时四维成像单元

5.1.9二维凸阵探头可以支持连续波多普勒CW成像，便于进行胎儿心脏血流速度测量（附图）

5.1.10胎儿心脏成像模式，可以同时实现2条解剖M型

5.1.11高级血流成像技术，采用非多普勒原理，无彩色取样框限制，不需要造影剂，可以对血流进行实时显示，反应血流动力学真实状态。

5.1.12二维立体血流成像技术，二维探头即可呈现立体血流形态，增强血流边界的显示及可视化效果。

5.1.13具有二维超低速血流显示技术，三维超低速血流显示技术，全面显示组织器官微血流灌注状态。

5.1.14组织多普勒成像技术

5.1.15弹性成像技术

5.1.16宽景成像技术，支持所有凸阵和线阵探头

5.1.17支持机械指数和热指数警报设置，可自定义声输出限制并将其设定到系统中，将在扫描时提供超预设警报。

5.1.18具有声影抑制消除技术，提升声影区域图像显示效果。

5.2 	容积四维成像技术：

*5.2.1支持灰阶及血流三维/四维成像模式，具有虚拟光源移动技术，可最大支持3个独立的可移动光源。可实现表面成像和透视剪影成像，同时观察组织的外部轮廓和内部结构。

5.2.2断层超声显像技术

5.2.3具有胎儿自动识别技术，可实时自动跟踪胎儿运动并调整容积成像框位置，快速获得胎儿表面容积成像，提高工作效率。

5.2.4卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。

5.2.5专用窦卵泡智能容积成像，自动彩色编码显示，并按照体积大小排序及计数。（附图证明）

5.2.6时间空间相关成像技术

5.2.7胎心容积导航技术，2步自动获取包括四腔心、左室流出道、右室流出道、胃泡、静脉连接、导管弓、主动脉弓、三血管气管切面。（附8个切面屏幕截图）。

5.2.8具有实时四维穿刺引导功能，有穿刺引导线。

5.2.9胎儿颅脑自动分析功能，基于深度学习算法支持，一键自动获取胎儿颅脑正中矢状面，经丘脑平面，经小脑平面，经侧脑室平面。一键自动同时测量BPD,HC,OFD, CM 后颅窝池,小脑横径, Vp 侧脑室后脚。

5.2.10具备智能三维产程监测功能，能够测量胎儿头部进程、旋转和方向，并可同时自动产生一个包括超声波客观数据、手动输入数据在内的产程报告（提供原厂技术白皮书证明）。

5.3	测量和分析（B型、M型、频谱多普勒、彩色模式）

5.3.1一般测量

5.3.2多普勒血流测量与分析，具有自动包络功能

5.3.3妇产，心脏，血管，儿科等测量与分析

5.3.4胎儿生长指标自动测量功能，包括胎儿双顶径、枕额径、头围、腹围、股骨长、肱骨长

5.3.5自动NT测量技术

5.3.6自动IT测量技术

5.3.7不规则体积测量技术，快速测量一个或多个低回声的不规则体的体积

5.3.8容积能量模式直方图技术，结合不规则体积测量可计算血管指数VI，FI和VFI

5.4	图像存储、管理及回放重现

5.4.1输入/输出信号：USB, HDMI, S-Video, VGA

5.4.2连通性：医学数字图像和通信DICOM 3.0

5.4.3超声图像存档与病案管理系统

5.4.4回放重现单元

5.4.5硬盘容量≥1 T

5.4.6一体化剪帖板：(在屏幕上)可以存储和回放动态及静态图像

5.4.7支持一键式输出3D打印格式，包括STL、OBJ、PLY、3MF、XYZ格式

5.5	技术参数要求

5.5.1监视器≥23英寸高分辨率LCD监视器

5.5.2操作控制台，可单键电动垂直调节高度，并可左右转动、前后移动和锁定

5.5.3探头接口：≥4个，探头接口为无针式接口

5.5.4 ≥13英寸多点触控触摸屏

5.5.5超声功率输出调节：B/M、PWD、Color Doppler输出功率可调

5.6	探头

5.6.1频率：灰阶、谐波、彩色、频谱支持独立变频，中心频率可视可调；变频探头中心频率可选择≥3种，多普勒频率≥3种; 探头智能响应技术：选取探头后，自动激活，并进入到扫描状态

5.6.2凸阵容积探头：超声频率2.0 — 8.0 MHz

5.6.3二维凸阵探头：超声频率2.0 — 5.0 MHz

5.6.4线阵探头：超声频率2.0 —10.0 MHz，

5.6.5腔内微凸阵容积探头：超声频率4.0 —9.0 MHz，

5.7	二维灰阶及容积成像主要参数

5.7.1凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，二维帧频≥30帧/秒；

5.7.2凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维成像帧频≥30帧/秒

5.7.3数字集成化智能TGC分段≥8，无实体按键

*5.7.4二维成像扫描深度≥50cm（提供原厂技术白皮书证明）

5.7.5回放重现：灰阶图像回放≥4000幅，四维图像回放≥400容积帧。

*5.7.6系统动态范围≥370dB （提供原厂技术白皮书证明）

5.7.7预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节

5.8	频谱多普勒

5.8.1方式：PW，CW

5.8.2多普勒发射频率可视可调，中心频率明确显示

5.8.3 PWD：血流速度≥10m/s；CWD：血流速度≥21m/s

5.8.4最低测量速度：≤0.3mm/s （非噪声信号）

5.8.5零位移动：≥10级

5.9	彩色多普勒

5.9.1显示方式：能量显示，速度显示、二维立体血流显示

5.9.2凸阵探头，全视野，17cm深度时，在最高线密度下，彩色帧频≥10帧/秒；

5.9.3凸阵容积探头，全视野，17cm深度时，四维彩色成像帧频≥9帧/秒

5.9.4彩色显示速度：最低平均血流测量速度≤5mm/s（非噪声信号）

5.9.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图，方向性能量图

六、售后服务要求:

6.1 投标人应对所提供的货物提供24个月的免费维修服务。

6.2 开机率≥98 %，仪器故障要求12小时内应答，24小时形成解决方案。

6.3 投标人（制造商或销售商）需在中国大陆地区设有售后服务机构和设施，并配备受过专业培训的售后服务人员。

6.4 为保证设备正常运行，卖方应在中国境内方便的地方设置备件库，存入所有必须的备件，并保证10年以上的供应期

6.5 提供400全国免费电话。