| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、技术要求 ★1、仪器分析测试范围：系统能测量所有的稀有气体（氦、氖、氩、氪、氙）同位素，可同时接收He的两个同位素3He和4He。 2、离子源 尼尔（Nier）型离子源，法兰装配，离子源灯丝自动校准。 3、质量分析系统 3.1、质量范围：1-140 amu。 ▲3.2、灵敏度 3.2.1、Ar灵敏度：≥1×10-3 Amp/Torr （≤1.0 mA 离子源电流，4.5kV加速电压条件下）； 3.2.2、He灵敏度：≥2×10-4 Amp/Torr （≤1.2 mA 离子源电流，4.5kV加速电压条件下）。 3.3、氩-40的m/z上升率：30分钟内≤1×10-12 cc STP/min。 3.4、本底（m/z36Ar）：≤1×10-13 cc STP。 3.5、系统稳定性：30分钟内m/z 40Ar质量漂移小于50ppm。 ★3.6、分辨率 3.6.1、法拉第杯：≥400（10%峰谷）； 3.6.2、电子倍增器：≥680（10%峰谷）。 3.7、放大器动态范围：1011欧姆电阻动态范围50V。 ★3.8 丰度灵敏度：≤2 ppb (4He对3He的贡献) @ 1×10-7 mbar。 4、静态接收器系统 4.1、系统由2个检测平台组成，高质量位置为电压抑制法拉第杯接收器，低质量位置为电子倍增器。 ▲4.2峰顶平坦度（法拉第杯）：±100ppm内≤0.001（法拉第杯缝宽时的质量偏差）。 4.3、离子计数器：暗噪音：≤10cpm；离子计数率：≥70%；动态范围：1cps - 1,000,000 cps。 4.4、法拉第杯可安装1013，1012，1011欧姆电阻。 4.5、CDD离子计数器（暗噪音：≤10cpm；离子计数率（yield）：≥70%；动态范围：1cps - 1,400,000 cps） 4.6、烘烤功能：系统具备烘烤功能，可由计算机控制加热至300℃。 5、真空系统 5.1真空系统必须能够提供真正的超高真空，包括： 5.1.1使用不锈钢和其他新型材料制成，极限真空可达到8x10-10mbar； 5.1.2有限的离子源室和接收器室焊接点。 5.2超高真空系统由40L/s的离子泵和80L/s的两阶隔膜涡轮分子泵实现。 5.3系统包括全自动气动式隔离阀隔离离子吸气泵。 5.4连接质谱仪的进气阀是手动控制的，与样品制备系统通过迷你法兰连接。 5.5质谱仪离子源区配备有吸气泵，抽速不小于40L/秒。 5.6备有水冷保护套，可以通过全金属阀与分析系统隔离。 6、软件系统： 6.1软件系统，可用于测试方法的建立，仪器调试，数据采集以及数据处理。 6.2仪器操作系统包括带有操作系统的计算机：配置质谱分析机前处理控制软件、工作站及软件具备数据采集、数据处理、定性定量分析、建立数据库等功能；Windows 11以上操作系统，i5以上处理器，固态硬盘≥1T，内存≥8G，显示器≥24寸，带激光输出设备） 6.3软件包括一系列必要的软件或模块便于用户对仪器进行操作，包括：分析方法编辑，运行方法建立，实时显示信号和峰形，实时数据处理和报告；能够对数据进行再处理和/或离线处理原始数据。 6.4、所有调试参数完全由电脑控制，并能显示所有的仪器调试参数；日常的扫描控制，离子源调试以及阀门操作都可手动控制；全彩显示，包括离子流信号的数值和图表。 ▲6.5图形式I / O面板可以人工控制样品前处理系统阀门，并实时显示阀门状态；质谱仪及样品制备系统操作参数存储于特定参数文件，方便自动样品运行调用和控制。 6.6、数据处理系统包括：原始数据存储、空白校正、多种形式的数据导出格式、拖尾校正，基线校正等。 7、样品前处理系统 能够实现对自然产出的天然气样品（1-2ml含有CH4、C2H6、C3H8、CO2、N2、H2S、H2、H2O等）中的He、Ne、Ar、Kr、Xe的纯化富集，并逐个释放He、Ne、Ar、Kr、Xe扩散进入稀有气体同位素质谱仪。 ▲7.1、前处理系统技术要求 7.1.1、系统的极限真空≤5×10-8pa； 7.1.2、系统纯化部份的体积≤350cc； 7.1.3、系统的He释气率≤-12次量级； 7.1.4、烘烤温度≥250度； 7.1.5、高温炉温度≥1000度，可控可调 7.1.6、能够富集和分离天然气中的所有稀有气体； 7.1.7、能够测定天然气中He含量。 7.2、进样管路配备要求 7.2.1、一个水冷吸气泵：含温度测量与控制部件，高温纯化泵工作温度≥400℃； 7.2.2、每个吸气泵温度可通过软件单独控制； 7.2.3、一个超小体积微型离子规（真空计；） 7.2.4、两个稀释剂/参考气储气罐（≥5L）和分取管（分取管体积为0.1 cc）； 7.2.5、一个液氮冷阱：不锈钢气管，外径9.65mm，厚0.85mm，长370mm； 7.2.6、一个离子泵：Ar：≥80 L/s、≥125 L/s、； 7.2.7、一个液氦制冷系统：温度稳定性≤±0.1K，最低冷却温度≤8K，最高加热温度≥450K； 7.2.8、连接到干涡轮分子泵系统。 7.3 配备在线质谱仪：质量数范围：1～200amu，检测极限：100ppb～1ppm，扫描速度：≥100amu/s，具备测定天然气中He含量的功能。 7.4、两个备用接口，用真空法兰密封，可用于未来升级。 7.5、该系统的电路系统与质谱进样接口通过输入/输出（I/Os）驱动连接，可以通过软件控制，实现自动化操作。 |
| 2 |  | 二、配置要求 ▲1、进样纯化系统（至少能够满足对天然气样品稀有气体的纯化、富集和分离） 1套 2、稀有气体分析仪主机 1套 ▲3、零配件包 1套 4、阀门控制器 1套 5、不间断电源（至少维持停电时3小时供电） 1套 6、数据工作站 1套 ▲7、稀有气体同位素测试标样（需明确参数） 1套 8、维修工具箱 1套 |
| 3 |  | 三、技术支持和服务要求 ▲1、生产商须有专职应用工程师（提供工程师证书），应用工程师需在2小时响应，48小时上门。在用户处进行仪器操作、仪器维护、软件应用的深入培训，并解答有关在仪器使用过程中遇到的问题。 ▲2、保修期1年，仪器自验收签字之日起。提供热线联系电话，2小时响应，48小时上门。 3、厂家举办培训班，由高级应用人员培训讲解，该培训班对用户免费。 4、保修期满前1个月内卖方应负责一次免费全面检查，并写出正式报告，如发现潜在问题，应负责排除。 5、供货商在接到用户安装通知后，须在10工作日内安排有经验的工程师到现场安装仪器，并在40工作日内安装、调试完毕。 6、对使用人员要由厂商提供不少于10工作日的本地培训(可以和安装调试同时进行)。 7、厂家在中国设有办事处和维修站保证长期、优惠、及时提供零备件和优质、优惠的维修服务，提供软件终生免费升级。保修期内，如仪器出现故障（消耗品和人为损坏除外），保修期顺延。保修期内，由于仪器设计缺陷或仪器本身的质量问题，出现故障而连续3个月内未将其修好，供货商保证免费更换全新的仪器(如有新型号同类仪器，均免费更换)。 8、到货时间：签订合同后180 日历日。 |