采购需求

- 一、项目背景

为有效提升全省区域国家重大探测（观测）基地无线电监测能力和覆盖范围，有效应对日益增长的无线电管理需求，掌握国家重大探测（观测）基地电磁环境情况，更好地服务经济社会发展，陕西省无线电管理委员会办公室拟在渭南、商洛各建设一座三类固定监测站。

二、总体要求

（1）信号监测应符合国家无线电监测中心关于超短波无线电监测网建设的各项规范和国际电联推荐的《频谱监测手册》以及其他相关技术标准。符合原子化封装服务要求，支持国家超短波监测管理服务接口规范、超短波频段监测基础数据存储结构技术规范。

（2）系统应满足国家无线电办公室印发的《省级无线电监测设施建设规范和技术要求(试行)》中有关三类固定监测站的功能要求，支持无线电测向，可完成规定频段的数据采集，能够实现国家无委规定的月报生成、管理及上报功能，能够按照国家无线电管理局的规定完成频谱评估数据采集和分析功能，产生相对应报表。

（3）三类站在交付验收之前必须按照工业和信息化部印发的《无线电监测设施测试验证工作规定(试行)》的相关要求完成具有CNAS、CMA资质的第三方测试验证工作，相关费用包含在投标总价内。

三、遵循的标准和规范

- 1.《中华人民共和国无线电管理条例》；

- 2.《频谱监测手册》（2011版）；

- 3.《省级无线电监测设施建设规范和技术要求（试行）》（国无办〔2019〕3号）；

- 4.《GB/T 13622-2012 无线电管理术语》；

- 5.《陕西省无线电管理技术设施“十四五”规划》；

- 6.《超短波监测管理一体化平台技术规范》；

- 7.《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》；

- 8.《超短波频段监测数据统计汇总数据库结构技术标准》；

- 9.《无线电管理基础和技术设施建设项目管理指导意见》（国无办函〔2019〕21号）；

- 10.其它有关的现行国家标准和规定。

- 四、项目配置

| 序号 | 分类 | 设备名称 | 规格型号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统主设备 | 监测接收机（核心设备） | 监测频率范围：20MHz～18000MHz； 具备万兆光口输出能力与配套局域网传输、存储能力。具备万兆光口输出能力与配套局域网传输、存储能力。 | 2台 |
| 2 |  | 测向接收机（核心设备） | 测向频率范围：20MHz～8000MHz（垂直极化）； 40MHz～1300MHz（水平极化） | 2台 |
| 3 |  | 测向天线 | 垂直极化：20MHz～8000MHz 水平极化：40MHz～1300MHz | 2套 |
| 4 |  | 监测天线 | 工作频率：20MHz～18000MHz | 2套 |
| 5 | 系统集成设备 | 交换机 | 不少于16口网络口，万兆网络交换机 | 2台 |
| 6 |  | 供电系统 | 双变换在线式UPS电源，断电后维持系统正常工作不低于8小时 | 2套 |
| 7 |  | 工控机 | CPU至少为64位四核心八线程，运行内存不低于16G | 2台 |
| 8 |  | 控制终端 | CPU至少为64位四核心八线程，运行内存不低于32G，硬盘不低于16T | 2台 |
| 9 |  | 环境监控管理 | 远程开关机控制；包括电源、设备开关、温度、湿度、图像声音、烟雾、浸水等 | 2套 |
| 10 |  | 机柜 | 标准一体化机柜（可根据安装地点情况选择室外或室内机柜） | 2套 |
| 11 |  | 监控系统 （含摄像头、录像机） | 摄像头分辨率至少1080P，具备弱光录像功能 录像机支持至少30天已录制视频的回放 | 2套 |
| 12 |  | 防雷接地模块 | 依据机房设计方案和实际施工方案定制（包括但不限于避雷装置、电源浪涌保护器、接地等） | 2套 |
| 13 |  | 其他集成附属设施 | 依据天馈系统实际部署情况定制，包括但不限于馈线组件、射频线缆、控制电缆、安装支架 | 2套 |
| 14 | 系统软件 | 监测测向软件 | 含正版监测测向控制软件（含软件测评） | 2套 |
| 15 | 专项业务监测模块 | 无人机识别功能 | 具有无人机上下行信号监测和识别功能，以及部分无人机的型号识别功能，并能对主流品牌无人机深度识别与分析 | 2套 |
| 16 |  | 数字对讲解码功能 | 具备数字对讲机信号解析功能，支持市场上常见的数字对讲协议和声码器识别（DMR，dPMR，NXDN，TETRA，PDT）等。 | 2套 |
| 17 |  | 广播电视声音及图像信号监测功能 | 具备广播电视解调能力，系统支持对广播信号解调，支持对DTMB等多种制式地面电视信号的解调分析能力 | 2套 |
| 18 |  | 航空监测功能 | 通过ADS-B信号监测系统，能够自动获取飞机的位置、高度、速度、航向、识别号等信息参数，能够在地图中实时显示飞机的位置及飞机参数、轨迹等 | 2套 |
| 19 | 网络安全设备 | 防火墙 | 网络层吞吐量≥1Gbps 应用层吞吐量≥1Gbps IPS吞吐量≥100Mbps 并发连接数≥100万 | 2台 |
| 20 |  | 路由器 | 包转发率≥5.4Kpps 每秒新建连接数≥500 最大并发连接数≥20000 内存≥2GB | 2台 |

- 五、功能及技术要求

### 5.1总体结构

（1）天馈系统

天馈系统主要包括20MHz～18000MHz监测天线、20MHz～8000MHz垂直极化测向天线、40MHz～1300MHz水平极化测向天线、天线安装支架、馈线、转接头、射频线缆等设备。

（2）监测测向系统

监测测向系统包括监测接收机、测向接收机。

（3）监听系统

不明信号监测、对讲机通信监测、多路窄带监听、黑广播识别等相关软硬件模块。

（4）控制系统

控制系统主要包括操作系统和无线电监测系统软件。

（5）通信系统

远程通信、数据、指令传输相关软硬件设备，主要包括交换机和控制终端。

（6）电源系统

电源系统主要包括UPS、电池组等。

（7）防雷接地系统

防雷接地系统主要包括避雷盒、网络避雷器、射频避雷器、电源浪涌保护器、摄像头专用避雷器、信号避雷器等。

（8）环境监控系统

环境监控系统主要包括环境监控单元，可实现远程电源、温度、湿度、音视频、烟雾监控等。

（9）其他附属设备

其他附属设备主要包括机柜、安装支架等。

### 5.2功能要求

（1）基本监测功能

可对指定频率的信号进行实时测量，包括频率测量、电平测量、场强和功率通量密度测量、占用带宽测量、调制测量、脉冲测量、频率使用率测量、I/Q数据采集等，测量结果符合ITU-R建议的相关参数的规范要求。测量过程中可实时显示信号中频频谱和电平流图，同时对信号进行监听录音，保存的音频文件和监测数据可事后回放。

（2）电磁环境测量功能

1）全景扫描

对指定频段范围内信号进行快速扫描监测，测量所有频率的电平数据并显示频谱图和瀑布图，实时进行信道占用度统计，可自动转入测向或ITU测量等功能并保存监测数据。支持扫描监测数据保存回放，监测结果打印。

2）频段扫描

对多个频段按设定的参数进行扫描，测量各频率信号幅度（电平或场强）、信道占用度并显示频谱图和瀑布图，扫描过程中可在频谱上拾取指定频点进行驻留监听，可自动转入测向或ITU测量等功能并保存监测数据。支持扫描监测数据保存回放，监测结果打印。

3）频率扫描

可设置并存储多个频率表，对频率表中频率进行扫描监测，测量各频率信号幅度（电平或场强）、信道占用度并显示瀑布图，扫描过程中可在频谱列表上拾取指定频点进行驻留监听，可自动转入测向或ITU测量等功能并保存监测数据。支持扫描监测数据保存回放，监测结果打印。

4）信号自动对比分析

扫描过程中自动与数据库比对，判别信号的属性，以颜色标注不同属性的频率，对异常信号进行告警。

5）电磁频谱背景自动对比分析

扫描过程可与事先采集的电磁频谱背景样本自动进行对比分析，实时发现新出现的信号，以声音或颜色标注对应频率进行告警。

6）多频点中频分析

系统可对多个频率进行中频测量分析，实时测量各频率电平、场强、占用带宽、调制度等，实时显示信号频谱，可设置各频率测量间隔时间。

7）声音转文字识别功能

系统支持声音实时转文字功能，可对关键字进行识别和告警，可对录音信号进行事后声音文字转换。

（3）信号识别、分析功能

1）可识别信号调制模式，识别类型包括CW、AM、FM、2ASK、2FSK、4FSK、8FSK、MSK、BPSK、QPSK、DQPSK、π／4DQPSK、8PSK、16PSK、16QAM、32QAM、64QAM等，描绘信号的频谱、星座图、矢量图和眼图。

2）跳频信号监测，基于实时频谱数据的脉冲信号发现，输出发现的跳频集以及每个跳频的频率集，包括跳速、信号带宽、占空比、频率，支持跳速≤2000Hop/s,频率集捕获率≥85%,支持两部网台分选及参数估计。

3）脉冲信号监测，基于实时频谱数据的跳频信号发现，输出频段内发现的所有脉冲信号及相关参数：频率、电平、信噪比、信号带宽、第一次和最后一次测量时间。

4）支持雷达识别样式：支持CW(常规)、LFM(线性调频)、NLFM(非线性调频)、BPC(二相编码)和QPC(四相编码)，支持脉间类型雷达样式：捷变、抖动、固定、参差；支持两部雷达脉冲分选及识别。

5）数字对讲监测，可自动对已知数字对讲机信号进行调制识别和解调，支持DMR、DPMR、NXDN、TETRA、PDT（非加密）主流数字对讲标准通信协议解析，具备语音、色码信息解调能力等，均能实时还原话音内容。根据不同制式的数字对讲信号，可分别提供眼图等图形展示内容。

6）重点信号数据库，主要包括信号中心频率，带宽，调制方式，传输系统类型，信号的备注描述等，可通过频段扫描功能添加或在信号数据库中单独添加，能够关联台站库及监测站，实现频段扫描时信号的自动提取及查询匹配显示，提高监测工作效率。

（4）监测测向实时并行功能

监测和测向任务可并行运行，实现实时多任务监测。

（5）具备纳秒级GNSS自动校时能力

（6）系统自检功能

对系统中核心设备进行自检，确认设备是否正常工作或确定设备的故障部位，显示自检结果，实时掌握系统状态。

（7）监测设备需具备万兆光口输出能力与配套局域网传输、存储能力。

（8）无线电系统专用监测功能

1）航空监测功能

通过ADS-B信号监测系统，能够自动获取飞机的位置、高度、速度、航向、识别号等信息参数，能够在地图中实时显示飞机的位置及飞机参数、轨迹等。

2）广播信号监测功能

具备广播电视解调能力，系统支持对广播信号解调，支持对DTMB等多种制式地面电视信号的解调分析能力，能够还原其连续图像和语音，实现对播出地面电视信号的图像监视及声音监听。可对电视台站数据进行保存，形成电视台站数据库。

3）数字对讲解码功能

具备数字对讲机信号解析功能，支持市场上常见的数字对讲协议和声码器识别（DMR，dPMR，NXDN，TETRA，PDT）等。

4）无人机识别功能

具有无人机上下行信号监测和识别功能，以及主流无人机的型号识别功能。支持DJI大疆及业余爱好者自定义无人机型号识别功能，并能对主流大疆无人机深度识别与分析。

（9）测向功能

具备相关干涉仪测向和空间谱估计测向功能，实现多个同频信号分离测向能力。

1）中频测向

对信号进行测向，显示信号示向度、频谱和电平，支持在电子地图上绘制示向线。可对测向数据进行存储及回放，能够对过去不少于24 小时内出现过的干扰信号进行测向，支持测向数据上报控制中心用于交会定位。

2）频段搜索测向

对频段按设定的参数进行搜索测向，显示信号示向度和电平，支持测向结果保存。

3）离散搜索测向

对多个离散频率按设定的参数进行搜索测向，显示信号示向度和电平，支持测向结果保存。

4）FFT宽带测向

系统可对设定频率及带宽范围内的所有频率点进行信号搜索测向，具备实时宽带测向功能，对突发和跳频信号进行快速测向。通过该功能可以观察信号的频谱情况，同时对测向方位角进行概率统计，给出选中频率的实时方位角和最大概率角度等信息。

5）对电平信号值大于设定门限的所有频率点以图形的方式将其示向度表示出来。支持信号示向线在地图上进行交会定位，支持告警信号的显示与报表打印。

（10）信号采集处理及存储功能

系统遵循符合一体化平台要求的监测数据采集、计算、存储、传输能力，具备7×24小时持续监测并采集数据的能力，监测数据统一存放至省监测站信息机房内。

1）I/Q 数据离线分析

基于存储信号I/Q数据，用于事后离线分析，内容包括频率测量、电平测量、占用带宽测量、调制测量等。

2）监测数据统计分析

可根据监测任务需要生成符合相关技术规范的占用度数据及占用度报表，如信道占用度、频段占用度、监测日报表和监测月报表等。

3）数据库管理

系统根据现有台（站）数据库，支持台（站）数据的导入、导出。可对采集的原始数据、样本数据和发现的非法信号、合法不明信号进行存储、入库，方便事后用于信号自动对比分析。

（11）系统控制与联网功能

系统遵循国家统一的技术标准和规范要求，联网协议符合国家无线电管理一体化平台、超短波监测管理一体化平台相关技术规范要求，支持国家无线电管理有关频率台（站）数据库、监测数据库、地理信息系统等各项技术规范，在设备端按《超短波监测管理一体化平台技术规范 第3部分：设备操作服务》对基础监测功能进行原子服务封装，按SOA接口方式向一体化平台提供服务，实现与省级无线电管理一体化平台对接，实现跨地域、全业务、全应用的服务、数据、流程和安全管控的信息互通互联。

（12）供电与防雷接地

固定站建设地点市电容量可满足需求，为防止和减少因市电网络故障、维护和供电指标不稳定导致的监测系统工作中断，在监测站供电系统中还必须配备不间断电源UPS系统，该系统具有市电中断后的短时间电力支撑能力，断电持续工作时间≥8小时。

需要对无线电监测测向设备进行直击雷电防护，要求具备提前放电引雷和主动排斥避雷相结合的双重防护措施；通过接地电阻改造使得铁塔下面和周围的接地电阻≤4Ω；并在交付时提供由第三方测试的检测报告。

（13）视频监控、火灾预警与环境监控功能

支持通过一体化平台远程控制监测站设备的开关机。可监测机房环境，包括视频图像、火灾预警（烟雾）、环境（门窗启闭、电压和温湿度），并在异常时进行告警。

（14）网络安全防护功能

采用网络防火墙作为安全隔离节点，有效隔离本监测站点内网与外网（其他单位）安全域，能够有效应对传统网络攻击和未知威胁攻击；能够对非授权设备/内部网络用户私自联到本监测站点的行为进行检查，并对其进行有效阻断；系统具有严格的运行授权管理体系，可有效防止非法用户登录和合法用户的越权操作。

（15）电子地图功能

电子地图数据来源及安全处理技术基本要求应符合国家相关标准规范，电子地图具备放大、缩小、漫游、测距、半径测量、鹰眼图等功能，地图层级至少达到第15级；可将台站数据库中的台站显示在电子地图上；支持在电子地图上显示台站基本信息，支持按照电子地图的比例进行聚合显示；支持电子地图显示监测站位置、状态等信息，支持从电子地图触发测量任务等。

（16）系统辅助功能

系统提供互调干扰分析、单位换算、无线电业务频率划分表等辅助工具。

（17）电磁兼容

整套系统应根据GJB151B-2013进行电磁兼容性设计，并对输入、输出的各类线缆进行处理，控制系统对外的电磁发射，避免整套设备对外产生电磁干扰；供货方需在投标文件中提出整套系统的电磁兼容设计方案、系统组成框图、系统安装示意图、主要硬件连接图。

（18）系统安全

整套系统应满足《省级无线电管理一体化平台建设规范及技术要求（2024版）》【征求意见稿】的要求：“所有新购置的台式机、一体机、便携式（含桌面终端、笔记本、工控机等）、服务器（含超融合）、数据库、操作系统、工作站等七类产品，配置的CPU、数据库（关系型）和操作系统三类核心技术部件底座须选用信创产品”的原则开展建设，即须具备适配“信创CPU+信创操作系统+信创数据库”的能力”。

### 5.3技术指标

系统指标等于或高于最新三类固定监测站指标。

（1）监测系统技术指标

▲监测频率范围：20MHz～18000MHz；

▲监测系统灵敏度：≤15dBμV/m（20 ～ 3000MHz）；

≤20dBμV/m（3000 ～ 8000MHz）；

≤25dBμV/m（8000 ～ 18000MHz）；

（2）测向系统技术指标

▲测向频率范围：垂直极化：20MHz～8000MHz；

水平极化：40MHz～1300MHz

▲测向灵敏度：≤25dBμV/m（20～3000MHz）

≤30dBμV/m（3000～8000MHz）

▲测向准确度：≤2°（20～3000MHz,R.M.S，无反射环境）

≤3°（3000～8000MHz，R.M.S，无反射环境）

▲测向时效：≤5ms（单次突发信号，30MHz～8000MHz）

实时测向带宽：≥40MHz

（3）监测接收机技术指标

▲工作频率范围：20MHz～18000MHz；

频率测量精度：≤±3×10-7

设备监测灵敏度：≤-100dBm（带宽25kHz）

相位噪声：≤-100dBc/Hz@10KHz（射频1GHz处）

▲噪声系数：≤20dB（实时带宽20MHz）

▲中频抑制（典型值）：≥90dB

▲镜频抑制（典型值）：≥90dB

▲二阶截断点：≥40dBm（低失真模式，中频带宽20MHz）

▲三阶截断点：≥0dBm（低失真模式，中频带宽20MHz）

中频带宽：≥80MHz

▲扫描速度：≥50GHz/s，25kHz步进

无杂散动态范围（SFDR）：≥70dBc（典型值，至少80%的测试点满足要求）

IQ数据带宽：≥40MHz

100%POI（截获概率):2μs

（4）监测天线技术指标

工作频率：20～18000MHz

极化方式：垂直极化

（5）测向天线技术指标

频率范围：20MHz～8000MHz（垂直极化）；

40MHz～1300MHz（水平极化）。

（6）其他指标

供电方式：市电、不间断电源

断电持续工作时间：≥8小时

交流工作电压：220V±3％

交流工作频率：50Hz±1Hz

自动监测能力：7×24小时

电压驻波比：≤2.5（典型值，至少80%的测试点满足要求）

本地监测数据存储能力：≥20TB

六、交货期

1.交货时间：合同签订后5个月内。

2.交货地点：采购人指定地点。

七、售后服务及培训

1.保修服务：项目竣工验收合格之日起2年；

2.供应商对出现的产品故障做到24小时内及时响应。

3.保修服务期间免费保修。

4.厂家需免费负责提供技术培训，培训人员通过技术培训能够独立运行采购设备。

八、其他要求

根据《国家无线电办公室关于进一步加强无线电管理基础和技术设施建设项目验收有关工作的通知》国无办函【2020】31号、《无线电监测设施测试验证工作规定（试行）》（工信部无【2017】283号）等文件要求，本项目在建设过程中如包含第三方验收、培训等内容，其费用均由中标供应商承担。