技术参数要求

（一）冰冻切片机技术参数及要求：

1.用途：用于术中快速病理诊断。

2.主要功能及技术要求：

2.1、中文彩色触摸屏；

2.2、制冷位点≥20个，其中快速制冷位点≥2个；

2.3、速冷点最低温度≤-55℃；

2.4、具有紫外线消毒功能，消毒时间≥1-300分钟可调；

2.5、切片垂直行程≥60mm，

2.6、水平进样行程≥25mm；

2.7、具有样本头回缩功能，回缩行程≥20μmm；

2.8、冷冻箱体温度5℃到-35℃可调；

2.9、可以定时自动除霜，也可以手动除霜；

2.10、切片厚度范围1-500μm，修片厚度范围5-500μm；

2.11、样本头定位：x轴、y轴通用8°可调；z轴360°可调；

2.12、具有切片计数功能；

2.13、箱体照明亮度、角度可调节；

2.14、具备步进马达进样系统；

2.15、刀架可兼容宽刀片和窄刀片使用。

（二）手术无影灯技术参数及要求

1.	▲光源数量：母灯灯珠≥70个，子灯灯珠≥40个；

2.	通过电磁兼容性测试，符合YY 9706.102-2021要求；

3.	具备LED冷光技术，每组LED光源具有单独透镜聚光，灯头流线型设计，符合DIN1946-4层流标准；

4.	具有电容屏控制面板，尺寸≥5英寸，可对照度，色温，光斑进行调节。

5.	中心照度Ec：母灯40000Lux 到160000Lux之间十级可调，子灯40000Lux到160000Lux之间十级可调；

6.	▲子母灯光柱深度实测值≥1300mm；（提供专业机构出具的检测报告）

7.	光斑直径：具备可调节功能，母灯及子灯均满足最小光斑直径d10≤140mm，最大光斑直径≥d10为300mm；

8.	腔镜照明模式：照度≤550Lux，可切换三种以上颜色。光斑均匀性：最大光斑环境下d50/d10实测值≥50%。最小光斑环境下d50/d10实测值≥50%。（提供专业机构出具的检测报告）；

9.	母灯深腔照明率100%，子灯深腔照明率100%；

10.	移动便捷性：子母灯Z垂直方向移动的作用力≤40N，X、Y水平方向移动的作用力≤25N；

11.	▲母灯配置阴影管理系统，单遮挡深腔无影率实测值≥100%，双遮挡深腔无影率实测值≥95%；

12.	子母灯显色指数实测值Ra≥97，子母灯显色指数实测值R9≥93；（提供专业机构出具的检测报告）；

13.	具有自定义临床模式：可保存≥3个以上不同的照明参数，一键切换；

14.	具备照度稳定技术，照度固定时，调节光斑大小，照度变化值≤±20000lux；

15.	辐照度/中心照度实测值≤3.5mW/(㎡·lux)；

16.	▲灯珠寿命≥60000小时。