### 3.1采购项目概况

西安市碑林区中医医院康复设备及彩色多普勒超声诊断仪采购，具体内容详见技术参数与性能指标。

### 3.2采购内容

采购包1：

采购包预算金额（元）: 1,200,000.00

采购包最高限价（元）: 1,100,000.00

采购包2：

采购包预算金额（元）: 4,276,770.00

采购包最高限价（元）: 4,276,770.00

### 3.3技术要求

采购包1：

标的名称：彩色多普勒超声诊断仪

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.主机平台硬件技术要求： 1.1高分辨率液晶显示器≥21英寸,不间断逐行扫描，可上下左右旋转 1.2操作面板具备液晶触摸屏≥13英寸,操作面板可左右旋转和电动上下高端调节，触摸屏角度可调 1.3探头接口 ≥4个 1.4内置DICOM 3.0标准输出接口 1.5具备图像数据存储功能，硬盘容量≥1T，DVD／USB图像存储 1.6输入/输出信号：输入：DICOM DATA；输出应包括但不限于：S端子、HDMI高清数字化输出 1.7物理通道≥128 2.系统图像处理技术配置 ▲2.1全程动态聚焦发射声束，二维图像无焦点或焦域显示 2.2脉冲优化处理技术 2.3多普勒技术，在同一心动周期内，可实时获取不少于两个取样点的多普勒频谱。 2.4自适应增益补偿技术 2.5数字化二维灰阶成像及M型显像单元 ▲2.6解剖M型技术≥3条取样线,可360度任意旋转M型取样线角度（提供相关证明材料） 2.7脉冲反向谐波成像单元 2.8彩色多普勒成像技术 2.9彩色多普勒能量图技术 2.10方向性能量图技术 2.11数字化频谱多普勒显示和分析单元 (包括但不限于PW 、CW和 HPRF) 2.12动态范围≥280dB，可视可调 2.13智能化一键图像优化技术，可自适应调整图像的增益等参数获取最佳图像 2.14空间复合成像技术，支持多档位调节和多参数联合使用 2.15实时二同步/三同步能力 2.16预设条件：针对不同的检查脏器,预置最佳化图像的检查条件 3.图像存储及病案管理 3.1数字化捕捉、回放、存储静、动态图像，实时图像传输，可进行图像参数后处理功能 3.2病案管理单元包括但不限于病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等 4.应用功能及性能要求 4.1二维显像 4.1.1增益调节：具备物理TGC按键增益补偿≥8 段，LGC侧向增益补偿≥8 段 4.1.2具备放大功能 4.1.3接收方式：独立接收和发射通道数,多倍信号并行处理 4.1.4探头扫描深度≥40cm 4.2测量和分析 ( B 型、M 型、D 型、彩色模式) 4.2.1一般测量：距离、面积、周长等 4.2.2产科测量：包括全面的产科径线测量、NT测量、孕龄及生长曲线、羊水指数等 4.2.3外周血管测量和计算功能 4.2.4多普勒血流测量与分析 (含自动多普勒频谱包络计算) 4.2.5心脏功能测量 4.3频谱多普勒 4.3.1显示模式：脉冲多普勒 (PWD)、连续波多普勒（CW） 4.3.2发射频率≥3段 4.3.3显示方式：B/D、M/D、D、B/CDV、B/CPA、B/CDV/PW；B/CPA/PW；B/CDV/CW 4.3.4最大测量速度：PW正或反向血流速度：≥8m/s；CW:血流速度≥35m/s 4.3.5最低测量速度：≤1mm/s (非噪音信号) 4.3.6取样宽度及位置范围：宽度 0.5-30mm多级可调 4.4彩色多普勒 4.4.1彩色显示：支持速度、方差等多种显示 ▲4.4.2具备血流速度标识功能。 4.4.3显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°～+30° 4.5超宽视野成像扫描与放大 4.5.1支持二维、彩色模式 4.5.2具备线阵、凸阵、相控阵等探头 4.6具备全屏高清放大功能 4.7智能多普勒血管检查 4.7.1自动优化二维、多普勒图像 4.7.2自动调整取样框角度、位置、取样门位置、角度等 4.7.3.智能多普勒跟踪技术，可自动跟踪血管的位置并自动调节取样框位置、偏转角度、PW取样门、取样容积等参数 4.8具备穿刺针增强技术，支持单线、双线、容差线区间引导及中心线穿刺定位 4.9超声声速自动校正，可用于多种检查模式，并可智能匹配最佳声速进行组织扫查 4.10其他 4.10.1扩展成像技术：支持包括但不限于凸阵、微凸阵、线阵探头等 4.10.2组织多普勒技术(TDI/或DTI)，具有速度、能量、频谱、M型多种模式 4.10.3具有立体血流成像技术 4.11造影及造影定量分析功能，支持包括但不限于凸阵、浅表探头、相控阵探头、腔内探头等 ▲4.11.1具备高帧频造影，支持包括但不限于腹部探头、浅表探头，凸阵探头深度≥10cm，扫描角度≥45°，帧率可达30帧/秒及以上；线阵探头≥4cm深度，帧率可50帧/秒及以上；（提供相关证明材料） 4.11.2具有双计时器及造影爆破成像技术，爆破机械指数可调、长度可调 4.11.3支持向后存储，≥5分钟电影 4.11.4具有系统内置一体化时间强度曲线分析软件及后处理功能 4.12应力式弹性成像，支持组织硬度定量分析软件、压力曲线提示图标等分析工具，具备多种测量分析 4.13剪切波弹性成像 4.13.1具备实时二维剪切波弹性成像技术，可支持包括但不限于凸阵、线阵、腔内探头等 4.13.2剪切波成像技术，具备多种定量参数，包括但不限于剪切波速度、杨氏模量等 4.14高灵敏血流成像技术，提高对细小血管、低速血流的检测能力 4.15机器内置乳腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示BI-RADS分类 4.16机器内置甲状腺病灶自动检测分析功能，实时扫查时以不同颜色的线框动态提示病灶良恶性，支持多个病灶同屏提示，冻结后自动测量可疑病灶大小，根据病灶特征分析提示TI-RADS分类 4.17支持自动肝肾比测量 5.探头配置及参数性能 ▲5.1频率：超宽频带探头，最高频率≥23MHz ▲5.2二维、彩色、多普勒均可独立变频，且支持探头包括但不限于矩阵，线阵，相控阵，容积，双平面探头等 5.3主机共配备超声探头3把，具体规格要求如下： 单晶体凸阵探头（2-6MHz）一把 线阵探头（4-13MHz）一把 单晶体相控阵探头（2-4.5MHz）一把 6. 连通性要求 6.1支持网络连接，负责与医院信息系统连接。 6.2支持移动设备无线传输，一键传输图片到智能手机终端或PC端；可配备超声远程会诊系统 7.其他 7.1配套设备要求 7.1.1打印机 7.1.2超声工作站主机： 显示器：≥24英寸，分辨率≥1080p 主机：内存≥16G 存储空间≥512GB（SSD）+1T机械硬盘 其他：机箱内配置配套专用图像采集卡；键盘及鼠标；电脑桌椅 7.1.3 UPS电源≥1台（供电≥30分钟） 7.1.4 超声专用检查床、椅1套 7.2备件、技术及维修服务，培训要求（商务要求） 7.2.1质保期内当设备发生故障时，投标人应在接到采购人通知1小时内响应，24小时内到达现场处理，48小时内无法解决故障，则提供备用机。 7.2.3技术培训要求，投标人应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，提供到本市三甲医院不少于30天临床培训（3人次） ▲7.2.4保修及售后服务要求，提供厂家出具的含主机和探头原厂整机保修≥3年的售后服务承诺书 |

采购包2：

标的名称：康复设备

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 序号; 产品名称; 产品参数. 1; 下肢康复机器人（步态训练及评估系统）（数量1）; 1、具备训练方案自定义功能，可自定义训练时间、训练速度、分别指定左右腿的训练运动角度范围，可根据患者的腿部长度进行适配； ▲2、双侧配备急停按钮，按下操作者停止按键或者患者紧急停止按钮，设备能立即停止运行；患者痉挛报警：当患者训练过程中发生痉挛时设备停止运行，同时设备有包括声音在内的明显警示提醒；。 3、训练/评估报告可导出、打印。能够记录并显示患者姓名、性别、身高、体重、训练编号、大腿长度、小腿长度、训练日期、训练时间、训练次数、训练行走距离、训练得分信息； 4、重心位移电子动态显示； 5、悬吊装置悬吊绳自顶向下的垂直可调节范围≥1100mm； 6、减重范围（0～82）kg，误差为±10%； 7、跑台速度：在空载状态下运行时，跑台速度能够在0.0km/h～3.5km/h调节。误差±0.1km/h； ▲8、髋关节活动范围：30°～60°，默认设定45°±5°； 9、膝关节活动范围：40°～80°，默认设定60°±5°； 10、步速调节范围0km/h～3.5km/h，精度为±0.1km/h； 11、训练时间调节范围0min～99min，精度为±30s； 12、当患者训练过程中发生痉挛时设备停止运行，声音及亮灯提醒； 13、上衣尺码≥5种尺码，至少具备S、M、L、XL、XXL；腿部护具≥3种尺码；具备柔性穿戴护具； 14、通过面板开始/停止按钮，能够控制下肢四关节速度1.2±0.2km/h运动与停止； 15、医用触摸显示屏≥20英寸，分辨率≥1920*1080，触摸功能≥10点；患者观察显示屏≥32英寸，分辨率≥1920*1080；具有5个或以上高清情景游戏互动场景； 16、具有数据加密处理存储功能； 17、伺服电机数量≥7个； 18、可实时显示监控发力强度及关节活动度； 19、可实现精准训练控制； ▲20、使用年限≥10年； 21、训练跑台双侧扶手无极调节。. 2; 上肢康复训练与评估系统（上肢机器人）（数量1）; 1、机械臂活动自由度≥6个； 2、握力范围：0-10级； 3、屏幕尺寸≥50英寸； 4、训练速度：1-15级可调； 5、训练难度：“高、中、低”三级可调； 6、单个模式（游戏）的训练时长可调，范围为0-30分钟，步进≤1分钟； 7、痉挛灵敏度：“高、中、低”三级可调； 8、重力支撑等级：1-5级可调； 9、指导力等级：1-5级可调； 10、升降柱除矫形臂自重外垂直方向可承受静态负载≥500N，持续≥60s； 11、上臂固定带和前臂固定带承载：上臂固定带和前臂固定带粘合后,能分别承受≥30N的水平静拉力，持续≥30s； 12、设备拉手承载：承受背向矫形臂水平方向拉力≥300N，持续≥60s； 13、一键操作完成机械臂左右侧自动切换； 14、肩关节高度、大臂长度、小臂长度、腕关节长度均可调节； ▲15、具备协助患者上肢活动功能包括肩关节前屈/后伸、肩关节内敛/外展、肩关节外旋/内旋、肘关节弯曲/超伸、肘关节外旋/内旋、腕关节背屈/掌屈、握力； 16、具备特定关节单独训练功能，可进行多个关节复合训练； 17、具备三维空间内预设轨迹或动作功能； 18、可显示患者在被动训练中是否有主动运动的功能； ▲19具备被动模式、主被动模式、主动模式、示教模式、镜像模式等训练模式； 20、具有自定义模式； 21、具有急停开关； 22、有语音反馈功能； 23、能记录患者的训练和评估情况，能够储存导出训练数据； 24、具有患者信息管理功能，对患者信息可以增加、编辑、删减、查询等； ▲25、具备被动训练模式下可设置关节活动度与顺序； 26、配备具有患者束缚装置座椅； 27、关节电机数量≥6个； 28、产品使用年限≥10年。. 3; 下肢康复训练系统（数量1）; 1、床面水平升降范围：485mm～835mm可调，允差±10mm； 2、床体垂直角度调节范围：0°～90°可调。允差±5°； 3、床体背板角度调节范围：前倾角度0°～15°可调，后仰角度0°～10°可调，允差±5°； 4、腿长调节范围：0mm～250mm； 5、脚踏板上下活动角度：0°～30°，允差±2°； 6、脚踏板活动调节范围：0mm～100mm可调； 7、踏步角度：0°～50°； 8、踏步速度：10步/min～80步/min可调； 9、训练时间：1min～99min可调； 10、承载能力≥135kg； 11、安全装置：具备紧急停止开关； 12、直线电机最大推力≥10000N； 13、肌力力矩范围：-150N.m～150N.m ； ▲14、产品使用年限≥10年； ▲15、伺服电机数量≥6个（其中不少于2个腿部训练，4个床体姿态控制。） 16、脚踏板内外翻角度≥-15°～15°； 17、可独立设置左右腿痉挛灵敏度； ▲18、具备多种训练模式，包括可调力的被动训练模式，健侧带动患侧的单侧主动模式和主被动自动切换模式等。. 4; 上下肢康复训练系统（床旁）（数量2）; 1、具备多种训练模式：具有被动、主动、主被动、助力及可自定义训练模式的功能，不同训练模式可以进行切换； 2、自定义模式阶段设置≥3种，阶段设置参数包括但不限于模式选择、时长、转速、助力、阻力、方向等； 3、可对患者左右肢肌力进行对称性监测； 4、主动训练模式下，具备阻力限制功能； 5、具备识别痉挛或肌张力功能，具备触发保护功能，并伴有语音或显示提醒； 6、具备急停开关控制功能； 7、具备患者训练信息显示与生成报告功能，至少包括训练时长、左右腿发力情况、训练速度、训练里程、训练阻力、训练助力等； 8、具备云平台功能，可远程查看设备的运行状态数据； 9、高度可调，高度调节范围≥240mm；水平方向可伸缩，伸缩范围≥290mm； 10、屏幕尺寸≥10英寸，分辨率≥1280*800； ▲11、屏幕可进行水平、俯仰、绕屏中心旋转，角度≥90°； 12、可设置助力模式下的助力阈值，范围≥0-20级； 13、可设置阻力模式下的阻力等级，范围≥0-20级； 14、具备痉挛保护功能，可设置并显示痉挛保护阈值，阈值设置范围≥0-15级； 15、训练时间：0-120分钟可调，时间调节步长≤1分钟； 16、训练速度：0-60r/min可调，速度调节步长≤1r/min； 17、设备输出动力等级可调，动力等级≥15级； ▲18、使用年限≥10年。. 5; PT（运动训练）床（数量3）; 1、外形尺寸（长×宽×高）2000mm×1200mm×495mm，允差±10mm； 2、床面高度升降范围：490mm～800mm，允差±5mm； 3、背板翻转角度调节范围：0°～70°； 4、背板尺寸（长×宽）：780mm×1200mm，允差±10mm； 5、座板尺寸（长×宽）：1180mm×1200mm，允差±10mm； 6、床板安全工作载荷≥1700N； 7、升降床架的安全工作载荷≥2200N； 8、床的质量≥115kg； 9、框架材质：钢框架，加表面喷塑处理； 10、床垫表面材质为PVC，医用阻燃标准； 11、背板气杆控制角度可调整； 12、床垫密度海绵≥5cm； 13、医用承压轮直径≥7.0cm； 14、电机≥8000N； 15、调节时间≤30秒； 16、工作噪声≤65dB。. 6; 股四头肌训练椅（数量1）; 1、规格(mm)：1060×1050×1160，允差±10mm； 2、座垫高度（mm）：660，允差±10mm； 3、扶手内侧宽度(mm)：600，允差±10mm； 4、升降支架调节范围(mm)：0～130，允差±10mm； 5、小腿垫调节范围（mm）：0～470，允差±10mm； 6、助力手柄调节范围（mm）：0～280，允差±10mm； 7、小腿支架摆动角度≥120°； 8、座位额定载荷≥130kg； 9、座位垫水平放置时额定载荷≥55kg； 10、配重块质量≥1.5kg ； 11、配重块数量≥4块。. 7; PT凳（数量3）; 1、外形尺寸（直径×高）：Φ600mm±10mm×（400～600）mm； 2、带液压油缸，360°旋转； 3、额定承载≥2000N；. 8; 医师椅（数量6）; 1、规格(cm)：50±3cm×50±3cm×35-50； 2、升降范围：45-60； 3、质量≥7.0kg。. 9; 四肢联动训练仪（数量1）; 1、外形尺寸/mm≥1800×870×1200； 2、手柄调节距离/mm：400±5； 3、座椅前后调节距离/mm：340±5； 4、脚踏板最大可调角度：25°±2°； 5、座椅在水平方向的可调角度：360°； 6、靠背角度调节范围：0°-160°； 7、训练时长设置范围/min：1～120； 8、阻力等级设置范围：0～35级； 9、步频设置范围/（步/min）：1～55； 10、运动杆运动角度：20°±2°； 11、痉挛灵敏度：1-6级； 12、具有被动模式； 13、具有测试功能； 14、具有主被动自动切换功能； 15、心肺训练模式≥6种，包括单峰、双峰、登山、恒功率、恒速、伙伴模式等； 16、可实时显示训练数据，包括实时阻力、训练时长、卡路里消耗、步频、步数、实时功率等； 17、具有痉挛监测功能； 18、具有一键急停功能； 19、座椅可电动前后调节； 20、具备无线大屏情景互动及3D游戏训练； ▲21、具备肌肉电刺激功能； ▲22、具备血氧脉搏采集功能； 23、具备多重防护功能； 24、手柄可以左右旋转，范围为0-40°； 25、具备语音提示； 26、训练杆具备一键锁定和解锁； 27、可生成并导出训练数据，包含总里程、总时长、步数、平均步频、平均功率、卡路里消耗、痉挛次数、趋势图等；. 10; 站立架（数量1）; 1、外形尺寸（长×宽×高）≥1300mm×1300mm×1000mm； 2、肘部垫宽度：50mm，允差±5mm； 3、肘部垫额定承载≥500N； 4、臀部垫和绑带额定承载≥1000N；. 11; 平衡杠（数量1）; 1、外形尺寸（长×宽×高）≥3350mm×850mm×750mm 2、两扶手杆中心调节范围：300mm～650mm； 3、扶手杆直径：φ40mm±2mm； 4、脚踏板安全工作载荷≥100kg； 5、矫正板踩踏面相对于水平面的夹角：150°±5°。. 12; 训练楼梯（数量1）; 1、外形尺寸（长×宽×高）≥3300mm×800mm×1350mm； 2、梯面高度分别为100mm±5mm、120mm±5mm 3、扶手高度调节范围：0～350mm； 4、阶梯踏板安全工作载荷≥100㎏。. 13; 肋木（数量1）; 1、规格(mm)≥950×600×2000 2、肋木杠直径mm：Φ25±5mm 3、肋木杠间距离mm：150±5mm 4、额定载荷≥135kg. 14; 矫正镜（数量1）; 1、规格(mm)≥900×650×1850 2、镜面玻璃厚度≥5mm. 15; 巴氏球（数量1）; 1、规格（cm）：Φ75±2cm 2、质量≥2.0kg. 16; 楔形垫（数量1）; 1、规格(cm)≥60×50×20 2、质量≥6.0kg 3、材质：防滑布、重质海绵. 17; 分指板（数量1套）; 1、规格尺寸（长×宽×高mm）：大225×225×30±5mm; 中205×205×30±5mm;小190×190×30±5mm; 2、材质：实木. 18; 滚筒（数量1套）; 规格(mm)：Φ220×800，Φ250×800，Φ300×800; 额定载荷(kg)：小号≥80、中号≥100、大号≥100 材质：钢板、海绵、皮革. 19; 沙袋（数量1套）; 沙袋规格数量：0.5kg，0.75kg，1.0kg，1.5kg，2kg，2.5kg,各两件. 20; 中频治疗仪（数量1）; 1、适用范围：对肩周炎、肱骨外上髁炎、颈椎病、腰椎间盘突出症、退行性骨性关节病、风湿性关节炎、类风湿关节炎、捩伤、挫伤、肌纤维织炎、肌肉劳损、狭窄性腱 鞘炎、盆腔炎、附件炎、慢性咽炎、乳腺增生、坐骨神经痛、周围神经伤病、关节痉挛 、慢性前列腺炎具有改善血液循环，促进炎症消散和镇痛作用；对瘢痕、术后粘连、肠粘连、炎症后硬化、血肿肌化、狭窄性腱鞘炎具有软化瘢痕松解粘 连作用；对神经或肌肉伤病后肌肉功能障碍、废用性肌萎缩、术后肠麻痹、尿潴留、便秘、声带麻痹、胃下垂具有兴奋神经肌肉作用。 2、触摸液晶显示屏≥10英寸，治疗参数实时显示； 3、载波波形：调幅正弦波 4、载波频率：4kHz，脉冲宽度：70µs；允差±10﹪ 5、调制频率：4～120Hz 允差±10% 6、差频频率范围：4～120Hz，允差为±10％ 7、调幅度：低频调至中频的幅度为 30%、100%，允差±5% 8、动态节律：4s～9s 9、差频变化周期：15s～25s 10、最大输出电流 32mA，允差±10% 11、不同负载下的输出电流变化率≤10% 12、最大输出幅度40V±10%，分 99 级可调， 13、治疗处方≥3种 14、具备定时功能，治疗完毕有提示音 15、抽吸力≥3档可调 16、治疗仪连续工作时间≥6h 17、治疗仪整机噪音≤60dB（A）. 21; 冲击波治疗仪（数量2）; 1、冲击波产生方式：气压弹道式 2、碰撞频率：1～25Hz，步进0.5Hz 3、最大输出压强：1.0bar～5.5bar，步进0.1bar；或（100kPa～550kPa，步进10kPa） 4、碰撞次数100-9900次，步进100次 5、标准头最大能量密度≥0.65mJ/mm² 6、标准头最大穿透深度≥23mm 7、手柄具有液晶显示功能，可显示压力、频率、设定次数、实际次数 ▲8、手柄具有按键控制功能，可调节压力、频率、次数以及控制设备的启动、停止； 9、手柄具有压力感应功能 10、主机可预置≥180个推荐方案，可自定义方案 11、支持存储≥90000条治疗记录 12、内置疼痛评分量表（VAS） 13、支持图形评分量表（GRS） 14、支持存储患者信息及治疗记录，治疗记录包括治疗时间、压力、频率、冲击次数、VAS量表数值等 15、支持多种治疗模式，包括手动治疗模式、自动线性调节模式、变频变压调节模式等 16、触摸显示屏≥10英寸 17、支持USB、蓝牙、WIFI接口 18、支持治疗记录导出 19、支持配置不同治疗头 20、产品具有多重过压安全监测装置 21、产品使用年限≥10年. 22; 空气压力波（数量2）; 1、连续工作时间：≥5小时 2、触摸显示屏≥10英寸，治疗参数实时显示 3、最大压强：26KPa,，允差：±15%,调节范围：4KPa ～25KPa,步进：2KPa,允差：±15% 4、气囊内的极限正压≤40kPa，且超过 3kPa 的持续时间≤10min 5、气囊腔数:单侧 ≥6 腔、双侧 ≥12 腔 6、可一键启动或关闭每个腔体的治疗压力 7、具有电源开关之外的功能开关 8、工作模式≥12 种，模式可调 9、工作时间5～55 分钟，调节步长为4分钟。时间显示误差≤±2% 10、具有释压、漏气、过压提醒装置 11、具备运行与停止功能 12、工作噪声≤65dB. 23; 肌电生物反馈仪（数量2）; 1、具有“语音+文字+动画”提示功能 2、具有神经肌肉电刺激、肌电触发电刺激、镜像电刺激、肌电反馈训练、肌电评估等≥五种工作模式。 3、具有电极片脱落检测功能。 4、具有触摸屏和旋钮两种人机交互方式。 5、具有快捷启动功能 ▲6、具有一键启动功能 7、可自定义NMES治疗方案、ETS治疗方案、MIRROR治疗方案、EFT训练方案。 8、具有用户管理功能 9、具有多种游戏互动训练及评估功能 10、具有训练/评估报告管理功能 11、具有基于云平台的售后服务功能 12、具备多通道之间协同联合刺激 13、具备智能感应式治疗功能 14、具有内部锂电池供电功能，以及墙电源两种供电模式。 15、全效独立四通道，即用即加 16、显示屏视角0度-90度可调。 17、主机显示屏尺寸≥10.0英寸，分辨率≥1280*800。 18、电刺激输出刺激强度范围5-90mA可调（负载阻抗1KΩ）。 19、电刺激输出频率范围0-900Hz（不包含）可调。 ▲20、电刺激脉冲宽度范围15us-900us可调。 21、电刺激脉冲波形≥4种。 22、波升/波降时间范围0-20s可调。 23、治疗时间范围0-120分钟可调。 24、电极片接口为2mm插针接口。 25、具有音乐功能 26、产品使用年限≥10年。. 24; 经颅磁治疗仪（数量1）; 1、适用范围：刺激人体中枢神经和外周神经，用于神经电生理检查、康复科神经功能评定和神经科运动功能评定、治疗及研究。配合药物，进行神经疾病引起的失眠的辅助治疗。(提供注册证材料) 2、经颅磁刺激仪主机 ▲2.1最大磁感应强度：≥8T。 2.2最大刺激频率：110Hz，0Hz～110Hz可调。 2.3刺激频率调节：脉冲频率在1Hz以下时调节步长为0.01Hz，超过1Hz时步长为1Hz。 2.4磁感应强度最大变化率：10kT/s-80kT/s。 2.5脉冲上升时间：35～65μs。 2.6输出频率允差值：±3% 2.7单个脉冲持续时间：340μs±20μs。 2.8在工作条件下，设备支持100%强度进行刺激，连续工作时间≥24h。 2.9使用磁场力线控制技术分为靶肌聚焦区及非靶肌刺激区，刺激线圈磁场分布均匀。 2.10线圈类型：标配圆型、八字形线圈、儿童、深部双锥及盆底磁线圈，能实现双面双向刺激。 3、运动诱发电位监测（MEP）模块 3.1MEP通道数：≥2通道。 3.2传输方式：有线传输。 3.3运动诱发电位测量灵敏度范围：1～3000μV，最小分辨率≤0.2μV，检查频率范围：20Hz～550Hz。 3.4配置双通道运动诱发电位检测模块，集成于主机内部。 3.5可捕捉肌电信号（EMG），并自动计算得到潜伏期和峰值。 3.6▲可触发一次或连续多次脉冲刺激 3.7具备生理安全监测及报警功能 4、冷却系统和保护系统 4.1可在高散热需求场景下，启动风冷液冷一体化散热模式，保证设备高性能运行，满足临床长时间治疗需求。 4.3具备温度预警功能 4.4具有冷却系统故障保护功能 4.5可以实时显示冷却液温度。 5、软件参数 5.1人机交互管理软件，包含治疗处方管理，治疗记录管理，并可快速调取历史刺激记录，不受记录次数限制，直接启动刺激。（提供功能截图） 5.2内置MEP模式、标准模式、TBS模式，可实现单脉冲刺激、重复脉冲刺激、TBS爆发序列刺激，可提供多种临床治疗方案。 5.3具有一键快速启动历史方案功能。（提供功能截图） 5.4刺激方案具有患者体位示意图或人体大脑解剖定位图。 5.5可进行刺激参数的设置，包括刺激模式、刺激频率、刺激强度、刺激时间、间歇时间及工作时间等。 ▲5.6刺激强度从运动阈值(MT)的0-250%可调。（提供功能截图）. 25; 微波治疗仪（数量1）; 1、工作频率: ≥2450MHz。 2、微波输出：双路输出，具有两套独立的微波输出系统及控制系统。 3、调节步进：功率和时间调节步进为“1”和“10”两种步进方式。 4、配有三维照射器，可实现三维照射（提供证明材料）。 5、理疗功率：≥（0-99W），连续可调。 6、时间设置为：（0～30分），连续可调。 7、照射器尺寸：圆形照射器直径≥150mm、马鞍形照射器≥380mm*120mm*60mm。 8、具有自动保护装置：功率自适应、功率加强保护、故障代码显示等。 9、具备输出馈线、磁控管超温报警功能（提供证明材料）。 10、使用寿命：≥8年（提供铭牌截图）。 11、配备一体化推车机柜一组。. 26; 红外热辐射治疗仪（数量1）; 1、外观形态：立式。 2、彩色触摸屏：≥5英寸。 3、操作方式：电容触摸。 4、工作模式：连续模式、脉冲模式。 5、治疗时间：1-99分钟可调。 6、能量调节方式≥五级。 7、波长范围：560nm-1400nm。 8、光功率密度：最大能量4000mW/cm²(距离光杯口表面)。 9、光功率密度：最大能量260mW/cm²(距离光杯口25cm)。 10、有效辐照面积：≥850cm²(距离光杯口25cm)。 11、出光口面积：≥70cm²。 12、具有时间设置安全提示功能。 13、治疗存储方案≥5种。 14、升降功能：电动升降，高度400mm±5mm。 15、光学透镜：反光杯聚光以及液体过滤系统。 16、自适应阻尼多角度治疗头设计，隐藏式线缆设计。. 27; 牵引治疗仪（数量1）; 1、床体尺寸（长×宽×高）≥2500mm×680mm×530mm 2、内置治疗模式≥12种 3、颈椎牵引力：0-300N任意可调，当牵引力设置≥200N时需要确认 4、腰椎牵引力：0-990N任意可调，当牵引力设置≥600N时需要确认 5、牵引力步进值1N可调 6、牵引时间：1-9min可调，步进1min 7、间歇时间：0-99s可调，步进1s 8、治疗时间：1-99min可调，步进1min 9、颈椎牵引行程：400mm±5mm 10、腰椎牵引行程：300mm±5mm 11、腰椎牵引力变化速率可调，分为高、中、低三档 12、具有牵引力自动检测、自动补偿功能 13、牵引力大小可在治疗过程中实时调节，无需停机 14、成角角度：向上成角0-25°，向下成角0-15°，任意可调，步进1° 15、旋转角度：向左旋转0-25°，向右旋转0-25°，任意可调，步进1° 16、旋转暂停时间：0-20s可调，步进1s 17、颈腰椎牵引均配备“碳纤维远红外”加热功能，三挡可调 18、颈部加热和腰部加热功能准确控温，≤45℃. 28; 定向透药仪（数量1）; 1、输出通道≥四通道。 2、操作显示≥10英寸液晶触摸屏。 3、治疗模式≥三种，导药按摩、导药、按摩模式等。 4、调制频率范围：0～150Hz，单一频率允差±10%或±1Hz取大值。 5、调制波波形：方波、正弦波、三角波、梯形波、锯齿波。 6、调幅度：0%-100%，允差±5%。 7、电刺激强度：0～99级可调。 8、中频脉冲电压：导药模式最大峰值电压45V，允差±30%；按摩模式最大峰峰值电压90V，允差±30%。 9、定时范围：1min～60min连续可调，具有治疗结束提示音。 10、电极片辅助温热温度：40℃，允差±3℃。 11、具备电致孔功能： 11.1脉冲波群由≥5个脉冲宽度50μs、频率2kHz的脉冲组成，允差±20%。11.2电致孔输出最大峰值电压90V，允差±20%。 11.3电致孔强度≥10可调。 12、中频按摩处方≥20个。. 29; 蜡疗机（数量1）; 1、蜡饼厚度：10-20mm； 2、蜡液注满蜡盘时间：≤3min； 3、一次制作蜡饼数量：（5；10；15）个可设置； 4、熔蜡阶段≥3级过滤； 5、具备杀菌功能； 6、保温箱制冷方式：风冷； 7、托盘层数≥15层； 8、观察窗尺寸≥高800x宽150mm 9、熔蜡空间≥75L； 10、蜡饼制作空间≥180L； 11、熔蜡温度控制范围：室温60℃-95℃； 12、蜡饼温度设置范围：室温35℃-62℃；. 30; 红外光灸疗机（数量1）; 1、柜式机，≥2个灸通道，≥1个红外线通道。 2、艾灸仪通过触摸屏控制，具备治疗时间设定、消烟功能开关以及启动和治疗功能。 3、治疗时间:1min～59min可调，步进1min，误差±10%。 4、具备声音提示功能。 5、红外波长范围≥0.76-5μm。 6、红外灯泡的表面温度应≤300℃。 7、支架可旋转（0～360°），支臂角度（0-150°）可调节。 8、连续工作时间≥4h。 9、工作噪声≤65dB。. 31; 熏蒸治疗仪（数量1）; 1、熏蒸温度 1.1具有皮肤温度测量传感器，可实时显示，传感器精度≤±1℃； 1.2具有皮肤温度≥40℃时提示报警功能； 1.3蒸汽输出口具有防烫伤的装置和警示； 1.4最大熏蒸温度≤53℃。 2、熏蒸时间:熏蒸时间1～35min分档可调，允差为±10s；当完成熏蒸时间时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息。 3、熏蒸仪尺寸 （长x宽x高）30cmx30cmx100cm±5cm 4、熏蒸气压:治疗仪熏蒸气压分档可调且不超过40kPa。 5、安全保护功能 具有两路独立的超温保护装置。 6、具备防干烧功能。 7、泄压:具有手动和自动泄压阀。 8、预热温度:分档可调，药液箱最大温度≤95℃。 9、排液:具有手动和自动排液功能。 10、声音提示功能，包括治疗结束、按键操作、预热达到设定温度及缺液等。. 32; 电磁波治疗仪（数量13）; 1、产品样式：立式单头，具备定时功能；适用治疗板直径：165mm±5mm； 2、支臂伸缩范围≥0-75cm； 5、电源盒升降范围≥0-60cm； 6、头部调节范围：仰角：0-90°；方位角：360°； 7、波普范围≥2μm-25μm； 8、定时范围0-60分钟； 9、工作寿命≥2000小时。. 33; 温针治疗仪（数量8）; 1、显示方式：液晶显示屏。 2、输出通道≥四路输出，独立可调。 3、输出波形：连续波、疏密波、轻捶波、按摩波等。 4、脉冲输出强度：0～12V可调,允差±20%。 5、治疗时间：10min～60min，级差5min。. 34; 中医罐具消毒柜（数量1）; 控制方式：触控 尺寸≥150*45*35cm 容量≥380L 具有杀菌功能：紫外线/巴氏杀菌/臭氧. 35; 易燃品柜（数量1）; 外尺寸≥高1650*宽1090*深860mm 柜门、柜体材质：钢 开锁方式：钥匙. 36; OT桌（可调式）（数量1）; 1、结构型式：脚横杆、脚间挺杆、不锈钢内心 2、升降支架、传动机构、桌面及框架、手柄 3、材质：静电喷塑架、密度板 4、桌面升架范围≥620～870mm 5、手柄转动力距≥50N 6、桌面额定载荷≥50kg 7、桌面尺寸（长×宽）1200×700mm±10mm. 37; OT综合训练工作台（数量1）; 规格(长×宽×高)：1930×1065×940mm ±10mm 左右操作面板（长×宽）：500×390mm±10mm 后操作面板（长×宽）：980×390mm±10mm 操作面板调节范围≥0～350mm 组件：上肢协调功能训练器（手指）、分指板、分指板（弧形）、铁棍插板、木插板、套圈（立式）、几何图形插板、认知图形插板、模拟作业工具、上螺丝、上螺母、磁性钮等. 38; 数字OT（数量1）; 1、具备工作软件系统 2、多媒体电脑一体机1台：屏幕≥40英寸，具备USB接口； 3、安装方式：安装在卧式落地支架。 4、量表≥12个量表评估模块。 5、认知训练≥10个认知训练模块。 6、休闲益智≥20款休闲益智游戏。 7、档案管理≥7个档案管理模块，包括由量表评估记录、认知训练记录、关节测评记录、关节训练记录、档案回收站、数据本地备份、数据云备份等： 7.1量表评估记录：查询、打印、删除量表评估记录，能够进行历史数据对比； 7.2认知训练记录：查询、打印、删除认知训练记录，能够进行历史数据对比； 7.3关节测评记录：查询、查看、打印、删除关节测评记录； 7.4关节训练记录：查询、打印、删除关节训练记录，能够进行历史数据对比； 7.5档案回收站：查询、恢复、清空已删除的记录； 7.6数据本地备份：将数据文件备份在计算机本地硬盘； 7.7数据云备份：将数据文件上传至服务器。 8.用户管理≥2个功能模块，包括训练者管理、治疗师管理等： 8.1训练者管理：新增、查询、删除、修改训练者基本信息； 8.2治疗师管理：新增、查询、删除、修改治疗师基本信息。 9.工作噪声≤60dB。. 39; 上肢综合训练器（数量1）; 1、具备训练位≥4个。 2、具备动作训练功能组件≥12种，包括但不限于手部、腕部以及上肢等； 3、动作训练组件≥12种。 4、训练组件(全指捏握、全指侧捏) 能调节档位、行程； 5、具备使用者左侧与右侧手功能与上肢功能训练。 6、训练组件可调节配重重量。 7、具备跟练视频指导。 8、具备查看训练配重重量及训练行程的功能。 ▲9、设备具备≥4组独立配重系统，每组配重可调范围200g-2500g，可调单位200g±5%，每组共计≥15块配重。 10、前臂旋转训练：旋转活动范围≥±180°； 11、平拉训练：活动范围≥300mm； 12、提拉训练：活动范围≥300mm； 13、手腕尺偏桡偏训练：活动范围≥±50°； 14、球状抓握训练：水平旋转活动范围≥±3圈； 15、柱状抓握训练：至少满足25mm、35mm、45mm、60mm四种直径的抓握，活动范围≥±5 圈； 16、手腕屈伸训练：活动范围≥±80°； 17、单指屈伸训练：活动范围≥100mm； 18、手指挤压张开训练：活动范围≥50mm； 19、单指伸展训练：活动范围≥100mm； 20、全指侧捏训练：活动范围0-120mm，设置档位在0-60mm内任意调节； 21、全指捏抓训练：活动范围≥50mm； 22、全指捏握训练：手柄长度≥100mm，活动范围0-90°； 23、使用年限≥10年. 40; 气动式手关节训练仪（数量1）; 1、具备功能包括但不限于被动训练、阻抗训练、牵伸训练等。 ▲2、具备精细训练功能，可进行左右手单指、二指、三指、四指、五指等总计≥60种训练动作。 3、具备随动镜像训练功能，能自动识别区分健侧手和患侧手。 4、具备热敷功能。 5、具备USB接口、HDMI接口、磁吸收纳接口、螺纹式气动接口。 6、具备“动画+文字+语音”三重人机交互提示。 7、具备用户信息管理功能。 8、训练时间可调范围1-120分钟。 9、最大工作气压≤200kPa。 10、气动训练强度≥三档可调。 11、训练手套具备五指独立气动控制、热敷功能可调节、指缝穿戴固定部件。 12、健侧手套具备检测各手指伸展或弯曲状态、具备穿戴固定部件。 13、设备自动识别区分左右手健侧手套。 14、设备工作时噪声≤60dB。 15、主机显示屏尺寸≥15英寸 16、操作系统Windows10，处理器≥i5，运行内存≥16GB，存储空间≥512GB（SSD）+1T机械硬盘。 17、使用年限≥10年；. 41; 可调式磨砂台（数量1）; 规格≥1000×800×800mm。 运动地板革面积≥950×750mm。 运动地板革厚度≥5mm。 砂磨板角度调节范围：0～45°。 附件品种和件数≥4个品种，（至少包括磨砂斗、摇磨具、单手推板、单手磨具各1件）。. 42; 简易挂门式滑轮吊环训练器（数量1）; 规格≥400×50×1000mm 额定载荷≥10kg。 材质：橡胶、尼龙。. 43; 吞咽神经肌肉电刺激仪（数量1）; 1、台车配置，触摸显示屏（操控）≥15寸，支持手写输入； 2、CPU主频≥1.6GHz、内存≥1GB、存储空间≥512GB（SSD）+1T机械硬盘； 3、N刺激部分： 3.1二个通道N刺激及SEMG采集独立工作，独立时钟控制； 3.2输出电流强度：0～50mA； 3.3频率：60Hz～100Hz； 3.4脉宽≥200us～300us； 3.5支持多种不同的N刺激类型 4、M刺激部分： 4.1二个通道M刺激独立工作，独立时钟控制； 4.2输出电流强度：0～15mA； 4.3频率：0.2 Hz～0.36 Hz； 4.4脉宽：50-500ms； 5、专用操作手柄，可自我辅助进食训练，一键式操作； 6、阻抗测量：具有输出保护功能； ▲7、具备二通道表面肌电测量功能： 7.1 最小测量精度≤10uV； 7.2 测量范围≥10 uV～1000 uV； 7.3 共模输入阻抗≥5MΩ 8、所有参数可预置，分成儿童、及成人两个不同的版本； 9、具备置物盒及线架； 10、具备USB2.0接口； 11、配置激光打印机一台； 12、具有诊断、评估、吞咽治疗、言语训练和统计分析工作站等五个以上系统；. 44; 吞咽评测设备（套）（数量1）; 1、操作方式：彩色液晶触摸屏。 2、单通道柜式一体机。 3、至少具备评估、治疗及训练三种功能。 4、具备辅极小脑顶核电刺激功能，具备四种基本频率，辅极脉宽500μs±15%。 5、输出模式≥5种：成人连续模式，儿童交替模式，手控触发脉冲模式，自动触发脉冲模式，评估模式等。 6、设备内置电极放置和粘贴示意图。 7、患者病历信息管理。 8、具有定时功能，时间范围1～99分钟，步长为1分钟。 9、电刺激仪连续工作时间≥8h。. 45; 医用冰箱（数量1）; ▲1、有效容积≥310L； 2、温度控制:微电脑控制，箱内控温范围2-8℃，LCD液晶显示，实时显示箱内温度；控温精度显示精度均为0.1℃； 3、整体结构：立式，单开真空玻璃门体；. 46; 理疗床（数量11）; 规格（长*宽*高）：2.0m*0.8m*0.5m 材质：不锈钢，海绵+皮革 配备置物架. 47; 医用储物柜（数量1）; 材质：不锈钢 尺寸:高1800*宽900*深400MM±10mm 功能：分类储物 可随意上下调节. 48; 医用办公桌（数量2）; 尺寸：长1400mm±10mm；宽70mm±10mm；高70mm±10mm 功能：带抽屉，带键盘架. 49; 不锈钢移动治疗车（数量11）; 材质：不锈钢 尺寸：600*400*860mm±10mm 轮子：减震，可刹车. 50; 康复管理软件（数量1）; 1、软件功能：患者档案管理、康复病历管理、多评估模式、自动报告生成、全自动排班、执行多端治疗，计费、工作量数据统计与分析、康复质控数据管理、康复文书管理、多端IM即时通讯等。 2、记录患者全周期康复治疗情况，至少包括评估方案、评估执行、评估记录、治疗处方、治疗执行、治疗记录、治疗计费、随访、家庭训练等内容。 3、负责与医院HIS系统对接。 4、内置评估量表≥100张，配备评估报告模板。 5、可查看患者完整的评估报告。 6、可查看患者完整病历档案。 7、具备医嘱及排班管理功能。 8、具备多种终端治疗执行方式，至少能够支持通过PC电脑、平板电脑、掌上PDA、手表PDA等多种方式进行治疗执行，且在执行过程中记录患者的治疗信息，掌上PDA和手表PDA需具备治疗倒计时以及语音播报功能。 9、具备治疗项目管理功能。 10、具备对早期康复患者进行初筛与评估功能。 ▲11、具备微信小程序和远程康复指导APP功能。 12、具备自动抽取康复质控数据≥18项。 ▲13、支持实时采集患者在设备上的评估报告与康复训练报告、设备运行参数、患者治疗数据及故障报警、维护记录等。 14、系统需具备设备数据的存储、查询、统计与分析，形成运行日志和治疗数据报表，提供数据可视化展示。 ▲15、系统需具备实时查看所有接入设备的运行状态（在线 / 离线、工作 / 空闲、故障等）及位置信息，设备出现故障、异常或需维护时，系统可提示发出预警，预警信息含设备名称、故障类型、时间等，可自定义预警阈值和方式。 16、系统需具备医院三级及以上电子病历评级系统评级、智慧医院体系评级、互联互通体系评级、二级及以上医院复审评级中的康复治疗合规性支持。 17、系统需具备用户权限管理，可根据角色配置数据的隔离规则，例如儿童康复科、神经康复科数据隔离等。. 51; 儿童治疗床（数量2）; 1、外形尺寸≥1990*650*690mm 2、扶手板尺寸≥170*100mm 3、底板尺寸≥900*310mm 4、承重≥170kg. 52; 售后服务; 配备临床医师、治疗师各1名，负责培训科室人员，直至熟练掌握设备操作及使用，协助康复科运营建设，包括但不限于业务能力提升、工作流程梳理等；. |