| 序号 | 参数要求 |
| --- | --- |
| 1 | 标称X射线管电压：≥140 kV |
| 2 | 标称阳极输入功率/ 管组件标称功率： 小焦点：≥24 kW 大焦点：≥72 kW |
| 3 | 焦点标称值： 小焦点尺寸：≤0.9mmX0.7mm 大焦点尺寸：≤1.2mmX1.1mm |
| 4 | 标称CT扫描功率指数： 小焦点：≥ 24 kW 大焦点：≥55.1 kW |
| 5 | 最大阳极热容量：≥5MJ(7.0MHU) |
| 6 | X射线管组件热容量：≥7.7MJ（10.8MHU） |
| 7 | 阳极靶面角度：≤7.0° |
| 8 | 连续阳极输入功率：≥3.5 kW |
| 9 | 最大X射线管组件热耗散：≥4.8 kW |
| 10 | 重量：91kg ±0.5kg |
| 11 | 冷却方式：油冷 |
| 12 | 绝缘油耐压强度：35kV/2.5mm |
| 13 | 绝缘油流量：≥ 5 L/min |
| 14 | 以辐射值为特征的靶面材料：TZM基体 WRE合金靶 |
| 15 | 120kV时最大毫安输出：≥600mA |
| 16 | 靶盘直径：≥200mm±3mm |
| 17 | 最长扫描时间（在140HZ,120kV/140 kV条件下）：≥120s |