| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 | ▲ | 1、功能模块转盘≥6位，电动切换，具有编码功能，可自动识别观察方式。 |
| 2 | ▲ | 2、触摸屏：真彩色TFT触摸屏可完成显微镜的操作，并能显示工作状态。自动控制物镜转盘转换，自动控制观察方式切换，控制自动聚焦。 |
| 3 | ▲ | 3、聚焦方式：Z轴电动聚焦，由镜体内部电机驱动，通过触摸屏操作，可实现一键自动聚焦。Z轴焦距可自动修正，扫描过程自动适配样品表面，保证整体视场聚焦清晰。 |
| 4 |  | 4、带反差增强的专业偏光原厂物镜，配置2.5x物镜数值孔径≥0.06，5x物镜数值孔径≥0.13，10x数值孔径≥0.25。 |
| 5 |  | 5、扫描式载物台：带有线性编码，行程范围≥75x50mm，速度≥100mm/s，分辨率≤0.1 µm，重复精度≤+/- 1 µm，绝对精度≤+/- 5 µm。 |
| 6 | ★ | 6、物镜转换器为≥7孔明暗场电动物镜转换器，带有位置编码。 |
| 7 | ★ | 7、和显微镜同品牌彩色高分辨率数码摄像头，具备制冷功能，CMOS尺寸≥1.1英寸。 |
| 8 | ▲ | 8、彩色高分辨率数码摄像头物理像素≥2000万（非插值微位移）。 |
| 9 | ▲ | 9、彩色高分辨率数码摄像头曝光时间范围≥0.1ms～60s。 |
| 10 | ▲ | 10、彩色高分辨率数码摄像头，2000万物理像素下帧率≥30FPS快速实时成像，最高帧率≥400fps。 |
| 11 |  | 11、目镜：10x目镜2个，视场数≥23。每个目镜均可单独进行屈光度调整。 |
| 12 |  | 12、控制终端：处理器≥I7，内存≥32G，存储≥500G固态+1T机械，≥27英寸4K显示屏。 |
| 13 |  | 13、360°可调检偏器，精度≤0.1°，以观察样品各向异性颜色的变化。 |
| 14 |  | 14、透射起偏0～90°可调。 |
| 15 |  | 15、配件：石英试板、云母试板、目镜测微尺、测微台尺。 |
| 16 |  | 16、立体显微摄像头：物理像素≥2000万，像素点大小≥2.4μm，CMOS尺寸≥1.0英寸。 |
| 17 |  | 17、软件:原厂专业图像采集分析软件，可控制曝光、色温、对比度、增益等，可进行自动白平衡、整体阴影校正。软件可自动控制、识别物镜并自动加载对应标尺，并可实现自动景深扩展等图像拍摄功能；可对图像进行二维测量，标注、自动叠加比例尺、图像对比等功能。自动将采集的多视场图像，无缝拼成大幅图像。 |