政府采购项目

采购项目编号：SCZD2025-ZB-3363/001

宝鸡市凤翔区医院三号住院楼配套医疗设备购置项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年十二月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	8

第三章  评标方法和标准	35

第四章  拟签订的合同文本	46

第五章  采购需求及要求	49

第六章  投标文件格式	54

第一章  招标公告

宝鸡市凤翔区医院三号住院楼配套医疗设备购置项目招标公告

项目概况

三号住院楼配套医疗设备购置项目招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗获取招标文件，并于 2026年01月08日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZD2025-ZB-3363-001

项目名称：三号住院楼配套医疗设备购置项目

采购方式：公开招标

预算金额：7,802,000.00元

采购需求：

合同包1(ICU桥式吊塔等):

合同包预算金额：1,812,000.00元

合同包最高限价：1,812,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 三号住院楼配套医疗设备购置项目（第一标段） | 1(批) | 详见采购文件 | 1,812,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包2(子母无影灯等):

合同包预算金额：1,780,000.00元

合同包最高限价：1,780,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-1 | 其他医疗设备 | 三号住院楼配套医疗设备购置项目（第二标段） | 1(批) | 详见采购文件 | 1,780,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包3(全自动清洗机等):

合同包预算金额：1,410,000.00元

合同包最高限价：1,410,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3-1 | 其他医疗设备 | 三号住院楼配套医疗设备购置项目（第三标段） | 1(批) | 详见采购文件 | 1,410,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

合同包4(血液透析机等):

合同包预算金额：2,800,000.00元

合同包最高限价：2,800,000.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4-1 | 其他医疗设备 | 三号住院楼配套医疗设备购置项目（第四标段） | 1(批) | 详见采购文件 | 2,800,000.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同签订后至质保期结束

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(ICU桥式吊塔等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包2(子母无影灯等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包3(全自动清洗机等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

合同包4(血液透析机等)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

无，本项目为非专门面向中小企业的项目。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(ICU桥式吊塔等)特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
3.5供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.6需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包2(子母无影灯等)特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
3.5供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.6需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包3(全自动清洗机等)特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
3.5供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.6需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

合同包4(血液透析机等)特定资格要求如下:

3.1投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；
3.2投标人参加本项目的合法授权人授权委托书；投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；
3.3投标人为经销商的应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内）；投标人为制造厂家应具有医疗器械经营许可证或经营备案凭证（投标产品须在其经营范围内），并具有医疗器械生产许可证（投标产品须在其生产范围内）；
3.4投标产品属于医疗器械管理的提供医疗器械注册证；
3.5供应商不得存在下列情形之一：
（1）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加本次采购活动；
（2）为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加本项目的采购活动；
3.6需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。

三、获取招标文件

时间： 2025年12月19日 至 2025年12月25日 ，每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ，下午 12:00:00 至 23:59:59 （北京时间）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年01月08日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗上传电子投标文件

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省•宝鸡市）网站〖首页〉电子交易平台〉陕西政府采购交易系统〉企业端〗不见面开标

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

项目概况：宝鸡市凤翔区医院三号住院楼配套医疗设备购置项目，第1包：ICU桥式吊塔等；第2包：子母无影灯等；第3包：全自动清洗机等；第4包：血液透析机等...具体参数详见招标文件。

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19 号）、《关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20 号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15 号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23 号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（ 财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书或相关证明。

2、其他

2.1、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。2.2、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采供应商注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。2.3、电子投标文件（*.SXSTF）可于提交投标文件截止时间前任意时段登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）“电子交易平台-企业端”进行提交，逾期系统将拒绝接收。2.4、本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：宝鸡市凤翔区医院

地址：秦凤路22号

联系方式：0917-7218211

2.采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式：029-88497916

3.项目联系方式

项目联系人：胡梦阳、雷鹏

电话：029-88497916

陕西省采购招标有限责任公司

2025年12月18日

第二章  投标人须知

（一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人：宝鸡市凤翔区医院 地 址：宝鸡市凤翔区秦凤路22号 电 话：0917-7218211 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：胡梦阳、雷鹏 电话：029-88497916 |
| 1.3.3 | 合格投标人的特定资格条件：详见招标公告 |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：工业（制造业） |
| 2.2 | 项目预算、限价金额： 第1包：预算金额：1,812,000.00元，最高限价：1,812,000.00元； 第2包：预算金额：1,780,000.00元，最高限价：1,780,000.00元； 第3包：预算金额：1,410,000.00元，最高限价：1,410,000.00元； 第4包：预算金额：2,800,000.00元，最高限价：2,800,000.00元； |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标 / 包 |
| 12.1 | 本项目须提供投标保证金： 第1包：人民币叁万陆仟元整（人民币36000.00元）； 第2包：人民币叁万伍仟元整（人民币35000.00元）； 第3包：人民币贰万伍仟元整（人民币25000.00元）； 第4包：人民币伍万元整（人民币50000.00元）； 保证金可自主选择采用电汇、银行转账、支票、汇票、本票、金融机构或担保机构出具的保函等非现金形式。 第1包： 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号：80602000142101980616485 第2包： 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号： 第3包： 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号： 第4包： 保证金户名：宝鸡市公共资源交易中心保证金专户 开户银行：长安银行股份有限公司宝鸡分行营业部 账号： 备注： 1、在汇款时务必注明所投标项目的项目编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担； 2、请各投标人在投标文件递交截止时间前，按文件的要求向招标代理机构递交投标保证金； 3、投标保证金有效期同投标有效期。 |
| 13.1 | 投标有效期：递交投标文件截止之日起90个日历日 |
| 14.1 | 投标人需在投标截止时间前上传电子版投标文件，逾期提交的，系统将会拒收；开标当日，投标人法定代表人或其授权代表需提前登录“不见面开标”系统，收到主持人“开始解密”指令后，开标时使用制作投标文件时使用的加密锁（CA锁），对上传的投标文件进行解密，因投标人原因造成其投标文件无法解密或无法打开的，按无效投标处理。 |
| 16.1 | 投标截止时间： 2026年01月08日 09时00分00秒 |
| 18.1 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：本项目采用“不见面”开标形式，投标人可登录陕西省宝鸡市公共资源交易中心平台（http://ggzy.baoji.gov.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〗服务指南〗下载专区〗中的《陕西省公共资源交易中心政府采购项目远程不见面开标操作手册》。 |
| 19.2 | 信用查询时间：资格审查时 |
| 20.5 | 本项目核心产品： 第1包：ICU桥式吊塔； 第2包：子母无影灯； 第3包：全自动清洗机； 第4包：血液透析机； |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量： 3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：是 履约保证金比例：5% |
| 32.1 | 预付款比例为： / |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： 参照原国家计委计价格〔2002〕1980号文和国家发改委发改办价格〔2003〕857号文的计算方法按标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息： 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：财务部 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：综合办公室 联系电话：029-85235014 |
| 适用于本投标人须知的额外增加的变动： |  |
| 1 | 根据本项目特点，投标人应提交的其他资格证明文件（特定资格条件）为：详见公告 |
| 2 | 电子投标注意事项： 1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时如因投标人自身原因数字认证证书（CA锁）造成无法解密投标文件，按无效投标对待。 2、制作电子投标文件 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。 3、递交电子投标文件 登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传响应文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 |

（二）投标人须知

一、总  则

1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1   具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2   以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3   符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4   若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人未出具《中小企业声明函》，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5   若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1   两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2   联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3   采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4   联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件资格证明文件的内容提交。

1.4.5   大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6   以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7   对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5     单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6     为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价（如有）见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

二、招标文件

5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

三、投标文件的编制

8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行响应，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

9.     投标文件组成

9.1    投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

12.    投标保证金

12.1   投标人应按照投标人须知前附表规定递交投标保证金（若分标段，应按标段交纳投标保证金），投标保证金须在投标截止时间前到账。

12.2   投标保证金应用人民币，采用支票、汇票、本票、保函的任何一种非现金形式支付。

12.3   如投标保证金以保函形式交纳，投标人须按本章附件1格式和内容开具保函，并将保函原件附在投标文件中或随投标文件同时递交，否则视为无效投标。投标人违约，开具保函单位承担连带责任。

12.4   联合体投标的，可以由联合体中的一方或者共同提交投标保证金，以一方提交投标保证金的，对联合体各方均具有约束力。

12.5   投标人有下列情形之一的，采购代理机构不予退还其交纳的投标保证金，并在项目财政主管部门备案；情节严重的，由财政部门将其列入不良行为纪录名单予以通报，在一至三年内禁止参加政府采购活动：

（1）投标人在投标截止时间后撤销投标文件的；

（2）投标人在投标文件中提供虚假材料的；

（3）除因不可抗力或招标文件认可的情形以外，中标人不与采购人签订合同的；

（4）投标人与采购人、其他投标人或者采购代理机构恶意串通的；

（5）中标人将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

（6）中标人拒绝履行合同义务的。

12.6   自中标通知书发出之日起五个工作日内退还未中标人的投标保证金，自采购合同签订之日起五个工作日内退还中标人的投标保证金或者转为中标人的履约保证金。

12.7   中标人需在合同签订后3日内持合同原件至采购代理机构办理投标保证金退还手续。

13.     投标有效期

13.1    投标有效期为递交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2    因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

14.     投标文件的制作

14.1    投标人应按投标人须知前附表中的规定，在投标截止时间前上传电子版投标文件。

14.2    投标文件由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。如对投标文件进行了修改，则应由投标人的法定代表人或委托代理人在每一修改处签字。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3    投标文件应按照“投标文件格式”编制。

14.4    投标文件因字迹潦草、表达不清所引起的后果由投标人负责。

四、投标文件的加密和递交

15.    投标文件的加密

15.1   加密要求：投标人应按照全国公共资源交易平台（陕西省·宝鸡市）的要求对响应文件进行加密。投标人应承担加密操作失误产生的任何后果。

16.     投标截止

16.1    投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件递交到招标公告中规定的地点。

16.2   采购人和采购代理机构将拒绝接收在投标截止时间后送达的投标文件。

17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   采购人和采购代理机构将按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和密封情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、密封、标记。采购人和采购代理机构将予以接收，并视为投标文件的组成部分。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须提出书面申请并在投标截止时间前送达开标地点，采购人和采购代理机构将予以接受。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，采购人和采购代理机构对所接收投标文件概不退回。

五、开标及评标

18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由投标人或其推选的代表检查自己或所代表的投标文件的密封情况，经记录后，由采购人或采购代理机构当众拆封投标文件，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标标的物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1  投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人所投产品如属于财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内的认证证书或相关证明，在性能、技术、服务等指标同等条件下，予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

如投标人所投产品为政府强制采购的产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效。

22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否实质响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列一种评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

（1）最低评标价法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（2）综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量

化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价按规定扣除后参与评审。具体办法详见招标文件第三章。

23.4   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

六、确定中标

26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

（1）采用最低评标价法的，除了算术修正和落实政府采购政策需进行的价格扣除外，不对投标人的投标价格进行任何调整。评标结果按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。报价相同的处理方式详见招标文件第三章。

（2）采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

28.    发布中标结果公告并发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。项目采购采用最低评标价法的，公告中标结果时同时公告因落实政府采购政策等原因进行价格扣除后中标供应商的评审报价；项目采购采用综合评分法的，公告中标结果时同时公告中标供应商的评审总得分。

在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订书面合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清或修改文件等，均为签订合同的依据。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。

31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件2）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。招标代理服务费已包含在投标报价中，不在投标分项报价表中单独列项。

34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的供应商发放贷款的一种融资方式。

政府采购供应商申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银行原则上不得要求供应商提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低供应商融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，供应商在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪13759957407 魏敏18681897602

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从中国政府采购网首页下载专区下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1  投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2  质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3  质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4  质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5  质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6  质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址， 见投标人须知前附表。

附件1：投标担保函

（适用于投标保证金保函）

保函编号:

陕西省采购招标有限责任公司（下称受益人）:

鉴于    （下称被保证人）将于    年 月 日参加贵方招标编号为 （采购项目编号）的 （项目名称） 的投标，我方接受被保证人的委托，在此向受益人提供不可撤销的投标保证：

一、本保证担保的担保金额为人民币（币种）     元（小写）     元整（大写）。

二、本保证担保的保证期间为该项目的投标有效期（或延长的投标有效期）后28日（含28日），延长投标有效期无须通知我方。

三、在本保证担保的保证期间内，如果被保证人出现下列情形之一，受益人可以向我方提起索赔：

1. 被保证人在招标文件规定的投标有效期内撤销其投标；

2. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的要求签署合同；

3. 被保证人在投标有效期内收到受益人发出的中标通知书后，不能或拒绝按招标文件的规定提交履约担保；

4. 被保证人中标后未按照招标文件规定交纳招标代理服务费。

5. 被保证人投标过程中提供虚假材料。

6. 被保证人与采购人、其他供应商、采购代理机构恶意串通。

四、在本保证担保的保证期间内，我方收到受益人经法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章的书面索赔通知后，将不争辩、不挑剔、不可撤销地立即向受益人支付本保证担保的担保金额。

五、受益人的索赔通知应当说明索赔理由，并必须在本保证担保的保证期间内送达我方。

六、本保证担保项下的权利不得转让。

七、本保证担保的保证期间届满，或我方已向受益人支付本保证担保的担保金额，我方的保证责任免除。

八、本保证担保适用中华人民共和国法律。

九、本保证担保以中文文本为准，涂改无效。

保证人（盖章）：

法定代表人或其授权委托代理人（签字）：

单位地址：

电话：

日期：       年      月      日

附件2：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的账号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

## 一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。资格审查标准见本章附表一。

投标文件中的资格证明文件出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理：

1、投标人资格证明文件的完整性、有效性或符合性不符合要求的。

2、投标人法定代表人授权书的完整性、有效性、符合性不符合要求的。

3、信用查询不符合要求的。

## 二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。符合性审查标准见本章附表二。出现下列情况者（但不限于），按无效投标处理。

1.1 投标文件未按招标文件要求签署、盖章的。

1.2 投标人投标报价超出采购预算或最高限价的或单价最高限价。

1.3 投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的。

1.4 投标保证金未提交或金额、形式不符合招标文件要求的。

1.5 未满足招标文件中商务要求或投标内容出现漏项或数量与要求不符。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价。评审要素和标准见本章附表三。

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后两位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

## 三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

如项目专门面向中小企业采购，则不再进行价格扣除。

2、联合协议或分包意向协议（如有）中约定，小型、微型企业的合同金额占到合同总金额30%以上的，可给予联合体4%的价格扣除。

联合体各方均为小型、微型企业和监狱企业的，联合体视同为小型、微型企业和监狱企业。

3、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人所投产品属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

4、如投标人所投产品为政府强制采购的节能产品，投标人应提供有效期内的认证证书或相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

如投标人所投产品属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

5、使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品（单一产品或核心产品品牌相同。核心产品超过一种产品的，核心产品中只要有一种产品为相同品牌，即认定为核心产品为相同品牌）且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

6、中标候选人并列时的处理方式

采用综合评分法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

## 附表一  资格审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法人或者其他组织、自然人的营业执照等证明文件 | （1）投标人是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照 ”的复印件； （2）投标人是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）投标人是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）投标人是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）投标人是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）投标人是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |  |
| 2 | 财务状况报告：提供（1）或提供（2） | （1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①投标人是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②投标人适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③投标人适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④投标人适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤投标人是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |  |
|  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交投标文件截止时间前三个月内由投标人基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，投标人提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |  |
| 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （3）依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。 |  |
| 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出投标人名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应文件说明其依法不需要缴纳的证明材料复印件，并加盖本单位公章。 |  |
| 5 | 具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 | 按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。 |  |
| 6 | 参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明 | 按照资格证明文件附件格式作出相关承诺。 |  |
| 7 | 信用信息 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为信息记录名单的，不得参加投标； （以采购代理机构于递交投标文件截止时间当天进行资格审查时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准）。 |  |
| 8 | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的政府采购活动 | 按照资格证明文件附件格式做出说明 |  |
| 9 | 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加该采购项目的其他采购活动 | 按照资格证明文件附件格式做出声明。投标人不属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。 |  |
| 10 | 已向采购代理机构获取招标文件 | 需向采购代理机构获取招标文件，未向采购代理机构获取招标文件的投标人均无资格参加投标。 |  |
| 12 | 法定代表人/单位负责人身份证明书、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明 | （1）法定代表人或单位负责人投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明； （2）授权代表投标的，应提供法定代表人或单位负责人身份证明、授权委托书及授权代表在本单位缴纳养老保险证明。 |  |
| 13 | 特定资格要求 | 符合招标文件规定的特定资格要求。 |  |
| 14 | 法律、行政法规规定的其他条件 | 不存在违反法律法规的情况 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．采购人或采购代理机构对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；

2．审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；

3．对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

## 附表二  符合性审查标准

| 序号 | 审查要素 | 审查标准 | 审查结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件签署、盖章 | 投标文件按招标文件要求签署、盖章 |  |
| 2 | 投标有效期 | 投标有效期满足招标文件要求的 |  |
| 3 | 投标报价 | 投标人投标报价没有超出采购预算或最高限价或单项最高限价 |  |
| 4 | 预防不正当竞争 | 投标人的报价不存在明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，且投标人不能证明其报价合理性的情况 |  |
| 5 | 投标保证金 | 投标保证金已按招标文件规定提交且金额、形式符合招标文件要求 |  |
| 6 | 投标内容 | 投标内容满足招标文件的商务要求、不存在漏项或数量不符合招标文件规定情形 |  |
| 7 | 公平竞争 | 遵循公平竞争的原则，没有弄虚作假、恶意串通或妨碍其他投标人的竞争行为，损害采购人或者其他投标人的合法权益。 （弄虚作假、串通投标的情形见附注） |  |
| 8 | 其它 | 不存在其它不符合法律法规或招标文件规定的投标无效条款的情形 |  |
| 审查结论 |  | 通过/不通过 |  |
| 不通过原因说明 |  |  |  |

注：

1．评审委员会对投标文件是否满足要求逐条标注审查意见，符合的标记为“√”，不符合的标记为“×”；审查结论栏统一填写为“通过”或“不通过” ，出现一个“×”为“不通过”，不进入后续评审；对审查结论为“不通过”的，要说明原因。

2、有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

3、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取中标的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

## 附表三  评审标准

（采用综合评分法时适用）

| 评标要素 | 分值 | 评标标准 |
| --- | --- | --- |
| 价格 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 |
| 节能环保产品 | 2 | 投标人所投产品含有属于政府优先采购产品类别的产品，须按照《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9 号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19 号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18 号）、《市场监管总局关于发布参与实施政府采购节能产品、环境标志产品认证机构名录的公告》（2019 年第 16 号）要求提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品或环境标志产品认证证书，每提供一个得1分，满分2分。政府强制采购产品不予加分。 备注：以加盖投标人公章的证明材料为计分依据。 |
| 技术指标 | 39 | 一、投标产品技术指标评审内容（34分） 投标产品的技术指标评审：完全响应得34分。技术指标参数一项不满足扣1分，扣完为止。 评审依据：按照技术参数要求提供相应的证明文件（包括不限于检测报告、技术白皮书、厂家产品说明等），在技术偏离表“说明”栏中标明证明材料的页码。 二、投标产品的可靠性（5分） 1、所投设备技术先进、可靠性强、成熟度高，满足用户需求，得5分； 2、所投设备技术成熟、性能稳定，基本满足用户需求，得3分； 3、所投设备技术成熟、性能满足、不影响用户使用效果，得1分。 |
| 实施方案 | 12 | 依据供应商提供的本项目的实施方案评审，内容包含： 1、供货方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、安装调试方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、技术支持方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、验收方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 售后服务方案 | 12 | 依据供应商提供的本项目的售后服务方案评审，内容包含： 1、售后服务范围及保障措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 2、培训方案（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 3、故障处理及补救措施（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 4、备品配件服务承诺（3分）：内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；未提供不得分。 |
| 业绩 | 5 | 提供2022年1月1日至投标截止时间（以合同签订时间为准）所投核心产品业绩，每提供一个业绩得1分，满分5分。 评审依据：以加盖公章的业绩合同复印件为准，合同至少需包含合同首页、产品页、签章页。 |
| 满分 |  | 100分 |

说明：

1.★代表实质性指标，不满足该指标项将导致投标被拒绝。

# 第四章  拟签订的合同文本

甲方：（前款所称采购人）     住所：

乙方：（前款所称中标人）     住所：

一、合同内容:

二、合同价款：

1、合同总价：

2、合同总价包括：包括货物费、运杂费、装卸费、安装调试及其它相关的费用。

3、合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

三、合同结算

1.合同签订后，乙方向甲方缴纳合同价5%的履约保证金。

2.货到、验收、运行合格后，甲方收到乙方提交的合同全额增值税发票60天内，支付乙方合同总价的100%。

3.履约期满，甲方退还5%履约保证金。

4、支付方式：银行转账。

5、结算方式：由采购人与成交单位直接结算，发票直开采购人。

- 四、交货条件:

1、交货地点：甲方指定地点

2、交货期：合同签订后20个日历日内。

3、履约期限：合同签订后至质保期结束

4、供货设备生产日期为近6个月之内。

五、技术服务

1、对技术服务的要求：

2、技术资料：

3、技术培训：

3-1、培训内容：

3-2、培训地点：

3-3、培训时间：

3-4、培训人数：

3-5、培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

4、售后服务

4-1、乙方在接到甲方电话通知后在24小时内派出合格的服务人员到达现场进行服务，承担相应费用。

4-2、如果乙方在收到通知后两天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的其它权力不受影响。

4-3、质量保证：

第一包：报价含六套桥式吊桥的拆装费用，即中标公司负责将重症医学科原六套桥式吊塔的拆移、安装至三号住院三层重症医学科指定位置。桥式吊塔等设备安装用固定锚栓为设备自带，由设备供货商负责安装。

所有设备配套使用的试剂、试纸、消毒等专用耗材价格不得高于本地区的平均价。

第二包：吊塔、无影灯等设备安装用固定锚栓为设备自带，由设备供货商负责安装。

所有设备配套使用的试剂、试纸、消毒等专用耗材价格不得高于本地区的平均价。

第三包：报价含两台脉动真空灭菌器的拆装费用，即中标公司负责免费将供应室原两台脉动真空灭菌器（含配套设备）拆移、安装至三号住院楼一层供应室指定位置。

所有设备配套使用的试剂、试纸、消毒等专用耗材价格不得高于本地区的平均价。

第四包：报价含透析用水的检测及透析技师的培训费用，即中标公司负责水处理设备及透析设备使用前期的各项检测的送检及检测费用（包含但不限于反渗水化学污染物检测、反渗水及透析液内毒素检测），负责为透析技师提供透析机厂家组织的实操拆机培训，培训时间至少2周。

所有设备配套使用的试剂、试纸、消毒等专用耗材价格不得高于本地区的平均价。

5、质保：

5.1、质保期：

第一包：验收合格之日起 5 年。

第二包：验收合格之日起 5 年。

第三包：验收合格之日起 3 年。

第四包：验收合格之日起 3 年。

六、验收

1、验收：乙方完成服务内容后，向甲方提出验收申请，甲方接到乙方验收申请后组织验收（必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收），验收合格后，出具使用验收合格证明。

2、最终验收：最终验收结果作为付款依据，乙方填写验收单，并向甲方提交实施过程中的所有资料，以便甲方日后管理和维护。

3、质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

4、验收依据：

4-1、合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4-2、国内相应的标准、规范。

七、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、乙方履约延误

2-1、如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟执行合同，将按违约终止合同。

2-2、在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按合同金额的百分之零点五（0.5%）计收，直至提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

3、违约终止合同：未按合同要求提供服务或不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

八、合同组成

1、中标通知书

2、合同文件

3、国家相关规范及标准

4、招标文件

5、投标文件

九、解决争议的方法

凡因本合同引起的或与本合同有关的争议，双方应友好协商解决。协商不成时，双方均同意采用以下第（  ）种争议解决方式：

1、甲、乙双方均同意向（甲方所在地人民法院）提起诉讼。

2、甲、乙双方均同意向（仲裁委员会）提起仲裁。

十、合同生效及其它

1、合同未尽事宜、由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有同等法律效力。

2、 本合同正本一式  份，甲方、乙方双方分别执  份，       备案  份。

3、合同经甲乙双方盖章、签字后生效，合同签订地点为   。

4、生效时间：   年  月  日

| 甲方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： | 乙方名称（盖章）: 地址： 代表人（签字）： 电话： 开户银行： 账号： |
| --- | --- |

第五章  采购需求及要求

## 第1包：ICU桥式吊塔等

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 预算单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重症医学科 | 1 | ICU桥式吊塔 | 15 | 7 | 105 |
| 各病区 | 2 | 病床（含床头柜） | 254 | 0.3 | 76.2 |

### 序号1：ICU桥式吊塔技术参数要求

一、基本要求

- 吊桥采用6系及以上的铝合金型材，吊桥设备表面采用抗菌喷粉涂层，能有效抑制细菌滋生，大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%（提供第三方检测报告）

- 吊桥悬梁工作承重≥300Kg，通过4倍工作承重1200Kg的测试

- 吊桥基础架负载10000N˙m的作用力持续10min，法兰盘水平倾斜角≤0.6°（提供第三方检测报告）

- 气体终端插拔次数≥5万次无损坏，气体终端采用德标制式，所有气体终端均为不同颜色和不同形状

- 医用软管为符合EN ISO 5359标准的PVC三层管或者橡胶材质气体软管；软管应能承受≥1MPa的气压测试而不漏气、不爆裂（提供压力测试第三方检测报告）

- 吊桥内软管配备可与气体铜管或者气体不锈钢管对接的转换头，转换头带有检修阀门

- 吊桥防尘等级≥IP20

- 吊桥防火等级要求达到UL94-V0（提供第三方检测报告证明文件）

- 吊桥通过抗震实验检测，抗震级别达到≥7级（里氏）（提供第三方抗震实验报告）

二、吊桥配置

1、横梁长度：2000～3500mm（具体尺寸根据实际现场情况定制）,配备LED夜间照明1套；LED日常照明1套

2、吊桥横梁上配备具有液晶显示屏的患者信息系统，该系统可接入医院的HIS系统，患者信息系统的显示屏≥13英寸

3、每套吊桥包含一个干区吊柱和一个湿区吊柱

4、每个吊柱均可以沿横梁水平移动，移动后有限位装置或者位置锁死功能

5、所有吊柱可绕其与横梁连接轴旋转角度≥330度

6、所有吊柱均具有阻尼刹车或者气动刹车功能，在满负荷状态下吊柱不漂移

7、每个吊柱承重≥120Kg

8、干区配置：

（1）德标气体终端（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头。

（2）电源插座≥10个斜五孔（220V/10A）， ≥1个三孔（220V/16A）

（3）六类网络接口2个，等电位柱2个

（4）三层托盘，其中一层带抽屉，每层托盘承重≥40Kg

9、湿区配置：

（1）德式气体终端（空气2个，负压吸引2个，氧气2个），含所有插头。

（2）电源插座≥10个斜5孔（220V/10A），≥ 1个 3孔（220V/16A）

（3）六类网络接口 2个

（4）三层设备托盘，其中一层带抽屉，每层托盘承重≥40Kg

（5）网篮1个，带延伸臂的输液架1个

### 序号2：手摇式三折病床参数

一、基本参数

1、规格：≥2120mm×960mm×500mm(宽度不超过960mm）

2、床体最大载重量≥200kg

3、调节范围：背部0～70度可调，偏差±5度

腿部0～45度可调，偏差±5度

二、床头板、床尾板、护栏要求

1、采用ABS工程塑料一次吹塑成型工艺

2、锁紧装置采用铝合金型材和钢制件

3、护栏为两片分体式ABS大护栏，有效防护长度应≥1550mm

三、床体要求

1、床框采用≥30mm×60mm×1.5mm碳钢矩管

2、床面材料为冷轧钢板，厚度≥1.2mm，要求整体拉伸一次模压成型并有透气孔

3、整床体采用内外双重涂层防锈处理工艺

4、床面四角有斜面过渡倒角

5、床体有床垫防滑筋

四、床脚及脚轮

1、床脚采用≥50mm×50mm×1.2m的碳钢方管

2、脚轮采用≥5吋带刹双面全塑白色万向脚轮

五、床垫

1、床垫与床的各段匹配，床垫由一层≥50mm高密度海绵，一层≥20mm环保椰棕，一层防水布组成

2、床垫具有良好的弹性和韧性且不易变形，床垫套全脱设计

3、床垫海绵密度≥40Kg/m³，床垫甲醛释放量符合国家环保标准（出具检测报告）

六、配置

1、不锈钢管输液架1个；2、碳钢杂物架1个；3、引流袋挂钩4个；

4、床头牌1个；5、餐板1个；6、防撞保护块4个

床头柜参数

1、床头柜规格尺寸：约460×450×800mm

2、床头柜由柜体、台面、柜门、抽屉、滑板、隔板、万向脚轮、毛巾架等组成

3、柜体正面形状为平板矩形，左右两侧面配有隐藏式毛巾架，抽屉上面为隐藏式滑板

4、柜体采用ABS材料注塑成型，毛巾架采用优质不锈钢加工而成；外围框、抽屉、滑板及隔板固定件均采用优质碳钢喷塑

5、柜脚装有四个带刹万向脚轮

6、柜门内有一层隔板

## 第2包：子母无影灯等

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 预算单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术麻醉科 |  | 子母无影灯 | 8 | 12 | 96 |
|  |  | 双臂机械麻醉塔 | 2 | 6 | 12 |
|  |  | 单臂机械麻醉塔 | 6 | 5 | 30 |
|  |  | 单臂机械手术塔 | 4 | 5 | 20 |
|  |  | 双臂机械手术塔 | 4 | 5 | 20 |

### 序号1：子母无影灯技术参数要求

1、采用LED冷光源，模组化设计，可独立更换，光源寿命≥50000小时

2、LED光源数量：子灯≥40个，母灯≥40个

3、灯头采用超薄化设计，灯头尺寸直径：母灯：≥620mm，子灯：≥540mm，子、母灯厚≤10cm

4、母灯照度：≥160000Lx，子灯照度：≥110000Lx；子、母灯均具有照度可调功能：≥8级可调

5、子、母灯的开关和调节亮度的控制面板除具备近台控制之外还须具备墙控或者遥控器控制功能

6、子、母灯具有参数记忆功能：比如下次开机显示上次关机时的亮度参数

7、子、母灯色温范围：≥3500K，且≥3级可调

8、子、母灯光斑均匀性：d50/d10≥55%

9、子、母灯色彩还原指数: Ra ≥94， R9 ≥93

10、无影效果：标准深腔无影率≥98%

11、照明深度：母灯≥1000mm，子灯≥1200mm

12、子、母灯符合DIN1946-4层流净化手术室感控要求

13、子、母灯头外壳及面板均为一体成型，防水防尘等级≥IP54

14、子、母无影灯采用进口弹簧臂设计，灯臂固定位置后不能漂移，弹簧臂使用寿命≥10年

15、弹簧臂从水平位置调节角度: 向上≥40°；向下≥50°

16、子、母灯的边缘到中心轴的距离≥1500mm，且在最大臂展下，灯的位置不漂移

17、子母无影灯悬吊系统下的延伸臂可供子母无影灯水平连续回转，转动范围：360°；弹簧臂绕其与延伸臂连接轴转动范围：360°；上C臂绕其与弹簧臂连接轴旋转范围：360°；下C臂绕其与上C臂连接轴旋转范围：≥180°；灯头绕下C 臂连接轴旋转范围：≥180°

### 序号2：双臂机械麻醉塔技术参数要求

一、基本要求

- 主体材料要求为6系及以上的铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%

- 麻醉塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露

- 刹车系统：配有良好的刹车系统，刹车方式阻尼加动平衡

- 医用软管为符合EN ISO 5359标准的PVC三层管或者橡胶材质气体软管；软管应能承受≥1MPa的气压测试而不漏气、不爆裂（提供压力测试第三方检测报告）

- 吊塔内软管配备可与气体铜管或者气体不锈钢管对接的转换头，转换头带有检修阀门

- 基础架平缓施加荷载至10000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.6°

- 吊臂工作承重≥300Kg，通过4倍工作承重1200Kg的测试

- 吊塔防尘防水等级≥IP30

- 吊塔外科防火等级≥UL94-V0级

- 气体终端插拔次数≥80000次

- 吊塔通过抗震实验检测，抗震级别达到≥7级（里氏）（提供第三方抗震实验报告）

二、配置要求

1、旋转臂：旋转半径≥1.4米

2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米

3、横臂和终端箱体可水平旋转，横臂水平旋转角度≥340°，终端箱体水平旋转角度≥340°

4、仪器平台≥3层（带抽屉1个），平台承重量≥40Kg

5、德标气体接口7个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个、废气回收接口1个。各类接口颜色及形状不同，具有防接错功能

6、10A国标斜五孔电源插座8个；16A国标三孔插座1个；等电位端子2个；六类网络接口2个；高度可调输液组合架1个；网篮1个

### 序号3：单臂机械麻醉塔技术参数要求

一、基本要求

1、主体材料要求为6系及以上的铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%

2、麻醉塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露

3、刹车系统：配有良好的刹车系统，刹车方式阻尼加动平衡

4、医用软管为符合EN ISO 5359标准的PVC三层管或者橡胶材质气体软管；软管应能承受≥1MPa的气压测试而不漏气、不爆裂（提供压力测试第三方检测报告）

5、吊塔内软管配备可与气体铜管或者气体不锈钢管对接的转换头，转换头带有检修阀门

6、基础架平缓施加荷载至10000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.6°

7、吊臂工作承重≥300Kg，通过4倍工作承重1200Kg的测试

8、吊塔防尘防水等级≥IP30

9、吊塔外科防火等级≥UL94-V0级

10、气体终端插拔次数≥80000次

11、吊塔通过抗震实验检测，抗震级别达到≥7级（里氏）（提供第三方抗震实验报告）

二、配置要求

1、旋转臂：旋转半径≥0.75米

2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米

3、横臂和终端箱体可水平旋转，横臂水平旋转角度≥340°，终端箱体水平旋转角度≥340°

4、仪器平台≥3层（带抽屉1个），平台承重量≥40Kg

5、德标气体接口7个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个、废气回收接口1个。各类接口颜色及形状不同，具有防接错功能

6、10A国标斜五孔电源插座8个；16A国标三孔插座1个；等电位端子2个；六类网络接口2个；高度可调输液组合架1个；网篮1个

### 序号4：单臂机械手术塔技术参数要求

一、基本要求

- 主体材料要求为6系及以上的铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%

- 单臂手术塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露

- 刹车系统：配有良好的刹车系统，刹车方式阻尼加动平衡

- 医用软管为符合EN ISO 5359标准的PVC三层管或者橡胶材质气体软管；软管应能承受≥1MPa的气压测试而不漏气、不爆裂（提供压力测试第三方检测报告）

- 吊塔内软管配备可与气体铜管或者气体不锈钢管对接的转换头，转换头带有检修阀门

- 基础架平缓施加荷载至10000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.6°

- 吊臂工作承重≥300Kg，通过4倍工作承重1200Kg的测试

- 吊塔防尘防水等级≥IP30

- 吊塔外科防火等级≥UL94-V0级

- 气体终端插拔次数≥80000次

- 吊塔通过抗震实验检测，抗震级别达到≥7级（里氏）（提供第三方抗震实验报告）

二、配置要求

1、旋转臂：旋转半径≥0.75米

2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米

3、横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，横臂水平旋转角度≥340°，终端箱体水平旋转角度≥340°

4、仪器平台≥3层（带1个抽屉），每个平台承重量≥40Kg

5、德标气体接口7个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个、废气回收接口1个。各类接口颜色及形状不同，具有防接错功能

6、10A国标斜五孔电源插座8个；16A国标三孔插座1个；等电位端子2个；六类网络接口2个；高度可调输液组合架1个；网篮1个

### 序号5：双臂机械手术塔技术参数要求

一、基本要求

- 主体材料要求为6系及以上的铝合金，吊塔所采用的材料必须防腐蚀，便于清洗，吊塔表面喷塑采用环保抗菌粉末，具有表面抑制细菌再生作用，标准大肠杆菌及金黄色葡萄球菌抗菌率≥99.9%

- 双臂手术塔上承载的设备的电源线路及气源管路和塔体之间没有相对移动，所有电源线路及气源管路必须在塔体内不能外露

- 刹车系统：配有良好的刹车系统，刹车方式阻尼加动平衡

- 医用软管为符合EN ISO 5359标准的PVC三层管或者橡胶材质气体软管；软管应能承受≥1MPa的气压测试而不漏气、不爆裂（提供压力测试第三方检测报告）

- 吊塔内软管配备可与气体铜管或者气体不锈钢管对接的转换头，转换头带有检修阀门

- 基础架平缓施加荷载至10000N·m的试验扭矩，持续10min，法兰盘水平偏角≤0.6°

- 吊臂工作承重≥300Kg，通过4倍工作承重1200Kg的测试

- 吊塔防尘防水等级≥IP30

- 吊塔外科防火等级≥UL94-V0级

- 气体终端插拔次数≥80000次

- 吊塔通过抗震实验检测，抗震级别达到≥7级（里氏）（提供第三方抗震实验报告）

二、配置要求

1、旋转臂：旋转半径≥1.4米

2、吊柱式气电功能箱：长度≥0.8米

3、横臂和终端箱体可分别或同时水平旋转，横臂水平旋转角度≥340°，终端箱体水平旋转角度≥340°

4、仪器平台≥3层（带1个抽屉），每个平台承重量≥40Kg

5、德标气体接口7个：氧气2个、空气1个、负压吸引2个、二氧化碳1个、废气回收接口1个。各类接口颜色及形状不同，具有防接错功能

6、10A国标斜五孔电源插座8个；16A国标三孔插座1个；等电位端子2个；六类网络接口2个；高度可调输液组合架1个；网篮1个

## 第3包：全自动清洗机等

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 预算单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应室 |  | 全自动清洗机 | 1 | 40 | 40 |
|  |  | 纯水机 | 1 | 15 | 15 |
|  |  | 手动清洗工作台 | 1 | 15 | 15 |
|  |  | 低温等离子体灭菌器 | 1 | 25 | 25 |
|  |  | 医用真空干燥柜 | 1 | 20 | 20 |
|  |  | 酸化水机 | 1 | 16 | 16 |
|  |  | 敷料检查打包台 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | 器械柜 | 4 | 1 | 4 |
|  |  | 敷料柜 | 4 | 1 | 4 |

### 序号1：全自动清洗机技术参数

1、功能要求：能自动完成清洗、消毒、干燥过程

2、清洗舱有效容积： ≥500L；材质：清洗舱、清洗架及标准器械托盘均采用的SUS316L不锈钢材质制成；可装载≥15个DIN标准器械托盘(480*250*50mm),配置湿化瓶清洗架1个，管腔器械清洗架1个

3、清洗时间：快速程序≤30min,标准程序≤45min

4、密封门：双门通道型，全自动升降，带有压力安全联锁功能、双门互锁实现洁污分离

5、喷淋设施：保证喷淋全方位覆盖无死角，喷淋清洗的效果

6、水耗量：水耗量≤35L/步

7、循环泵：采用不锈钢泵体

8、空气过滤器：	采用高效空气过滤器，过滤精度≤0.3um

9、加热方式：电加热

10、程序：≥6个内置程序

11、控制系统：PLC控制清洗消毒全过程,显示触摸屏≥5英寸，能动态显示设备运行状态及参数

12、设备带有追溯系统通讯接口、集中采集数据接口，可通过电脑远程监控

13、记录方式要求：微型打印机打印记录，信息内容详细，字迹清晰可辨

14、具备故障诊断功能，故障代码显示报警，故障声音报警和故障记录功能

15、保护装置：具备水压检测的压力开关、循环风机、循环水泵、加热器超温监测的过载保护装置和开关门自动避障保护装置等

16、整体设备期限≥10年

### 序号2：纯水机技术参数

1、产品水用途：为医院消毒供应中心提供纯水（可与各类清洗设备、高压灭菌等设备配套使用）

2、产水量及水质：产水量≥2000L/H/套（25℃）,设备可以同时产生1级纯水电导率≤15μs/cm （25℃）1500L/h 和2级纯水电导率≤5μs/cm （25℃）500L/h。脱盐率：≥98%

产水水质符合医院消毒供应中心WS310.1-2016供应室清洗消毒技术规范。

3、设备控制方式：触摸屏操作，多功能监测，触摸屏实时显示水质、流量、压力、电导率等参数。通过液位连锁，设备自动开、停机；具有开机自检，停电、高低压保护、无水保护、压力保护等各种安全装置；预处理系统自动冲洗及再生运行；反渗主机的自动清洗保养功能,具有自动脉冲冲洗功能

4、预处理系统

(1)原水泵：泵体材质为不锈钢，能为预处理提供足够的压力和流量，采用国内一线品牌

(2)多介质过滤器要求：滤料为石英砂，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

(3)活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

(4)软化过滤器：滤料为强酸性阳离子树脂，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

(5)盐箱：材质需耐酸碱，耐腐蚀，耐热

(6)保安过滤器：由5μ精密滤芯组成，材质聚丙烯纤维

(7)高压泵：泵体材质为不锈钢，采用国内一线品牌

5、反渗膜类型为：芳香族聚酰胺复合膜

6、纯水供水系统：由卫生级不锈钢储水箱及纯水泵等组成。水箱容积分别为2000L和1000L，材质为SUS304不锈钢，水箱装有液位控制器，通过液位控制器实现反渗透装置和纯水外输送泵的起停。供水同时受水箱液位和原水低压开关的双重控制，供水采用恒定压力输出方式，自动恒压供水，输出稳定；管路采用UPVC材质，各级纯水具有独立的供水管路，可分别多点取水

7、配置一套软水系统，软水产水量≥3000L/h

### 序号3：手动清洗工作台技术参数

1、材质要求：台面主料采用进口高分子复合材料整体成型，表面光亮平滑、耐磨、耐酸碱、易清洗，无锋角，无接缝，细菌附着率低、对人体无毒性；柜门材质：具有环保、防火、防潮、防划伤、耐腐蚀、易清洁不变形等特点

2、柜体支架：选用全优质不锈钢材质，耐用防腐蚀

3、清洗台要包含冲洗池、超声池、酶洗池、漂洗池、终末漂洗池、消毒池

4、超声槽要求超声波采用内嵌式设计，材质为优质SUS304不锈钢，四周应有橡胶减震胶条，与设备主体融合。具体尺寸根据实际场地来确定

5、控制器要求：采用液晶中文显示屏，各流程功能均有微电脑控制，隐藏式设计，工作面板作用PVC面膜，采用触摸控制按键，控制实际操作流程，均按照屏幕提示进行清洗，并具备定时、倒计时功能，具有时间报警功能

6、防护罩材质为透明亚克力，板材厚度≥8mm

7、自动注流器：高水压，低流量，适用不同管径内镜

8、具有专为医疗器械提供洁净空气的气源设备，配有粉尘过滤器、0.01μm精密过滤器以及内洁净存储罐等单元组成。具有自动净化排水功能，无需人工手动排水

9、高压水枪：提供5种不同口径枪头，可调节水流量、水压

10、高压气枪：提供5种不同口径枪头

11、快速接头：每槽的每个流程（注液、吸液等）均采用专用接头连接内镜的每个接口

12、供排水管路要求：所有给水管采用优质PP-R冷、热水管材和管件。排水管路采用选择耐腐蚀、耐酸碱的管路材料

### 序号4：低温等离子体灭菌器参数

1、有效灭菌容积≥150L

2、灭菌舱：长方体，腔体内胆为航空铝材，厚度≥14mm；密封门：材质为航空铝材，厚度≥16mm

3、密封门开启方式：触屏手动操作、脚踢开关等方式控制舱门升降

4、注液方式：全制动卡匣式加液，无需手动倒入消毒剂加液

5、卡匣内胶囊计数识别功能：卡匣安装后，自动计算胶囊使用个数，并提示剩余胶囊个数和可运行全循环的次数

6、蒸发器具备浓度提纯装置，提纯后的过氧化氢浓度≥95%(提供第三方检测报告)

7、灭菌程序以及最短灭菌时间：具有多个灭菌程序

8、显示：彩色触摸屏，可显示温度，压力，时间，循环模式，过程阶段等信息

9、记录方式：微型打印机打印记录，能打印灭菌记录报告

10、保护装置：配置电源保护器，具备自动监测用户电源是否超压、欠压、相序错误的功能；配置自动故障检测，具备故障代码显示报警，故障音频报警和故障记录功能；灭菌器密封门门、灭菌腔体分别配置温度保护装置，可自动进行预热控制；配置密封门，关门自动避障保护功能

11、能自动监测等离子运行功率，各阶段压力数据，各阶段时间，运行全程温度

12、具备干燥系统，可对湿度过高的器械进行干燥

13、真空泵：采用耐过氧化氢腐蚀的旋片式真空泵，并具备真空泵相序保护器

14、压力感应装置：能够感应室外压力、提纯装置和灭菌内室压力

15、灭菌效果检测：可对内径≥1mm、长度≤600mm的单通道不锈钢导管或内径≥1mm、长度≤4000mm的单通道聚四氟乙烯导管进行灭菌(提供第三方检测报告)

16、过氧化氢残留：具有排气过氧化氢气体过滤系统，周围空气中过氧化氢浓度≤0.6mg/m³(提供第三方检测报告)

17、毒理性检测：灭菌后细胞毒性符合合格标准，确保对病员及操作人员无残留危害(提供第三方检测报告)

18、配置相应的生物监测仪 一台

### 序号5：医用真空干燥柜技术参数

1、舱体应该具有透明观察窗，可以实时观察器械干燥的情况

2、总容积≥120L，具备两个相互独立的舱体，每个舱体都可以独立自动运行干燥程序，每个舱体容积≥60L

3、舱体结构方型舱体，舱体材质为铝合金，外壳采用SUS304不锈钢焊接成型

4、外形尺寸：宽度约540mm；高度约1550mm,深度约800mm

5、门锁为电动锁，具有断电开门功能，能够跟在断电情况下手动开关门，快速取出设备内器械;门设置有门限位检测传感器，可以检测门是否关好。运行中门处于异常状态时，设备提示报警

6、门构造：门采用钢化玻璃，能保证舱体的密封性

7、具有空气过滤装置，过滤精度≤0.3um

8、单个舱体配置≥2个网状结构的SUS304不锈钢篮筐，网状结构不易存水，篮筐尺寸应≥280*700*60mm（两层的尺寸）

9、所有加热装置均带温度保护功能，且都有独立的断路保护装置

10、显示屏：≥7英寸彩色触摸屏作为人机界面，能显示温度、时间、压力、报警等参数信息

11、控制方式：PLC控制器

12、系统干燥程序：≥4个，用户可根据需求对参数进行调整

13、具有过载保护器

14、真空泵采用国内一线品牌

15、真空干燥能力：内径1mm,长度4米软管可彻底干燥；内径5mm,长度2米软管可彻底干燥

### 序号6：酸化水机技术参数

1、设备组成:电解液箱、电解槽、酸碱水箱、酸碱供水泵、PLC控制系统、触摸屏、监测仪表等组成

2、酸化水指标：酸化水产水量≥90L/h； 酸化水pH值2.0～3.0；               酸化水ORP值≥1100mv ；酸化水有效氯含量：50～70mg/L

3、实时在线显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，随时监测消毒液的技术指标，消毒液不合格自动报警；触摸屏具备电流过大、原水缺水等中文报警显示

4、具有自动正极和倒极冲洗功能，具有定期自动清洗管道功能，具有自动提示更换耗材功能

5、电解槽有效使用寿命≥3000小时，电解方式为连续式电解

6、酸化水输送系统 ，设备配备的耐酸碱腐蚀水泵可适应远距离用水点，根据用水点的使用情况，酸碱泵自动启停运行

7、酸碱水箱、盐箱等材质需要耐腐蚀、不透光

### 序号7：敷料检查打包台技术参数

1.尺寸及材料：≥2000mm×1100mm×800mm，全不锈钢304材质

2.单层台面，台面内衬高密度板，承重量大

3.前后边角大圆弧过渡

### 序号8：器械柜技术参数

1、尺寸：≥1000×450×1700mm

2、材质：全不锈钢304材质

3、式样：双门外开式；四层隔板，高度可调；三面玻璃视窗

4、单块隔板最大承重≥40Kg

### 序号9：敷料柜技术参数

1、尺寸：≥1000×450×1700mm

2、材质：304不锈钢材质

3、外开门，上下两层独立开门

4、共配置三块隔板，高度可调

5、柜门带玻璃视窗

## 第4包：血液透析机等

| 科室 | 序号 | 设备名称 | 购置数量 | 预算单价（万元） | 小计金额（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 血透室 |  | 血液透析机 | 16 | 12 | 192 |
|  |  | 血液透析滤过机 | 4 | 12 | 48 |
|  |  | 血液透析制水设备 | 1 | 40 | 40 |

### 序号1：血液透析机技术参数

1、设备使用年限：≥10年

2、供水压力范围：1～6.0bar

3、透析液流速：测量范围：300～700 mL/min

4、透析液温度：测量范围：35.0～39.0℃，有超温报警功能

5、超滤速度：测量范围：0.50～4.00L/h

6、动脉血泵：测量范围：50～600mL/min

7、肝素泵：设置范围：0.0～9.0mL/h

8、动脉压：测量范围：-300～+280mmHg

9、静脉压：测量范围：-60～+450mmHg

10、TMP：测量范围：-60～+450mmHg

11、透析液电导率：测量范围：12.8～15.3ms/cm。具备≥2个在线的透析液电导率测量设备

12、具有空气监测器、漏血检测器

13、治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤

14、治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等

15、报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯

16、消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，具有水、热、化学等多种消毒程序可供选择

17、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20分钟

18、个性化透析：可预存≥5条透析液浓度曲线

19、透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件

20、自检：具有完备的自检功能，故障自我诊断功能

21、血压计：配备血压监测模块

22、Kt/V：配备在线清除率监测组件

23、配备血温、血容量监测模块或预留血温、血容量监测模块拓展功能。

24、网络接口开放，可接入信息化软件

### 序号2：血液透析滤过机技术参数

1、设备使用年限：≥10年

2、供水压力范围：1～6.0bar

3、透析液流速：测量范围：300～700 mL/min

4、透析液温度：测量范围：35.0～39.0℃，有超温报警功能

5、超滤速度：测量范围：0.50～4.00L/h

6、置换液流量：测量范围：20～4000mL/h

7、动脉血泵：测量范围：50～600mL/min

8、肝素泵：设置范围：0.0～9.0mL/h

9、动脉压：测量范围：-300～+280mmHg

10、静脉压：测量范围：-60～+450mmHg

11、TMP：测量范围：-60～+450mmHg

12透析液电导率：测量范围：12.8～15.3ms/cm。具备≥2个在线的透析液电导率测量设备

13、超滤系统：采用容量式平衡腔或流量计或复式泵（陶瓷）平衡与超滤控制系统

14、具有空气监测器、漏血检测器

15、治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析，血液滤过，血液透析滤过

16、治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等

17、报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯

18、消毒模式：支持使用柠檬酸、次氯酸钠、过氧乙酸等多种消毒液，具有水、热、化学等多种消毒程序可供选择

19、后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持体外循环监测，报警系统。运行时间≥20min

20、个性化透析：可预存≥5条透析液浓度曲线，实现个性化透析

21、透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件

22、自检：具有完备的自检功能，故障自我诊断功能

23、血压计：配备血压监测模块

24、Kt/V：配备在线清除率监测组件

25、配备血温、血容量监测模块或预留血温、血容量监测模块拓展功能。

26、网络接口开放，可接入信息化软件

### 序号3：血液透析制水设备参数

1、设备产水水质符合 YY0572-2023 血液透析和相关治疗用水标准

2、纯水产水量: ≥3000L/H (25℃)，除盐率≥98%

3、内毒素≤0.0015EU/ml、细菌:≤10cfu/ml,自来水回收率≥75%

4、设备具有原水电导率、一级产水电导率、二级产水电导率、一级浓水流量、二级浓水流量、二级纯水流量等显示屏在线显示，通过电导率能精确判断一级反渗透、二级反渗膜使用情况

5、设备具有温度、液位、压力等精确在线监测，显示屏在线显示

6、设备具有多种保护功能能在低压、高压、水质超标、电气故障的情况下自动保护报警，在界面弹图报警提示以及具备报警分析提示功能

7、控制系统采用PLC模块及触摸屏智能控制、自动开关机、延时停机功能

8、设备采用国内一线品牌原水泵（变频）、自动冲洗装置、反渗膜、高压泵等优质部件。全部泵体要求不锈钢材质

9、预处理系统：

（1）预处理系统由多介质过滤器、活性炭过滤器、软化过滤器、保安过滤器组成

（2）多介质过滤器要求：滤料为石英砂，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

（3）活性炭过滤器：滤料为优质果壳炭，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

（4）软化过滤器：滤料为食品级阳离子树脂，配全自动过滤控制阀，可定时冲洗和反洗

（5）精密过滤器：由5μm精密滤芯组成，材质聚丙烯纤维

10、水处理在开关机时可以低压快速冲洗反渗透膜，保证水质及延长反渗透膜使用寿命

11、系统在待机时每2小时自动启动冲洗一次，冲洗时间可调整

12、设备具有应急措施，单一级和单二级在设备遇到故障时可以独立运行。同时设备具有应急功能开关，触摸屏模块无法响应时，一键启动设备，PLC每个输出控制端对应继电器手动控制

13、自动一键式化学消毒，无需人员值守，消毒时间可调，具有记忆功能。消毒过程中有紧急终止功能。消毒完成自动运行冲洗，水处理整机一二级无死角进行化学消毒

14、盐箱材质具有耐热、耐腐蚀性、耐碱、耐酸、耐盐液等多种有机溶液腐蚀且不易产生水垢

15、进水阀采用电机驱动电动阀、可手动紧急控制

16、反渗透膜壳采用不锈钢无死腔设计，串联安装技术

17、水处理设备带有漏水保护器，当水处理设备出现漏水时自动关闭进水阀

第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：

项目名称

投 标 文 件

包    号：

投 标 人：

时    间：

目    录

第一部分  投标函

第二部分  开标一览表

第三部分  资格证明文件

第四部分  投标人概况

第五部分  投标人参加政府采购活动承诺书

第六部分  投标方案

- 第一部分投标函

致： （采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元）。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起     个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：_____________

_____年_____月_____日

- 第二部分 开标一览表

项目名称：　                采购项目编号：

包号：

| 投标总价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：此表中，投标总价应和投标分项报价表的总价相一致。

投标分项报价表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

节能产品、环境标志产品明细表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （2）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 类别填写：节能产品或环境标志产品。

3、若所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

- 日    期：                            
第三部分  资格证明文件

一、身份证明文件

1、法定代表人（或单位负责人）身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人（或单位负责人）。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

2、法定代表人（或单位负责人）授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人（或单位负责人），代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。
　　本授权书于       年    月   日签字生效，特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人（或单位负责人）及授权代表身份证复印件

| 法定代表人（或单位负责人）身份证复印件 （正反面） | 授权代表身份证复印件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人（盖公章） ：

法定代表人（或单位负责人）（签字或盖章）：

注：自然人投标的或法定代表人（或单位负责人）投标的无需提供

3、授权代表本单位证明

（提供授权代表在本单位养老保险缴纳证明）

二、资格证明文件

符合《政府采购法》第二十二条的规定供应商条件，并提供以下证明材料；

（1）投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明（格式要求见附件6-1）；

（2）2024年度经审计的财务报告复印件（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。），或递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明（格式要求见附件6-2）；

（3）依法缴纳税收和社会保障资金的证明材料复印件（格式见附件6-3、6-4）

（4）具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件（格式见附件6-5）

（5）投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明原件（格式见附件6-6）

（6）投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式见附件6-7）

（7）投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明原件（格式见附件6-8）

（8）证明投标人符合特定资格条件的证明材料；

要求：以上资格证明文件须提供原件或加盖投标人红色公章的复印件。

6-1  投标人的企业法人营业执照副本复印件（加盖公章）

（注：根据项目实际情况，本项内容可能要求提供“事业单位法人证书”、执业许可证、自然人身份证明等证明材料）

6-2  2024年度经审计的财务报告

投标人提供2024年度经审计的财务报告（包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。）复印件或扫描件，所有复印件或扫描件需加盖单位公章。

或  6-2  递交投标文件截止时间前三个月内投标人基本账户开户银行出具的资信证明

6-3  依法缴纳税收的证明

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中任何一个月缴税凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。

2、依法免税或无须缴纳税收的投标人，应提供相应证明文件。

6-4  社会保障资金缴纳记录

说明：

1、投标人应提供投标截止时间前近六个月中至少一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

6-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商。

投标人名称（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或其授权代表（签字或盖章）：

日    期：     年      月     日

6-9  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：（未提供格式的供应商自行拟定）

- 第四部分 投标人概况

（一）投标人基本信息

（格式自拟）

- （二）投标人性质

中小企业声明函（货物）

（注（联合体）：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加  （单位名称）  的 （项目名称） 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.  （标的名称）  ，属于  （ 采购文件中明确的所属行业） 行业 ；制造商为 （企业名称）  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 （中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

（1）本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

（2）本企业（单位）        （请填写：是、不是）为联合体一方，提供本企业（单位）制造的货物，由本企业（单位）承担工程、提供服务。本企业（单位）提供协议合同金额占到共同投标协议合同总金额的比例为       。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加（采购人名称）的（项目名称）采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）:

日  期：

注：符合《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

- 第五部分 投标人参加政府采购活动承诺书

参加政府采购活动行为自律承诺书

作为参加本次政府采购项目的投标人，我方郑重承诺在参与政府采购活动中遵纪守法、公平竞争、诚实守信，如有违反愿承担一切责任及后果：

1．不与采购人、采购代理机构、政府采购评审专家恶意串通，不向其行贿或提供其他不正当利益；

2．不与其他投标人恶意串通，采取“围标、串标、陪标”等商业欺诈手段谋取中标、成交；

3．不提供虚假或无效证明文件（包括但不限于资格证明文件、合同及验收文件、检验检测报告、从业人员资格证书、机构或所投产品的各类认证证书等）或虚假材料谋取中标、成交；

4．不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；

5．不以不正当理由拒不与采购人签订政府采购合同，或逾期签订政府采购合同，或不按照采购文件确定的事项签订政府采购合同；

6．不以不正当理由拒绝履行合同义务，不会擅自变更、中止或者终止政府采购合同或将政府采购合同转包；

7．不在提供商品、服务实施过程中提供假冒伪劣产品，损害采购人的合法权益或公共利益；

8．不采取捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料进行质疑和投诉；

9．不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

10．尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和采购人、采购代理机构的政府采购工作要求，愿意承担因违约行为给采购人造成的损失。

投标人：（投标人全称并加盖公章）

日  期：    年  月  日

- 第六部分 投标方案

技术偏离表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

注：1.投标文件技术参数指标响应内容必须按照投标产品实际参数指标填写，与相关证明材料一致，不得直接将采购文件的技术参数指标要求完全复制作为投标文件响应内容，否则将会影响评审得分。

2.务必完整填写所有指标响应参数；必须在备注栏进行明确说明偏离情况，且偏离

情况与实际相符，否则将会影响评审得分。

3.采购文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中，

否则将会影响评审得分。

商务条款偏离表

项目编号：

项目名称：

包号：

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货期 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

符合评分标准要求的商务文件

投标人须知第10条要求的所有技术文件

投标方案或技术方案

（格式自拟，内容应包含评标办法中要求的内容）

业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1. 投标人应如实列出以上情况，如有隐瞒，一经查实将导致其投标申请被拒绝。

2、每个项目合同须单独具表，提供双方签订的合同复印件加盖公章，无相关证明的项目在评审时将不予确认。

投标人（盖公章）：

法定代表人（或单位负责人）或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

投标人须知前附表要求的其他文件