一、配置：

医用内窥镜摄像主机；

医用内窥镜冷光源；

监视器；

仪器车；

高清工作站；

宫腔一体镜*2（套）；

医用灌注泵

二、详细技术参数：

1.医用内窥镜摄像系统（核心产品）：

1.1、扫描系统：逐行扫描16:9Full HD

1.2、CMOS图像传感器

1.3、图像解析度：水平值≥1100线，逐行扫描

1.4、摄像头类型：≥4个遥控按键，可以通过手柄调节主机参数，实现手柄和主机同步调节

1.5、分辨率：≥1920X1080

1.6、输出清晰度：≥1080P

1.7、数字输出：具有高清录像功能；可通过U盘手术进行实时录像。

1.8、通过菜单可以对摄像机的参数如亮度、饱和度、等进行微调

▲1.9、手术模式：触摸屏具有多种内镜手术场景、一键式切换内镜模式。

1.10、图像冻结：一键式单幅冻结图像

1.11、白平衡：自动白平衡控制和手动控制

2.医用内窥镜冷光源：

2.1、LED冷光源具有触摸屏

2.2、LED灯泡：≥100W

2.3、色温：≥5000K

2.4、照 度：≥1400,000LX

2.5、显色指数：≥90

2.6、光谱范围：400-700nm

2.7、噪声：≤58dB

2.8、亮度调节：可调，液晶面板触摸

2.9、灯泡寿命：≥20000小时

3.监视器：

3.1、显示屏：≥27英寸LED显示屏

3.2、屏幕比例：16:9

3.3、外壳材质：白色金属，全封闭设计，符合手术室净化和抗屏蔽要求

3.4、视角：≥175°

3.5、功率：≥50VA

4.仪器车：专用多功能台车。

5.高清工作站：

5.1：电脑配置：CPUi7及以上，内存：≥2G ，硬盘：≥1T

5.2：LCD显示器：≥24英寸

5.3:视频采集卡分辨率：≥1920X1080

5.4:具有双脚踏控制

5.5:打印机：彩色喷墨打印机

6.宫腔一体镜：

6.1、主体镜工作长度：≥200mm     外径：≤5mm；

6.2、内窥镜镜体全部采用不锈钢钢管；

6.3、光纤技术：内窥镜采用光学玻璃、光纤、光锥；

6.4、视角：光学系统，视向角≥30°；

6.5、镜子光路具有方向标，蓝宝石镜头；

6.6、进出水通道处理技术：持续对流，含无创末端，与内窥镜连体设计；

进出水通道可360°旋转；

6.7、镜-鞘一体化；

▲6.8、具有全自动闭合操作技术；

6.9、诊断-治疗一体化，无创头端设计。

6.10、可高温高压或过氧化氢低温等离子灭菌消毒

6.11、器械部分：

6.11.1、工作长度：≥400mm、器械直径：≤1.8mm

6.11.2、可360度旋转

6.11.3、可拆卸分为钳杆和手柄

7.医用灌注泵：

7.1 用于内窥镜检查和手术时，将手术液加压后输送至手术部位以达到膨腔的目的

7.2、压力设定范围50～400mmHg可调

7.3、流量设定范围0.1～1.0 L/min可调

7.4、可显示设定流量、设定压力及实际压力等

▲7.5、具有气泡检测功能。

7.6、具有自动检测灌注液体源的空瓶状态，并提示用户更换输液袋。

7.7、具有管路识别功能

7.8、具有持续灌流功能

备注：除工作站外，其余设备均需为同一品牌。