延川县人民医院高质量发展采购需求
一、项目概况

项目编号：ZCXM-延川县-2026-00007。

项目名称：延川县人民医院关于关于申请建设“120”急救站提升项目

采购方式：竞争性磋商 

合同包预算金额：790000元 

合同包最高限价：775000元
二、采购内容及技术要求

	序号
	设备名称
	参数
	数量
	单位

	1
	救护车
	一尺寸与质量
1.外形尺寸mm长：≥5520 宽：≥1986 高： ≥2450

2.急救舱尺寸mm长：≥ 2800 宽：≥ 1725 高：≥ 1760

3.总质量KG：≥ 3300

4.最小转弯直径m：≥12.9

5.接近离去角（°）：≥21/25

6.整备质量kg：≥2400

7.最小离地间隙mm：≥141

8.轴距mm：≥3300

9.最高车速km/h：≥170

10.额定载客（人）：6-8

11.轮胎数：4

12.轮胎规格：215/65R16C

二、发动机

1.燃料种类：汽油
2.汽油机型式：直列、四缸、增压中冷、缸内直喷
3.排放依据标准：GB18352.6-2016国Ⅵ
4.排量ml：≥1997
5.额定功率KW：≥162KW

悬架与制动型式

1.变速器： 5 SPD VXT75
2.制动系统：前钳盘式、后钳盘式
3.悬挂系统：麦弗逊式独立前悬，钢板弹簧式非独立后悬
4.驻车制动：手动机械式作用于后轮
四、车 辆 配 置
1.侧拉门+侧门上车踏板

2.遥控中控门锁

3.前排电动窗

4.驾驶员座椅手动6项调节

5.钢轮毂

6.一体式侧车窗

7.驾驶座安全气囊+安全带未系提醒

8.四轮碟刹

9.ABS 

10.高位刹车灯

11.中控多媒体大屏、蓝牙免提、BAIDU LIFE 导航、空调调节

12.空调

13.全金属封闭承载式车身

14.多功能方向盘

15.倒车雷达+后视

16.定速巡航

17.大灯自动开启\关闭

五、监护型车参数配置

★整车例行淋雨实验，并提供实验报告

★整车VOC试验并符合HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》要求

A空调暖风

1.驾驶室安装原厂空调1套

2.医疗舱独立空调1套
3.医疗舱独立暖风1套
B电源及照明

★1.1000W正玄波逆变器（-25°低温测试报告、ROHS、LVD测试报告)

2.备用电瓶

3.15m长移动电缆

4.车身左侧IP6级防水电源插座

5.医疗舱内DC 直流12V插座，布局合理便于医护人员使用

6.医疗舱内AC 交流220V插座，布局合理便于医护人员使用

7.环形紫外线消毒灯

8.驾驶室AC 220V电源插座

9.后门上车照明灯（后射灯，可提供夜间担架上车照明）

10.急救舱顶部安装亮度可调节嵌入式LED灯带，根据患者的具体情况，调节合适的医疗舱亮度。

★11.集成式保险盒、控制面板采用集成控制。改装线束采用铜芯聚乙烯绝缘电线、绝缘厚度≥0.8mm、护套平均厚度≥0.1mm、耐压测试（2kv），全车采用防水继电器（提供专利证书）

C紧急警报系统

1.车顶前部左右两侧安装三段式LED蓝色爆闪灯1套

2.100W扩音器音量可调的警报器，工作电流≤10A，输出抗阻≤8欧，工作环境-40°——+50°1套

3.驾驶室，医疗舱安装警报、警灯双控制手柄（支持USB优盘和TF卡功能，可播放MP3等宣传音频文件。同时可支持，驾驶室和医疗舱对外喊话和内部对讲功能。）（提供实物照片）1套12.空调

13.全金属封闭承载式车身

14.多功能方向盘

15.倒车雷达+后视

16.定速巡航

17.大灯自动开启\关闭

五、监护型车参数配置

★整车例行淋雨实验，并提供实验报告

★整车VOC试验并符合HJ/T 400-2007《车内挥发性有机物和醛酮类物质采样测定方法》要求

A空调暖风

1.驾驶室安装原厂空调1套

2.医疗舱独立空调1套
3.医疗舱独立暖风1套
B电源及照明

★1.1000W正玄波逆变器（-25°低温测试报告、ROHS、LVD测试报告)

2.备用电瓶

3.15m长移动电缆

4.车身左侧IP6级防水电源插座

5.医疗舱内DC 直流12V插座，布局合理便于医护人员使用

6.医疗舱内AC 交流220V插座，布局合理便于医护人员使用

7.环形紫外线消毒灯

8.驾驶室AC 220V电源插座

9.后门上车照明灯（后射灯，可提供夜间担架上车照明）

10.急救舱顶部安装亮度可调节嵌入式LED灯带，根据患者的具体情况，调节合适的医疗舱亮度。

11.集成式保险盒、控制面板采用集成控制。改装线束采用铜芯聚乙烯绝缘电线、绝缘厚度≥0.8mm、护套平均厚度≥0.1mm、耐压测试（2kv），全车采用防水继电器（提供专利证书）

C紧急警报系统

1.车顶前部左右两侧安装三段式LED蓝色爆闪灯1套

2.100W扩音器音量可调的警报器，工作电流≤10A，输出抗阻≤8欧，工作环境-40°——+50°1套

3.驾驶室，医疗舱安装警报、警灯双控制手柄（支持USB优盘和TF卡功能，可播放MP3等宣传音频文件。同时可支持，驾驶室和医疗舱对外喊话和内部对讲功能。）（提供实物照片）1套

4.车顶尾部左右两侧各安装一对方形LED蓝色爆闪灯和LED白色外场照明灯4盏

5.车顶后尾部加装蓝色LED爆闪灯2盏

D医疗舱内装置

1.医疗舱模具设计热吸塑材料内饰顶

2.医疗舱车侧壁采用模具设计热吸塑材料内饰

3.窗框、中门、尾门白色高分子环保阻燃内饰

4.医疗舱地板采用进口医用耐酸、碱、防火、防滑、防静电蓝色地板革且提供CNAS 认可的检测机构出具的地板防水、防腐、耐磨、抗菌检验报告。

5.医疗舱四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗

6.驾驶室与医疗舱安装模具设计热吸塑材料分隔墙（含一体式高安全性、高强度、高热稳定性钢化玻璃推拉窗，玻璃透明供前后车厢观望）

7.医疗舱车顶排风扇双向换气系统，保证医疗室内外空气交换

8.医疗舱左前药品储物柜（使用高分子环保材料，方便小药瓶存放） 

9.医疗舱左侧轮毂包处安装氧气瓶固定柜（柜体热吸塑材料）

10.医疗舱左侧氧气柜前热吸塑一体成型环保阻燃材料医疗器械柜（台面布置合理，上部亚克力推拉窗）。便于医护人员存取必要的药品、简易医疗器械和其他必要的急救医疗设施、并摆放稳定可靠

11.左侧顶部安装热吸塑一体成型环保阻燃材料吊柜，含蓝色上开门柜门

12.左侧医疗器械柜前安装2组德式氧气终端接口

13.氧气柜内部安装固定10L氧气瓶两个，氧气流量及压力阀，输氧管路布置合理，控制装置便于医护人员操作和监护

14.专用氧气吸入（湿化）器2个

19.医疗舱内顶部安装嵌入式固定输液挂钩

20.医疗舱顶部安装抗菌安全扶手， 

21.医疗舱安装自动上车担架

22.自动上车担架底部不锈钢护板

23.铲式担架
24.不锈钢污物桶

25.医疗舱中门防撞头靠

26.灭火器，能从固定机构上顺利取下使用

27.医疗舱左侧黑色玻璃膜，右侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私。

28.根据客户需要定制车身腰部蓝色强效反光带，符合国家有关规定15.医疗舱内右侧安装有安全带的二人一体成型吸塑材料柜式床（40cm宽度，三点安全带）,座垫及靠背表面用皮革包覆 柜式床座椅符合GB15083-2019《汽车座椅、座椅固定装置及头枕强度要求和试验方法》

16.隔墙后医生座椅

17.柜式床安装安全扶手

18.医疗舱内顶部滑动输液瓶架， 固定可靠，夹持器操作简便、可靠且被夹持的输液瓶在行驶中不会发生晃动。19.医疗舱内顶部安装嵌入式固定输液挂钩

20.医疗舱顶部安装抗菌安全扶手， 

21.医疗舱安装自动上车担架

22.自动上车担架底部不锈钢护板

23.铲式担架
24.不锈钢污物桶

25.医疗舱中门防撞头靠

26.灭火器，能从固定机构上顺利取下使用

27.医疗舱左侧黑色玻璃膜，右侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私。

28.根据客户需要定制车身腰部蓝色强效反光带，符合国家有关规定 
	2
	辆

	2
	心肺复苏机
	适用范围：

用于对成年心脏骤停患者进行胸外心脏按压。适用于院前、院内以及患者转运过程中使用。

主要技术参数

电动电控型心肺复苏机，无需气源即可实现心脏按压

整机重量（含电池及背板）≤7.9kg

采用背板加双侧支臂式按压结构，支臂与背板采用卡扣式连接，背板轻薄，≤1.3kg，两端无凸起，可快速放置于患者背部

设备连接完毕后仅1步操作即可实现按压，开机后1步启动按压

启动按压后，按压头接触到患者完成自动定位功能，无需人工定位

按压头采用负压吸盘设计，有效提拉胸腔回弹，防止胸腔塌陷

电容触摸屏，屏幕尺寸≥3.5 英寸，自动调节亮度功能。亦可通过硅胶独立按键使用，操作灵活方便

按压深度：30~60mm可调，按压频率：100~120次/分钟

按压通气模式： 30:2 、连续按压和15:2

按压低点停留设计，有利于增加组织器官血流灌注，提升CPR质量

可选配ETCO2功能，监测CPR 质量

插拔式可充电锂离子智能电池，1块电池可连续工作60分钟以上，具有电量显示灯

具有手臂固定带和移位稳定带，手臂可与按压装置固定连接，方便移动过程中使用

与呼吸机联动功能：可通过蓝牙实现与呼吸机联动，实现按压与通气同步

设备兼容性：背板采用塑料纤维材质，可透X光

产品通过EN 1789救护车标准认证

整机防护等级：IP43；电池防护等级：IP44

联网功能：可选配4G、5G模块


	2
	台

	3
	除颤监护仪
	1.具备手动除颤、心电监护功能、自动体外除颤（AED）功能。除颤具备自动阻抗补偿功能；可选配升级体外起搏功能，起搏分为固定和按需两种模式。具备降速起搏功能。可选配专用体内除颤附件包。

同步除颤和手动除颤中，能量分25档以上，可通过体外电极板进行能量选择最小为1J，最大为360J。

可支持AED除颤功能，电击能量：100～360J。

★除颤充电迅速，充电至200J<3s，充电至360J<7s。

体外除颤电极板手柄支持充电、放电、能量选择，具备充电完成指示灯。成人、小儿一体化电极板。

除颤后心电基线恢复时间2.5s

可升级12导联心电监测，并提供12导联心电静息报告输出功能。

★配备1块电池，最大可支持360J除颤210次，电池体上带有五段LED 电池电量指示装置，用于快速评估电池电量。

具备生理报警和技术报警功能，并且具有双报警灯，分别显示生理报警和技术报警。

彩色TFT显示屏≥7英寸, 分辨率800×480，可显示≥4道监护参数波形，有高对比度显示界面。

主机具备录音功能，最大支持≥240min录音存储。

关机状态下设备可自动运行自检，支持大能量自检（不低于200J）、屏幕、按键检测。

要求防尘防水等级IP55。


	2
	台

	4
	心电图机
	导联：12导联同步采集、显示、打印。

噪声电平：≤15uVp-p

时间常数：≥5S

抗击化电压：±650mV

增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

可存储最近2分钟12导联波形。

具有导联连接示意图,能准确判定接触不良的电极，提示各个导联脱落的信息。

通过CFDA、CE认证。


	2
	台

	5
	转运呼吸机
	1.用于成人、小儿以及婴幼儿(体重≥10kg)的急救转运呼吸机。
2.气动电控呼吸机，气源压力范围2.7～6 bar。

3.主机重量小于1.5kg。

4.具有≥3.5英寸TFT彩色屏幕，分辨率320*240。

5.具备三防功能（主机IP34 级防水防尘，能承受最高从75cm 的高度下落的冲击）。

6.运行环境：温度：-18 至50 摄氏度，大气压：62-110kPa，适用于各种恶劣野外环境中完成抢救转运工作。
7.标配急救包，方便转运，可配专用配件适应各种院内及院外转运环境等多种转运解决方案，可随气瓶固定于床边、救护车及病房墙壁。

8.标配可充电锂电池，连续使用时间≥11 小时。

9.具备语音导航功能（中/英双语），引导医务人员快速正确连接管路，启动通气。

10.通气模式：IPPV，Assist。

11.具有手动呼吸功能。

12.同时具备有创呼吸支持及无创面罩通气功能。

13.具有CPR 功能，提供胸外按压同步提示音，便于医务人员控制按压节律，心肺复苏呼吸提供通气，提高抢救成功率。

14.屏幕可同时显示监测：P-T波形，气道峰压，平均压，PEEP，呼吸频率。

15.分钟通气量3~20L/min连续可调。

16.吸气触发灵敏度：压力触发-2mbar。

17.报警功能：具有声音/灯光/文字三种报警提示。通气过程中出现生理报警和技术报警，有相应语音提示，快捷排查报警原因。


	2
	台

	6
	急诊血气分析仪
	1*设备规格：手持掌上设备，可随身携带，整机重量不超过1000g

2*检测方式：干式检测，不需额外使用除检测样本外的其它液体

3检测样本体积：≤100微升

4检测项目：至少包含但不限于pH值、二氧化碳分压、氧气分压

5检测时间：每次开始检测至出结果时间≤50秒

6检测原理：电化学技术

7分析方法：电压法、电流法、交流阻抗法

8定标：仪器自动定标

9*待机时间：待机时≥180天，可连续测样本≥55个

10样本类型：动脉血、静脉血、混合血液、毛细血管血、质控品等都可作为样本检测

11进样方式：注射器、专用动脉采血器等水平自动进样、垂直注射进样。

12操作界面：4.3寸IPS高清彩色触摸屏

13打印：内置热敏打印机，可连接HIS、LIS

14数据接口：Type-C接口，可接入POCT数据管理系统，可连接HIS、LIS

试剂技术要求

1试剂名称：测试芯片（测试卡）

2*试剂包装：单人份独立包装（每张测试卡含有定标液）

3实测参数：pH、 pO2、Hct、pCO2、 Na+、K+、 Ca2+、Cl–、 Glu、 Lac等

4计算参数：TCO2、 tHb(c)、 HCO3 -、 BE(Ecf)、 BE(B)、SO2、 AG等

5检测精度：Na+误差小于±3％、K+误差小于±3％、Cl-误差小于±3％

Ca2+误差小于±5％、pH误差小于±0.04、pCO2误差小于±8%

pO2误差小于±15%、Hct误差小于±6%、Glu误差小于±10%

Lac误差小于±12%

6检测范围：Na+90～180mmol/L、K+1.5～11mmol/L、Cl-65～160mmol/L

Ca2+0.25～2.50mmol/L、pH6.500～8.000、pCO210.0～150.0mmHg

pO210～425mmHg、Hct10～75%PCV、Glu1.1～38.9mmol/L

Lac0.3～20.0mmol/L

7耗材组合：8项（血气＋电解质＋红细胞压积）；10项（血气＋电解质＋红细胞压积、葡萄糖、乳酸）

8耗材存储：常温7个月，冷藏12个月
	2
	台

	7
	心电监护仪
	外观设计

1.便携一体式监护仪, 整机无风扇设计，降低环境噪音干扰。

2.主机集成附件收纳槽，方便附件进行收纳放置。

3.≥10英寸彩色LED背光液晶屏，屏幕分辨率800*600。

4.标配锂电池工作时间≥4小时，可选大容量锂电池工作时间≥8小时。

5.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

6.主机使用寿命≥10年。

7.整机防水等级IPX1，SPO2模块IPX2。

监测参数

8.标配心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等参数。

心电：

9.标配3/5导心电；

具有智能导联脱落功能，具有多导同步分析功能；

10.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±850mV

11.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍；

12.≥27种心律失常分析包括房颤、室颤、停搏、SVCs/min等

血氧：P

13.血氧测量范围：0%-100%；

14.标配PI血氧灌注指数，测量范围：0.05%-20%，分辨率0.01%；

无创血压：

15.血压测量模式：手动、自动、序列、整点和连续测量；

16.具有血压动态分析监测界面，可查看测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值；

17.具有辅助静脉穿刺功能。

软件功能

18.支持所有监测参数报警限一键自动设置功能；

计算功能：具有药物计算和滴定表、肾功能计算、氧合计算、通气计算功能；

19.支持不小于2400小时趋势图/表、3500组NIBP列表、2500组报警事件、72小时全息波形、48小时心律失常数据的存储和回顾；

20.具备监护、待机，演示、体外循环、插管隐私和夜间等工作模式。


	2
	台

	8
	急救箱
	内含：
碘伏棉球：1 瓶

酒精棉球：1 瓶

三角绷带：2 包

医用敷贴（中号）：5 片

创口贴：10片

医用纱布块（小号）：5 片

医用弹性绷带：2 卷

自粘弹性绷带：2 卷

医用透气胶带：2 卷

弹力帽：2 个

医用夹板：1 副

铝合金手指固定托板：2 个

血压表：1 个

听诊器：1 套

电子体温计：1 支

瞬冷冰袋：2 袋

伤口护理软膏（烫伤膏）：1 支

一次性使用医用橡胶检查手套：2 副

呼吸面罩：2 个

简易呼吸器：1 套

一次性使用麻醉喉镜：1 套

一次性使用导尿管：1 支

一次性使用无菌缝合包：1 套

一次性使用口咽通气道：1 个

气管插管：1 个

丁字式开口器：1 个

舌钳：1 把

压舌板：1 个

普通手术剪：1 把

手术刀柄：1 把

手术刀片：1 包

持针钳：1 把

普通止血钳：1 把

敷料镊子：1 把

组织镊子：1 把

帕巾钳：1 把

叩诊锤：1 把

手动吸痰器：1 套

医用手电筒（含电池）：1 个

圆头剪刀：1 把

急救手册：1 本

健康急救卡：1 张

售后服务卡：1 张

配置清单：1 张

外箱：1 个
	2
	台

	9
	吸痰器
	配置：吸引软导管（2m，φ7×φ12）一根、熔丝管 (F1.5AL250V, φ5×20)各2只、空气过滤器2只、吸引导管（7E-A）2.67mm（F8）、4.0mm（F12）；吸引导管（7E-B）2.67mm（F8）1根；说明书、保修卡各1份

参数：

高负压、低流量

电源电压：AC220V±10%

频率：50Hz±2%

输入功率：90VA

极限负压值：≥0.06MPa   

负压调节范围：0.02MPa至极限负压值

抽气速率：≥15L/min

熔丝管：F1.5AL250V, φ5×20

贮气瓶：≥1000mL，1只

噪音：≤65dB（A）

使用期限：≥5年(易损易耗件除外)

运行模式：短时运行

电器安全要求：ΙΙ类设备，B型应用部分

防进液等级：IPX0

环境温度范围：+5▫C-+40▫C

相对湿度范围：30%-80%

大气压力范围：860hPa-1060hPa
	2
	台


商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。确保设备为最新批次。
四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县人民医院

                        2026年01月20日


