采购需求
一、项目概况

项目编号：延川县-2026-00009。

项目名称：延川县人民医院关于申请建设卒中中心提升项目 

采购方式：竞争性磋商 

合同包预算金额：370000元 

合同包最高限价：360000元
二、采购内容

采购清单：

	序号
	产品通用名称
	单位
	数量
	备注

	1
	经颅磁刺激仪
	台
	1
	

	2
	心电遥测（一托二）
	台
	2
	

	3
	动态心电
	台
	2
	

	4
	动态心电
	台
	2
	


第二项 技术要求

1.经颅磁刺激仪
一、技术与性能参数

 1'、适应症:用于人体中枢神经刺激和外周神经的刺激、神经电生理的检测、评定，还可用于神经科、精神科、及康复科疾病引起的缺血性脑血管病、神经性疼痛、失眠、神经衰弱、认知障碍、脑损伤性疾病的辅助治疗。（以医疗器械注册证为准）

★2、磁场强度：最大磁场感应强度为≥8T。（需提供第三方检测报告）

3、输出频率：0.1-50Hz可调；0.1-1Hz时，步进值为0.1Hz；1-50Hz时，步进值为1Hz。

4、脉冲上升时间:50us±10us

5、脉冲宽度为340us±20us

★6、冷却系统：液冷＋风冷双重冷却系统；

7、保护系统（三重安全保障）：

7.1、刺激线圈温度≥43℃，停机保护并显示停机故障原因；

7.2、机身温度≥71℃，停机保护并显示停机故障原因；

7.3、实时监控并显示流速状态，检测到流速过低，停机保护并显示停机故障原因。 

8、刺激模式：具有单脉冲刺激模式（sTMS）、程控模式（rTMS）、脉冲串模式（TBS）。

★9、设备可一键换液体：设备具有电动吸液和电动排液功能，能实现一键换液体； （需提检测报告）

10、刺激线圈：

#10.1、插拔式线圈，能实现双面刺激；

#10.2、在测量阈值时，线圈上有控制按键，既可触发单刺激又可调节刺激强度，能快速检测运动阈值。 

#11、机身结构 ：

★11.1、分体式机身、模块化设计； 

11.2、固定式触摸式操作屏，≥21英寸，非笔记本电脑直接放置台面上、无跌落及伤人风险；

11.3、显示器可360度旋转，便于医务人员操作； 

12、控制系统 ：

12.1、经颅磁刺激仪控制软件具有计算机软件著作权登记证书；

12.2、具有人机交互功能：包含专家电子处方、病例管理、及打印功能；

12.3、操作软件内有大脑功能区定位图示，处方选择后，软件会自动显示所需治疗部位；

12.4、处方自定义编辑，可设置刺激强度、刺激频率、刺激时间、间歇时间、重复周期及工作时长等；

13、运动诱发电位监测模块(MEP模块)：

13.1可进行运动诱发电位检测以及运动诱发电位图形、数字显示与输出；

13.2通道数：≥2通道；传输方式：有线传输；

#13.3采样率：≥120kHz。

14、安全性说明：符合GB 9706.1-2007《医用电气设备 第1部分：安全通用要求》的规定；

15、电磁兼容性说明：符合YY0505-2012《医用电气设备 第1-2部分：安全通过要求并列标准：电磁兼容要求和试验》的规定。
#16、产品国内上市销售3年以上，提供全国不低于30家用户名单。

17、使用该品牌设备已发表文章5篇以上，并提供证明。

★18、产品使用年限≥10年。
二、配置要求
1、经颅磁刺激仪主机（含推车及计算机）1套；
2、定位帽5顶；
3、刺激线圈1个（8字型线圈或圆形线圈）；
4、MEP模块（运动诱发电位模块）1套；

5、经颅磁刺激仪控制软件。
2.心电遥测（一托二）

技术参数：
1、记录盒具有同步采集12导心电图、血压二种同步采集功能；

2、▲内置LCD显示屏，屏幕尺寸≥2.5英寸，可实时预览心电、血压监测数据； 

3、心电采集支持十二导心电数据采集，配有10根导联线同步12联；

4、采样精度：≥24位；

5、▲耐极化电压：≥±500mV

6、频率响应：0.05Hz-100Hz；

7、▲输入阻抗：≥50MΩ

8、▲系统噪声：≤15μV

9、共模抑制比：＞90dB；

10、支持起搏脉冲显示能力；

11、支持心电导联脱落提醒；

12、血压测量方法：示波法；

13、收缩压:60mmHg-280mmHg;

14、舒张压: 40mmHg-160mmHg,

15、▲脉率测量范围：30BPM~200BPM

16、血压监测间隔可选：5分钟、10分钟、15分钟、20分钟、30分钟、60分钟、120分钟；

17、支持设置血压和脉率报警预设值，高于或低于设置的报警值时可触发报警提示；

18、记录时长：支持24h、48h、72h不间断实时数据采集和传输；

19、支持记录过程中更换电池续记功能，以适应不同场景需求；

20、▲数据传输：内置4G卡，支持4G数据实时传输。

21、▲内置可充电锂电池供电，满足数据实时传输需求； 

22、电量提示：支持挂盒前低电量提示；支持监测过程中电量过低预警；

23、能记录3DSensor（加速度传感器）数据以及用户事件；

24、事件记录：具备事件按钮，支持记录过程中突发不适等事件按钮功能。

2
远程实时动态心电系统


1、平台具备实时心电、血压监测功能：具有实时心电、血压功能的二合一记录仪可将心电、血压数据实时传输至服务器并经服务器传输至客户端进行展示和监测。

2、平台支持多设备数据实时大屏展示，可展示当前所有在线设备的心电波形、心率、血压、预警信息、电量等； 

3、监测界面支持排版设置，可设置3*3、4*3、2*6等样式，支持显示2导联及以上实时波形；

4、导联数据支持显示2导联及以上实时波形，导联选择可自定义。

5、支持展示单个患者的历史波形（波形回顾）、已采集波形的ST段趋势、心率趋势、监测血压、历史事件处理记录、历史电话沟通记录、微信短信记录等；

6、支持在软件中对科室、患者、紧急联系人进行电话沟通，并进行录音、回放； 

7、支持通过微信、短信将危急事件通知给科室负责人；

8、实时监测预警平台支持同步展示波形ST段及心率变化趋势；

9、▲实时监测预警平台支持AI急性心肌梗死预警

10、实时监测预警平台支持根据患者年龄设置不同的心率预警阈值。

11、分析软件由系统管理、数据管理、实时心电模块、心电分析、设备管理等模块组成。

12、动态心电分析软件与经验证的动态心电图设备联合使用，适用于医疗机构对患者动态心电数据的导入、回放、测量与分析、编辑、报告和实时显示，供临床诊断。

13、▲软件可同时支持60台以上设备与服务器之间交互，支持同时在线查看、调用及诊断。

14、软件须支持第三方心电数据导入，其功能经过注册检验认证。

15、▲软件具有自动分析功能；支持用户事件、房早事件、室早事件、心率事件的自动分析； 

16、支持心搏检测和分类、心律失常的自动分析、ST段测量、起搏信号检测等自动分析功能，结果作为诊断参考；

17、▲具有全导联起搏检测功能；起搏器分析模块可用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉； 

18、诊断图界面支持自动识别心搏类型，可添加和修改心拍，支持往前或往后批量插入心搏；

19、诊断图界面支持选择片段波形后进行重新解析，支持手动设置无效波形；

20、支持导联纠错功能及分段导联纠错功能；

21、支持全览图、直方图、散点图、K线图、栅栏图、RR间期、PR间期图等功能；

22、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

23、▲支持快速筛查房颤和自动分析房颤功能，根据不同房颤识别强度识别阵发性房颤的功能，快速批量编辑阵发性房颤； 

24、▲支持HRV分析、T波电交替、心率减速力、心率震荡、QTc间期散点图、睡眠呼吸暂停等高级分析功能。

25、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数；

26、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博；

27、▲诊断结论:提供诊断结论界面供用户查看已经挑选的典型图，并对全部心搏信息进行自动统计展示，提供诊断结论框供医生填写结论；提供自定义词库供医生快捷选择。

28、支持网络化功能，采用专业数据库管理原始数据和报告，支持科室分析终端、医院与分院、医院与社区医院之间进行原始数据的远程传输、管理和共享；

3
监测服务


1、供应商具备提供第三方监测服务能力，提供服务模式支持解决采购方夜间托管、节假日托管等业务场景的需要。

2、▲第三方诊断中心须具有卫健委颁发医疗机构执业许可证，须提供证书复印件。

4
工作站电脑
1、CPU：Intel Core i5

2、内存：8G

3、显卡：ATI 128MB 以上/Geforce2 MX400 128M以上

4、硬盘：1T及以上； 

5、显示：23英寸及以上，1920x1080,真彩色32位，字体选择默认

3.动态心电图

技术参数：
动态心电图分析系统


1、
支持十二导及三通道心电数据采集

2、采集设备具有显示屏，支持心电波形实时预览

3、采样精度≥24位

4、输入阻抗：≥50MΩ

5、耐极化电压：±600mV

6、系统噪声：≤15μV

7、共模抑制比：＞100dB

8、频率响应：0.05Hz-100Hz

9、支持起搏脉冲显示能力

10、数据采集功能：能够连续24小时不间断采集和存储心电数据。

11、支持蓝牙传输功能，将波形数据通过蓝牙方式实时传输到外部终端，支持NFC标签功能，可通过NFC读卡设备读取机器序列号等信息，提高挂盒效率

12、动态心电诊断可自动分析心电图数据，可以自动识别的心搏类型包括正常、房早、室早、房颤、起搏和伪差;自动分析功能经过临床功能实验，并取得医疗器械注册证。

13、支持P波反混淆快速区分P波形态差异心搏；

14、动态心电支持模板分析，并可按照提前量、代偿间隙、QRS面积、宽度等方式排序

15、支持导联纠错功能；

16、组合散点图，通过每个心搏的特征选择相应的心搏参数（心搏可选提前量、R波和S波幅度、间期、代偿间期、QRS面积、宽度等方式作为X、Y轴坐标），形成不同的吸引子，快速区分形态不一样的心搏； 

17、支持房颤默认自动分析；

18、支持通过独立房颤模块快速批量编辑阵发性房颤；

19、提供并行分规测量工具；提供放大镜工具；

20、支持心律失常AI分析，自动分析心电图数据识别并标记心搏

21、K线图：支持以K线图的方式展示心搏间期变化

22、栅栏图：支持以柱状图的形式展示一段时间的平均心率

23、支持不同心搏分类模板整体叠加反混淆，快速定位异常心博

24、支持多型性室早精准分类

25、支持拖动整个模版批量修改、合并心搏

26、波形图可自由组合任意导联浏览

27、提供快速测量工具

28、自由编辑当前心搏的上一个或下一个心搏的类型

29、支持重新分析，调整心搏强度，批量识别漏搏

30、支持事件删除和修改，可对事件进行统计和波形展示

31、支持ST段扫描和参数编辑，可调整任意导联抬高压低参数

32、支持心率变异性分析

33、具备查看全览图、直方图、散点图、诊断图功能。全览图可通览整个采集期间的心电图谱，异常波形用颜色标记；可提供24小时心率及心搏分类情况的诊断图；直方图可支持心率、RR间期、RR间期比直方图；支持通过散点图的不同形态区分逆向查找异常心博；支持散点图选取批量心搏反混淆。

34、
起搏器分析功能：通过硬件检测起搏脉冲信号，无需勾选起搏器型号，具备全导联起搏检测

35、
▲起搏器分析模块：用于起搏钉分析，快速定位异常起搏钉系统设置支持异常心搏颜色自定义设置

4.心电图仪

技术参数
1.导联：12导联同步采集、显示、打印。

2.噪声电平：≤15uVp-p

3.★时间常数：≥5S

4.★抗击化电压：±650mV

5.★增益：2.5 mm/mv 、5 mm/mv、10 mm/mv、20mm/mv、10/5 mm/mv、20/10 mm/mv、AGC。

6.记录速度：5mm/s、10mm/s、12.5mm/s、25mm/s、50mm/s。

7.≥5.6英寸TFT液晶屏，支持中文、英文输入。

8.交直流两用,内置环保耐用型锂电电池,能连续工作2小时以上。

9.可存储最近2分钟12导联波形。

10.可存储回放300例病人数据，数据可通过SD卡、USB口导入导出，并可通过U盘,扩展内存容量。

11.★具有隐藏式提手，美观大方。

12.通过CFDA、CE认证。
商务要求

一、服务期限及地点

1、合同履行期限：自合同签订之日起30天内。

2、供货地点：延川县-采购人指定地点

二、付款方式

甲乙双方在合同中自行协商。

三、质量保证 

1、成交供应商应当保证医疗设备质量符合国家、行业等标准要求及采购人要求的相关标准。

2、如果发现供应商所提供的质量、数量等与合同中任何一项不符，采购人应在最短时间内，以书面形式向成交供应商提出索赔，同时通告采购代理机构。质量             

3、保证期：自验收合格之日起 2 年。售后服务：对售后服务需求提供 2 小时响应，24 小时内到达现场实施维修。 需要连接医院信息化系统的所有设备按照甲方要求接入。确保设备为最新批次。
四、其他事项

1、招标、投标活动受国家法律保护和约束。招标投标双方遵守法律、法规和职业道德，凡在磋商过程中弄虚作假，一经查出，追究责任方的法律、经济责任。

2、双方发生合同争议时，应友好协商解决，不能达成协议时，及时向有关部门要求调解、仲裁或诉讼，发生索赔按现行法律、法规和合同执行。

3、本文件未尽事宜按《中华人民共和国政府采购法》《中华人民共和国政府采购法实施条例》及相关规定执行。

4、成交单位不得对采购项目业务分包或转包。否则采购人有权终止合同，成交单位要承担由此造成的一切经济损失。

5、成交单位不得在项目实施期间对项目负责人进行更换，如遇特殊情况须经采购人同意；采购人发现项目负责人工作不力时，有权提出更换人员，更换的人员必须及时到场。

五、违约责任

1、按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2、未按合同要求提供服务或服务质量不能满足技术要求，采购人有权终止合同，并对成交供应商违约行为进行追究，同时按《中华人民共和国政府采购法》的有关规定。

延川县人民医院

                       2026年01月20日


