政府采购项目

吴起县卫生健康局紧密型县域医

共体设备购置项目

项目编号:WZC-GKZB-2025-33

招 标 文 件

采   购   人：吴起县卫生健康局

采购代理机构：吴起县政府采购中心

二〇二五年十二月

目  录

第一部分  招标公告	3

第二部分  投标人须知前附表	8

第三部分  投标人须知	9

第四部分  采购内容及技术要求	25

第五部分  合同条款草案	89

第六部分  评标办法	94

第七部分  投标文件格式	101

第一部分  招标公告

项目概况

紧密型县域医共体设备招标项目的潜在投标人应在全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）获取招标文件，并于 2026年01月20日 09时00分 （北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：WZC-GKZB-2025-33

项目名称：紧密型县域医共体设备

采购方式：公开招标

预算金额：3,723,500.00元

采购需求：

合同包1(吴起县卫生健康局紧密型县域医共体设备购置项目):

合同包预算金额：3,723,500.00元

合同包最高限价：3,723,500.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他医疗设备 | 3723500 | 1(批) | 详见采购文件 | 3,723,500.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：无

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(吴起县卫生健康局紧密型县域医共体设备购置项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下:

2.1《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）； 
2.2《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；
2.3《财政部发展改革委生态环境部市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）；
2.4《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；
2.5《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；
2.6《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；
2.7《财政部 国务院扶贫办关于运用政府采购政策支持脱贫攻坚的通知》（财库〔2019〕27号）；
2.8 其他需要落实的政府采购政策；
2.9 如有最新颁布的政府采购政策，按最新的文件执行。

3.本项目的特定资格要求：

合同包1(吴起县卫生健康局紧密型县域医共体设备购置项目)特定资格要求如下:

3.1具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或组织机构代码证；
    3.2法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；
    3.3医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；
    3.4财务状况报告：提供2024年财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信良好证明及基本户证明材料；
    3.5税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关文件证明(成立不足一年的提供自成立之日起的连续纳税证明或完税凭证)；
   3.6社保缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的社保缴纳证明（成立不足一年的提供自成立之日起的连续社保缴纳证明）；
   3.7投标人参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录书面声明；
   3.8单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
   3.9通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

三、获取招标文件

时间： 2025年12月30日 至 2026年01月06日 ，每天上午 08:00:00 至 12:00:00 ，下午 14:00:00 至 17:30:00 （北京时间）

途径：全国公共资源交易中心平台（陕西省·延安市）

方式：在线获取

售价： 0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间： 2026年01月20日 09时00分00秒 （北京时间）

提交投标文件地点：延安市公共资源交易中心交易四厅

开标地点：延安市公共资源交易中心交易四厅

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.报名登记：投标人使用捆绑CA证书登录全国公共资源交易平台（陕西-延安）延安市公共资源交易中心，选择电子交易平台中的政府采购交易系统进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入投标人界面进行报名。

2.下载文件：投标人登录延安市公共资源交易中心，选择“交易乙方”身份进入投标人界面下载招标文件。

3.供应商按照陕西省财政厅关于政府采购供应商注册登记有关事项的通知中的要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购供应商库。

4.本项目非专门面向中小企业采购。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：吴起县卫生健康局

地址：吴起县后街原计生局办公楼7楼

联系方式：0911-7859801

2.采购代理机构信息

名称：吴起县政府采购中心

地址：吴起县财政局二楼

联系方式：0911-7615663

3.项目联系方式

项目联系人：王瑞

电话：0911-7615663

吴起县政府采购中心

第二部分  投标人须知前附表

| 序号 | 内 容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称 | 吴起县卫生健康局紧密型县域医共体设备购置项目 |
| 2 | 服务期限 | 合同签订后一个月内 |
| 3 | 采购内容 | 医共体设备购置项目 |
| 4 | 采购预算 | 372.35万元（投标报价大于采购预算的按无效文件处理） |
| 5 | 投标有效期 | 从投标截止之日起90个日历日 |
| 6 | 投标文件份数 | 电子版一份（加盖公章及签字的PDF版本及word版本），纸质版正本一份，副本二份（评标应急使用和留存备份）。 |
| 7 | 评标方法及 标准 | 详见第七部分评标办法。 |

第三部分  投标人须知

一、名词解释

1、采购（人）单位: 吴起县卫生健康局

2、采购代理机构：吴起县政府采购中心

3、投   标   人：是指响应招标参加投标竞争的法人、其他组织或自然人

二、招标文件及要求

本项目招标文件依据《中华人民共和国政府采购法》及《中华人民共和国政府采购法实施条例》等相关法律法规进行编写。

- 本采购项目需要落实的政府采购政策有：①《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）；②《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）；③陕西省财政厅关于印发《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采〔2018〕23号）；④《财政部民政部中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）；⑤《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）；⑥《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）；⑦其他需要落实的政府采购政策。

- 2、投标企业政府采购政策：

2-1、中小企业落实政府采购政策

2-1、中小企业落实政府采购政策《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知--财库〔2020〕46号按照文件要求提供相关证明资料。

2-2、监狱和戒毒企业应符合《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》--财库〔2014〕68号，并提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明。残疾人福利性单位应符合《财政部、民政部、中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库[2017]141号）文件规定，并提供《残疾人福利性单位声明函》。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。

2-3、投标投标人应如实提供以上证明文件，如存在虚假应标，将取消其投标资格。

3、投标产品政府采购政策：

3-1、节能产品根据《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔２００７〕５１号）的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期节能产品政府采购清单为准。

3-2、环境标志产品根据《环境标志产品政府采购实施的意见》的规定，以中国政府采购网（http://www.ccgp.gov.cn/）公布的最新一期环境标志产品政府采购清单为准。

3-3、投标人在投标文件中对所投标产品为节能、环保、环境标志产品清单中的产品，在投标报价时必须对此类产品单独分项报价，计算出小计及占投标报价总金额的百分比，并提供属于清单内产品的证明资料（从中国政府采购网上下载的网页公告等），未提供节能、环保、环境标志产品计分明细表及属于清单内产品的证明资料的不给予计分。

3-4、 若节能、环保、环境标志清单内的产品仅是构成投标产品的部件、组件或零件的，则该投标产品不享受鼓励优惠政策。

3-5、 同一标段的节能、环保、环境标志产品部分计分只对属于清单内的非强制类产品进行计分，强制类产品不给予计分。

3-6、节能、环保、环境标志产品不重复计分；同时列入国家级清单和省级清单的产品不重复计分。

3-7、获得上述认证的产品在投标时应提供有效证明材料。

4、招标文件包含招标文件目录中所列的全部内容。

4.1CA锁及电子版投标说明：

4.1.1投标人须在延安市公共资源交易中心政府采购交易平台中登记企业信息，然后使用数字认证CA锁获取招标文件及其他文件。

4.1.2投标人应使用电子投标工具制作、加密投标文件，并在规定时间上传 经过数字证书加密的电子投标文件。

4.1.3.开标会议形式：现场会议，线上投标，线上CA锁解密，各投标单位自备电脑解密。

4.1.4. 如因投标人自身原因无法签到、解密导致投标无效由投标人自行承担所有不利结果。自身原因包括但不限于以下情况：

①电脑配置、系统及驱动程序不符合《延安市公共资源交易中心政府采购交易平台操作指南——投标人》操作手册要求的；

②加密CA锁不符合延安市公共资源交易中心政府采购交易平台规定的；

③解密CA锁与生成文件CA锁不一致的；

④上传电子加密文件格式错误的。

4.5.其他操作详见全国公共资源交易平台（陕西省·延安市）>服务指南 >下载专区“延安市公共资源交易中心政府采购电子招投标全流程操作手册”。

5.联合体投标

本项目接受联合体投标，应满足下列要求：联合体各方具有独立法人资格，联合体各方应签订联合体投标协议书，明确联合体牵头人和各方权利义务；联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一项目中投标。

6、招标文件的获取：在线获取。

7、采购人在投标截止时间15日前，可以以书面形式对招标文件进行必要的澄清或修改，其内容均为招标文件的组成部分，并对采购及投标人起约束作用。

8、投标人应详细阅读招标文件所有的事项、条款和规范要求等，在投标文件中对招标文件的各方面都做出实质性的响应，按照招标文件的要求提交全部资料。若投标人的投标文件未按招标文件要求提交全部资料，或没有对招标文件做出实质性响应，将导致投标被拒绝。

9、招标文件的澄清或修改：

9-1、投标人对招标文件如有疑问要求澄清，或认为有必要与采购人进行技术交流，应于投标文件递交截止5日前，以书面形式通知采购代理机构，采购人以书面形式予以答复。

9-2、无论是采购代理机构主动对招标文件进行必要的修改，或根据投标人的要求对招标文件做出的澄清，都将于投标截止时间5日前以书面形式发送给所有合格的投标人。

9-3、招标文件的澄清或修改内容均以书面形式明确的内容为准。当招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的书面文件为准。所有补充文件将作为招标文件的组成部分，对所有投标人具有约束力。

9-4、根据招标工作进展实际情况，采购人可酌情延长递交投标文件的截止时间，若延长将另行以书面形式通知各投标人。

10、投标人必须从采购代理机构购买招标文件，投标人自行转让或复制招标文件视为无效。招标文件售后不退，仅作为本次招标使用。

11、招标文件的解释权归采购代理机构所有。如发现招标内容中与现行的法律法规不相符合的情况，以现行的法律法规为准；招标中某个或多个条款依我国法律、法规被认定为非法、无效或不可执行的,该无效条款的无效、失效和不可执行,不影响亦不损害其他条款的有效性、生效性和可执行性。

三、投标及投标文件

1、投标人信用记录查询及使用

“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）和“中国政府采购网”（ccgp.gov.cn）为供应商信用信息查询渠道，如果供应商被查实在投标截止时间前已列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，其投标为无效。采购代理机构将打印查询记录作为证据留存。

2、供应商须保证资质文件的真实、合法、有效，因资质产生的一切纠纷由供应商承担法律责任；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同一招标项目。

3、投标人应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条中的规定：

3-1、具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或组织机构代码证；

3-2、法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；

3-3、医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；

3-4、财务状况报告：提供2024年财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信良好证明及基本户证明材料；

3-5、税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关文件证明(成立不足一年的提供自成立之日起的连续纳税证明或完税凭证)；

3-6、社保缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的社保缴纳证明（成立不足一年的提供自成立之日起的连续社保缴纳证明）；

3-7、投标人参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录声明；

3-8、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；

3-9、通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

4、投标文件的组成：

4-1、各投标人应根据招标文件要求编制投标文件。

4-2、投标文件包括：

4-2-1．投标函

4-2-2．投标报价一览表

4-2-3．投标分项报价表

4-2-4．技术偏离表

4-2-5．商务偏离表

4-2-6．法人授权委托书

4-2-7. 资格证明文件

4-2-8. 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

4-2-9. 项目实施方案

4-2-10.技术指标及质量保证

4-2-11. 业绩及售后服务

4-2-12. 商务响应

4-2-13.投标人认为有必要说明的事宜

4-2-14. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

4-2-15. 联合体协议书

5、投标人应对招标文件的技术要求逐项做出注明和说明；对招标文件的商务要求完全响应，偏离处做出注明和说明。

6、各投标人必须根据招标文件要求进行生产、供货等；不得未经同意将本项目内容进行转包实施，一经发现，立即取消其中标资格，并承担由此引起的一切经济损失；接受采购人委托的相关单位对产品内容、质量、进度、实施方案、价款支付与结算审核等的监督和管理。

7、投标人不得以他人名义投标和串通投标。

8、投标文件填写说明

投标文件：投标人提交的投标文件应当按照招标文件规定的填写，装订成册。

9、投标文件的计量单位

投标文件中所使用的计量单位，除有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

10、投标报价

10-1、投标货币：人民币      单位:元。

10-2、投标人要按所报产品分项报价表内容填写产品品名、单价及总价、制造厂家等内容，并由法人代表或授权代表签署。

10-3、投标报价：

投标报价（含税）=产品价＋装卸运输费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

10-4、投标人须对《采购内容及技术要求》中任何货物需求和服务要求进行完整报价，采购代理机构拒绝只对部分货物或服务进行报价的投标。投标人应在投标文件中的投标分项报价表上标明对本次招标拟提供货物和服务的单价和总价。任何有选择的报价将不予接受，每种货物只允许有一个报价。

10-5、投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认为是非响应性投标而予以拒绝。

10-6、采购代理机构不接受投标人对任何未办理正常进口手续的货物的投标报价。

10-7、最低报价不是中标的唯一依据。

评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

11、投标期间一切费用自理。

12、投标文件的制作

12-1、投标文件的签署及规定

（1）投标文件的各项资料均应遵守本条规定。

（2）投标人应按照招标文件要求进行签字或盖章，所有内容逐页加盖单位公章，在投标文件中指定页面的落款处，签字盖章必须由供应商法定代表人（或其授权代表）签字或盖章。

（3）全套投标文件应无涂改或行间插字或增删。除非这些删改是根据采购人的指示进行的，或者是投标人造成的必须修改的错误。如有修改，修改处应加盖投标人公章及法人代表或被授权人签字或盖章确认。

（4）因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人自行负责。

12-2、投标文件的装订和递交

（1）投标文件的装订：

a、投标时，投标人应自行将投标文件密封完好。封袋上应写明项目名称、编号、投标人名称及“正本”、“副本”、“资格证明文件”、“业绩合同”等字样，并在密封条接缝处加盖单位公章（鲜章）和法定代表人签字及盖章；

b、投标文件除电子版提交外，纸质版的投标文件正本和副本必须装订（胶装）成册并按序编制页码，其中正本一份，副本二份，单独密封。投标文件正本须加盖鲜章，副本可以是正本的复印件。各标袋上注明“开标时启封”字样。如果正本与副本不符，以正本为准。

（2）投标文件的递交：

a、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交投标文件；

b、采购代理机构推迟递交投标文件截止时间时，应在投标文件截止时间3日前以书面或传真的形式通知所有投标人。采购代理机构和投标人的权利和义务将受到新的截止期的约束。

c、递交投标文件截止时间止，若收到的投标文件少于3个，采购人将择日重新组织招标；

d、投标人在规定的投标截止时间后递交投标文件，将被拒收。

e、投标人投标时需现场提供公司CA优盾，用于解密线上投标资料，不提供视为放弃本次投标资格。

（3）投标文件的补充、修改与撤回：

a、投标人应按规定的时间、地点，于投标截止时间前递交纸质投标文件；文件递交人需进行现场签到，且递交人应为项目法定代表人或其授权委托人（需与响应文件授权人一致），若未提交或逾期提交，且提交人与实际授权人不一致的，视为无效响应，代理机构有权拒绝接收，且不予网上投标文件解密。

b、投标人提出修改和撤标要求的，须在投标截止时间前密封送到采购代理机构，并在封面上加注“修改”或“撤回”字样。采购代理机构可以接受，但不退还原投标文件（包含纸质及电子版）。

c、撤回投标文件应以书面形式由有权人（法人代表或授权代表）通知采购代理机构。如采取传真形式撤回投标，随后必须补充有法人代表或授权代表签署的要求撤回投标的正式文件。

d、投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件；

e、线上会议，线上CA解密，投标人须用有效CA,按公告要求和系统时间（开标后半小时内）要求解密投标响应文件。（各投标单位自备电脑解密），不提供视为放弃本次投标资格。

（4）投标文件的审查标准：

a、投标文件中报价一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以报价一览表为准;

b、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准;

c、单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以报价一览表的总价为准，并修改单价;

d、总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价由投标人应当采用书面形式的澄清、说明或者补正，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字确认，经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

（5）投标文件的有效性：

a、开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标：

（1）投标文件未按招标文件规定要求签署、盖章的；

（2）对招标文件未做实质性响应或有重大缺项漏项,或附加了采购人难以接受的条件或款项的；

（3）投标人有围标、串标现象，经查证属实的。 有下列情形之一的，视为投标人串通投标，其投标无效：

①不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

②不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

③不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

④不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

⑤不同投标人的投标文件相互混装；

⑥不符合现行法律法规和招标文件规定的其他实质性要求的。

（4）不符合现行法律法规和招标文件规定的其他要求的。

b、投标文件的有效期：自开标之日起算90个日历日。

四、开标、评标和定标

1、开标

1-1、采购代理机构按规定的时间和地点组织公开开标会议，并通知采购人参加。

1-2、所有参会人员应签名报到，投标单位须按时签到递交投标文件，以证明其出席。

1-3、合格投标单位按规定提交合格的投标文件后到开标截止时间前如中途要求撤回时，若不影响正常开标，且采购人可以接受，可退还其投标文件。

1-4、开标程序：

（1）开标会议由采购单位代表监督，采购代理机构主持。

（2）投标人的法人代表或授权代表与采购人当众共同查验投标文件的密封情况，签字确认并宣读检查结果。未按要求密封的作无效文件处理，由投标人确认签字并领取本单位的投标文件。

（3）经确认无误后，由采购代理机构依递交投标文件的摆放顺序当众拆封，宣读投标人名称、投标价格和招标文件规定的需要宣布的其他主要内容，并由投标人的法人代表或授权代表及采购人签字确认唱标内容。

（4）采购代理机构对开、评标过程进行摄像、文字记录，并存档备查。

2、评标

2-1、根据本次招标项目的特点，参照有关规定组建评标委员会。评标委员会专家成员在陕西省财政厅评审专家库中随机抽取，特殊情况，经主管预算单位同意，采购人或采购代理机构选定相应专业领域评标专家；采购人可派代表进入评标委员会（如有）。评标委员会专家人数应占总人数的4/5以上。评标委员会负责对具备实质性响应的投标文件进行评估和比较。

2-2、评标委员会成员应当遵守并履行以下职责义务：

（1）遵纪守法，客观、公正、认真负责地履行职责，审查、评价投标文件是否符合招标文件的商务、技术等实质性要求；

（2）评标委员会可要求投标人对投标文件有关事项作出澄清或者说明；

（3）依据招标文件的要求和评审标准进行评审，推荐中标候选单位名单，对评标意见承担个人责任；

（4）对评标过程及各投标人的商业机密予以保密；

（5）拟定评标结果；

（6）配合采购人、采购代理机构答复各投标人提出的质疑；

（7）向采购人、采购代理机构或者有关部门报告评标中发现的违法行为。

并配合各部门处理投诉工作。

2-3、评标委员会及其成员不得有下列行为，评标委员会成员有下列第1至5项行为之一的，其评审意见无效，并不得获取评审劳务报酬和报销异地评审差旅费。

（1）确定参与评标至评标结束前私自接触投标人；

（2）接受投标人提出的与投标文件不一致的澄清或者说明，87号令第五十一条规定的情形除外；

（3）违反评标纪律发表倾向性意见或者征询采购人的倾向性意见；

（4）对需要专业判断的主观评审因素协商评分；

（5）在评标过程中擅离职守，影响评标程序正常进行的；

（6）记录、复制或者带走任何评标资料；

（7）其他不遵守评标纪律的行为。

2-4、采购代理机构负责组织评标工作，并履行下列职责：

（1）核对评审专家身份和采购人代表授权函，对评审专家在政府采购活动中的职责履行情况予以记录，并及时将有关违法违规行为向财政部门报告；

（2）宣布评标纪律；

（3）公布投标人名单，告知评审专家应当回避的情形；

（4）组织评标委员会推选评标组长，采购人代表不得担任组长；

（5）在评标期间采取必要的通讯管理措施，保证评标活动不受外界干扰；

（6）根据评标委员会的要求介绍政府采购相关政策法规、招标文件；

（7）维护评标秩序，监督评标委员会依照招标文件规定的评标程序、方法和标准进行独立评审，及时制止和纠正采购人代表、评审专家的倾向性言论或者违法违规行为；

（8）核对评标结果，有87号令第六十四条规定情形的，要求评标委员会复核或者书面说明理由，评标委员会拒绝的，应予记录并向本级财政部门报告；

（9）评审工作完成后，按照规定向评审专家支付劳务报酬和异地评审差旅费，不得向评审专家以外的其他人员支付评审劳务报酬；

（10）处理与评标有关的其他事项。

采购人可以在评标前说明项目背景和采购需求，说明内容不得含有歧视性、倾向性意见，不得超出招标文件所述范围。说明应当提交书面材料，并随采购文件一并存档。

2-5、公开招标采购项目开标结束后，采购人应当依法对投标人的资格进行审查。

2-6、评标纪律

(1)所有参会人员须关闭所携带的通讯工具或将声音调至静音状态。

(2)出席评标会议的人须对评标小组成员的人员名单，评标过程及各投标人的商业机密予以保密，采购代理机构对评标过程进行全程摄像，并存档备查。

(3)评标小组成员、采购人、采购代理机构人员及相关人员不得参加与自己有利害关系的政府采购项目评审活动。在评审项目中，对与自己有利害关系的，应主动提出回避。

(4)评标工作必须按照《政府采购法》和有关法律法规规定，坚持公平、公正、择优、保密的原则。

(5)评委必须严格按招标文件规定的评标办法进行认真评审，做到独立、客观、公平、公正，对所提出的意见承担个人责任。

(6)出席评标会议的采购人代表不得干涉评标委员会的评标工作或发表诱导性语言。

(7)评标期间，参加评标工作的评委和采购人代表不得随意出入评标地点，与外界联络或会客，不得与投标人私下交换意见。

(8)评标结束后，评标人员应将开标、评标的全部资料整理后上交采购机构，严禁将评标过程中的任何资料带出评标会场，严禁将评标情况扩散出评标小组。

2-7、采购代理机构负责组织评标工作，集中保管评标委员会成员的通讯工具；维护评标秩序，组织评标委员会依照招标文件规定的评审程序、方法和标准进行评审，核对评标结果，处理与评标有关的其他事项。

2-8、评标过程严格保密

（1）开标后，凡属于对投标文件的审查、澄清、评价和比较的有关资料以及中标候选人的推荐情况，与评标有关的其他任何情况均严格保密；

（2）投标投标人对评委会的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。

3、定标

（1）评标小组依据招标文件的要求，对投标人进行认真评审。从质量和服务均能满足招标文件实质性响应要求的投标人中，按照综合打分由高到低的顺序推荐2名以上中标候选人。

（2）评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，推荐至少二名中标候选人。

（3）采购代理机构应当在评审结束后2个工作日内将评审报告送交采购人。

（4）采购人在收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标候选人中按顺序确定中标人。采购人逾期未确定中标人且不提出异议的，视为确定评审报告提出的排名第一的投标人为中标人。

（5）中标人确定后，采购人和采购代理机构对未中标原因不作任何解释，投标文件不予退还（含纸质及电子版文件）。

（6）在招标有效期内，采购代理机构在接到采购人的“定标复函”通知后，在指定媒体上发布中标公告，同时向中标人发“中标通知书”。

（7）中标人因自身原因不按规定与使用单位签订供货合同，或未能按照规定的时间提供履约担保，则采购人将废除授标。给使用单位造成损失的，还应当予以赔偿，并依法承担相应法律责任。

（8）中标后，中标人应按照合同约定履行义务，完成招标项目的供货。

六、中标通知

1、确定中标人

1-1、评标委员会向采购人提出书面评标报告并推荐合格的中标候选人。采购人根据评标委员会提交的评标报告和采购代理机构的《中标确认函》确定中标人。

1-2、采购代理机构接到采购人的定标复函后，将中标结果在陕西省政府采购网上进行公告。同时采购代理机构向中标单位发出中标通知书。

2、采购代理机构不做未中标原因的解释。

七、合同授予

1、中标通知书是合同的重要组成部分。

2、招标文件、中标人的投标文件及评议过程中有关的澄清文件均作为合同附件。

3、签订合同

中标人在收到中标通知书后十五个日历日内，应按招标文件的要求与使用单位签订合同。

八、其他

1、如果发生下列情况采购代理机构将报请监督管理机构批准变更招标方式或重新组织招标：

1-1、有效投标人不足三家；

1-2、评标委员会三分之二以上的评委认定所有投标报价存在价格不实的现象；

1-3、出现影响招标公正的违法、违规行为的；

1-4、因重大变故，招标任务取消的。

2、投标人有下列情况之一的，其投标文件也将按无效文件处理。

2-1、开标现场投标人未签名报到的；

2-2、扰乱会场秩序，经劝阻仍无理取闹的；

2-3、不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

3、拒绝商业贿赂

遵照陕西省财政厅的规定，采购人、采购代理机构、投标人和评审专家在招投标活动中，都要签订相应的《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》，并对违反承诺的行为承担全部责任。

4、质疑与投诉

4-1、质疑

投标人对本次招标采购活动有疑问的，按照《中华人民共和国政府采购法》及财政部第94号令的规定处理。

4-2、投诉

投标人和其他利害关系人认为本次招标采购活动违反法律、法规和规章规定的，有权向有关行政监督机构投诉。

- 采购内容及技术要求

紧密型县域医共体设备购置清单

| 序号 | 名称 |  | 数量/台 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 除颤监护仪 |  | 1 |
| 2 | 体外冲击波治疗仪 |  | 1 |
| 3 | 神经肌电与诱发电位仪 |  | 1 |
| 4 | 便携式彩色多普勒超声系统 |  | 1 |
| 5 | 短波治疗仪 |  | 2 |
| 6 | 微波治疗机 |  | 1 |
| 7 | 多道心电图机 |  | 5 |
| 8 | 超细粉药机 |  | 1 |
| 9 | 煎药机 |  | 2 |
| 10 | 超声中频治疗仪 |  | 2 |
| 11 | 红外偏震光治疗仪 |  | 1 |
| 12 | 立体动态干扰电治疗仪 |  | 1 |
| 14 | 多导联心电分析系统 |  | 2 |
| 15 | 数字心电图机 |  | 1 |
| 16 | 动态血压检测仪 |  | 1 |
| 17 | 动态心电记录分析系统 |  | 1 |
| 18 | 新生儿培养箱+新生儿蓝光治疗仪 |  | 1 |
| 19 | 振动叩击排痰机 |  | 1 |
| 20 | 婴儿辐射保暖台+T组合婴儿复苏系统 |  | 1 |
| 21 | 眼底照相机 |  | 1 |
| 22 | 熏蒸治疗仪 |  | 1 |
| 23 | 新生儿专用心电监护仪 |  | 1 |
| 24 | 输血输液加温加压仪 |  | 1 |
| 25 | 脐血流检测仪 |  | 1 |
| 26 | 臭氧治疗仪 |  | 1 |
| 27 | 多普勒胎心仪 |  | 4 |
| 28 | 常压循环 3+1 煎药包装一体机 |  | 1 |
| 29 | 压缩式雾化器 |  | 10 |
| 30 | 病人监护仪 |  | 2 |
| 31 | 低频脉冲治疗仪 |  | 1 |
| 32 | 药品冷藏柜 |  | 1 |
| 33 | 医用冷藏冷冻柜 |  | 1 |
| 34 | 血液细胞分析仪 |  | 1 |
| 35 | 全自动化学发光测定仪 |  | 1 |
| 36 | 高端麻醉机 |  | 1 |
| 37 | 麻醉机 |  | 1 |
| 38 | 视频喉镜 |  | 1 |
| 39 | 药品冷藏（阴凉）柜 |  | 1 |
| 40 | 酸性氧化电位水生成器 |  | 1 |
| 41 | 病人监护仪 |  | 2 |
| 42 | 便携式数字化彩色超声诊断仪 |  | 2 |
| 43 | 婴儿转运医疗设备系统 | 新生儿转运呼吸机 | 1 |
|  |  | 新生儿注射泵 | 1 |
|  |  | 新生儿输液泵 | 1 |
|  |  | 新生儿运输培养箱 | 1 |
|  |  | 新生儿持续气道正压呼吸模块 | 1 |
|  |  | 电动吸痰器 | 1 |
|  |  | 婴儿上车担架 | 1 |
|  |  | 担架上车配件 | 1 |
|  |  | 婴儿医疗设备安装平台 | 1 |
|  |  | 氧气系统 | 1 |
|  |  | 氧气转接管 | 2 |
|  |  | 辅料 | 1 |
|  |  | 安装费 | 1 |

除颤监护仪

技术参数：

1.彩色TFT显示屏≥7英寸。

2.具备手动除颤、心电监护、血压血氧呼吸监护、自动体外除颤（AED）功能,配置AED附件。

3.除颤采用双相波技术，具备自动阻抗补偿功能。

4.手动除颤分为同步和非同步两种方式，能量分20档以上，可通过体外电极板进行能量选择，能量小于等于360J。

5.支持至少三种尺寸体内除颤电极板，适用不同病人类型。

6.体外除颤电极板同时支持成人和小儿，一体化设计，支持快速切换。

7.电极板支持能量选择，充电和放电三步操作，满足单人除颤操作。

8.支持病人接触状态和阻抗值实时显示。

9.支持配置CPR辅助功能。

10.标配1块外置智能锂电池，可支持200J除颤≥300次。

11.具备生理报警和技术报警功能，通过声音、文字和灯光3种方式进行报警。

12.配置50mm记录纸记录仪。

13.关机状态下设备支持每天定时自动运行自检。

14.具备良好的防尘防水性能，防尘防水级别IP44。

15.具备优异的抗跌落性能，裸机可承受6面0.75m跌落冲击。

体外冲击波治疗仪

技术参数：

1.治疗手柄为气压弹道式原理设计。

2.便携式设计，主机具有提手功能，方便携带、周转。

3高清彩色触摸显示屏，屏幕尺寸＞10寸。

4.原装品牌无油空压机，无漏油风险，主机免维护。

5.单套手柄运动套件寿命≥100万冲击次数。

6.具有实时输出压力显示、实时剩余治疗时间显示功能。

7.具有压力不足提示功能。

8.具有智能梯度压力模式，调节范围：10%-100%，可自动线性调节压力值。能量由低能量自动增加到预设能量并保持。逐步提升患者耐受度，同时大大提升治疗效率。

9.具有治疗处方≥18种，自定义处方≥20种，可自由新增并保存治疗处方，具有人体彩色图谱，可根据人体部位选择相应治疗处方。

10.可查看和导出治疗记录，最多可追溯≥10000条治疗记录。

11.内置VAS疼痛评估量表，面部表情测量功能。

12.内置治疗流程介绍、产品操作介绍、适应证详情、日程维护等内容，方便即时性查阅。

13.手柄上的操作开关区域带有独立手柄计数器，能记录手柄累计使用次数，便于操作者随时掌握治疗剂量。

14.360°可旋转医用硅胶挡圈，易于握持，操作更省力。

15.标配6款治疗头：15mm标准治疗头；15mm加长治疗头；36mm治疗头；15mm聚焦治疗头；10mm治疗头；6mm针灸治疗头。

16.最大输出能量密度≥7.5mj/mm²。

17.治疗次数100-9900可调，步进100，长按可快速增加和减少。

18.输出频率：1-25Hz，步进1Hz，长按可快速增加和减少。

19.输出压力：1-5Bar，步进0.1Bar，长按可快速增加和减少。

20.最小脉宽≤2.1us。

21.可USB升级。

22.具有连接WiFi功能。

神经肌电与诱发电位仪

设备参数：

1.肌电主控放大器：

1.1.扫描速度测量误差：0.1～30000ms/div时，误差不超过±10%。

1.2.显示灵敏度：0.01μV/div~30000μV/div分档控制。

1.3.幅频特性：0.1Hz~10kHz，误差-10%～+5%。

2.通道数：数量≥2个。

3.检测项目涵盖：

3.1神经电图：运动传导、感觉传导、 F-波、H-反射、重复电刺激、瞬目反射等。

3.2自主神经检查：皮肤交感反应。

3.3肌电图：静息单位电位、运动单位电位。

3.4诱发电位：可检测体感诱发电位。

3.5表面肌电。

4.报告：自动生成word格式的综合报告，用户可自定义报告模板。

便携式彩色多普勒超声系统

技术参数：

1.主要技术规格及系统概述：

1.1高档彩色多普勒超声诊断仪包括：

1.1.1彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器。

1.1.2主机探头接口：≥2个，非扩展接口。

1.1.3支持实时激活探头≥4个。

1.1.4电池总续航时间（实时连续非冻结下扫查）：≥70分钟。

1.1.5操作键盘：物理键盘，内置机械式轨迹球控制（非外接）。

1.1.6可配置放置便携机的专用台车，带储物盒功能。

1.1.7台车支持升降，行程≥18cm。

1.1.8全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥26685。

1.1.9数字化高分辨率二维灰阶成像。

1.1.10谐波成像技术。

1.1.11彩色多普勒。

1.1.12能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图。

1.1.13M模式。

1.1.14脉冲波多普勒，连续波多普勒。

1.1.15实时血流三同步。

1.1.16血流的自动频谱包络分析测量。

1.1.17智能穿刺增强功能，探头可自动识别针体角度，自动调节声束角度与针体垂直。

1.1.18实时空间复合成像技术，同时用作发射和接收≥7线。

1.1.19自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率。

1.1.20频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合。

1.1.21多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像。

1.1.22自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转。

1.1.23智能一键图像优化技术：能优化B模式、彩色模式、频谱模式的图像。

1.1.24内置教学软件，包括急症、麻醉、疼痛等应用的教学内容。

1.2测量和分析（B模式，M模式，多普勒模式，彩色模式）：

1.2.1一般测量（距离、面积、周长、体积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）。

1.2.2产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，自定义生长曲线显示，胎儿超声心功能测量）。

1.2.3多普勒血流测量与分析。

1.2.4全自动血流多普勒包络分析。

1.2.5测量赋值功能：可以把常规测量赋值到带标签的测量上。

1.3一体化图像存储（电影）回放重现及病案管理软件：

1.3.1超声图像静态、动态存储、原始数据回放重现。

1.3.2病案管理部件包括：病人资料、报告、图像等的存储、修改、检索和打印等。

1.4云端互联功能

1.4.1支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能。

1.4.2超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊。

1.4.3支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等。

1.5输入/输出信号及参考信号：

1.5.1输入：网络。

1.5.2输出：HDMI，S-video，VGA，USB。

1.6图像管理与记录装置：

1.6.1大容量硬盘≥200G。

1.6.2图像可存储为PC兼容格式。

1.6.3USB接口支持打印和数据输出。

2技术参数及要求：

2.1探头规格：

2.1.1频率：可选配探头频率范围。

2.1.2系统可选配探头最高频率≥15MHz。

2.1.3支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵，腔内。

2.1.4线阵探头有效阵元≥192。

2.1.5探头具备穿刺架装置，穿刺架可消毒。

2.2二维图像主要参数：

2.2.1常用探头工作频率范围（1.0-15.0MHz）：

凸阵探头频率1.0-5.0MHz

相控阵探头频率1.0-4.0MHz

线阵探头频率4.0-15.0MHz

2.2.2扫描速率：

相控阵，18cm 深度时，全视野扫描帧率≥60帧/秒

凸阵探头，18cm深时，全视野扫描帧率≥40帧/秒

2.2.3发射声束聚焦≥8段。

2.2.4接收方式：可视可调动态范围≥230。

2.2.5二维灰阶≥256。

2.2.6数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥12 BIT。

2.2.7电影回放：灰阶图像回放≥16000幅。

2.2.8预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节。

2.2.9增益调节：TGC分段≥8。

2.2.10谐波：所选探头均支持脉冲反相谐波。

2.2.11扫描深度≥40cm。

2.3频谱多普勒成像技术参数：

2.3.1支持方式：PWD、CWD、HPRF。

2.3.2最大测量速度：

PWD：血流速度≥7.5 m/s。

CWD：血流速度≥30 m/s。

2.3.3最低测量速度：≤4 mm/s（非噪声信号）。

2.3.4显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D。

2.3.5电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算。

2.3.6零位移动：≥8级。

2.3.7取样宽度及位置范围：宽度 1–28mm。

2.4彩色多普勒

2.4.1显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示

2.4.2彩色显示帧频：

相控阵探头，18cm深时,全视野彩色显示帧频≥14帧/秒。

凸阵探头， 18cm深时,全视野彩色显示帧频≥8帧/秒。

2.4.3偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-28°~+28°

2.4.4显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比。

2.4.5彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。

2.5超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。

3.配置清单

3.1配备便携式彩色多普勒超声系统主机1台。

3.2配备线阵探头1把。

3.3配备凸阵探头1把。

3.4配备相控阵探头1把。

3.5配备多功能台车1个。

3.6配备电源适配器1个。

3.7配备旅行箱1个。

短波治疗仪

技术参数：

1.工作频率：27.12MHz，允差±1.5%。

2.治疗时间：分10min、15min、20min、25min、30min五档可调，各档允差±5%，预热时间≤120s。治疗结束后有蜂鸣声提示治疗结束。

3.治疗模式：连续和脉冲。

4.输出功率：分20W、40W、60W、100W、200W五档可调，允差±20%。

5.脉冲模式：

5.1脉冲调制频率：疏波MF70Hz，密波DF350Hz；允差±10%。

5.2调制波形：方波。

5.3调制脉冲脉宽：疏波2.0ms，密波1.8ms，允差±20%。

5.4调制度：100%。

6.输出线长度：≥1100mm，允差±10%。

7.指示灯条：指示输出强度。

8.治疗结束后输出保护功能：有声音提示并断开输出。

9.具有手动调谐功能。

10.配备四个电子管。

微波治疗机参数

技术参数：

1.微波频率：≥2450MHZ

2.微波理疗功率：理疗模式0～99W。

3.治疗时间：理疗为：0～30分，治疗为：0～99秒。

4.功率和时间调节方式：步进为“10”和“1”两种方式。

5.输出馈线、磁控管超温报警功能。

6.理疗辐射器尺寸：圆形直径≥150mm。

7.自动保护装置：具有功率加强保护和功率自适应功能。

8.主机采用一体化豪华型推车机柜。

多道心电图机

技术参数：

1.心电输入：12导联同步采集，10电极。

2.采样率：8000 Hz/8Ch。

3.模数转换精度：≤1.25 μV。

4.输入阻抗：≥50MΩ。

5.共模抑制比：≥105dB。

6.频率响应：0.05Hz-150Hz（+0.4/-3 dB）。

7.滤波器：

低通滤波：75Hz, 100Hz, 150Hz 三档。

肌电滤波：25Hz/35Hz 二档。

交流滤波: 50Hz或60Hz。

基线抑制: -20dB,-34dB两档可选。

8.显示方式：≥7寸液晶屏显示，倾斜视角设计。

9.显示导联数：同屏12导联，≥5秒。

10.打印功能：内置高分辨率热线阵打印,具有独立打印心电报告功能。

11.独立打印内容包括：程序型号、版本、日期和时间、走纸速度、灵敏度、导联名称、滤波器、患者信息（ID号码、年龄、性别）、计时标记、事件标记、分析报告等。

12.操作模式：自动记录模式（实时和回顾记录）、支持全自动开始记录，记录波形10-24秒可调，冻结记录模式（不少于3分钟）、手动记录模式、心律失常检测并自动延长记录，支持RR间期检查。

13.测量分析：性别年龄特异性算法，支持超过40种心电相关参数自动测量。

14.自动分析结果：5大类综合判断意见，240种以上分析结论支持，大于四级自动分析灵敏度标准。

15.网络：标配LAN有线网络接口。

16.便携性：配备便携把手，支持患者信息（性别、年龄）快捷输入键，支持扫码枪。

超细粉药机

技术参数：

1.主机系统：功率≤1100W，主电机3s刹车制动可重复连续工作。

2.主轴承：FAG，品牌。

3.翻转限位：翻转定位采用最新多轴承盘环绕单锁式定位锁技术解决了双螺旋定位装置容易断裂、繁琐、操作繁琐的问题。

4.翻转机构：全封闭结构支撑，翻转更加稳定安全。

5.磨筒：工作室壁厚≥14mm，符合国家药品、食品生产标准高耐磨特殊304不锈钢，表面抛光、强化、硬化、圆弧处理。

6.磨介材质：符合国家药品、食品生产标准高耐磨特殊304不锈钢，表面抛光、强化、硬化、圆弧倒角。

7.连接模式：硬连接模式，改变了软连接（皮带连接已损坏的问题），更加稳定。

8.支撑弹簧：65Mn，特殊弹簧钢，增加动平衡提高了牢固系数，振幅可调节，一般（5-7mm可调）。

9.立体全水套。

10.料筒：2只，1.2L （食品级304不锈钢）。

11.隔音罩：低噪音不锈钢复合隔音罩，噪音60分贝以下。

12.普通中药材(食品)0.5-5kg/h（根据物料比重而定）、细度150-5000目。

煎药机

技术参数：

1.功率：≤3000W。

2.容量：≥20000ml。

3.具有常压煎药功能，自动完成一煎两煎的全过程，提高煎药药效。可实现二煎煎药。二煎时自动加水，自动清洗。

4.采用安全、方便、快捷的一键式滑盖锁紧装置,具有锅盖开启助力功能，省时省力。

5.采用安全、卫生、自下往上、双滑道定位的电动机械挤压系统，实现药渣充分分离。

6.采用304不锈钢一次成型拉伸锅体，机械强度更高，大副提升锅体的安全性能。

7.二煎储液桶竖直设计，便于清洁，防止药液存留，杜绝交叉感染。

8.具有防温度过高和防干烧功能，计时、定时设定控制功能。

9.具有文火、武火自动转换。

10.具有安全卸压阀，超压自动报警，自动卸压自动闭合。

11.可配备单体包装机。

超声中频治疗仪

技术参数：

1.电源功率：40W

2.治疗仪所属安全类别：II 类 BF 型

3.治疗电极阻抗：<300Ω

4.电疗性能

4.1电疗工作波形：调制脉冲波

4.2脉冲重复频率：2KHZ±10%

4.3脉冲宽度：300us±10%

4.4输出电流：输出可调，最大强度输出时5S有效值≦100mA

5.超声波相关性参数：

5.1 有效福射面积：2.8C㎡

5.2波束不均匀系数：<8

5.3波束类型：发散型

6.具有离子导入、超声波治疗、中频治疗。

7.双路独立控制输出药物离子导入，12个处方可选；双路独立控制输出超声药物透入，电致孔可调节至30个及以上强度，具有延时关机保护功能。

8.强大双路中医透药独立控制输出，及独立的超声药物导入。

9.使用关机重启后，电流模式自动切换到出厂状态，安全可靠。

红外偏震光治疗仪

技术参数：

1.柜式一体机，带脚刹轮，带储物柜（方便存放治疗头）。

2.两路独立控制输出，动态实时界面显示、输出模式和时间。

3.具有发散式红外辐射头输出光谱在0.4～4.0μm，。

5.具有集束式偏振光辐射头输出光谱在0.6～1.6μm。

6.具有1路热辐射输出通道，1路偏振光输出通路。

7.具有连续输出模式和脉冲输出模式。

8.距集束式偏振光辐射头1cm范围内，输出光斑直径不大于2cm。

9.万向支架水平旋转方向应大于180°，竖直转动角度应大于90°，辐射器仰角变化应大于90°。

10.治疗时间设定范围为1～30min，步进为1min，允差±10%。

11.开机和关机均有提示音。

立体动态干扰电治疗仪

技术参数：

1.工作频率：2kHz～6kHz可调，步进1kHz，允差±10%。

2.波形：载波输出波形和调制波输出波形均为正弦波。

3.输出电流。

3.1最大输出电流：在500Ω的负载电阻下，最大输出电流不超过100 mA，输出电流分为0～100级可调，步进为1级，电流强度逐级递增。

3.2输出电流稳定度：不同负载下的输出电流变化率应不大于10%。

4.调制方式：具有间歇和连续两类调制方式。

4.1间歇调制：占空比为50%，调幅度100%，允差±5%

4.2连续调制：调幅度分为0%、25%、50%、75%、100%，允差±5%

5.调制频率：0～150Hz范围内，允差±10%

6.差频频率：0～200Hz范围内，允差±10%或±1Hz取较大值

7.具备5种差频模式：

低差频模式：1～20 Hz

中差频模式：40～60 Hz

高差频模式：80～120 Hz

广差频模式：1～120 Hz

低高差频模式：以低差频模式（60s）、高差频模式（60s）交替运行

8.差频变化周期：具备两种差频变化形式

8.1随机节律变化：1/f，指根据差频模式的选择，在差频下限值至差频上限值范围内随机变化，1min变化一次

8.2周期性差频变化：变化周期分为15s、20s、25s、30s四种，允差±10%

9.≥7种动态节律可选：4s、5s、6s、7s、8s、9s、10s

10.具备多种干扰模式：IFC（普通模式）、IFCW（动态模式）、PMC（调制模式）、PMC2（加强调制模式）、程序模式，可根据治疗需求选择二维干扰或三维干扰，自由组合搭配

11.治疗时间调节范围：1～99min，步进1min

12.单通道台式机型，便于移动至不同区域使用

13.配置3路负压电极输出，3路插针式电极输出，可根据需要自由选择

14.具备两种输出模式：二维干扰电输出、三维干扰电输出，可根据需要自由切换选择

15.系统内置≥20种常见疾病治疗处方，便于临床快速选择

16.系统支持保存不少于6个自定义处方，可自定义设置并保存治疗参数，满足临床多种治疗需求

17.支持统一设置系统默认治疗时间，科室可根据治疗需求自行设置，设置后，各通路默认治疗时间随之变动

18.具备智能负压调节功能：治疗过程结束，负压由设置的强度自动降至30mmHg，维持该强度1min后停止，负压停止后设备自动排水10s

19.设备配置线材收纳架，便于整理并悬挂电疗输出线，防止线材缠绕

20.具备电极脱落报警、超温保护、短路保护等多种安全防护措施

21.具备屏幕亮度调节功能：可分为1～5级，步进1级，逐级增大

22.具备按键音状态调节功能，可根据需求开启/关闭按键音

23.系统内置电子说明书，便于临床快速查阅，可分为附件说明、操作流程、注意事项和常见故障及排除

多导联心电分析系统

技术参数：

1.1支持12导同步采集、同屏显示。

1.2具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入。

1.3具备大于120分钟心电图记录功能，可用于发现偶发的心律失常，或对持续性心律失常、心肌缺血等情况进行监测。

1.4支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式。

1.5支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机。

2.1采集器支持蓝牙移动网络技术，方便临床使用。

2.2自动异常报警功能：可自动对异常心率、导联脱落情况进行实时监测报警。

3.1具备标准触控软件盘，支持拼音输入法，方便医生进行信息输入。

3.2具备先采集后补录患者信息，支持手工录入或从HIS提取。

3.3具备心电采集前患者信息核查功能，防止信息录入错误或信息与实际患者不匹配；

3.4具备扫码功能，可快速录入患者信息。

4.1支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集。

4.2具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置。

4.3具备心电加做模式，在完成标准12导心电采集后，可加做右胸与后壁心电采集。

4.4支持起搏心电采集功能。

5.1本机支持大于20000份以上的病例数据存储，可设置自动清理时限。

5.2具备病历管理功能，可对存储的病历进行查询、回放、上传、重采、加做、编辑、打印、删除等多种操作。

5.3具备按检查时间、床号、住院号进行病历列表的排序。

6.1输入阻抗：≥120MΩ。

6.2共模抑制比：≥100dB。

6.3时间常数：≥3.2s

6.4耐极化电压：≥±950mV直流极化电压下，灵敏度变化不超过5%。

6.5A/D转换：24bit

6.6定标电压：≤1mV±1%

6.7标准灵敏度：10mm/mV+5%

7.1本机支持WIFI、4G联网。

7.2配置要求与医院心电图室心电工作站无缝接入，通过心电图室心电工作站与上级医院实现远程会诊并承担所有接入费用。

数字心电图机

技术参数：

1.导联模式：Wilson体系。

2.采集方式：12导联同步采集。

3.灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%。

4.走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%。

5.共模抑制比：≧100dB。

6.显示方式：支持12导心电波形显示。

7.数据存储：内部存储>10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘。

8.系统语言：中文、英文。

9.具有待机功能，可手动唤醒。

10.记录功能：热敏点阵打印。

11.记录纸规格：210mm卷纸。

12.记录模式：自动、手动。

13.具备WORKLIST功能，可从HIS一键提取待检查患者详细信息，减少手工录入。

14.支持心电图采集数据上传功能，在心电图采集完成后，可通过波形回放查看采集质量，确认后可上传至心电会诊中心，可设置自动上传或手动上传模式。

15.支持心电图报告结论同步功能，在会诊中心诊断完成后，诊断结论可实时同步至本机。

16.主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。

17.支持快速心电功能，适用于急诊及紧急情况下，快速完成心电图的采集。

18.具备波形预采功能，可用于捕捉偶发、一过性的心律失常事件，预采集时间可进行设置。

19.具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、	5分钟。

20.要求与医院心电图室心电工作站无缝接入，通过心电图室心电工作站与上级医院实现远程会诊并承担所有接入费用。

21.数据传输：数据可通过无线和有线两种方式完成数据上传。

动态血压检测仪

技术参数：

1.测量方法：阶梯放气示波法

2.收缩压测量范围：40-260 mmHg

3.舒张压测量范围：20-210 mmHg

4.脉率测量范围：40-200 bpm

5.分辨率：血压为≤1mmHg；脉率为≤1bpm

6.准确性：血压为±3 mmHg；脉率为±3bpm

7.监测时长：不低于24小时

8.手动按钮：具备手动插入测量按钮

9.事件按钮：具备佩戴者手动按键记录异常情况按钮

10.数据存储器：闪存储存≥300个读数

11.安全系统：最大充气压力限制到290mmHg；断电自动安全打开阀门；最大BP测量时间限制到少于120秒。

12.取样周期：具备多个独立可程序化周期(5，10，15，20，30，45，60，90、120min)

13.袖带：支持4种袖带规格（18cm-26cm、22cm-32cm、26cm-36cm、30cm-43cm）

14.数据传输：USB传输、蓝牙传输：

1.新建病历：支持与医院HIS系统对接，输入门诊号、住院号、检查申请单号等设定好的关联ID，提取已有检查医嘱的对应患者信息，减少手工登记录入。

2.设置检测方案：利用软件设置的检测周期信息可通过计算机同步至动态血压监测仪，自动采集间隔支持设置：5、10、15、20、30、45、60、90、120分钟。

3.测量值列表：在录入监测仪记录的数据后，可查看对应动态血压数据，自动屏蔽无效数据和已删除的数据。

4.血压趋势图：可显示血压数据的收缩压、平均压、舒张压、心率趋势图。

5.血压变化图：可显示血压数据的收缩压、舒张压、平均压、平均压拟合曲线、平均压变化率趋势图。

6.K线图：具备可显示血压高低压变化的 K 线图。

7.柱状图：可显示全天，白天和夜间的柱状图。

8.饼状图：可统计白天，夜间及全天收缩压、舒张压中大于一定值的血压值占全部值的比例。

9.血压关联图：可显示某点的收缩压和舒张压数值。

10.报告功能：可进行报告编写、保存、生成PDF及打印。具备报告助手，可提供丰富的报告诊断库和报告模板。

动态心电记录分析系统

技术参数：

1.存储介质：Sandisk闪光卡。

2.记录时间：支持连续记录时间24小时以上。

3.导联：支持3导联、12导联心电数据记录。

4.输入阻抗：≥10MΩ。

5.共模抑制比：≥80dB。

6.转换精度：24位。

7.数据接口：支持USB数据传输。

8.起博检测：支持硬件采集起搏信号。

9.屏幕显示：支持显示心电波形、记录时间、当前时间等信息。

10.支持导联脱落提醒功能。

11.断电续采：当电池断电或没电，换上电池可继续记录心电波形。

12.分析工具智能联动：K线图、直方图、散点图、栅状图、事件图、波形全览图等工具全部自动联动，在任意一个工具中调节波形或数据，其他工具实时随之联动。

13.差分栅状图功能：快速捕捉及定位偶发心率失常。

14.双通道叠加分析功能：

14.1可自选通道的双通道叠加分析，并且可与其他工具实时联动。

14.2可对任意模板或散点图选中的心搏进行叠加，从而快速分离出形态不同的心搏并进行修改。

15.智能散点图功能：

15.1具有时间散点图、小时散点图、Lorenz散点图、差值散点图、四象限散点图五项散点图功能。

15.2任意圈选散点进行心搏修改，对心律失常进行快速分析。

15.3散点图可进行放大操作。

15.4具备散点图按时段选取功能，通过时间按钮的设置可以查看任意时间段的散点图分布情况。

16.阵发性房颤、房扑快速定位分析：基于时间散点图和小时时间散点图，快速的定位房颤、房扑发生的位置以及起始结束时间。

17.总览编辑功能：

17.1总览编辑界面提供多种分析工具：单心博趋势图、K线图、栅状全览图、差分栅状图、心率趋势图、直方图、散点图、事件窗口、12导联心电波形。

17.2各工具之间具有联动性，可以依据心电图大夫自身分析习惯灵活设置、自由组合分析工具栏。

17.3可帮助医生快速对病例有一个总体的认识，确定分析思路。

18.模板分析功能：

18.1根据波形形态逐跳进行模版分类，对形态相同，定义不同的心搏进行分类及定义编辑，确保异常波形精准识别，使心律失常分析更加细致准确。

18.2具备多种不同形态模板： N、V、S、A、X、J、AF、P、AP、TP、VP、fP、DP等。

18.3模板支持反复修改、单波修改、多波批量修改。

19直方图分析功能：

19.1具备间期直方图、间期比直方图、分布直方图三大类直方图。

19.2包括：R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、X-X、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF、R-X、PR、V-S间期直方图；R-R、N-N、S-S、V-V、J-J、N-S、N-V、N-J、S-N、V-N、J-N、AF-AF、AF-AF间期比直方图；室性分布直方图、室上性分布直方图、停博分布直方图、心率直方图等丰富的直方图。

20.起搏器分析功能：

20.1具备起搏分析通道，无需勾选起搏器类型，可自动检测起搏脉冲信号。

20.2具备多种起搏心电分析模板：P、AP、VP、DP。

21.ST分析功能：

21.1具备自动进行ST段分析，生成ST事件列表，并支持手动添加STT事件。

21.2具备ST重分析，且测量点可根据波形手动调整，更进一步保证测量的准确性。

22.丰富的分析测量工具：

22.1心电波形上可实时测量并显示R-R 间期数值、心率值, 为医生提供最直接的间期分析与心率分析。

22.2提供电压测量尺、平行尺等多种测量工具。

22.3具备导联纠错功能，导联接错时，不用重新采集，可直接在软件上进行导联交换。

24.心率变异性分析功能：包含心率变异性分析频域和时域两种分析报告。

25.具有心率震荡分析功能。

26.心率减速力分析功能：提供心率减速力与持续性心率减速力分析。

27.快速生成条图功能：方便医生快速留图，条图功能支持选择12导、3导条图，及打印方向选择，并可自定义条图名称。

28.报告编辑功能：

28.1提供多种报告模板，可根据病历实际情况和医生使用情况选择不同的打印内容。

28.2可生成并导出PDF格式报告，可在电脑端直接查看。

28.3提供三级报告助手功能，可帮助医生快速填写诊断结论，同时报告助手内容可自定义。

29.网络化功能：

29.1要求具备远程会诊功能，实现与吴起县医院远程心电诊断中心远程会诊。

29.2具有会诊列表功能，可显示数据的发送方及患者基本信息、传输状态、报告状态等。

30.标准配置：动态心电记录分析系统1套、动态心电记录盒1个、12导动态心电导联线1条、USB数据线1条、动态心电背包1个、2G SD闪光卡1个。

麻醉机

技术参数：

1.工作条件及基本配件：

1.1标配两节锂电子(非铅酸)后备电池，后备电池使用时间≥90分钟（新电池，环境温度25℃）。

1.2接口：1 个多功能复用接口、支持网络和软件在线升级功能, 1 个 RS-232C 串行通讯接口，1 个 VGA 接口，2个SB接口等。

1.3机架：带大工作台侧栏杆推车，三个抽屉，标配脚轮刹车。

1.4适合内窥镜手术模式：具备三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

1.5标配4个附属输出电源接口。

1.6具有独立的LED报警指示灯。

1.7非待机状态转动关机旋钮，主机具备10秒延迟关机功能，以避免误操作保证病人安全。

1.8用于对成人、小儿和新生儿的吸入麻醉及呼吸管理。

2.气源：

2.1标配氧气、空气两气源接口。

2.2具备氧笑联动系统，保证接入氧气和笑气时氧浓度不低于25%。

2.3快速充氧范围25 - 75 l/min。

3.流量计：

3.1电子显示流量计，空气范围： 0L/min～15L/min，氧气范围： 0L/min～15L/min，笑气范围： 0L/min～10L/min。

3.2电子流量计配备LED数字显示和屏幕虚拟流量管显示，屏幕可显示新鲜气体设置总流量和氧浓度。

3.3具备备用流量计（总流量计）。

3.4具有辅助流量计，用于辅助吸氧。

4.挥发罐：

4.1标配单麻醉罐位。

4.2标配一个高品质挥发罐，挥发罐和主机同品牌，挥发罐通过CE和FDA认证，同品牌非其他品牌代工贴牌（非OEM）产品，具备压力、流速和温度补偿。

5.呼吸回路：

5.1回路整体可徒手拆卸，一体化回路，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。

5.2回路整体可旋转≥30°，以满足不同手术无需移动麻醉机的要求。

5.3回路部件可以耐受134℃高温高压消毒以避免院内交叉感染。

5.4二氧化碳吸收罐，容积≥1500ml。

5.5内置双流量传感器，分别在吸入端，呼出端。

5.6流量传感器监测频率为1000次/秒。

5.7低回路系统容积，为快速调节新鲜气体流量以及输出麻药浓度提供了保证。

5.8具有回路整体加温功能，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体，避免对呼吸道的刺激。

5.9标配CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

5.10具备智能回路识别报警系统，当钠石灰罐未安装到位时，机器能智能识别，并报警提示。

5.11标配可调节回路皮囊支架，方便手动通气时操作。

5.12呼吸系统泄漏量≤60mL/min（在3.0kPa压力条件下）。

6.呼吸机：

6.1气动电控呼吸机，全中文操作和显示。

6.2提供辅助/控制通气，标配通气模式：VCV、PCV模式、压力控制容量保证通气（PCV-VG）。

6.3潮气量设置范围：10ml-1500ml。

6.4吸气压力设置范围：5-80 cmH2O。

6.5支持压力：0，3cmH2O～60cmH2O。

6.6呼吸频率：3-100次/分钟。

6.7吸呼比：4:1到1:8。

6.8压力限制范围：10-100 cmH2O。

6.9电子PEEP，显示屏设置，范围：OFF，3-30 cmH2O。

6.10吸气暂停：OFF，5%-60% 。

6.11上升式风箱，可以直接观察病人实际呼吸状态，保证安全。

6.12具备吸入端，呼出端双流量传感器，实现动态潮气量实时自动补偿功能，补偿新鲜气体变化、气体压缩、回路顺应性变化以及小的回路泄漏造成的吸入潮气量和设置潮气量的误差。

6.13 具备心肺旁流模式CPB, 且心肺旁流模式可在机控通气下启动。

7.数字和波形监测：

7.1具备三级声光报警功能，有独立红黄报警灯显示。

7.2电容触摸屏，支持手势操作。

7.3内置≥3槽位插件槽，可直接热插拔插件。

7.4插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

7.5可选监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F）监测；可选配氧电池法吸入氧浓度监测。

7.6同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形），波形和环图可以同屏显示。

7.7潮气量监测范围：0-3000ml。

7.8分钟通气量监测范围：0-99L/min。

便携式数字化彩色超声诊断仪

技术参数：

1.设备用途说明：主要用于腹部、妇产、心脏、泌尿、外周血管、小器官、肌肉骨骼、神经，介入等方面的临床诊断。

2.设备具备远程会诊功能，支持电脑PC端和手机APP终端，电脑PC端可完全还原测量和注释工具包；手机APP端可实现实时超声图像显示及在线语音交流功能。可进行远程维护等操作：远程系统软件更新、故障在线求助等功能，用户可在云端下载最新系统软件版本自动升级。患者可通过二维码，随时翻阅网络上的检查超声图像和诊断报告。

3.设备具备教学功能，触摸屏及显示器可同步显示扫查示意图及超声声像图，另显示器所展示的教学画面可进行放大缩小调节，并具备持续升级能力，能满足开展新的临床应用需求。

4.主要规格及系统概述：

4.1数字化二维灰阶成像单元。

4.2数字化彩色多普勒单元。

4.3数字化频谱多普勒显示和分析单元。

4.4数字化能量血流成像单元。

4.5全数字式波束形成器。

4.6B模式/ CFM / PWD模式分别独立角度偏转功能。

4.7自动优化，智能优化二维、彩色、频谱参数，使操作者能在一秒钟内得到优化的 B 模式、频谱多普勒。

4.8灰阶与彩色独立偏转。

4.9图像剪贴板功能。

4.10实时双同步、三同步。

4.11支持M型成像。

4.12全屏放大显示功能。

4.13连续多普勒，测量心脏高速血流，如：瓣膜反流血流速度测量，满足心脏评估。

4.14双幅实时成像，成像大小不变。

4.15支持穿刺增强技术，根据不同的进针角度，适时调节声束的角度，增强组织与穿刺针的显示能力，提高穿刺的准确性和成功率。

4.16超声教学功能，提供腹部、浅表、血管、神经和肌骨关节等超声操作步骤语音解读、3D探头投影切面和扫查手法技巧介绍，并通过3D组织解剖结构与标准超声组织结构的实时动态视频进行对照，帮助临床医生或初级超声医生更快适应超声图像的识别，支持医生对超声扫查的自学和训练，实现标准化。

4.17曲线解剖M型，取样线可放置于扫查切面内任意一段心肌，任意方向、任意形状，从而获得线段上所有心肌节段实时运动信息。

4.18原始数据处理功能，数据储存后，可对回放的常规图像进行20种参数调节。

4.19测量和分析：(B型、M型、频谱多普勒、彩色模式)。

4.19.1一般测量。

4.19.2急诊、肾内、麻醉、重症、肌骨测量包。

4.19.3妇、产科测量包，支持产科自动测量

4.19.4泌尿科测量与分析，支持膀胱自动测量。

4.19.5肾脏测量包。

4.19.6容积测量包。

4.19.7客户自定义测量。

4.20图像存储与(电影)回放重现单元。

4.21图像管理与记录装置：

4.21.1超声图像存档与病案管理系统。

4.21.2一体化原始数据的剪贴版可以存储和回放动态及静态图像以往图像与当前图像同屏对比显示。

4.21.3客户报告系统。

5.技术参数及要求：

5.1系统通用功能：

5.1.1≥15英寸高分辨率液晶监视器。

5.1.2≥8英寸电容操作触摸屏，可进行滑动翻页，并可在触摸屏上进行注释和体表图操作。

5.2探头规格：

5.2.1探头数量：2个(线阵，凸阵)。

5.2.2频率：宽频带或变频探头，所有探头及所有模式有明确的工作频率显示，实现二维、彩色、多普勒频率独立可调，基波中心频率可选择≥4种，谐波频率可选≥4种，多普勒可选不同频率≥3种。

5.2.3探头频率最高可达16MHz，可在屏幕上显示。

5.2.4相控阵探头角度≥120°

5.2.5探头可配穿刺导向装置。

5.3二维灰阶显像主要参数：

5.3.1扫描速率：凸阵探头，全视野，18cm深度时，帧速率≥30帧/秒。

5.3.2发射声束聚焦：连续聚焦。

5.3.3接收方式：多倍信号并行处理。

5.3.4回放重现：回放时间≥1000秒。

5.3.5预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，并可以图形化标志显示选择界面，减少操作时的调节，及常用所需的外部调节及组合调节。

5.3.6增益调节：B/M可独立调节，TGC分段调节。

5.4频谱多普勒：

5.4.1方式：脉冲波多普勒：PWD。

5.4.2显示方式：B/PWD、B/CF+PWD。

5.4.3取样宽度及位置范围：宽度0.5mm至30mm。（请提供证明图片）。

5.4.4显示控制：反转显示(左/右；上/下)零移位。

5.4.5频谱自动跟踪与测量。

5.5彩色多普勒：

5.5.1显示方式：速度方差显示、能量显示，速度显示、方差显示。

5.5.2具有双同步 / 三同步显示(B/PW/CF、B/PW/PDI)。

5.5.3彩色模式下支持彩色立体血流显示功能。

5.5.4显示位置调整：线阵扫描感兴趣的图像范围：-20°～+20°。

5.5.5显示控制：零位移动分12级、黑/白与彩色比较、彩色对比。

5.5.6彩色多普勒能量图，彩色方向性能量图。

新生儿培养箱+新生儿蓝光治疗仪

技术参数：

1.湿度设置范围0-99%RH，控制精度±5%RH。

2.具有箱温和肤温两种温度控制方式，皮肤温度传感器精度：±0.2℃内，水箱采用PES材料制作，可高温高压消毒。

3.具有正门独立锁定装置，箱温和肤温显示湿度范围5-65℃；箱温控制范围25-37℃，皮肤温度控制范围34-37℃，升温时间≤30min，床面上有效表面内的胆红素总辐照度均匀＞4。

4.采用低噪音的无刷直流电机，婴儿舱内噪音：≤45dB(A)（稳定温度状态下）。蜗壳风道及交、直流离心式风机产生气压差，确保新鲜空气始终保持吸入；整体储热铝水槽，能大幅降低温度波动。

5.故障报警、断电、传感器、偏差、超温、水风道循环、缺水、水箱位置、系统等。具有风道传感器，可检测风道温度，增加设备安全性。产品使用寿命10年。

6.具有上、下双面LED蓝光黄疸治疗装置，上下蓝光装置的LED灯珠不少于420颗，下蓝光装置的LED灯珠不少于50颗。

振动叩击排痰机

技术参数：

1.整机外观轻便小巧，标配移动台车。

2.屏幕尺寸≥7英寸TFT屏，电容触摸屏技术，分辨率：800×480,屏幕亮度1-8级可调。

3.设备启动治疗后，屏幕有锁屏功能，防止误操作。

4.用户界面有两种显示，具有标准界面（应能同时显示两个病人的治疗参数，可显示治疗模式、治疗时间、治疗频率）、大字体界面（可通过屏幕上的按键切换病人通道）

5.具有治疗频率实时数值和波形显示功能。

6.治疗模式：手动模式、自动模式（4种）和自定义模式。

7.叩击排痰治疗时间应可设置：

手动模式（治疗时间设置范围为1min-99min，步长1min，）。

自动模式（治疗时间设置时间为5min-20min，步长为5min）。

自定义模式（总治疗时间设置范围为5min～20min，步长为5min）。

8.手动模式、自定义模式下，叩击排痰治疗频率可设置。

成人：10～60Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz。

儿童：10～30Hz，调节步长为1Hz，误差不超过±10%或±2Hz。

9.具有定时设置功能，未启动治疗时可显示设置治疗时间，启动治疗后可显示剩余治疗时间。

10.具有振动叩击排痰功能，支持双人通道使用，配备C型（成人）动力装置、X型（儿童）动力装置，可选配雾化功能，雾化速率≥0.18mL/min，气体流量≥9L/min，等效体积粒径分布在1.0μm -5.0μm范围内的比例≥70%，中位粒径为3.5μm±25％。

11.C型（成人）叩击头，径向振幅6mm，误差不超过±15％；X型（儿童）叩击头，径向振幅3.4mm，误差不超过±20％。

12.叩击头尺寸-C型有5种可选配，叩击头尺寸-X型有5种可选配。

13.传动软轴的长度1.8m±0.2m，传动软轴可围绕传动动力头手柄进行360°自由转动，可快速拆卸。

14.工作噪音低，叩击排痰正常工作：≤65dB(A)，雾化功能≤65dB(A)。

15.具有电源开关之外的功能开关（启动/暂停按键），可随时中止治疗程序。

16.具有故障提示功能。

17.音量1-8级可调。

婴儿辐射保暖台+T组合婴儿复苏系统

婴儿辐射保暖台技术参数：

1.显示屏：≥10英寸彩色触摸屏，远距离倾斜可见。

2.触摸+飞梭双重操作，简单方便。

3.工作模式应有：预热模式、婴儿模式和手动模式。

4.肤温控制范围：32.0℃～38.0℃；控制精度：≤±0.5℃。

5.温度测量范围不窄于25.0℃～45.0℃。

6.分辨率为0.1℃。

7.最大允许误差：37.0～39.0（±0.1），35.3～36.9、39.1～41.0（±0.2），25.0～35.3、41.0～45.0（±0.3）。

8.蓝光灯治疗仪辐照度三挡可调：

1)高档：

a)最大值：在400-550波段：3000μW/cm2±25%（在有效波段430nm-490nm范围的蓝光强度值：45μW/cm2/nm±25%）。

b)平均值：在400-550波段应＞2000μW/cm2（在有效波段430-490nm范围的蓝光强度值应＞30μW/cm2/nm）。

2)中档

a)最大值：在400-550波段：2000μW/cm2±25%（在有效波段430-490nm范围的蓝光强度值：30μW/cm2/nm±25%）

b)平均值：在400-550波段应＞1200μW/cm2（在有效波段430-490nm范围的蓝光强度值应＞20μW/cm2/nm）。

3)低档：

a)最大值：在400-550波段:1000%μW/cm2±25（在有效波段430-490nm范围的蓝光强度值：15μW/cm2/nm±25%）。

b)平均值：在400-550波段应＞700μW/cm2（在有效波段430-490nm范围的蓝光强度值应＞10μW/cm2/nm。

9.床面上有效辐射区域内的总胆红素辐照度均匀性：＞0.4。

10.总胆红素辐照度分布面积：50 cm×30cm。

11.穿刺照明灯强度三档可调：高档 4500Lux、中档 2500Lux、低档 1500Lux，光斑大小：250mm。

12.灯头旋转角度：垂直移开：±45°，水平旋转±90°，3)	具有灯头水平移开报警，及灯头倾斜报警。

13.具有360°报警指示，从机器前后左右方位均可见报警灯闪烁。

14.具有手挥报警静音功能。

15.电动床体倾斜调节，床体倾斜角度范围：±12°，角度可快捷设置。具有倾斜角度值显示，±5°一键快速调节，一键水平调节等功能。

16.称重范围：300g-8000g，测量精度：±10g，显示精度：1g。

17.内置电池：4400mAh  11.1V可充电锂离子电池，完全充电后，可持续供电1小时（加热功能、蓝光治疗仪治疗、穿刺照明灯、床体倾斜功能、升降功能除外）。

18.具有Apgar计时器功能，计时器范围：00：00-59:59，分为正计时和倒计时两种状态，可设置报警时间节点10个。

19.应具有声音报警、灯光报警、文字描述三种报警方式功能。

20.婴儿床下置X光拍片盒。

21.具有开门阻尼保护功能。

22.具有两边抽拉式储物箱。

23.具有软件、硬件、机械三重过热保护功能。

24.脚轮具有脚刹车功能。

25.床垫尺寸：697×567mm

T组合婴儿复苏系统技术参数

1.产品配置：包括气源组件、空氧混合器、负压吸痰组件、复苏组件。

2.用于早产儿、足月儿的窒息复苏抢救，适用婴儿体重范围≤10kg。

3.气源供应：氧气和空气气源输入压力范围：280kPa-600kPa。

4.内置负压吸引装置，吸痰压力范围：-150mmHg-0mmHg。

5.负压压力表测压范围：-180mmHg-0mmHg。

6.内置空氧混合装置，向需要输氧的患儿提供准确控制的空氧混合气体。

7.氧浓度调节范围：21-100%，精度≤±3%。

8.流量范围：0L/min-15L/min。

9.内置T-型复苏装置，提供受控、稳定的吸气峰压（PIP）和呼气末正压（PEEP），确保功能残气量（FRC）。

10.气道压力计测压范围：-20cmH2O-100cmH2O。

11.PIP防误操作值（限压阀）：30cmH2O，＞30cmH2O 需手动触发，PIP最大设置值为45cmH2O，有效避免气压伤。

12.PEEP呼末正压范围：0-35cmH2O。

眼底照相机

技术参数：

1.采集模式:免散瞳彩照/散瞳彩照。

2.支持眼科远程 PACS 系统数据共享接连端口。

3.操作模式: 全自动/手动，无需人工调整，一键完成双眼自动拍照，自动追踪(上下左右)，自动对焦(前后)，自动测量,自动转换左右眼。

4.对焦模式:全自动并可选手动。

5.下巴托模式:根据眼位自动调节高度。

6.拍照模式:全自动并可选手动。

7.曝光模式:全自动并可选手动。

8.免散瞳最小可照相瞳孔直径:≥ 2.8mm。

9.闪光强度:自适应无级可调。

10.采集模块: 内置专业高清摄像头。

11.眼底像分辨率: ≥2400 万像素。

12.患者屈光度校正范围: 无补偿透镜:≥± 30D。

13.视场角≥50°。

14.操作者方位:对侧、旁侧。

15.显示屏:≥10寸旋转电容触摸控制屏，外接≥20 寸液晶扩展显示器 (可分屏显示)。

16.固视标:内固视标:采用液晶点阵，任意位置点可调。

17.工作距离: 16±2mm。

18.可自动拼图，拼图后视场角≥135°。

19.图片后处理功能: 亮度，色彩，对比度，病灶标注及计算;随访对比。

20.PC传输: USB,局域网，FTP，DICOM。

21.采集过程全程语音导航。

22.客制化 Al 接口: 认证。

23.含人工智能分析诊断，根据患者需求，提供视光、体检、内分泌、眼科等大于5款不同模板内容，并出具报告证明。

熏蒸治疗仪

技术参数：

1.熏蒸温度：

1.1应有传感器测量皮肤温度及实时显示装置，传感器精度不低于±1℃；

1.2皮肤温度超过45℃时，治疗仪应有提示音；

1.3蒸汽输出口应有防烫伤的装置和警示；

1.4最大熏蒸温度应不大于53℃。

2.熏蒸时间：

熏蒸时间1～35min分档可调，允差为±10s；当完成熏蒸时间时，治疗仪应停止输出蒸汽，并有相应的提示信息。

3.熏蒸气压：

治疗仪熏蒸气压分档可调且不超过40kPa。

4.安全保护功能：

4.1治疗仪应具有两路独立的超温保护装置。

4.2治疗仪在正常工作时，当温度大于45℃时第一路保护装置应启动，停止加热；当温度降低到设定值以下后可以恢复加热。如果第一路保护装置失效造成患者皮肤温度升高至50℃时，第二路保护装置应立即启动，切断电源。

5.防干烧功能：

治疗仪应具有防干烧功能，当药液加热器无液体时，不能加热，并有提示信息。

6.泄压：

仪器具有手动和自动泄压阀。

7.预热温度：

治疗仪预热温度分档可调且药液箱最大温度不超过95℃。

8.排液：

治疗仪具有手动和自动排液功能。

9.声音提示：

治疗结束、按键操作、预热达到设定温度及缺液时具有声音提示。

10.采用≥7寸触摸彩色液晶显示屏，参数直观显示，方便操作。

11.机械臂

11.1采用多向旋转结构，临床使用方便；

11.2使用硅胶保护套，防止意外夹伤。

12.输入功率

双通道：3800VA；

13.双缸双喷头，独立控制，互不干扰。每个缸里面有一个单独的药包过滤器。

新生儿专用心电监护仪

技术参数：

- 1.标准配置：3导心电/心率、Masimo血氧/脉率、无创血压、呼吸、体温。

- 2.选配：Nellcor SPO2、ETCO2、呼吸暂停自救、氧浓度监测。

- 3监护仪硬件结构：

- 3.1便携式一体化监护仪，固定式提手。

- 3.2≥8.4英寸LED背光液晶屏，高清显示，触摸屏操作。支持中文手写输入。

- 3.3外部接口包括RJ45网口、USB接口、VGA接口、护士呼叫接口、地线接口。

- 3.4无风扇设计，要求采用铝镁合金材质的后壳保证散热效果。

- 3.5要求双报警灯设计，生理、技术报警灯分开显示，方便判断报警类型。

- 3.6要求标配masimo原装血氧接口，保证信号不失真。

- 3.7要求标配双血氧接口。

- 4监测参数：

- 4.1标准配置：心电、血氧、脉率、无创血压、呼吸、体温。

- 4.2心电：采用新生儿专用心电技术，配置夹式心电导联线、新生儿专用电极片。

- 4.3血氧：要求标配masimo血氧。

- 4.4无创血压：要求只配置新生儿模式，无成人测量模式，防止误操作。

- 4.5可配置呼吸暂停自救、氧浓度监测功能，要求提供注册证明文件。

- 5.系统功能：要求屏幕具有节能模式，可根据时间自动调节屏幕亮度。

- 5.1要求通过USB接口外接激光打印机，可打印病人信息、参数波形、趋势表、NIBP列表、报警列表、新生儿窒息唤醒列表。

- 5.2要求具有智能报警技术，自动识别报警级别，有效减少误报警。

- 5.3要求具有数据掉电保存功能，要求可保存窒息唤醒事件。

- 5.4要求支持VGA外接显示器。

- 5.5支持有线、无线网络的连接，可组成多达128台中央监护系统。

输血输液加温加压仪

技术参数：

1.一台主机同时配置双通道输液加温、双通道输液加压和双通道液体断流气泡检测功能接口。

2.安全报警功能至少包括：双重独立超温报警、欠压报警、超压报警、加热回路故障报警、传感器故障报警、输液监控报警、电池低电量提示、加热管未就绪提示。

3.具有飞梭快速旋钮，仅需一个旋钮操作就可快速完成四个通道参数设置。

4.温度设置范围33～41℃，步进值≤0.2℃。

5.温度精度：0.1℃。

6.具有双重独立超温报警保护：当加热管的温度高于43℃时，触发第一级超温报警保护；当加热管的温度高于44℃时，触发第二级超温报警保护。

7.加温管可选长度≥6种。

8.压强设定范围：5～300mmHg。

9.压强准确度误差：≤±2mmHg。

10.加压速度：500ml加压袋内压强达到300mmHg所需时间≤18秒。

11.采用高透明材质加压袋，可随时观察液袋余量。

12.主机可适配多种规格加压袋。

13.具有双通道输液监控功能，两个通道独立工作，具有独立开关，互不干扰。

14.当输注管路出现断流情况时，输液监控器自动夹闭，设备发出声光报警。

15.内置电池，工作时间≥3小时。

16.主机防潮保护级别：≥IPX3。

17.输入功率：≥200W。

18.配置主机1台、插拔式加热管2条、加压袋2个、输液监控器2个、电源线1根

脐血流检测仪

技术参数：

1.胎儿脐血流检测频率：超声频率5.0MHz，探头灵敏度高，双方向血流自动识别；双通道立体声血流音监听。

2.实时显示脐血流彩色声谱图，双方向血流自动识别，双通道立体声血流音监听。

3.精确十字坐标测量：十字坐标测量功能,实时精确显示谱图上每一个点。

4.实时连续显示脐血流彩色声谱图，拖动滚动条或直接通过鼠标可任意截取一段典型图谱进行分析。

5.机内配备正常范围参考图表，便于对照诊断，允许医生修改机内正常范围，便于临床科研。

6.自动计算、显示胎盘血循环状况的S/D、RI、PI、FVR等特征指标。

7.波形记录：记录脐血流波形及自动计算检测指标：FVR、FHR、S/D、PI、RI、TAV、T1、T2、α（加速角）、SW、CVPI、CVRI、SBI，指标重复性好，特异性强。

8.超声强度：输出≤20mW/c㎡。

9.血流速度测量范围：5cm/s～100cm/s 。

10.配备品牌一体化电脑，显示器≥23寸，工作电脑和脐血流主机安装在一体化合金移动支架系统上，配置探头架易放端口；可任意调节支架高度，轻巧简约，占地面积小，移动方便。

11.数据库可永久保存10万个以上档案，可以输入、查询、统计、回放历史档案;归一化管理，每名孕妇多次检查只需一次建档。

12.打印方式：彩色喷墨打印；输出方式：A4纸或者B5纸。

臭氧治疗仪

技术参数：

产品功能：臭氧、雾化、冲洗、自动加热、自动上水、臭氧回收、液晶触摸。同时，臭氧对本机具有自身消毒功能。

1.臭氧气浓度：≥500㎎/m³。

2.臭氧气出气量：0.8-1.5 L/min。

3.臭氧水流量：0.6L-0.8L/min。

4.臭氧水浓度：≤10㎎/L。

5.臭氧水出水压力：≤0.5 MPa。

6.治疗仪正常工作时噪声应≤60dB(A)。

7.正常工作时臭氧气体外泄漏量：停机15分钟后机器内部臭氧气体残留量应≤0.2 mg/m3。

8.臭氧水制备功能:水制备为往水桶内鼓吹臭氧气，时间为5分钟，误差5秒。

9.设备采用≥12寸液晶触摸大屏，模块化设计，微电脑控制，具有液面报警装置，便于及时添加溶液。

10.臭氧回收功能：设备具有臭氧回收功能。

多普勒胎心仪

技术参数：

1.探头工作模式：脉冲波。

2.测量范围：30bpm-240bpm。

3.测量精度：±2bpm。

4.工作频率：（3.0±10%）MHZ;（2.0±10%）MHZ。

常压循环3+1煎药包装一体机

技术参数：

1.容量：20000ML×3。

2.功率：2000W×3+800W。

3.常温常压，可同时煎≥3个处方，每锅能煎3-20付药。

4.液体循环方式，使药液充分流动，煎煮药效更好。

5.配50-250ML无极变量包装机。

6.采用数控技术，操作简洁。

7.武火文火自动转换。

8.可设定高温时间，高温时间1-255分任意设定，采用倒计时自动显示。

9.内筒采用不锈钢，外筒体采用玻璃，煎药过程清晰可见。

10.包装速度：≥8袋/分钟。

压缩式雾化器

技术参数：

1.噪音≤65dB。

2.功率：≤180W。

3.平均雾化率≥0.15mL/min。

4.工作气压：60kPa-150kPa。

5.工作气流：≥0.5L/min。

6.运行模式：≥4h。

病人监护仪

技术参数:

1.≥10英寸彩色液晶电容触摸屏，分辨率1280×800像素。

2.屏幕亮度自动调节，根据环境光自动调节屏幕亮度功能。

3.具有单独的电池仓，免螺丝刀拆卸更换电池。

4.安全规格：ECG, RESP、TEMP, SpO2 , NIBP监测参数抗电击程度为防除颤CF型。

5.标配5导心电；可升级12导心电，可升级12导心电静息分析功能。具备HRV心率变异性分析功能。

6.具有多导同步分析功能。

7.共模抑制能力＞106db。具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍。

8.≥27种心律失常分析，包括房颤、室颤、停搏等。具有ST段分析和ST View功能，可实时监测ST段，评估心肌缺血情况。

9.具有QT/QTc测量功能。

10.支持升级masimo/nellcor血氧。

11.标配PI血氧灌注指数。

12.NIBP测量范围：10 mmHg-290mmHg。

13.具有24小时血压动态分析功能。

14.具有辅助静脉穿刺功能。

15.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器。

16.支持监测参数报警限一键自动设置功能。

17.支持升级临床辅助工具：脓毒血症指南、EWS早期预警评分、GCS格拉斯哥昏迷指数、24小时心电概览、CCHD先心病。

低频脉冲治疗仪

技术参数:

1.适用于对产后泌乳不足、乳腺管不通、子宫复旧不良、产后排尿困难病症的辅助治疗。

2.输入功率：≤35W。

3.屏幕：≥10寸、彩色触摸TFT液晶屏，分辨率≥800600。

4.内置电子版产品使用说明书，方便医护人员操作使用，保养维护。

5.ARM7TDMI内核处理器。

6.脉冲输出是主频率：≥833 Hz的复合波，允差为±15%，治疗项目不同调制频率不同。

7.脉冲输出幅度：≥75档，连续可调，幅度范围： 0～70Vp-p，允差为±10%。

8.治疗时间为0-90分钟可调，允差为±30秒，以5分钟为单位递增或递减。

9.治疗结束后有声讯提示。

10.各治疗输出线及手柄控制器连接线长度≥1.5m。

11.具备手柄控制器功能：可控制输出脉冲强度的增加，减小，启动和暂停。

12.设备可以输出预回零功能：电源中断后再恢复时，没有输出。

13.治疗输出≥三通道，6路输出，三个输出通道的输出强度可分别设置，互不干扰。

14.治疗项目选择为中文处方式触摸方式

15.具备≥10个治疗项目功能，电脑人性化控制，治疗项目﹑时间﹑ 强度以及附件如何选择，电脑程序将予以提示。

16.电极片可以重复性使用，也可选配成专人专用。

药品冷藏柜

技术参数：

1.总容积≥1000L。

2.内胆材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫。

3.玻璃门：双层中空玻璃门。

4.箱内灯：内设照明灯，单独开关。

5.温控器：电子温控器，温度0.1度可调。

6.门锁：安全门锁设计，防止随意开启。

7.箱肉温度范围：2~8°C。

医用冷藏冷冻柜

技术参数：

1.有效容积 ：有效容积≥319L；冷藏室容积≥219L，冷冻室容积≥100L。

2.整体结构：立式双门设计，都为发泡门设计；保温材料采用LBA硬质发泡，无CFC聚氨酯发泡，保温性能优。

3.材质：箱体采用喷涂钢板材质，内胆采用钣金内胆。

4.温度控制:微电脑控制,触摸按键，大屏幕LED显示，可同时显示冷藏、冷冻室温度。冷藏室控制显示精度0.1 ℃，冷冻室控制、显示精度1 ℃，冷藏室温度范围2～8℃，冷冻室温度范围-10~-30 ℃，用户可自行调节温度。

5.核心组件：采用品牌压缩机，品牌风机，碳氢制冷剂，节能环保，制冷效果佳，质量可靠、性能稳定、使用寿命长；并能提供铭牌证明。

6.资质认证：产品的制造厂家具有医疗器械生产许可证。

7.门体结构：采用发泡门设计，满足避光保存要求，保温性能优；门体采用低于90°自关，90°以上悬停设计，防止用户忘记关门、便于用户取拿存储物。

8.双压缩机、双制冷系统，上冷藏室和下冷冻室可独立控制运行，其中一个出现故障不影响另外一个正常运行使用。

9.温度均匀性：采用高性能保温材料，保温效果好，风冷系统，保证箱体温度冷藏室均匀性≤±3℃，波动性≤±3℃，并出具检测中心检测报告。

10.安全系统：具有蜂鸣报警和灯光闪烁两种报警方式（报警时，报警灯光及代码同时闪烁），标配远程报警接口；多重故障报警类型，可实现高温报警、低温报警、传感器故障报警、断电报警、开门报警、环温高报警、电池电量低报警，可以选配485接口。

11.数据存储：选配USB接口模块，温度数据可存储十年，实现温度数据的可追溯性，不必插入U盘等外接设备即可实现数据的自动存储。用户需求数据时，可以插入USB自动导出数据。

12.数据打印：选配针式温度记录打印机，冷藏、冷冻室同时打印；可实现实时打印、定时打印，并有追溯打印功能，打印数据信息可保存一年。

13.温度监控：产品配有两个测试孔，方便客户接入温度监控设备，对箱内温度进行监测。

14.箱内配置：冷藏室配有3个蘸塑搁架；冷冻室配有2个蘸塑搁架，可以选配2个抽屉。

15.柜内照明：内设LED照明灯，高亮节能，柜内试剂一目了然。

16.固定移动：产品配有4个脚轮和2个平衡底脚，移动方便，固定可靠。

17.安全保障：冷藏室、冷冻室各配置一个锁扣，每个锁扣均可外挂锁，冷藏室配置1个暗锁，满足多人管理的安全要求。

18.运行安全：当冷藏或者冷冻室传感器损坏后，自动进入安全运行模式并报警，压缩机按照周期启停运行。

19、停电报警：内置大容量电池，满足产品断电后继续显示箱内的实时温度，持续时间至少24小时。

20、冷藏室配置自动化霜功能，不必人工除霜。

21，当门打开，冷藏内灯亮，内风机停，保障箱内温度稳定，实现节能降耗。

22，换热设计：冷冻室为隐藏蒸发器设计，箱内空间利用率高，冷冻室双重密封，结霜少。

23、物联通讯：产品标配Wifi接口(可改制替换为485接口)，用户可通过接口连网，冰箱运行温度数据及报警信息可传至云平台通过手机端提醒。

血液细胞分析仪

技术参数：

1.分类通道：具有独立的嗜碱性粒细胞通道。

2.检测参数：≥28项可报告参数（不含散点图和直方图）。

3.研究参数：≥12 项，具有中性粒细胞和淋巴细胞比值、血小板和淋巴细胞比值、大红细胞、小红细胞、异常淋巴细胞、有核红细胞和原始细胞报警信息。

4.进样方式：全自动进样，封闭进样。

5.检测模式：CBC、CBC+DIFF、CBC+DIFF+CRP、 CBC+CRP、CRP等五种及以上全血检测模式。

6.样本添加：可随时添加样本。

7.进样方式：全自动进样，单管封闭进样：急诊位有单管封闭进样仓，有效降低生物污染风险。

8.进样器容量≥40个。

9.进祥模式：具有独文的静脉全血、末梢全血、预稀释血检测模式。

10.样本用量；五分类+CRP 模式≤40u1，CRP 模式≤20u1。

11.检测速度：五分类+CRP模式>50 个样本/小时。

12.预稀释模式：自动定量打出稀释液，具备五分类+CRP 功能。

13.线性范围：WBC:0~400×109/L，PIT: 0~5000×109/L, HGB: 0-250g/L。

14.CRP线性范围：0.3~300mg/。

15.操作系统：全中文操作分析报告软件。

16.排堵方式：正反冲洗，高压灼烧。

17.具有原厂配套的试剂、校准品、质控品，并提供校准品溯源性文件。

18.所投血球产品在卫生部临检中心室间质评中具有单独分组，有利于室间质评的开展和实验室质量管理。

全自动化学发光测定仪

技术参数：

1.通量：≥16通道（2个独立仓位*8个通道）。

2.屏幕显示器：≥15英寸彩色触摸。

3.功率：≤300W。

4.噪声分贝: ≤100db。

5.检测速度: ≥96T/H。

6.检测模式: 一步法，两步法一次分离，两步法两次分离。

7.样本类型: 全血、血清、血浆。

8.上样本方式: 单人份试剂条，手动上样。

9.控制单元: Linux系统等。

10.操作界面：中英文图形式界面。

11.接口：2个RJ-45接口；2个USB2.0接口；1个RS232接口；1个HDMI接口。

12.打印：支持USB打印机。

13.批内精密度：PCT项目变异系数CV≤10%。

14.发光值重复性：≤5%。

15.发光值线性线性相关系数（r）≥0.99。

16.发光值稳定性：≤10%。

17.加样准确度：20ul取样量偏倚≤10%；200ul取样量偏倚≤5%。

18.加样重复性：20ul取样量变异系数≤3%；200ul取样量变异系数≤2%。

19.温度准确度：孵育仓控制42±0.5℃；磁分离块控制40±0.5℃。

20.携带污染率：≤10-5

21.样本位数量：≥16个样本位。

22. 试剂位数量：≥16个试剂位。

- 高端麻醉机

技术参数：

1.配备至少两节后备电池，优先采用锂电子或同等性能后备电池，电池使用时间≥120分钟。

2.辅助输出电源接口≥4个。

3.接口：具备多功能复用接口、RS-232C 串行通讯接口、VGA 接口等，支持网络和软件在线升级功能。

4.机架：带工作台杆推车，具备至少三个抽屉，独立脚轮刹车等。

5.适合内窥镜手术模式：具备内置三级照明顶光灯，能够在黑暗环境中提供麻醉机工作台面照明。

6.具备主动排污系统AGSS。

7.气源为氧气和空气两种气源。

8.快速充氧范至少25 - 75 l/min。

9.全电子流量计，可直接新鲜气体设置氧浓度和总流量，总流量控制模式下总流量范围至少0.2 L/min - 18 L/min。浓度范围至少21% - 100% (空气为平衡气)，26% - 100% (笑气为平衡气)）。

10.全电子流量计可以设置成总流量模式，也可以设置成单管流量模式。

11.具备直观的适宜低流量麻醉的新鲜气体流量指示工具。

12.具有双麻醉罐位，其中一个高品质麻醉罐，麻醉罐和主机同品牌，具备温度、空气压力和流量补偿功能。

13.首次加药量≥350ml，再次加药量≥300ml。

14.回路为一体化整体回路，可徒手拆卸，无裸露连接管线，防止意外脱落或误连接。

15.回路部件可以耐受134℃高温高压消毒。

16.二氧化碳吸收罐，容积≥1450ml。

17.内置双流量传感器。

18.低回路系统容积，无需冷凝器，包括2L手动皮囊的情况下，机控模式回路容积不大于2900ml。

19.具有回路整体加温功能，无需冷凝器，保证回路不受积水影响，保证流量传感器精准及向病人提供温暖气体。

20.具有CO2旁路功能，在机械通气过程中，更换钠石灰罐无需选择确认，无需关停机械通气，可方便直接更换。

21、具备智能回路识别报警系统，当二氧化碳吸收器未锁定时，机器能智能识别，并报警提示。

22.气动电控或者电动电控呼吸机，全中文操作和显示。

23.具有VCV、PCV、SIMV（SIMV-VC、SIMV-PC）等通气模式。

24.具有成人、小儿、新生儿等至少三种模式满足不同病人需求。

25.潮气量设置范围：10ml-1400ml。

26.吸气压力设置范围：5-70 cmH2O （PEEP+）。

27.支持压力：0， 3cmH2O-60cmH2O。

28.呼气末正压(PEEP)，显示屏设置，范围：OFF，3到30 cmH2O。

29.呼吸频率：4-100次/分钟。

30.吸呼比：4:1到1:8。

31.压力限制范围：10到100 cmH2O。

32.吸气暂停：OFF，5%-60% 。

33.动态潮气量实时自动补偿功能，呼吸机根据测得的吸入潮气量来调节送气的流速，动态补偿通气系统的顺应性和系统微量泄漏等带来的潮气量损失，同时消除新鲜气体的影响。

34.具备三级声光报警功能，有独立红黄等报警灯显示。

35.彩色触摸屏≥15寸，屏幕为内嵌式。

36.同屏幕3通道任意波形显示（压力时间波形，流速时间波形，容量时间波形，可选呼末CO2波形等），波形和环图可以同屏显示。

37.≥2槽位插件槽，可直接热插拔插件。

38.插件可在同品牌监护仪和麻醉机之间通用。

39.配备插件： AG麻醉气体模块(可监测二氧化碳，5种麻醉气体等）。

40.监测参数：呼吸频率、潮气量、分钟通气量、吸呼比、气道压（峰压、平台压、平均压、PEEP）、气道阻力、顺应性；麻醉气体分析（N2O，EtCO2，自动识别五种麻醉气体吸入呼出浓度监测）、呼吸环（P-V，P-F，F-V）监测。

41.潮气量监测范围：0到2500ml。

42.分钟通气量监测范围：0L/min 到99L/min。

视频喉镜

一：主机技术要求

1.主机屏幕≥3.5寸，显示分辨率≥640×480。

2.屏幕采用医用电子触摸屏，通过压力点触，方便医生戴手套操作。

3.具备USB、HDMI输出方式，通过HDMI接口可同屏实时显示手柄前端摄像头的影像。

4.主机内置多媒体系统，可一键拍照、录像、录音，可在主机上直接阅读、回放。

5.主机内置操作使用视频，方便临床医护人员快速掌握设备使用方法。

6.内置锂电池，容量不低于2500mAh，工作时间≥240分钟，具备电量管理功能。

7.显示器能上下0º～130º转动，左右0º～270º转动。

二：窥视叶片手柄 技术规格要求

1.采用数字电子成像技术，成像能力不低于30万像素。

2.采用可调节多功能手柄，同一手柄可满足婴幼儿、小儿、成人的插管需求，无需更换。

3.手柄滑竿采用304不锈钢材质，可承重90KG拉力。

4.手柄前端配备智能温控加热板，非LED灯加热，以实现即时防雾功能。

5.照明采用1个LED灯，亮度≥1000LUX。

6.手柄可同时适配一次性喉镜片，型号分别为：SS（婴幼儿型）、S（儿童型）、M（成人型）、L（成人大号型）。

7.具备耐磨、防跌落、防泼洒性能，以满足特殊抢救环境使用。

药品冷藏（阴凉）柜

技术参数：

1.产品类型：药品阴凉柜。

2.温湿度范围：温度2-8℃/ 8-20℃；湿度35~75%RH。

3.噪音：42db。

4.柜内制冷方式：智能立体风冷循环，箱内温度均匀性±2°C。

5.有效容积：1200L三门上置压缩机。

6.柜体外部材料：彩涂钢板。

酸性氧化电位水生成器

技术参数

1.适用于消毒供应中心、内镜清洗中心等的医疗器械、内窥镜及辅助器械和不耐高温器械的消毒，还可用于物体表面、地面、空气、织物、人员卫生手消毒。

2.额定功率：≤700w

3.待机功率：≤10W

4. pH值：2.0-3.0

5. 氧化还原电位（ORP）值：≥1100mv

6.有效氯含量：50-70mg/L

7.残留氯离子：<300mg/L

8.酸化水生成量：≥1000ml/min

9.碱性水生成量：≥1000ml/min

10.电解方式：连续式电解

11.电极清洗方式：自动冲洗

12.进水压力：0.2-0.3MPa

13.本生成器主要由壳体、电解槽、水路系统、电源系统、控制系统、显示系统、氯化钠溶液供给系统组成。所有组成件集中在设备内部，占地面积小；

14.进水水质:纯水或软水《经软化水处理后硬度应≤ 25mg/L)；

15.产水水质符合GB28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》；

16.电解剂:电解氯化钠符合 GB/T 1266 中化学纯级的要求，且不应含有添加物。

17.电解槽:使用寿命≥5000小时（带检测报告），符合GB 28234-2020 《酸性电解水生成器卫生要求》中有效寿命要求，电解槽配有10片电极板组成，电极板有效面积≥1800cm2，电解面积大、电解效率高、电解性能更稳定、电解槽的使用寿命更长；

18.配备储水箱，采用 U-PVC 管路，保证水质要求。储水箱及各个取水点的管路的安装位置及尺寸须根据具体场地确定。

19.设备配备实时在线监测功能，液晶屏实时在线显示pH值、ORP值、电流、流量、累计运行时间等参数；

20.人机界面采用≥7寸液晶显示屏、触摸屏操作；采用独立PLC控制方式，自动化监测，可在线监测各项理化指标；

21.触摸屏具有缺水保护、电流异常、盐箱缺水、缺盐自动报警功能。PH值、ORP值、进水流量、电解液低提示显示功能。以保证设备工作在最佳状态；

22.设备具有自动冲洗功能，并在液晶屏上有与之对应的图型颜色显示，以保证电解槽使用寿命及消毒液出水指标稳定性；

23.电解液无需人为配比盐液，浓度可随意配比。设备可根据电解液浓度自动控制添加速度。

24. 电解剂自动溶解，电脑自动控制溶盐，无需人工配比电解剂;电解液低报警后，加入电解剂后盐水箱自动补水搅拌自动补满电解液。

25.消毒液输送系统:设备内置隔膜泵、可适应远距离用水点；根据用水点的使用情况，隔膜泵自动启停运行。

26.打印功能:设备具有打印功能，可实时打印电解水的理化指标、电解电流等信息。

病人监护仪

技术参数：

1.模块化插件式床边监护仪，主机、显示屏和插件槽一体化设计，主机插槽数≥4个。

2.≥12.1英寸LED高清液晶显示屏，屏幕为电容屏非电阻屏，分辨率为1280×800像素。

3.具有智能光感器，自动调节屏幕亮度，屏幕支持手势滑动操作，可快速切换界面，并支持穿戴医用防护手套操作。

4.多参数监测模块可升级为带屏幕的转运监测模块，支持机身前后双屏同时无遮挡显示与操作，屏幕尺寸≥5.5英寸，内置锂电池供电≥8小时。

5.无风扇设计，极大降低噪音。

6.可充电锂电池，持续供电≥4小时。

7.具备监护模式、演示模式、待机模式、夜间模式、体外循环模式、插管模式。

8.可监测心电、血氧、脉博、无创血压、呼吸、体温等基础参数，可升级Masimo/Nellcor SPO2、2IBP、ETCO2、CO、AG、ICG、麻醉深度、氧浓度、窒息唤醒等参数模块。

9.支持3/5/6/12导心电，具有智能导联脱落，多导同步分析功能。

10.具备心拍类型识别功能，可区分正常心拍、异常心拍、起搏心拍，根据心律失常分析结果在每个心拍上进行标注。

11.支持≥27种实时心律失常分析，可识别不规则节律停止和房颤停止并报警。

12.可配Glasgow12导心电静息分析算法，适用于成人、小儿和新生儿，可显示分析结果、存储报告以及打印报告。

13.具有QT/QTc测量功能，提供QT、QTc参数值， QT/QTc监护适用于成人、小儿和新生儿病人。

14.提供ST段分析功能，适用于成人，小儿和新生儿，支持在专门的窗口中分组显示心脏前壁，下壁和侧壁的ST实时片段和参考片段。

15.可配24小时心电概览报告，可查看心率统计、心律失常统计、QT/QTc统计、ST段统计、起搏统计等信息，帮助医生分析病人24小时心电整体状况。

16.心率报警限范围：HR 高限：17bpm～295 bpm、HR 低限：16bpm～290 bpm、极度心动过速：60 bpm～300 bpm 、极度心动过缓：15bpm～120 bpm。

17.具有强大的心电抗干扰能力，耐极化电压：±800mV。

18.心电模式具有诊断、手术、监护、ST模式，其中手术、监护、ST模式共模抑制能力>106db。

19.具有心率变异性分析功能，提供心率变异性相关参数显示，支持RR间期直方图、RR间期差值直方图、散点图、RR间期趋势图，用于评价心脏自主神经的活动性。

20.支持RR呼吸率测量，测量范围：0～200rpm。

21.可选Masimo血氧，测量范围为1 ％ ～100％；在70％～100％范围内，成人/儿童测量精度为±2％（非运动状态下）、±3％（运动状态下），新生儿为±3％（非运动状态和运动状态下）。

22.标配血氧可显示弱灌注指数（PI），PI弱灌注指数范围：0.02-20%。

23.配置指套式血氧探头，支持浸泡清洁与消毒，防水等级IPx7。

24.无创血压适用于成人，小儿和新生儿。

25.无创血压提供手动、自动间隔、连续、序列、整点五种测量模式。

26.NIBP测量范围：

成人：收缩压 25 mmHg -290mmHg，舒张压 10 mmHg-250mmHg，平均压 15mmHg -260mmHg；

小儿：收缩压 25 mmHg -250mmHg，舒张压 15 mmHg-210mmHg，平均压 15 mmHg-225mmHg；

新生儿：收缩压 25 mmHg -140mmHg，舒张压 10 mmHg-115mmHg，平均压 15mmHg -125mmHg；

27.具有动态血压监测界面，分析界面下查看病人测量时间段的收缩压和舒张压的正常数据、低于正常数据以及高于正常数据的百分率，同时还可以看到收缩压和舒张压的平均值、最大值和最小值。

28.提供辅助静脉穿刺功能。

29.支持双通道有创压IBP监测，支持升级多达8通道有创压监测。

30.有创压适用于成人，小儿和新生儿，测量范围：-50——370mmHg。

31.可提供每搏压力变异PPV实时显示，测量范围：0%～50%；分辨率：1% 。

32.可提供收缩压力变异SPV实时显示，测量范围：0 mmHg～50mmHg；分辨率：1mmHg。33.可提供肺动脉楔压PAWP。

34.支持升级科曼/伟康/Masimo主流、旁流EtCO2监测模块，适用于成人至新生儿全年龄段病人，旁流采样率：≤50ml/min，旁流二氧化碳监测无需积水杯，采用自动排水管，减少感染风险。

35.支持升级麻醉气体AG监测模块，监测CO2/O2/N2O/AA（吸入麻醉药）的波形和数值显示及呼吸频率awRR，主流监测方式：无需执行校准。

36.支持升级ICG模块，进行血流动力学参数监测，可无创监测患者连续心排量。

37.支持升级有创心输出量C.O监测模块，采用金标准热稀释法测量。

38.支持升级麻醉深度BIS监测模块，提供脑电波形显示，BIS指数（0至100）EMG（肌电信号）SQI（信号质量指数）SR（抑制比）SEF（频谱边缘频率）TP（总功率）等参数。

39.具有多种界面显示标准界面、大字体界面、动态趋势界面、呼吸氧合界面、它床观察、ECG全屏、ECG半屏、PAWP、EWS、单血氧、CCHD界面（选配）等。

40.可升级脓毒症筛查工具、格拉斯哥昏迷评分系统（GCS）、早期预警评分功能、起搏分析、CCHD筛查等软件功能。

41.支持≥160小时趋势表和趋势图回顾。

42.支持≥2000组NIBP存储与回顾功能。

43.支持≥2000组报警事件与回顾功能。

44.支持≥48小时全息波形的存储与回顾功能。

45.支持≥48小时心律失常统计与回顾功能。

46.具备演示功能,方便培训及学习。

47.具备图形化报警指示功能，方便查看报警信息。

48.具备药物计算、肾功能计算、氧合计算、通气计算、血流动力学计算和滴定表功能；

49.支持计时器功能，可以同时显示最多4个计时器，可以分别对每个计时器进行设置，计时器在设定的时间到达后会进行提示。

婴儿转运医疗设备系统

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机（新生儿呼吸模块+监护模块） | 1 |
| 2 | 新生儿注射泵 | 1 |
| 3 | 新生儿输液泵 | 1 |
| 4 | 新生儿运输培养箱 | 1 |
| 5 | 支持新生儿持续气道正压呼吸 | 1 |
| 6 | 电动吸痰器 | 1 |
| 7 | 婴儿儿上车担架 | 1 |
| 8 | 担架上车配件 | 1 |
| 9 | 婴儿医疗设备安装平台氧气系统 | 1 |
| 10 | 氧气系统氧气转接管 | 2 |
| 11 | 氧气转接管 | 1 |
| 12 | 继电器、保险、线束插排等电器辅料 | 1 |
| 13 | 安装 | 1 |

一、转运呼吸机（新生儿呼吸模块+监护模块）技术参数

（1）基本特征

1.1适用于为成人、儿童和新生儿提供正压通气辅助及呼吸支持。

1.2可支持双管路通气，保证通气更精准。

1.3电动电控呼吸机（内置涡轮驱动产生空气气源），无须气源驱动，峰值流速≥260 L/min。

1.4具有一体化电子触摸屏，非外接显示屏，屏幕≥8.4英寸，并可切换白天或夜晚显示模式。

1.5内置1块锂电池，工作时长≥300分钟，可选双电池，工作时长≥600分钟。

1.6本机具备氧耗工具，可以在主机屏幕显示当前的耗氧量、氧气预估可用剩余时间。

1.7内置呼气安全阀组件可徒手拆卸，并能高温高压蒸汽消毒（134℃），以防止交叉感染。

（2）通气模式和功能

2.1标配有创通气模式：具有压力及容量控制通气下的辅助控制通气和同步间歇指令通气模式（V-A/C、P-A/C、V-SIMV、P-SIMV）、压力调节容量控制和同步间歇指令通气模式（PRVC、PRVC-SIMV）、CPAP/PSV（持续气道正压通气模式/压力支持通气模式）、双水平气道正压通气以及窒息通气等模式，可选自适应通气模式（如ASV/AMV）、心肺复苏模式（CPRV）、以及容量支持通气（VS）模式。

2.2可选高级模式：比例通气模式（如PAV/PPS/PPV）、气道压力释放通气（APRV）模式。

2.3标配无创通气模式：P-A/C、P-SIMV、CPAP/PSV、PSV-S/T、双水平气道正压通气模式。

2.4可选新生儿单支无创通气功能。

2.5具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速（2-80L/min）和氧浓度。

2.6可选新生儿单支管路无创通气模式：NCPAP、NIPPV。

2.7可选新生儿单支管路下压力发生器类型。

2.8标配低流速P-V工具，帮助择定最佳PEEP值。

2.9具有智能同步技术：根据病人的肺特性，调节吸气触发、压力上升时间和呼气触发参数，减少治疗过程中呼吸机设置值的频繁调节，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适。

2.10具有肺复张工具，在机械通气过程中给予高于常规平均气道压的压力并维持一定的时间，可以使更多的萎陷肺泡复张以及防止小潮气量通气所带来的继发性肺不张。

2.11具有动态肺视图界面，以图形形式实时显示肺动力学参数。

2.12具有脱机辅助监测功能，具备脱机功能看板，可自定义脱机指征，一键启动SBT，脱机失败时自动退出，安全规范实施脱机流程。

2.13可选配SpO2监测，提供SpO2和PR监测值，提供脉搏波，可实时监测ROX指数及趋势回顾，动态关注氧疗效果。

2.14可选肺泡通气量计算工具。

2.15可选能量代谢计算工具。

2.16可选牵张指数监测功能。

2.17可选肺过度膨胀系数监测功能。

（3）设置参数

3.1 潮气量：成人：100 mL～4000mL小儿：20.0mL～300mL新生儿：2.0 mL～300mL。

3.2 呼吸频率：成人/小儿：1 /min～100 /min新生儿：1/min～150/min。

3.3吸气时间：0.10 s～12.0s。

3.4 呼末正压：成人/小儿0-50cmH2O新生儿：0 cmH2O～25cmH2O。

3.5 压力支持：0-65cmH2O。

3.6吸气压力：成人/小儿：1cmH2O～65cmH2O；新生儿：1cmH2O～45cmH2O。

3.7 触发灵敏度：流速触发：成人/小儿：0.5 L/min～20.0 L/min新生儿：0.1 L/min～5.0 L/min；压力触发：-20cmH2O～-0.5cmH2O。

3.8 呼气触发灵敏度：Auto，1-85%。

3.9 分钟通气量：25-350%。

3.10氧浓度：21-100%。

3.11最大容辅/弹性阻力：10-100cmH2O/L。

3.12最大流辅/粘性阻力：2-30cmH2O/L/s。

（4）监测参数

4.1 压力监测：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。

4.2 具有驱动压监测功能，范围：0-120 cmH2O。

4.3具有机械能监测功能，范围：0-100J/min。

4.4 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。

4.5 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量、自主呼出潮气量的监测。

4.6 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。

4.7 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。

（5）其他功能

5.1具有数据存储功能，可存储监测参数趋势图、表、事件日志、环图等。

5.2呼吸机提供锁屏以及截图功能，屏幕导出保存U盘。

5.3能够和不同品牌模块化监护仪连接，在监护仪上实时显示呼吸机监测信息；能够通过WIFI无线网络或有线网络联网，把呼吸机的监测信息实时显示到中央监护站或全院监护系统，满足科室信息化的需求和呼吸机管理。

二、新生儿注射泵技术参数

1.≥3.0英寸显示屏，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

2.适用注射器规格：5ml、10ml、20ml、30ml、50（60）ml。

3.速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。

4.快进（Bolus）速度范围：0.10ml/h～2000ml/h，最小步进 0.01ml/h。

5.注射精度≤±1.8%。

6.KVO速度设定范围：0.1ml/h～30ml/h 可调。

7.提供不小于9种注射模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、间断给药模式、梯度模式、剂量时间模式、序列模式、微量模式、首剂量模式。

8.动态压力检测（DPS），可实时显示当前压力数值。

9.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

10.≥15档阻塞报警压力阈值可调。

11.具有排气功能，排除管路内的气泡。

12.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

13.药物库功能：可存储≥3000种药物。

14.日志记录：可存储≥2000条操作信息。

15.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

16.内置电池工作时间≥6小时@5ml/h，可升级至≥12小时@5ml/h。

17.防护等级：IP44。

18.可升级无线WIFI功能，实现无线联网通讯。

三、新生儿输液泵技术参数

1.屏幕不小于3.0英寸，全中文显示，方便快捷的人机操作界面。

2.速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

3.快进（Bolus）速度范围：0.10mL/h～2000mL/h（最小步进 0.01ml/h）。

4.输液精度≤±4.5%。

5.KVO速度设定范围：0.1mL/h～30ml/h 可调。

6.具有≥10种输液模式可选：速度模式、时间模式、体重模式、微量模式、序列模式、首剂量模式、梯度模式、剂量时间模式、间断给药模式、点滴模式。

7.动态压力检测(DPS)，可实时显示当前压力数值。

8.压力自动释放（Anti-Bolus），当管路阻塞报警时，自动回撤管路压力，避免意外丸剂量伤害患者。

9.≥15档阻塞压力阈值可调，最低75mmHg。

10.具有排气功能，排除管路内的气泡。

11.在线滴定功能，更改速度时完全不需要中断输液。

12.气泡检测：可探测≥20μL的单个气泡，单个气泡大小7档可调。

13.夜间模式：自动降低屏幕亮度和音量，设置时间结束后自动恢复。

14.药物库功能：可存储≥3000种药物。

15.日志记录：可存储≥2000条操作信息。

16.自动计算四种累计量：24小时累积量、最近累积量、自定义时间段累积量、定时间隔累积量，轻松管理累计泵入液量。

17.电池工作时间≥5小时@25ml/h；可升级至≥10小时@25ml/h。

18.防尘防水等级：IP44。

19.主机自带提手，方便携带。

20.通过 EN1789救护车标准认证，适合在户外急救和车载情况下使用。

21.可加装无线模块，实现无线联网通讯。

四、新生儿运输培养箱技术参数

1.彩色触摸显示屏≥7英寸，方便观察和操作。

2.温控方式：空气模式和婴儿模式。

3.箱温控制范围：20℃～39℃。

4.肤温控制范围：34℃～38℃。

5.肤温测量范围：5℃～65℃。

6.肤温测量精度：±0.3℃。

7.升温时间≤20min。

8.可选配血氧监护功能，连续无创测量血氧（SpO2）和脉率(PR)。

9.SpO2测量范围：0％～100％，测量精度：±3％。

10.具有交流、车载直流、电池三种供电方式，支持车载12V/24V电源输入。

11.内置大容量电池，续航工作时间≥5小时。

12.主机内置双氧气瓶，单瓶≥4升。

13.双层恒温罩，开有侧门，婴儿床可从侧面拉出。

14.床垫尺寸(长×宽)≥63cm×32cm，设有绑带固定新生儿。

15.箱内噪音≤50dB(A)。

16.报警：三级声光报警，报警音量可调。

17.数据储存：≥96小时趋势图/趋势表数据回顾，方便临床跟踪/观察。

18.配备照明灯，亮度可调。

19.配备输液杆和托盘。

20.配备普通型手推车，高度可调，方便院内转运使用。

五、新生儿持续气道正压呼吸模块

六、电动吸痰器技术参数

1.抽气速率：≥15L/min。

2.负压调节范围：0.02MPa-0.08MPa。

3.噪声：≤65dB。

4.输入功率：150W。

5.洗液瓶：≥1000mL。

七、其他配件参数

1.配备婴儿上车担架1副。

2.配备新生儿上车担架配件，其中担架上车导板1个、担架不锈钢地板1个、担架上车导轨1副。

3.配备婴儿医疗设备安装平台1副。

4.配备氧气系统一套，其中4L钢瓶1个、戴减压阀1个、终端1个.

5.配备氧气转接管2套，一端接呼吸及氧气口，一端接氧气瓶或者车载终端。

6.配备安装辅料，需包含继电器、保险、线束排插等电器辅料。

7.安装。

第五部分  合同条款草案

合同编号：

签订地点：

签订时间：

采购人（甲方）：

供应商（乙方）：

见证方：吴起县政府采购中心

依据《中华人民共和国民典法》、《中华人民共和国政府采购法》与项目行业有关的法律法规，以及XXXX项目（项目编号：XXXX）的《招标文件》，乙方的《投标文件》及《中标通知书》，甲、乙双方同意签订本合同。本项目的《招标文件》、《投标文件》、《中标通知书》等均为本合同的组成部分。

一、合同内容

二、合同价款

1．合同总价：

2．合同总价包括：

3．合同总价一次包死，不受市场价变化的影响。

## 三、合同结算

1．付款方式：货到验收合格后按照财政拨款进度支付。

2．结算方式：银行转账。

3．结算单位：由甲方负责结算。

## 四、交货条件:

1.交货地点：吴起县卫生健康局指定地点。

2.交货期:合同签订后一个月内 。

## 五、运输

### 1.乙方负责所有货物的运输。确保货物安全、完整到达使用地点，运

杂费用包含在总价内，包括货物从供货地点到使用地点的运输费、保险费、

搬运费等。

### 2.所有货物在运输、搬运、安装的过程中，造成甲方损失的，由乙方

为甲方修复或更新。

## 六、质量保证

### 1.乙方提供货物必须是原品牌制造厂制造的最新工艺生产的最新产

品。

### 2.所供货物必须是经过办理正常手续的全新产品。

3.所供货物是经过国家法定检验、注册、准许市场销售的合法产品。

4.货物性能稳定、具有较好的使用效果，质量保证措施完善，符合国家相关标准。

### 5.包装要求

5.1.除合同另有规定外，乙方提供的全部货物，均应按标准保护措施进行包装，并确保货物安全无损运抵甲方指定地点。

#### 5.2.每一个包装箱内应附一份详细装箱单和质量合格证。

6.乙方应保证甲方在使用该货物或其任何一部分时免受第三方提出侵犯其专利权·商标权或工业设计权的起诉。

## 七、技术服务

1.对技术服务的要求：

2.技术资料：

2.1.产品合格证及检验报告；

2.2.产品使用说明书（中文）；

2.3.其它资料。

### 3.技术培训：

3.1.培训内容：

3.2.培训地点：

3.3.培训时间：

3.4.培训人数：

3.5.培训费用：受训人员的食宿费、资料费、培训场地费、耗材（包括水电费等）费等已包含在合同总价中，甲方不再另行支付。

### 4.伴随服务

#### 4.1.乙方应随同每套货物提供相应的中文的技术文件。

4.1.1.完整的操作使用手册和维护、修理技术文件，图纸、保修卡等。

4.1.2.制造厂的检验、测试报告、检验合格证书等文件须随产品装箱提供。

##### 4.1.3.必须的其它技术资料。

#### 4.2.伴随服务的费用已含在合同价中，不单独进行支付。

## 八、售后服务

### 1.货物的质保期为验收合格后不少于12个月，质保期内免费维修维保，终

身维护保养，质保期后，只收取成本费用，软件终身维护。

2.乙方在接到甲方保修电话故障通知后在 6 小时内派出合格的维修人

员到达现场进行维修服务，承担相应费用，若需将产品送回生产厂，乙方

应提供备用机，承担维修产品所需的往返费用。

### 3.如果乙方在收到通知后 2 天内没有弥补缺陷，甲方可采取必要的补

救措施，但其风险和费用将由乙方承担，甲方根据合同规定对乙方行使的

其它权力不受影响。甲方亦可从质保金中扣回索赔金额。

## 九、验收

### 1.到货验收：货物到货后，由甲方与乙方共同进行外观验收，验收内

容包括，外包装的完好性，货物品牌、规格、数量及产地与合同要求的一

致性。

### 2.货物运行验收：乙方安装调试合格后，向甲方提出验收申请，甲方

接到乙方验收申请后组织验收。验收过程需甲乙双方、见证方及国有资产

管理中心相关人员参加，必要时可聘请相应专家或委托相应部门验收，验

收合格后，出具验收报告。

### 3.质保期满后：由乙方出具质保期运行质量报告，作为质保金支付依

据，若存在质量问题，应按相应规定协商处理。

### 4.验收依据：

4.1.合同文本、合同附件、招标文件、投标文件。

4.2.国内相应的标准、规范。

## 十、违约责任

1.按《中华人民共和国民法典》中的相关条款执行。

2.乙方履约延误

2.1.在履行合同过程中，如果乙方遇到可能妨碍按时交货和提供服务的情况，应及时以书面形式将拖延的事实，可能拖延的期限和理由通知甲方。甲方在收到乙方通知后，应尽快对情况进行评价，并确定是否通过修改合同，酌情延长交货时间或对乙方加收误期赔偿金。每延误一周的赔偿费按迟交货物交货价或未提供服务的服务费用的百分之零点五（0.5%）计收，直至交货或提供服务为止。误期赔偿费的最高限额为合同价格的百分之五（5%）。一旦达到误期赔偿费的最高限额，甲方可终止合同。

2.2.如乙方事先未征得甲方同意并得到甲方的谅解而单方面延迟交货，将按违约终止合同。

3.违约终止合同：未按合同要求提供货物或质量不能满足技术要求，甲方会同监督机构有权终止合同，对乙方违约行为进行追究，同时按政府采购法的有关规定进行相应的处罚。

## 十一、合同组成

1.中标通知书

2.合同文件

3.国家相关规范及标准

4.供货产品技术规格及参数表

5.招标文件

6.投标文件

## 十二、合同生效及其它

### 1.合同未尽事宜，由甲、乙双方协商，作为合同补充，与原合同具有

同等法律效力。

2.本合同正本一式叁份，甲方、乙方、见证方分别执壹份，备案壹份。

### 3.合同经甲乙双方盖章.签字并经见证方盖章后生效，合同签订地点为

甲方所在地。

|  | 4.生效时间： | 年 月 | 日 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 甲 方 | 乙 方 | 见证方 |
| --- | --- | --- |
| 采购人名称 （盖章） | 中标供应商全称 （盖章） | 吴起县政府采购中心 （盖章） |
| 邮编： | 邮编： | 邮编： |
| 被授权代表：（签字） | 被授权代表：（签字） | 经办人：（签字） |
| 电话： | 电话： | 电话： |
|  | 开户银行： |  |
|  | 帐号： |  |
| 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 | 日期： 年 月 日 |

# 第六部分  评标办法

根据《中华人民共和国政府采购法》及实施条例和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》等法律法规规定，结合采购项目特点制定本评标办法。

一、评标原则

坚持公平、公正、科学、择优；服务及时；禁止不正当竞争。

二、评标办法

本次招标采用综合评分法（详见本部分评分标准）。

三、评标内容

1.本采购项目评标按照下列工作程序进行：

（1）资格审查，公开招标采购项目开标（唱标）结束后，采购人应当依法对投标人的资格证明文件原件进行审查。依据投标文件，按照招标文件第二部分所述资质标准对投标投标人进行资质审查，以确定其是否具备相应资质。如果投标投标人不具备资质、不满足招标文件所规定的资质标准或提供资质证明文件不全,将被视为未实质性响应招标文件。

2、接下来由评标委员会对资格审查通过的投标单位进行下列评审：

（1）投标文件初审；

（2）澄清有关问题；

（3）比较与评价；

（4）推荐中标候选单位名单；

（5）编写评标报告。

2.1.1投标文件初审

在资格性、符合性审查时，审查未通过的，不得进入后续评审环节。

2.1.2投标文件符合性审查

1、评标委员会依法对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。评标委员会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定其是否对招标文件实质性内容作出响应（采购人可根据具体项目的情况对实质性要求作特别的具体规定）。

2、评标委员会应当按下列评审标准进行符合性审查：

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 评审结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 纸质投标文件正、副本数量及装订方式 | 是否符合招标文件要求 | 合格/不合格 |
| 2 | 投标文件语言 | 投标文件语言符合招标文件要求。 | 合格/不合格 |
| 3 | 投标文件封面、投标函、法定代表人授权委托书三处的项目名称、项目编号、标段 | 三处均无遗漏，且与所投项目名称、项目编号、标段完全一致。 | 合格/不合格 |
| 4 | 投标文件签署、盖章 | 是否符合招标文件要求 | 合格/不合格 |
| 5 | 投标文件内容 | 关键内容是否存在字迹模糊、无法辨认的情形 | 合格/不合格 |
| 6 | 投标有效期 | 是否符合招标文件要求 | 合格/不合格 |
| 7 | 投标报价 | 投标报价是否唯一，是否等于或高于本项目财政审核价格 | 合格/不合格 |
| 8 | 技术/服务要求 | 完全理解并接受对合格投标人、合格的货物或服务要求，技术/服务没有重大偏离和保留。 | 合格/不合格 |
| 9 | 供货周期 | 是否符合招标文件 要求 | 合格/不合格 |
| 10 | 投标文件响应性 | 是否响应招标文件全部内容和合同主要条款内容 | 合格/不合格 |
| 11 | 无其他招标文件或法规明确规定响应无效的事项 | 完全理解并接受对投标人的各项须知、规约要求和责任义务，没有不符合招标文件规定的被视为无效投标的其他条条款。 | 合格/不合格 |

说明：以上各项有1项不合格，评审不予通过，作为未实质性响应招标文件。

3 、未通过符合性检查的投标文件，不得进入后续评标环节。

2.2.1投标文件的澄清

1.为有助于投标文件的审查、比较和评价，评标委员会可要求投标投标人对其投标文件中非实质性（投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容）的有关问题进行澄清、说明或者补正。有关澄清、说明或者补正的要求和答复应以书面（含电传、传真）形式提交，并由其法定代表人或授权代表人签字或盖章。投标投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。评委会不接受投标投标人主动提出的澄清、说明。

2.有效的书面澄清材料，是投标文件的补充材料，成为投标文件的组成部分。

2.3.1.投标文件比较与评价

1、评委会应按照招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2、评标委员会按照评分标准进行独立记名评分，其合计即为该投标人的综合得分，并汇总排序，推荐至少三名中标候选人。

3、如果投标文件没有实质性响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝。投标投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离或保留，从而使其投标成为实质性响应的投标。

四、评标须知

1、凡属于对投标文件的审查、澄清、比较和评标的有关资料、中标候选人的有关情况以及与评标有关的其他任何情况均应严格保密。

2、在投标文件的评审和比较、中标单位的确定以及合同的签订过程中，投标人向评标委员会施加压力的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3、为了有助于投标文件的审查、评价和比较，评标委员会可要求投标人对投标文件含义不明确的内容作必要的澄清或说明。投标人应采用书面形式进行澄清或说明，并不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。但不得寻求或建议对投标价格和投标文件的实质进行变更。

4、中标单位确定后，招标人和招标代理机构对未中标原因不做任何解释，投标文件不予退还。

## 五、评分标准

满分：100分，综合评分法。各分项分值分配如下：

| 名称 | 最高分值 | 评审要素 |
| --- | --- | --- |
| 投标报价 | 30 | 投标报价分=（投标最低报价／投标报价）×30分（四舍五入后保留小数点后两位，投标单位的投标价明显低于正常报价的，评审组可要求投标单位在规定的期限内提供相关证明材料:投标单位不能证明其报价合理的，可视为投标无效。 |
| 技术指标评审 | 30 | 投标人所投产品的技术参数和性能要求完全满足招标文件要求的得30分；参数每负偏离一项扣1分，扣完为止； 注：投标人提供相关产品的佐证材料，佐证材料包括但不限于对应技术参数要求的产品功能截图、产品彩页、检测报告、厂家原参数等相关技术资料，予以证明其技术参数的响应性。 |
| 实施方案 | 9 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供实施方案，内容包含：①供货组织安排、供货进度、安装安全保障措施②财力调配、运输、人员配备及责任制度③突发事件分析及应急处理措施④整体计划安排⑤管理体系及人员配置分工⑥交货（工）进度安排 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况，内容科学合理。 三、赋分依据（满分9分） ①供货组织安排、供货进度、安装安全保障措施每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； ②财力调配、运输、人员配备及责任制度每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； ③突发事件分析及应急处理措施每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； ④整体计划安排每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； ⑤管理体系及人员配置分工每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； ⑥交货（工）进度安排每完全满足一个评审标准得 0.5分，满分1.5分； |
| 产品的先进性和可靠性 | 6 | 根据所投产品性能稳定性、质量可靠性、技术先进性等方面进行评审： - 所投产品技术成熟度高、性能可靠性强、关键部件匹配性强，完全符合用户需求，计6分； - 所投产品技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性较强，能满足用户需求，计4分； - 所投产品技术成熟度、性能可靠性、关键部件匹配性一般，基本满足用户需求，计2分； - 所投产品技术成熟度、性能可靠性、关键部件有较大缺陷，不能满足用户使用，计0分； 未提供不计分。 |
| 质量保证 | 10 | 一、评审内容 根据项目实际需求，提供质量保障措施，内容包含： ①提供的设备供货渠道正常②货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷.③所响应的货物和原材料选型合理、功能齐全、配套完整、技术资料齐全④质量保证承诺 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 2、可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 3、针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分依据（满分10分） ①提供的设备供货渠道正常完全满足评审标准得 2分； ②货物来源质量有保证，检验手续完善、合法有效，无产权纠纷每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； ③所响应的货物和原材料选型合理、功能齐全、配套完整、技术资料齐全每完全满足一个评审标准得 1分，满分3分； ④质量保证承诺完全满足评审标准得 2分。 |
| 售后服务承诺 | 10 | 一、评审内容 投标人对本项目建设背景、建设目标和建设需求有深入理解，根据采购需求提供软硬结合的实施方案，内容包含：①售后服务保障（包括但不限于售后服务点的设置、响应时间，售后能力，人员配备等）②货物发生故障后的补救措施（发生故障后的补救措施，维修服务响应时限等售后服务，有明确的承诺且具体、切实可行实施办法）③质量保证期内及质量保证期期满之后保障措施（质量保证期内及质量保证期期满之后保障措施：详细说明质量保证期内及质量保证期期满之后的各项售后服务承诺以及质量保修承诺，包括售后服务响应、维修及质保期满后维修的收费情况等服务项目承诺）④培训措施（提供详尽的培训方案及培训计划，并列出培训的具体内容及方式，确保使用人员能够独立熟练操作、维护和正常使用） 二、评审标准 1、完整性：方案必须全面，对评审内容中的各项要求有详细描述； 可实施性：切合本项目实际情况，提出步骤清晰、合理的方案； 针对性：方案能够紧扣项目实际情况， 内容科学合理。 三、赋分标准（满分10分） ①售后服务保障：每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ②设备发生故障后的补救措施:每完全满足一个评审标准得1分，满分3分； ③质量保证期内及质量保证期期满之后保障措施：完全满足评审标准得 2分，满分2分。 ④培训措施：完全满足评审标准得2分，满分2分。 |
| 业绩合同 | 5 | 2022年1月至今类似项目业绩，投标文件中附合同原件或加盖公章的复印件、中标通知书（加盖公章的复印件）等证明文件，每份业绩计 1 分，满分5分。 |

第七部分  投标文件格式

投标文件编制说明

1、投标人编制投标文件前，请详细阅读招标文件，根据提供的投标文件格式，理解文件中的每一项要求。
    2、投标文件的编制应按照样本格式提供的内容，做出逐一明确的答复；投标人认为有必要，还可以做其它补充说明。

3、全部编制完成，并加盖印章后，按规定分别装订成册。

政府采购项目

正/副本

吴起县卫生健康局紧密型县域医

共体设备购置项目

投标文件

项目编号: WZC-GKZB-2025-33

投 标 单 位：              （盖章）

时        间：

目    录

- 投标函

2． 投标报价一览表

3． 技术偏离表

4． 商务偏离表

5． 法人授权委托书

6.  资格证明文件

7.  具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺

8.  项目实施方案

9. 技术指标及质量保证

10. 业绩及售后服务

11. 商务响应

12. 投标人认为有必要说明的事宜

13. 拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

14. 中小企业声明函

1.投标函（格式）

投 标 函

致：   吴起县政府采购中心

根据贵单位                        项目(项目编号：     ）的招标文件，我方代表   （姓名、职务）   经正式授权并代表     （投标人名称）     就该项目进行投标。

在此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任：

1、我方提交的投标文件电子版一份和纸质版一式两份（正本一份，副本一份）。

2、我方所附投标报价表中应提交和交付的货物/服务投标综合投标总价为人民币：（同时用汉字大写和数字表示）。该报价一次报死，不受市场因素的影响。

3、我方已详细阅读和审核全部招标文件，完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

4、我方同意按照要求提供投标有关的一切数据或资料。

5、我方将按招标文件的规定履行合同责任和义务。

6、我方承诺本次参与投标的所有产品均为正品，因此产生的一切问题由我方自行承担。

7、我方完全理解最低报价不是中标的唯一条件，尊重评标委员会的评审结果，并同意放弃对这方面有不明及误解质疑的权力。

8、我方同意按招标文件规定，遵守贵方有关招标的各项规定。

9、投标有效期为自开标日起90个日历日。

10、所有关于本项目的函电，请按下列地址联系：

投标人名称（公章）：              详 细 地 址：

开 户 银 行：                     帐       号：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：           联系电话：

年  月  日

2.投标报价一览表（格式）

投标报价一览表

投标人名称：

| 投标产品名称 | 项目编号 | 数 量 | 投标总价 （人民币:元） | 交货期限 （日历日） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 吴起县卫生健康局紧密型县域医共体设备购置项目 | WZC-GKZB-2025-33 | 1批 |  |  |
|  | 投标总价（小写）： 投标总价（大写）： |  |  |  |

注：1、本表价格应按投标总价填写，同时应保证投标文件的正、副本中仍有此表且名称和报价相符。

2、投标报价（含税）=产品价＋装卸运输费+售后服务费+保险费+相关伴随费用等。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  （投标人单位公章）                              日 期：

投标分项报价表

投标人名称：                                项目编号：

| 序号 | 名 称 | 生产厂家 | 品牌型号 | 单位/数量 | 单价 （人民币元） | 总价 （人民币元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总 计（人民币元） |  |  |  |  |  |  | ￥： |

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：                  （投标人单位公章）

日 期：

3.技术（服务）偏离表（格式）

技术偏离表

投标人名称：                      项目编号：

第  页，共  页

| 序号 | 服务内容 | 数量 | 招标文件 要求 | 投标文件 实际内容 | 响应 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：正偏离、相同、负偏离

注：如有漏报、瞒报招标文件所要求的性能指标等将视为没有实质性响应招标文件。

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：              (投标人单位公章)

日 期：

4.商务偏离表（格式）

商务偏离表

投标人名称：               项目编号：

| 序号 | 招标文件商务要求 | 投标文件商务响应 | 偏离情况 | 响应说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：响应说明填写：优于、相同

法定代表人或被授权人（签字或盖章）：           (投标人单位公章)

日 期：

5.法定代表人证明书（格式）

## （1）法定代表人证明书

| 致：吴起县政府采购中心 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 企 业 法 人 | 企业名称 |  |  |  |  |
|  | 法定地址 |  |  |  |  |
|  | 邮政编码 |  |  |  |  |
|  | 网 址 |  |  |  |  |
|  | 登记机关 |  |  |  |  |
|  | 机构代码证号 |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓 名 |  | 性 别 |  |  |
|  | 职 务 |  | 联系电话 |  |  |
|  | 传 真 |  |  |  |  |
| 法定代表人身份证复印件 | （正反面） |  |  | 法定代表人签字或盖章 |  |
|  |  |  |  | （法人公章） 年 月 日 |  |

## （2）法定代表人授权委托书

吴起县政府采购中心：

注册于（行政管理局名称）之（投标单位全称）法人代表（姓名、职务）授权（被授权人姓名、职务）为本公司的合法代理人，就  （项目名称、项目编号）      的招标及合同的执行和完成，以本公司的名义处理一切与之有关的事宜。

本授权有效期为   年  月  日  -    年  月  日。

附：全权代表姓名：             性别：        年龄：           岁，

职    务：             身份证号码

通讯地址：

电    话：

法定代表人/授权代表身份证复印件

| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |
| --- | --- |
| 法定代表人身份证复印件 | 授权代表身份证复印件 |

- 本授权书有效期自开标大会之日计算不得少于九十天。

- 授权书内容填写要明确，文字要工整清楚，涂改无效。

3.未按授权格式填写，视为无效授权，按无效标处理。

单位名称（公章）：              法定代表人（签字或盖章）：

年    月   日

6.资格证明文件

1.具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织，提供合法有效的营业执照或组织机构代码证；
   2.法定代表人授权委托书：法定代表人参加投标的，须出示身份证；法定代表人授权他人参加投标的，须提供法定代表人授权委托书及被授权人身份证；
   3.医疗器械经营许可证及第二类医疗器械经营备案凭证；
   4.财务状况报告：提供2024年财务审计报告（至少包括审计报告、资产负债表和利润表，成立时间不足一年的可提供成立后任意时段的资产负债表）或其基本存款账户开户银行出具的资信良好证明及基本户证明材料；
   5.税收缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的纳税证明或完税证明,依法免税的供应商应提供相关文件证明(成立不足一年的提供自成立之日起的连续纳税证明或完税凭证)；
   6.社保缴纳证明：提供投标截止时间前一年内已缴纳的任意三个月的社保缴纳证明（成立不足一年的提供自成立之日起的连续社保缴纳证明）；
   7.投标人参加采购活动近3年内经营活动中无重大违法记录书面声明；
   8.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；
   9.通过“信用中国”网站、中国政府采购网查询相关主体信用记录，未被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供查询结果网页截图并加盖供应商公章）。

## 7.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的说明及承诺（格式）

吴起县政府采购中心：

（投标人名称）     于     年    月   日在中华人民共和国境内     （详细注册地址）     合法注册并经营，公司主营业务为                          ，营业（生产经营）面积为              ，现有员工数量为         ，本公司郑重承诺，具有履行本合同所必需的设备和专业技术能力。

供应商名称：            （公章）

法定代表人/授权代表(签字或盖章)：

年  月  日

8.项目实施方案（根据评分标准自行拟定）

9.技术指标及质量保证（根据评分标准自行拟定）

10.售后服务（根据评分标准自行拟定）

11、商务响应

12.业绩合同及投标人认为有必要说明的事宜

13.《拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书》（格式）

陕西省政府采购投标人

拒绝政府采购领域商业贿赂承诺书

为响应党中央、国务院关于治理政府采购领域商业贿赂行为的号召，我单位在此庄严承诺：

1、在参与政府采购活动中遵纪守法、诚信经营、公平竞标。

2、不向采购人、采购代理机构和政府采购评审专家进行任何形式的商业贿赂以谋取交易机会。

3、不向政府采购采购代理机构和采购人提供虚假资质文件或采用虚假应标方式参与政府采购市场竞争并谋取中标、成交。

4、不采取“围标、陪标”等商业欺诈手段获得政府采购定单。

5、不采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人。

6、不在提供商品和服务时“偷梁换柱、以次充好”损害采购人的合法权益。

7、不与采购人、采购代理机构政府采购评审专家或其它投标人恶意串通，进行质疑和投诉，维护政府采购市场秩序。

8、尊重和接受政府采购监督管理部门的监督和政府采购代理机构招标要求，承担因违约行为给采购人造成的损失。

9、不发生其他有悖于政府采购公开、公平、公正和诚信原则的行为。

承诺单位：　　                 　（盖章）

法定代表人：　　　　　     　　  （签字或盖章）

地　　址：

电　　话：

年　　月　  日

- 14.中小企业声明函

吴起县政府采购中心：

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46 号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业）；

- （标的名称），属于（  ）行业；制造商为（企业名称），从业人员     人，营业收入为      万元，资产总额为     万元，属于（中型企业、小型企业）；

............

以上企业，不属于大型企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

声  明  人:                 (供应商名称、公章)

法定代表人（负责人）：      （签名或盖章）

日      期：

说明：本项目行业属性为工业。

此声明函不属于招标文件强制性要求，若不是中小企业投标供应商可以不将此表制作于投标响应文件中，未按上述要求提供、填写的，评审时不予政策考虑。

残疾人福利性单位声明函

吴起县政府采购中心：

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本公司参加          （采购人）的         项目采购活动提供本公司制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:                      (供应商名称、公章)

法定代表人（负责人）：      （签名或盖章）

日      期：

此声明函不属于招标文件强制性要求，若不是残疾人福利性投标供应商可以不将此表制作于投标响应文件中，未按上述要求提供、填写的，评审时不予政策考虑。

监狱企业证明函

吴起县政府采购中心：

根据财政部、司法部《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）的规定，监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

特此声明！

声  明  人:                      (供应商名称、公章)

法定代表人（负责人）：      （签名或盖章）

日      期：

此声明函不属于招标文件强制性要求，若不是监狱企业投标供应商可以不将此表制作于投标响应文件中，未按上述要求提供、填写的，评审时不予政策考虑。

纸质版的文件封袋标识：

格式A

致：吴起县政府采购中心

项目编号：

项目名称：

投 标 文 件（正本或副本）

（非开标大会不得启封）

投标人名称：（公章）

通讯地址：                            联系电话：

：纸质版的投标文件封袋正面标识式样

格式B：纸质版的开标一览表封袋正面标识式样

致：吴起县政府采购中心

项目编号：

项目名称：

开 标 一 览 表

（非公开唱标不得启封）

投标人名称：（公章）

封装内容：投标报价总表          联系人电话：

格式C：纸质版的其他证明文件封袋正面标识式样

致：吴起县政府采购中心

项目编号：

项目名称：

其他证明文件

（非公开唱标不得启封）

投标人名称：（公章）

封装内容：资质证明文件、业绩合同等          联系人电话：