| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | - 一、技术标准 (1) ★光纤加热和熔接方式：采用双光束CO2激光器作为唯一加热源； (2) CO2激光器功率：≥30W，输出功率稳定性不超过±0.5%，输出光束形状和大小可根据需要调整； (3) 典型熔接损耗：≤SMF(ITU-T G.652)0.02dB； (4) 适用光纤类型：单模光纤、多模光纤、保偏光纤、色散位移光纤、非零色散位移光纤、色散补偿光纤、超大芯径光纤、小芯径光纤、特殊组份光纤等； (5) 通光损耗：≤1%； (6) ▲典型熔接强度：≥SMF(ITU-T G.652) 466Kpsi； (7) CCD视场：≥2.7mm； (8) ▲光纤观察：PAS侧面观察、WSI&WTI热像观察； (9) ★End-View端面观察； (10) ▲自动熔接光纤直径范围：80-2300mm（光纤，端帽，玻璃管）； (11) ▲V槽夹持系统：分离式V型槽，可实现80-2300mm直径光纤的自动适配夹持； (12) ★X/Y对轴精度：≤0.1μm； (13) ▲Z轴马达最大行程：≥150mm (14) Z轴最大拉锥长度：≥150mm； (15) Z轴最大拉锥速度：≥5mm/sec； (16) ▲Z轴移动分辨率：≤0.125mm; (17) 光纤熔接及拉锥控制:机器面板操作按键或者 PC 软件控制; (18) 接口：USB &GPIB； (19) ★操作控制：手动操作、电脑FPS软件操作（拉锥、旋转烧球、图像编程软件，提供软件功能界面支撑材料），包括软件升级； (20) ★双边保偏旋转马达，可360度无限制旋转。 (21) 光纤夹具：配备60μm、125μm、250μm、400μm、1000μm光纤夹具; (22)售后服务：设备有维修服务中心，且具备良好的售后服务保障体系。 |
| 2 |  | 二、售后服务要求： 售后服务响应时间（质保期内）：4小时即时响应（包括电话响应）；电话响应无法解决48小时内到达现场（非工作日72小时、国家法定节假日除外）。修复时间120小时内解决；如在120小时内无法修复，则提供部件冗余服务或采取应急措施，提供相同产品或不低于故障产品规格档次的备用产品供采购人使用，以确保货物的正常使用。 该设备如有耗材，供应商标明后期耗材的销售价格。 |
| 3 |  | 三、安装调试、验收要求、培训要求： 安装地点：西安邮电大学长安校区2号实验楼236实验室 安装及调试要求： 1）设备到达使用现场前，供应商将向采购人或设备最终用户告知设备安装运行的环境要求。 2）设备安装过程中，供应商服务工程师将对设备用户使用人员介绍设备的性能特点，并提供设备的基本操作及维护保养提供免费培训并熟练操作。 3）在正常使用的情况下，对设备提供自验收合格之日起36个月的保修期。 4）在保修期内，当供应商接到最终用户报修后将于4小时内予以响应，包括通过电话或电子邮件进行远程支持。若供应商确认故障无法通过远程支持予以解决，则供应商将在确认后48小时内（非工作日72小时、国家法定节假日除外）派服务工程师到达最终用户现场查找原因并提供解决方案。若供应商确认设备无法通过远程或现场维修解决的，供应商将予以返厂维修或更换，且供应商将承担设备流转所产生的费用，包括检验费、运费、保险费、仓储费和装卸费。 5）在保修期外,若设备发生故障供应商可提供优惠价格的维修服务。 6）提供一次免费移机服务。 |
| 4 |  | 备注： 1.以上参数为实质性要求，供应商任意一项负偏离，响应文件按无效响应处理。 2.标“★、▲”项技术参数须提供相应的证明材料，不限于产品彩页、测试报告、官网和功能截图等技术支持性文件资料等，未提供或提供但无法佐证的按无效响应处理。 |