标的名称：高寒高海拔步入式环境试验系统

| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 环境试验箱 一、结构要求 ▲1.1 有效尺寸：≥5000D*4000W*2500H(m) ▲1.2 有效试验面积：≥20m2 1.3 工作室箱体：外壳为冷轧钢板双面静电喷塑；内壁为耐腐蚀材料，所有接缝TIG连续焊接；保温层为聚氨酯发泡+超细玻璃棉复合保温层或超细玻璃棉，厚度≥150mm 1.4 舱内照明：配置≥2个低压防爆防潮照明灯，控制屏控制开关。 1.5 观察窗：大门上设置≥W500mm×H500mm镀膜防霜中空玻璃观察窗。 1.6 布置≥1个高清摄像头，摄像头视窗配镀膜防霜中空玻璃，视场清晰，可调焦，可远程操作，预留电源和网络接口各1个，考虑有效的散热措施。 二、电器控制系统 2.1 在触摸屏和PC端都可以对各个系统的参数进行设置。 2.2 报警功能：系统运行时，如发现有检测结果超出设定的报警条件时，立即进行声光报警。当系统硬件发生故障时，如设备故障，电源故障等硬件故障时，系统为立即进行声光报警，并把相应的系统自动停止运行，保证实验的安全可靠。 ▲2.3 外温控制：五点采集合一控制模块（含传感器），控制器能够记录五点传感器的采集原始数据并能够实时导出。 2.4 除霜功能：自动或手动启动 2.5 网线通讯远程控制 三、实验数据管理模块 ▲3.1 数据处理：自动 3.2 模型温度控制八合一传感器：8测点，精度≤0.01℃，温度范围≥-60～90℃，PT1000温度传感器3条。 ▲3.3 专用传感器精度：≤0.01℃（提供标定库权限和换算公式）。 3.4 辐照计量程：0～2000 W/㎡ 3.5 PC端软件实时采集记录不同断面的温度和水分数据，可以导出PDF格式和EXCEL格式。 3.6数据处理系统：性能不劣于11代酷睿I5、≥内存16G、硬盘≥1T+256G、显卡≥2G、28英寸高清≥2K显示器 ▲3.7传感器通道≥50个 ▲3.8实验室数据管理软件（提供版权证明） 四、温控系统 4.1 温度范围：≥-50℃～80℃ 4.2 温度波动度：≤±0.5℃(全程温度波动可自动实现，空载/荷载一致) 4.3 温度传感器：PT100，2路 ▲4.4 可实现程序段、线性、正弦、矩形波、三角波程序控制 ▲4.5 标定：自动标定 4.6 冷凝排水：舱底设排水孔，保证舱内冷凝水顺利排出 4.7 测试引线孔：箱体两侧留直径约Φ80mm线缆出线孔 4.8 制冷方式：机械压缩制冷 4.9制冷量：≥34KW 4.10 运行方式：程序运行+恒定运行 五、加湿系统 5.1湿度范围：30℃条件下30%～95% RH，控制精度：≤±5%。 5.2湿度传感器测量精度：fs±3%RH，长期稳定性≤1% RH/年 5.3湿度差值≤ 10% 5.4湿度调节速率：3h (湿度从30%到95%) 5.5水箱容积：≥100L 5.6功率：≥3000W 六、低气压模块 ▲6.1压力范围：≥常压～50kPa 6.2压力偏差：在压力≥50kPa时，满足精度≤±1%；在50kPa≥压力≥2kPa时，满足精度≤±5%；在压力≤2kPa时，满足精度≤±0.1kPa 6.3 降压时间：常压～50kPa≤60min 6.4 压力恢复：≤10kPa/min 七、日光光照模块 7.1氙灯寿命：≥1000小时 7.2辐照系统采用接近太阳光光谱的氙弧灯，波长为290～800mm,光强为4000lux 7.3设计移动轨道模拟日照时间、日照强度 7.4全光谱长弧氙灯，分别模拟早上中午晚上，利用系统程序设定早中晚氙灯强度变化来模拟日照时间、日照强度。 7.5氙灯辐射强度：（350-850nm）550W/m2～1100W/m2 (可设定值)，触发器工作电压交流220V，触发时间≤2s，二次触发间隔时间≥10min 八、盐雾模块 8.1盐水喷洒指标：5%氯化钠溶液喷洒到试品表面腐蚀试验（模拟高原洒盐除雪） 8.2水流速度：≥0.4±0.1kg/m3•h 8.3压缩空气压力：≥1.00±0.01Kgf/cm³ 8.4喷雾方式：连续式/间歇式喷雾 8.5盐雾系统盐雾自动化配比系统： 8.6程序控制:配比模式自动设置和储存，不少于四种模式粒径大小 :≥5μm 8.7盐雾沉降量: 1～3m/80 cm2•h 8.8盐水流量:150～250L/h，可调 8.9喷雾角度:气动式，连续、间断喷雾可任意调节 8.10盐雾喷嘴材质:耐腐蚀耐冻耐热 8.11配套防护罩 九、覆冰模块 ▲9.1覆冰指标：自动制冰，自动标定 9.2风速模拟系统： ≥2m/s-10m/s可调（出风口） 十、碳化模块 ▲10.1浓度0.04%～100%，可调。 10.2浓度偏差：≤5% 10.3程序控制CO2浓度 十一、高压模块 ▲11.1 压力范围：≥0.1MPa～1.0MPa 11.2 压力控制精度：≤0.01MPa 11.3 温度控制范围：≥20℃～150℃ 11.4 湿度控制范围：≥20%RH～95%RH（100℃以下控制） 11.5 旋转模块：台面直径≥40mm，高度≥43mm，负载≥2.5kg。无级调速，转速可控，材质316L不锈钢 11.6 报警功能：CO2预警、超压、超温、缺水 十二、降雨系统 12.1 雨量范围:≥2～50mm/h 12.2 水温范围:≥3～35℃ 12.3 管路系统耐压等级≥2.5MPa 12.4 管道、阀门有防冻措施 12.5 淋雨时间、雨量可设定 12.6 液位保护和自动补水设计 |