|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参数性质 | 序号 | 技术要求名称 | 技术参数与性能指标 |
|  | 1 |  | **1.高速气涡轮手机（30把）**  1.1.手机采用钢球轴承；非快换接头式，国际标准四孔连接；按压式设计装夹车针；头壳大小≤Ф13\*14。  1.2.转速：≥310000rpm/min；扭矩：≥0.12N·cm，可承受135℃高温高压灭菌。 |
|  | 2 |  | **2.牙科气动马达手机（20套）**  2.1.直机参数：  直机采用钢球轴承；额定转速≤40000rpm/min；直机的夹持力≥35N；能与符合国际标准制作的E型接口相连接；冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；可承受135℃高温高压灭菌。  2.2.弯机参数：  弯机采用钢球轴承，按压式设计装夹车针，内置5套轴承额定转速≤40000rpm/min；弯机的夹持力≥45N；冷却形式：外部雾化冷却，与外喷水马达连接使用；可承受135℃高温高压灭菌。  2.3.马达参数：  具有正反转功能；标准4孔连接；外喷水直弯机连接；转速18000rpm/min±10%；马达扭矩≥1.5N·cm；冷却形式：外部雾化冷却；可承受135℃高温高压灭菌。 |
|  | 3 |  | **3.高速气涡轮手机（5把）**  3.1采用钢球轴承；标准4孔连接；头部尺寸：直径≤φ13×14；按压式设计装夹车针；后排气，无雾化；45°反角，扭矩≥0.12N·cm，转速：≥300000rpm/min，可承受135℃高温高压灭菌。 |
|  | 4 |  | **4.牙科电动拔牙手机（10把）**  4.1  手机最高转速：≥168000rpm/min；  取针方式：按压式；光纤棒导光照明；45度一体机头；可连接任何E 型接口电动马达；冷却方式：外接3点喷水；可承受134℃高温高压灭菌。 |
|  | 5 |  | **5.根管治疗仪（2台）**  **配置清单：**每台配备5把弯手机  5.1无刷电机或者有刷电机；16:1减速比弯机头，360°可旋转；电机输出扭矩实时动态控制，预防断针；往复模式角度30°-340°，每10°可调；≥多种自定义程序和内置多组不同厂商主流锉系统；  5.2扭矩和速度：  扭矩≥0.4N·cm多档可调；  转速：100rpm/min-1200rpm/min。 |
|  | 6 |  | **6.根管荡洗器（2台）**  **配置清单**：  主机，电源线，各型号根管荡洗工作尖，硅胶套3个  6.1.微电脑全自动控制，具有多种模式设定，≥多种荡洗时间模式，荡洗时间可调。  6.2.工作尖端参数：输出的尖端主振动偏移：≤200μm，输出的尖端振动频率：45kHz±10Hz；工作尖、限力扳手可以耐134℃高温。 |
|  | 7 |  | **7.超声骨刀系统（1台）**  **配置清单**：  手柄：接插式手柄（带光）；  多功能脚踏；各型号工作尖：≥7枚  7.1.工作尖尖端主振幅：20~200μm；工作尖振动频率：24.0 kHz~36.0 kHz；蠕动泵流量：30~130mL/min，导出的输出功率：200~600mW。  7.2. ≥7英寸彩色触控屏，中文显示，多功能脚踏可控制模式、功率和水量，具有故障报警功能。手柄能耐134℃高温消毒。 |
|  | 8 |  | **8.抛光手机（1台）**  **配置清单**：手柄，抛光弯机，抛光杯，喷油嘴，硅胶座  8.1.手柄无线，正反旋转功能，LED屏显示。可拆卸消毒套筒，耐高温高压消毒，转速范围：手柄按键控制模式：500-5000rpm/min。 |
|  | 9 |  | **9.医用封口机（1台）**  9.1.封口温度、失效日期、锅号、锅次等参数可设置，封口速度：≤10 m/min，留边：0～40 mm可调，封合线宽度：≤12 mm。  9.2.打印方式： 针式打印，打印文字单行或双行排列，功率： 500W±10 ，≥彩色7英吋触摸屏显示，中文操作界面，内置时钟和参数可以设置并具有自动储存功能。 |
|  | 10 |  | **10.牙周袋深度探测仪（1台 核心产品）**  **配置清单：**  探针手柄 2台；电子牙周探针系统 1套；电脑触控一体机1套；脚踏开关1套；可高温高压消毒探头或一次性探针头200个；推车 1个；彩色打印机1台  10.1.测量过程中探针工作尖端探诊压力为 15gf±2gf，深度测量范围：0-15mm。测量显示精度：≤0.2mm。探针直径：0.5mm±0.05,探针材料：钛合金（可探测种植体）。  10.2. 测量结果显示方式: 探针手柄上的 LED 屏幕或电脑同步显示。探针手柄与电脑连接采用无线或者有线连接。  10.3. 具备牙周袋深度，牙龈退缩或增生，出血，溢脓，根分叉，牙结石，菌斑，松动度、咬合创伤等测量与记录。同时能够自动制图，自动生成报告，风险因素评估，导出PDF文件、邮件分享等功能。  10.4. 支持多个探针手柄共用电脑系统。可显示全口菌斑分布及临床指标阳性阴性比例，进行菌斑评定。可记录全口牙列缺失、种植体、桥体、修复体、乳牙滞留等。可手动触屏编辑牙周袋深度值和牙龈增生/退缩值  10.5.探诊过程支持语音播报。支持记录出血指数、菌斑指数、咬合关系。  10.6. 探针头可拆卸进行高温高压消毒或者一次性探针头。 |
|  | 11 |  | **11.喷砂洁牙机(1台）**  **配置清单**:  主机、电源线、脚踏开关，喷砂手柄2把，粉罐2个，水瓶一大一小，过滤器，牙科喷砂粉2瓶，密封圈。  11.1.具有龈上喷砂、龈下喷砂功能。采用自动供水系统，可装入纯净水或蒸馏水，也可以使用次氯酸钠、洗必泰等药液；可通过触控屏调节水量大小，调节功率（输出气压）大小。具有管路一键清洁功能。  11.2.喷砂手柄可自由拔插，可高温高压灭菌处理。全透明漏斗形粉罐，龈上、龈下独立喷砂粉罐粉罐可360°旋转，能够实时观察砂粉流动情况。龈下喷嘴四孔设计，三孔出砂一孔出水，可实现360°旋转。 |
|  | 12 |  | **12.高频手术设备(1台）**  12.1.用于口腔手术切割、移除软组织或控制出血。  12.2.工作频率：0.36-30MHz，切割模式额定输出功率：40W±20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻）凝血模式额定输出功率：30W±20%（负载电阻为 500 Ω无感抗电阻）。  12.3.笔式手柄及指压开关，工作时伴有鸣叫提示信号，手柄(含指压开关)、手柄线、手柄支架、电极和电极消毒盒均可高温高压消毒; 可配负极板（设备配套200片）或无负极板。 |
|  | 13 |  | **13.高频电刀（1台）**  **配置清单**：主机，手控笔，脚踏开关，负极板连接线，刀笔电极4个，中性电极10张。  13.1、用途代替手术刀对组织切割、凝血，≥七种工作模式，具有报警功能，有短路保护系统。  13.2、频率：≥400KHZ，输出功率：70-300W，额定负载：50-800欧。 |
|  | 14 |  | **14.牙科综合治疗台（6套）**  **配置清单**：  ①感应LED冷光灯 1套；②病人椅1套；③下挂式医生工作台 1套；④低压观片灯 1套；⑤ 高低速手机管线 1套；⑥消毒系统 1套；⑦侧线箱体 1套；⑧内置热水系统 1套；⑨三用枪 2套；⑩纯净水系统 1套；⑪一体式陶瓷痰盂缸 1套；⑫自动定量给水系统 1套；⑬助手挂架带控制面板 1套；⑭强弱吸系统 1 套；⑮地箱 1 套；⑯多功能脚踏 1套；⑰医师椅 1套；⑱护士椅 1套；⑲内置洁牙机 1套；⑳牙椅使用说明书 1套；  14.1.牙椅注册使用期限≥10年（提供药品监督管理局出具的相应证明材料）。  14.2.口腔灯：感应LED冷光灯;色温可通过感应孔实时切换，照度可进行无极调节，最高照度≥30000Lux。  14.3.牙科椅  整体采用金属材质骨架和底座，座椅承重≥150kg，座椅升降范围 ：370mm～820mm；靠背主体采用金属材质和喷涂工艺；座垫、靠背、头枕具有回弹、抗震效果，免工具挂扣式安装方式；弯板采用精密铝合金铸造工艺；牙椅皮革采用接触面无缝工艺缝制；具有抗撕裂、抗菌活性。  消毒系统：消毒液可同时覆盖手机管、三用枪管、洁牙机管和水杯供水管道所有诊疗用水的出水口。  14.4.治疗台单元采用下挂式器械盘，配置≥5.0英寸控制面板。侧箱内部为铸造铝合金箱架；侧箱双边侧门可完全打开，可旋转≥90°的一体式陶瓷痰盂缸；具有漱口水恒温系统，水杯供水系统和冲痰盂系统可根据医生的要求设定时间；强弱吸过滤器为旋入式设计，易于拆卸及清洗，其过滤精度≤1㎜²。  14.5.助手位单元配置≥9功能触摸屏或者按键的控制面板和助手搁置台；强弱吸手柄各1支，手柄采用高分子材料制成。  14.6.地箱内置封闭电源；具有防污染的下水排污连接组件。  14.7.配置医生椅≥6个方位可调节；脚轮架采用精密铝合金铸造件，脚轮采用静音轮。 |
|  | 15 |  | **15.牙科电动空压机（1台）**  配置清单：配置同品牌冷冻式干燥机一台。  特殊要求：占地面积（长×宽）：≤150cm\*60cm  15.1.设备用途：满足8-10台牙椅的动力气源及医疗用压缩空气的生成设备装置。  15.2.无油活塞式空气压缩机，电机转速：≥1400r/min，公称流量 ≥60L/min(0.7Mpa)。  15.3.使用 5 个压缩机头并联，配 180L 储气罐可满足 8-10 台牙科综合治疗机使用；储气罐内部防锈处理，纳米抗菌喷涂防菌防霉变。  15.4微电脑控制器，四个电机可分时启动，单独启停，互为备用。  15.5配置自动排水阀，定时排水。 |
|  | 16 |  | **16.负压抽吸系统（1台）**  **特殊要求：**  占地面积≤100cm\*50cm  16.1设备用途：提供10台牙椅负压抽吸牙科口内抽吸设备，与牙科椅位上的抽吸装置通过管道相连接，对牙科治疗区域内的喷雾、唾液、血液等进行抽吸，并自动进行水气分离和排放，达到去除全部喷雾。  16.2. 气环抽吸泵，电机转速：≥2800 r/min，可以瞬间产生符合牙科使用标准的高抽吸流量，无须等待时间；最大真空≤-19KPa。  16.3采用一体化组合式湿抽结构，配有二级水气分离，主动式气液分离器  ;气液分离器具有两级分离功能，液体处理量：≥20 L/min。  16.4内置机械式负压均衡气阀，保证负压值在最佳范围-14Kpa～-18Kpa，内置废水泵，内置排水隔膜阀。 |
|  | 17 |  | **17.微酸性电解水生成器（1台）**  **特殊要求：**占地面积≤200cm\*1.6cm  17.1微电脑系统控制，消毒模式和运行模式双向控制。  17.2整机装置：微酸性电解水生成器设备为一体机，由控制系统、电解系统、监测系统、打印系统、储液箱以及稳压输送系统等组成。  17.3操作界面：≥7寸中文液晶显示屏；生成量：≥4000mL/min。  17.4电解槽：≥5000h（提供电解槽强化寿命检测报告）；添加电解剂规格：5L/桶。  17.5理化指标：pH：5.0～6.5，ORP≥600mV，有效氯10mg/L-80mg/L可调，残留氯离子≤500mg/L，符合GB28234-2020《酸性电解水生成器卫生要求》规定相关技术要求。  17.6.监测及打印：实时监测显示pH值、ORP值、有效氯含量、电解电流、累计运行时间等参数，消毒液不合格自动报警；可在线打印微酸水的理化指标及实时时间等信息。 |
|  | 18 |  | **18.口腔数字观察仪（2台）**  **配置**：  配置金属固定支架；主机显示器； 手柄1套； 电源适配器 ；显示器遥控器1个；≥16G U盘1个。  18.1、摄像头手柄：≥1200万像素；白色高亮LED；自动对焦5mm-50mm ；视场角≥60度；1/4CMOS传感器。  18.2、显示及存储：全屏、四分格画面拍照、带视频播放，USB1可连接U盘实现治疗图片的储存、浏览≥10000张，待机状态自动播放图片，USB2 可播放U盘或移动设备上的图片、音乐、视频、文档；显示器≥17英寸高亮白色液晶显示包含高保真音响，接口：TV+AV+USB\*2+HDMI。  18.3、医患沟通：配U盘容量≥16G，内含电脑wifi安装软件，3D医患沟通视频，具备照片保存功能。 |
|  | 19 |  | **19.牙科X射线机（1台）**  **配置清单**：球管1套、座椅1套、控制器1套、遥控器1个、立柱组件1套、电源线1根。  **配套服务需要**：配合医院办理放射诊疗许可证和辐射安全许可证:（完成放射防护预评价、控制效果评价、环境影响评价及验收服务。）  19.1射线焦点：≤0.8mm，管电压：≥65KVP，管电流：≥5mA，剂 量 率：≤0.04mGy/h，负载循环：1/30。  19.2采用高频直流技术，逆变频率≥150KHz;单次曝光时间0.04s～2.0s。自动检测故障，显示故障代码功能。  19.3、拍摄模式：胶片，扫描仪，传感器三种拍摄模式。根据人群选择儿童或者成人模式拍摄。牙位曝光时间可以单独设定并进行记忆存储。无线遥控器控制曝光；使用年限：≥10年。 |
|  | 20 |  | **20.数字化牙片系统（1台）**  **配置**：  主机1套，安装软件1套，影像板1盒，电源线1根，台式电脑1台（处理器：13代i5以上，内存：≥16G以上，显卡：1060ti显示器：1280× 1024 液晶显示器）。  **特殊要求：**设备数据开放，能对接医用PACS系统。  20.1.影像板四种磷光片可选，厚度≤0.1mm,可反复使用；外接 PC,上位机软件显示、控制。能分别出直径为 1.0mm、1.5mm、2.0mm、2.5mm 全部 4 个孔洞。  20.2.有效成像区域：0 号-3号；影像板放置方式:电容触摸自动推入，自动识别尺寸。 |
|  | 21 |  | **21.急救车（1台）**  特厚850不锈钢，下面双开门，上面带抽屉（抽屉内部带自由拼接药格），配有电源插排，心肺复苏板，尺寸：≥75mm\*475mm\*930mm |
|  | 22 |  | **22.等离子体空气净化消毒机（6台）**  22.1.消毒因子：等离子体；适用空间体积≥100m³；壁挂式安装；循环风量≥800m³/h。等离子体密度分布≥2.5×1010m³。臭氧泄漏量≤0.003mg/m³,设备电源安全性：保护接地阻抗≤0.1Ω。  22.2.设备对白色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌、黑曲霉菌、冠状病毒等进行60min消毒作业后的平均杀灭率≥99.95%。  22.3.运行时可显示工作模式、消毒剩余时间、风速、湿度、温度等信息；具有故障提示；支持NB协议连接，具备主动发射网络和连接网络功能。具备传输设备消毒记录的功能；具备传输故障报警、保养提示的功能。支持设备信息、消毒记录等数据在管理平台的记录和导出。 |
|  | 23 |  | **23.离心机（1台）**  **配置要求：**  离心机 1套，配套操作器械1套，离心管500支。  23.1.功能：CGF（浓缩生长因子制造程序）15分钟梯度变速离心；PRF（富血小板纤维蛋白凝胶态）、IPRF（富血小板纤维蛋白液态）、PRP（富血小板血浆）为不同时段的恒速离心；最高转速4000rpm/min，最大离心1800Xg；最大容量 8×15ml；时间设定范围 1～99min。 |
|  | 24 |  | **24.牙科显微镜（2台）**  24.1.变角双目镜筒，角度调节范围≥0-180°；双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥55mm-75mm，带瞳距调节旋钮，可显示瞳距数值，调节精度≤1mm，调节旋钮带消毒罩。  24.2.高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围±7D；视场直径范围≥12mm~120mm；连续变倍系统：放大倍数≥2倍-18倍。  24.3.人体工程学30°光学延长器与分光器集成；双目镜筒倾摆功能装置；内置一体式变焦系统：焦距覆盖范围≥F200mm-500mm,左右手柄部位集成变焦旋钮。  ▲24.4.光源: LED照明系统，物面照度≥80000Lx，平均使用寿命≥60000小时。照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥155mm。  ▲24.5.具有4K超高清影像摄录系统：分辨率≥3840x2160;支持影像存储，图片、视频记录格式：JPEG;MP4。  24.6.高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍；配置无线脚控开关，用于拍照与录像；落地式支架。支架臂伸展范围≥1500mm。小横臂与镜身连接，长度≥600mm，旋转角度：±150º，上下移动≥±300mm；大横臂与立柱连接，长度≥500mm，旋转角度：300°。  24.7.平衡系统: 可根据镜头负荷分别调节左右、前后扭矩旋钮以及左右、前后阻尼旋钮；手柄：360°可旋转手柄，集成一键拍照录像按钮与变焦旋钮。 |
|  | 25 |  | **25.手术显微镜（1台 核心产品）**  25.1.主镜部分：显微镜采用光学玻璃，多层镀膜增透，复消色差光学设计；全金属变角双目镜筒，角度调节范围0-190°；双目镜筒瞳距可调，瞳距覆盖范围≥ 55mm-75mm，带瞳距调节旋钮。 目镜视场直径范围≥12mm~120mm。  25.2.面对面立体分光器；高眼点广角目镜，护眼杯高度可调, 视度调节范围不小于±7D； 电动连续变倍系统，F=250mm 条件下，放大倍数2 -18 倍；多功能电控手柄：可控制锁定/解锁电磁锁，变倍、变焦功能；影像拍照、录像、自动对焦功能；照明亮度调节、一键开关光源。  ▲25.3. 变焦系统：一体大行程电动变焦物镜，焦距覆盖范围≥F200mm-500mm。 LCD显示当前工作距离、缩放系数、放大倍率、LED 光源亮度等参数。  25.4.照明部分光源: 集成真色彩 LED 照明系统，色温≥ 5500K，CRI≥90 ,照度≥100000 Lux；配置增强照明系统；照明光斑大小多档可调，最大光斑直径≥160mm。具有消光功能；具备血管荧光功能；显微镜配置绿色滤镜增强血管和神经等重要组织的比度。  ▲25.5.影像具有4K超高清影像摄录系统：分辨率≥3840x2160;支持影像存储，图片、视频记录格式：JPEG;MP4；影像能一键自动对焦，≥27寸 4k 超高清显示器,含显示器支架、显微镜立柱抱箍。无线脚控:控制调焦、照明调节，拍照以及录像。  ▲25.6.六电磁锁控制系统：按钮控制锁定/解锁机身全关节前后、左右、旋转移动。  25.7.落地式支架，支架臂伸展范围≥1500mm。第一横臂长度≥500mm，旋转角度：360°；第二横臂长度≥700mm，旋转角度：±150º，上下移动≥±260mm；配有主镜可调节平衡系统（前后、左右）；第二横臂带有限位装置。 |
|  | 26 |  | **26.口腔病院器械采购需求**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | **序号** | **器械名称** | **技术参数规格描述** | **数量** | | 1 | 口腔麻醉注射架 | 铜质，尖头，1.8ml,带螺纹 | 30把 | | 2 | 牙科树脂充填器 | 水门汀充填器2号，双弯，医用不锈钢,长16cm | 30把 | | 3 | 牙科树脂充填器 | 水门汀充填器3号，双弯，医用不锈钢,长16cm | 30把 | | 4 | 银汞雕刻刀 | 银汞雕刻刀1号，双工作尖，长16cm | 30把 | | 5 | 牙科去龋刮匙 | 双弯，长16cm,工作尖平口带刃 | 30把 | | 6 | 双面镀铑口镜头 | 4# 平光 耐高温 镀铑 | 5把 | | 7 | 金属吸引器 | 强吸，单弯，口径Φ3mm | 5把 | | 8 | 骨膜剥离器1 | 双端，刃状/匙状，六棱柄，P24G | 5把 | | 9 | 骨膜剥离器2 | 双端，反光板/匙状，六棱柄，PPR3 | 5把 | | 10 | 骨膜剥离器3 | 190mm，seldin  ，双头，宽扁匙状 | 5把 | | 11 | 牙科用镊 | 长16cm，单弯，有齿，有定位 | 5把 | | 12 | 牙龈剪 | 长14cm，直尖, | 5把 | | 13 | 精细手术剪 | 长12.5cm，弯尖 | 5把 | | 14 | 牙刮匙 | 1#，双弯铲形，带齿，双头 | 5把 | | 15 | 牙刮匙 | 1# 双弯铲形，锐 ，  双头，八角柄 | 5把 | | 16 | 刮治器 | 17#-18#，双头，圆柄 | 5把 | | 17 | 牙周袋探针 | 圆柄，单工作端，刻度1-15mm | 5把 | | 18 | 咬骨钳 | 160mm，15°，单关节 | 5把 | | 19 | 不锈钢药杯 | 不锈钢，容量50ml | 5把 | | 20 | 不锈钢换药碗 | 不锈钢，φ12cm | 5个 | | 21 | 不锈钢换药碗 | 不锈钢，Ф6cm | 5把 | | 22 | 器械消毒盒 | 医用不锈钢，300mm×205mm×35mm，硅胶软衬 | 5个 | | 23 | 止血钳 | 长14cm，弯，带齿 | 30把 | | 24 | 止血钳 | 长16cm，弯，带齿 | 30把 | | 25 | 止血钳 | 长12.5cm，弯蚊式，带齿 | 30把 | | 26 | 手术刀柄 | 长14.5cm，直型 | 10把 | | 27 | 金属牙探针 | 双头，常规，5#，八角柄 | 15把 | | 28 | 金属口镜 | 4# 平光 耐高温 | 2把 | | 29 | 牙科镊 | 长16cm，单弯，有定位 | 15把 | | 30 | 唇颊拉钩 | 双弯，板式，哑光 | 10把 | | 31 | 金属吸引器 | 不锈钢， 口径Ф3.5mm，带孔强吸 | 10把 | | 32 | 不锈钢方盘 | 215mm×105mm×20mm | 15把 | | 33 | 舌钳 | 16.5cm，优质钢材 ，直 | 2把 | | 34 | 压舌板 | 150mm×38mm×80mm，角型 | 2把 | | 35 | 直角拉钩 | 长14cm,直角双弯 | 5把 | | 36 | 口腔开口器 | 钳式，大，长14.2cm | 2把 | | 37 | 颌面部组织拉钩 | 软组织拉钩下弯型3#、4#、5#、7# | 4把 | | 38 | 颌面部组织拉钩 | 软组织拉钩上弯型3#、4#、5#、7# | 4把 | | 39 | 牙骨锤 | 150g，两头尼龙 | 2把 | | 40 | 骨锉 | 1# ，扁柄，尖圆，双头 | 2把 | | 41 | 组织剪 | 11.5cm弯尖 | 3把 | | 42 | 组织剪 | 11.5cm直尖 | 3把 | | 43 | 组织剪 | 12.5cm 弯尖 防滑齿型（解剖） | 3把 | | 44 | 组织镊 | 14cm无钩 头宽0.8mm 宽柄 | 3把 | | 45 | 组织镊 | 12cm有钩 头宽0.4mm 宽柄 | 3把 | | 46 | 持针钳 | 14cm直 镶片 0.4mm | 3把 | | 47 | 牙科开口器成人左 | 长度10-15cm，宽度4-6cm，医用不锈钢，防滑设计，支持高温消毒，麻醉式开口器，左（成人） | 1把 | | 48 | 牙科开口器成人右 | 长度10-15cm，宽度4-6cm，医用不锈钢，防滑设计，麻醉式开口器，右（成人） | 1把 | | 49 | 牙科开口器儿童 | 长度8-12厘米，宽度3-5厘米，医用不锈钢，可调节开口度，防滑设计，支持高温消毒，麻醉式左（儿童） | 1把 | | 50 | 压舌板1 | 腭裂开口器配套压舌板1号 20x25mm | 1把 | | 51 | 压舌板2 | 腭裂开口器配套压舌板 2号 22x65mm | 1把 | | 52 | 压舌板3 | 腭裂开口器配套压舌板3号 24x75mm | 1把 | | 53 | 压舌板4 | 腭裂开口器配套压舌板4号 25x90mm | 1把 | | 54 | 压舌板5 | 腭裂开口器配套压舌板5号 26x110mm | 1把 | | 55 | 显微手术刀柄 | 4号刀柄，适配10-20号刀片。 | 1把 | | 56 | 显微剪刀 | 弹簧式，直，尖，15cm | 1把 | | 57 | 显微剪刀 | 微型剪，弯，15cm | 1把 | | 58 | 显微针持 | 持针钳，直，15cm，有锁止 | 1把 | | 59 | 显微针持 | 持针钳，弯，15cm，有锁止 | 1把 | | 60 | 显微镊子 | 组织镊，圆柄，15cm，直，无齿，尖端0.1mm | 3把 | | 61 | 显微镊子 | 组织镊，圆柄，15cm，弯，尖端，0.2mm | 2把 | | 62 | 止血钳 | 长12.5cm，尖，弯 | 2把 | | 63 | 血管夹 | 微型血管夹，工作端长度9mm | 2把 | | 64 | 血管夹 | 微型血管夹，工作端长度9mm，窄 | 2把 | | 65 | 器械盒 | 尺寸：200mm\*160mm\*35mm，内 含固定器械的硅胶垫 | 1把 | |