政府采购项目

采购项目编号：SCZJ2025-ZB-1792-001

宁陕中学数字化理化生实验室建设项目

招 标 文 件

陕西省采购招标有限责任公司

二〇二五年七月

目  录

第一章  招标公告	1

第二章  投标人须知	5

第三章  评标方法和标准	29

第四章  拟签订的合同文本	40

第五章  采购需求及要求	47

第六章  投标文件格式	124

第一章  招标公告

- 宁陕县教育体育局宁陕中学数字化理化生实验室建设项目招标公告

项目概况： 宁陕中学数字化理化生实验室建设项目的潜在投标人应在全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）获取招标文件，并于2025年08月19日09时00分（北京时间）前提交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：SCZJ2025-ZB-1792-001

项目名称：宁陕中学数字化理化生实验室建设项目

采购方式：公开招标

预算金额：2,256,225.00元

采购需求：

合同包1(宁陕中学数字化理化生实验室建设项目):

合同包预算金额：2,256,225.00元

合同包最高限价：2,256,225.00元

| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量（单位） | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 物理、化学、生物实验室配套设施及数字化传感器等 | 1(批) | 详见采购文件 | 2,256,225.00 | 2,256,225.00 |

本合同包不接受联合体投标

合同履行期限：合同期为3年，其中交货期：签订合同后40个日历日内完成实验室环境改造、设施设备供货、安装调试、与安康市数字化实验教考平台数据对接等所有建设工作。

二、申请人的资格要求

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：

合同包1(宁陕中学数字化理化生实验室建设项目)落实政府采购政策需满足的资格要求如下：本项目为非专门面向中小企业的项目。

3、本项目的特定资格要求：

合同包1(宁陕中学数字化理化生实验室建设项目)特定资格要求如下:

（1）投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

（2）投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

三、获取招标文件

时间：2025年07月29日至2025年08月05日，每天上午08:00:00至12:00:00下午 14:00:00至18:00:00（北京时间,法定节假日除外）

途径：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

方式：在线获取

售价：0元

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年08月19日09时00分00秒（北京时间）

提交投标文件地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）

开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（采用电子化远程不见面开标方式）

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

- 六、其他补充事宜

1、落实政府采购政策：

1.1《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部 司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）、《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）。

1.2《国务院办公厅关于建立政府强制采购节能产品制度的通知》（国办发〔2007〕51号）、《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）、《关于印发环境标志产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕18号）、《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号）。

1.3《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局关于运用政府采购政策支持乡村产业振兴的通知》（财库〔2021〕19号）、《财政部 农业农村部 国家乡村振兴局 中华全国供销合作总社关于印发<关于深入开展政府采购脱贫地区农副产品工作推进乡村产业振兴的实施意见>的通知》（财库〔2021〕20号）。

1.4《国家互联网信息办公室 工业和信息化部 公安部 财政部 国家认证认可监督管理委员会关于调整网络安全专用产品安全管理有关事项的公告》（2023年第1号）。

1.5《陕西省财政厅关于加快推进我省中小企业政府采购信用融资工作的通知》（陕财办采〔2020〕15号）、《陕西省财政厅关于印发<陕西省中小企业政府采购信用融资办法>的通知》（陕财办采〔2018〕23号）。

1.6《关于扩大政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策实施范围的通知》（财库〔2022〕35号）、《财政部办公厅 住房城乡建设部办公厅 工业和信息化部办公厅关于印发<政府采购支持绿色建材促进建筑品质提升政策项目实施指南>的通知》（财办库〔2023〕52号）。

若享受以上政策优惠的企业，提供相应声明函或品目清单范围内产品的有效认证证书。

- 2、购买须知：使用捆绑省交易平台的CA锁登录电子交易平台，通过政府采购系统企业端进入，点击我要投标，完善相关投标信息。网上投标确认后在线下载招标文件，未完成网上响应成功的或未在文件获取时间内从电子交易平台下载招标文件的，无法完成后续流程。

- 3、相关操作流程详见全国公共资源交易平台（陕西省）网站[服务指南-下载专区]中的《陕西省公共资源交易中心政府招标项目投标指南》。文件技术支持：4009280095、4009980000。

4、请各投标人获取招标文件后，按照陕西省财政厅《关于政府采购投标人注册登记有关事项的通知》要求，通过陕西省政府采购网注册登记加入陕西省政府采购投标人库。

5.本项目采用“不见面”开标形式，供应商可登录陕西省公共资源交易中心平台（http://sxggzyjy.cn/）〖《首页》不见面开标〗在线参与开评标过程，详见交易平台〖首页〉服务指南〉下载专区〗中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册（供应商版）》，如遇困难，请拨打系统平台技术支持电话：4009980000。

- 七、对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名称：宁陕县教育体育局

地址：宁陕县关口街30号

联系方式：0915-6826515

2、采购代理机构信息

名称：陕西省采购招标有限责任公司

地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层

联系方式：029-85227597

3、项目联系方式

项目联系人：张望、魏小旖

电 话：029-85227597

第二章  投标人须知

# （一）投标人须知前附表

本表是对投标人须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本资料表为准。

| 条款号 | 内 容 |
| --- | --- |
| 1.1 | 采购人信息：宁陕县教育体育局 地址：宁陕县关口街30号 联系方式：0915-6826515 |
| 1.2 | 采购代理机构：陕西省采购招标有限责任公司 地址：西安市高新区锦业路1号都市之门C座9层 联系人：张望、魏小旖 电话：029-85227597 |
| 1.3.3 | 对投标人的资格要求： 1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定； 1-1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明； 1-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明）； 1-3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明（复印件加盖公章））； 1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件）； 1-5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）； 1-6、法律、行政法规规定的其他条件（提供(1)投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明 (2)投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人声明原件 (3)满足招标文件政府采购政策各项强制要求）。 2、特定资格条件： 2-1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标； 2-2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）； |
| 1.3.4 | 是否为专门面向中小企业采购：否 |
| 1.3.5 | 是否允许采购进口产品：否 |
| 1.4 | 是否允许联合体投标：否 |
| 1.4.7 | 联合体的其他资格要求：/ |
| 1.7 | 项目所属行业：工业 |
| 2.2 | 项目预算金额：2,256,225.00元。 项目最高限价：2,256,225.00元。 |
| 5.4 | 是否组织现场考察或者召开答疑会：否 |
| 8.1 | 如投标人对多个包进行投标，可以中标1包 |
| 12.1 | 本项目不收取投标保证金 |
| 14.1 | 投标文件电子文档壹份。 |
| 15.1 | 投标有效期：自投标文件递交之日起 90 日历天。 |
| 16.1 | 投标截止时间：2025年08月19日09时00分00秒（北京时间） |
| 18.1 | 开标时间：2025年08月19日09时00分00秒（北京时间） 开标地点：全国公共资源交易平台（陕西省·安康市）（采用电子化远程不见面开标方式） |
| 19.2 | 信用查询时间:本项目资格审查时 |
| 20.5 | 核心产品：学生实验桌（陶瓷面板） |
| 21 | 实质性偏离：不满足招标文件第五章“采购需求及要求”中标注“★”号条款 |
| 23.2 | 评标方法：适用综合评分法 |
| 27.1 | 推荐中标候选人的数量：3 |
| 27.2 | 招标人是否委托评标委员会直接确定中标人：否 |
| 31.1 | 是否提交履约保证金：否 履约保证金金额：/ |
| 32.1 | 预付款比例为：/ |
| 32.3 | 情形如下： □采购资金在履约完成之后才能到位 □政府采购合同履约期限小于20日 □政府采购预算资金小于50万元 □其他采购人不能在政府采购合同履约完成前支付采购资金 |
| 33 | 中标单位在领取中标通知书前，须向采购代理机构支付招标代理服务费，招标代理服务费由采购人与采购代理机构约定： √参照原国家计委计价格【2002】1980号文和国家发改委发改办价格【2003】857号文的计算方法标准收取。 中标单位的招标代理服务费交纳信息 银行户名：陕西省采购招标有限责任公司 开户银行：中国光大银行西安友谊路支行 账 号：78560188000095264 联 系 人：张婕 联系电话：029-85263975 |
| 37.2 | 针对同一采购程序环节的质疑次数：一次性提出 |
| 37.4 | 联系单位：陕西省采购招标有限责任公司 联 系 人：马超、王亚宁 联系电话：029-85235014 |
| 38 | 电子投标注意事项 1、本项目采用电子化投标的方式投标，投标人须使用数字认证证书（CA锁）对电子投标文件进行签章、加密、递交及开标时解密等相关招投标事宜。开标时，按照工作人员要求进行解密，使用电子投标文件加密时所用的数字认证证书（CA锁）自行解密电子投标文件。所有投标单位解密完成后由开标人员将投标文件导入开评标系统。如因投标人自身原因造成无法在规定时间内解密投标文件的，按无效响应对待。 2、制作电子投标文件 投标人须在“全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/）”的“服务指南”栏目“下载专区”中，免费下载“陕西省公共资源交易平台政府采在购电子标书制作工具(V8.0.0.2)”，并升级至最新版本，使用该客户端制作电子投标文件，制作扩展名为“.SXSTF”的电子投标文件。” - 3、递交电子投标文件登录全国公共资源交易中心平台（陕西省）（http://www.sxggzyjy.cn/），选择“电子交易平台—陕西政府采购交易系统—企业端”进行登录，登录后选择“交易乙方”身份进入，进入菜单“采购业务—我的项目——项目流程——上传投标文件”，上传加密的电子投标文件。上传成功后，电子化平台将予以记录。 - 4、不见面开标注意事项 - 4.1、为了保证远程不见面开标顺利进行，投标人需使用配备音响和拾音设备的电脑提前一个小时登录网络开标大厅(陕西省安康市)自行调试(“不见面开标大厅”登录网址: http://122. 112. 246. 33/Bid - Opening/bi dopeninghallaction/hal1/login)。并按照工作人员要求进行投标文件解密，远程观看开标直播。及时加入网络开标大厅公布的腾讯QQ号，以便澄清等情况处理。如遇困难，请拨打系统平台技术支 - 持电话:4009980000。 - 4.2、投标人需安装新点播放器，以便观看远程不见面开标直播画面(播放器下载链接为:https://download.bqpoint.com/down1oad/downloadprodetail.html?SourceFrom=Down&SoftGuid554e06-c384-4005-bcb9-48932d410fd）。 - 4.3、相关操作培训请关注(陕西省公共资源交易中心)通知公告栏目，相关操作流程详见全国公共资源交易平台(陕西省)网站[首页服务指南下载专区]中的《陕西省公共资源交易政府采购项目远程不见面开标操作手册(供应商版)》。 |

# （二）投标人须知

## 一、总  则

### 1.     采购人、采购代理机构及投标人

1.1    采购人：是指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

本项目的采购人见投标人须知前附表。

1.2    采购代理机构：本项目的采购代理机构为陕西省采购招标有限责任公司，见投标人须知前附表。

1.3    投标人：是指响应招标、参加投标竞争的法人、其他组织或者自然人。潜在投标人：以招标文件规定的方式获取本项目招标文件的法人、其他组织或者自然人。

本项目的投标人须满足以下条件：

1.3.1  具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条关于投标人条件的规定，遵守本项目采购人和财政部门政府采购的有关规定。

1.3.2  以招标文件规定的方式获得了本项目的招标文件。

1.3.3  符合投标人须知前附表中规定的合格投标人的其他资格要求。

1.3.4  若投标人须知前附表中写明专门面向中小企业采购的，如投标人为非中小企业或所投产品为非中小企业产品，其投标将被认定为投标无效。

1.3.5  若投标人须知前附表中写明允许采购进口产品，投标人应保证所投产品可履行合法报通关手续进入中国关境内。

若投标人须知前附表中不允许采购进口产品，如投标人所投产品为进口产品，其投标将被认定为投标无效。

1.4    如投标人须知前附表中允许联合体投标，对联合体规定如下：

1.4.1  两个及以上投标人可以组成一个投标联合体，以一个投标人的身份投标。

1.4.2  联合体各方均应符合本须知规定。

1.4.3  采购人根据采购项目对投标人的特殊要求，联合体中至少应当有一方符合相关规定。

1.4.4  联合体各方应签订共同投标协议，明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任，并将共同投标协议作为投标文件第一部分的内容提交。

1.4.5  大中型企业、其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成联合体共同参加投标，共同投标协议中应写明小型、微型企业的协议合同金额占到共同投标协议投标总金额的比例。

1.4.6  以联合体形式参加政府采购活动的，联合体各方不得再单独参加或者与其他投标人另外组成联合体参加本项目同一合同项下的投标，否则相关投标将被认定为投标无效。

1.4.7  对联合体投标的其他资格要求见投标人须知前附表。

1.5    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与本项目同一合同项下的投标的，其相关投标将被认定为投标无效。

1.6    为本项目提供过整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，不得再参加本项目上述服务以外的其他采购活动。否则其投标将被认定为投标无效。

1.7    本项目所属行业见投标人须知前附表。

### 2.     资金来源

2.1    本项目的采购资金已列入政府采购项目预算，具有开展政府采购活动的条件。

2.2    项目预算金额和最高限价见投标人须知前附表。

2.3    投标人报价超过招标文件规定的预算金额或者预算额度内最高限价的，其投标将被认定为投标无效。

### 3.     投标费用

不论投标的结果如何，投标人应承担所有与投标有关的费用。

### 4.     适用法律

本项目采购人、采购代理机构、投标人、评标委员会的相关行为均受《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门政府采购有关规定的约束和保护。

## 二、招标文件

### 5.     招标文件构成

5.1    招标文件共六章，构成如下：

第一章  招标公告

第二章  投标人须知

第三章  评标方法和标准

第四章  拟签订的合同文本

第五章  采购需求及要求

第六章  投标文件格式

5.2    招标文件中如有不一致的，有澄清的部分以最终的澄清更正内容为准；未澄清的，以投标人须知前附表为准；投标人须知前附表不涉及的内容，以编排在后的最后描述为准。

5.3    投标人应认真阅读招标文件所有的事项、格式、条款和技术规范等。如投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标文件没有对招标文件的实质性要求做出响应，其投标将被认定为投标无效。

5.4    现场考察或者答疑会及相关事项见投标人须知前附表。

### 6.     招标文件的澄清与修改

6.1    采购人可主动地或在解答投标人提出的澄清问题时对招标文件进行澄清或修改。采购代理机构将以发布澄清（更正）公告的方式，澄清或修改招标文件，澄清或修改内容作为招标文件的组成部分。

6.2    澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购代理机构将以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投标人，并对其具有约束力。投标人在收到上述通知后，应及时向采购代理机构确认。投标人未回复的，视同已知晓澄清或者修改的内容。

因潜在投标人原因或通讯线路故障导致通知逾期送达或无法送达，采购代理机构不因此承担任何责任，有关的招标采购活动可以继续有效进行。

### 7.     投标截止时间的顺延

为使投标人有足够的时间对招标文件的澄清或者修改部分进行研究而准备投标或因其他原因，采购人将依法决定是否顺延投标截止时间。

## 三、投标文件的编制

### 8.     投标范围及投标文件中标准和计量单位的使用

8.1    投标人可对招标文件中一个或多个标段进行投标或者中标，除非在投标人须知前附表中另有规定。

8.2    投标人应当对所投标段招标文件中“采购需求及要求”所列的所有内容进行投标，如仅响应部分内容，其该标段投标将被认定为投标无效。

8.3    无论招标文件中是否要求，投标人所投货物及伴随的服务和工程均应符合国家强制性标准。

8.4    除招标文件中有特殊要求外，投标文件中所使用的计量单位，应采用中华人民共和国法定计量单位。

### 9.     投标文件组成

9.1    投标文件由“第一部分资格证明文件”和“第二部分商务及技术文件”组成。投标人应完整地按照招标文件提供的投标文件格式及要求编写投标文件。投标文件中资格审查和符合性审查涉及的事项不满足招标文件要求的，其投标将被认定为投标无效。

9.2    上述文件应按照招标文件的规定签署和盖公章或经公章授权的其他单位章（以下统称公章）。采用公章授权方式的，应当在投标文件第一部分资格证明文件附公章授权书（格式自定）。

### 10.    证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的技术文件

10.1   投标人应提交证明文件，证明其投标标的符合招标文件规定。该证明文件是投标文件的技术文件。

10.2   上款所述的证明文件，可以是文字资料、图纸和数据。

10.3   本条所指证明文件不包括对招标文件相关部分的文字、图标的复制。

### 11.    投标报价

11.1   投标人的报价应当包括满足本次招标全部采购需求所应提供的服务，以及伴随的货物和工程。所有投标均应以人民币报价。投标人的投标报价应遵守《中华人民共和国价格法》。

11.2   投标人应在投标分项报价表上标明分项服务、伴随的货物和工程的价格（如适用）和总价，并由法定代表人或其授权代表签署。

11.3   采购人不接受具有附加条件的报价或多个方案的报价。

11.4   投标人所报的投标报价在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。任何包含价格调整要求的投标，将被认定为投标无效。

### 12.    投标保证金

本项目无需递交保证金。

### 13.    投标有效期

13.1   投标有效期为提交投标文件截止之日起90个日历日，投标应在投标有效期内保持有效。投标有效期不满足要求的投标，其投标将被认定为投标无效。

13.2   因特殊原因，采购人或采购代理机构可在原投标有效期截止之前，要求投标人延长投标文件的有效期。接受该要求的投标人将不会被要求和允许修正其投标。投标人也可以拒绝延长投标有效期的要求，且不承担任何责任。上述要求和答复都应以书面形式提交。

### 14.    投标文件的制作

14.1   投标人应按投标人须知前附表中的规定，准备和递交电子文档。

14.2   投标文件的需由投标人的法定代表人或经其正式委托代理人按招标文件规定在投标文件上签字并加盖公章。委托代理人须持有书面的“法定代表人授权委托书”，并将其附在投标文件中。

未按招标文件要求签署和盖章的投标文件，其投标将被认定为投标无效。

14.3   投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。

## 四、投标文件的递交

### 15.    投标文件的加密

15.1   加密要求：投标文件应当按照电子化平台要求进行加密。

15.2   如果投标文件未进行加密，将被拒绝接收。

### 16.    投标截止

16.1   投标人应在投标人须知前附表中规定的截止时间前，将投标文件提交到电子化平台。

16.2   电子化平台将拒绝接收在投标截止时间后提交的投标文件。

### 17.    投标文件的接收、修改与撤回

17.1   电子化平台按招标文件规定的时间和地点接收投标文件。

17.2   采购人或者采购代理机构确认收到投标文件后，将记载投标文件的送达时间和加密情况，并向投标人出具回执。

17.3   递交投标文件以后，如果投标人要进行修改，须按电子化平台要求进行操作并在投标截止时间前按要求重新提交，投标人对投标文件的修改申请应按本须知规定编制、签署、加密。

递交投标文件以后，如果投标人要进行撤回的，须在投标截止时间前按电子化平台要求进行操作。

17.4   在投标截止时间之后，投标人不得对其投标文件做任何修改。

17.5   除投标人不足3家未开标外，电子化平台对所接收投标文件概不退回。

## 五、开标及评标

### 18.    开标

18.1   采购人和采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的开标时间和地点组织开标，并邀请所有投标人代表参加。

投标人不足3家的，不予开标。

18.2   开标时，由采购代理机构宣布不见面开标平台各投标人的电子投标文件加密情况，宣读投标人在开标一览表中所填写的全部内容。对于投标人在投标截止时间前递交的投标声明，在开标时当众宣读，评标时有效。

未宣读的投标价格、价格折扣等实质内容，评标时不予承认。

18.3   采购人或采购代理机构将对开标过程进行记录，由参加开标的各投标人代表和相关工作人员签字确认，并存档备查。

投标人未派代表参加开标的，视同投标人认可开标结果。

18.4   投标人代表对开标过程和开标记录有疑义，以及认为开标现场采购人、采购代理机构相关工作人员有需要回避的情形的，应当场提出询问或者回避申请。

### 19.    资格审查及组建评标委员会

19.1   采购人或采购代理机构依据法律法规和招标文件中规定的内容，对投标人及其投标货物的资格进行审查，未通过资格审查的投标人不进入评标；资格证明文件未装在“资格证明文件”中的，将被认定为未通过资格审查。

通过资格审查的投标人不足三家的，不得评标。

19.2   采购人或采购代理机构将按投标人须知前附表中规定的时间查询投标人的信用记录。

19.2.1 投标人在中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）被列入政府采购严重违法失信行为记录名单，或在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）被列入失信被执行人、重大税收违法失信主体，以及存在《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条规定的行政处罚记录，投标将被认定为投标无效。

以联合体形式参加投标的，联合体任何成员存在以上不良信用记录的，联合体投标将被认定为投标无效。

19.2.2 采购人或采购代理机构经办人将查询网页打印并存档备查。投标人不良信用记录以采购人或采购代理机构查询结果为准。投标人自行提供的与网站信息不一致的其他证明材料亦不作为资格审查依据。

在本招标文件规定的查询时间之外，网站信息发生的任何变更均不作为资格审查依据。

19.2.3 政府采购政策相关要求

投标人提供的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品品目清单的强制采购部分。投标人应提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的认证证书，否则其投标将被认定为投标无效。

投标人提供的货物属于网络关键设备和网络安全专用产品的，投标人所投产品应为经具备资格的机构安全认证合格或者安全检测符合要求的产品。投标人应提供相关证明，否则其投标将被认定为投标无效。

19.3   按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》及本项目本级和上级财政部门的有关规定依法组建的评标委员会，负责评标工作。

### 20.    投标文件符合性审查与澄清

20.1   符合性审查是指依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。

20.2   投标文件的澄清

20.2.1 在评标期间，评标委员会将以书面方式要求投标人对其投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，以及评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的情况作必要的澄清、说明或补正。投标人的澄清、说明或补正应在评标委员会规定的时间内以书面方式进行，并不得超出投标文件范围或者改变投标文件的实质性内容。

20.2.2 投标人的澄清、说明或补正将作为投标文件的一部分。

20.3   投标文件报价出现前后不一致的，按照下列规定修正：

（1）投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照第20.2条的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标将被认定为投标无效。

对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

20.4   投标人为提供服务所伴随的货物如被列入财政部与国家主管部门颁发的节能产品或环境标志产品的，应提供处于有效期之内认证证书或相关证明，在评标时予以优先采购，具体优先采购办法见第三章评标方法和标准。

20.5   非单一产品采购项目核心产品见投标人须知前附表。

### 21.    投标偏离

投标文件中存在对招标文件的实质性负偏离，其投标将被认定为投标无效，实质性偏离内容详见前附表。

### 22.    投标无效

22.1   在比较与评价之前，根据招标文件的规定，评标委员会要审查每份投标文件是否响应了招标文件的要求。投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离，从而使其投标成为实质上响应的投标。

评标委员会决定投标的响应性只根据招标文件要求和投标文件内容。

22.2   如发现下列情况之一的，其投标将被认定为投标无效：

- 未按照招标文件规定要求签署、盖章的；

- 未满足招标文件中商务和技术条款的实质性要求；

- 属于串通投标，或者依法被视为串通投标；

- 评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响履约的，且投标人未按照规定证明其报价合理性的；

- 投标文件含有采购人不能接受的附加条件的；

- 属于招标文件规定的其他投标无效情形；

- 不符合法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

### 23.    比较与评价

23.1   经符合性审查合格的投标文件，评标委员会将根据招标文件确定的评标方法和标准，对其技术部分和商务部分作进一步的比较和评价。

23.2   评标严格按照招标文件的要求和条件进行。根据实际情况，在投标人须知前附表中规定采用下列评标方法，详细评标标准见招标文件第三章：

综合评分法，是指投标文件满足招标文件全部要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

23.3   落实其他政府采购政策条款。具体办法详见招标文件第三章。

### 24.    废标

出现下列情形之一，将导致项目废标：

（1）符合专业条件的投标人或者对招标文件做实质性响应的投标人不足三家；

（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（3）投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

（4）因重大变故，采购任务取消的。

### 25.    保密要求

25.1   评标将在严格保密的情况下进行。

25.2   有关人员应当遵守评标工作纪律，不得泄露评标文件、评标情况和评标中获悉的国家秘密、商业秘密。

## 六、确定中标

### 26.    中标候选人的确定原则及标准

除评标委员会受采购人委托直接确定中标人的情形外，对实质上响应招标文件的投标人按下列方法进行排序，确定中标候选人：

采用综合评分法的，评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按修正和扣除后的投标报价由低到高顺序排列。得分与投标报价均相同的处理方式详见招标文件第三章。

### 27.    确定中标候选人和中标人

27.1   评标委员会将根据评标标准，按投标人须知前附表中规定数量推荐中标候选人。

27.2   按投标人须知前附表中规定，由评标委员会直接确定中标人。

### 28.    发出中标通知书

在投标有效期内，中标人确定后，采购人或者采购代理机构发布中标公告。在公告中标结果的同时，向中标人发出中标通知书，中标通知书是合同的组成部分。

### 29.    告知招标结果

在公告中标结果的同时，告知未通过资格审查投标人未通过的原因；采用综合评分法评审的，还将告知未中标人本人的评审得分和排序。

### 30.    签订合同

30.1   中标人应当自发出中标通知书之日起25日内，与采购人签订合同。

30.2   招标文件、中标人的投标文件及其澄清文件等，均为签订合同的依据。

30.3   如中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人上报行政监督管理部门记入不良行为记录；采购人可以按照评标报告推荐的中标候选人排序，确定下一中标候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

30.4   当出现法规规定的中标无效或中标结果无效情形时，采购人可与排名下一位的中标候选人另行签订合同，或依法重新开展采购活动。

### 31.    履约保证金

31.1   如果需要履约保证金，中标人应按照投标人须知前附表规定向采购人提交履约保证金保函（如格式见本章附件1）。经采购人同意，中标人也可以自愿采用其他履约保证金的提供方式。

31.2   政府采购利用担保试点范围内的项目，除31.1规定的情形外，中标人也可以按照财政部门的规定，向采购人提供合格的履约担保函。

31.3   如果中标人没有按照上述履约保证金的规定执行，将被视为放弃中标资格，采购人或者采购代理机构可以不退还其投标保证金，并上报行政监督管理部门记入不良行为记录。在此情况下，采购人可确定下一候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

### 32.    预付款

32.1   预付款是在指政府采购合同签订后、履行前，采购人向中标人预先支付部分合同款项，预付款比例按照投标人须知前附表规定执行。

32.2   如采购人要求，中标人在收到预付款前，需向采购人提供预付款保函。预付款保函是指中标人向银行或者有资质的专业的担保机构申请，由其向采购人出具的确保预付款直接或者间接用于政府采购合同履约或者保障政府采购履约质量的银行保函或者担保保函等。

32.3   本项目采购人不需要支付预付款的情形，见投标人须知前附表。

### 33.    招标代理服务费

本项目向采购代理机构支付招标代理服务费，按照投标人须知前附表规定执行。

### 34.    政府采购信用担保及融资

34.1   投标人递交的履约担保函应符合本招标文件的规定。

34.2   为缓解中小企业融资困难，陕西省财政厅出台了《陕西省中小企业政府采购信用融资办法》（陕财办采﹝2018﹞23号），中标人如有融资需求，可登录“陕西省政府采购网-陕西省政府采购信用融资平台（http://www.ccgp-shaanxi.gov.cn/zcdservice/zcd/shanxi/）”了解详情。

政府采购信用融资，是指银行业金融机构（以下简称银行）以政府采购诚信考核和信用审查为基础，凭借政府采购合同，按优于一般中小企业的贷款利率直接向申请贷款的投标人发放贷款的一种融资方式。

政府采购投标人申请信用融资时，如融资金额未超过政府采购合同金额的，银

行原则上不得要求投标人提供财产抵押或第三方担保，或附加其他任何形式的担保条件，切实做到以政府采购信用为基础，简化手续，提高效率，降低投标人融资成本。

银行为参与政府采购融资的中小企业提供的产品，应以信用贷款为主，贷款利率应当优于一般中小企业的贷款利率水平，并将产品信息（包括贷款发放条件、利率优惠、贷款金额）等在陕西政府采购网予以展示。

中小企业可根据各银行提供的方案，自行选择符合自身情况的金融产品，并根据方案中列明的联系方式和要求向相关银行提出信用融资申请。银行根据中小企业的申请开展尽职调查，合理确定融资授信额度。中小企业获得政府采购合同后，凭政府采购合同向银行提出融资申请。

对拟用于信用融资的政府采购合同，投标人在签署合同时应当向采购单位或采购代理机构申明或提示该合同将用于申请信用融资，并在合同中注明融资银行名称及在该银行开设的收款账号信息。采购单位或采购代理机构在进行政府采购合同备案时，应当将上述信息在政府采购合同中予以特别标记。

业务流程简图如下：

省级政府采购项目贷款银行信息：

一、陕西建行（E政通）

陕西省分行营业部	西安市南广济街38号	白玉皓	13201603166

西安莲湖路支行	西安市莲湖路35号	刘  冲	17702902131

西安曲江支行	西安市雁塔南路2216号	樊理君	18691568151

西安高新区支行	西安市高新路42号	卞斯超	15191075651

西安经开区支行	西安市未央路125号	惠  媛	17792256100

西安南大街支行	西安市南大街15号	乔  鉴	18089136919

西安和平路支行	西安市和平路101号	陈  歆	18691816821

西安兴庆路支行	西安市兴庆路61号	李  妍	13892880386

西安新城支行	西安市南新街29号	朱子君	18629286269

西安长安区支行	西安市长安区青年街2号	王淑芸	13572289603

咸阳分行	咸阳市西兰路4号	邰  洋	13299079906

宝鸡分行	宝鸡市红旗路36号	李  倩	18629019817

铜川分行	铜川市新区正阳路与长虹路十字	张小波	18691932636

榆林分行	榆林市高新技术产业园区创业大厦	张君君	15991929275

延安分行	延安市宝塔区中心街	陈进佃	15609110557

汉中分行	汉中市石灰巷21号	王晨旭	15319375850

安康分行	安康市育才路102号	张少帅	13165762680

商洛分行	商洛市名人街广电大楼下	郭  杨	17809267188

二、北京银行（政府订单贷）

西安分行营业部	        刘晓伟	总经理助理	029-61828763	18066630518

西安高新开发区支行	    梁凡	行长助理	029-61828531	18681945597

西安曲江文创支行	    蒋超	室经理	029-65667366	15891737329

西安经济技术开发区支行	孟庆龙	行长助理	029-61828272	13991990373

西安长缨路支行	        范凯	副行长	029-68717760	13991315609

长安区西长安街支行   	陈明	行长助理	029-85724301	18149209660

泾渭工业园支行	        杨奕	室经理	029-68213773	15934802021

北客站科技支行	        周洁	副行长	029-61828129	18629518636

解放路支行	            王莉	行长助理	029-61828185	15802966196

延安分行	            奥宝森	室经理	0911-8076038	15592925222

三、工商银行（政采贷）

榆林分行	张岭	客户经理	0912-6183827	15353386777

宝鸡分行	郭进	客户经理	0917-3238282	18991749262

安康分行	郑婕	客户经理	0915-3236275	15667856663

铜川分行	彭东东	客户经理	0919-2151878	17392898832

延安分行	党莹	经理助理	0911-2380826	15291142933

汉中分行	杨薇薇	部门副经理	0916-2606773	18591607453

渭南分行	张欢	客户经理	09132095066	15229730006

咸阳分行	袁霖	客户经理	029-33259370	18591006506

商洛分行	张铮	经理助理	0914-2310908	18691410305

商洛分行	余勇博	客户经理	0914-2310908	18092802280

西安分行	巩越	客户经理	029-87609419	18629450680

四、中信银行 （政采e贷）

西安分行	西安市朱雀大街中段1号	曹晓聪	13759957407

咸阳分行	秦皇中路绿苑大厦	杭群	13992016859

宝鸡分行	宝鸡市高新大道50号财富大厦B座	王尧	13636762976

渭南分行	渭南市朝阳大街中段信达广场世纪明珠大厦	杨阳	18191815559

榆林分行	榆林市高新区长兴路248号中信银行	刘洪巍	13636885556

汉中分行	汉中市汉台区西二环路与劳动西路东南汉中滨江•公园壹号（产业孵化区）3B号楼	陈真	18509165068

五、中国光大银行（阳光政采贷）

宝鸡分行	杨 欢	0917-3451055	18329677163

榆林分行	尚云鹏	0912-3548019	18690473126

延安分行	汪昊田	0911-8011831	13509115500

咸阳分行	侯 佳	32100021	15229500088

营销一部	李 敏	87236311	13772031109

营销二部	朱翰辰	87236201	17791788078

营业部	张翔琮	87236306	18829235568

电子城支行	张曼玉	88247071	18009298787

明德门支行	王 晨	85350770	13991249430

东大街支行	刘 林	87438914	15029673754

经济开发区支行	陆家俊	86525176	18629303397

凤城九路支行	宋 宜	89155022	18966911622

兴庆路支行	司 洋	83290033	18629251819

长乐西路支行	张 超	82566208	15877390201

友谊路支行	贠程敏	88422067	18792795210

边家村支行	王 鹏	85251673	15309223048

北关支行	菅新培	86248203	18092169361

南郊支行	程 拓	85265234	13772491661

西关正街	马 瑜	89548109	13772337373

丈八东路支行	杨筱凡	81026910	15129044185

雁塔路支行	闫梓闶	82222501	18691561524

唐延路支行	尉二宝	88329478	13991930150

枫林绿洲支行	杨 嘉	87302120	13609199490

南关正街支行	郭 敏	85230722	18066610983

南二环支行	刘 超	88362861	18192080396

曲江支行	田 鹏	81205890	13991937977

太白路支行	马振林	68912880	15353736656

明光路支行	刘二渭	81623506	13201793405

凤城二路支行	张 洋	86680267	13720423343

昆明路支行	张 洁	84592506	13991821278

丈八北路支行	郭 浩	81875192	15667087662

新城支行	余振东	87251680	18066617238

六、浦发银行 （政采e贷）

西安分行	吴晨雨	客户经理	029-63603803	15991724645

西安分行	陈福全	客户经理	029-63603441	17782511994

西安分行	韩瑾	客户经理	029-63603443	18202909790

西安分行	李瑞雪	客户经理	029-63603445	18220862398

榆林分行	陈晓晓	公司业务部	0912-2216068	15691269965

榆林分行	郭小东	公司业务部	0912-2216008	15291820586

宝鸡分行	张一岚	公司业务部	0917-8662919 	18690008816

宝鸡分行	朱强	公司业务部	0917-8662926 	13909176381

渭南分行	王晓峰	公司业务部	0913-3357080	13992363166

咸阳分行	薛晗	公司业务部	029-32083788	15109226216

七、兴业银行（政采贷）

西安分行	朱靖	总监	029-87482998	13363979983

八、中国民生银行（政采贷）

民生银行西安分行  联系人：陈经理 联系电话：61815275 /18821669199

联系人：王经理 联系电话：61815280 /18591953690

九、浙商银行 （政采贷）

西安分行	西安市雁塔区科技路259号	曹金辉	18710993980

十、 招商银行（政采贷）

招商银行西安分行   联系人：任瑾；85438988

十一、 长安银行（小微贷）

长安银行西安曲江新区支行 地址：西安市曲江新区雁南一路3号

联系人：陈瑶 13629266833

十二、网商银行（合同贷）

十三、中国邮政储蓄银行陕西省分行（政采贷）

渭南市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 单位名称 | 联系人 | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建设银行 | 郭煜庆 田宇 | 13892535580 17797059890 |
| 2 | 浦发银行 | 孙哲龙 蒙波 | 13892383911 15249035320 |
| 3 | 中信银行 | 杨洋 耿浩 | 18191815559 13193388328 |
| 4 | 兴业银行 | 权奥星 | 15706090239 |
| 5 | 工商银行 | 张剑 张欢 | 18191356300 15229730006 |
| 6 | 长安银行 | 李华 | 13335331958 |
| 7 | 邮储银行 | 张萱 | 13028431555 18091365182 |

延安市政府采购贷款银行信息：

| 序号 | 银行 | 地址 | 联系人 | 电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中国建设银行延安分行 | 延安市宝塔区中心街 | 徐欣蕾 | 15891686951 |
| 2 | 中国工商银行延安分行 | 延安市宝塔区师范路 | 姬悦 | 18391156580 |
| 3 | 北京银行延安分行 | 延安市宝塔区双拥大道 | 奥宝森 | 15592925222 |
| 4 | 邮储银行延安分行 | 宝塔区枣园路志丹大厦 | 刘凯 | 18691114222 |
| 5 | 光大银行延安分行 | 宝塔区卷烟厂东信时代一、二层 | 汪昊田 | 13509115500 |
| 6 | 交通银行延安分行 | 延安市宝塔区北大街95号 | 王瑶 | 13389119518 |
| 7 | 延安农商行 | 延安市宝塔区百米大道永兴路农商银行大厦 | 段田瑞 | 18700166012 |
| 8 | 甘泉农商行 | 甘泉县中心街019号 | 白晶晶 | 15129872940 |
| 9 | 延长联社 | 延长县七里村镇街道城区中街 | 白永卿 | 18109119635 |
| 10 | 延川联社 | 延川县大禹街道北关信用合作联社 | 张沛兴 | 15129756920 |
| 11 | 子长农商行 | 子长市长兴街 | 王莉 | 13992153010 |
| 12 | 安塞农商行 | 延安市安塞区富民街22号 | 王平 | 15991569027 |
| 13 | 志丹联社 | 延安市志丹县保安街134号信合大厦 | 李倩 | 18792408171 |
| 14 | 吴起农合行 | 陕西省延安市吴起县北苑东路26号 | 李娜玲 | 15591103321 |
| 15 | 洛川农商行 | 陕西省延安市洛川县中心街 | 史云云 | 15291172848 |
| 16 | 富县农合行 | 富县富城镇正街8号 | 逯其玲 | 18091126065 |
| 17 | 黄陵联社 | 黄陵县桥山大厦 | 曹涛 | 13772255164 |
| 18 | 宜川联社 | 宜川县党湾街65号 | 毛永良 | 15009118628 |
| 19 | 黄龙联社 | 黄龙县石堡镇广场大街40号 | 郑国强 | 15991595662 |

### 35.    廉洁自律规定

35.1   采购代理机构工作人员不得以不正当手段获取政府采购代理业务，不得与采购人、投标人恶意串通。

35.2   采购代理机构工作人员不得接受采购人或者投标人组织的宴请、旅游、娱乐，不得收受礼品、现金、有价证券等，不得向采购人或者投标人报销应当由个人承担的费用。

### 36.    人员回避

潜在投标人认为招标文件使自己的权益受到损害的，投标人认为采购人员及其相关人员有法律法规所列与其他投标人有利害关系的，均可以向采购人或采购代理机构书面提出回避申请，并说明理由。

### 37.    质疑的提出与接收

37.1   投标人认为招标文件、招标过程和中标结果使自己的权益受到损害的，可以根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》和《政府采购质疑和投诉办法》的有关规定，依法向采购人或其委托的采购代理机构提出质疑。

37.2   质疑投标人应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求，在法定质疑期内以书面形式提出质疑，针对同一采购程序环节的质疑应一次性提出。

超出法定质疑期提交的质疑将被拒绝。

重复或分次提出的、内容或形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑投标人将依法承担不利后果。

37.3   投标人提交质疑函的要求

37.3.1 投标人提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

37.3.2 质疑投标人若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑投标人签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

37.3.3 质疑投标人若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

37.3.4 质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

37.3.5 质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据。

37.3.6 质疑投标人为自然人的，质疑函应由本人签字，质疑投标人为法人或其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或盖章，并加盖公章。授权代表签字的需提供相应的授权书。

37.4   质疑函接收部门、联系电话和通讯地址,见投标人须知前附表。

## 附件1：履约担保函格式

编号：

（采购人名称）：

鉴于你方与                    （以下简称投标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，投标人应在    年     月    日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应投标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在投标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购招标机构人同意，将中标项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

（1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                           。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至投标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果投标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明投标人违约事实的证明材料。

如果你方与投标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与投标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与投标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使投标人不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与投标人的另行约定，全部或者部分免除投标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成投标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

出具保函单位名称（盖公章）：

签字人姓名和职务：

签字人签名：

时间：         年      月      日

第三章  评标方法和标准

采购人委托采购代理机构负责组织本项目的评标工作。资格审查由采购人或者采购代理机构负责，评标工作由评标委员会负责。工作程序如下：

一、由采购人或者采购代理机构负责资格审查工作。

投标文件中的资格证明文件应符合下列情况（但不限于），否则按无效投标处理：

1、基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1-1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；

1-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表），或本年度基本开户银行出具的资信证明）；

1-3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明（复印件加盖公章））；

1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件）；

1-5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；

1-6、法律、行政法规规定的其他条件提供(1)投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明；

(2)投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人声明原件；

(3)满足招标文件政府采购政策各项强制要求。

2、特定资格条件：

2-1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2-2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）；

二、由评标委员会负责的审查评审工作。

1、符合性审查是指评标委员会依据招标文件的规定，从商务和技术角度对投标文件的有效性和完整性进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求做出响应。应符合下列情况（但不限于），否则按无效投标处理。

1-1投标文件组成符合招标文件要求

1-2投标文件签署、盖章符合招标文件要求，且无遗漏

1-3投标文件有效期符合招标文件的要求

1-4投标报价（1）符合唯一性要求；（2）投标报价表填写符合要求；（3）投标报价未超过采购预算且没有被评标委员会认定为不合理低价

1-5实质性条款响应，完全响应招标文件第五章“采购需求及要求”中的“★”号条款

1-6其他，完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规定要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其它被视为无效响应的情形 。

2、如有必要，要求投标人对投标文件有关事项作出书面澄清或者说明。

3、对投标文件进行比较和评价

本项目评标方法为综合评分法，评标委员会对满足招标文件全部实质性要求的投标文件，按照招标文件规定的评审因素的量化指标进行评审打分，以评审得分从高到低顺序确定中标候选人。

评标委员会每位成员独立对每个有效投标人的投标文件进行评价、打分；然后汇总每个投标人的得分，计算得分平均值，以平均值由高到低进行排序，按排序顺序推荐中标候选人。分值计算保留小数点后一位，第二位四舍五入。

4、推荐中标候选人名单，或者根据采购人委托直接确定中标人。

5、采购代理机构核对评标结果。

三、评审标准中应考虑下列因素：

1、根据《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号）、《政府采购促进中小企业发展办法》（财库〔2020〕46号）、《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》（财库〔2014〕68号）和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，对满足价格扣除条件且在投标文件中提交了《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件的投标人，其投标报价扣除10%后参与评审。对于同时属于小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，不重复进行投标报价扣除。

2、根据《关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）的规定，投标人提供的货物属于节能产品、环境标志产品品目清单范围内，且投标人所投产品具有有效期内的产品认证证书，在评标时予以优先采购，具体见评审因素和指标内容。

3、如投标人提供的货物为政府强制采购的节能产品，投标人所投产品的品牌及型号必须为清单中有效期内产品并提供证明文件，否则其投标将作为无效投标被拒绝。

4、使用综合评分法的采购项目，核心产品提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

5、中标候选人并列时的处理方式：

本项目采用综合评标法，则：评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

- 附表一 资格审查表

| 资格要求 | 序号 | 评审内容 | 评审合格标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基本资格条件：符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定 | 1 | 具有独立承担民事责任的能力 | （1）供应商是企业（包括合伙企业）的，应提供其在市场监督管理部门注册的有效“营业执照”的复印件； （2）供应商是事业单位的，应提供其有效的“事业单位法人证书”复印件； （3）供应商是非企业专业服务机构的，应提供其有效的“执业许可证”复印件； （4）供应商是民办非企业单位的，应提供其有效的登记证书复印件； （5）供应商是个体工商户的，应提供其有效的“营业执照”复印件； （6）供应商是自然人的，应提供其有效的自然人身份证明复印件。 |
|  | 2 | 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度:提供（1）或提供（2） | （1）提供2024年度经审计的财务报告，应满足以下要求： ①供应商是企业的，财务报告是指经会计师事务所审计的上述指定年度整个会计年度财务报表（须提供会计师事务所出具的审计报告复印件）,复印件至少须包括报告正文、资产负债表、现金流量表、利润表、附注和会计师事务所营业执照，报告正文应当有会计师事务所公章和2名注册会计师的签字及盖章。且2022年10月1日后出具的审计报告应当经过注册会计师行业统一监管平台备案赋码。 ②供应商适用《事业单位会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入支出表（或收入费用表）、财政补助收入支出表。 ③供应商适用《政府会计准则》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、收入费用表。 ④供应商适用《民间非营利组织会计制度》的，财务报告是指上述指定年度整个会计年度财务报表（不要求必须是经审计的），复印件至少须包括资产负债表、业务活动表、现金流量表。 ⑤供应商是上述四种情况以外情况的，按照其依法适用的会计制度、财务规则或会计准则提供财务报表复印件（不要求必须是经审计的）。 |
|  |  |  | （2）提供资信证明原件或复印件，应满足以下要求： ①资信证明须为递交响应文件截止时间前三个月内由供应商基本账户开户银行出具。 ②无论开具银行是否标明“复印无效”，供应商提供的复印件在本次投标中予以认可（即不因“复印无效”字样而认定资信证明复印件无效）。 ③银行出具的存款证明不能替代银行资信证明。 |
|  | 3 | 依法缴纳税收的相关材料 | （1）供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴纳增值税或企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （2）供应商采用汇算清缴方式缴纳企业所得税的，应提供递交响应文件截止时间前近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴纳增值税或最近一期缴纳企业所得税的凭证，时间以税款所属时期为准（银行出具的缴税凭证或税务机关出具的证明的复印件，并加盖本单位公章）。 （3）缴纳凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳税种种类，单位代扣代缴的个人所得税不能作为单位纳税的凭证。 （4）依法免税或无须缴纳税收的供应商，应提供相应文件证明。 |
|  | 4 | 依法缴纳社会保障资金的相关材料 | （1）供应商应提供递交响应文件截止时间前近六个月（2025年2月至今）任何一个月的缴纳社会保险的凭据（专用收据或社会保险缴纳清单），并加盖本单位公章。 （2）凭证复印件须清晰可辨，并能显示出供应商名称和所缴纳的社保的种类。 （3）依法不需要缴纳社会保障资金的，应提供相应证明文件，并加盖本单位公章。 |
|  | 5 | 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 | 提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件 |
|  | 6 | 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 | 提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书 |
|  | 7 | 法律、行政法规规定的其他条件 | (1)投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明 (2)投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人声明原件 （3）满足招标文件政府采购政策各项强制要求 |
| 特定资格条件 | 1 | “信用中国”网站、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）查询记录 | 投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单 |
|  | 2 | 投标人应授权合法的人员参加投标全过程 | 其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明） |

- 附表二 符合性审查表

| 序号 | 评审项目 | 评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 投标文件组成 | 符合招标文件要求 |
| 2 | 投标文件签署、盖章 | 签署、盖章符合招标文件要求，且无遗漏 |
| 3 | 投标文件有效期 | 符合招标文件的要求 |
| 4 | 投标报价 | 同时满足以下条款：（1）投标报价符合唯一性要求；（2）投标报价表填写符合要求；（3）投标报价未超过采购预算且没有被评标委员会认定为不合理低价 |
| 5 | 实质性条款响应 | 完全响应招标文件第五章“采购需求及要求”中的“★”号条款 |
| 6 | 其他 | 完全理解并接受法律法规和招标文件对投标人的各项须知、规定要求和责任义务，没有出现法律法规或招标文件明确规定的其它被视为无效响应的情形 |

注1、有下列情形之一的，视为投标人相互串通：

（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理参与投标事宜；

（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

（4）不同投标人的投标文件异常一致或者报价呈规律性差异；

（5）不同投标人的投标文件相互混装；

（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。

2、有下列情形之一的，属于提供虚假材料谋取成交的行为：

（1）使用伪造、变造的许可证件；

（2）提供虚假的财务状况或者业绩；

（3）提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

（4）提供虚假的信用状况；

（5）其他弄虚作假的行为。

- 附件三 评审因素和指标

| 序号 | 评审要素及分值 | 赋分标准 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 节能环保产品 | - 所投标产品属于政府采购优先采购类且具有节能认证或环境标志认证的，提供有效的认证证书复印件，每提供1个得0.5分，满分2分。 | 2 |
| 2 | 投标产品技术指标及功能评审内容 | - 1、投标人所投产品完全满足招标文件技术参数要求，得30分；标“▲”项每偏离一项扣2分，非“▲”项每偏离一项扣1分，扣完为止。 - 注：标“▲”技术参数须提供包括但不限于检测报告、官网截图和功能截图等证明材料与之对应，未提供证明材料的不得分。满足或优于是指产品技术参数符合或高于招标文件要求，不满足是指设备技术参数低于招标文件要求。 | 35 |
|  |  | - 2、根据投标单位提供产品来源渠道合法证明材料(包括但不限于销售协议、代理协议、原厂授权书等) - （1）来源渠道及技术证明材料完整，得3分； - （2）来源渠道及技术证明材料较完整，得2分； （3）来源渠道及技术证明材料不全，得1分； （4）不提供得0分。 | 3 |
|  |  | - 3、根据所投产品技术先进性、性能稳定性、质量可靠性等方面进行评审：包括但不限于：(1)投标产品能满足相应使用的要求；为市场较新或最新产品；(2)投标产品的操作便利，经培训后易上手；(3)投标产品备品备件储备齐全，维修及更换频次较低，以上各项内容全面明确、阐述条理清晰得3分，每有一个缺项扣1分，每有一处内容存在缺陷，扣0.5分，扣完为止。备注：缺陷是指内容不合理、虽有内容但不完善、内容表述前后不一致、套用其他项目方案或与项目需求不匹配及其他不利于项目实施的等任意一种情形。 | 3 |
| 3 | 整体方案 | 1、针对本项目供货实施方案（3分）：包括①人员配置、分工；②时间保障、货物运输、组织进度计划； - （1）方案完整、科学、可行性强，完全满足采购人的要求得3分； - （2）方案完整，但部分方案不合理，能够满足采购人的要求得2分； - （3）方案不完整，但缺项不严重，基本满足采购人的要求得1分； - （4）方案不完整，且部分方案不合理，可能无法满足采购人的要求得0分；缺项计0分。 - 2、针对本项目的质量保证措施（3分）： （1）质量保证措施具体、完整、详细可行，得3分； （2）质量保证措施具体程度一般，可行性一般，得2分； （3）质量保证措施不够完善得1分。 （4）提供了质量保证方案，但内容有缺失，可行性差、未提供不得分。 3、安全措施及应急处理方案（3分）： - 针对本项目提供的安全措施及应急处理方案，包含但不限于：①出现质量问题时的紧急处理措施；②针对本项目出具的安全措施；③遇到突发事故时的应急处理方案； - （1）措施完整、科学、可行性强，完全满足采购人的要求得3分； - （2）措施完整，但部分措施不合理，能够满足采购人的要求得2分； - （3）措施不完整，但缺项不严重，基本满足采购人的要求得1分； （4）措施不完整，且部分措施不合理，可能无法满足采购人的要求得0分；缺项计0分。 - 4、产品安装调试方案（3分）：针对本项目提供的产品安装、调试、验收方案。内容完整、可实施、且有针对性得3分；内容完整、可实施得2分；方案基本完整得1分；方案不完整可能无法满足采购人的要求得0分；未提供不得分。 | 12 |
| 4 | 项目团队 | - 团队人员配置方案 - （1）人员配置合理、充足、内部职责分工明确、能保证项目顺利，得3分； - （2）人员配置基本合理、充足、内部职责分工基本明确、基本能保证项目顺利，得2分； - （3）人员配置不合理、充足、内部职责分工不明确、不能保证项目顺利，得1分。 - （4）缺项得0分。 | 3 |
| 5 | 培训方案 | 针对本项目设备的维修、操作、人员的使用等，对设备的管理和使用人员进行培训，并制定完整的使用培训方案 （1）培训方案内容全面完整，培训思路清晰等，得3分； （2）培训方案内容基本全面完整，培训思路基本清晰等，得2分； （3）培训方案内容不全面完整，培训思路不清晰等，得1分。 （4）缺项得0分。 | 3 |
| 6 | 售后服务保障 | 售后服务方案（包含但不限于售后服务体系流程、服务内容、故障响应时间，故障解决方案、专业技术人员保障及服务电话）。 （1）售后服务方案内容全面完整，故障解决方案合理，能及时响应等，得3分； （2）售后服务方案内容基本全面完整，故障解决方案基本合理，基本能及时响应等，得2分。 （3）售后服务方案内容不全面完整，故障解决方案不合理，不能及时响应等，得1分。 （4）缺项得0分。 | 3 |
| 7 | 业绩 | 根据投标人提供的2022年01月01日至今类似项目的业绩，每提供一份业绩计2分，满分6分。以供货合同复印件（供货合同须至少包含合同买卖双方盖章页（合同买方应是具体的产品使用单位）、项目信息、合同签订日期等信息）。 注：时间以合同签订日期为准，提供合同复印件 | 6 |

- 附件四 报价评审因素及分值分配表

| 序号 | 评审内容 | 评审标准 | 满分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价得分 | - 投标报价： - 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报 - 价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30 | 30 |

- 第四章  拟签订的合同文本

甲方（甲方）：宁陕县教育体育局

乙方（供货方）：

依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》及其他有关法律、法规之规定，在政府组织的公开招标基础上，根据中标结果，甲、乙双方签订宁陕中学数字化理化生实验室建设项目合同。

第一条 供货地点及交货期限：

交货地点：宁陕中学

交货期：签订合同后40个日历日内完成实验室环境改造、设施设备供货、安装调试、与安康市数字化实验教考平台数据对接等所有建设工作。

第二条 质量要求

2.1本次新建数字化实验室必须无缝对接安康市数字化实验教考平台，实现本地教学、考试等数据的上传、下载。

2.2乙方免费完成本次所建项目与安康市数字化实验教考平台对接工作，后期，如因市级平台升级或改造，终身免费提供与市级平台对接服务。

2.3终身免费提供平台系统功能升级、漏洞修复、安全补丁更新、维护等服务，以保障系统功能和安全性能最新。

2.4乙方应保证其提供的货物是全新的、未使用过、质量合格、符合安全、卫生、环保等标准，且在中国范围内合法销售的。产品必须符合国家现行的相关设计、安全、质量标准以及行业设计、安全、质量标准有关规范及招标文件的要求。

2.5如因设备质量或原始标（警）示不清、安装不规范、不牢固等原因，导致甲方损失，或造成甲方操作人员、第三方人员人身伤害，乙方应依法予以赔偿。

2.6乙方负责设备运输安装，并承担相关费用，应选派经验丰富的专业人员对设施设备进行规范安装。

2.7安装质量要求：安装质量应符合最新国家及行业质量标准、技术规范、验收标准。

2.8本项目不允许分包，一经发现立即取消中标，合同终止，并扣除违约金（合同价款的5%）。

第三条 质保期限

3.1本项目整体质量保证期（简称“质保期”）为验收合格之日起三年。若生产制造商提供更优质的质保服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足三年质保期要求的，投标人须承诺质保期限不少于三年质保期的要求。质保期内中标供应商对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修、保养服务。

第四条 设备交付

4.1乙方应于    年   月完成本项目的设备供货及安装、调试工作。

4.2 安装期间，乙方应遵守安全、文明规定，服从项目管理单位的管理，承担安全文明施工和施工人员人身安全责任。若发生任何不安全事件，由乙方自行承担责任，甲方不承担任何责任。

4.3 安装调试完成，试运行一切正常后，乙方应向甲方提交竣工资料汇编2份，内容包括：施工现场过程图片、设备包装照片、设备品牌型号照片、产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、环保证书等质量证明文件，针对本项目的产品售后服务承诺书等。

第五条 合同价款及支付

5.1 本合同价款总额为（人民币）：大写          ，小写¥          元，价格构成详见设备价格清单。以上合同总价包含项目验收合格前建设中的一切费用及三年理化生学业水平考试期间中标供应商现场技术支持相关服务费，采购方不再支付其他任何费用。

5.2 合同履行过程中，如甲方采购需求中所列辅材不能完全满足项目施工所需，乙方需根据项目现场实际需求，在设备安装调试阶段自行测算并足量提供符合国家标准的施工辅材，相关辅材品牌、规格需与投标清单设备兼容，相关费用包含在合同价款中，甲方不再额外支付相关费用。

5.3 验收结算中减少设备价款根据乙方设备价格清单中相关单价进行结算。

5.4 付款方式

（1）合同服务期为3年，合同签订后，全部软、硬件验收合格后支付97%的合同价款，待审计结算后支付3%尾款。

（2）无论因何种原因，中标方未能完成与市级平台对接，采购方不予支付3%尾款。

（3）结算方式：银行承兑汇票或电汇，由宁陕县教育体育局负责结算，发票开宁陕县教育体育局。

5.5 支付信息

甲方信息如下：

户  名：宁陕县教育体育局

开户行：宁陕农商银行营业部

账  号：2707040101201000032257

纳税人识别号：11610923MB2965332N

地  址：宁陕县城关镇关铁路30号

电  话：0915-6826515

乙方信息如下：

户    名：

开 户 行：

账    号：

纳税人识别号：

地    址：

电    话：

第六条 供货、包装、运输、保管要求

6.1中标供应商所供货物必须是投标文件中厂家原装、全新、未使用过的产品；产品符合国家及该产品的出厂标准及相关认证规定，在中国范围内合法销售的产品。

6.2货物外观清洁，标记编号以及页面显示字体清晰、明确等；

6.3产品包装均应有良好的防潮、防锈、防腐及防碰撞的措施，凡由于包装不良造成的损失和由此产生的费用均由中标供应商承担。

6.4中标供应商负责所采购设施设备的运输、装卸车、货物现场的搬运，施工现场旧设备的拆除和清运，并承担相关费用。

6.5货物到达施工现场后保管由中标供应商负责。

6.6货物在正式验收合格前的一切安全由中标供应商负责，同时中标供应商负责现场施工人员交通、人身意外等所有安全责任。

6.7中标供应商须保证所提供的设备符合国家的行业标准，如因为中标供应商所提供的设备侵犯他人知识产权所造成的法律后果由中标供应商自行承担，概与采购方无关。因此造成采购方损失的，中标供应商应当承担全部的赔偿责任。

第七条 货物接收与验收

7.1现场施工时不能影响学校正常教学活动。

7.2所有软、硬件设备中标供应商先自检验收合格后再安装，如中标供应商提供的设备品牌、型号与投标文件不符合的、开箱内容不合格的，一切责任由中标供应商自行承担。

7.3项目所有设备安装、调试达到能正常使用后，经学校试使用无问题后，中标供应商方可向采购方申请完工后正式验收。

7.4采购方按照采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对设施设备、平台功能及履约情况进行验收，合格后出具验收报告。因系统设备品牌、型号、质量导致调试不符合要求的，中标供应商应免费更换，使之达到技术规范要求，同时承担拆除、重新安装的费用和本合同约定的违约责任。

7.5所有设备在免费保修期内，如出现3次（含）以上因质量问题引起的故障，影响采购方使用，中标供应商应负责在10个工作日内免费更换相同新设备。

7.6在正式验收前，中标供应商应向采购方提交竣工资料汇编不少于4份，内容包括：中标通知书复印件、合同复印件、招标文件技术响应以及施工现场过程资料汇编不少于图片、设备包装照片、设备品牌型号照片、产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、环保证书等证明文件，针对本项目的产品售后服务承诺书等。

第八条、售后服务

8.1所有设施设备安装调试及与市级平台数据无缝对接完成后，中标供应商须组织现场培训及提供相关技术资料（各设备、平台管理后台登录地址、账号、密码、IP分配等）汇编2份（装订成书）。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用、能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

8.2在2026学年度至2029学年度高中理化生学业水平考试期间，中标方需提供现场技术支持服务，主要包括：考试前一周，派专人到现场进行设备检查、排查，确保各设施设备处于良好使用状态且满足考试需求。在考试期间，供应商需派遣项目经理和技术团队到现场提供技术支持服务，并提供备品、备件，所需全部费用包含在中标价中，采购人不再另行支付。（提供承诺函，格式自拟）

8.3在考试期间，中标供应商需确保故障处理时间不得超过10分钟。中标供应商需结合项目情况和行业经验，适当配备有关备用设备、材料和设施，确保考试按照计划顺利进行，否则中标供应商应当承担全部的违约责任。

8.4非考试期间，中标供应商需提供7*24小时电话支持服务，并在4小时内响应采购方报告的故障、缺陷；6小时内派人赶到现场；24小时内予以故障解决。

8.5因更换配件产生的费用，质保期内的，由中标供应商承担；质保期满后，中标人按照成本价收取费用。

8.6对质保期内的故障报修，如中标供应商未能做到上款的服务承诺，采购人有权委托其他公司维修。由于中标供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将按延迟1天顺延10天处理。

第九条 技术培训

所有设施设备安装调试完成后，乙方须组织现场培训，培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用、能独立处 理常见性故障以及进行日常的维护保养。

第十条 风险承担

10.1 乙方承担所有设施设备正式验收前的灭失、毁损等一切风险。

10.2 因乙方原因导致项目验收未通过，甲方将不予支付所有货款。

第十一条 违约条款

11.1 质量违约责任

11.1.1 乙方交付的设备、专用工具、安装主材和辅材等任何组成部分质量不符合约定，无论质量不符合约定是制造原因所致，还是运输、包装、仓储保管、安装过程等原因所致，乙方均应承担下列违约责任：

（1）更换至符合约定要求的货物；

（2）承担更换的所有费用；

（3）更换后，仍不符合约定要求的，甲方可解除合同，乙方应返还甲方已支付的价款，并向甲方支付合同价款 1% 的违约金。

11.1.2 乙方安装质量不符合约定，应负责整改至符合约定标准，并承担整改发生的全部费用，导致安装工期迟延的，承担违约责任。

11.2 其他违约责任

11.2.1 任何第三人向甲方主张乙方提供的软、硬件设备侵犯了其知识产权、专利权、商标权、工业设计权及其它所有权，并导致甲方承担责任的，乙方向甲方支付合同价款总额5%违约金，同时赔偿甲方因此遭受的全部损失。乙方因注册证件等文件违反国家相关法律法规的，乙方负责承担全部的法律和经济责任。

11.2.2 乙方在质量保证期限内，不提供本合同约定的质保服务的，每出现1次，甲方将质保期顺延20天。

11.2.3 任何一方违反或擅自变更本合同约定，应当承担由此给对方造成的经济损失和相关责任。

第十二条 乙方所交付的货物或服务不符合其响应承诺，存在偷工减料、以次充好更换品牌、型号等情形的，甲方要求更换一次后仍不符合约定的，甲方有权解除合同，并将有关情况上报政府采购监管部门处理。

第十三条 因执行本合同发生的一切争议,双方应首先友好协商解决。经 协商不能解决，应向甲方所在地人民法院提起诉讼。在诉讼期间，除必须在诉讼过程中进行解决的问题外，合同其余部分应继续履行。

第十四条 甲、乙双方有一方有正当理由要求变更本合同,须提前一个月以书面形式通知对方并协商解决，双方应签署变更合同。

第十五条 本合同期满双方不再续约或者因一方违约导致本合同无法履行，则本合同终止。但合同的终止不得损害第三方的利益,双方应为此做出合理安排。

第十六条 未经对方同意,甲乙任何一方不得将本合同部分或全部权利和义务转让给第三方。

第十七条 本合同中涉及的所有“通知 ”、“ 同意 ”、“确认 ”等事项 均应以书面形式做出，并作为依据。

第十八条 本合同有关附件及补充合同是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力 ;本合同未尽事宜，双方另行协商并签署补充合同，作为本合同的附件，具有同等法律效力。

第十九条 乙方在本合同中提供的公司名称、开户行和账号必须与乙方开具发票的公司名称、开户行和账号一致，否则不予付款。

第二十条 本合同及附件一式伍份，自甲、乙双方共同签字盖章之日起生效。

附件：

1.营业执照

2.法定代表人授权书(含身份证正反面复印件)

3.设备价格清单

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 品牌 | 生产厂家 | 数量 | 单位 | 中标单价 | 中标总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（大写）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.售后服务承诺

5.中标通知书

甲方（章）：宁陕县教育体育局     乙方（章）：

法定代表人或授权代表签字：       法定代表人或授权代表签字：

联系电话：                    联系电话：

签订时间：    年   月   日      签订时间：    年   月   日

- 第五章 采购需求及要求

- 一、技术要求

1.物理实验室建设方案

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | 一、硬件参数： 1.结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格：420×220㎜。 2.技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3.技术参数：采用≥10寸触摸显示屏；24位彩色显示；GUI核运行。 4.智能电源管理系统：默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 二、实现功能： 1.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 2.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 3.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 4.学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 5.举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 6.电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 7.环境检测:可实时监测室内环境信息，可输出温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 8.密码登陆:当开启密码验证时需要输入正确开机密码才能进入系统，否则不可使用。 9.定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 10.信息显示:操作导航顶端显示温度、湿度、星期、年、月、日、时间等信息。 11.一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 | 套 | 1 |
| 2 | 智慧黑板 （含集控管理平台） | - 一、整机设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.主屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果，主副屏均可以用粉笔书写。 3.支持进行20点或以上触控。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 4.设备能感应并自动调节屏幕亮度，实现在不同光照环境下不同亮度的显示效果。 5.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 6.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。 7.支持自定义图像设置，可对屏幕色温、图像亮度、亮度范围、对比度等进行设置。 ▲8.在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、色调色相值、高光等。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲9.设备支持设置类纸质护眼显示；支持透明度调节，支持色温调节。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 二、整机功能 1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1300万像素的照片。 2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 ▲3.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家确的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲4.设备内置双WiFi6无线网卡，实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.设备支持蓝牙Bluetooth 5.4标准及以上。 - 6.手机投屏支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需输入投屏码或扫码获取投屏码。 7.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 8.设备全通道侧边栏快捷菜单中的软件可以进行切换，可在应用软件全屏模式下，直接进行选择更换。 9.设备开机后，可直接进入教学桌面，设置账号的登录及退出，自动获取云端课件，并可进入全部课件列表。 三、安卓系统 ▲1.安卓系统版本不低于Android 13.0。提供生产厂家的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 2.安卓系统下，互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 3.安卓系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、音视频等，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑配置 1.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 2.国产化CPU，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：16 GB 或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 3.预装统信UOS或麒麟教育正版系统。 4.电脑模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、白板软件 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间。 - 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老师，方便跨校教研场景。 - 6.集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，参备人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据。 - 7.研讨发起人在研讨过程中可发起在线音视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成音视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。 8.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、提纲式、集备式、单元设计式等不少于7种。 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图。 10.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。 11.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 12.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 13.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 14.支持自由绘制物理线图，提供元件库和模板库不少于28个组件，可自动吸附连接线，画布可无限漫游。绘制后的线图可插入到课件中并支持二次编辑，老师可将常用的线图保存至个人云盘。 15.提供涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科全部教学章节的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 六、集控管理平台 1.系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.多类型设备接入：系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 4.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 5.引导式管理：支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供设置无人使用自动关闭功能；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，提供一键禁止访问功能。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移。 - 7.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘。 8.弹窗拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 9.设备巡视：支持同时查看9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，可远程发送文本消息、语音消息，也可记录备注；支持记录所有管理员的巡视记录。 10.网络摄像头调用：支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面。 11.信息推送：支持定时推送设备开关机情况；支持推送指令执行异常的设备信息；支持每周自动生成设备管理周报；支持每天推送出现不良画面的设备及不良内容。 12.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。 13.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。支持转让高级管理员给其他管理员。 14.不良信息监测：支持在发送消息通知时，自动监测所发送文字是否存在敏感/违规文字，如有不良信息无法发送。 15.智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 16.弹窗管理：支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 17.设备辅助管理软件自动升级：支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件；支持设置自动升级后自动关机；支持限制旧版本覆盖安装。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板具备LED补光灯； 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。 | 台 | 1 |
| （一）、顶部集成供给电源系统 |  |  |  |  |
| 2 | 智能升降机构系统 | 1、智能升降机构箱体：参考尺寸563×372×500㎜ 2、箱体外壳：采用冷轧钢板，厚度≥1㎜，表面光滑、不易变形、强度高、无有害物质、具有防腐性。 3、升降传动机构：采用汽车轮毂式模块，规格φ490㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型，传动轴、底座轴承，减速电机DC24V。 | 个 | 14 |
| 3 | 电源储藏模块装置 | 1、电源储藏模块装置：采用内外双层结构设计，外壳规格400×400×178㎜(±5㎜)，内胆规格380×380×90㎜(±5㎜)，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。 2、四周氛围灯：储藏模块内四周氛围LED光源，规格φ366㎜高亮度光源和隔离驱动器，灯罩采用双面磨砂1.5㎜PC散光板。 | 个 | 14 |
| 4 | 顶部电源供应装置模块 | 1、顶部电源供应装置模块：外形整体规格约220×220×180㎜，材质采用ABS工程塑料模具注塑一次成型。 2、供应装置模块顶部配有固定电缆线防水接头，四周预留了高、低压电源位置，底部中间配有一个限位开关，底部有四个软胶落地脚。 | 个 | 14 |
| 5 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：学生多功能电源模块壳体由上外壳，底座、四面电源面板组成，整体规格约216×216×155㎜，采用改性ABS材料，各部件模具注塑一次成型，电源面板基材是绝缘ABS注塑一次成型；面纸采用耐磨、耐腐蚀、PC薄膜面板。 2、内置配有一个120VA工频隔离电源变压器， 3、学生电源信息显示：采用≥1.8寸彩色TFT为显示界面，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： ⑴.交流电源：输出0～30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑵.直流电源：输出0～30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 ⑶.过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 ⑷.锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制，当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由老师电源控制，只有锁定未开启或关闭时，按键功能恢复正常。 ⑸.▲电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置（提供包括但不限于测试报告、官网和功能截图等证明材料）。 4、学生多功能电源模块底部，设有压力传感器，当电源降至桌面时，传感器反馈压力，学生电源模块将自动停止下降。 | 个 | 14 |
| 6 | 高压电源模块 | 1、高压电源模块：学生电源操作界面基材工程阻燃ABS塑料；面纸加贴PC膜加贴。 2、高压电源由教师电源统一供给，新国标五孔多功能220V安全插座四组；插口带保护门；额定电流10A。 3、高压电源保险管；USB插座四组，RJ45网络接口二组； | 个 | 14 |
| 7 | 吊装安装支架 | 安装支架规格约130*38*740mm，采用冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 14 |
| 8 | 全室供电线路 | - 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管 - 2、电线：国标铜芯线4m²、2.5㎡， - 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线 - 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接，方便安装、检修。 | 项 | 1 |
| 9 | 学生实验桌（陶瓷面板） | 1、桌子整体规格：约1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，保证桌体稳定性：上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸约525×380×185㎜，书包斗底部有加固条。 8、电源盒：翻盖面尺寸约202×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 ▲学生实验桌、桌面陶瓷板必须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 28 |
| 10 | 升降学生实验凳 | 1、整体规格：约ф300×（450）≥500㎜。 2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格约34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘。 4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 ▲升降学生实验凳必须提供第三方检测机构出具的检测报告 | 条 | 56 |
| 11 | 教师演示台 | - 1、规格：约2400×700×850㎜ 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。 3、桌身：整体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑道：抽屉全部采用三节承重式滚珠滑道。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，桌面平整。 ▲7、台面：采用≧25mm厚金属树脂高能理化板，提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 1 |
| 12 | 教师转椅 | - 规格:约500×500×800㎜ - 靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好 - 面料为优质网布格 - 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 | 1 |
| 13 | 安装调试 | 1、桌櫈安装 2、系统控制调试； 3、供电系统调试； | 项 | 1 |
| 14 | 吊顶装修 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶装饰及20盏LED平板灯顶部照明，满足照度要求。 | 平方 | 100 |
| 15 | 墙面涂料 | 白色环保乳胶漆，环保腻子修面两遍，打磨平整，涂刷两遍。 | 平方 | 120 |
| 16 | 地胶 | PVC塑胶地板，规格：≥2.0mm厚，由UV表面处理层、高强透明层、同色焊线。 | 平方 | 100 |
| 17 | 窗帘 | 定制，亚麻布帘，尺寸现场定做 | 项 | 1 |
| 18 | 侧面展板 | 60*90cm，13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜；部分双层据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整。 | 块 | 4 |
| 19 | 后墙文化 | 13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜；据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整。 | 平方 | 6 |
| 20 | 黑板装饰板墙面 | 1.木饰面装饰 2.与墙角柱在同一平面 3.中间预留多媒体安装位置：约4500*1200*100mm 4.预留视频展台安装位置：约400*250*75mm | 平米 | 25 |
| 21 | 交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口 3、支持端口防雷：6KV 4、无风扇设自然冷却 5、支持DHCP Snooping 6、支持基于端口的VLAN 7、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC 8、支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离 | 台 | 1 |
| 22 | 网线及辅料 | 综合布线，施工材料及安装调试:水晶头、6类网线、防水胶布、自攻丝、插线板、PVC、黄腊管。 | 批 | 1 |
| （二）教师端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USBB型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.7吋彩屏，刷新频率≥35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带≥8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯。 | 只 | 2 |
| 3 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 4 | 软件包 | 1、软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5、支持1～4路传感器并行采集。记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集。 6、设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台：windowsXP、windows7、windows8、windows10并适配国产化操作系统。 | 套 | 1 |
| 5 | 力传感器 | 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和彩屏独立数据显示三种工作方式，支持热插拔，自带硬件调零按钮，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示。 | 只 | 2 |
| 6 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm～200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 套 | 1 |
| 7 | 一体式位移传感器 | 测量范围：0.15m～6m，分度：1mm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 8 | 小量程位移传感器 | 测量范围：0mm～50mm，分度：0.1mm，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示。 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 9 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 2 |
| 10 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0kPa～700kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT～+15mT；分度：0.01mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 13 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20dB～120dB，分度：0.1dB。连接插口采用BT接口，支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 14 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA～+20mA；分度：0.1mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 15 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 16 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 17 | 三维磁感应强度传感器 | 测量范围：-50mT～+50mT；分度：0.01mT；可同时监测X、Y、Z三个方向上磁感应强度的分量。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 静电计 | 测量范围：-100nC～+100nC；分度：1nC，用于测量静电电荷电量。自带≥5吋液晶显示屏，可独立使用并显示测量结果。也可通过无线传输方式与计算机进行通讯，显示屏与计算机可同时显示测量数据，自带1000mAh以上锂电池 | 只 | 1 |
| 19 | 微力传感器 | 测量范围：-2N～+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 20 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡克定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验 | 套 | 1 |
| 21 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 由底座、刻度板（含释放与收纳装置、挡光片）、立柱、光电门传感器、传感器电路、摆锤、摆杆、固定螺栓组成，直接与计算机USB口连接通讯，通过摆锤的一次运动，可获得摆锤在六个不同高度的实验数据；拥有独立的专用软件，方便教师课堂演示实验使用；通过数据计算可以计算出摆球的动能、势能和机械能，并同时描绘出动能、势能和机械能随摆球下落高度的图线，得到随着摆球下落高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论，完成对机械能守恒定律的定量探究。 该产品必须满足以下要求： （1）摆锤在一次下落过程中，通过其自带的光电门传感器，可以同时测量并记录摆锤在六个不同高度时的速度大小。 （2）软件自动计算并记录出6个挡光位置的速度大小，并能进一步计算出摆锤的动能、势能和机械能，同时描绘出动能、势能和机械能随摆锤下落高度的变化图线。通过数据表格和图线可以得到随着摆锤下落时，随高度的降低，动能增大，势能减小，机械能不变的实验结论。 （3）摆锤速度的记录非通过角速度或转速换算而来，为通过光电门传感器测得挡光时间，并由基本公式“V=S/T”得出瞬时速度，重力势能通过设定零势能点，由刻度板度数高度h，并由基本公式Ep=mgh得出，符合高中各年级学生学习和认知规律。 | 套 | 1 |
| 22 | 机械能守恒实验器Ⅱ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量） | 套 | 1 |
| 23 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。 | 套 | 1 |
| 24 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电。 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 25 | 电阻定律实验器 | 由直径不同的铁、铁铬、镍铬三种金属丝组成，配合电流、电压传感器使用，探究导体的电阻与长度、截面积的关系。 | 套 | 1 |
| 26 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 套 | 1 |
| 27 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 1 |
| 28 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 套 | 1 |
| 29 | 无线向心力实验器 | 由三角稳固底座、金属支架、旋臂（内置传感器及无线发射电路）、配重杆、挡光臂、旋臂座、连接装置、紧固件、无线接收器构成。旋臂可在水平、倾向、垂直平面内自由旋转。无线接收器与计算机USB接口通讯，无需另配数据采集器与传感器，可描绘水平方向时向心力与质量、角速度、运动半径的关系曲线，探究向心力与质量、角速度、角速度的平方、运动半径的关系以及在倾斜方向时向心力的变化。 | 套 | 1 |
| 30 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0～30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系。 | 套 | 1 |
| 31 | 智能力盘 | 由两只一体式力/倾角传感器、精密力盘、挂臂、固定装置组成，与铁架台、数据采集器配合使用。可实时测量两个方向的分力大小与角度值，完成动态条件下力的分解实验，实时显示合力的大小及方向。 | 套 | 1 |
| 32 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验。 | 套 | 1 |
| 33 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验。 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 | 套 | 1 |
| 34 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 1 |
| 35 | 法拉第电磁感应实验器Ⅰ | 由底座、活动线圈、磁铁、光电门传感器组成，通过内置传感器测量数据，直接与计算机USB口通讯；可完成在磁感强度不变的条件下，动生电动势与运动速度的关系实验。挡光杆宽度：6mm±0.2mm，线框能卡在两条金属支架中间竖槽内。 | 套 | 1 |
| 36 | 法拉第电磁感应实验器Ⅱ | 由磁传感器、底座、主线圈、次线圈、电动势测量传输系统组成；直接与计算机USB口连接通讯，与智能电源、磁感应强度传感器配合使用，探究感生电动势与磁感强度的变化率关系。 | 套 | 1 |
| 37 | 智能电源 | 分为手动模式和智能模式输出。 手动模式地流输出：1.5V～10V连续可调。 智能模式输出：可分别调节单周期的梯形波、单周期三角波及多周期三角波三种模式输出，波形上升与下降斜率分别可调。是法拉第电磁感应定律实验器Ⅱ的必备模块，二者组合使用，可完成研究磁通量的变化率与感生电动势的关系实验。 | 套 | 1 |
| 38 | 多功能学生电源 | 具有直流/交流转换输出功能，直流输出：电压1.5V～20V，最大输出功率：30W；交流输出：电压0V～9V/50Hz，最大输出功率：4.5W。交直流电压独立幅值连续可调；具有直流极性转换、输出短路保护功能。 | 套 | 1 |
| 39 | 逻辑电路实验器 | 由与或非三种门电路、八种开关电路、三种显示模块、三种连接器、电源、信号采集器等二十三个组件构成，可完成复杂的数字电路、自动控制、逻辑电路实验，可通过软件显示输入输出电平随时间变化曲线，便于数据分析。 | 套 | 1 |
| 40 | 作用力与反作用力实验器 | 由底座、滑台、两个固定柱构成，将两个力传感器分别固定在固定柱上，通过移动其中一个固定柱上力传感器来观看两个力传感器值的大小。 | 套 | 1 |
| 41 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律。 | 套 | 1 |
| 42 | 魔板-单摆实验器 | 由立柱、支架、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹、配重块）、刻度盘、角码及紧固件构成。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行单摆实验。 | 套 | 1 |
| 43 | 模板-机械能守恒实验器 | 由支架总成（含60mm立杆、支架、角槽连接件）、摆杆（含转轴、T型连接杆、碳纤维杆、信号源夹）及紧固件构成，配备安装工具（含2.5mm内六角扳手1只，1.5mm内六角扳手1只）。与电磁定位板、信号源配合使用，可进行“机械能守恒定律”实验，系统自动记录信号源的运动轨迹，并给出这段运动区域内信号源动能、重力势能和机械能的变化图线。 | 套 | 1 |
| 44 | 模板-自由落体实验器 | 由手动释放器、信号源保护夹、缓冲筐及紧固件构成。与电磁定位板、信号源及软件配合使用，在定位范围578mm×330mm中，满足定位精度≤1mm的要求，在二维坐标系中能够以50Hz或100Hz精准定位物体自由下落过程中的轨迹点，同时以表格形式记录下落过程中轨迹点的坐标，能够绘制“s-t图线”以及“v-t图线”，并自动计算出物体下落的“加速度”值，从而揭示了自由落体运动的规律，支持实验数据的导出、导入、实验结果的保存等。 | 套 | 1 |
| 45 | 模板-凹凸桥实验器 | 由桥形支架、滚轮、条形锁紧装置、USBType-C数据线构成，是模板系统的拓展实验装置之一，与模板配合使用，可用于探究物体运动过程中受力与所处位置之间的关系，能够定量展示物体在凹桥、凸桥上的超重、失重状态，可以测量轨道任意位置的受力情况。 | 套 | 1 |
| 46 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 1 |
| 47 | 光学实验系统-高中版 | 由长度1.2米轨道、可调光源座、光缝座、光屏座、相对光照度分布传感器、单缝、双缝、USB数据线构成。可完成高中物理中光的干涉、衍射实验。 | 套 | 1 |
| 48 | Mini牛顿管实验器 | 由牛顿管（含透明管、微型无线压强传感器、抽气阀门）、抽气装置、观测物体（金属、泡沫或羽毛）等构成。可以观察物体在空气中、近似真空状态下以及其他压强状态情况的下落过程。用于完成探究自由落体实验。 通过安装App软件的移动终端，实时显示牛顿管内的压强及压强变化。 | 套 | 1 |
| 49 | 方块电路·高中教师版 | 由12类27种电路模块及若干配件组成：（1）电源模块×1；（2）仪表模块×2；（3）导线模块×3；（4）开关模块×3；（5）电位器模块×3；（6）可变电阻模块×3；（7）敏感电阻模块×2；（8）二极管模块×2；（9）三极管模块×2；（10）用电器模块×3；（11）扩展模块×2及插片、磁铁；（12）接口模块×1；配件：USB集线器、双头充电器及USBType-C数据线。 可自由搭建高中课程标准中电学及控制电路实验电路，实时测量流、电压数据，满足教师课堂演示实验需求。 | 套 | 1 |
| 50 | 电磁定位系统 | 通过感应发射器产生的磁场对发射器进行二维平面内的定位，采用电磁定位原理（图像、超声、红外方式无效），定位准确、采集频率高，不受外部环境干扰。可完成平抛运动、自由落体、斜抛、单摆、离心轨道、运动合成、圆周运动等研究二维平面内运动规律的实验。 性能参数： 1、定位范围：50*30cm 2、分辨率：1mm 3、采样频率：0-200Hz 4、抛出体自带Microusb接口，可充电，直径小于3cm。 5、抛出装置可以设定水平、垂直、向上向下倾斜等抛出方式，抛出装置可竖直、水平自由定位。 6、采用航空铝型材，高强度铝材框架式架构便于安装、结实耐用，面板采用高透明度亚克力材料方便观察，内置高集成度电磁感应基板可精确捕捉发射器轨迹，配以高弹性硅胶板作为缓冲装置用以回收发射器。 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 1 |
| 51 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 套 | 1 |
| （三）学生端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USBB型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 14 |
| 3 | 力传感器 | 测量范围：-20N～+20N；分度：0.01N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 28 |
| 4 | 分体式位移传感器 | 由发射器与接收器构成，发射器由可充电锂电池供电，易与现有实验装置（运动小车、弹簧振子等）组合。接收器与采集器连接，接收发射器发出的信号，并显示与发射器前沿之间的距离，测量范围：0cm～200cm，分度：1mm。无测量盲区，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 套 | 14 |
| 5 | 光电门传感器 | 分度：2μS；用于测量挡光片（U型、I型）的挡光时间，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 28 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 7 | 声波/声级传感器 | 通过转换按钮切换测量声音的波形和强度，研究声音的频率、周期、振幅等特征。声波频率测量范围：20Hz～20kHz。声级测量范围：20dB～120dB，分度：0.1dB。支持与采集器的有线通讯和无线通讯两种工作方式 | 只 | 14 |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA～+20mA；分度：0.1mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 14 |
| 9 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 14 |
| 10 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零。 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 14 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0kPa～700kPa；分度：0.1kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器。 | 只 | 14 |
| 12 | 磁感应强度传感器 | 测量范围：-15mT～+15mT；分度：0.01mT，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 13 | 微力传感器 | 测量范围：-2N～+2N；分度：0.001N；可用于测拉力（显示正值）和压力（显示负值），手柄式结构，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能。 | 只 | 14 |
| 14 | 多用力学轨道 | 含1.2m黑色强化铝合金轨道1条、轨道小车2辆、弹簧2条、固定柱2只、50克配重片4片、5克配重块4只、沙桶1只、挡光片五片（20×2、40、60、80）、摩擦块1块、磁碰片2片、弹性碰圈2只、滑轮1套、磁碰座架1套、小车收纳器1套、轨道倾角调节器1套、T型支撑架1只、L型挂架2只、铝合金I型支架4只、塑料I型支架2只、策动源1套、紧固件一宗，可与位移传感器、光电门、力等传感器配合使用，可完成对位移、速度、加速度的测量，验证牛顿第二定律，描绘匀加速、变速、简谐振动、受迫振动等运动形式的“位移-时间”曲线，完成胡可定律、变力作用下的动量定理等力学和运动学实验。 | 套 | 14 |
| 15 | 机械能守恒实验器Ⅰ | 含主板、副板、圆柱型摆、固定臂、测平器、螺栓等。能够完成动能势能转化实验（定性＋定量）。 | 套 | 14 |
| 16 | 摩擦力实验器 | 由轨道、摩擦台底座、多种摩擦块、电机组成，与力传感器配合使用，可实现摩擦物体做匀速直线运动，可描绘摩擦力随时间的变化曲线，探究最大静摩擦力及滑动摩擦力的相关规律。 | 套 | 14 |
| 17 | 高灵敏度线圈 | 高灵敏度、无源、塑壳封装、带屏蔽，与微电流传感器配合，可测得切割地磁场产生的感生电流，也可测得不同电器的电磁辐射强度。 | 套 | 14 |
| 18 | 匀强磁场螺线管 | 可接学生电源，塑壳支架，线圈具有特定的长径比，在螺线管内部产生匀强磁场。 | 套 | 14 |
| 19 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台。 | 套 | 14 |
| 20 | 电学实验板 | 共23块，设有标准接插孔及开关。可完成三十多个电学实验 包含半波整流与滤波，全波整流与滤波，复杂电路分析，RC、RL移相，伏安法测电池的电动势和内阻，补偿法测量电池电动势，分压与限流电路，伏安法测电阻、测电阻丝电阻率，二极管特性曲线，三极管特性曲线，三极管放大电路，恒压源、恒流源、双稳态电路、多谐振荡、电容充放电及串并联、振荡电路、自感现象、描绘小灯泡的伏安特性曲线、与门电路、或门电路、非门电路、电感等实验板，可完成几十例中学电学实验。 | 套 | 14 |
| 21 | 安培力实验器 | 由底座、磁铁组、标有角度的转盘、矩形线框、挂钩、支架组成，配合电流传感器或多量程电流传感器和微力传感器使用，研究安培力与导线长度、供电电流以及电流方向与磁场夹角的关系。矩形线框上线圈为6种匝数，50、100、150、200、250、300匝，可研究不同匝数下的安培力大小。 | 套 | 14 |
| 22 | 地磁场发电机 | 由专用底座、矩形线圈、连接轴承组成，线圈可自由旋转，与微电流传感器配合使用，测量线圈旋转时产生的交流电 | 套 | 14 |
| 23 | 向心力实验器 | 由主梁架、底座、砝码、旋臂、连接装置、紧固件与电机控制系统等构成。可以选择手动与电机驱动两种旋转模式；电机转动速度（0～30rad/s）及转动方向可调。可通过控制变量法，研究向心力分别与角速度、质量以及旋转半径的关系 | 套 | 14 |
| 24 | 斜面上力的分解实验器 | 由座架、L型旋臂和内置式力传感器、弧型角度标尺、环型物块构成。不需另配传感器，完成在斜面上力的分解合成实验 | 套 | 14 |
| 25 | 平抛运动实验器 | 由座架、支架、平抛轨道、光电门支架、内置式触碰传感器、小球、标尺游标、磁性回收器等组成。与光电门传感器配合，可测量平抛运动小球的初速度、运行时间与水平距离 | 套 | 14 |
| 26 | 电磁感应与楞次定律实验器 | 该实验器由档位开关、线圈、接线柱和电路板组成。与电流传感器配合使用，用于研究电磁感应现象。档位开关分别与不同匝数相的线圈连接，探究线圈匝数与感应电流的关系。可根据曲线的变化趋势分析感应电流的方向，并由此验证楞次定律 | 套 | 14 |
| 27 | 力传感器附件 | 由称重组件（含托盘、底座）和压力实验组件（含尖头顶针、平头顶针）构成，与力传感器配合使用。其中，称重组件用于测量物体的质量，压力实验组件用于测量物体的表面压力。 | 套 | 14 |
| 28 | 数据采集器终端 | - 1、▲CPU：核心数≥8，最高主频≥2.3GHz；TDP≤15W(产品性能参数提供产品厂家确认函）； 2、内存容量：≥16GBDDR5或LPDDR5及以上； 3、硬盘：≥256GB固态硬盘+1TB机械硬盘； 4、固态存储接口协议：UFS/SATA/PCIe/NVMe等类型接口协议； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡； 8、键盘、鼠标：同品牌键盘、抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告）； 9、USB接口：≥8个主板USB接口（含Type-C），其中USB3.0接口≥7个； 10、主板接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥1个串口，≥4个音频口； 12、电源：≥180W电源； 13、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘）； 14、MTBF：≥80W小时； 15、机箱：≤10L； 16、防尘：机箱支持防尘设计，通过IP5X认证； 17、显示器：≥23吋，刷新率≥90Hz，分辨率≥1080P； 18、▲其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求，符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他“*”内容； 操作系统：正版国产化操作系统。 （1）CPU支持：海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等CPU型号 （2）青少年上网保护：支持拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计、用户举报。 - （3)系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、计算器等。 (4)操作系统产品支持无需安装、插入可移动存储介质即可使用操作系统，此时系统运行不占用本地磁盘，不影响原有系统； (5)为保障网页浏览体验和网页兼容性，操作系统产品需预装原厂浏览器而非第三方浏览器。； (6)操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能。 （7）产品均为原厂原配，可通过产品主机序列号在官方售后服务体系查询真伪； （8）操作系统需为国产服务年限永久使用。 办公软件: 1、授权方式：办公软件教育版3年升级服务，随设备使用期限使用。 2、投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品， 3、办公软件包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。可通过校园账号登陆，可提供增值功能，云端服务权益，跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Weboffice、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线视频会议标准接入50方等功能，每人每月不少于200分钟。 4、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能；支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能；支持“文件瘦身”功能。 5、全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的Office软件要求底层逻辑代码同源，文档格式兼容。 | 套 | 15 |
| 31 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |

2.化学实验室建设方案

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）集成控制软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | 1、结构参数：系统总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格：556×210×700㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1㎜冷轧钢板，无有害物质，具有防腐性。 2、柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作位置显示屏窗口，规格275×150㎜(±5㎜)，呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停止开关、启、停开关。 3、控制箱内置：三相额定电流100A断路器总开关1组；三相风机断路器开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；五孔插座2组。 4、风机变频器：箱内配置风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 1、技术参数：智能控制平台采用≥10吋；1024×600分辨率智能触摸屏、24位彩色显示；双8051单芯片驱动、GUI运行。 2、操作显示屏向内镶入，呈45°上斜坡式，契合使用者的操作视角界面清晰，智能电源管理系统具体详细参数如下： ⑴.默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 ⑵.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ⑶.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ⑷.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑸.学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 ⑹.通风系统:可控制教室的风机系统开启或关闭，设置风速等相关操作。 ⑺.举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 ⑻.自动关机提醒：电源定时关机前系统里会弹窗出“关闭窗口与延长关机”选择，同时语音提醒“电源将在(5-1)分钟后关机，请做好关机前准备或取消当前关机”给师生保存实验数据预留充分时间。 ⑼.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 ⑽.电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 ⑾.环境检测:可实时监测室内环境信息，显示温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 ⑿.定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 ⒀.静音模式:开启后学生终端将不再有蜂鸣输出，一切指令操作都将静音处理。 ⒁.一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 | 套 | 1 |
| 3 | APP吊装控制系统 | 1、App吊装控制系统支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制。 2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi与控制柜进行互联，实现远程控制。 3、App吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 5、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。 | 套 | 1 |
| 4 | 温湿度及时间监视系统 | 1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。 ①数字串口输出，采用485/UART输出模式，集CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘PM2.5,PM10颗粒物，温度,湿度于一体。 ②每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。 ③温度精确到0.1℃，湿度精确到0.1%。 ④工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。 2、在中控屏幕上方显示日期、时间。 | 项 | 1 |
| 5 | 智慧黑板 （含集控管理平台） | - 一、整机设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.主屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果，主副屏均可以用粉笔书写。 3.支持进行20点或以上触控。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 4.设备能感应并自动调节屏幕亮度，实现在不同光照环境下不同亮度的显示效果。 5.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 6.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。 7.支持自定义图像设置，可对屏幕色温、图像亮度、亮度范围、对比度等进行设置。 ▲8.在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、色调色相值、高光等。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲9.设备支持设置类纸质护眼显示；支持透明度调节，支持色温调节。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 二、整机功能 1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1300万像素的照片。 2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 ▲3.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家确的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲4.设备内置双WiFi6无线网卡，实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.设备支持蓝牙Bluetooth5.4标准及以上。 - 6.手机投屏支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需输入投屏码或扫码获取投屏码。 7.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 8.设备全通道侧边栏快捷菜单中的软件可以进行切换，可在应用软件全屏模式下，直接进行选择更换。 9.设备开机后，可直接进入教学桌面，设置账号的登录及退出，自动获取云端课件，并可进入全部课件列表。 三、安卓系统 ▲1.安卓系统版本不低于Android13.0。提供生产厂家的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 2.安卓系统下，互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 3.安卓系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、音视频等，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑配置 4.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 5.国产化CPU，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：16GB或以上配置。硬盘：256GBSSD固态硬盘或以上配置。 6.预装统信UOS或麒麟教育正版系统。 7.电脑模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、白板软件 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USBkey进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间。 - 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老师，方便跨校教研场景。 - 6.集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，参备人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据。 - 7.研讨发起人在研讨过程中可发起在线音视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成音视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。 8.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、提纲式、集备式、单元设计式等不少于7种。 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图。 10.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。 11.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 12.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 13.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 14.提供化学方程式快速编辑工具，当输入一个化学元素时，软件界面将自动显示出和该元素相关的多个常用化学反应方程式，可直接选择使用。 15.提供涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科全部教学章节的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 六、集控管理平台 1.系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.多类型设备接入：系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 4.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 5.引导式管理：支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供设置无人使用自动关闭功能；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，提供一键禁止访问功能。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移。 7.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘。 8.弹窗拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 9.设备巡视：支持同时查看9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，可远程发送文本消息、语音消息，也可记录备注；支持记录所有管理员的巡视记录。 10.网络摄像头调用：支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面。 11.信息推送：支持定时推送设备开关机情况；支持推送指令执行异常的设备信息；支持每周自动生成设备管理周报；支持每天推送出现不良画面的设备及不良内容。 12.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。 13.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。支持转让高级管理员给其他管理员。 14.不良信息监测：支持在发送消息通知时，自动监测所发送文字是否存在敏感/违规文字，如有不良信息无法发送。 15.智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 17.弹窗管理：支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 17.设备辅助管理软件自动升级：支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件；支持设置自动升级后自动关机；支持限制旧版本覆盖安装。 | 台 | 1 |
| 6 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板具备LED补光灯； 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。 | 台 | 1 |
| 7 | 顶装内胆主体架 | - 承重骨架规格：约1340×550×170㎜，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 - 2、内胆箱体规格：约1548×355×280㎜，动力底座采用厚度15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 3、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲顶装内胆主体架提供第三方检测机构出具的检测报告 | 套 | 8 |
| 8 | 顶装主体架外壳 | 1、整体外腔体规格：约1730×680×300mm；厚度≥4mm，采用国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合。 2、具有电气绝缘性、耐腐蚀性、耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级。 | 套 | 8 |
| 9 | 吊装安装支架 | 安装盘规格:≥347mm×143mm(±5%)，采用厚度4mm冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 | 套 | 16 |
| 10 | 顶装固定支架护罩 | 1.规格约428*100*580㎜，厚度≥1㎜。采用冷轧钢板成型表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，高温固化处理，耐腐蚀。 2.结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 | 套 | 16 |
| 11 | 可伸缩万向吸风罩 | 1、风管材质：铝合金，管径≥60mm，表面喷砂氧化处理。 2、关节连接杆：伸缩圆管采用铝合金材料，表面和管内工艺经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。规格：第一段外管φ75；第二段外管φ65；圆管壁厚为≥1.5㎜，第三段采用定向风管采用硬质工程ABS材料，规格：直径φ58，壁厚≥3.5㎜，管头内壁连接处采用工程ABS材料密封卡扣，使用温度-10度至100度，随意弯曲定向。 3、固定底座：高密度PVC材质，模具注塑一体成型。 4、拱形集气罩：采用非晶硅胶，规格：φ160㎜高75㎜。 5、集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象； ▲可伸缩万向吸风罩提供第三方检测机构出具的检测报告 | 个 | 28 |
| 12 | 顶装摇臂动力装置 | 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为250㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格φ65㎜，厚度≥1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作。 | 套 | 14 |
| 13 | 学生电源单元交换机 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭。 7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 套 | 14 |
| 14 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，规格：约230×96×250㎜模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：约170×145㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：约145×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 学生电源信息显示屏，采用≥1.8吋彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： (1)交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 (2)直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 (3)过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 (4)锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 (5)电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 (6)外壳侧面配有：一个总电源保险装置和一个急停旋钮。 (7)操作端前后面各设有：两组新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插口各一组，两个USB接口和四个功能按钮。 (8)外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。 (9)外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水系统的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。 (10)自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。 | 套 | 14 |
| 15 | 智能照明控制装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：约545×72㎜2个LED吸顶模，组每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0㎜厚PC光扩散板，同时满足各种雾度值和透光率的需求。模块化安装。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 套 | 32 |
| 16 | 给排水快接系统 | - 给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能。 - 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍。 | 套 | 14 |
| （二）、实验室基础设施 |  |  |  |  |
| 17 | 学生实验桌（陶瓷面板） | 1、桌子整体规格：约1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，保证桌体稳定性：上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸约525×380×185㎜，书包斗底部有加固条。 8、电源盒：翻盖面尺寸约202×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 ▲学生实验桌、桌面陶瓷板必须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 28 |
| 18 | 升降学生实验凳 | 1、整体规格：约ф300×（450）≥500㎜。 2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格约34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘。 4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 ▲升降学生实验凳必须提供第三方检测机构出具的检测报告 | 条 | 56 |
| 19 | 移动智能水槽（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构，无缝链接一次成型。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、配有洗手液瓶，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格约420×330×240㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚为≥4mm，滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：约180×55×60㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：约415×22㎜，厚度≥0.6㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 ▲移动智能水槽（滴水架）”提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 14 |
| 20 | 三联“L”型化验水嘴 | 1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转， 2、材质：主体黄铜材质 | 付 | 14 |
| 21 | 废水自动排水系统 | 1、废水储水箱，规格约360×210×230㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 14 |
| （三）全室供排水电线路 |  |  |  |  |
| 22 | 全室供电线路 | 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管 2、电线：国标铜芯线4m²、2.5㎡ 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 1 |
| 23 | 全室给水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管， 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等 ， | 项 | 1 |
| 24 | 全室排水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等， | 项 | 1 |
| （四）吊装系统 |  |  |  |  |
| 25 | 教师演示台 | 1、规格：约2400×700×850㎜ 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。 3、桌身：整体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮。 7、▲台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 1 |
| 26 | 教师转椅 | 1、规格:约500㎜（L）×500㎜（W）×800㎜㎜（H） 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格.。 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 | 1 |
| 27 | 教师智能电源主控台 | 1、结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格约420×220㎜。 2、技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3、技术参数：采用≥10吋触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动、GUI运行。 4、智能电源管理系统：默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 ⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 | 套 | 1 |
| 28 | 移动智能水槽（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构，无缝链接一次成型。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、配有洗手液瓶，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格约420×330×240㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚≥4mm，滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：约180×55×60㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格约415×22㎜，厚度≥0.6㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 | 个 | 1 |
| 29 | 废水储存自动排水系统 | 1、废水储水箱，规格约360×210×230㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 1 |
| 30 | 三联“L”型化验水嘴 | 1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转， 2、材质：主体黄铜材质 | 付 | 1 |
| 31 | 台式单口紧急洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 付 | 1 |
| 32 | 教师专用吊装系统 | 1、结构参数：采用多模块化舱体式结构。舱体内部由隔层板、左右外壳和内部支撑架构成，采用扣压式组装链接一体。外壳左右采用铝合金模具挤压型材，左右中腰部镶铝合金装饰条。舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖。舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条。舱体下部设有万向吸风罩和可升降教师专用交直流电源，电源底部配备给排水以及供电相关接口。舱体上所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、技术要求： ⑴.外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组；规格约1400×730×265㎜；型材厚度≥1.8㎜，模块组合成连体吊装，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性、耐酸碱、耐腐蚀。 隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装链接一体，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 ⑵.舱体底层隔层板采用厚度≥1.0㎜的冷轧钢板，规格约1400×550㎜。支撑架采用厚度≥3.0㎜的冷轧钢板，规格约500×880㎜。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性、耐酸碱、耐腐蚀。 ⑶.推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为25㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格φ65㎜，厚度1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 ⑷.可伸缩万向吸风罩： ①风管材质：铝合金，管径63mm，表面喷砂氧化处理。 ②关节连接杆：高强度钢。 ③松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 ④固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 ⑤拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 ⑥集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。 ⑦扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理、扭簧线径4mm、外径30mm、角度90度、扭簧引脚右旋，脚长85mm。 ⑧关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。 ⑨旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 ⑸.教师电源模块外壳采用阻燃级材质，模具一体成型，规格约245×90×180㎜。操作面板基材规格约217×137㎜。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。 ⑹.操作端正面上方设有一个急停按键开关，一组总电源保险装置。右侧排列交、直流低压电源输出插口，大电流输出插口和高压输出插口，四类插口各一组。电源模块外壳左右两侧共有三组新国标五孔多功能220V安全插座，额定电流10A，和一组USB接口。电源外壳底部集成一组RJ45网络模块接口，给排水快速接口和上排水系统的供电接口。 ⑺.教师电源信息管理系统，采用≥4.3吋工业触摸彩色液晶显示屏，分辨率：480×272。集中控制系统里，教师吊装电源系统要求如下： ①可输出交流0-30V，分辨率1V， ②直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ③直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ④直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 | 套 | 1 |
| （五）、通风系统 |  |  |  |  |
| 33 | 室内通风系统 | 1、主风管：采用具有耐酸碱性能PVCФ400㎜、支分管Ф160㎜，Ф110mm。2、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 34 | 室外通风系统 | 1、采用PVC风管，或PP焊接管具有耐酸碱性能。2、规格：主风管直径400mm。3、管卡采用碳钢制作，表面经镀铬处理，具有耐腐蚀、防火、防潮等功能。 | 项 | 1 |
| 35 | 离心式风机 | 1、风机：离心风机。 2、材料：PP板材料。 3、电机功率：三相≥5.5KW。 4、技术要求：风量≥12700m3/h，全压:800Pa，转速：1440r/min，噪声符合国家标准。 | 套 | 1 |
| 36 | 风机配件 | A、风机减震器： 1、功能：离心风机弹簧减震器，弹簧材料为60Si2Mn弹簧钢线，耐疲劳，强度高，承载力大，使用寿命长。可直接将ZD型减振器置放于设备的机座下。 2、工作环境：在-40℃-110℃环境下正常工作，上下座分别设有螺栓与地基螺栓孔，可上下固定。 B、风机消音器： 1、规格：外径Ф600㎜，内径Ф400㎜、高度1000mm,圆形。 2、材料：PP材质，内置隔音棉等隔音装置。 3、技术要求：消声频率30-60（Hz），耐温特性60（℃），防腐蚀、耐酸碱 C、风机进出口软连接： 1、进风口：采用PVC柔性材料制作，规格：Ф600-Ф400mm，因风机震动引起的消除震音传递和消除微量错位对风机的影响。出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口， 2、技术要求：抗撞强度500（MPa） D、风机出风口接头：。 1、出风口：材料PP，规格方转圆地方风机接口。 2、技术要求：抗撞强度500（MPa） E、风机出风口防雨帽：Ф600伞型结构。 | 套 | 1 |
| 37 | 风机控制线 | 1、规格：约3×4+2×2.5平方毫米 2、线芯材质：高纯度铜，无氧化铜芯 3、绝缘护套：耐磨、耐老化、耐腐蚀、柔软。橡皮绝缘 4、标称截面：4平方 5、电压等级：中、低压电力电缆（35千伏及以下） | 项 | 1 |
| 38 | 全套设备安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试； 7、通风安装调试 | 项 | 1 |
| 39 | 吊顶装修 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶装饰及20盏LED平板灯顶部照明 | 平方 | 100 |
| 40 | 墙面涂料 | 白色环保乳胶漆，环保腻子修面两遍，打磨平整，涂刷两遍。 | 平方 | 120 |
| 41 | 地胶 | PVC塑胶地板，规格≥2.0mm厚，由UV表面处理层、高强透明层、同色焊线。 | 平方 | 100 |
| 42 | 窗帘 | 定制，亚麻布帘，尺寸现场定做 | 项 | 1 |
| 43 | 侧面展板 | 60*90cm，13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；部分双层据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整 | 块 | 4 |
| 44 | 后墙文化 | 13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜；据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整 | 平方 | 6 |
| 45 | 黑板装饰板墙面 | 1.木饰面装饰 2.与墙角柱在同一平面 3.中间预留多媒体安装位置：约4500*1200*100mm 4.预留视频展台安装位置：约400*250*75mm | 平米 | 25 |
| 46 | 交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口 3、支持端口防雷：6KV 4、无风扇设自然冷却 5、支持DHCP Snooping 6、支持基于端口的VLAN 7、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC 8、支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离 | 台 | 1 |
| 47 | 网线及辅料 | 综合布线，施工材料及安装调试:水晶头、6类网线、防水胶布、自攻丝、插线板、PVC、黄腊管。 | 批 | 1 |
| 六、危化品药品柜及通风药品柜 |  |  |  |  |
| 48 | 危化品通风药品柜 | 1.易燃品毒害品储存柜 壳体全部采用≥1.2mm 的冷轧钢板，柜体底座采用 ≥2.0mm 的冷轧钢板, 内外表面经酸洗磷化环氧树脂粉末喷涂，烘热固化处理。 2.易燃品毒害品储存柜体内胆（上，下、左、右内衬板）全部采用瓷白 pp（聚丙烯树脂）板；柜底右侧设有PP可调风阀；柜体底部设 h=160mm 黄沙(防倒）挡板，柜体内部最下层留有可以存放≥ 120mm 厚黄沙的填埋腔，用于埋放金属钠、黄磷（白磷）等的易燃物品，挡板应与柜体连为一体；柜底装有四个PP脚轮，耐腐蚀，同时便于易燃品毒害品储存柜移动。 3. 柜体设3 个三层阶梯式的 pp 聚丙烯树脂活动搁板，层板采用耐腐瓷白PP，层板设有10MM的通气孔，并作加强筋处理，承重性能优越。 4. 柜顶部中间有Φ160mm 出风口，柜顶风口内置一个 AC220V、50HZ、0.18A 轴流风机，最大风量大于 300m³/h、转速 2550 转/min、环境温度（-10～+70）℃，控制开关设置柜体顶部的右上角，当风机开机前要把柜门下面中间的进风口推置打开状态。 5.防火材料: 柜体应填充具有保温隔热作用的陶瓷纤维（禁用岩棉） 6.铰链：铰链应为钢琴式铰链，开门角度180度。柜门与柜体之间应安装防火膨胀密封件，密封件应符合 GB 16807-2009 的要求。 7.机械锁: 存储柜上安装的磁锁、机械密码锁等机械锁应符合 GA/T 73 的要求。 8.电子锁: 应符合GB 10409—2001中5.4的要求。 9.电源: 应符合GB 10409-2001中5.5的要求 10.附加装置: 应符合GB 10409-2001中5.6的要求。 11.通风控制装置: a柜体底部应设置进风口及PP可调风阀，可调风阀灵活控制风量大小。 b柜体应设置通风口，通风口最大风速应不小于 0.5m/s。 c应有配有微电脑定时时控开关，能根据用户设定的时间自动打开和关闭风机，电源开关应有指示灯指示风机是否正常工作，可自动和手动控制。 d通风管道口径宜采用Φ160mm。 12.静电夹:防静电装置。 13. 温湿度控制报警装置：柜体顶上应配置温湿度控制器，对柜内相对温湿度实时监控，数字显示设定和测量值，柜内的温湿度如超过设定的测量值即时报警提示。电源AC220V±10％50HZ,温度启控0～99.9℃（用户设定），湿度启控0～99.9％RH（用户设定）。 | 个 | 2 |
| 49 | pp通风药品柜 | 规格：约1000×500×2000mm 柜体：侧板、顶底板采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，保证柜体坚固，耐腐蚀性强，顶板、底板预留模具成型排风孔。底部镶嵌约15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。 上柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃，中间烤漆镂空制作。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式PP旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 下柜柜门：内框采用ABS/PP材质模具一次成型，外嵌≥5mm厚钢化烤漆玻璃。上下拉手及三角对称五点固定，防止玻璃的松动或开合。伸缩式ABS旋转门轴，四角圆弧倒角，内侧弧形圆边。 层板：上柜配置两块活动层板，下柜配置一块活动层板，层板全部采用ABS/PP材料模具一次成型，表面沙面和光面相结合处理，四周有阻水边，底部镶嵌两根约15mm*30*1.2mm钢制横梁，承重力强。整体设计为活动式，可随意抽取放在合适的隔层，自由组合各层空间。 拉手：采用ABS材料模具一次成型，直角梯形四周倒圆与柜门平行，开启方便。 门铰链：采用ABS材料模具一次成型，伸缩式PP旋转门轴。 螺丝：不锈钢304材质。 备注：可以用于各种腐蚀性化学品的储藏，如硫酸、盐酸、硝酸、乙酸、硫磺酸等。 | 个 | 10 |
| 七、教师端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USBB型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集；； | 只 | 1 |
| 2 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，≥1.7吋彩屏，刷新频率≥35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带≥8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯。 | 只 | 2 |
| 3 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 2 |
| 4 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 1 |
| 5 | 软件包 | 1、 软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5、 支持1～4路传感器并行采集。记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集。 6、设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10并适配国产化操作系统。。 | 套 | 1 |
| 6 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 7 | 高温传感器 | 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 8 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 9 | 多量程电压传感器 | 测量范围：-20V～+20V；分度：0.01V；测量范围：-2V～+2V；分度：0.001V；测量范围：-0.2V～+0.2V；分度：0.1mV；通过按钮切换量程。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 10 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 3 |
| 11 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 12 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 13 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 14 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 15 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以avi等常见格式存储。 | 只 | 1 |
| 16 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 17 | 氯气传感器 | 测量范围：0～20ppm；分度：1ppm；用于检测气体中氯气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 18 | 氢气传感器 | 测量范围：0～100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 19 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 20 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 21 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ～400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 3 |
| 22 | 多量程电导率传感器 | 测量范围：0～20000μS/cm；分度：10μS/cm 测量范围：0～2000μS/cm；分度：1μS/cm 测量范围：0～200μS/cm；分度：0.1μS/cm 通过按钮切换量程。支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 1 |
| 23 | 氯离子传感器 | 测量范围：10-5～1mol/L；分度：10-5mol/L；用于检测溶液中氯离子浓度。支持与采集器的有线通讯、无线和独立数据显示通讯工作方式。 | 只 | 1 |
| 24 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 1 |
| 25 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度≥800mm | 只 | 1 |
| 26 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 1 |
| 27 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 1 |
| 28 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 29 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 30 | 升降台 | 升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 个 | 1 |
| 31 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材。 | 只 | 1 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。。 | 套 | 1 |
| 33 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 套 | 1 |
| 八、学生端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 14 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 4 | 高温传感器 | 测量范围：0℃～1200℃；分度：1℃；不锈钢探针，可测高温物体或火焰的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 5 | 多量程电流传感器 | 测量范围：-2A～+2A；分度：0.01A；测量范围：-200mA～+200mA；分度：1mA；测量范围：-20mA ～+20mA；分度：0.1 mA；通过按钮切换量程。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带硬件按钮，单击切换量程，长按清零 | 只 | 14 |
| 6 | 压强传感器 | 测量范围：0 kPa ～700 kPa；分度：0.1 kPa；可用于直接测量气体的绝对压强；连接插口采用BT接口，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，配件：20ml注射器，可在windows、iOS和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 14 |
| 7 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 8 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 9 | 氢气传感器 | 测量范围：0～100%LEL；分度：0.1%；用于检测气体中氢气含量；连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 14 |
| 10 | 浊度传感器 | 测量范围：0 NTU ～400NTU；分度：0.1 NTU，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 14 |
| 11 | 稀释池 | 倒置三角烧杯结构，上端开口，底端封闭，配匀速滴管。用于稀释倍数较大，且对初始溶解有一定量要求的化学实验 | 只 | 14 |
| 12 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 14 |
| 13 | 滴定实验装置 | 由滴定计数器、专用滴定管、支架、转接器和螺栓组成，用于统计液滴数量、测量液滴体积，可完成酸碱中和滴定、冰醋酸稀释等实验。 | 只 | 14 |
| 14 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 14 |
| 15 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 14 |
| 16 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 14 |
| 17 | 升降台 | 定制，升降台可自由升降高度，用于控制酒精灯的高低 | 个 | 14 |
| 18 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 14 |
| 19 | 数据采集器终端 | - 1、▲CPU：核心数≥8，最高主频≥2.3GHz；TDP≤15W(产品性能参数提供产品厂家确认函）； 2、内存容量：≥16GB DDR5或LPDDR5及以上； 3、硬盘：≥256GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘； 4、固态存储接口协议：UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡； 8、键盘、鼠标：同品牌键盘、抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告）； 9、USB接口：≥8个主板USB接口（含Type-C），其中USB 3.0接口≥7个； 10、主板接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥1个串口，≥4个音频口； 11、电源：≥180W电源； 12、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘）； 13、MTBF：≥80W小时； 14、机箱：≤10L； 15、防尘：机箱支持防尘设计，通过IP5X认证； 16、显示器：≥23吋，刷新率≥90Hz，分辨率≥1080P； 17、▲其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求，符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他“*”内容； 操作系统：正版国产化操作系统。 （1）CPU支持：海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等CPU型号 （2）青少年上网保护：支持拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计、用户举报。 （3)系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、计算器等。 (4)操作系统产品支持无需安装、插入可移动存储介质即可使用操作系统，此时系统运行不占用本地磁盘，不影响原有系统； (5)为保障网页浏览体验和网页兼容性，操作系统产品需预装原厂浏览器而非第三方浏览器。； (6)操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能。 （7）产品均为原厂原配，可通过产品主机序列号在官方售后服务体系查询真伪； （8）操作系统需为国产服务年限永久使用。 办公软件: 1、授权方式：办公软件教育版3年升级服务，随设备使用期限使用。 2、投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品， 3、办公软件包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。可通过校园账号登陆，可提供增值功能，云端服务权益，跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线视频会议标准接入50方等功能，每人每月不少于200分钟。 4、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能；支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能；支持“文件瘦身”功能。 5、全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的Office软件要求底层逻辑代码同源，文档格式兼容。 | 套 | 15 |
| 20 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬。 | 套 | 14 |

3.生物实验室建设方案

| 序号 | 产品名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| （一）集成控制软件系统 |  |  |  |  |
| 1 | 顶装智能系统总控柜 | 1、结构参数：系统总控柜（挂壁式）“三部分”结构设计，整体规格：400×150×600㎜(±5㎜)；箱体厚度为≥1㎜冷轧钢板，无有害物质，具有防腐性。 2、柜右侧上端为电气设备安装层，右侧下柜配有操作位置显示屏窗口，规格275×150㎜(±5㎜)，呈45°上斜坡式，操作视角，左侧配有紧急停止开关、启、停开关。 3、控制箱内置：三相额定电流100A断路器总开关1组；三相风机断路器开关1组，学生总控2P漏电保护器一组，交流电源开关1组，单片机控制器及功能扩展模块1套，单片机保护模块1个；五孔插座2组。 4、风机变频器：箱内配置风机变频器控制器1个，功率5.5KVA，输入额定电压三相380V；±15%。教师端可根据教学所需，控制风量大小。。 | 台 | 1 |
| 2 | 顶装智能控制平台 | 1、技术参数：智能控制平台采用≥10吋；1024×600分辨率智能触摸屏、24位彩色显示；双8051单芯片驱动、GUI运行。 2、操作显示屏向内镶入，呈45°上斜坡式，契合使用者的操作视角界面清晰，智能电源管理系统具体详细参数如下： ⑴.默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 ⑵.交流输出:可进行单台或统一控制学生交流电源输出，输出范围0-30V，分辨率1V。 ⑶.直流输出:可进行单台或统一控制学生直流电源输出，输出范围0-30V，分辨率0.1V。 ⑷.学生锁定:由老师控制，开启后学生电源不能自行调节，只能由老师进行控制使用。 ⑸.学生插座:由老师控制，默认电源启动不开启。 ⑹.通风系统:可控制教室的风机系统开启或关闭，设置风速等相关操作。 ⑺.举手功能:老师可对学生进行提问，当学生举手后，老师可在控制端显示学生的举手状态及桌号信息等。 ⑻.自动关机提醒：电源定时关机前系统里会弹窗出“关闭窗口与延长关机”选择，同时语音提醒“电源将在(5-1)分钟后关机，请做好关机前准备或取消当前关机”给师生保存实验数据预留充分时间。 ⑼.教师端语音播报功能：当教师在使用某项功能时，会同步播报相应功能的提示语音。 ⑽.电源升降控制:对学生终端的电源模块升降状态进行控制，可进行单选及全选操作。 ⑾.环境检测:可实时监测室内环境信息，显示温度、湿度、PM2.5、PM10、CO2、CH2O、TVOC等实时数据。 ⑿.定时关机:设备自带定时关机功能，定时范围为0-720分钟。 ⒀.静音模式:开启后学生终端将不再有蜂鸣输出，一切指令操作都将静音处理。 ⒁.一键关机:点击后可对全室进行断电关机操作。 | 套 | 1 |
| 3 | APP吊装控制系统 | 1、App吊装控制系统支持APP登录操作。能实现电源、照明、给排水、摇臂、排风系统等控制。 2、互联模式采用内建局域网，在一定范围内发射无线信号，外部设备输入正确密码后，连接WiFi与控制柜进行互联，实现远程控制。 3、App吊装控制系统操作界面和顶装智能控制平台操作界面布局和功能完全一致，方便教师在授课时，进行双设备切换。 4、温湿度显示：连接控制柜检测环境中实时的温度、湿度并以数值的形式显示。 5、电源控制：可任意控制单组或集中控制220V的学生插座的开与关。可控制学生电源的交、直流电压切换以及电压值调节。当学生电源的被锁定，教师给与学生端指定电压值，学生端学生电源无法私自修改电压数值。 | 套 | 1 |
| 4 | 环境检测实时监视 | 1、内置七合一传感器模块，灵敏度高，数据稳定。 ①数字串口输出，采用 485/UART 输出模式，集 CO2，甲醛，TVOC，激光粉尘 PM2.5,PM10 颗粒物，温度,湿度于一体。 ②每2秒自动通过485/UART信号输出七组传感器监测数据。 ③温度精确到 0.1℃，湿度精确到 0.1%。 ④工作电压：5.0±0.2VDC；工作电流：≤80mA；工作温度：0℃～50℃；工作湿度：≤95％RH。 2、在中控屏幕上方显示日期、时间。 | 项 | 1 |
| 2 | 智慧黑板 （含集控管理平台） | - 一、整机设计 1.设备采用全金属外壳，三拼接平面一体化设计，背板采用金属材质，有效屏蔽内部电路器件辐射，主副屏过渡平滑，中间无单独边框阻隔。 2.主屏幕采用86英寸超高清LED液晶屏，屏幕分辨率不低于3840*2160，显示比例16:9，主屏具备防眩光效果，主副屏均可以用粉笔书写。 3.支持进行20点或以上触控。提供生产厂家确认的、相应的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 4.设备能感应并自动调节屏幕亮度，实现在不同光照环境下不同亮度的显示效果。 5.设备内置2.2声道扬声器，额定总功率≥60W。 6.设备支持标准、听力、空间感知等音效模式，空间感知音效模式可通过麦克风采集教室环境声音，生成符合当前教室环境的频段、音量、音效。 7.支持自定义图像设置，可对屏幕色温、图像亮度、亮度范围、对比度等进行设置。 ▲8.在安卓通道下可根据屏幕内容自动调节画质参数，当出现人物、建筑等元素时，自动调整对比度、饱和度、色调色相值、高光等。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲9.设备支持设置类纸质护眼显示；支持透明度调节，支持色温调节。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 二、整机功能 1.设备内置非独立摄像头，采用一体化集成设计，可拍摄生成≥1300万像素的照片。 2.摄像头支持人脸识别，可识别所有学生，显示标记，然后随机抽选，同时显示标记不少于50人。且支持通过识别教师人脸进行登录账号。 ▲3.摄像头支持环境色温判断，根据环境调节合适的显示图像效果。提供生产厂家确的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） ▲4.设备内置双WiFi6无线网卡，实现Wi-Fi无线上网连接、AP无线热点发射。提供生产厂家的证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 5.设备支持蓝牙Bluetooth 5.4标准及以上。 - 6.手机投屏支持智能手机与整机无需在同一局域网内，可实现配对，一键投屏，无需输入投屏码或扫码获取投屏码。 7.设备全通道侧边栏可以展示学校名称、班级、场地信息等内容。 8.设备全通道侧边栏快捷菜单中的软件可以进行切换，可在应用软件全屏模式下，直接进行选择更换。 9.设备开机后，可直接进入教学桌面，设置账号的登录及退出，自动获取云端课件，并可进入全部课件列表。 三、安卓系统 ▲1.安卓系统版本不低于Android 13.0。提供生产厂家的功能证明材料（包括但不限于测试报告、官网和功能截图等） 2.安卓系统下，互动白板支持全局漫游，并能在工具栏中对全局内容进行预览和移动。 3.安卓系统下，能对TV多媒体USB所读取到的文件进行自动归类，可分类查找文档、图片、音视频等，检索后可直接在界面中打开。 四、电脑配置 4.采用抽拉内置式模块化电脑，抽拉内置式，PC模块可插入整机，可实现无单独接线的插拔，无需工具即可快速拆卸电脑模块。 5.国产化CPU，处理器核数≥8核，主频≥2.7GHz。内存：16 GB 或以上配置。硬盘：256GB SSD固态硬盘或以上配置。 6.预装统信UOS或麒麟教育正版系统。 7.电脑模块支持不断电情况下热插拔，以便快速维护或替换模块。 五、白板软件 1.采用备授课一体化框架设计，教师可根据教学场景自由切换类PPT界面的备课模式与触控交互教学模式，适用于教室、办公室等不同教学环境，便于教师教学使用。 2.支持个人账号注册登录使用，也可通过USB key进行身份快速识别登录，还可以通过微信绑定账号后扫码，形成一体的信息化教学账号体系；根据教师账号信息将教师云空间匹配至对应学校、学科校本资源。 3.为老师提供可扩展，易于学校管理，安全可靠的云存储空间。 - 4.可在备课平台直接编写教案，教案为云端存储，支持文本、图片、视频、公式的插入。可将教案关联至教师课件，支持课件同时关联多份教案，关联后教师可在备课界面调用查看教案。 5.具备集体备课功能，支持上传教案、课件等资源发起集体备课研讨，除本校老师可参与外，还可通过手机号邀请外校老师，方便跨校教研场景。 - 6.集体备课的参备人可发表观点，评论实时提醒，对教案可进行批注，完成研讨后，可生成集体备课报告，参备人可查看并下载报告，支持查看研讨过程全数据。 - 7.研讨发起人在研讨过程中可发起在线音视频在线研讨，构建线上同步研讨，研讨内容自动形成视频记录，可以自动生成音视频回放字幕，对研讨的关键词和对话进行提炼。 8.提供教案模板方便老师编写教案，预置的模板包含表格式、提纲式、集备式、单元设计式等不少于7种。 9.内置图片处理功能，无需借助专业图片处理软件即可对课件内的图片进行快速抠图。 10.支持将互动课件导出为pptx、pdf、H5或web链接，在多终端（包含windows、iOS、安卓、国产操作系统等）可再次编辑。 11.互动教学课件支持定向精准分享：分享者可将互动课件、课件组精准推送至指定接收方账号云空间，接收方可在云空间接收并打开分享课件。 12.内置微课工具，支持快速录制微课，微课可录制保存音频和课件的互动操作，支持云端课件录制、本地文件录制等多种模式。 13.支持通过实时音视频将课堂教学现场进行实况直播，实现异地听课、评课，直播听评课结束后生成直播回放。 14.提供涵盖语文、数学、英语、物理、化学等学科全部教学章节的不少于100000份的交互式课件。课件支持直接预览并下载，预览时支持拖动课堂活动、形状、几何、文本等元素；下载时课件可同步至教师个人云课件存储空间；课件支持教师在线评分。 六、集控管理平台 1.系统布局：系统基于SaaS布局，应用界面采用B/S架构设计，支持学校管理员在Windows、Linux、Android、IOS等多种不同的操作系统上通过网页浏览器登录进行所有管理指令操作。 2.多类型设备接入：系统支持多类型设备接入，集中运维。包含班班通设备、录播设备、班牌设备、校园屏显设备、学生平板设备。 3.登录方式多样性：支持账号/密码、手机扫码登录、扫码登录。用户首次登录时绑定微信用户ID与账号的对应关系，之后即可通过微信扫一扫安全登录。 4.批量关联：支持通过设备辅助管理软件，在单台班班通设备关联学校代码后，自动发现并关联同网段下其他班班通设备。 5.引导式管理：支持系统智能分析设备违规使用情况，并提供对应的处理策略。包含：支持分析设备在非教学时间段使用，提供设置无人使用自动关闭功能；支持分析设备使用的非教学软件情况，提供一键拦截功能；支持分析设备访问的网址信息，标识违规网址，提供一键禁止访问功能。 6.设备系统盘管理：支持清理系统盘备份、缓存、日志等垃圾文件；支持大文件迁移。 7.批量磁盘清理：支持批量清理单个或多个磁盘文件夹，释放设备磁盘空间；支持格式化非系统盘磁盘。 8.弹窗拦截：支持一键开启全校班班通设备的不良弹窗拦截过滤能力，设备辅助管理软件实时监测弹出窗口，当有窗口弹出时，判断为不良弹窗时，自动拦截该窗口。 9.设备巡视：支持同时查看9个教室的实时摄像头画面、设备屏幕画面；支持在一个显示界面同时查看单个教室内所有屏幕、所有摄像头的实时画面，以及所有麦克风的声音，其中摄像头画面可直接使用班班通自带摄像头。单台设备巡视时，可远程发送文本消息、语音消息，也可记录备注；支持记录所有管理员的巡视记录。 10.网络摄像头调用：支持批量将学校已有网络摄像头导入系统内，同场地下的班班通设备会主动和网络摄像头建立连接，巡视时可调用网络摄像头查看教室实时画面。 11.信息推送：支持定时推送设备开关机情况；支持推送指令执行异常的设备信息；支持每周自动生成设备管理周报；支持每天推送出现不良画面的设备及不良内容。 12.远程控制：支持远程实时控制设备，可监测设备当前运行界面，并远程操作设备界面。 13.权限管理：支持学校高级管理员添加多位管理员协同管理，支持为普通管理员分配不同权限，权限支持按系统功能菜单分配、按管理设备分配方式。支持转让高级管理员给其他管理员。 14.不良信息监测：支持在发送消息通知时，自动监测所发送文字是否存在敏感/违规文字，如有不良信息无法发送。 15.智慧管控：支持用户自定义无人使用时间段，设备处于无人使用状态时，自动进入屏保、锁屏、息屏、关机状态。 17.弹窗管理：支持查看学校当前已上报的所有疑似风险窗口和上报次数，并支持拦截某个应用所有窗口、某个进程所有窗口、某个具体窗口；支持将某个应用、某个进程、某个具体窗口加入白名单，不对软件进行拦截。 17.设备辅助管理软件自动升级：支持设置在自定义时间段内自动升级设备辅助管理软件；支持设置自动升级后自动关机；支持限制旧版本覆盖安装。 | 台 | 1 |
| 3 | 视频展台 | 1.采用≥800万像素摄像头；采用 USB电源直接供电，无需额外配置电源适配器；箱内USB连线采用隐藏式设计； 2.A4大小拍摄幅面，1080P动态视频预览达到30帧/秒；托板及挂墙部分采用金属加强，整机壁挂式安装； 3.支持展台成像画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台成像画面联同批注内容进行同步缩放、移动； 4.展示托板具备LED补光灯； 5.支持对展台画面进行放大、缩小、旋转、自适应、冻结画面等操作。 6.支持展台画面实时批注，预设多种笔划粗细及颜色供选择，且支持对展台画面联同批注内容进行同步缩放、移动。 7.支持故障自动检测，在软件无法出现展台拍摄画面时，自动出现检测链接，帮助用户检测“无画面”的原因，并给出引导性解决方案。 | 台 | 1 |
| 5 | 顶装内胆主体架 | 1、承重骨架规格：约1340×550×170㎜，承重骨架采用优质工业级高强度铝型材经CNC精加工成型，质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定。 2、内胆箱体规格：约1548×355×280㎜，动力底座采用厚度≥15mm高强度铝铜合金板经CNC精加工成型，动力轴采用优质SUS304不锈钢棒材经CNC及数控车床加工成型。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 3、动力选用了优良的超静音安全低压直流24V低压电机动力，摇臂采用规格为直径65MM，厚度≥1.5MM优质铝合金挤压成型，摇臂连接座采用优质铝合金模具压铸经CNC加工成型，动力装置和主体结构模块化组合，安装维护便捷，运行无噪音。 ▲顶装内胆主体架必须提供第三方检测机构出具的检测报告； | 套 | 8 |
| 6 | 顶装主体架外壳 | 1、整体外腔体规格：约1730×680×300mm；厚度≥4mm，采用国际新型复合材料，经高温模压工艺一次成型，表面光滑，环保无毒、生产工业采取四面模块化组合，模块化安装、安装简单、维修更换便捷。 2、特点：具有优良的电气绝缘性、耐腐蚀性、机械性能、优异的耐紫外线抗老化性能及阻燃性可达到FVO级，使用寿命长，永不变色之特性。能有效保护主体内结构部件供应系统的安全。 ▲顶装主体架外壳必须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 8 |
| 7 | 吊装安装支架 | 安装盘规格:约347mm×143mm(±5%)，采用厚度≥4mm冷轧钢板经激光切割、数控冲压、数控折弯成型，生产工业采取模块组合，便于安装，外观流线形设计，简洁美观，表面经环氧树脂粉末静电喷涂、高温固化处理，耐腐蚀。 ▲“吊装安装支架”必须提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 16 |
| 8 | 顶装固定支架护罩 | 1.规格约428*100*580㎜，厚度≥1㎜。采用冷轧钢板成型表面光滑，环保无毒，生产工业采取模块组合，便于安装，高温固化处理，耐腐蚀。 2.结构特点：每个实验室高度不同，安装时可调整法兰圈紧贴到天花板，不留空隙。 | 套 | 16 |
| 9 | 顶装摇臂动力装置 | 1、结构参数：顶装摇臂动力装置底座采用锌合金材料，经压铸一次成型。底座连接推杆电机，推杆行程端配有鱼眼轴承，扣装在传动机构上，带动升降臂杆。动力机构在接收到控制系统信号后开始工作，升降驱动静音工作、运行稳定、牢固耐用。 2、技术要求：推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为250㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格φ65㎜，厚度≥1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 | 个 | 14 |
| 10 | 学生电源单元交换机 | 1、通讯控制单元：由通讯总线接收总控单元的各种命令，来执行各种动作。 2、摇臂控制单元：采用闭环控制由上、下限检测开关控制。 3、低压供电单元：直流电源采用硬件，软件双重保护。交流电源采用隔离检测保护电路， 4、高压供电单元：漏电保护，急停停止电路。 5、供水控制单元：水位检测来控制电机启停，实时排水。 6、照明控制单元：远程开启关闭. 7、内置独立140VA隔离电源变压器，分组控制学生端低压输出，带分组接线口。 8、状态指示单元：各种状态指示，便于安装调试，维修。 9、语音提示:教师可自由设置是否有语音播报。播报内容包括但不限以下提示：电压设置、照明状态、风速信息、摇臂信息等提示信息。当即将到达定时关机时间时，会有语音提示。并预留给教师时间处理断电前的数据保存与整理工作，防止计算机或电脑断电导致数据丢失。 | 套 | 14 |
| 11 | 学生多功能电源模块 | 1、结构参数：采用阻燃级ABS材质，规格：约230×96×250㎜模块内部采用双层设计，模块内部采用双舱体设计。模块内预留高压、低压、网络、上下水接口位置。学生电源采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板，控制采用功能按钮，数字键盘输入，可以随意设置电压，准确、快捷，操作界面规格：约170×145㎜生产工艺采用模块化组合。 2、双界面操作，规格：约145×170㎜，采用耐磨、耐腐蚀、耐高温,耐冲击的≥2.7㎜厚PC板材极光切割触摸面板工艺制造，界面上有交直流电源切换键、复位键、电压控制键、信息显示模块、交直流输出接线插口，二组国标五孔220V市电插座，保险过载保护。 学生电源信息显示屏，采用≥1.8吋彩色TFT，配合高速MCU可流畅显示GUI，四路多功能轻触开关为控制主体，在不同状态下实现不同功能，具体详细参数如下： (1)交流电源：输出0-30V交流，分辨率为1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 (2)直流电源：输出0-30V直流，分辨率为0.1V，电流实时显示，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护。 (3)过载保护：当低压电源有过流或短路时，电路实现过载保护功能，此时界面提示过载，且有声音提示，随后应检查实验电路或负载是否正确，排除问题后可按任意按键实现电源复位。 (4)锁定功能：电源可以由学生自行单独操作，也可由老师电源独立控制。当老师锁定学生电源后，界面提示锁定，此时学生按键设计电压功能都将失效，且有声音提示，表示电源已被锁定，只能由教师电源控制，解锁时按键功能恢复正常。 (5)电子举手：当老师有提问时，界面可显示老师提问状态，可选择性举手，老师可在主控端实时显示学生举手状态及位置。 (6)外壳侧面配有：一个总电源保险装置和一个急停旋钮。 (7)操作端前后面各设有：两组新国标五孔多功能220V安全插座，插口带保护门，额定电流10A。交直流低压电源输出插口各一组，两个USB接口和四个功能按钮。 (8)外壳底部配有两组RJ45网络模块接口。 (9)外壳底部集成一对给排水快速接口和上排水系统的供电接口。二次保护：当摇臂升起时，电源盒上还有未断开的线路或水管时，将会有语音提示播报，等待线路或水管拔除后，摇臂将再次自动升起，教师端无需二次操作。 (10)自由编号:可自行按教室划分编号,编号可独立使用，也可统一，独立使用时教师端可进行每台的单独控制而不影响其它电源的使用。 | 套 | 14 |
| 12 | 智能灯光照明装置 | 1、智能照明灯光模块；规格：约545×72㎜2个LED吸顶模，组每组内置2条功率24V标准LED灯带，外罩由铝合金挤压型材，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、灯板采用≥2.0㎜厚PC光扩散板，扩大了发光面，使光线变的柔和，达到匀光而又透光，同时满足各种雾度值和透光率的需求。模块化安装。所有灯光模组由独立控制软件系统控制，可以根据实际照明需求进行2个模组单个关闭及开启功能。 | 套 | 32 |
| 13 | 给排水快接系统 | 1、给排水接头采用PVC材质，具有耐酸碱，拔插轻松，不生锈；即插即用，带自动锁紧插功能带自动止水功能，即使在供水排水工作时，随时拔掉接口不会有任何滴漏现象。 2、给排水管采用金属包塑编织风暴软管，管外部由PVC包塑，中层有8股304不锈钢丝抱箍 | 套 | 14 |
| （二）、实验室基础设施 |  |  |  |  |
| 15 | 学生实验桌（陶瓷面板） | 1、桌子整体规格：约1200×600×780㎜ 2、新型塑铝结构：学生位镂空式，侧脚采用三段式高强度铝合金结构，立柱采用上下铸铝脚，保证桌体稳定性：上铝铸件造型采用斜加固撑包箍立柱造型，台面背部档水板，左右挡水板，台面下部设有专用书包斗，中间设挂凳卡，两个书包斗中间电源盒。 3、桌腿：由上中下三段组成，上、下支座和立柱连接，立柱采用椭圆形≥108（L）×50（W）×630（H）mm铝合金型材，壁厚为±1.5㎜，侧脚上横脚规格570（L)×50（W)×40（H)㎜±10%，侧脚下脚规格555（L)×66（W)×116（H)㎜±10%，立柱内嵌入上下铸铝脚，并用高强度内六角螺丝连接，上铝铸件斜撑包箍立柱加固造型，材料高强度铝合金模具压铸一次成型。 4、左、右脚拼装连接：前、后梁采用≥1085×35×40㎜、中梁采用≥1160×42×30㎜，壁厚为≥1.2㎜铝合金型材；左右侧脚下梁采采用≥1045×30×60厚度2㎜椭圆碳钢无缝钢管，管材两端截面与5mm钢制连接片焊接成型，并用高强度内六角不锈钢螺丝连接链接到左右脚，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 5、桌脚底部镶入硅胶脚垫防止与地面摩擦，预留专用孔位可与地面固定。 6、台面前挡水板：背板挡水板采用≥94×95×15㎜，厚度为1.0㎜±0.2mm铝合金型材，左右挡水板为ABS工程塑料模具一次性注塑成型，与背挡水板形成卡扣式相连接。 7、专用书包斗材料采用改性环保PP注塑一体成型，尺寸约525×380×185㎜，书包斗底部有加固条。 8、电源盒：翻盖面尺寸约202×130㎜。采用ABS注塑一体成型，面板翻盖造型可拆装，方便安装电源和检修。台面背部档水板含连接件、前横梁、中间横梁全部采用高强度挤出铝合金模具型材，各部分连接设置专用定位件，并用高强度内六角螺丝连接，便于组装及拆卸，易碰撞处全部采用倒圆角。金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀。 9、一体化台面：采用20mm厚无甲醛新型环保陶瓷台面，台面表面为实验室专业耐腐蚀、耐刻刮、耐污染釉面。坯体一体实芯黑色坯体，釉面和坯体经高温一体烧制而成。 ▲学生实验桌、桌面陶瓷板必须提供第三方检测机构出具的检测报告。。 | 张 | 28 |
| 16 | 升降学生实验凳 | 1、整体规格：约ф300×（450）≥500㎜。 2、凳面材质：采用环保型ABS改性塑料一次性注塑成型，凳面规格：面ф≥300㎜，厚≥6㎜，凳面表层有颗粒凸起花纹，起到按摩抗疲劳作用防滑，圆凳有螺杆旋转高低调节升降功能，调节范围≥450㎜-500㎜自由调节。 3、凳脚架：四支凳脚采用椭圆形无缝钢管，规格约34×17×1.7㎜，凳面钢板托盘，使凳子更加稳固。 4、脚垫采用PP加耐磨纤维质塑料，实心倒勾式一体射出成型，凳脚着地防止防滑和保护地板划痕 5、工艺要求：凳脚架焊接全圆满焊接，所有金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，承重性能强和耐酸碱、耐腐蚀，长时间使用也不会产生表面烤漆剥落现象。 | 条 | 56 |
| 17 | 移动智能水槽（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构，无缝链接一次成型。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、配有洗手液瓶，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格约420×330×240㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚为≥4mm，滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：约180×55×60㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：约415×22㎜，厚度≥0.6㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 ▲移动智能水槽（滴水架）”提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 套 | 14 |
| 18 | 三联“L”型化验水嘴 | 1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转， 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次 | 付 | 14 |
| 19 | 废水自动排水系统 | 1、废水储水箱，规格约360×210×230㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 14 |
| （三）全室供排水电线路系统 |  |  |  |  |
| 21 | 全室供电线路 | 1、线管：DN25国标阻燃PVC线管 2、电线：国标铜芯线4m²、2.5㎡， 3、信号控制线：RVVP 聚氯乙烯护套纯无氧铜屏蔽2芯线， 4、模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 | 项 | 1 |
| 22 | 全室给水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、给水管：主管选用Ф25PPR水管，支管Ф20PPR水管， 3、安全控制：总开关阀门、电磁阀外、 丝连接件等 ， | 项 | 1 |
| 23 | 全室排水管路 | 1、技术要求：具有防酸、防碱、耐腐蚀功能，全室给水全部模块化设计，每组模块间采用活接式连接。 2、排水管：UPVC材质排水管为Ф50㎜，排水管接头要求螺纹口、PVC胶水等， | 项 | 1 |
| （四）吊装系统 |  |  |  |  |
| 24 | 教师演示台 | 1、规格：约2400×700×850㎜ 2、结构：演示台设有储物柜，中间为演示台,设置电源主控系统、多媒体设备（主机、显示器、中控、功放交换机）的位置预留。 3、桌身：整体采用≧1.0mm厚优质冷轧钢板，全部钢制件纳米陶瓷镀膜防锈处理。 4、滑道：抽屉全部采用优质三节承重式滚珠滑道。 5、铰链：采用优质铰链。 6、脚垫：采用柜体内置可调ABS脚垫，保证桌面平整，防水防潮，延长设备使用寿命。 7、▲台面： 采用≥25mm厚金属树脂高能理化板，提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 张 | 1 |
| 25 | 教师转椅 | 1、规格:约500㎜（L）×500㎜（W）×800㎜㎜（H） 2、靠背及下座采用高密度网布格，阻燃、舒适、回弹性好。 3、面料为优质网布格。 4、骨架钢管电镀，气动升降。 | 张 | 1 |
| 26 | 教师智能电源主控台 | 1、结构参数：教师智能电源主控台面板基材是≥2㎜绝缘电工板；面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板；规格约420×220㎜。 2、技术要求：总控台搭载电源60A漏电总开关；总电源工作指示灯；总电源保险丝；新国标五孔多功能220V安全插座二组；插口带保护门；额定电流10A，网络接口一个；USB插口二个，智能触摸屏一个，教师交流低压输出、直流低压输出、大电流输出、高压直流输出。 3、技术参数：采用≥10吋触摸显示屏；24位彩色显示；双8051单芯片驱动、GUI运行。 4、智能电源管理系统：默认账号登陆；密码可以设置修改，界面划功能区域显示，可显示当前北京时间、中文星期、设备当前温、湿度实时显示。 ⑴.教师自用电源：可输出交流0-30V，分辨率1V，直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ⑵.直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ⑶.直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 | 套 | 1 |
| 27 | 移动智能水槽（滴水架） | 1、整体规格：500×600×1080㎜（±10㎜）， 2、结构特点：水槽滴水架、柜体、下柜三段组合式结构，无缝链接一次成型。水槽面部下沉式构造，台面设有预留安装紧急洗眼器余位口、配有洗手液瓶，三联水嘴，水槽内部设有一个防溢水口，底部后侧有不锈钢点状的沥水点，底部有三级滤网，柜体左右两侧设有把手位，底座带有可调脚。 3、水槽和滴水架注塑模具一次成型无缝链接，采用优质环保型PP改性材料，无臭无毒、耐强酸碱，水槽内规格约420×330×240㎜，滴水架规格约480×120×300㎜；壁厚为≥4mm，滴水架正面设有八条试管位，滴水架顶部面上设有一个规格：约180×55×60㎜，给、排水、电源快速接头带防尘盖收纳盒。 4、水槽内配有阶梯型304不锈钢溢水板，规格：约415×22㎜，厚度≥0.6㎜，使废水无法沿着台面侵蚀柜体。 5、柜体材料采用环保型ABS工程塑料注塑成型，壁厚≥4mm，柜体后面和下柜后面设有两扇检修门，推拉挂锁设计。 6、下柜部箱体采用ABS工程塑料磨具一次成型，耐酸碱。底部装有可调脚。 ▲移动智能水槽（滴水架）”提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 个 | 1 |
| 28 | 废水储存自动排水系统 | 1、废水储水箱，规格约360×210×230㎜，采用材料PE聚乙烯，注塑模具一次成型，无臭无毒、耐强酸碱、抗老化。废水储存箱配有内置防臭芯，防止废气与废水倒灌。 2、废水箱内装防腐水位控制器液位开关，传感器检测到放水水位是会自动开启排水功能。 3、耐酸碱环保增压水泵，外壳材料：PPS+PA66，功率40W，工作电压24V，流量10L/MIN，最大静态扬程8M；噪音<40dB；无毒、无味、无重金属，符合饮用水标准，具有缺水保护、空转保护、堵转保护、卡死保护、防漏电、防腐蚀、防空转，自带止回阀等功能。 | 套 | 1 |
| 29 | 三联“L”型化验水嘴 | 1、结构：插壁式接水，L型三联(一高二低）带有三个陶瓷阀芯，ABS手柄，鹅颈管可360°随意旋转， 2、材质：主体黄铜材质，表面经高亮度环氧树脂喷涂，耐腐蚀，耐热，用寿命开关50万次 | 付 | 1 |
| 30 | 台式单口紧急洗眼器 | 1、台面安装方式，平时放置于台面，紧急使用时可随意抽起，使用方便。 2、洗眼喷头：具有过滤泡棉及防尘功能，上面防尘盖平常可防尘，使用时可随时被水冲开，并降低突然打开时短暂的高水压，避免冲伤眼睛。 3、控水阀采用黄铜制作，经高亮度环氧树脂涂层处理，阀门可自动关闭，密封可靠。 | 付 | 1 |
| 31 | 教师专用吊装系统 | 1、结构参数：采用多模块化舱体式结构。舱体内部由隔层板、左右外壳和内部支撑架构成，采用扣压式组装链接一体。外壳左右采用铝合金模具挤压型材，左右中腰部镶铝合金装饰条。舱体前、尾端采用阻燃ABS注塑模具一次成型堵头封盖。舱体外壳下部边缘设有LED照明灯条。舱体下部设有万向吸风罩和可升降教师专用交直流电源，电源底部配备给排水以及供电相关接口。舱体上所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理。 2、技术要求： ⑴.外壳左右为铝合金挤压型材，采用标准化模块组；规格约1400×730×265㎜；型材厚度≥1.8㎜，模块组合成连体吊装，表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理；具有阻燃性、耐酸碱、耐腐蚀。 隔层板、左右铝合金外壳、支撑架采用扣压式组装链接一体，具有质量轻、强度高、耐腐蚀、结构稳定等特点。 ⑵.舱体底层隔层板采用厚度≥1.0㎜的冷轧钢板，规格约1400×550㎜。支撑架采用厚度≥3.0㎜的冷轧钢板，规格约500×880㎜。所有的金属件表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理，具有阻燃性、耐酸碱、耐腐蚀。 ⑶.推杆动力电源，24V直流低压稳定运作，行程为25㎜。升降臂杆采用铝合金型材，管内水、电隔离设计。臂杆规格φ65㎜，厚度1.5㎜。臂杆表面和管内经环氧树脂粉末静电喷涂，高效节能、环保耐用、防腐耐磨。摇臂联动学生多功能电源盒，实现二者同时升降，亦可收纳进吊装舱体内。摇臂具有防夹功能，在升降过程中，若受到外部持续性阻力，摇臂将自动结束当前升降动作，需等待教师二次检查。 ⑷.可伸缩万向吸风罩： ①风管材质：铝合金，管径63mm，表面喷砂氧化处理。 ②关节连接杆：高强度钢。 ③松紧旋钮：高强度合金材质，表面喷塑处理，内嵌不锈钢轴承，与关节连接杆锁合。 ④固定底座：高密度PVC材质，备为通风系统的学非粘接而成，模具注塑一体成型。 ⑤拱形集气罩：形状如喇叭口，合金材质，具有阻燃、耐腐蚀等功效。 ⑥集气罩连接帽：连接帽连接紧固，螺纹无滑牙、烂牙等现象。 ⑦扭簧：扭簧材质弹簧钢表面抗氧化处理、扭簧线径4mm、外径30mm、角度90度、扭簧引脚右旋，脚长85mm。 ⑧关节：高密度pp材质，表面磨砂处理，可360°旋转调节方向。 ⑨旋转角度：安装后可调节到三维360度任意转停，集气罩吸气角度360度任意转停。 ⑸.教师电源模块外壳采用阻燃级材质，模具一体成型，规格约245×90×180㎜。操作面板基材规格约217×137㎜。面纸采用耐磨、耐腐蚀、耐高温的PC亮光薄膜面板。 ⑹.操作端正面上方设有一个急停按键开关，一组总电源保险装置。右侧排列交、直流低压电源输出插口，大电流输出插口和高压输出插口，四类插口各一组。电源模块外壳左右两侧共有三组新国标五孔多功能220V安全插座，额定电流10A，和一组USB接口。电源外壳底部集成一组RJ45网络模块接口，给排水快速接口和上排水系统的供电接口。 ⑺.教师电源信息管理系统，采用≥4.3吋工业触摸彩色液晶显示屏，分辨率：480×272。集中控制系统里，教师吊装电源系统要求如下： ①可输出交流0-30V，分辨率1V， ②直流0-30V，分辨率0.1V，配备虚拟数字表实时显示电流，显示分辨率为0.01A，具备过流短路保护功能。 ③直流高压：输出直流240V/300V高压，小电流过载短路保护。 ④直流大电流：输出直流低压大电流延时输出，延时20S自动关断，也可手动随时开启或关断，实时显示当前状态。 | 套 | 1 |
| 32 | 全套设备安装调试 | 1、吊顶式安装系统采用模块化结构设计，采用吊装安装方式； 2、系统结构调试； 3、系统控制调试； 4、给排水调试； 5、供电系统调试； 6、照明系统调试； 7、通风安装调试 | 项 | 1 |
| 33 | 吊顶装修 | 轻钢龙骨矿棉板吊顶装饰及20盏LED平板灯顶部照明 | 平方 | 100 |
| 34 | 墙面涂料 | 白色环保乳胶漆，环保腻子修面两遍，打磨平整，涂刷两遍。 | 平方 | 120 |
| 35 | 地胶 | PVC塑胶地板，规格≥2.0mm厚，由UV表面处理层、高强透明层、同色焊线。 | 平方 | 100 |
| 36 | 窗帘 | 亚麻布帘，尺寸现场定做 | 项 | 1 |
| 37 | 侧面展板 | 60*90cm，13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；部分双层据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整 | 块 | 4 |
| 38 | 后墙文化 | 13.5pvc雕刻造型，高清uv印刷，表面覆钢化膜增强光泽度；据设计要求及现场时间情况，可进行适当调整 | 平方 | 6 |
| 39 | 黑板装饰板墙面 | 1.木饰面装饰 2.与墙角柱在同一平面 3.中间预留多媒体安装位置：约4500*1200*100mm 4.预留视频展台安装位置：约400*250*75mm | 平米 | 25 |
| 40 | 交换机 | 1、交换容量≥52Gbps，包转发率≥38.8Mpps 2、端口类型≥24个10/100/1000 Base-T 端口，≥2个1G SFP端口 3、支持端口防雷：6KV 4、无风扇设自然冷却 5、支持DHCP Snooping 6、支持基于端口的VLAN 7、支持广播风暴抑制、未知单播抑制、多播风暴抑制、支持黑洞MAC 8、支持端口镜像、端口自环检测、端口隔离 | 台 | 1 |
| 41 | 网线及辅料 | 综合布线，施工材料及安装调试:水晶头、6类网线、防水胶布、自攻丝、插线板、PVC、黄腊管。 | 批 | 1 |
| （五）教师端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USBB型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集 | 只 | 1 |
| 2 | 无线接口 | 1、模块化结构； 2、采用无线方式接入四种相同或不同的传感器并支持四通道并行采集，全数字通道； 3、与数据采集采用SATA接口连接； 4、无线接口自带指示灯，可指示传感器连接通道。 | 只 | 1 |
| 3 | 传感器无线发射模块 | 1、模块化结构，独立无线传输模块，协议传输，20m内互不干扰。 2、自动识别，通过与各种传感器组合使之具备与采集器的无线通讯功能，可实现多通道长距离无线传输，满足实验教学需求。 3、连接插口采用通用BT接口，具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔，可连接专用充电线进行充电。 | 只 | 4 |
| 4 | 传感器数据显示模块 | 通过与各种传感器组合，使之具备独立数据显示功能，1.77吋彩屏，刷新频率35HZ，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，支持热插拔连接，接入后自动识别传感器。该模块自带8M内存，可自动保存实验数据，并且可与计算机直接通讯（兼充电），导出实验数据的功能，可充电锂电池供电 | 只 | 2 |
| 5 | 传感器转接模块 | 两端分别是BT接头与BT接口转换器，用于特种传感器与无线发射模块或数据显示模块的转接 | 只 | 2 |
| 6 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料科等 | 套 | 1 |
| 7 | 软件包 | 1、 软件支持所有已正式发布的同系列传感器进行数据采集。 2、 接入一个传感器，软件即显示出该传感器对应的数据窗口；拔下该传感器，数据窗口自动关闭；软件支持传感器的热插拔。 3、 自动识别传感器的类型、量程与接入的通道序号； 4、 绝大部分传感器数据窗口均支持“数字”、“仪表”和“示波”三种显示方式，可根据教学需要随意切换。 5、 支持1～4路传感器并行采集。记录实验数据，同时可测量四种相同或不同的物理量，特别是能够支持声波传感器四路并行采集。 6、设有组合显示窗口，可将有逻辑关联的多条数据图线按照同一时间坐标显示在一个窗口内。 7、在组合显示窗口内可自由定义坐标轴，并可自由缩放坐标轴。 应用平台： windowsXP、windows7、windows8、windows10并适配国产化操作系统。 | 套 | 1 |
| 8 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 9 | 红外温度传感器 | 测量范围：-70℃～+380℃；分度：0.1℃，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 ，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 10 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 11 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 2 |
| 12 | 双量程光照度传感器 | 测量范围：0 lx～5000lx～50000lx，分度：1 lx、10 lx，通过按钮切换量程，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 13 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 提供第三方检测机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 14 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 15 | 二氧化硫传感器 | 测量范围：0 ppm～20ppm，分度0.01 ppm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 16 | 气态酒精传感器 | 测量范围：0mg/L～2mg/L；用于测量气态酒精含量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 1 |
| 17 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）自带硬件校准按钮，通过硬件校准到理论值。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以avi等常见格式存储。 提供第三方检测机构出具的检测报告 | 只 | 1 |
| 18 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度1 0ppm，红外原理，泵动循环，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 该产品需满足以下要求： （1）为保证测量数据准确性和时效性，要求该传感器采用泵动循环，方便气体循环。 （2）在实验过程中所测数据以数字、图线与数据表格的方式显示并记录。 （3）实验操作过程和步骤（2）实验数据同时在软件界面上显示，且可以.avi等常见格式存储 | 只 | 1 |
| 19 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 20 | 溶解氧传感器 | 测量范围：0 mg/L～20mg/L，分度：0.01 mg/L；带有温补功能，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 21 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ～+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 22 | 呼吸率传感器 | 测量范围满足人体生理特征，连接插口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 1 |
| 23 | 心率传感器 | 测量范围：0次～200次，可通过专用软件实时显示心率大小以及心电心率波形，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 只 | 1 |
| 24 | 色度传感器 | 测量范围：透光率0～100％，分度：0.1％，三波长光源（R、G、B）测量，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔 | 只 | 1 |
| 25 | 多用途生化传感器支架 | 由机械臂、传感器电极夹及固定夹组成，机械臂固定在实验台边，能在三维空间内灵活移动并准确定位，稳定性好；电极夹口径适合常用生化传感器的电极，主便生化实验操作，具有保护传感器不受损坏、提高空间利用率和实验效率功能。机械臂长度：800mm | 只 | 1 |
| 26 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 1 |
| 27 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 1 |
| 28 | 酶的特性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 1 |
| 29 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 1 |
| 30 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 1 |
| 31 | 磁力固定座A | 三角型底座配三个强力磁铁，铝合金支柱，适用于固定较大型实验器材 | 只 | 1 |
| 32 | 磁力搅拌器 | 搅拌器主体外壳注塑成型,前面板装有可调转速旋钮,电源接口及工作 充电指示灯，工作时最高转速可达到50/min-350r/min. 适合溶液多种参数测量实验。 | 套 | 1 |
| 33 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 1 |
| （六）学生端传感器 |  |  |  |  |
| 1 | 数据采集器 | 1、包含数据采集和有线接口两部分。有线接口与数据采集采用SATA接口连接，以保证数据传输速率； 2、半透明外壳设计，科内含状态、电源指示灯； 3、USB2.0通讯协议，四通道并行采集，全数字通道，单通道最大采样率20KByte，总体最大采样率80KByte； 4、USB B型接口供电； 5、所有端口具备防静电保护功能； 6、双CPU主板，CPU主频≥48Mhz； 7、所有BT端口具有短路保护，支持热插拔，即插即用，传感器可以任意组合，全部为数字接口； 8、支持四通道无线数据采集； | 只 | 14 |
| 2 | 附件 | 含USB通讯线1条、传感器线4条、A型转接器2只、B型转接器2只、技术资料等 | 套 | 14 |
| 3 | 温度传感器 | 测量范围：-50℃～+200℃；分度：0.1℃；不锈钢探针，可测各种物体或溶液的温度，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 4 | 微电流传感器 | 测量范围：-5μA～+5μA；分度：0.01μA，支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式。 | 只 | 14 |
| 5 | 相对压强传感器 | 测量范围：-20kPa～+20kPa；分度：0.01 kPa；可用于测量气体的相对压强，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，具有硬件清零功能 | 只 | 28 |
| 6 | pH传感器 | 测量范围：0～14；分度：0.01，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 7 | 氧气传感器 | 测量范围：0～100％，分度：0.1％，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式，自带校准按钮 | 只 | 14 |
| 8 | 二氧化碳传感器 | 测量范围：0 ppm～50000ppm，分度10 ppm，红外原理，泵动循环，连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 9 | 相对湿度传感器 | 测量范围：0～100%，分度0.1％，测量灵感件置于探管中，便于测量罐体的湿度值。连接插口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 10 | 电导率传感器 | 测量范围：0 mS/cm ～20mS/cm；分度：0.001 mS/cm，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可支持与采集器的有线通讯、无线通讯和独立数据显示三种工作方式 | 只 | 14 |
| 11 | 心电图传感器 | 测量范围：-5mV ～+5mV，用于生成EKG曲线，能清晰的显示出人体P波、QRS波、T波与U波，可通过RR间期计算出心率，连接插口采用BT接口具有方向性和自锁功能，可以防止传感器脱落保证数据传输稳定，与无线传输模块自由组合，支持热插拔，可在windows和安卓系统（手机或平板）下进行实验演示 | 只 | 14 |
| 12 | 气液相密封实验器 | 与生物化学传感器密闭连接，可完成陆水生植物光合作用、种子萌发、呼吸作用、酶的特性等实验 | 只 | 14 |
| 13 | 袖珍生化密封实验器 | 与二气化碳传感器组合使用，研究植物叶片光合作用与呼吸作用时，二氧化碳含量的变化。 | 只 | 14 |
| 14 | 密封塞套件 | 与压强传感器、温度传感器、二氧化碳传感器、氧气传感器、一氧化碳传感器、二氧化硫传感器、氯气传感器等配套使用可以与实验室常用玻璃容器结合。 | 套 | 14 |
| 15 | 多向转接头 | 双向交叉，孔内径适应于标准铁架台 | 只 | 14 |
| 16 | 酶的特性实验器 | 由Y型管和胶塞总成构成，配合相对压强传感器使用进行生物酶的特性等实验。 | 套 | 14 |
| 17 | 数据采集器终端 | - 1、▲CPU：核心数≥8，最高主频≥2.3GHz；TDP≤15W(产品性能参数提供产品厂家确认函）； 2、内存容量：≥16GB DDR5或LPDDR5及以上； 3、硬盘：≥256GB 固态硬盘+1TB 机械硬盘； 4、固态存储接口协议：UFS/SATA/PCIe/NVMe 等类型接口协议； 5、显卡：集成显卡； 6、声卡：集成声卡； 7、网卡：主板集成10/100/1000M以太网卡； 8、键盘、鼠标：同品牌键盘、抗菌鼠标（提供第三方机构测试报告）； 9、USB接口：≥8个主板USB接口（含Type-C），其中USB 3.0接口≥7个； 10、主板接口：≥1个HDMI，≥1个VGA，≥1个串口，≥4个音频口； 11、电源：≥180W电源； 12、安全特性：支持限制USB接口使用用途，可以设置USB接口为USB存储只读和USB存储拒绝（可识别鼠标和键盘）； 13、MTBF：≥80W小时； 14、机箱：≤10L； 15、防尘：机箱支持防尘设计，通过IP5X认证； 16、显示器：≥23吋，刷新率≥90Hz，分辨率≥1080P； 17、▲其它要求：CPU应当符合安全可靠测评等级Ⅱ级要求，符合财政部《台式计算机政府采购需求标准》中规定的其他“*”内容； 操作系统：正版国产化操作系统。 （1）CPU支持：海光、兆芯、鲲鹏、海思麒麟、飞腾、龙芯、瑞芯微等CPU型号 （2）青少年上网保护：支持拦截网页中恶意弹窗，诱导点击跳转至不良内容、低俗庸俗等有害页面的行为，在线查阅拦截报表统计、用户举报。 （3)系统工具：提供常用系统工具包括磁盘管理、文件浏览器、系统监视器、备份还原工具、计算器等。 (4)操作系统产品支持无需安装、插入可移动存储介质即可使用操作系统，此时系统运行不占用本地磁盘，不影响原有系统； (5)为保障网页浏览体验和网页兼容性，操作系统产品需预装原厂浏览器而非第三方浏览器。； (6)操作系统产品可以实现恢复出厂设置功能。 （7）产品均为原厂原配，可通过产品主机序列号在官方售后服务体系查询真伪； （8）操作系统需为国产服务年限永久使用。 办公软件: 1、授权方式：办公软件教育版3年升级服务，随设备使用期限使用。 2、投标产品需支持龙芯、飞腾、鲲鹏、兆芯、申威等国产CPU；支持UOS、麒麟、中科方德、深度等国产操作系统上运行的Office办公软件产品， 3、办公软件包含文字处理、表格计算、幻灯片演示三个模块。可通过校园账号登陆，可提供增值功能，云端服务权益，跨系统、跨设备使用50G云盘，在线Web office、思维导图、流程图、轻文档、轻维表、表单，提供在线视频会议标准接入50方等功能，每人每月不少于200分钟。 4、表格模块需支持自动筛选高级模式，支持显示计数、导出计数、按计数排序、反选、筛选唯一/重复值等高级功能；支持合并表格，提供一键式的批量合并表格功能；支持“文件瘦身”功能。 5、全面兼容Windows系统和国产Linux系统上的Office软件要求底层逻辑代码同源，文档格式兼容。 | 套 | 15 |
| 18 | 铝合金箱 | 由铝合金主架、铝塑板面构成，内设隔断海棉内衬 | 套 | 14 |

- 4.实验室污水废水处理设备配置方案

| 序号 | 名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理设备外箱 （处理水量为1T/D,1000L) | 1、箱体结构参数 ⑴．外壳整体采用“三部分”结构设计，整体规格尺寸：约1250×750×1400㎜；整体材料1.2mm±0.2mm冷轧钢板。 ⑵．箱体底部配有移动轮和可调高低地脚，左侧为对开开门式结构，箱体右边侧上端为废水系统启动、停止、10.1英寸触摸屏（屏幕内显示废水处理动态数据画面）、PH仪显示，所有金属表面经环氧树脂粉末喷涂高温固化处理和耐酸碱、耐腐蚀。 | 1 | 台 |
| 2 | 废水集中智能控制动态显示平台 | 2、废水集中智能控制动态显示平台： ⑴．≥10吋彩色触摸液晶屏；分辨率1024×600, ⑵．操作界面《动态工艺流程》碱剂、PAC、PAM、次氯酸钠、冲气泵、反洗进水阀、浓水阀、反洗排水阀、产水阀、进水阀、超越阀、取样阀、流量计、液位计、提升泵、微电解反应区、混凝反应区、沉淀区、消毒氧化区、清水区、多介质过滤反洗进水阀、多介质过滤器、多介质过滤反洗排水阀、超滤膜、过滤泵。 ⑶．PH值实时变化：坐标曲线工艺数据、当前值、单位。 ⑷．报警记录界面：日期、时间、对象名、报警值。 | 1 | 台 |
| 3 | 实验室污水废水处理设备系统 | 3、实验室污水废水处理设备系统(触摸屏软件操作控制系统) ⑴．通过实时曲线可以及时地获取工艺数据，并实现数据实时变化下的控制稳定性。使用画面移动和时间设置按钮可以查看期望时间段的曲线变化。 ⑵．通过报警记录能够让操作员及时准确地掌握工艺情况，分析故障原因，实现工艺流程安全可靠地运行。 ⑶．画面切换:点击按钮可切换至对应的画面或弹出对应的窗口。 ⑷．自动启动:点击按钮可使所以设备切换为自动启动状态。 ⑸．工艺画面:画面显示的是实验室污水废水处理的工艺流程，以及处理过程中所有设备的运行、报警状态。提升泵状态：若提升泵为启动状态，提升泵状态由灰色变为红色。过滤泵状态：若过滤泵为启动状态，过滤泵状态由灰色变为红色。碱加药泵状态：若碱加药泵为启动状态，碱加药泵状态由灰色变为红色。PAC加药泵状态：若PAC加药泵为启动状态，PAC加药泵状态由灰色变为红色。PAM加药泵状态：若PAM加药泵为启动状态，PAM加药泵状态由灰色变为红色。次氯酸钠加药泵状态：若次氯酸钠加药泵为启动状态，次氯酸钠加药泵状态由灰色变为红色。冲气泵状态：若冲气泵为启动状态，冲气泵状态由灰色变为绿色。PAC加药桶状态：若PAC加药桶低液位报警，PAC加药桶状态由灰色变为红色。PAC加药桶状态：若PAC加药桶低液位报警，PAC加药桶状态由灰色变为红色。PAM加药桶状态：若PAM加药桶低液位报警，PAM加药桶状态由灰色变为红色。次氯酸钠加药桶状态：若次氯酸钠加药桶低液位报警，次氯酸钠加药桶状态由灰色变为红色。在线PH仪状态：PH仪显示实际PH值。液位计LS01状态：若废水储罐液位过高，显示高液位；若废水储罐液位过低，显示低液位。液位计LS02状态：若消毒氧化区液位过高，显示高液位；若消毒氧化区液位过低，显示低液位。 ⑹．画面切换:点击按钮可切换至对应的画面或弹出对应的窗口。 ⑺．报警显示:显示设备的报警状态，若无报警则显示绿灯；若有报警则显示红灯，红灯会一直显示直到设备报警状态结束。 ⑻．设备状态:显示当前设备的运行和控制状态，左边显示的是设备手动开启或者手动停止的状态；右边显示的是设备自动控制或者手动控制的状态。 ⑼．设备控制:点击左边按钮可切换设备运行状态，为手动开启或者手动停止；点击右边按钮可切换设备控制状态，为自动控制或者手动控制； ⑽．报警设定:PH仪的报警设定，点击可设定报警高值与报警低值，当PH实际值高于高报警设定值或者低于低报警设定值时，则会发出报警信号； PH仪的控制设定，点击可设定控制高值与控制低值，当PH实际值低于低控制设定值时，会发出控制信号给碱加药泵，碱加药泵动作，提高PH实际值；当PH实际值高于高控制设定值时，会发出控制信号给碱加药泵，碱加药泵停止动作，不再提高PH实际值； ⑾．自动启动:点击按钮可使所以设备切换为自动启动状态。 ⑿．画面切换:点击按钮可切换至对应的画面或弹出对应的窗口。 ⒀．曲线显示:在曲线显示中，红色曲线表示实时的PH值变化。横轴为时间轴表示“时时：分分：秒秒”；纵轴为酸碱度。可以在曲线上划动，来查看当前坐标的值。 ⒁．画面移动:点击画面移动按钮可以查看周围时间段的曲线变化情况。 ⒂．时间设置:点击按钮可以设置查询方式。 ⒃．画面切换:点击按钮可切换至对应的画面或弹出对应的窗口。 ⒄．报警记录:显示系统中发生的报警，若无报警则显示空白，若产生报警，则会对报警信息进行记录。 ⒅.软件触摸屏参数:H10SR30,PLC编程:SMART软件触摸屏编程:MGSPro, 数字量输出:12路继电器,数字量输入:18路,模拟量输入:4路(支持电压或电流)模拟量输出:2路(支持电压和电流)外形尺寸:约273×192×55mm 开孔尺寸:约261×180mm ▲需提供第三方检测机构出具的检测报告。 | 1 | 套 |
| 4 | 在线检测仪系统 | 1、在线检测仪Ph/ORP；环境温度为0～60℃,相对湿度<90%；电压AC220V。 2、HP电极传感器，测量范围0～14PH温度范围0～80°C，规格:约28×160㎜ | 1 | 套 |
| 5 | 加药装置系统 | 1、加药装置系统：储药箱共4只；每只规格约400×170×360㎜（24L/只）；箱体材料 PP(聚丙烯)；相应的管件配套。 ⑴．液位控制器（含低液位保护及报警功能）， ⑵．电磁隔膜计量泵（4台）；材料PP,流量15L/h；压力1.5bar；AC220；功率24w pin；带数字显示。 | 1 | 套 |
| 6 | 滤芯膜 | 1、材料PP、滤芯5微米。 2、滤芯尺寸约25×62mm，内径≥28mm。 | 1 | 只 |
| 7 | 低噪音气泵 | 1、外壳材料采用ABS模具注塑成型，前段设有一个出气口，底部配有四只反震脚。 2、工作电源AC220V，频率50hz； 风量50L/min；风压0.03mpa。 | 1 | 只 |
| 8 | 冷热水自吸泵（过滤） | 1、耐腐蚀提升泵1台、功率:128W 1.5A、Ac200-240V 频率50HZ、最高扬程:25m、转速:2860r/min、最大流量:1.5m3/h、配管内径:≥25mm、最大吸程:8m。 2、多量程塑管流量计100-1000L/H。 3、压力表；压力范围0-0.6MPa。 | 1 | 只 |
| 9 | 冷热水自吸泵系统（进水） | 1、耐腐蚀提升泵1台、功率:128W 1.5A、Ac200-240V 频率50HZ、最高扬程:25m、转速:2860r/min、最大流量:1.5m3/h、配管内径≥25mm、最大吸程:8m。 2、多量程塑管流量计100-1000L/H。 3、压力表；压力范围0-0.6MPa。 | 1 | 只 |
| 10 | 多介质反渗透过滤装置 | 1、罐体SMC材料；罐承压:0.6KPA；温度1-49℃；规格约200×435㎜；水量0.15T/小时;进出水口径DN20。 2、内置滤料填料、石英砂、活性炭。 | 1 | 只 |
| 11 | 废水净化综合处理系统 | 系统外箱规格约1050×350×500㎜；材料改性PP板材；厚度8㎜（±0.2mm）。 ⑴．箱体外部接入有溢流口、取样阀、流量计、液位计LS02、进水口。 ⑵．箱内分隔为微电解系统区、混凝反应区、沉淀区、消毒氧化区、清水区5个箱体。 2、配置技术参数： ⑴．微电解系统：微电解组合；微孔曝气装置φ20曝气管。 ⑵．混凝系统：气浮混凝搅拌系统φ20曝气管。 ⑶．沉淀系统：微生物反应池；改性PP板材。 ⑷．消毒氧化系统：静音电磁增氧泵AC220V、20-30L/Min；臭氧发生器电压AC220V,功率:50-60W ⑸.清水区系统。 | 1 | 套 |
| 12 | 废水收集装置 | 1、高效安全过滤装置 插管外径32mm,耐酸耐碱防腐蚀。 2、废水收集装置 PE材质，200L 直径:约570×900mm。 3、收集池溢流及排空装置 UPVC材质。 4、液位控制器、主体材质PP。 | 1 | 只 |
| 13 | 废水净化综合处理药剂 | 4种配套药剂 | 1 | 套 |
| 14 | 设备安装配套附件 | 安装管件(球阀、管件DN50、25、20、15 ） | 1 | 套 |

- 二、商务要求

★1、交货时间：签订合同后40个日历日内完成实验室环境改造、设施设备供货、安装调试、与安康市数字化实验教考平台数据对接等所有建设工作。

★2、交货地点：宁陕中学。

★3、质保期：本项目整体质量保证期（简称“质保期”）为验收合格之日起三年。若生产制造商提供更优质的质保服务，则按生产制造商的标准执行。如生产制造商标准质保期限不足三年质保期要求的，投标人须承诺质保期限不少于三年质保期的要求。质保期内中标供应商对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，期满后可同时提供终身有偿维修、保养服务。

★4、付款方式：

（1）1.合同服务期为3年，合同签订后，全部软、硬件验收合格后支付97%的合同价款，待审计结算后支付3%尾款。

（2）无论因何种原因，中标方未能完成与市级平台对接，采购方不予支付3%尾款。

（3）结算方式：银行承兑汇票或电汇，由宁陕县教育体育局负责结算，发票开宁陕县教育体育局。

★5、对接要求

（1）本次新建数字化实验室必须无缝对接安康市数字化实验教考平台，实现本地教学、考试等数据的上传、下载。

（2）中标供应商免费完成本次所建项目与安康市数字化实验教考平台对接工作，后期，如因市级平台升级或改造，终身免费提供与市级平台对接服务。

（3）终身免费提供平台系统功能升级、漏洞修复、安全补丁更新、维护等服务，以保障系统功能和安全性能最新。

6、验收方法及标准

（1）现场施工时不能影响学校正常教学活动。

（2）所有软、硬件设备中标供应商先自检验收合格后再安装，如中标供应商提供的设备品牌、型号与投标文件不符合的、开箱内容不合格的，一切责任由中标供应商自行承担。

（3）项目所有设备安装、调试达到能正常使用后，经学校试使用无问题后，中标供应商方可向采购方申请完工后正式验收。

（4）采购方按照采购合同约定的技术、服务、安全标准组织对设施设备、平台功能及履约情况进行验收，合格后出具验收报告。因系统设备品牌、型号、质量导致调试不符合要求的，中标供应商应免费更换，使之达到技术规范要求，同时承担拆除、重新安装的费用和本合同约定的违约责任。

（5）所有设备在免费保修期内，如出现3次（含）以上因质量问题引起的故障，影响采购方使用，中标供应商应负责在10个工作日内免费更换相同新设备。

（6）在正式验收前，中标供应商应向采购方提交竣工资料汇编不少于4份，内容包括：中标通知书复印件、合同复印件、招标文件技术响应以及施工现场过程资料汇编不少于图片、设备包装照片、设备品牌型号照片、产品合格证、原厂证明、产品出厂检测报告、环保证书等证明文件，针对本项目的产品售后服务承诺书等。

★7、售后服务

（1）所有设施设备安装调试及与市级平台数据无缝对接完成后，中标供应商须组织现场培训及提供相关技术资料（各设备、平台管理后台登录地址、账号、密码、IP分配等）汇编2份（装订成书）。培训内容应包括技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用、能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

（2）在2026学年度至2029学年度高中理化生学业水平考试期间，中标方需提供现场技术支持服务，主要包括：考试前一周，派专人到现场进行设备检查、排查，确保各设施设备处于良好使用状态且满足考试需求。在考试期间，供应商需派遣项目经理和技术团队到现场提供技术支持服务，并提供备品、备件，所需全部费用包含在中标价中，采购人不再另行支付。（提供承诺函，格式自拟）

（3）在考试期间，中标供应商需确保故障处理时间不得超过10分钟。中标供应商需结合项目情况和行业经验，适当配备有关备用设备、材料和设施，确保考试按照计划顺利进行，否则中标供应商应当承担全部的违约责任。

（4）非考试期间，中标供应商需提供7*24小时电话支持服务，并在4小时内响应采购方报告的故障、缺陷；6小时内派人赶到现场；24小时内予以故障解决。

（5）因更换配件产生的费用，质保期内的，由中标供应商承担；质保期满后，中标人按照成本价收取费用。

（6）对质保期内的故障报修，如中标供应商未能做到上款的服务承诺，采购人有权委托其他公司维修。由于中标供应商的保证服务不到位，质保期的到期时间将按延迟1天顺延10天处理。

第六章  投标文件格式

政府采购项目

采购项目编号：SCZJ2025-ZB-1792-001

宁陕中学数字化理化生实验室建设项目

投 标 文 件

投 标 人：

时    间：

## 一、资格证明文件

### 第一部分  身份证明文件

1、法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（投标人）的（法人代表姓名、职务）为我单位法定代表人，代表我单位授权（被授权人的姓名）为我单位的合法代理人，就（项目名称和采购项目编号）投标，以我单位名义处理一切与之有关的事务。

本授权书于       年    月   日签字生效,特此声明。（提示：此日期应不晚于投标函签署日期）

附：授权代表姓名：          性别：    年龄：

职    务：             身份证号码：

通讯地址：

邮政编码：                  电话：

法定代表人及授权代表身份证扫描件

| 法定代表人身份证扫描件 （正反面） | 授权代表身份证扫描件 （正反面） |
| --- | --- |

投标人                                法定代表人

（公章）：                                （签字）：

注：自然人投标的或法定代表人投标的无需提供

2、法定代表人身份证明

（采购代理机构名称）：

（姓名、性别、年龄、身份证号码）在我单位任       （董事长、总经理等）职务，是我单位的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖公章）：

详细通讯地址：

邮 政 编 码 ：

电　　　　话：

注：自然人投标的仅需提供身份证

3、授权代表本单位证明

（养老保险缴纳证明扫描件）

- 第二部分  资格证明文件

1、基本资格条件：

符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定；

1-1、具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；（格式要求见附件4-1）

1-2、具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度（提供2024年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）（格式要求见附件4-2），或本年度基本开户银行出具的资信证明）；（格式要求见附件4-2）

1-3、有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供投标人近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴税证明和社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明（复印件加盖公章））；（格式要求见附件4-3、附件4-4）

1-4、具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（提供具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的承诺原件）；（格式要求见附件4-5）

1-5、参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录承诺书）；（格式要求见附件4-6）

1-6、法律、行政法规规定的其他条件（提供(1)投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明（格式要求见附件4-7）

(2)投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测等服务的投标人声明原件）。（格式要求见附件4-8）

(3)满足招标文件政府采购政策各项强制要求。（格式要求见附件4-9）

2、特定资格条件：

2-1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标；

2-2、投标人应授权合法的人员参加投标全过程，其中法定代表人直接参加投标的，须出具法人身份证，并与营业执照上信息一致。法定代表人授权代表参加投标的，须出具法定代表人授权书及授权代表身份证、授权代表本单位证明（养老保险缴纳证明）。

要求：以上资格证明文件须提供加盖投标人公章的扫描件。

4-1  投标人的营业执照副本扫描件（加盖公章）

（具有独立承担民事责任的能力，提供投标人合法注册的法人或其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明。）

4-2  投标人必须拥有良好的商业信誉

提供2024年度经审计的财务报表复印件（包括资产负债表、现金流量表、利润表）（加盖公章）

或 4-2  本年度基本开户银行出具的资信证明

4-3  依法缴纳税收的证明

1、投标人近六个月（2025年2月至今）任何一个月缴税证明或免缴纳证明（复印件加盖公章））

2、依法免税的投标人，应提供相应文件证明其依法免税。

4-4  社会保障资金缴纳记录

1、投标人近六个月（2025年2月至今）任何一个月社会保障资金缴纳证明或免缴纳证明（复印件加盖公章））。

2、不需要缴纳社会保障资金的投标人，应提供相应文件证明其不需要缴纳社会保障资金。

4-5  具备履行合同所必需的设备和专业技术能力承诺书

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司承诺具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

4-6  投标人参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我公司郑重承诺在参加本项目政府采购活动前三年内，在经营活动中无重大违法记录。

特此声明。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

4-7  投标人控股股东名称、控股公司的名称和存在管理、被管理关系的单位名称说明

陕西省采购招标有限责任公司：

与我方的法定代表人（单位负责人）为同一人的企业如下：

我方的控股股东如下：

我方直接控股的企业如下：

与我方存在管理、被管理关系的单位名称如下：

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

4-8  投标人是否属于为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人声明

陕西省采购招标有限责任公司：

我方 不属于 为本项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人。

投标人名称（公章）：

法定代表人或其授权代表（签字或加盖人名章）：

日    期：     年      月     日

4-9  投标产品应满足招标文件中政府采购政策各项强制要求。

### 强制节能产品明细表

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）强制采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、所投产品为政府强制采购的节能产品，需提供响应产品经国家确定的认证机构出具的、处于有效期内的节能产品认证证书。强制类产品具体品目详见《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号文）。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

4-10  证明投标人符合特定资格条件的证明材料：

1、投标人在递交投标文件截止时间前被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体的,或被中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）上列入政府采购严重违法失信行为记录名单的，不得参加投标。

- 二、商务及技术文件

目  录

1、投标函（见投标文件格式一）

2、开标一览表（见投标文件格式二）

3、投标分项报价表（见投标文件格式三）

4、技术偏离表（见投标文件格式四）

5、商务、合同条款偏离表（见投标文件格式五）

6、符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：

6-1《中小企业声明函》（见投标文件格式六）

6-2《投标人监狱企业声明函》（见投标文件格式七）

6-3《残疾人福利性单位声明函》（见投标文件格式八）

- 投标方案

- 业绩一览表

9、投标人须知前附表要求的其他文件

（投标文件格式一）

### 投标函

（采购人或采购代理机构名称）

根据贵方(项目名称、采购项目编号)项目的招标文件，签字代表(姓名、职务)经正式授权并代表投标人（名称）提交下述文件电子文档    份。为此，我方郑重声明以下诸点，并负法律责任。

（1）按照招标文件的规定，我公司投标总价为：人民币（大写）　　  元（￥：   元），。

（2）本投标有效期为自投标截止之日起          个日历日，若我方中标，投标文件有效期自动延长至合同执行完毕。

（3）已详细审查全部招标文件，包括所有补充通知（如果有的话），完全理解并同意放弃对这方面有不明、误解的权利。

（4）按照招标文件的规定，在中标后向贵方一次性支付招标代理费。

（5）按照贵方可能的要求，提供与投标有关的一切数据或资料，我们完全理解最低投标报价不作为中标的唯一条件，且尊重评标结论和定标结果。

（6）完全理解并无条件承担中标后不依法与采购人签订合同的法律后果。

投标人全称（公章）：__________________________________________

地址：__________________________________________

开户银行：__________________________________________

帐号：__________________________________________

电话：__________________________________________

法定代表人或授权代表（签字）：_____________

_____年_____月_____日

（投标文件格式二）

### 开标一览表

项目名称：               采购项目编号：

| 投标报价（单位：元） | 交货期 | 交货地点 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大写： 小写： |  |  |  |

注：投标报价包含投标人交付验收前所有设备能正常运行、使用所需的一切费用。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式三）

### 投标分项报价表

| 序号 | 产品 名称 | 规格 型号 | 制造 厂家 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人                         法定代表人或授权代表

（公章）：                          （签字）：

投标分项报价表附件：

### 节能产品、环境标志产品明细表

（投标文件格式三-1）

项目编号：

项目名称：

| 序 号 | 产品 名称 | 制造 厂家 | 规格 型号 | 类别 | 认证证书 编号 | 数 量 | 单 价 | 总 价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （1）优先采购类 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计（人民币） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 占总价的百分比（%） |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：

1、如投标产品为品目清单中的节能产品、环境标志产品，须按格式逐项填写，并附相关证明，否则评审时不予计分。

- 2、类别填写：节能产品或环境标志产品。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字或盖章）：

日    期：

（投标文件格式四）

### 技术偏离表

标段:

| 序号 | 招标内容 | 招标要求 | 技术要求响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

注：1.投标人应当对照第五章采购需求及要求中的技术要求，逐条如实填写所投项目的具体技术要求，注明无偏离、正偏离或负偏离，技术要求响应栏如果原文完全复制招标文件技术要求，作无效投标处理。

2.招标文件中约定的每项采购内容的技术偏离情况都必须体现在此技术偏离表中。

（投标文件格式五）

### 商务、合同条款偏离表

标段:

| 序号 | 招标要求 | 投标响应 | 偏离 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 交货时间 |  |  |  |
|  | 付款方式 |  |  |  |
|  | 质保期 |  |  |  |
|  | 投标文件有效期 |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |

声明：投标文件商务、合同条款响应内容必须按照第四章拟签订的合同文本和第五章采购需求及要求中的商务要求逐条响应，除本商务偏离表中所列的偏离项目外，其他所有商务均完全响应“招标文件”中的要求

投标人(公章):

法定代表人或授权代表（签字）:

（投标文件格式六）

符合《政府采购促进中小企业发展管理办法》、《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》和《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交：未提供或未按给定格式提供声明函将不能享受招标文件规定的价格扣除，但不影响投标文件的有效性。

- 中小企业声明函

（注：符合中小企业划型标准的企业请提供本函，不符合的不提供本函）

本公司(联合体)郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库(2020)46号)的规定，本公司参加  (单位名称)  的 (项目名称) 采购活动，提供的货物全部由符合政策要求的中小企业制造。相关企业的具体情况如下：

- 1.  (标的名称)  ，属于  ( 招标文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

- 2.  (标的名称)  ，属于  ( 招标文件中明确的所属行业) 行业 ；制造商为 (企业名称)  ，从业人员      人，营业收入为     万元，资产总额为     万元，属于 (中型企业、小型企业、微型企业）；

……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称(盖章)：

日期：

（从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报）

投标人监狱企业声明函

本单位郑重声明下列事项（按照实际情况勾选或填空）：

本单位为直接投标人提供本单位制造的货物。

本企业（单位）        （请填写：是、不是）监狱企业。如果是，后附省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件。

本企业（单位）对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

投标人（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日　期：

注：符合《关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加     单位的          项目采购活动提供本单位制造的货物，或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

残疾人福利性单位（盖公章）：

法定代表人或授权代表（签字）:

日  期：

注：符合《三部门联合发布关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》价格扣减条件的投标人须提交。

### 技术方案

（投标人根据采购内容及评审因素自行编制，格式自拟）

### 业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 合同金额（万元） | 完成日期 | 业主名称、联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

### 投标人须知前附表要求的其他文件