**采购内容及要求**

64排CT机8M球管采购项目技术参数及要求

1、全新球管壹只，适用于GE-64排VCT。

2、阳极热容量：8.0MHU。

3、焦点数量：≥两个。

4、焦点尺寸：小焦点≤0.7mm\*0.6mm，大焦点≤1.25mm\*1.25mm。

5、焦点功率≥100KW，必须无时间限制。

6、球管额定电压≥140Kv。

7、阳极靶面角度：7度。

8、持续散热能力：≥640KHU/min。

9、阳极散热能力：≥2100KHU/min。

10、球管质保期：≥1年或20000人次检查，以先到为准。

11、球管交货期：≤合同签订后15天。

12、提供GE-64排LightSpeed VCT、GE-Innova3100IQ DSA、GE-XR650 DR、GE-HDxt1.5T MRI（含北京阿尔西室外水冷机和珠海施耐德机房专用精密空调以及不少于三个手机号码的氦压机停机远程报警）四套医疗设备一年的人工技术保修。

13、提供64排CT机、DSA、DR、MRI服务工程师的有效资格证明。

14、提供一年不少于四次的64排CT机、DSA、DR、MRI定期检测、保养、维护。

15、提供不限次叫修服务，工程师响应时间小于30分钟，工程师到达医院现场时间小于4小时。

16、提供64排VCT用UPS一台，交流220V，≥3KW。