| 参数性质 | 序号 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | - 采血管智能管理工作站 - （一）全自动智能采血系统 - 1 落地式设计，一台设备满足两个采血窗口贴标工作，两边采血位同时独立使用，任意一台机器的故障不影响其它采血位机器的正常运行。（提供证明材料） - 2 加管方式：直接将原包装采血管整板倒入备管仓无序式加管，加管过程中无需停机，左右两边可同时加管，不需要辅助工具和人工干预。（提供证明材料） - 3 备管量≥6个备管仓，每仓容量≥100支采血管，整机容量≥800支(不包含其他辅助机构容量，提供证明材料）。 - 4 可视仓设置：每个管仓配有可视窗，可直观分辨每个管仓颜色及种类。(提供证明材料） - 5 备管速度≤ 3秒/支。 - ▲6 应急系统≥ 2 种应急方案： - 6.1 当某一主机中的一个模块出现故障时，系统提供相应故障码，并自动暂停故障模块，其他模块可正常使用； - 6.2 当主机设备出现故障，无法正常使用时，系统具备一键切换到手工模式功能，手工选择采血管并通过标签打印机进行打印标签，不影响正常采血工作。 - 7 负责接入HIS系统。 - （二）全自动真空采血管分拣机 - 1 整体要求：采血管分拣机与采血工作站须为同一生产厂家。 - 2 结构要求：受场地限制，管仓要位于仪器右端。（提供证明材料） - 3 采用摇杆式往复式上管机构。 - 4 采用原装进口扫描器。（提供证明材料） - 5 一次可以无序倒入≥2000支采血管，支持在线装载试管。 - 6 分拣速度≥2800管/小时。（提供证明材料） - 7 拣出仓容量≥120支管/每仓。拣出仓设置≥16个拣出仓。（提供证明材料） - 8 具备外置的条码扫描器，在应急情况下可手工分拣。 - 9 尺寸要求：受场地限制，长度≤1700mm，宽度≤850mm。（提供证明材料） - 10 负责接入HIS系统，对于病房标本自动计费。 - （三）智能叫号系统 - 1 支持自助取号、预约模式、身份证、医保卡、就诊卡、一维、二维码等各类方式取号。 - 2 支持有序叫号，可按国家照顾政策要求区分队列，优先叫号。 - 3 支持多种方式实现与医院LIS/HIS信息对接。 - 4 对符合国家照顾政策要求的特殊人员凭有效身份证可到相关窗口取号并优先叫号（如老幼、孕妇、残疾人、军人等）。 - 5 负责接入HIS系统。 - （四）多功能采血桌 - 1 采血桌为铝合金框架结构，钣金喷涂外饰和钢化玻璃台面，无任何木质结构部件，防腐蚀且易清洁消毒。 - 2 长度1250mm-1500mm，宽度500mm-580mm,高度780mm-820mm，配置内置式的传输轨道，具备可视性，传输速度可调，配置隐私隔板，三层抽拉式废物收纳柜（利器盒、压脉带、医疗垃圾桶）。 - 3 单个投递口支持同时投放≥40支采血管，非单支投放。 - （五）尿管自助贴标机 - 1 出管速度≤3秒/支。 - 2 容管量：长管D16*105型号≥300支（提供证明材料）。 - 3 抽屉式打印模块设计。 - 4 具备故障代码判断系统。 - 5 负责接入HIS系统，配置电脑。 - 全自动免疫分析流水线系统 - 1 本系统为实验室全自动免疫流水线系统，能实现样本在线装载、去盖、离心、全自动免疫在线检测、自动分类出样等功能。轨道模块因维护保养等原因需停止运行时，流水线仍旧能够完成样本前处理流程，并且分析仪可各自独立运行工作。可兼容生化分析仪。 - ▲2 单管运输方式，无需使用气泵辅助驱动，轨道速度≥3500管/小时。 - ▲3 样本在未进入分析仪器检测前，即可在前处理模块通过图像技术识别、监测样本血清质量（脂血、溶血、黄疸），并将图片传输至Lis系统辅助样本审核。 - 4 单模块单批次离心标本数≥75，离心力≥4000g。 - 5 具备线上模块自动为样本加盖/去盖，或封膜/开膜的功能。 - 6 单模块样本冰箱容量均≥13000管，支撑多模块冰箱拓展。 - 7 系统具备中文界面和样本数据信息管理系统（含相关服务器硬件）具备集中控制并管理在线仪器，可实时监控检测标本实时状态和标本位置以及仪器运行状态等功能。 - 8 具有样本TAT时间实时监控功能，包括急诊、门诊样本的TAT实时监控，并能及时提醒TAT超时样本。 - 9 开放数据接口并负责与采购人LIS和HIS系统接口（双通道）连接，提供数据接口文档，配置电脑。 - 10 单模块最高测试速度≥600测试/小时，总测试速度≥1200测试/小时。 - 11 单模块接口支持模块化联机数量≥4台。 - 12 单模块分析模块冷藏试剂位数量≥50个。 - 13 采用钢针加样或tip头加样，加样针具有液面探测，空吸检测、防撞检测凝块检测等功能。 - 14 样本间携带污染率≤0.5ppm，提供证明材料。 - 15 轨道式进样；急诊样本优先通道；可批量装载样本≥140个，可持续追加。 - 16 采用酶促化学发光法。 - 17 孵育位≥240个。 - 18 免疫可检测乙肝两对半、丙肝、HIV、梅毒、结核、甲状腺功能、肿瘤标志物（包含异常凝血酶原）、性激素等项目超过120项（投标文件中提供注册证列表，厂家盖章）。 - 19 可开展呼吸道常规项目＞8项（提供试剂有效注册证）。 - 20 可开展优生≥10项检测项目（提供试剂有效注册证）。 - 21 可开展高血压≥5项检测项目（提供试剂有效注册证）。 - 22 可开展结核检测项目（提供试剂有效注册证）。 - 23 具备实验室信息化管理系统： B¦S架构，支持条码管理、标本管理、不合格标本管理、报告管理、危急值管理以及大屏监控。 - 具备智慧实验室管理系统 实现试剂耗材管理、人员管理、考试培训、设备管理、文档管理、环境管理、标本库管理、血库管理。 - 24 AI临床辅助决策系统 实现数据对接、知识图谱、可行性分析、主动提醒、①临床路径、②智能报告解读、③科研数据清洗、④知识库等功能。 - 全自动化学发光分析仪 - 1 检测方法：直接化学发光法。 - 2 样本类型：血清、血浆、全血、尿液等。 - 3 免疫单机速度≥200测试/小时。 - 4 试剂仓具有2-12℃冷藏功能，试剂位≥45个；样本位≥300个。 - 5 急诊位可随意设置，最快出结果时间≤18分钟。 - 6 样本针具备液面探测、压力监测、凝块和气泡检出等功能。 - ▲7 单机可实现在线储存定标品及质控品功能、可以实现自动质控。 - 8 样本针携带污染率<0.1 ppm。 - 9 钢针吸样方式，不使用一次性吸头（TIP头）吸样。 - 10 可500倍上机自动稀释，最高检测范围可至125000IU/ml。（以试剂说明书为准） - 11 具有远程诊断及提前预警服务，售后可实行24小时实时监测检测仪器的各项运行数据。 - 12 开放数据接口并负责与采购人LIS和HIS系统接口（如有需要）连接，提供数据接口文档，配置电脑。 - 全自动生化分析仪 - 1 检测系统 - ▲1.1 分析速度≥2000测试/小时（不含电解质），电解质速度≥600测试/小时。同时测定项目≥70项（不含电解质），具备模块扩展功能。 - 1.2 试剂完全开放。 - 1.3 分析方法采用终点法；速率法；比浊法等。 - 1.4 样本上样量：1.0～35.0μl（0.1μl步进）。 - 1.5 试剂上样量：0～250μl（1μl步进）。 - 1.6 最小反应体积:≤80μl(无需稀释)。 - 1.7 轨道式进样，可同时放置样品≥300个。 - 1.8 生化仪器单模块最大试剂位≥162个（试剂瓶规格≥55ml）。 - 1.9 使用硬质玻璃杯或石英杯。 - 1.10 反应温度37℃，循环水浴方式。 - 1.11 波段≥16个。 - 1.12 可以实现模块化联机。 - 1.13 软件具备加特急样品测定、自动再检、批量再检、样品不足跳过、剩余试剂管理、试剂不足跳过、多点校准曲线、校准物自动稀释、校准曲线历史记录、自动校准、反应检查、防交叉污染对、质控水平选择、质控图、实时质控、自动开/关机，反应颜色校正、血清指数、项目间运算、自动样品稀释、数据查询、病例统计、反应杯跳过、废液液面检查、密码设定。 - 2 前处理模块 - 2.1 单模块进/出样模块处理速度≥900管/小时。 - 2.2 在进样模块可设置专门的急诊样本上样区域，进样模块具有实时急诊样本插入功能，且能够自动区分样本类别，并针对不同样本定义不同的优先级。 - 2.3 单模块去盖处理速度≥900管/小时。 - 2.4 去盖模块具备气溶胶过滤装置。 - 2.5 具备紫外灯消杀功能。 - 2.6 单模块离心速度≥400管/小时，单台离心机，能够设置多种离心参数，兼容多种类型样本管，并能实时根据需要处理的试管进行切换。 - 3 开放数据接口并负责与采购人LIS和HIS系统接口（如有需要）连接，提供数据接口文档，配置电脑。 - 附件：化学发光配套试剂目录 序号; 试剂清单; 人份单价（元）; 盒价（元）; 备注. 1; 胃蛋白酶原Ⅰ; 19.4; 1940. 2; 胃蛋白酶原Ⅱ; 19.4; 1940. 3; B-型尿钠肽; 68.4; 6840. 4; 降钙素原; 57; 5700. 5; 肌红蛋白; 17.1; 1710. 6; 高敏肌钙蛋白-I; 43.7; 4370. 7; 25-羟基维生素D; 29.3; 2930. 8; 肌酸激酶同工酶; 11.4; 1140. 9; 抗环状胍氨酸多肽抗体; 34.2; 3420. 10; 游离三碘甲状腺原氨酸检测（FT3）; 15.2; 1520. 11; 游离甲状腺素检测试（FT4）; 15.2; 1520. 12; 三碘甲状腺原氨酸检测（T3）; 15.2; 1520. 13; 甲状腺素检测试（T4); 15.2; 1520. 14; 促甲状腺激素检测（TSH）; 15.2; 1520. 15; 抗甲状腺球蛋白抗体检测（TG-AB）; 12.9; 1290. 16; 抗甲状腺过氧化物酶抗体检测（TPO-AB）; 16.3; 1630. 17; 促甲状腺激素受体抗体检测（TSHR-AB）; 22.8; 2280. 18; 白介素-6检测（IL-6）; 16.3; 1630. 19; 叶酸测定（FOL）; 19; 1900. 20; 维生素B12测定; 29.3; 2930. 21; 鳞状上皮细胞癌抗原测定（SCC）; 19; 1900. 22; 细胞角蛋白19片段测定（CYF21-1）; 19; 1900. 23; 癌胚抗原测定（CEA）; 13.3; 1330. 24; 甲胎蛋白检测（AFP）; 13.3; 1330. 25; 总前列腺特异性抗原测定（TPSA）; 19; 1900. 26; 游离前列腺特异性抗原测定（FPSA）; 19; 1900. 27; 胃泌素释放肽前体检测试（PROGRP）; 19; 1900. 28; 铁蛋白检测试; 19; 1900. 29; 糖类抗原CA724; 19; 1900. 30; 糖类抗原CA199; 19; 1900. 31; 糖类抗原CA153; 19; 1900. 32; 糖类抗原CA125; 19; 1900. 33; 神经元特异性烯醇化酶测定（NSE）; 19; 1900. 34; 抗繆勒管激素检测试剂盒（AMH）; 102.6; 10260. 35; 甲状旁腺素检测试剂盒（PTH）; 26.6; 2660. 36; 异常凝血酶原检测试剂盒; 51.3; 5130. - 注：1.投标人必须对附件所列试剂按照格式要求进行单独报价，各项报价不得超出附件要求的标准。 - 2.投标人对附件所列试剂的报价不包含在本项目投标报价中，仅作为后期合同履行期间提供试剂的价格依据。） |