采购需求

| 设备名称 | 数量 |
| --- | --- |
| 碰撞池多接收电感耦合等离子体质谱仪 | 1套 |

一. 设备功能

碰撞池多接收电感耦合等离子体质谱仪是既可测定同位素比值又可测定痕量元素含量的多功能、高精度的分析仪器。主要用于高精度同位素比值分析和同位素年代学分析，能够对Sr、Nd、Pb、Hf、Mg、Si、Fe、Cu、Zn、K、Ti、Ca、Mo等元素的多种同位素比值进行同时测定，除广泛应用于地球与行星科学的多个领域，如地质学、行星化学、地理学和大气科学外，还可用于化学、化工、考古、生命科学及环境科学等研究领域。

二. 仪器技术指标

▲2.1信号稳定性

在不同锥条件下，信号稳定性均满足短期稳定性（RSD）≤1.5%/(20 min.)，长期稳定性（RSD）≤2.5%/(2h)

▲2.2系统稳定性

系统稳定性短期≤50 ppm/h，长期≤100 ppm/(24h）

2.3分辨率

▲2.3.1低分辨：≥300（10%峰谷），100%传输

▲2.3.2中分辨：≥6000（Redge 5%, 95%），≥15%传输

▲2.3.3高分辨：≥8000（Redge 5%, 95%），10%传输

2.4质量分析范围

质量分析范围优于4～300amu；质量色散范围≥17%

2.5法拉第杯及放大器

法拉第杯动态范围优于0～50V（1E11Ω），背景噪音≤20μV（≤2E-16A@4或5秒积分时间），Tau校正后，1E11Ω放大器响应衰减在信号停止≤ 2秒后低于10 ppm；1E12Ω或1E13Ω放大器响应衰减时间≤2秒内低于100 ppm

2.6信号灵敏度

▲2.6.1. 使用100μL/min雾化器湿法进样获得的信号灵敏度（标准锥）

元素信号灵敏度（V/ppm）：Li≥15；Sr≥40；Nd≥45；Hf≥45；Pb≥50；U≥50；K≥40（碰撞反应池模式）；Ca≥40（碰撞反应池模式）

▲2.6.2. 使用100μL/min雾化器、膜去溶干法进样获得的信号灵敏度

元素信号灵敏度（V/ppm）：Li≥500；Sr≥900；Nd≥700；Hf≥1000；Pb≥1200；U≥1000; K≥1000 （碰撞反应池模式）；Ca≥1000（碰撞反应池模式）

▲2.7分析精密度（与2.6信号灵敏度同时测定）

同位素比值的内精度RSE (1s, n≥10)和外精度RSD (1s, n≥10）分别优于：

87Sr/86Sr：≤10 ppm （≤15 ppm）；143Nd/144Nd：≤10ppm（≤15 ppm）；176Hf/177Hf：≤10 ppm （≤15 ppm）；207Pb/206Pb：≤10 ppm （≤15 ppm）；206Pb/204Pb：≤30 ppm（≤50 ppm）；235U/238U：≤200 ppm （≤200 ppm）；7Li/6Li：≤100 ppm（≤200 ppm）；39K/41K：≤25 ppm （≤50 ppm）（碰撞反应池模式）；40Ca/44Ca：≤50 ppm （≤100 ppm）（碰撞反应池模式）；42Ca/44Ca：≤25 ppm （≤50 ppm）（碰撞反应池模式）

说明：内精度为每次重复测量分别得到的内精度1σ的平均值。Sr, Nd, Hf, Pb用内标法进行校正，外精度基于10次重复测量。Li, K, Ca, U用样品/标样间插法进行校正，外精度基于10个δ值，计算δ值的1SD（标准偏差）

▲2.8分析准确度（与2.6信号灵敏度同时测定）

使用不同采样锥和截取锥组合，在100 μL/min雾化器湿法进样和100μL/min 雾化器膜去溶干法进样条件下，同位素比值准确度（相对于参考值的RE）：

87Sr/86Sr ≤±20ppm（SRM 987 Sr）；143Nd/144Nd ≤±30 ppm (JNdi-1:0.512100±0.000015)；176Hf/177Hf≤±20ppm（JMC475或Merck Hf）；207Pb/206Pb：（SRM 981 + Tl corr.：0.9145-0.9146）；206Pb/204Pb：（SRM 981 + Tl corr.：16.926-16.934）

三. 仪器系统配置组成

多接收电感耦合等离子体质谱仪整套设备1套，主要包含：样品引入系统、等离子体离子源、接口、离子透镜、碰撞反应池模块、双聚焦质量分析器、多接收检测系统、高真空系统、数据采集和处理系统、水冷系统、安全保护系统及其他仪器正常工作的标准组件。

3.1 样品引入系统：

3.1.1.可快速拆卸的溶液雾化进样系统，旋流雾化室

3.1.2.自吸微流同心雾化器

3.1.3.多通道蠕动泵控制器。其中一个通道用于排出雾化室中的废液，其余通道可用于其它目的

3.1.4.配自动进样器(用于同位素分析，含有≥2个大支架和≥4个微孔板)和膜去溶进样系统(用于溶液去溶干法分析，可将信号强度提高到10倍以上)各一套（包含自动进样器和膜去溶进样系统的标准配置、全套PFA试剂瓶、备用气管、泵管、接头、防尘罩等配件和相应耗材）

3.1.5.与膜去溶和激光剥蚀系统相匹配的接口装置

3.2 离子源

3.2.1. 0-2kW、27MHz固态射频RF发生器；稳定工作范围优于600～1600W，在不同工作模式（溶液雾化、液相、膜去溶、激光剥蚀等进样方式）条件下反射功率均≤3W，软件控制射频匹配和矩管箱调谐

3.2.2.石英炬管，自准直

3.2.3.水冷铜线圈

3.2.4.ICP炬管X/Y/Z三维台，高稳定性，位置精确可移动调节（移动精度≤0.1mm）；ICP炬管的X/Y/Z位置、点火和RF输出功率完全由计算机调控

3.2.5.包含≥4路气体流量控制器：氩冷却气（0～20 L/min，精度≤0.1）、辅助气、雾化进样气、额外氩气质量流量计（≥0～1L/min,精度≤0.01），气体流量由计算机进行精确调控

3.3接口

3.3.1.由采样锥和截取锥组成接口，配备水冷及其安全保护装置，具备排风系统

3.3.2.等离子体接口易于和各进样系统联接及切换，点火操作中即可进行各外设之间的切换（如湿法转换至干法）

3.3.3.接口区配备大抽速干泵（抽速≥100m3/h）

3.4 离子传输及透镜系统

3.4.1.高效率高稳定性离子透镜系统，易拆洗

3.4.2.入射狭缝宽度可调，最高分辨能力（RP）≥8000（Redge 5%, 95%）而保持平顶峰且离子传输效率相对于低分辨率≥10%

3.4.3.变焦离子光学系统

3.4.4.离子加速电压≥ 6 kV

3.5 碰撞反应池模块

▲3.5.1.仪器具备碰撞反应池，具有碰撞前的离子减速离子镜和碰撞后的再聚焦加速的离子镜

▲3.5.2.≥2路碰撞反应气体，配备计算机控制的气体质量流量控制器，可实现不同反应气体的同时加入

3.6 双聚焦质量分析系统

3.6.1.双聚焦质量分析系统包括静电场分析器和扇形磁场分析器；磁场分析器的电磁铁采用叠层构造，配有固态磁极片，实现低磁滞效应下的快速跳峰，使用温度补偿的霍尔探头对磁场进行测量

3.6.2.质量范围优于4～300 amu，可同时测定离子质量数范围≥17%。

3.7 多接收检测系统

3.7.1.检测接收器系统：接收器≥10个；16个法拉第杯（固定法拉第杯情况下），或≥9个法拉第杯（可移动法拉第杯）加上1个SEM离子计数器

3.7.2.法拉第杯：保证近100%的接收效率；可校正增益消除杯接收效率系数；法拉第杯噪音＜20μV（4或5s积分时间，1E11Ω放大器），1E11Ω放大器信号响应时间≤0.1s，tau校正放大器衰减在10V信号停止≤2s后低于10ppm，可校正消除放大器衰减系数

3.7.3.若配置SEM离子计数器，SEM动态范围≥0～1.2Mcps，离子计数器稳定性≤0.1%，噪音≤0.5cps

3.7.4.若配置16个法拉第杯，要求同时安装≥16个可切换前置放大器电阻，配置1E10Ω放大器电阻1个、1E11Ω放大器电阻16个、1E12Ω放大器电阻6个；若配置≥9个法拉第杯和1个SEM离子计数器，要求同时安装≥14个可切换前置放大器电阻，配置1E10Ω放大器电阻1个、1E11Ω放大器电阻≥9个、1E13Ω放大器电阻4个

3.7.5.放大器设置：法拉第杯可与不同阻值放大器连接，可通过软件更改法拉第杯与放大器的连接

3.7.6.法拉第杯检测信号范围：配置1E11Ω放大器电阻的法拉第杯信号范围优于0～50V

3.7.7.与激光联用时，可一次激光采样用法拉第杯和离子计数器（若配置）同时静态测定和瞬时信号（TRA）测定同位素的相关比值

3.8 真空系统

3.8.1.接口室/拓展室：接口区域位于采样锥和截取锥之间，使用≥100 m3/h抽气速率的干泵（接地）抽真空，可使接口区域的工作气压达到～1mbar范围

3.8.2.传输室：由涡轮分子泵和干泵组合辅助抽气

3.8.3.分析器：在全气体负载下，分析器和接收器部分的气压可达1E-9 mbar范围

3.8.4.仪器配有两个气动的真空隔离阀，真空系统拥有完全自动的保护机制

3.8.5.全套的加热器及烘烤罩

3.9 数据采集和处理系统

3.9.1控制软件：配套运行软件可用于仪器启动、调谐、样品分析、系统维护和错误诊断等所有过程

3.9.2 数据处理系统

系统配置：CPU不低于intel 14代i5，内存≥16GB，固态硬盘≥512G +机械硬盘≥1T，USB3.0接口≥4个，1000M USB无线网卡；显示器≥27英寸LED液晶，鼠标键盘；英/中Windows操作系统，正版OFFICE软件；激光无线双面输出设备；扩展显示器≥27英寸LED液晶

3.10 循环水冷系统

制冷量≥2500W，流速≥2L/min；满足ICP接口、负载RF线圈、RF发生器、分子泵等部件的冷却

3.11 安全保护系统

仪器对RF发生器、真空系统、质量分析器、高压电源和高温等离子体炬等带有自动安全保护装置

3.12 附件和备件

3.12.1安装包：仪器安装调试和正常运行必备的配件、调试液等；常规分析方法预建立

3.12.2一年常规零备件和消耗品包（包括但不限于：蠕动泵管、炬管、采样锥和截取锥、RF线圈、雾化器、泵油、狭缝、石墨垫片、真空脂等，以及各种备用螺丝、垫片、铜垫圈、保险丝、O形密封圈、气路接头、水路接头、气管等）

3.12.3仪器维护工具：1套，包含万用表、各种扳手、各种平口及十字螺丝刀、内六角螺丝工具、钳子、镊子、套筒等助力工具、气管切割刀等工具、仪器维修维护专用工具和工具箱

3.12.4 软件安装包、仪器使用说明书、非本厂生产零部件合格证，以及其他必备纸质或电子化材料

3.12.5 额外备用消耗品和配件

标准配置之外备用配件包括：标准锥（含采样锥和截取锥）≥8套，高灵敏度锥（含采样锥和截取锥）≥5套，标准石英炬管（含炬管帽）≥8套，RF线圈≥2个，玻璃雾化室≥1个，100μL/min玻璃雾化器≥5个，100μL/min PFA雾化器≥3个；含碳纤维进样针100uL/min PFA雾化器≥3个，含碳纤维进样针50μL/min PFA雾化器≥5个，低中高分辨狭缝（包含α狭缝）≥6套，提取透镜组件≥1套，冷却水流量计≥2个，石墨垫片≥200个，废液管≥2包

3.12.6 UPS稳压电源：20 KVA三进三出UPS电源（内含完全隔离逆变器，零地电压≤1V，输出电压380 V/220 V，稳定度≤±2%），配备电池延时≥2小时