8通道弱放射性测量装置

（一）应用领域

环境样品，饮用水，辐射防护，医药卫生，农业科学，核电站，反应堆，同位素生产，地质勘探等领域中的α、β总活度的测量。

（二）功能要求

1.	采用α β双闪烁体探测器，

2.	可以同时测量 ≥8个样品；

3.	采用TCP/IP 协议通信，分析器和计算机通过超五类网线连接；

4.	采用实时存储机制，仪器不会因断电而使已测量的数据丢失；

5.	设备需提供国家级第三方检定证书；

6.	质保期2年；

7.	采用无内置采集卡笔记本系统模式

8.	配备专用外置LinBox分析器，时域甄别技术；

9.	所有操作均由计算机控制，无外置旋钮；

10.	配备210Po、210Pb专用分析软件,负责软件终身升级。

（三）技术指标

1. ▲本底计数率

α ≤ 0.0015 cm-2·min-1

β ≤ 0.10 cm-2·min-1

2. 效率比

α ≥ 95% [对于239Pu α源 (活性区Φ30mm) 2π效率比]

β ≥ 60% [对于90Sr-90Y β源 (活性区Φ20mm) 2π效率比]

3. ▲24h测量误差

α ≤ 2%

β ≤ 3%

4.串道比

(1)  α射线对β道：≤ 0.5%

(2)  β射线对α道：≤ 0.1%

5. 灵敏度

α：≥ 0.07 s-1/Bq

β：≥ 0.25 s-1/Bq

6. 检出限

α：≤0.005 Bq (100 min)

β：≤0.025 Bq (100 min)

7. 反符合效率：≥  99%

8.8. 单个铅室尺寸：500 × 500 × 900（±10 mm）

（四）主要配置清单

1. 铅室 1套

2. LinBox分析器 1台

3. 主探头（含双闪探测器和光电倍增管） 8套

4. 反符合探头（含塑料闪烁体和光电倍增管） 2套

5. 样品盘（Φ45mm）100个

6. 电缆线 1套（15根）

7. 检查源1套

8. 计算机1台：处理器八核，3.1GHz-4.5GHz 内存≥32G，硬盘≥2T*2，独显，≥27英寸显示器,Windows10操作系统，全尺寸键盘+无线鼠标；

9. 品牌激光打印机 1台，可自动双面打印。

10. 安装驱动光盘 1张

（五）技术培训及售后品质保证等相关要求

1. 人员培训：免费提供原厂培训中心不少于4人次仪器使用及维护培训，含培训费、食宿费及往返交通费，培训日期不限制，培训内容包括仪器的技术原理、操作、数据处理、基本维护等。

2. 保修期：仪器验收合格后保修期不少于2年；

3. 售后服务：保修期内负责免费维修；全年7*24小时响应，提供日常电话及邮件的免费技术支持，接到用户设备报修后24小时做出响应，电话沟通解决问题，如果需要现场维修，维修服务人员再与用户沟通上门时间并到达用户现场对设备问题做出判断解决。

陶瓷纤维马弗炉

（一）应用范围

可精确控制的≥1200℃烧结、融化、元素分析、物理测定

（二）产品特点

1、一体式设计

2、真空成型多晶莫来石纤维炉膛，合金加热丝三面加热

3、平行侧开式炉门

4、开门断电，复电延时

5、双壳体空气隔热

6、▲微电脑控温,可程序升温

7、专用功能键实现温度设定

8、辅助菜单，实现过升报警、偏差修正、菜单锁定、过升防止器

9、排气装置

10、安全性：过升报警、菜单锁定、过升防止、开门断电、复电延时

（三）技术指标：

1、性能：使用温度范围：300-1200℃

控温精度：±1℃

温度分辨率：≤1℃

升温时间：≤30min

2、构成：外装：冷轧钢板，表面耐药品性涂装

炉膛体：多晶莫来石纤维

排气孔：外径φ22，内径φ18

加热器：镍铬铝合金OCr27AL7Mo2,三面加热

加热功率：6KW

3、控制器：控温仪：进口程序控温数码显示

控制方式:使用微电脑PID控制

设定方式:轻触五按键动作、数显设定

显示方式:双行LED数字显示

定时:0～999.9小时

运行功能:定值运行 程序运行

程序模式:程序运行 4条曲线 40步

传感器:K型热电偶

附属功能:校正功能 门控功能

安全装置:过流漏电保护开关

4、规格：炉膛尺寸：400*250*160mm（±10 mm）

内容积：≥15L