技术参数及配置要求

品目一、超声治疗仪：1台；

1.波束类型：会聚型。

▲2.超声工作频率：≥两种。

3.可以调节或设定到的焦平面距离：

3.1包含焦平面距离：2.0mm

3.2包含焦平面距离：3.0mm

3.3包含焦平面距离：4.5mm

3.4包含焦平面距离：6.0mm

3.5包含焦平面距离：9.0mm

3.6可调节覆盖焦平面距离≥5种

4.具有大焦域技术。

5.最大额定输出声功率≥8W。

6.频率：≥三种模式可调节。

7.侧壁不需要的超声辐射：≤100mW/cm2。

8.治疗头超温：≤41℃。

9.噪声：≤65dB(A)。

10.脚踏开关防进液的防护程度：≥IPX8。

11.具有连发模式，最小发射间隔≤0.4秒。

12.具备治疗档案查询功能，查询内容包括：治疗时间、治疗参数、治疗能量发数等。

13.超声炮手柄具有滑动传感器检测功能，手柄停止运动立即停止输出超声能量。

14.可智能检查手柄激活状态。

15.超声刀手柄能量作用头（治疗头）与手持部分为一体，不可拆卸。

▲16. 一台主机上可同时适配≥3把超声治疗手具。

17.超声炮治疗头能量发数≥300000发，超声刀治疗头发数≥45000发。

18.主机屏幕尺寸≥15英寸。

19.设备分为主机、台车两部分，主机具备脚踏开关接口及电源线接口，主机具备存储卡槽，支持内存卡插拔。

20.台车高度≥780mm，主机具备脚踏开关接口及电源线接口。

21.具备手柄线挂架≥2根。

22.设备设计使用年限≥10年

▲23.外挂掌上超声（需满足采购人临床使用需求）

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 主机 | 1 | 台 |
| 手柄 | 4 | 个 |
| 台车 | 1 | 台 |
| 掌上超声 | 1 | 台 |

品目二、高频电灼仪：1台；

技术参数：

1设备输出功率：2～45W可调

2设备输出频率：1MHz。

3设备输出模式：连续 、脉冲输出。

4射频微针模块输出功率：2～12W可调。

5脉宽：10～600ms连续可调。

6治疗模式：双极。

7治疗深度：0.5～3.5mm可调。

▲8电极型号：至少包括以下三种针型：49针、25针、9针等。

▲9针型具备绝缘针与非绝缘针可选。

10具备负压技术。

▲11微针模块具备分层治疗技术：满足≥3层能量同时释放。

12无创模块输出功率：5～45W可调。

13安全温度可调范围：38～48℃。

14滑动模式输出时间范围：1～30min。

15具备自动温控检测系统。

16配备一把微针手具及三把无创治疗手柄。

17具备系统可升级功能。

18手持件接口：手持件接口数量≥3个。

19配皮肤检测设备1台

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 主机 | 1 | 台 |
| 台车 | 1 | 台 |
| 皮肤检测系统 | 1 | 台 |
| 微针手具 | 1 | 把 |
| 无创治疗手柄 | 3 | 把 |

品目三、多功能激光光电平台：1台；

技术参数：

光疗模块 ：

1. 光源类型：LED/可见光。

2. 输出波长：590nm±5nm 。

3. 光源组成：300～500颗 。

4.	输出强度：25mW/cm²±25%。

5. 光照面积：750 cm2±50%，治疗头≥5个发光瓣，可根据患处调节光源角度。

6. 治疗时间：1～99min可调，步长1min。

7. 工作模式：连续/脉冲模式。

电疗模块：

1、输出档位：0～15档。

2、脉冲频率：4±5%MHz。

3、治疗时间：1～60min可调，步长1min。

4、输出方式：连续输出。

主机平台

1.显示屏：≥8英寸液晶显示屏。

2.脚轮配置：4个万向轮。

3.操作控制系统：全电脑触摸屏操作控制。

4.抬升动力系统配置：360°四关节旋转臂。

5.有治疗头温度指示功能。

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 主机 | 1 | 台 |

品目四、腋臭治疗系统：1台；

技术参数

- RF输出频率：1MHz。

- RF输出功率（主机）：0～45W可调。

- 输出时间：50ms～5000ms（50～500ms步进10ms，500～5000 ms步进100ms）。

- RF输出模式：连续运行。

- 控制系统

5.1输出控制：脚踏开关；

5.2系统控制：液晶显示屏；

5.3冷却：内部风冷；

5.4所有监测有声提示；

5.5正常工作时，整机噪声≤65dB（A）；

5.6具有统计累积治疗发数功能；

5.7电气保护等级：I类；

5.8具有系统可升级功能，可以联网升级。

- 高频手术电极

6.1具有独立医疗器械注册证（提供注册证）；

6.2电极长度：1.5～4.0mm等多种长度可选；

6.3电极头外观：单针/双针；

6.4硬度：≥400HV0.2；

6.5表面粗糙度Ra值≤0.56㎛；

6.6电极与高频设备的电极的阻抗≤2.5Ω；

- 设备设计使用寿命：≥10年。

- 主机、台车分体式设计，可多场景使用。

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 主机 | 1 | 台 |
| 台车 | 1 | 台 |

品目五、脂肪吸引器：1台；

技术参数

- 吸引压力：-65kpa～ -98kpa连续可调。

- 真空泵数量：≥1台。

- 真空泵工作模式：单独控制。

- 抽气速度：≥120L／min可调。

- 往复振动幅度：≥3mm。

- 振动次数：≥600次/分钟。

- 脂肪定向存储：设备两侧吸脂瓶可定向选择。

- 脂肪存储系统：采用一次性防倒吸止溢存储袋。

- 蠕动泵注液系统流量范围：0ml/min～510ml/min可调节。

- 控制及显示方式：微电脑控制，数字显示。

- 面板显示内容：吸引压力、注液速度、振动频率。

- 吸脂工作模式：手动吸脂，振动吸脂两种工作模式。

- 操作方式：脚踏开关一体化，负压、注液、振动。

- 应急开关：除脚踏开关外，设有应急开关。

- 正常工作噪声：≤55dB。

- 输入功率：≥1000VA。

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 吸脂主机 | 1 | 台 |
| 脂肪存储系统 | 1 | 套 |
| 脂肪移植针 | 1 | 套 |
| 离心机 | 1 | 台 |
| 微量注射辅助推进枪 | 1 | 把 |
| 1000ml储液广口瓶 | 1 | 支 |
| 纳米转换器 | 1 | 套 |
| 注射器静置架 | 2 | 个 |
| 可高温高压消毒盒 | 1 | 个 |

品目六、超声软组织切割止血设备：1台；

技术参数：

1.性能参数：

1.1工作频率：55kHz ± 2kHz。

1.2超声刀头尖端主振幅：范围60 ～100 μm ±30%。

1.3治疗头尖端主声输出面积 ：≤3㎡。

1.4次级横振声输出面积：宽面≤35㎡。

2.无耗材设计，单个手柄使用次数≥250次。

3.注册适配刀具型号≥5种，双手柄配置。

4.刀杆主振幅≥5档可调。

| 配置清单 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 数量 | 单位 |
| 主机一台 | 1 | 台 |
| 不同直径的刀头 | 4 | 把 |