一、采购内容

本项目计划通过自助检测设备和专业化指导实现居民健康管理，在慢性病防控、社区健康服务等领域形成系统性解决方案。结合检测数据提供个性化饮食、运动建议，并开展高血压、糖尿病等慢病筛查与跟踪管理。项目主要内容包含健康一体机、骨密度检测仪、全自动生化分析仪、人体成分分析仪、心电图机、全自动电子血压计，远红外光多功能治疗仪、全自动五分类血液细胞分析仪、糖化血红蛋白仪、身高体重秤。具体需求如下：

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 健康一体机 | 1 | 台 |
|  | 骨密度检测仪 | 1 | 台 |
|  | 全自动生化分析仪 | 1 | 台 |
|  | 人体成分分析仪 | 1 | 台 |
|  | 心电图机 | 1 | 台 |
|  | 全自动电子血压计 | 1 | 台 |
|  | 远红外光多功能治疗仪 | 1 | 台 |
|  | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 1 | 台 |
|  | 糖化血红蛋白仪 | 1 | 台 |
|  | 身高体重秤 | 1 | 台 |

- 二、商务要求

（一）合同履行期限：合同签订后30个日历天内完成交付。

（二）合同履行地点：采购人指定地点。

（三）报价要求：本次报价须为人民币报价，包含但不限于：货物、安装、税费、运杂费、安装调试费、保险费、装卸费、仓储费、验收、设计费等所有费用，因中标供应商自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。

（四）本项目质保期：质保期1年。

（五）知识产权：征集人在中华人民共和国境内使用应征人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中选供应商应承担由此而引起的一切法律责任和费用。

- 三、技术参数要求

|  |  |  | 健康一体机 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 红外体温测试 | 1.工作模式：包括但不限于体温模式、表面温度模式、室温模式 ▲2.测量范围：体温：35～42.9℃；表面：0～100；室温：4-40℃ 3.精确度：人体模式 误差≤0.2℃ 4.感温部：包括但不限非接触式红外传感器 5.测量距离：1-5cm 6.可存储数据组数：>99 7.自动关机时间：≤10秒 8.温度显示分辨率：≤0.1℃ 9.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 身高体重测量 | 1.身高测量范围：70cm～200cm，分辨率≤0.1 cm 2.体重测量范围：2kg～200kg，最大误差≤±0.1kg 3.温度补偿功能：包括但不限于双温度传感器，具有温度补偿功能，可提高身高测量结果的准确性。 4.检测参数：包括但不限于可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 5.语音播报功能：包括但不限于可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 6.打印结果：包括但不限于可进行测量结果数值打印、条码打印等 7.离线保存测量结果：可保存≥2000例测量结果。 8.网络直连功能：包括但不限于通过网线、WIFI以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统 ★9.可伸缩结构：为方便运输以及适应不同高度的房屋，设备具有伸缩功能，收缩状态高度为≥1.4m；伸展状态高度≥为2.35m。 10.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 血压脉搏检测 | 1.测量原理：包括但不限于示波法，放气过程测量血压等； 2.测量范围：血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm ▲3.测量精准度:血压测量精度：误差≤±3mmHg； 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm； 100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； 4.测量分辨率:压力测量分辨率：≤1mmHg； 脉率测量分辨率：≤1bpm； ▲5.病例存储容量：≥2000例； 6.袖带驱动方式：包括但不限于电机自动裹袖带，模拟人工绑袖带，提高测量精准度和舒适度； 7.血压计工作模式：包括但不限于智能充气、线性放气。 8.数据联网功能：包括但不限于USB接口、WIFI联网、有线联网； 9.语音提示功能：包括但不限于真人语音对操作指导、注意事项、测量结果进行播报以及血压计异常状态进行提示； 10.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 人体脂肪检测 | 1.原理：包括但不限于生物电阻抗法 2.阻抗测量范围≧10Ω-1250Ω 3.阻抗测量误差：躯干误差≤±5%、肢体误差≤±3%5. ▲4.综合评估：包括但不限于人体成分总评分、基础代谢率、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、水分控制（用于干体重评估）、肥胖评估、身体均衡评估、饮食建议、运动建议。 5.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 干式化学分析仪 | 1.检测项目：包括但不限于总胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇、甘油三酯、低密度脂蛋白胆固醇； 2.样本：全血（末梢全血或静脉全血）； 3.检测原理：包括但不限于反射光度测定法； ▲4.样本血量：≤40ul； 5.电源：包括但不限于4节AAA电池； 6.电池寿命：≥1000次标准测试； 7.分析仪寿命：≥5年， （10）存储：≥500组数据； （11）省电模式：包括但不限于2分钟内无任何操作一起自动关机； （12）使用环境：（10~35）℃，≤80%湿度； ▲（13）测量范围：包括但不限于总胆固醇: 2.59mmol/L~5.17 mmol/L (100mg/dL~200 mg/dL)，高密度脂蛋白：0.39mmol/L~0.78 mmol/L (15mg/dL~30 mg/dL)，甘油三酯: 0.51mmol/L~1.13 mmol/L (45mg/dL~100 mg/dL)， （14）包括但不限于无线传输功能，可对接APP，实现数据管理； （15）投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 血氧饱和度检测 | 1.血氧饱和度测量范围：35%～100%； ▲2.血氧饱和度测量精度：80%～100%：；70%～79%：；精准率：≤1%； 3.脉率测量范围：25bpm～250bpm； 4.可显示血氧波形； 5.包括但不限于可连接蓝牙，对接APP“OXICARE”，实现数据管理； 6.环境要求：温度范围：工作：+5℃~+40℃；运输和贮存：-10℃~+50℃； 相对湿度：15%~80%（无凝结）；运输和贮存：10%~90%（无凝结）；大气压力：操作：860hpa~1060hpa；运输和贮存：700hpa~1060hpa。 7.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 血糖、尿酸、总胆固醇检测 | - 1.原理:包括但不限于电化学生物感测原理。 - 2.血样:包括但不限于新鲜指尖全血。 3.测试时间:血糖≤5秒;尿酸≤15 秒;总胆固醇2≤6秒。 4.血球容积:30%-55%(血糖、尿酸)35%-50%(总胆固醇)。 ▲5.记忆容量:≥460组 6.包括但不限于具有无线传输功能，可对接APP，实现数据管理。 7.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 心电检测 | 1.设备功能：包括但不限于检测心电波形，并根据波形给出≥17种检测结果等； 2.使用心电导联线测量，检测长≥22.5小时高质量心电波形； 3.机内可存储≥2700条记录； 4.包括但不限于连续超过1分钟无信号后，具有自动关机功能； 5.包括但不限于机内数据通过 USB 数据线或者无线传输到电脑中存储。 6.技术参数：幅频特性：1Hz~40Hz；内部噪声：≤30μVp-p；心率测量范围：30bpm~240bpm；共模抑制比： ≥60dB； 扫描速度：≤20mm/s；输入回路电流：≤ 0.1 µA；输入阻抗:≥5 MΩ； 7.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 中医体质检测 | 1.包括但不限于同时支持66道题和33道题，根据实际临床需求可自主选择。 2.体质类型：≥9种，符合国家中医药管理局颁布的标准； 3.包括但不限于软件有体质辨识判定功能，可以判定具体个人的个性体质的偏颇； 4.包括但不限于软件有个性化指导功能（针对不同的个人体质可以进行膳食、运动、养生和生活方式等针对性建议）。 5.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 心理健康测评 | - 题库包括≥15项专业心理测试题库，老年人抑郁测试、日常能力测试、人际关系综合测试、心理年龄测试、学生心理健康测试、UCLA孤独测试、儿童心理测试、儿童孤独症测试、成人压力测试、自控力测试、哈佛性向测试、心理衰老测试、情商测试、健商测试、焦虑自评测试。 2.测评完成后显示得分和测评结果，测量者可以根据具体情况给予被测者相应建议。 3.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 视力检测 | 1.标准对数视力表。 2.包括但不限于具有视力、色盲、散光三项检测功能。 ★3.厚度≤1.5cm。 4.测量距离：≤2.5m， 5.包括但不限于喷塑包边，双面挂钩固定方便。 6.使用白色LED光源，发光均匀。 7.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
|  |  | 健康一体机管理系统 | 1.自助建档 1.1包括但不限于初次使用的居民，在所有的健康一体机显示屏上可提示并引导居民自助建档，建档数据自动归入个人健康档案库。 1.2包括但不限于、自助建档支持通过身份证、IC卡(医保卡、健康卡等)、微信扫码、条形码、人脸识别等方式采集人员信息（人员姓名、性别、出身日期、住址等身份证号码等基础信息）并自动形成个人健康档案。 2.自助体检 2.1包括但不限于从登记到集成体检报告，各设备均可由检测者自助或自动完成，用户可以对检测指标进行查看，实现全程自助理念。 ▲2.2包括但不限于软件数据处理模块可以把测量的项目：身高、体重、BMI、血压、心率、心电图、血氧、血糖、尿酸、高密度、低密度、甘油三脂、总胆固醇、体温、脂肪率（人体水分率、基础代谢、脂肪率）、腰臀比例、中医体质辨识等检测数据自动上传到系统，无需手动输入，数据结果汇总并生成体检报告，方便医护人员查看检测者信息。 2.3包括但不限于每个检查项目都配有专业的动画操作说明，通过指导客户达到自助检测的目的。 2.4包括但不限于每个检查项目都配有真人语音讲解说明，指导客户达到自助使用目的。 3.数据传输 设备开机后包括但不限于通过蓝牙/USB连接， 4.报告查看 4.1包括但不限于在未联网单机使用的情况下，可打印纸质报告单； 4.2包括但不限于接入网络后，可实现数据共享，电子报告单等健康服务工作。 4.3包括但不限于结合测量结果，从饮食、运动、养生等方面给出健康指导建议。 4.4包括但不限于提供微信端查询功能，体检者可通过公众号自助查询个人体检报告。 5.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
| 骨密度检测仪 |  |  |  |
|  |  | 技术参数 | - 1.手持式探头核心频率≥1.20MHz，偏差≤±15%； - 2.包括但不限于轴向超声波传导技术，双晶体发射双晶体接收，自动消除软组织干扰； - 3.检测部位:桡骨、胫骨等； - ★4.测量参数:包括但不限于SOS值、T值、Z值、相对骨折风险、骨强度指数、骨质疏松预计发生年龄、身高预测、骨骼生理年龄等； - 5.声速测量范围:2200m/s～4800m/s； - 6.高测量重复性:≤±0.15%； - 7.点检测速度:≤0.4s； - 8.包括但不限于平面CM探头1个； - ▲9.实时显示可视探头与皮肤接触状态与骨骼平面夹角，且角度≤5°； - ▲10.探头与骨骼平面角度显示偏转精度≤0.01°； - 11.包括但不限于动画播放等功能； - 12.数据联网包括但不限于USB接口、WIFI联网等功能； - 13.包括但不限于实时显示骨质声速值、测量次数、测量时间； 14.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
| 全自动生化分析仪 |  |  |  |
|  |  | 检测项目 | 包括但不限于肝功能、肾功能、胰腺功能、电解质、脂类、葡萄糖、血氨等检测项目 |
|  |  | 样本类型 | 抗凝全血、血清或血浆 |
|  |  | 分析方法 | 包括但不限于比色法、终点比色法、比浊法等 |
|  |  | ▲样本量 | ≤ 0.1ml |
|  |  | 处理速度 | ≤12 分钟/标本 |
|  |  | 光源系统 | 包括但不限于氙灯 |
|  |  | 光路系统 | 包括但不限于双波长后分光光路，9 路检测波长 |
|  |  | ▲数据容量 | ≥50000 组样本数据 |
|  |  | 环境温度 | 10℃-30℃ |
|  |  | 相对湿度 | 40%-85% |
|  |  | 数据打印 | 包括但不限于通过内置热敏打印机打印；通过指定型号的打印机打印；通过电脑管理平台打印等 |
|  |  | 数据通讯 | 包括但不限于无线局域网、蜂窝网络、RS232 接口、USB2.0、以太网口、支持 LIS等 |
| 人体成分分析仪 |  |  |  |
|  |  | 测量技术 | 工作原理：包括但不限于多频率生物电阻抗测试， |
|  |  | ▲测量方法 | 检测频率≥4个； |
|  |  | 电极 | ≥4极 ≥8点接触式电极 |
|  |  | 最大测量电流 | ≤100μA |
|  |  | 测量时间 | ≤60s |
|  |  | ★测量指标 | 可测量主要参数指标：包括但不限于 1.人体成分参数：身高、体重、生物电阻抗、全身相位角、身体总水分、蛋白质、体脂肪、无机盐； 2.肌肉参数：肌肉量、骨骼肌含量、肌肉均衡分析； 3.脂肪参数：BMI、去脂体重、体脂百分比、节段脂肪分析、内脏脂肪面积、内脏脂肪等级、肥胖度； 4.无机盐参数：骨矿物质含量； 5.体维度参数：颈围、臂围、胸围、腰围、臀围、大腿围、腰臀比； 6.综合评估：人体成分总评分、基础代谢、身体细胞量、趋势图分析、儿童生长曲线、体重控制、体型判定、肥胖评估、身体均衡评估、运动建议等。 |
|  |  | 功能 | 全身相位角：≥50kHz下的全身相位角，阻抗测量范围：≥1230Ω； |
|  |  | 应用信息 | 包括但不限于操作系统安卓操作软件 |
|  |  | 数据接口 | 包括但不限于有USB和LAN接口等 |
|  |  | 存储模式 | ≥5万例 |
|  |  | 查询功能 | 可按患者的测量时间、病例编号进行查询，查询到的病例，可实现批量打印报告功能 |
|  |  | 硬件配置 | ≥10英寸高清彩色液晶屏，分辨率≥1280*800 |
| 心电图机 |  |  |  |
| 1 | 技术指标 |  | 1.彩色液晶屏尺寸：≥8英寸 2.采样频率：≥1000Hz 3.输入阻抗：≥50MΩ 4.患者漏电流：＜10µA 5.输入回路电流：≤50nA 6.定标电压：≤1mV ▲7.采样精度：≥12bit 8.频率响应：0.05Hz～150Hz 9.时间常数：≥3.2s 10.共模抑制比：＞105dB 11.噪声电平：≤15μVp-p 12.灵敏度：常规2.5.5.10、20、40mm/mV 可选 13.走纸速度：常规5.6.25.10、12.5.25.50mm/s±5% 14.记录方式：包括但不限于热阵打印系统 15.记录纸规格：≥209mm×20m卷纸 16.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
| 全自动电子血压计 |  |  |  |
| - 1 |  | 显示方法 | 包括但不限于LCD彩色显示屏 |
| 2 |  | 测量方法 | 包括但不限于示波法 |
| 3 |  | 测量范围 | 血压:0mmHg～300mmHg； 脉率：35 bpm～185 bpm |
| 4 |  | ▲测量准确度 | 脉率测量精度：35bpm～100bpm范围内，误差≤±2bpm；100bpm～185bpm范围内，误差≤±3bpm； |
| 5 |  | 存储容量 | 病例存储容量：≥2000例； |
| 6 |  | 测量位置 | 左右臂均可测量 |
| 7 |  | ▲加压 | 包括但不限于压力泵自动加压等方式 |
| 8 |  | 臂筒角度调节 | 臂筒可左右旋转≥10度；适合臂周：17cm～42cm； |
| 9 |  | 输出端口 | 包括但不限于RS-232/USB标准接口，链接电脑同步管理 |
| 10 |  | 压计工作模式： | 包括但不限于智能充气、线性放气； |
| 远红外光多功能治疗仪 |  |  |  |
| - 1 |  | ▲能量波主要分布范围 | 6K～12Knm(纳米） |
| - 2 |  | ▲能量波峰值波长范围 | 8000nm～10000nm(纳米） |
| - 3 |  | 额定功率 | ≥320VA |
| - 4 |  | 额定电压（频率） | 220V/50HZ |
| - 5 |  | 发射源数量 | ≥10 |
| - 6 |  | 全法向发射率 | ≥83% |
| - 7 |  | 连续工作时间 | ≥24小时连续工作 |
| 全自动五分类血液细胞分析仪 |  |  |  |
| - 1 |  | 工作原理 | 包括但不限于流式多角度激光散射结合细胞化学染色技术测定WBC，鞘流数字拟合结合双向立体后旋流技术测定RBC/PLT，无氰化物法检测HGB |
| - 2 |  | 检测参数 | ≥24项报告参数 |
| - 3 |  | ▲标本用量 | 全血模式≤15μl，预稀释模式≤25μl |
| - 4 |  | 分析模式 | 静脉全血、末梢全血、预稀释模式 |
| - 5 |  | 工作速度 | ≥60样本/小时 |
| - 6 |  | ▲结果储存 | ≥35000份样本的全部参数 |
| - 7 |  | 排堵功能 | 包括但不限于具有正反冲、高压灼烧、浸泡等多种排堵方式 |
| - 8 |  | 报警提示 | 包括但不限于WBC、RBC、PLT结果异常报警功能 |
| - 9 |  | 数据传输 | ≥4个USB接口，提供无线网卡适配功能，适配小型实验室搭建无线网络传输数据 |
| - 10 |  | 报告打印 | 打印中英文报告，格式可选，可选USB接口打印机 |
| - 11 |  | 配套试剂 | 提供检测≥一千份试剂 |
| 糖化血红蛋白仪 |  |  |  |
|  |  | 参数要求 | - 测量项目：糖化血红蛋白HbAlC - 测量范围：4%～16% - 测量参数：重复性(CV)≤3.0% 4.适用的样本类型：新鲜毛细血管全血、静脉全血 5.样本用量：≤5ul 6.单个样本测试时间：≤3.5min 7.数据存储量:测试值≧950个，质控值≧200个 |
|  |  | 配套试剂 | 提供检测≥一千份试剂 |
| 身高体重秤 |  |  |  |
|  |  | 身高体重测量 | - 1.技术参数 - 1.1电源：电压AC220V，频率50Hz - 1.2使用环境：温度范围：-10℃～+40℃；湿度范围20%RH～85%RH（无冷凝） - 1.3保存环境：-5℃～55℃；不大于85%RH，通风良好，干燥的室内，周围空气中应无腐蚀性气体 - 1.4身高测量范围： 70cm～200cm - 1.5体重测量范围： 2kg～200kg， - 2.功能特性 - 2.1检测参数：可检测身高、体重，可计算BMI、体表面积、男性超重百分比、女性超重百分比。 - 2.2语音播报功能：可播报操作指导、注意事项、测量结果、异常提示，并可对播报内容进行选择设置。 - 2.3打印结果：可进行测量结果数值打印、条码打印、体重指数BMI多种结果显示打印。 - ▲2.4离线保存测量结果：保存≥2000例测量结果。 - 2.5网络直连功能：包括但不限于通过网线、WIFI以及移动网络模块等方式直接将设备的检测数据传输至医院各个网络系统 3.投标人须提供相关证明材料投标人须提供相关证明材料（包括但不限于第三方出具的检测报告、检验报告、投标产品说明书、技术白皮书、官网截图、各类证书等） |
| 实施安装服务 |  |  |  |
|  |  | 服务内容 | 包含货物运输、设备安装、系统调试、系统培训等服务内容。 |