| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高分辨冷场扫描电镜系统 | 1.电子学系统： 1.1 分辨率： 1.1.1 SE分辨率 15KV：≤0.6nm ★1.1.2 SE分辨率 1KV：≤0.7nm ▲1.2加速电压： 0.01~30kV 1.3 减速模式：包括样品台减速及镜筒内电磁场加减速配置 1.4 放大倍数：底片倍率：20 ~ 2,000,000倍，底片和显示器倍率可同时显示 ▲1.5电子枪：超高分辨冷场发射电子枪（含柔性自动Flash系统）。 ▲1.6电子枪特征：亮度≥108~9A/cm2/sr，能量色散范围≤ 0.2~0.3eV。 1.7电子束流：≤20nA 1.8物镜光阑 ：≥4孔，具备自加热清洁功能。 2. 样品室： ▲2.1 样品台及样品移动：5轴优中心自动样品台，X：≥110mm，Y：≥110mm，Z：≥1.5~40mm，R：≥360°，T：≥-5°~70° 2.2 样品防撞警报装置：非接触式碰撞保护功能 ▲2.3样品仓设计：配备端面透明可观察的样品交换预抽室，供≥6英寸（φ150mm）样品通过，含安装到位及按键指示设计 3.检测器：同时具有低位（样品仓内）和高位（镜筒内）等探测器 ，可接收SE、HA-BSE（高角度背散射）、LA-BSE（低角度背散射），按比例选择接收SE和BSE信号，并可在1kV以下对BSE成像。 4数字图像记录系统 4.1 图像处理软件：可以进行图像的处理、测量和编排实验报告，具备实时图像伽马处理（Live Gamma） 4.2 图像显示：支持双显示器双大画面显示，支持≥6通道图像实时显示 4.3 图像储存：640×480， 1280×960，2560×1920，5120×3840，10240×7680等像素，照片包括编号，加速电压，标尺，放大倍率，日期，时间，工作距离等信息 5.控制系统： 硬盘：≥1T机械硬盘 + ≥512G SSD；CPU≥3.3Ghz，内存≥32GB，专业级显卡≥4GB显存，≥24英寸显示器（1920×1200像素）2套。 6 真空系统： 6.1真空泵： ▲6.1.1真空泵：分子泵≥1套，抽速≥260L/s；机械泵≥1套；离子泵及化学吸附泵共≥3套 6.1.2真空度：电子枪部分≤10-8 Pa；样品室部分≤10-4Pa 6.1.3样品更换抽真空时间：≤60s 7.X射线能谱仪,面积≥60mm2，分辨率≤129eV，工作距离≤ 6.5mm 8.仪器配置、附件及工具： 8.1场发射扫描电镜主机 1套 8.2短工作距离X射线能谱仪1套 8.3超长寿命灯丝及光阑 1套 8.4自动变压器 1套 8.5冷却循环水系统 1套 8.6机械泵 1套 8.7空压机 1套 8.8多功能旋钮版、轨迹球 1套 8.9标准随机附件及工具 1套 8.10 UPS延时电源（10KVA） 1套 8.11工作站 2套 8.12显示器 3套 8.13各种规格样品台 25个 8.14必要的其他相关功能组件 1套 | 1 | 套 |
| 2 | 超薄切片制片系统 | 1、样品臂运动 ★1.1、切片速度控制范围：0.05－100mm/s，具有0.1倍以下的速度控制 ▲1.2、切片厚度范围：1nm-15um。 1.3、样品步进精度：≤1nm 1.4、回程速度：10，30和50mm/s可选 1.5、样品臂总行程：≥200μm ▲1.6、切片原理：重力切片或动力切片，重力切片为优。 2、照明系统：亮度可控的LED背光；亮度可控的LED顶照光；亮度可控的LED样品透射光 ▲3、刀座运动 E-W左右运动：25mm，按钮连续性控制；N-S前后运动：12mm，按钮连续性控制；马达驱动。 4、弧形样品架运动：马达驱动弧形样品架，中心运动±22°，样品夹具旋转360°，精度≤0.1。 5、刀架运动：-30°至+30°，精度≤0.05°；刀的角度可调：-2°至14°（刻度1°），可支持刀宽度6-10mm 6、光学系统：体视镜，放大倍数10至60倍 7、控制系统：触摸屏尺寸：≥10英寸 8、软件：计数功能、移动距离测量功能 9、制刀机部分 9.1、断裂原理：平衡断裂法 9.2、断裂玻璃厚度：6.4mm，8mm，可升级10mm的拓展性。 10、钻石刀1把，6.4mm玻璃条150条，8mm玻璃条120条。 | 1 | 套 |