## Sheet1
延安市宝塔区妇幼保健计划生育服务中心购置医疗设备
序号 | 设备 | 单位 | 数量 | 规格描述 | 备注
1 | 数字化乳腺钼靶 | 台 | 1 | 1.高压发生器：高压发生器最大输出功率≥ 5 kW；最小可调管电压≤ 20 kV；最大可调管电压≥ 49 kV；最大可调管电流≥ 200 mA；最小毫安秒≤ 2 mAs；最大毫安秒≥ 600 mAs；全自动曝光AEC模式或手动曝光模式多种曝光控制方式；全自动曝光AEC模式可通过标准模式、对比度优先模式、剂量优先模式三种方式实现；发生器与机架一体化设计；发生器的操作与控制系统完全与主机集成，在主机工作站上控制曝光。 2.X线球管：球管小/大焦点尺寸≤0.1/0.3mm；阳极双靶角设计；阳极旋转转速≥9700 rpm；阳极热容量≥300 KHU ；限束器开口尺寸可调；附加滤过材料：铑、银。 3.平板探测器：探测器材料：非晶硅；探测器尺寸≥24×30cm；像素矩阵≥3000×3800；像素尺寸≤96 um；采集位深≥16 bits；极限空间分辨率≥6 lp/mm；滤线栅栅密度≥36 lp/cm；滤线栅有效栅比≥5:1。 4.立式摄影机架：源像距≥68cm；摄影臂为旋转C形臂全电动设计，非O型臂；能上下移动、旋转灵活，等中心旋转，机架上的控制键至少有6个不同操作位置供选择，操作方便；一键到下一摆位、一键到对称体位功能；防护面罩；乳腺承载平台垂直运动范围≥80cm；C形臂距离地面最小距离≤66cm；C形臂距离地面最大距离≥146cm；C形臂旋转角度≥-180°～+180；电动压迫系统、手动压迫系统、智能压迫系统；最大电动压迫力≥200 N；可曝光模式下最小压迫力＞0N；压迫板可单独拆卸、更换；标配压迫板数量2个；压迫板尺寸规格24×30cm/28×32cm；压迫板运动方式：智能压迫、手动调节；压迫板解压方式：自动解压、手动解压；压迫板支持紧急释放、自动释放；圆形微调电动旋钮，便于技师精准调整压迫力度和运动角度；机架底部LCD液晶显示屏开机时可显示开机界面；机架底部LCD液晶显示屏可显示摆位协议、旋转角度、压迫力、压迫厚度等信息；标配脚闸两副，支持C形臂垂直升降运动与压迫板压迫控制；机架与工作台均设有一键急停键，便于技师从容应对突发问题；机架上有明显指示左、右乳腺拍摄的指示灯，左、右灯闪烁分别指代左、右乳拍摄，引导技师正确摆位，提高摆位效率。 5.图像采集工作站：CPUi5或以上，带九针COM口，带pci/e插槽、PACS数据采集卡，标准大机箱；主机工作站操作台内存≥32GB；主机工作站操作台硬盘≥7TB；图像文件存储容量≥31万幅 FFDM；高清显示器，尺寸≥23英寸；显示器分辨率≥1920×1000；操作系统：Windows 10系统；控制方式：快捷功能操控盒、鼠标；支持DICOM 3.0，包括：DICOM Send，DICOM Print，DICOM Storage commitment，DICOM Query/Retrieve，DICOM Worklist/MPPS；支持与PACS/RIS/HIS系统的集成（钼靶设备接入数据接口服务费含内）；基本操作功能：基于DICOM标准的患者管理、患者注册、患者检查、图像浏览、胶片打印、多任务管理等；基本图像后处理功能：图像缩放/平移、图像裁剪/局部放大、图像翻转/旋转、感兴趣区统计/放大、图像反色、输入文本等；图像支持配对或多种布局显示，方便分析；患者管理功能：支持动态患者信息检索、快捷患者列表显示，支持患者、检查、序列、图像四级数据库信息管理，方便患者管理；彩色摆位图，能够用于提示每个拍摄部位，提高摆位效率 ；可在数字图像上显示各种曝光参数，如kV/mAs/压迫力度/压迫厚度/剂量/（曝光）扫描时间等；具备智能全自动图像裁剪、图像自适应显示等，提供更好的视野；支持5种准直器光野尺寸：23*29cm，18*24cm，15*15cm，9*9cm，8*20cm。 6.具备三维断层功能：支持双角度乳腺断层摄影：15°/40°；支持大角度三维断层摄影≥40°；支持小角度三维断层摄影≤15°；断层摄影时球管旋转方式为连续式，非间断步进式；小角度拍摄时，单个体位断层摄影采集图像数≥15次；大角度拍摄时，单个体位断层摄影采集图像数≥20次；单个体位断层摄影扫描时间≤10s；重建层厚≤1mm；支持通过三维断层图像自动融合出一张二维图像，替代传统二维图像；可以提供断层图像的薄层和厚层显示；支持自定义层厚的融合功能，并有不同重建算法为肿块和钙化簇提供更具空间形态的辨识度 7.图像后处理工作站：配备原厂乳腺专用后处理工作站；标配5MP高分辨率专业医用显示器*2；支持双侧乳头自动识别，双侧乳腺自动对齐；支持一键多图同步图像处理，可实现多幅图像的同步缩放、窗宽窗位调节等；软件自带按BI-RADS分类的结构化图文报告；支持自定义融合图像的层厚，并搭载不同算法，优化钙化或肿块的显示效果。 8.立体定位穿刺活检系统：穿刺立体定位单元重量 ≤5kg；介入活检定位精度 ≤±1 mm；活检针进针运动微调精度 0.1 mm/步，步进式；支持持针器在X、Y、Z轴纯电动运动；一键控制，自动完成正负角度两次曝光及球管旋转；控制屏支持实时显示目标病灶位置、当前实际位置以及两者的位置差异；穿刺活检定位还要包括断层定位模式，提供更加方便快捷胡定位模式，实时显示实际位置到安全边际的差距，有助于实现更精准的穿刺；控制屏具备防水防尘（≥IP65）设计，有效避免试剂或血液侵入；针运动到边界位置时响起安全提示音，并支持自定义开启或关闭；多视角辅助标记疑似病灶工具，模拟穿刺针进针路线；提供专业化仿真穿刺培训模体 。 9.售后服务要求：卖方应有备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应、工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务、卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，免费保修主机包含球管、探测器期为：3年，保修期内，保证设备开机率不低于95%。 10.售后服务附加要求：在设备安装期间，免费提供安装现场墙面、地面、设备外部保护措施;安装工作站、电脑及配专用检查桌椅，赠送机器罩子（防尘），免费提供设备的全面清洁，人员培训包括全科人员现场培训及外出进修等新业务检查的开展培训费用、住宿安排。
2 | 便携式彩色 多普勒超声诊断仪 | 台 | 1 | 1.高档多普勒超声诊断仪包括：彩色监视器：≥15英寸高分辨率彩色LED显示器；主机重量（含电池）：≤5kg；主机探头接口：≥3个；支持实时激活探头≥4个；电池的续航时间（实时扫查下）：≥70分钟；操作键盘：物理键盘，内置机械式轨迹球控制（非外接）；全数字化超宽频带波束形成器：数字通道≥28672；数字化高分辨率二维灰阶成像；谐波成像技术、实时空间复合成像技术、自适应图像增强技术，清除斑点噪声，提高组织边界对比分辨率；彩色多普勒；能量多普勒（CDE/PDI)，方向能量图；M模式、解剖M型、曲线解剖M型；脉冲波多普勒，连续波多普勒、血流的自动频谱包络分析测量、实时血流三同步；频率复合技术，根据深度自适应调整发射频率，并进行复合；多取样门脉冲多普勒技术：可同时取样不少于2个PW取样门，并能实时显示多个取样门的频谱图像；自动多普勒血管追踪技术：能自动寻找血管并把彩色取样框和PW的取样门定位到血管上。自动调节彩色框偏转、彩色框位置、PW取样门位置、PW取样线偏转；实时三同步功能，实时两幅对比成像；一键优化，要求一键快速优化二维图像、彩色图像、频谱图像。 2.图像管理与记录装置：大容量硬盘≥240G；图像可存储为PC兼容格式；USB接口支持打印和数据输出；内置超声工作站。 3.探头规格：支持探头类型：凸阵，线阵，相控阵. 4.二维图像主要参数：常用探头工作频率范围：凸阵探头频率1.0-7.0MHz，相控阵探头频率2.0-5.0MHz，线阵探头频率4.0-12.0MHz；发射声束聚焦≥8段；接收方式：可视可调动态范围≥230；二维灰阶≥256；数字式声束形成器：数字式全程动态聚焦，数字式可变孔径及动态变速，A/D≥12 BIT；电影回放：灰阶图像回放≥15000幅。；预设条件：针对不同的检查脏器，预置最佳化图像的检查条件，减少操作时的调节及常用所需的外部调节及组合调节；增益调节：TGC分段≥8；扫描深度≥39cm。 5.频谱多普勒成像技术参数：支持方式：PWD、CWD、HPRF；显示方式：B、 B/PWD、B/CW、B/HPRF,、B/M、B/B、B/CFI/D；电影回放：≥400秒，Doppler及M型电影回放时可以测量和计算；零位移动：≥6级；取样宽度及位置范围：宽度 1–28mm。 6.彩色多普勒：显示方式：能量显示、速度显示、二维图像/频谱多普勒/彩色血流成像三同步显示；偏转角：线阵扫描感兴趣的图像范围：-30°~+30°；显示控制：零位移动≥8级可调，黑白与彩色比较双实时彩色对比；彩色增强功能：彩色多普勒能量图（CDE）及方向性能量图。 7.超声功率输出调节：B/M、CWD、PWD、Color Doppler输出功率可调。 8.测量/分析和报告：测量和分析：（B型、M型、频谱多普勒、彩色多普勒、弹性成像）；一般测量（距离、面积、周长、容积、角度、时间、斜率、心率、流速、压力、流速比等）；产科测量，具有产科应用软件（具有胎儿体重孕龄评估，生长曲线显示，胎儿超声心动图计测、胎儿生理参数误差百分比）；心血管系统测量与分析，具备心脏自动测量软件具备自动心内膜描记，心肌功能指数分析。；支持≥2种EF自动测量；无需手动切换进入M模式，在二维模式下即可一键完成EF值测量，并提供多种参数趋势图。（提供证明图片）；外周血管测量分析（具备各系统血管血流分析功能）；自动血管测量项支持在实时状态下一键完成对血管的分析，并且显示血流方向，测量值包含血管直径、血流量面积、血流阻力指数、平均血流量、最大血流量等数据；具备血管内中膜自动测量功能，前后两次的前后壁测量结果可以同屏显示，测量参数≥6个；自动 IVC 测量：可自动识别下腔静脉，快速获取 IVC 最大内径、最小内径，并自动计算下腔静脉塌陷指数或扩张指数。（提供证明图片）。 9.存储、电影回放和原始数据处理：全数字化硬盘，硬盘容量为≥500GB ；支持一键存储静态、动态图像到U盘；支持长视频存储，存储时长≥25分钟；支持≥8档速度自动播放；原始数据处理，可对静态文件及回放的动态图像进行离线参数分析，包括但不限于图像参数调节，测量、体标和注释；可实时同屏存储、回放动态及静态图像，可随时存储、传输、删除图像；支持多种文件格式（BMP, JPG, AVI, DICOM、TIF、WMV等）静态及动态图像的存储。 云端互联功能：支持手机扫描二维码调阅观察原始图像信息，支持云端自动存储，导出，分析，测量，编辑等功能；超声主机自带通讯模块，无需借助wifi，即可支持实时远程超声会诊；支持会诊端手机或平板对操作端超声设备参数调整的反向控制，包括深度、增益、测量、冻结、存图等。 10.售后服务要求：卖方应有备件库，存入所有必须的备件，保证必要时可以及时供应、工程技术人员随时提供开箱验货、安装、调试或维修等服务、卖方应配置专业技术人员提供现场技术培训，保证使用人员正常操作设备的各种功能，免费保修主机包含探头：3-5年。 11.售后服务附加要求：安装图文打印工作站，CPUi5或以上，带九针COM口，带pci/e插槽、PACS数据采集卡，标准大机箱；主机工作站操作台内存≥32GB；主机工作站操作台硬盘≥7TB；显示器尺寸≥23英寸；显示器分辨率≥1920×1000；操作系统：Windows 10系统；赠送机器罩子（防尘），人员培训包括人员现场培训及外出进修等新业务超声检查的开展培训费用、住宿安排。