| 序号 | 货物名称 | 技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高通量透射能谱仪 | - 电子枪 1.1 电子枪类型：高亮度肖特基场发射电子枪或冷场发射电子枪。 1.2 电子枪亮度：≥8×108A/cm2/sr @ 200kV。 1.3 束流/束斑尺寸：实测至少两个方向束斑直径≤1nm情况下，电流≥1.5 nA。束斑漂移：≤0.5 nm/min。 - 加速电压 加速电压：20-200kV，加速电压全程范围内可自由切换，提供200 kV及80kV合轴；加速电压稳定性：≤1.0 ppm/10 min。 - 透镜系统 3.1 物镜采用恒功率透镜设计，消除在不同模式切换以及放大倍数调整时产生的热效应；配备两级聚光镜。 ▲3.2 物镜极靴间距：≥2mm，保证双倾样品杆，三维重构样品杆以及各种原位样品杆的最大转动角度。 - TEM模式 ★4.1信息分辨率：≤0.12 nm@200kV。 4.2 线分辨率：≤1.0 nm@200 kV 4.3 放大倍数范围：25-1,000,000倍；配置放大倍率校准软件。 4.4 配备实时漂移校正成像功能。 - STEM模式 5.1 分辨率：≤0.16 nm@200kV。 ★5.2配备带有OBF功能、具有HADDF探头和十六分割的BF探头的STEM探测器系统，或者配备带有iDPC功能、具有HADDF、八分割BF、八分割ADF探头的STEM探测器系统；实现优化明场像(OBF)或积分差分相位衬度像(iDPC)，即可以在极低束流下对电子束敏感材料进行低损伤高衬度成像；支持≥1600万像素STEM数据采集； ▲5.3 同时采集≥4幅来自不同角度的电子信号，如明场 (BF) ，环形明场(ABF)，环形暗场 (ADF) 和高角环形暗场 (HAADF) 的图像，不包含背散射图像(BEI)。 5.4 配备相位差衬度成像(DPC)功能，在STEM模式下直接对样品的磁场，电场进行研究。 5.5 STEM放大倍数范围：310×-320 M×倍；配备STEM像差自动优化模块，在5k×-910k×放大倍数范围内，自动聚焦和调节像散；配置放大倍率校准软件。 5.6 配备实时漂移校正成像功能。 - 衍射模式 6.1 最大衍射角：≥ 12 （半角）；最大会聚角：≥100 mrad。 ▲6.2 衍射模式相机长度范围：15 mm-2000 mm，保证选区衍射和高阶衍射成像并能通过相机拍照。 - 样品台 7.1五轴中心高精度自动样品台，观察点位置可以标记存储并返回。 7.2 最大倾斜角度≥ 90(α) ；使用高视野低背底双倾样品杆，样品倾斜角度α≥±35，β≥±30。 ▲7.3 样品移动范围：X,Y ≥2 mm；Z ≥0.4 mm。 7.4 样品漂移速率（使用标准样品杆）：≤0.5 nm/min。 7.5 配备标准单倾样品杆1根，高视野低背底双倾样品杆1根。 - 真空系统 8.1 真空系统构成：完全无油真空系统，由机械泵、涡轮分子泵和离子泵等构成。真空度：电子枪真空度：≤5.0×10-6 Pa，镜筒真空度：≤2.0×10-5 Pa（冷阱）。 8.2典型换样时间≤60秒；更换样品时无需关高压。 - 能谱EDS ▲9.1 能谱探头≥2个，提供的能谱仪需集成于透射电镜内部并可同时使用。 9.2探头面积总计≥120 mm2；固体角(net)：0.9 srad。 9.3 最大总输出计数：≥ 800 kcps。 9.4 峰背比（Fiori 数）：≥4000，无杂质干扰峰。 9.5能量分辨率：≤136 eV (Mn-Kα)，在输出计数率10 kcps内保持不变； 能量分辨率：≤140 eV (Mn-Kα)，在输出计数率100 kcps内保持不变。 9.6 采集软件具有漂移矫正功能；可快速进行点、线、面扫描等分析；软件中的吸收矫正可实现精确的定量分析。 - CMOS 相机 ★10.1 配置TEM超快速CMOS相机，Gatan Cleverview 或Ceta高速采集相机。 10.2 像素：感应尺寸：≥4096×4096像素，有效像素尺寸大小：≥14×14 µm2。安装位置：同轴，底插式，可伸缩。 - 电镜操作和控制 ▲11.1 仪器主机配置系统保护罩，人机分离操作，电镜操作者可以远程在控制室操作电镜室中的电镜，不需暗室。搭配数字化操作系统，在图形界面上完成电镜的操作控制。 11.2 系统软件，实现快速可重复操作，从光学模式设置、探测器选择到采集和分析，同时快速获取多个 STEM 信号；常用功能, 包括样品移动、光束移动、放大倍数、模式切换、聚焦、合轴操作等。 11.3电镜可根据需要拥有一套或多套电镜状态参数，每套状态参数相互独立，在使用过程中迅速切换调用。可设置任意多个用户，每个用户之间的参数设置相对独立，同时可相互调用。 - 自动功能 12.1 配备原厂自动合轴软件，可以自动进行日常的合轴调试。 12.2 配备原厂自动晶带轴校正软件包，可以自动快速准确地将样品倾转至分析所用的晶带轴，并且在β角倾转时可实现共轴心，样品位移小。 12.3 全自动光阑系统，包括全自动化一级、二级聚光镜光阑，及选区光阑和物镜光阑，具有位置记忆功能。 12.4全自动挡针。 13. 配置清单 13.1 高亮度电子枪 1套 13.2 高压发生器 1套 13.3 透镜系统 1套 13.4 多分割STEM探测器 1套 13.5 样品台 1套 13.6 单倾样品杆 1套 13.7 多倾样品杆1套 13.8 能谱仪 1套 13.9 CMOS相机 1套 13.10 人机分离机罩 1套 13.11 仪器控制工作站 1套 13.12 仪器控制操作软件 1套 13.13 离线版仪器控制操作软件 1套 13.14 自动合轴软件 1套 13.15自动晶带轴校正软件包 1套 | 1 | 套 |