| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 一、基本要求 1.1可测荧光光谱、磷光光谱、化学/生物发光、三维扫描、波长扫描、时间扫描测量、定量分析等。 |
| 2 |  | #### 1.2可同时测量三维荧光扫描光谱以及三维时间扫描光谱（三个维度为：发射波长、光度值和时间）。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） |
| 3 |  | 1.3具有磷光检测功能，可做毫秒级的磷光发光寿命测量。 |
| 4 |  | 1.4具有96微孔板高通量测试系统，可以测试波长扫描、时间扫描、定量分析以及三维光谱扫描。同时，支持使用标准的10mm方形池做检测。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） |
| 5 |  | 1.5 具有零点校正功能：能对发射端光电探测器及参比探测器均进行暗电流补偿，确保在1～10 FLU的极弱信号区间内仍能完成精确定量测定。 |
| 6 |  | 1.6 具有防止样品劣化的自动挡板控制功能。 |
| 7 |  | 1.7能进行固体样品测量。 |
| 8 |  | 1.8可进行光度分析、定量分析、动力学分析、时间扫描、光谱扫描、多波长分、DNA浓度测试。 |
| 9 |  | 1.9具有样品前处理系统，样品可进行前处理分离。 |
| 10 |  | 二、技术指标 2.1灵敏度≥1200（RMS）；背景最低噪声≥18000（RMS）；S/N ≥360（P-P）；使用水的拉曼峰，激发波长350nm，光谱带宽5nm，响应时间≤2S。提供相关证明材料（不限于产品彩页、官网截图、第三方检测报告等） |
| 11 |  | 2.2标准荧光池最小样品量≤0.6ml（使用标准10mm方形样品池），使用微量荧光比色皿≤0.2ml。 |
| 12 |  | 2.3狭缝方式：水平狭缝。 |
| 13 |  | 2.4激发光源：150W的连续氙灯光源，使用寿命长≥2200小时，具有磷光及磷光寿命测试光源。 |
| 14 |  | 2.5单色器：采用像差校正的机刻凹面衍射光栅，光谱分辨率≤0.1nm。 |
| 15 |  | 2.6检测器：具有自增益功能的检测器（0～1000V连续可调），可使用相同检测条件实现从低到高的荧光强度检测。 |
| 16 |  | 2.7测量波长范围（EX/EM）：200 nm～900nm，零级光。 |
| 17 |  | 2.8光谱通带：激发侧：1/2.5/5/10/20nm；发射侧：1/2.5/5/10/20nm。 |
| 18 |  | 2.9波长准确性≤1nm。 |
| 19 |  | 2.10波长扫描速度：30/60/240/1200/2400/12000/30000/60000nm/min，扫描速度30000nm/min时，扫描波长间隔1nm；扫描速度60000nm/min时，扫描波长间隔2nm。 |
| 20 |  | 2.11波长驱动速度：60000nm/min。 |
| 21 |  | 2.12响应时间：从0～98%：0.002/0.004/0.01/0.05/0.1/0.5/2/4S。 |
| 22 |  | 2.13光度计的显示范围：-9999～9999 |
| 23 |  | 2.14能同时测量三维荧光以及三维时间扫描，三维矩阵数据输出，用于多变量分析。 |
| 24 |  | 2.15准确的零点校正：可对发射侧检测器和参比检测器均进行暗电流校正（零点校正），避免基线的波动。 |
| 25 |  | 2.16固体样品支架：能用于固体样品，粉末样品和高浓度样品的优化测定。要求从样品反射的光不会进入发射单色器；包括粉末样品池，固体样品夹具；样品厚度范围为5～13mm。 |
| 26 |  | 2.17微孔板检测系统，样品用量约300uL左右，兼容96孔板，检测速度达96孔/60s。 |
| 27 |  | 2.18测量及数据处理：提供原厂软件并在Windows环境工作；带有荧光标准化功能；发光强度、激发和发射波长、光谱带宽均可由监视窗口实时显示；光谱或时间数据均实时显示并可自动存盘；有对储存数据的算术运算功能，包括四则运算，平滑功能，1～4阶导数，求面积，求峰值等；可进行单波长和双波长细胞内钙离子的计算。 |
| 28 |  | 2.19可实现光度分析、定量分析、动力学分析、时间扫描、光谱扫描、多波长分、DNA浓度测试；比例双光束：1200条/mm，高性能光栅，波长范围：190～1100nm，光谱带宽：≤2nm，杂散光≤0.05%T@(220nmand340nm)，光度重复性：±0.15%T。 |
| 29 |  | 2.20十万分之一固体样品电子称量系统：量程≥95g，精度≤0.01mg，重复性≤0.015mg。 |
| 30 |  | 2.21 样品前处理分离系统：TFT-LCD真彩显示屏，触屏按键及实体按键双操作模式，设有离心力显示专用键，同时显示设定参数和运行参数，运行中可随时更改参数，无需停机；生物安全气密性角转子采用硅橡胶整体密封圈；10档加速及10档减速速率控制，可存储20组用户自定义程序，方便调用常用程序，开机为上次使用程序；适用于0.2mL～100mL离心管或试剂瓶；可离心各类MTP微孔板、PCR板、细胞培养板；最大容量：4×100mL；最高转速：≥20000r/min；最大离心力：28800×g；转速精度：±30r/min (可根据需求定制）；定时范围: 1min～99h59min59s，具备连续离心及瞬时离心功能。 |
| 31 |  | #### 三、配置要求 3.1 荧光分光光度计主机1套； |
| 32 |  | 3.2 三维时间扫描系统1套； |
| 33 |  | 3.3 液体样品支架1套； |
| 34 |  | 3.4 固体样品支架及附件1套； |
| 35 |  | 3.5 96微孔板高通量测试系统1套； |
| 36 |  | 3.6 10mm标准荧光样品池1个； |
| 37 |  | 3.7 荧光安装必备工具包1套； |
| 38 |  | 3.8 数据处理终端1套（Windows10专业版64位系统，性能不低于I7处理器，16G内存，256G固态硬盘+1T机械硬盘，≥23英寸显示器）； |
| 39 |  | 3.9 十万分之一电子称量系统1套； |
| 40 |  | 3.10 全波长光吸收扫描配件1套； |
| 41 |  | 3.11样品前处理分离系统1套； |
| 42 |  | 3.12设备配套的方形比色皿1套，石英96微孔板2个。 |
| 43 |  | 备注：1、以上所有技术指标必须满足要求没有负偏离，否则按无效文件处理； 2、要求提供佐证材料的必须提供，否则视为负偏离，按无效文件处理。 |