采购内容及技术要求

| 序号 | 设备名称 | 详细参数 | 数量 （台/套） | 品目最高限价（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 血液透析设备（单泵） | 技术参数 - ▲机身尺寸：机身宽度≤450 mm 深度≤500 mm - 设备使用年限：≥5年 - 供水: 压力范围至少包含：1.2-3.0bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。 - 透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。 - 透析液温度：测量范围至少包含：35.0~39.0°C。 - 超滤速度：测量范围至少包含：0.50~3.00L/h。 - 动脉血泵：测量范围至少包含：40~400mL/min。 - 肝素泵：测量范围至少包含：0.1~9.0mL/h。 - 空气监测器：超声波检测。 - 动脉压：测量范围至少包含：-150~+200mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - 静脉压：测量范围至少包含：-50~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - TMP：测量范围至少包含：-100~+400mmHg。 - 透析液浓度：测量范围至少包含：13~15mS/cm。 - 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、单纯超滤。 - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。 - 双脉压力监测：具备动脉压和静脉压监测。 - ▲漏血检测器：具备漏血监测器，保证患者安全。 - 治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 - 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 - 消毒模式：支持使用柠檬酸或次氯酸钠或过氧乙酸消毒液。 - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持血泵运转，报警系统 - ▲个性化透析：可预存超滤曲线，实现个性化透析。 - 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 - 通讯组件：可选配网络接口。 - 配件：可选配在线血压计组件，检测患者血压或选配在线清除率监测组件 | 3 | 47.76 |
| 2 | 血液透析设备（双泵） | - ▲机身尺寸：机身宽度≤450 mm 深度≤500 mm - 设备使用年限：≥5年 - 供水: 压力范围至少包含：1.2-3.0bar；温度范围至少包含：5 ℃~30 ℃。 - 透析液流速：测量范围至少包含：300-700mL/min。 - 透析液温度：测量范围至少包含：35.0~39.0°C。 - 超滤速度：测量范围至少包含：0.50~2.00L/h。 - 动脉血泵：测量范围至少包含：40~400mL/min。 - 肝素泵：测量范围至少包含：0.1~9.0mL/h。 - 空气监测器：超声波检测。 - 动脉压：测量范围至少包含：-150~+200mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - 静脉压：测量范围至少包含：-50~+300mmHg；测量精确度：±10mmHg。 - TMP：测量范围至少包含：-100~+400mmHg。 - 透析液浓度：测量范围至少包含：13~15mS/cm。 - 治疗模式：用于血液净化治疗，支持血液透析、血液滤过。 - 人机交互：≥10英寸彩色液晶显示器。 - 双脉压力监测：具备动脉压和静脉压监测。 - ▲漏血检测器：具备漏血监测器，保证患者安全。 - 治疗界面显示：包括动脉压、静脉压、跨膜压、超滤速度等。 - 报警功能：具有声光报警指示，采用多种颜色报警指示灯。 - 消毒模式：支持使用柠檬酸或次氯酸钠或过氧乙酸消毒液。 - 后备电池：停电时自动跳转后备电池供电，支持血泵运转，报警系统 - ▲个性化透析：可预存超滤曲线，实现个性化透析。 - 透析液过滤：标配透析液过滤器支架组件。 - 通讯组件：可选配网络接口。 - 配件：可选配在线血压计组件，检测患者血压或选配在线清除率监测组件 | 2 | 50.46 |

注：1、所有技术要求均为实质性要求，不得负偏离。其中所有标注“▲”项均须提供佐证材料，包括但不限于检测报告、彩页、技术白皮书等，未按要求提供佐证材料的将被视为参数负偏离。

2、各产品报价不得超过各产品的最高限价，投标总价不得超过项目最高限价，否则视为无效响应。