| 序号 | 参数性质 | 技术参数与性能指标 |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 1.技术规格 ★1.1分辨率：≤0.2nm（100KV） |
| 2 |  | ▲1.2加速电压： 20～120KV,步长≤100V（高速）连续可调 |
| 3 |  | 1.3电子枪：钨灯丝，具有电流自动控制，灯丝计时，气压式自动升枪等功能，配置六硼化镧灯丝 |
| 4 |  | ▲1.4观察模式： 双隙电磁物镜设计，不更换硬件的前提下，可在同一台仪器上实现物镜的高分辨和高反差模式的一键切换 |
| 5 |  | 1.5放大倍数(底片倍数)：X50～X600,000（数码放大≥1,000,000） |
| 6 |  | ▲1.6使用COMS荧光屏相机，将TEM操作统一于显示器上，可以在CMOS荧光屏进行活图像找样、测样工作。 像素：≥1024×1024，帧率≥160fps, 束流测量10-11～10-8(A) |
| 7 |  | ▲1.7两端支撑式（前端宝石）高稳定样品杆。配置单样品杆、三样品杆各一套 |
| 8 |  | 1.8样品台： 优中心侧插式测角台，样品台倾斜角：±70° 样品承载网：直径=3mm 样品台行程：X/Y ≥2.0mm(CPU控制马达驱动)，Z ≥0.6mm |
| 9 |  | 1.9照明系统：≥2级透镜及4孔可动光阑 |
| 10 |  | 1.10成像系统：≥5级透镜及4孔物镜可动光阑 |
| 11 |  | ▲1.11物镜焦长：高反差模式焦长：≥8.0mm，高分辨模式焦长：≤3.8mm |
| 12 |  | ▲1.12图像观察和记录系统：双相机系统，标配CMOS荧光屏相机和直插（非侧插及底插）CMOS主相机； 主相机分辨率：≥1600万像素 |
| 13 |  | ▲1.13配备三维（3D）重构功能硬件，能够实现无人值守的自动倾转样品台、马达自动对中样品、自动拍照全过程，配置三维重构算法软件 |
| 14 |  | 1.14自动图像导航:超低倍观察，观察范围≥φ2mm |
| 15 |  | 1.15自动拼图功能:高低倍下均可实现拼图，可以实现4x4张图片快速自动拼图，最大像素≥3k x 10k |
| 16 |  | 1.16自动拍照：自动无人值守准确定位并拍摄数量≥50 |
| 17 |  | 1.17样品低损伤观察：低剂量电子束观察，软件界面上电子束剂量实时显示，自动预辐照功能 |
| 18 |  | 1.18真空系统：不使用扩散泵，配置分子泵，抽速≥300L/s，逻辑由测量值控制，真空交换仓预抽时间≤15s |
| 19 |  | ▲1.19配置X射线能谱仪一套，窗口面积≥55mm2，能量分辨率≤129eV（MnKa）。需与采购人现有设备配套安装，具备相关法兰及控制器 |
| 20 |  | 1.20配置工作站处理器单元一套，不低于以下配置：win10专业版，i5及以上处理器，≥1TB存储，≥16GB内存。显示器≥24英寸 |
| 21 |  | 1.21配置整机UPS一套，功率≥6KVA，延时≥1小时 |
| 22 |  | 2.配置清单： 2.1 120KV透射电镜主机1套 |
| 23 |  | 2.2 高速高灵敏CMOS荧光屏相机 1套 |
| 24 |  | 2.3 ≥1600万像素主相机1套 |
| 25 |  | 2.4 双隙物镜系统 1套 |
| 26 |  | 2.5 自动3D重构系统1套 |
| 27 |  | 2.6 自动稳压电源1套 |
| 28 |  | 2.7 单样品杆 1套 |
| 29 |  | 2.8 三样品杆 1套 |
| 30 |  | 2.9 冷却循环水系统1套 |
| 31 |  | 2.10 多功能旋钮版、轨迹球 1套 |
| 32 |  | 2.11 标准随机附件及工具1套 |
| 33 |  | 2.12 处理器单元及显示器 1套 |
| 34 |  | 2.13 X射线能谱仪 1套 |
| 35 |  | 2.14 UPS电源 1套 |